SOUHRN ÚDAJŮ O BEZPEČNOSTI A KLINICKÉ FUNKCI (SSCP)

SSCP-0002

Systémy katétrů Skater

TF-82238

TD-01

[DATUM]

Pro publikaci v systému Eudamed

| ROLE | ODDĚLENÍ | JMÉNO/FUNKCE |
| --- | --- | --- |
| Připravil/a | Regulační záležitosti | Nadira Lotus Manažer, dohled po uvedení na trh |

Matice schválení a podpisů

Tento dokument musí být zkontrolován a schválen všemi níže uvedenými osobami nebo jejich oprávněnými zástupci.

| ROLE | ODDĚLENÍ | JMÉNO/FUNKCE |
| --- | --- | --- |
| Schválení | Klinické záležitosti | Danyel Carr Vrchní ředitel, klinické záležitosti |
| Schválení | Kvalita | Dan Woda Senior inženýr kvality |
| Schválení | Regulace | Scott Bishop VP, regulační záležitosti |

Historie revizí

| Revize | Datum | Části | Popis revize | Číslo žádosti o změnu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7. 6. 2021 | Všechny | Původní zpráva | 00103372 |
| B | 9. 9. 2024 | Všechny | Aktualizováno na novou šablonu. První podání BSI | 04229 |
|  | 12. 9. 2024 | 9.0 | Přidání sekce pro pacienty |  |
|  | 22. 10. 2024 | 9.5 | Přidána sekce pro pacienty 9.5 |  |

Poznámka: Schválení budou získána prostřednictvím související žádosti o změnu.

Obsah

1.	Rozsah tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP)	3

1.1.	Obchodní název prostředku	3

1.2.	Popis prostředku, základní UDI-DI a klasifikace EU	3

1.3.	Rok, kdy byl vydán první certifikát (CE) vztahující se k prostředku	9

1.4.	Název výrobce, adresa a registrační číslo	9

1.5.	Název oprávněného zástupce a registrační číslo	9

1.6.	Název oznámeného subjektu a jedinečné identifikační číslo	10

2.	Zamýšlené použití prostředku	10

2.1.	Zamýšlené použití / účel	10

2.2.	Indikace	10

2.3.	Cílová populace	10

2.4.	Kontraindikace	10

3.	Popis prostředku	10

3.1.	Popis prostředku	10

3.2.	Předchozí varianty a odlišnosti oproti nim	11

3.3.	Příslušenství, kompatibilní prostředky a další produkty používané v kombinaci	12

4.	Rizika a varování	12

4.1.	Zbytková rizika a nežádoucí vedlejší účinky	12

4.2.	Varování a bezpečnostní opatření	13

4.3.	Další relevantní aspekty bezpečnosti, včetně shrnutí případných bezpečnostních nápravných opatření pro terén (FSCA včetně FSN), pokud existují	14

5.	Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)	14

5.1.	Souhrn klinických údajů týkajících se ekvivalentního prostředku, pokud existuje	16

5.2.	Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před označením CE, pokud existují	16

5.3.	Souhrn klinických údajů z jiných zdrojů, pokud existují	16

5.4.	Celkové shrnutí klinické funkce a bezpečnosti	19

5.5.	Probíhající nebo plánované klinické sledování po uvedení na trh	23

6.	Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy	28

7.	Navrhovaný profil a zaškolení pro uživatele	28

8.	Harmonizované normy / společné specifikace	29

9.	B. Souhrn údajů o bezpečnosti a funkci pro pacienty/laiky	32

9.1.	Identifikace prostředku a obecné informace	32

9.2.	Důvod použití tohoto prostředku	33

9.3.	Popis prostředku	33

9.4.	Rizika a varování	34

9.5.	Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh	34

9.6.	Další možnosti léčby	36

9.7.	Školení pro poskytovatele zdravotní péče	36

10.	Historie revizí	37

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci

Účelem tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP) je poskytnout veřejnosti přístup k aktualizovanému souhrnu hlavních aspektů bezpečnosti a klinické funkce drenážního systému SKATER od 1. ledna 2022 do 3. května 2024 (interval hlášení).

Účelem SSCP není nahradit návod k použití jako hlavní dokument zajišťující bezpečné používání prostředku, ani poskytovat diagnostické nebo terapeutické návrhy zamýšleným uživatelům nebo pacientům.

Následující informace jsou určeny pro uživatele / zdravotnické pracovníky. Doplňující SSCP s informacemi pro pacienty nebyl stanoven, protože systém drenážních katétrů Skater je implantabilní prostředek, u kterého jsou pacienti vybaveni implantační kartou, ale prostředek není určen k přímému použití pacienty.

# Rozsah tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP)

# Obchodní název prostředku

Drenážní katétry a sady SKATER

- Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku a se zámkem pigtailu

- Drenážní katétr SKATER™ bez zámku a se zámkem pigtailu

- Biliární drenážní katétr SKATER™ bez zámku a se zámkem pigtailu

- Zaváděcí biliární drenážní souprava SKATER™ se zámkem pigtailu

- Nefrostomický katétr SKATER™ bez zámku a se zámkem pigtailu

- Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem a bez zámku pigtailu

- Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ - se zámkem pigtailu

- Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku a se zámkem pigtailu

- Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop

# Popis prostředku, základní UDI-DI a klasifikace EU:

Tabulka 1.2-1: Skupina produktů a základní UDI-DI

| Skupina produktů | Základní UDI-DI |
| --- | --- |
| Drenážní katétry SKATER™: - Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku | 0886333010002XF |
| - Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem | 0886333010003XH |
| - Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop |  |
| - Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ – bez zámku | 0886333010020XH |
| - Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ – se zámkem | 0886333010019XY |
| - Drenážní katétr SKATER™ – bez zámku | 0886333010008XT |
| - Drenážní katétr SKATER™ – se zámkem | 0886333010007XR |
| - Nefrostomický katétr SKATER™ – bez zámku | 0886333010017XU |
| - Nefrostomický katétr SKATER™ – se zámkem | 0886333010016XS |
| - Biliární drenážní katétr SKATER™ – bez zámku | 0886333010005XM |
| - Biliární drenážní katétr SKATER™ – se zámkem | 0886333010004XK |
| Drenážní soupravy SKATER™: - Nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku | 0886333010018XW |
| - Nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem | 0886333010000XB |
| - Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ - se zámkem | 0886333010001XD |
| - Zaváděcí biliární drenážní souprava SKATER™ – se zámkem | 0886333010011XG |

Tabulka 1.2-2: Popis prostředku a katalogová čísla

| Název prostředku / popis | Číslo modelu/katalogové číslo |
| --- | --- |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (6 F x 20 cm) | 756006020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (6 F x 25 cm) | 756006025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (7 F x 20 cm) | 756007020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (7 F x 25 cm) | 756007025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F x 20 cm) | 756008020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F x 25 cm) | 756008025 |
| Jednokroková drenážní souprava SKATER™ - bez zámku (8 F x 30 cm) | 756008030 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (10 F x 20 cm) | 756010020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (10 F x 25 cm) | 756010025 |
| Jednokroková drenážní souprava SKATER™ - bez zámku (10 F x 30 cm) | 756010030 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (12 F x 20 cm) | 756012020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (12 F x 25 cm) | 756012025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (14 F x 20 cm) | 756014020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (14 F x 25 cm) | 756014025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ bez zámku pigtailu (16 F x 25 cm) | 756016025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F x 20 cm) | 756506020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F x 25 cm) | 756506025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F x 20 cm) | 756507020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F x 25 cm) | 756507025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F x 20 cm) | 756508020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F x 25 cm) | 756508025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F x 30 cm) | 756508030 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F x 20 cm) | 756510020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F x 25 cm) | 756510025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F x 30 cm) | 756510030 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F x 20 cm) | 756512020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F x 25 cm) | 756512025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F x 20 cm) | 756514020 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F x 25 cm) | 756514025 |
| Souprava jednokrokových drenážních katétrů SKATER™ se zámkem pigtailu (16 F x 25 cm) | 756516025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (6 F × 25 cm) | 751106025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (6 F × 35 cm) | 751106035 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (7 F × 25 cm) | 751107025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (7 F × 35 cm) | 751107035 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F × 25 cm) | 751108025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F × 35 cm) | 751108035 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (10 F × 25 cm) | 751110025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (10 F × 35 cm) | 751110035 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (12 F × 25 cm) | 751112025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (12 F × 35 cm) | 751112035 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (14 F × 25 cm) | 751114025 |
| Drenážní katétr SKATER™ bez zámku pigtailu (16 F × 25 cm) | 751116025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F × 25 cm) | 755106025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F × 35 cm) | 755106035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F × 25 cm) | 755107025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F × 35 cm) | 755107035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 25 cm) | 755108025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 755108035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F × 25 cm) | 755110025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F × 35 cm) | 755110035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F × 25 cm) | 755112025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F × 35 cm) | 755112035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F × 25 cm) | 755114025 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F × 35 cm) | 755114035 |
| Drenážní katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (16 F × 25 cm) | 755116025 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ bez zámku (8 F × 40 cm) | 755208040 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ bez zámku (10 F × 40 cm) | 755210040 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ bez zámku (12 F × 40 cm) | 755212040 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ se zámkem (8 F × 40 cm) | 755308040 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ se zámkem (10 F × 40 cm) | 755310040 |
| Biliární drenážní katétr SKATER™ se zámkem (12 F × 40 cm) | 755312040 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (6 F x 25 cm) | 755506025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (6 F x 35 cm) | 755506035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (7 F x 25 cm) | 755507025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (7 F x 35 cm) | 755507035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (8 F x 25 cm) | 755508025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (8 F x 35 cm) | 755508035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (10 F x 25 cm) | 755510025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (10 F x 35 cm) | 755510035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (12 F x 25 cm) | 755512025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (12 F x 35 cm) | 755512035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (14 F x 25 cm) | 755514025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ - bez zámku (14 F x 35 cm) | 755514035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (6F x 25 cm) | 755606025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (6F x 35 cm) | 755606035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F x 25 cm) | 755607025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F x 35 cm) | 755607035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F x 25 cm) | 755608025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F x 35 cm) | 755608035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F x 25 cm) | 755610025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F x 35 cm) | 755610035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F x 25 cm) | 755612025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F x 35 cm) | 755612035 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F x 25 cm) | 755614025 |
| Nefrostomický katétr SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F x 35 cm) | 755614035 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F × 35 cm) | 757306600 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (6 F × 35 cm) | 757306700 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (7 F × 35 cm) | 757307000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 757308000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 757308600 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 757308700 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F × 35 cm) | 757310000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F × 35 cm) | 757312000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (14 F × 35 cm) | 757314700 |
| Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 767308000 |
| Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (8 F × 35 cm) | 767308300 |
| Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F × 35 cm) | 767310300 |
| Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (10 F × 35 cm) | 767310000 |
| Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER™ se zámkem pigtailu (12 F × 35 cm) | 767312000 |
| Zaváděcí biliární drenážní souprava SKATER™ se zámkem (8 F × 40 cm) | 765308300 |
| Zaváděcí biliární drenážní souprava SKATER™ se zámkem (10 F × 40 cm) | 765310300 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F × 35 cm) | 750308000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku pigtailu (8 F × 35 cm) | 750308100 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku pigtailu (10 F × 35 cm) | 750310000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku pigtailu (12 F × 35 cm) | 750312000 |
| Nefrostomická souprava SKATER™ bez zámku pigtailu (14 F × 35 cm) | 750314000 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (6 F × 15 cm) | 756106015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (6 F × 20 cm) | 756106020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (6 F × 25 cm) | 756106025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (7 F × 20 cm) | 756107020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (7 F × 25 cm) | 756107025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (8 F × 20 cm) | 756108020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (8 F × 25 cm) | 756108025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (8 F × 30 cm) | 756108030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (10 F × 20 cm) | 756110020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (10 F × 25 cm) | 756110025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (10 F × 30 cm) | 756110030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (12 F × 20 cm) | 756112020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (12 F × 25 cm) | 756112025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (14 F × 20 cm) | 756114020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (14 F × 25 cm) | 756114025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – bez zámku (16 F × 25 cm) | 756116025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (6 F x 15 cm) | 756606015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (6 F × 20 cm) | 756606020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (6 F × 25 cm) | 756606025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (6 F × 35 cm) | 756606035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (7 F × 15 cm) | 756607015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (7 F × 20 cm) | 756607020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (7 F × 25 cm) | 756607025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 15 cm) | 756608015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 20 cm) | 756608020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 25 cm) | 756608025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 30 cm) | 756608030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 35 cm) | 756608035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (8 F × 45 cm) | 756608045 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 15 cm) | 756610015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 20 cm) | 756610020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 25 cm) | 756610025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 30 cm) | 756610030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 35 cm) | 756610035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 45 cm) | 756610045 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (10 F × 60 cm) | 756610060 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 15 cm) | 756612015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 20 cm) | 756612020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 25 cm) | 756612025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 30 cm) | 756612030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 35 cm) | 756612035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 45 cm) | 756612045 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (12 F × 60 cm) | 756612060 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 15 cm) | 756614015 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 20 cm) | 756614020 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 25 cm) | 756614025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 30 cm) | 756614030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 35 cm) | 756614035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 45 cm) | 756614045 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (14 F × 60 cm) | 756614060 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (16 F × 25 cm) | 756616025 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (16 F × 30 cm) | 756616030 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (16 F × 35 cm) | 756616035 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (16 F × 45 cm) | 756616045 |
| Univerzální a nefrostomická souprava SKATER™ – se zámkem (16 F × 60 cm) | 756616060 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (6 F x 15 cm) | 758606015 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (6 F x 20 cm) | 758606020 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (6 F x 25 cm) | 758606025 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (7 F x 15 cm) | 758607015 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (7 F x 25 cm) | 758607025 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (8 F x 15 cm) | 758608015 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (8 F x 25 cm) | 758608025 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (10 F x 15 cm) | 758610015 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (10 F x 25 cm) | 758610025 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (12 F x 15 cm) | 758612015 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (12 F x 25 cm) | 758612025 |
| Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop (14 F x 25 cm) | 758614025 |

Tabulka 1.2-3: Klasifikace EU, kódy GMDN a EMDN

| Skupina produktů | GMDN | EMDN | Klasifikace EU |
| --- | --- | --- | --- |
| Drenážní katétry SKATER™: - Univerzální a nefrostomické drenážní katétry SKATER - Drenážní soupravy SKATER Mini-Loop | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - Jednokroková drenážní souprava SKATER - Drenážní katétry SKATER | 35824 11305 | A060201 |  |
| - Nefrostomický katétr SKATER | 10735 | U040203 |  |
| Drenážní soupravy SKATER™: - Nefrostomická souprava SKATER - Zaváděcí nefrostomická souprava SKATER | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - Biliární drenážní katétr SKATER - Zaváděcí biliární drenážní souprava SKATER | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Rok, kdy byl vydán první certifikát (CE) vztahující se k prostředku

Drenážní katétry SKATER byly poprvé uvedeny na trh v EU a získaly první označení CE v roce 1998 od PBN Medical. Následně v roce 1999 byly drenážní katetry SKATER uvedeny na trh ve Spojených státech společností Angiotech/Medical Device Technologies.

V roce 2013 společnost Argon Medical Devices, Inc. získala akvizicí společností Angiotech/Medical Device Technologies produktovou řadu, která se v současné době v EU prodává pod značkami CE 565719 a NB 2797. Tyto prostředky byly dříve označeny značkou CE podle směrnice MDD jako prostředky třídy IIb podle přílohy IX, pravidla 8 směrnice MDD 93/42/EHS. Historické číslo technického spisu pro drenážní katétry a soupravy SKATER bylo TF-82238. Drenážní katétry a soupravy SKATER zůstanou i nadále prostředky třídy IIb při uplatnění kritérií uvedených v příloze VIII, kapitole III nařízení EU MDR 2017/745, pravidlo 8.

# Název výrobce, adresa a registrační číslo

| Informace o výrobci |  |
| --- | --- |
| Registrační číslo výrobce: US-MF-000002324 | Název výrobce: Argon Medical Devices, Inc. |
| Jméno a příjmení kontaktní osoby: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonní číslo: 903.675.9321 | Adresa: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Název oprávněného zástupce a registrační číslo

| Informace o oprávněném zástupci |  |
| --- | --- |
| Registrační číslo: NL-AR-000000116 | Název organizace oprávněného zástupce: Emergo Europe |
| Kontaktní informace: Tým pro vigilanci | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonní číslo: +31.70.345.8570 Fax:+31 (0)70 346 7299 | Adresa Číslo popisné a ulice: 60 Westervoortsedijk Město: Arnhem PSČ: 6827 AT Země: Nizozemsko |

# Název oznámeného subjektu a jedinečné identifikační číslo

| Oznámený subjekt |  |
| --- | --- |
| Název: | Skupina Britského úřadu pro normalizaci (BSI) Nizozemsko B.V. |
| Adresa: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemsko |
| Webové stránky: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Číslo oznámeného subjektu: | 2797 |

# Zamýšlené použití prostředku

# Zamýšlené použití / účel

Drenážní systém Skater je určen k použití u všech osob, které potřebují perkutánní drenáž nebo aspiraci abscesů a abnormálních hromadění tekutin za účelem diagnostické a terapeutické léčby široké škály hromadění tekutin.

# Indikace

Produkt je určen k perkutánní drenáži v různých drenážních aplikacích (např. cysty, abscesy, hematomy, pleurální exsudáty, punkce ascitu, žlučníky, nefrostomie, abscesy a žlučový systém).

# Cílová populace

Pacienti mohou být různého věku, od adolescentů až po seniory, jakéhokoli pohlaví, rasy nebo etnika, a jejich fyzická kondice může být různá, od aktivních a sportovně založených až po obézní a sedavé pacienty.

# Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace

# Popis prostředku

# Popis prostředku

Drenážní katétr Skater:

Drenážní katétry Skater jsou navrženy tak, aby podporovaly maximální drenážní průtok velkým lumenem a velkými drenážními otvory. Jsou vyrobeny z měkkého polyuretanu pro pohodlí pacienta, optimální odolnost proti zlomení, snadné zavádění a radioopacitu. Vizuální značky polohy potvrzují polohu katétru po zavedení. Katetry jsou potaženy hydrofilním povlakem SLIP-COAT™ pro minimální tření během zavádění.

Různé konfigurace nabízejí pigtail se zámkem nebo bez zámku, od 6 F do 16 F a od 15 cm do 60 cm, s kovovou výztuhou, flexibilní výztuhou (pro katetry ≥ 8 F) a/nebo trokarovým styletem Choice Lock™.

Drenážní katétry Skater Mini-loop mají malý pigtail pro perkutánní drenáž v malých dutinách.

Biliární drenážní katétr Skater je vybaven rentgenkontrastním označovacím páskem, který poskytuje jasný pohled na nejproximálnější drenážní otvor pro přesné umístění do žlučových cest, a dalšími drenážními otvory pro drenáž ze žlučovodu do dvanáctníku.

Prostředek je dodáván sterilní a je určen k jednorázovému použití.

Drenážní katétr SKATER představuje různé části a drenážní katétr Skater s trokarovým styletem Choice Lock.

Drenážní soupravy Skater:

Zaváděcí biliární drenážní souprava Skater se skládá z jemné trokarové jehly, vodicího drátu a koaxiálního dilatátoru, který umožňuje atraumatické zavedení vodicího drátu o průměru 0,035” nebo 0,038”. Produkt se vyznačuje velkými oválnými drenážními otvory a velkým lumenem pro maximální drenážní kapacitu.

Nefrostomické soupravy Skater a zaváděcí nefrostomické soupravy Skater nabízejí kovovou nebo flexibilní zpevňující kanylu. Produkt má hydrofilní povlak SLIP-COAT™ na distálním konci pro snadné zavedení, velký lumen a velké oválné drenážní otvory určené pro maximální drenážní kapacitu.

Doba trvání/životnost těchto prostředků je až 12 týdnů.

Mezi možné komplikace může patřit mimo jiné krvácení/hematom, infekce/sepse a okluze a/nebo uvolnění katétru.

Jako u každé drenážní procedury existuje riziko, i když je prostředek používán lékařem v souladu se svým určením, ale výhody plynoucí z použití drenážního katétru Skater převažují nad riziky spojenými s používáním prostředku.

Klinický přínos prostředku spočívá v odstranění infikované tekutiny nebo nahromadění tekutiny z tělních dutin. Vyřešení symptomů pacienta v důsledku infikované tekutiny nebo hromadění tekutiny. Méně komplikací a rizik v porovnání s chirurgickým zákrokem.

Životnost/doba trvání je až 12 týdnů.

# Předchozí varianty a odlišnosti oproti nim

Tato část není relevantní (není k dispozici).

# Příslušenství, kompatibilní prostředky a další produkty používané v kombinaci

      - Zaváděcí soupravy SKATER

Zaváděcí souprava SKATER umožňuje snadné, přesné a atraumatické zavedení vodicího drátu o průměru 0,038” u nevaskulárních zákroků.

Pláště zavaděče/jehly (ISN)

ISN umožňuje rychlý a hladký přístup k zavedení vodicího drátu o průměru až 0,038 u nevaskulárních zákroků.

      - Systém přístupu tupou jehlou Hawkins™

Tupé jehly Hawkins nabízejí ostré a tupé stylety pro kontrolovaný přístup při perkutánních drenážních postupech.

      - Drenážní vaky

Drenážní vaky jsou určeny pro efektivní odběr tekutin během drenážních procedur.

# Rizika a varování

# Zbytková rizika a nežádoucí vedlejší účinky

Proces řízení rizik společnosti Argon je prováděn v souladu s normou EN ISO 14971:2019. Souhrn a posouzení individuálních zbytkových rizik bylo provedeno na základě přehledu klinické literatury o daném prostředku a současného stavu techniky (SOA) v CER-031 Rev. C. V tabulce níže jsou uvedena pouze klinicky nejrelevantnější rizika (události s účastí pacienta) identifikovaná z klinického hodnocení.

Tabulka 4.1-1: Profil poměru rizika a přínosu produktu (PMCFP-0030 Rev. E)

| ID rizika | Zbytkové riziko |
| --- | --- |
| R1 | Krvácení (hemoragie/hematom) |
| R2 | Infekce/Sepse |
| R3 | Pneumotorax |
| R4 | Bilomy |
| ID přínosu | Klinický přínos |
| B1 | Odstranění nahromaděných tekutin z tělních dutin |
| B2 | Vyřešení symptomů pacienta v důsledku infikované tekutiny nebo hromadění tekutiny |
| B3 | Méně komplikací a rizik v porovnání s chirurgickým zákrokem |
| B4 | Usnadnění perkutánního přístupu pro zavedení katétru |
| B5 | Zabránění dislokaci a migraci katétru, čímž se minimalizuje riziko dalších zákroků nebo výměn |

Tabulka 4.1-2: Posouzení přínosů (RMR-0022 Rev. H)

| Přínosy | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranění nahromaděných tekutin z tělních dutin | 4 | 6 | 24 |
| Vyřešení symptomů pacienta v důsledku infikované tekutiny nebo hromadění tekutiny | 4 | 6 | 24 |
| Méně komplikací a rizik v porovnání s chirurgickým zákrokem | 4 | 6 | 24 |
| Usnadnění perkutánního přístupu pro zavedení katétru | 4 | 6 | 24 |
| Zabránění migrace katétru | 4 | 6 | 24 |
| Nejhorší případ BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt je založen na datech z CER-031 Rev. C

OCCt (pravděpodobnost výskytu přínosu léčby/výsledku).

Tabulka 4.1.-3: Nežádoucí účinky hlášené v literatuře (CER-031 Rev. C)

| Nežádoucí události |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nežádoucí událost | Hlášená četnost (rozsah, %) | Navrhovaná prahová hodnota (%) |
| Hlavní komplikace | 7,2 % (4,5 %–9 %) | 10,0 % |
| Menší komplikace | 22,2 % (1,6 %–37,6 %) | 45,2 % |
| Smrt | 1,1 % (0 %–3,7 %) | 3,3 % |
| Sepse | 2,3 % (0,4 %–26,4 %) | 15,2 % |
| Krvácení | 1,7 % (0,3 %–9,3%) | 5,7 % |
| Zánětlivé/infekční (absces, peritonitida, cholecystitida, pankreatitida) | 3,6 % (0,4 %–28,4 %) | 18,4 % |
| Uvolnění katétru | 7,9 % (3,6 %–14 %) | 17 % |
| Únik z perikatétru | 2,2 % (0,4 %–10 %) | 8,3 % |
| Odstranění kamenů |  |  |
| - Cholangitida | 2 % (1,8 %–2,7 %) | 3 % |
| - Hemobilie | 1 % | 2 % |
| - Menší komplikace | 8 % (5,7 %–8,8 %) | 2 % |

Byl posouzen klinický přínos a veškerá identifikovaná nebo zbytková rizika pro pacienta uvedená v klinických datech. S využitím příslušných cílů klinické bezpečnosti a funkce, které jsou relevantní pro zamýšlený klinický přínos, byla přijatelnost poměru přínosu a rizika stanovena na základě SOA v oboru lékařství.

Nebezpečí spojená s používáním drenážního systému SKATER nepředstavují nepřiměřené riziko pro uživatele, pacienta ani životní prostředí. V důsledku toho bylo zjištěno, že klinické přínosy drenážního systému SKATER převažují nad jeho celkovým zbytkovým rizikem. Vyhodnocení klinických dat neidentifikovalo žádná nová rizika pro drenážní systém SKATER.

# Varování a bezpečnostní opatření

Tabulka 4.2.-1: Odkazy na varování a bezpečnostní opatření v návodu k použití

| Prostředek/systémová komponenta | Návod k použití |
| --- | --- |
| Drenážní katétry SKATER | IFU7000M Rev. B |
| Drenážní soupravy SKATER | IFU7653M Rev. B |

Varování

- Tento prostředek nesmí být znovu sterilizován, opětovně používán ani recyklován

- Nepoužívejte, pokud je obal otevřený, prostředek je poškozený nebo pokud uplynula doba použitelnosti.

- Během zavádění a umístění katétru se vyvarujte kontaktu s kostí, chrupavkou a jizvou, které mohou poškodit hrot katétru.

Bezpečnostní opatření

- Před použitím nezapomeňte aktivovat hydrofilní povlak katétru sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem.

- Ujistěte se, že je zajištěn drén a systém je neporušený, aby nedošlo k jeho uvolnění. Zajistěte fixačním zařízením katétru, stehem nebo páskou.

- Zkontrolujte místo zavedení drénu, zda nevykazuje známky netěsnosti, zarudnutí nebo mokvání. Tyto příznaky mohou naznačovat infekci nebo podráždění okolní kůže.

- Sledujte změny v charakteru nebo objemu tekutiny nebo krvácení.

- Doporučuje se upevnit katétr v přímé linii a případné zakřivení použít na připojovací hadičce.

- Pokud má být katétr se zámkem pigtailu vyjmut na jiném oddělení, doporučujeme, aby tyto pokyny doprovázely poznámky pacienta k případu, aby bylo zajištěno, že příslušný personál bude informován o přítomnosti katétru se zámkem. Je také vhodné informovat pacienta.

- Jehla zavaděče má koncovku, která pomáhá zabránit kontaktu/tahání drátu prsty. Neprotahujte vodicí drát jehlou. (pro drenážní soupravy SKATER)

# Další relevantní aspekty bezpečnosti, včetně shrnutí případných bezpečnostních nápravných opatření pro terén (FSCA včetně FSN), pokud existují

Během sledovaného období nebyla provedena žádná FSCA.

# Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)

Shrnutí zprávy o klinickém hodnocení CER-031 Rev. C:

Toto klinické hodnocení bylo provedeno za účelem posouzení bezpečnosti a funkce drenážního systému SKATER, a to na základě údajů uchovávaných výrobcem a také dat získaných z externích zdrojů, které byly hodnoceny v této zprávě.

- Drenážní systém SKATER je tradiční produkt s dlouhou historií na trhu. Toto klinické hodnocení prokázalo, že celkové technické, biologické a klinické vlastnosti prostředku byly podobné.

- Neklinické testování bezpečnosti a funkce a hodnocení biokompatibility podporují funkci a bezpečnost drenážního systému SKATER při klinickém použití. To zahrnuje mimo jiné simulační testy, testy funkčnosti prostředku, testy funkce, testy zrychleného stárnutí, testy tvorby částic, testy balení, rozměrové a vizuální kontroly, testy těsnosti, testy integrity výrobku a testy pevnosti v tahu. Bylo také prokázáno, že prostředky splňují platné normy a směrnice.

- Na základě přezkumu SOA provedeného na základě dostupné literatury o drenážních systémech pro drenážní aplikace a vyhodnocení alternativních prostředků a technik dostupných na trhu lze drenážní systém SKATER považovat za nejmodernější pro zamýšlený účel.

- Z kontroly dat PMS nebo dat z externích databází zdravotnických prostředků v období od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. V EU bylo během sledovaného období hlášeno 225 stížností na drenážní katétry a drenážní soupravy SKATER, což představuje 0,035 % z 637 771 jednotek pro EU. V EU bylo během sledovaného období hlášeno 11 stížností na zaváděcí soupravu SKATER, což představuje 0,043 % z 25 329 jednotek prodaných v EU. V EU byly hlášeny 2 stížnosti na produkt SKATER FIX s procentuálním podílem 0,0003 % z 724 513 jednotek prodaných v EU během sledovaného období. Počet hlášených stížností byl tedy relativně nízký v porovnání se všemi prodanými drenážními jednotkami. V rámci přezkumu stížností, opatření CAPA ani terénních opatření nebyla v daném časovém období zjištěna žádná nová rizika. Nežádoucí události hlášené u podobných prostředků z bezpečnostních databází nepředstavovaly nová rizika a jsou již řešeny v dokumentaci k rizikům daných prostředků, která jsou zmírněna na přijatelnou úroveň.

- Systematický přehled literatury provedený za účelem vyhodnocení bezpečnosti a funkce drenážního systému SKATER nezjistil žádné události týkající se bezpečnosti při používání prostředků. Navíc nebyla zjištěna žádná nová rizika ani nárůst trendů známých rizik v souvislosti s používáním těchto prostředků.

- Data přezkoumaná během tohoto klinického hodnocení potvrzují, že příznivé účinky drenážního systému SKATER převažují nad riziky spojenými s používáním těchto prostředků.

- Za běžných podmínek použití a při použití dle pokynů výrobce byly splněny požadavky na klinickou funkci prostředku a prostředek funguje tak, jak je deklarováno a zamýšleno.

- Nebezpečí identifikovaná v analýzách FMEA pro dané prostředky byla přijatelně zmírněna a identifikovaná zbytková rizika a vedlejší účinky jsou přijatelné ve srovnání se zamýšlenými přínosy prostředků.

- Zpráva potvrzuje, že používání drenážního systému SKATER je slučitelné s vysokou úrovní ochrany zdraví a bezpečnosti. Všechna rizika a události hlášené u prostředků jsou adekvátně řešeny v dokumentech o rizicích. Bylo zjištěno, že úroveň závažnosti a výskytu všech potenciálních rizik je v přijatelných mezích.

- Společnost Argon Medical Devices prokázala, že daný prostředek, drenážní systém SKATER, splňuje příslušné normy GSPR týkající se bezpečnosti a funkce (GSPR 1, 2, 6 a 8). Požadavky pro klinické hodnocení byly tedy splněny.

Souhrnné klinické sledování po uvedení na trh:

PMCF bude vyhodnoceno jako součást plánu PMCF-0030, který je součástí plánu PMS a bude aktualizován na základě výsledků tohoto PMCF a v souladu s MEDDEV 2.12/2 Rev.

Zpráva PMCF bude obsahovat:

Zjištění aktivit PMCFR-0030 budou analyzována a zdokumentována v hodnotící zprávě PMCF. Hodnotící zpráva PMCF bude součástí zprávy o klinickém hodnocení a technické dokumentace.

Ve zprávě PMCF budou zahrnuty následující informace:

- Populace pacientů: Populace zahrnutá do aktivit PMCF (dle potřeby) a celková populace pacientů ovlivněných prostředkem.

- Jakákoli kritéria pro zahrnutí/vyloučení shromážděných dat.

- Souhrn dat: Výše uvedená vstupní data je třeba shrnout. Pokud nejsou k dispozici žádné nové údaje k nahlášení, bude to uvedeno v souhrnu. Pokud existuje velké množství podobných dat, může být uvedena statistická analýza těchto dat.

- Diskuse o datech: V této části budou data z každého vstupního zdroje PMCF diskutována samostatně. V diskusi bude uvedeno, které vstupní zdroje identifikovaly významná nová data nebo změny v trendech dat, a budou uvedeny veškeré změny spojené se závažností škod způsobených závadami prostředku nebo četností incidentů.

- Závěry: V závěru shrnutí každého vstupu PMCF budou uvedeny vyvozené závěry. Veškerá nová rizika, změny rizik nebo změny četnosti výskytů musí být zaznamenány a musí vést buď k aktualizaci zprávy o klinickém hodnocení, analýzy rizik návrhu/použitelnosti, nebo obojího. Závěr identifikuje veškerá rizika, změny rizik nebo jiné signály, které vyžadují preventivní nebo nápravná opatření. Závěr bude zahrnovat, zda jsou nutné nějaké další aktivity PMCF, a plán PMCF bude aktualizován odpovídajícím způsobem.

# Souhrn klinických údajů týkajících se ekvivalentního prostředku, pokud existuje

Strategie ekvivalence pro externí katétry drenážního systému SKATER dle CER-031 Rev. C, oddíl 6.1

Společnost Argon Medical zavádí formální strategii ekvivalence pro externí drenážní katétry v drenážním systému SKATER, které jsou prodávány pod následujícími obchodními názvy:

- Univerzální a nefrostomická drenážní souprava SKATER™

- Drenážní souprava SKATER™ Mini-Loop

- Jednokroková drenážní souprava SKATER™

- Drenážní katétr SKATER™

- Nefrostomický katétr SKATER™

Neexistují žádné rozdíly v klinických a biologických vlastnostech katétrů pro externí drenáž, které jsou součástí souprav s výše uvedenými obchodními názvy. I když existují rozdíly v technických vlastnostech, jako je design, specifikace a metody nasazení, tyto rozdíly nejsou klinicky významné a nemají vliv na bezpečnost ani funkci prostředků, pokud jsou používány dle určení.

Výběr designu, specifikací a metod zavedení se může lišit v závislosti na potřebách pacienta nebo na školení a preferencích lékaře. Aby se tyto proměnné zohlednily, je drenážní systém SKATER k dispozici v řadě konfigurací přizpůsobených různým pacientům a technikám zvoleným lékařem.

Většina souprav katétrů obsahuje příslušenství, které podporuje obě metody zavedení:

- Přímá technika: Použití trokarového styletu Choice Lock

- Drátový postup: Použití kovových nebo plastových výztuh

Výběr metody zavedení je založen na umístění cílového odběru tekutiny s cílem identifikovat nejbezpečnější cestu, která minimalizuje riziko nechtěné perforace orgánů nebo cév během perkutánního zavedení.

Soupravy katétrů prodávané pod výše uvedenými obchodními názvy jsou k dispozici v různých velikostech a délkách, aby vyhovovaly různým typům postavy pacientů a viskozitám tekutin. Je zásadní, aby vyškolení lékaři a kliničtí pracovníci vybrali katétr vhodné velikosti na základě tělesné stavby pacienta a vzdálenosti mezi kůží a cílovým odběrem tekutiny.

# Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před označením CE, pokud existují

Nevztahuje se. Před udělením označení CE nebyly provedeny žádné klinické studie.

# Souhrn klinických údajů z jiných zdrojů, pokud existují

Klinické údaje podporující drenážní systém Skater byly odvozeny z následujících zdrojů CER-031 Rev. C:

Literatura SOA (CER-031 Rev. C oddíl 3):

Tato část hodnotí současné znalosti a nejmodernější postupy v oblasti drenáže nahromaděných tekutin, abscesů nebo akumulací z tělních dutin. Byla provedena revize literatury za účelem shromáždění informací o cílové populaci, indikacích pro zákrok na základě dostupných alternativ a analýzy konkurenčních nebo referenčních prostředků.

Perkutánní katétrová drenáž (PCD) se stále častěji využívá jako minimálně invazivní lékařský postup k drenáži abscesů nebo nahromadění tekutin. Tento postup, obvykle prováděný pod zobrazovací kontrolou, používají primárně intervenční radiologové a podobně vyškolení poskytovatelé zdravotní péče.

Potřeba drenáže vzniká, když se v jakékoli části těla vyvine absces. Zatímco některé případy lze zvládnout jednoduchým řezem a drenáží, složitější stavy mohou vyžadovat pokročilejší zákrok. Historicky byly v těchto případech standardním přístupem otevřené chirurgické zákroky. PCD však nyní slouží jako přechodná možnost, která překlenuje rozdíl mezi neinvazivní léčbou a invazivnější chirurgií.

Studie prokázaly, že zobrazovací PCD, zejména s použitím pigtailových katétrů, je vysoce účinná při odvádění různých nahromaděných tekutin. Tato technika se může pochlubit vysokou mírou úspěšnosti a nízkou mírou komplikací, což z ní činí preferovanou volbu v mnoha klinických scénářích (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Stanovením výsledků v oblasti bezpečnosti a funkce na základě současných znalostí a nejmodernějších postupů v oboru a také přezkoumáním publikované literatury o konkurenčních prostředcích byla definována kritéria přijetí. Tato kritéria byla poté použita k porovnání výsledků příslušných prostředků, aby se zajistilo, že splňují požadované standardy bezpečnosti a účinnosti.

Data získaná z literatury (CER-031 Rev. C oddíl 7.5):

V období od 1. ledna 2022 do 3. května 2024 bylo provedeno komplexní vyhledávání klinických údajů o drenážních produktech Argon Medical SKATER. Toto vyhledávání identifikovalo 4 relevantní články. Dřívější vyhledávání zahrnující období od 1. ledna 2009 do 31. července 2022 identifikovalo 19 článků. Do tohoto hodnocení údajů o použití (DUE) bylo zahrnuto celkem 23 článků.

Bezpečnostní výsledky

Bezpečnostní výsledky předmětných prostředků a publikací DUE byly posouzeny podle předem stanovených kritérií přijatelnosti, odvozených z literatury o podobných prostředcích. Analýza odhalila následující:

- Výskyt krvácení: Byl pozorován nízký výskyt, s 0,28 % (95% interval spolehlivosti: 0,271–0,290) u obecných/univerzálních drenážních aplikací a 0,86 % (95% interval spolehlivosti: 0,835–0,886) u aplikací souvisejících se žlučovými cestami.

- Míra infekce: Výskyt infekce byl 0 % (95% interval spolehlivosti: 0-0) a 1,56 % (95% interval spolehlivosti: 1,500–1,622) u nefrostomie a aplikací souvisejících se žlučovými cestami.

- Úmrtnost: Úmrtnost byla hlášena u 0,32 % u obecných/univerzálních aplikací a 0,8 % u aplikací souvisejících se žlučovými cestami.

- Celková míra komplikací: 6,19 % (95% interval spolehlivosti: 5,893–6,499) u obecných/univerzálních aplikací, 0 % (95% interval spolehlivosti: 0-0) u aplikací souvisejících s nefrostomií a vyšší míra 9,95 % (95% interval spolehlivosti: 9,645–10,245) u aplikací souvisejících se žlučovými cestami.

Kritérium celkové míry komplikací nebylo splněno při zohlednění váženého průměru z dat DUE. Velikost vzorku pro DUE (1 863 pacientů) však byla větší než velikost použitá pro kritéria přijatelnosti ze současného stavu techniky (SOA) (1 289 pacientů), což naznačuje, že pozorovaná míra může lépe reprezentovat skutečnou populaci.

Výsledky výkonnosti

Výkonnostní ukazatele zaměřené na míru selhání katétru, včetně:

- Okluze katétru: U obecných/univerzálních aplikací a aplikací souvisejících se žlučovými cestami hlášena u 0,47 %.

- Migrace/dislokace katétru: Vyskytovalo se s četností 2,2 % u obecných/univerzálních aplikací a aplikací souvisejících se žlučovými cestami.

- Prasknutí/zlomenina katétru: Hlášeno u aplikací souvisejících s nefrostomií.

Míra technické úspěšnosti byla u všech aplikací pozoruhodně vysoká:

- Obecné/univerzální: 99,86 % (95% interval spolehlivosti: 99,858–99,866)

- Související se žlučovými cestami: 97,92 % (95% interval spolehlivosti: 97,823–98,023)

- Související s nefrostomií: 100 %

Míra klinické úspěšnosti byla také vysoká:

- Obecné/univerzální: 87,16 % (95% interval spolehlivosti: 85,644-88,676)

- Související se žlučovými cestami: 87,44 % (95% interval spolehlivosti: 86,903–87,986)

- Související s nefrostomií: 97,90 % (95% interval spolehlivosti: 97,605–98,206)

Výsledky výkonnosti splnily kritéria přijatelnosti pro všechny tři typy drenážních aplikací. Některé cílové parametry nebyly u určitých parametrů hlášeny a ty budou přezkoumány v dalším klinickém hodnocení.

Závěr

Na základě analýzy prokázaly drenážní produkty SKATER společnosti Argon Medical, že jsou bezpečné pro použití a fungují dle zamýšleného účelu.

Data PMS (CER-031 Rev. C oddíl 8):

Byl proveden přezkum dat z dohledu po uvedení na trh (PMS), včetně informací z externích databází zdravotnických prostředků, za období od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. Zjištění týkající se produktů drenážního systému SKATER jsou následující:

Drenážní katétry a soupravy SKATER:

  - Stížnosti z EU: 225

  - Procento prodaných jednotek: 0,035 %

  - Celkový počet prodaných kusů v EU: 637 771

Počet stížností hlášených u všech drenážních jednotek SKATER byl nízký v poměru k počtu prodaných jednotek. Přezkum stížností, nápravných a preventivních opatření (CAPA) a terénních akcí nezjistil v daném období žádná nová rizika. Nežádoucí účinky hlášené v bezpečnostních databázích pro podobné prostředky navíc neodhalily žádná nová rizika; tato rizika jsou již zdokumentována a zmírněna na přijatelnou úroveň v souborech pro řízení rizik daných prostředků.

Systematický přehled literatury provedený za účelem vyhodnocení bezpečnosti a funkce drenážního systému SKATER nezjistil žádné události týkající se bezpečnosti při používání prostředků. Navíc nebyla zjištěna žádná nová rizika ani nárůst trendů známých rizik v souvislosti s používáním těchto prostředků.

# Celkové shrnutí klinické funkce a bezpečnosti

Dle dokumentu CER-031 Rev. C, oddíl 4, byly bezpečnostní a výkonnostní parametry a časové body identifikovány na základě přezkoumání SOA, konkurenčního prostředku a literatury k předmětnému prostředku v souladu se zamýšleným použitím drenážního systému SKATER.

Analýza literatury o SOA a konkurenčních prostředcích poskytla informace o současném stavu prostředků běžně používaných k drenáži abscesů nebo nahromadění tekutin z tělních dutin. Pro drenážní systém SKATER byla zavedena bezpečnostní a funkční opatření.

Kritéria přijatelnosti bezpečnosti a funkce jsou stanovena na základě analýzy literatury o SOA a analýzy konkurence. Kritéria byla formulována výpočtem vážených průměrů.

Tabulka 5.4-1: Bezpečnostní a funkční opatření

| Typ opatření | Klinický cílový parametr(y) | Definice |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnost | Míra komplikací | Četnost komplikací a rizik (krvácení, infekce, recidiva a úmrtí) spojených s použitím prostředku |
| Funkce | Míra selhání katétru | Četnost okluze katétru, migrace/dislokace, zalomení, zlomení a netěsnosti |
| Funkce | Míra technické úspěšnosti | Zavedení drenážního katétru do tělních dutin pro drenáž infikované nebo nahromaděné tekutiny. |
| Funkce | Míra klinické úspěšnosti | Schopnost dosáhnout vymizení symptomů pacienta v důsledku infekce/hromadění tekutin. |

Zamýšlené klinické přínosy

Drenážní systém SKATER obsahuje portfolio prostředků, které pacientovi přinášejí přímé i nepřímé klinické přínosy měřené pomocí různých klinických parametrů.

Tabulka 5.4-2: Klinické přínosy a cílové parametry spojené s drenážním systémem SKATER

| ID č. | Klinické přínosy | Klinický cílový parametr(y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění nahromaděných tekutin z tělních dutin | Míra technické úspěšnosti |
| 2 | Vyřešení symptomů pacienta v důsledku infikované tekutiny nebo hromadění tekutiny | Míra klinické úspěšnosti |
| 3 | Méně komplikací a rizik v porovnání s chirurgickým zákrokem | Míra komplikací |
| 4 | Usnadnění perkutánního přístupu pro zavedení katétru | Míra technické úspěšnosti |
| 5 | Zabrání dislokaci a migraci katétru, čímž se minimalizuje riziko dalších zákroků nebo výměn. | Míra úspěšnosti komplikací |

Tyto prostředky poskytují následující přímé klinické přínosy pacientům podstupujícím perkutánní drenáž nebo odsávání nahromaděných tekutin:

- Odstranění nahromaděných tekutin z tělních dutin.

- Vyřešení symptomů pacienta v důsledku infikované tekutiny nebo hromadění tekutiny.

- Méně komplikací a rizik v porovnání s chirurgickým zákrokem.

Tabulka 5.4-3: Kritéria přijatelnosti bezpečnosti a funkce zjištěná z analýzy příslušného prostředku – obecné/univerzální drenážní aplikace

| Cílový parametr (Cíle) | Kritéria přijatelnosti ze SOA a analýzy konkurence (%) | Hlášená četnost z DUE (%) | Splněna kritéria přijatelnosti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnost |  |  |  |
| Míra krvácení | ≤4,97 % | Vážený průměr: 0,28 %; 95% interval spolehlivosti (0,271, 0,290) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra infekce | ≤2,17 % | Vážený průměr: 0 %; 95% interval spolehlivosti (0, 0) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra recidivy | ≤10,42 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Úmrtnost | ≤5,84 % | Vážený průměr: 0,32 %; 95% interval spolehlivosti: NA (Údaje byly zjištěny z jednoho článku, interval spolehlivosti proto nelze použít) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Celková míra komplikací | ≤13,72 % | Vážený průměr: 6,19 %; 95% interval spolehlivosti (5,893; 6,499) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Funkce |  |  |  |
| Míra selhání katétru: - Okluze katétru | ≤5,23 % | Vážený průměr: 0,47 %; 95% interval spolehlivosti: NA (Údaje byly zjištěny z jednoho článku, interval spolehlivosti proto nelze použít) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| - Migrace/dislokace katétru | ≤5,4 % | Vážený průměr: 2,2 %; 95% interval spolehlivosti: NA (Údaje byly zjištěny z jednoho článku, interval spolehlivosti proto nelze použít) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| - Zalomení katétru | ≤3 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Zlomení katétru | ≤1,8 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Míra technické úspěšnosti | ≥93,22 % | Vážený průměr: 99,86 %; 95% interval spolehlivosti (99,858; 99,866) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra klinické úspěšnosti | ≥80,95 % | Vážený průměr: 87,16 %; 95% interval spolehlivosti (85,644; 88,676) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |

NH: Nehlášeno

Tabulka 5.4-4: Kritéria přijatelnosti bezpečnosti a funkce zjištěná z analýzy příslušného prostředku – drenážní aplikace související se žlučovými cestami

| Cílový parametr (cíle) | Kritéria přijatelnosti ze SOA a analýzy konkurence (%) | Hlášená četnost z DUE (%) | Splněna kritéria přijatelnosti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnost |  |  |  |  |
| Míra krvácení | ≤3,1 % | Vážený průměr: 0,86 %; 95% interval spolehlivosti (0,835; 0,886) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra infekce | ≤5,13 % | Vážený průměr: 1,56%; 95% interval spolehlivosti (1,500; 1,622) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra recidivy | ≤9,61 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Úmrtnost | ≤1,54 % | Vážený průměr: 0,8 %; 95% interval spolehlivosti: NA (Údaje byly zjištěny z jednoho článku, interval spolehlivosti proto nelze použít) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Celková míra komplikací | ≤9,24 % | Vážený průměr: 9,95%; 95% interval spolehlivosti (9,645, 10,245) | Ne, stanovené kritérium přijatelnosti nebylo splněno. Kritérium ze SOA bylo formulováno pouze s použitím publikací s 1 289 pacienty, zatímco články z DUE hodnotily celkem 1 863 pacientů. Velikost vzorku uvažovaná pro formulaci kritérií přijatelnosti ze SOA byla proto menší ve srovnání s velikostí vzorku pro DUE. Proto se očekává, že pozorovaná míra bude věrným znázorněním populace. |
| Funkce |  |  |  |
| Míra selhání katétru: - Okluze katétru | ≤4,38 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Migrace/dislokace katétru | 9,0 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Zalomení katétru | 0 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Zlomení katétru | NH | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Únik z perikatétru/netěsnost | ≤2,83 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Míra technické úspěšnosti | ≥94,02 % | Vážený průměr: 97,92 %; 95% interval spolehlivosti (97,823, 98,023) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra klinické úspěšnosti | ≥87,41 % | Vážený průměr: 87,44%; 95% interval spolehlivosti (86,903, 87,986) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |

NH: Nehlášeno

Tabulka 5.4-5: Kritéria přijatelnosti bezpečnosti a funkce zjištěná z analýzy příslušného prostředku – drenážní aplikace související s nefrostomií

| Cílový parametr (cíle) | Kritéria přijatelnosti ze SOA a analýzy konkurence (%) | Hlášená četnost z DUE (%) | Splněna kritéria přijatelnosti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnost |  |  |  |  |
| Míra krvácení | ≤15 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Míra infekce | ≤1,05 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Míra recidivy | ≤2,6 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Úmrtnost | ≤0,37 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Celková míra komplikací | ≤5,94 % | Vážený průměr: 0 %; 95% interval spolehlivosti: (0, 0) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Funkce |  |  |  |
| Míra selhání katétru: - Okluze katétru | ≤4,0 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Migrace/dislokace katétru | ≤4,47 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Zlomení katétru | NH | Vážený průměr: 1,7 %; 95% interval spolehlivosti: NA (Údaje byly zjištěny z jednoho článku, interval spolehlivosti proto nelze použít) | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| - Únik z perikatétru/netěsnost | ≤4,7 % | NH | Stanovené kritérium přijatelnosti lze považovat za splněné. |
| Míra technické úspěšnosti | ≥97,48 % | Vážený průměr: 100 %; 95% interval spolehlivosti: NA (hodnota směrodatné odchylky je nulová, proto nelze vypočítat interval spolehlivosti) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |
| Míra klinické úspěšnosti | ≥84,7 % | Vážený průměr: 97,90 %; 95% interval spolehlivosti (97,605, 98,206) | Ano, stanovené kritérium přijatelnosti bylo splněno. |

NH: Nehlášeno

# Probíhající nebo plánované klinické sledování po uvedení na trh

Tabulka 5.5-1: Obecná metoda sběru dat PMCF: Vědecká literatura a zprávy z dohledu po uvedení na trh (PMCFP-0030 Rev. E)

| ID činnosti | Popis | Cíl činnosti | Odůvodnění a známá omezení činnosti | Časová osa činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vyhledávání literatury o prostředcích v procesu hodnocení (DUE) | Vyhodnotit vědeckou literaturu včetně kazuistik a nerecenzovaných článků, jako jsou abstrakty z konferencí/dopisy editorům pro hodnocené prostředky (DUE), a to za účelem: - Potvrdit bezpečnost/funkci drenážního systému SKATER - Identifikovat dříve neznámé nežádoucí účinky (související s postupy nebo zdravotnickými prostředky) - Sledovat zjištěné nežádoucí účinky a kontraindikace a zajistit trvalou přijatelnost poměru rizika a přínosu - Identifikovat a analyzovat vznikající rizika - Identifikovat možné systematické zneužití nebo použití prostředku mimo schválené indikace | Odůvodnění: Hodnocení vědecké literatury zachycuje dostupná klinická data o používání zdravotnických prostředků u lidí, jak jsou uváděna celosvětově a jak jsou prezentována v recenzovaných publikacích. Přehled vědecké literatury je navržen tak, aby poskytoval údaje týkající se konkrétně klinické bezpečnosti a funkce daného prostředku nebo ekvivalentních prostředků. Známá omezení: - Nedostatek studií zaměřených na daný prostředek nebo konkrétní aplikaci. - Neúmyslné vyloučení relevantních článků z důvodu nedostatečnosti vyhledávacích výrazů | Interval hlášení je založen na nejvyšší třídě rizika prostředku, jak je popsáno v plánu PMS pro systémy katétrů Skater, PMSP-0017. Tato činnost se tedy bude provádět každoročně. Vyhledávání mezer bude založeno na datu posledního vyhledávání literatury, které bylo provedeno 3. května 2024. |
| 02 | Vyhledávání literatury o současném stavu techniky (SOTA) | Bude proveden systematický přehled literatury o SOTA, včetně dříve identifikovaných podobných prostředků, s cílem vyhodnotit klinická data týkající se následujících otázek: - Jaké jsou běžné výsledky a míra komplikací u perkutánní drenáže nebo odsávání tekutin? - Jaké údaje jsou k dispozici pro prostředky s podobnými technickými, klinickými a biologickými vlastnostmi? Jak si stojí v porovnání s celkovými mírami? - Jaké jsou běžné výsledky a míra komplikací u alternativní léčby (otevřená chirurgická drenáž)? | Odůvodnění: Hodnocení vědecké literatury zachycuje dostupná klinická data o používání zdravotnických prostředků u lidí, jak jsou uváděna celosvětově a jak jsou prezentována v recenzovaných publikacích. Přehled vědecké literatury je navržen tak, aby poskytl klinická data týkající se podobných prostředků ve stejné oblasti. Známá omezení: - Nedostatek studií zaměřených na dané prostředky nebo konkrétní aplikace. - Články, které neprošly recenzním řízením, nemusí být dobrým zdrojem podpory pro bezpečnost a funkci. | Interval hlášení je založen na nejvyšší třídě rizika prostředku, jak je popsáno v plánu PMS pro systémy katétrů Skater, PMSP-0017. Tato činnost se tedy bude provádět každoročně. Vyhledávání SOTA bude zahrnovat až 5 let včetně roku, ve kterém je provedena rešerše literatury. |
| Zprávy z dohledu po uvedení na trh |  |  |  |  |
| 03 | Zprávy z dohledu po uvedení na trh, včetně zpráv o vigilanci a zpráv o trendech. | - Potvrzení bezpečnosti zdravotnického prostředku - Potvrzení funkčnosti zdravotnického prostředku - Identifikace dříve neznámých nežádoucích účinků (souvisejících s postupy nebo zdravotnickými prostředky) - Sledování zjištěných nežádoucích účinků a kontraindikací - Identifikace a analýza vznikajících rizik - Zajištění trvalé přijatelnosti poměru rizika a přínosu Identifikace možného systematického zneužití nebo použití prostředku mimo schválené indikace | Odůvodnění: Vyhodnocení dat může identifikovat potenciální korelace mezi událostmi po uvedení na trh a obavami o bezpečnost a/nebo funkci. Známá omezení: Omezení hodnocení terénních akcí mohou zahrnovat nedostatečné hlášení událostí, neúplné následné sledování, chybějící data atd. | Monitorování týkající se tržních aktivit a CAPA probíhá průběžně. Interval hlášení je založen na nejvyšší třídě rizika prostředku, jak je popsáno v plánu PMS pro systémy katétrů Skater, PMSP-0017. Tato činnost se tedy bude provádět každoročně. Zprávy PMS použité pro poslední klinické hodnocení pokrývaly období od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. |
| 04 | Vyhledávání nežádoucích událostí v databázích (např. MAUDE, databáze hlášení o vigilanci) pro příslušné nebo ekvivalentní prostředky. | - Potvrzení bezpečnosti zdravotnického prostředku - Identifikace a analýza vznikajících rizik - Zajištění trvalé přijatelnosti poměru rizika a přínosu - Sledování zjištěných nežádoucích účinků a kontraindikací | Sběr údajů o bezpečnosti po uvedení na trh a klinické hodnocení rizik na základě observačních dat jsou zásadní pro hodnocení a charakterizaci rizikového profilu prostředku a pro informovaná rozhodnutí o minimalizaci rizik. To také usnadňuje sběr a interpretaci dat z velké a rozmanité populace pacientů, což neplatí v kontrolovaných studiích, a tím je zajištěna bezpečnost u všech populací. Mezi omezení patří neschopnost skutečně vypočítat četnost hlášených událostí nebo určit skutečnou kauzalitu. | Monitorování týkající se tržních aktivit a CAPA probíhá průběžně. Interval hlášení je založen na nejvyšší třídě rizika prostředku, jak je popsáno v plánu PMS pro systémy katétrů Skater, PMSP-0017. Tato činnost se tedy bude provádět každoročně. Zprávy PMS použité pro poslední klinické hodnocení pokrývaly období od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. |
| 05 | Vyhledávání nežádoucích událostí v databázích (např. MAUDE, databáze hlášení o vigilanci) pro ekvivalentní prostředky. | - Identifikace a analýza vznikajících rizik - Sledování zjištěných nežádoucích účinků a kontraindikací | Sběr údajů o bezpečnosti po uvedení na trh a klinické hodnocení rizik na základě observačních dat jsou zásadní pro hodnocení a charakterizaci rizikového profilu prostředku a pro informovaná rozhodnutí o minimalizaci rizik. To také usnadňuje sběr a interpretaci dat z velké a rozmanité populace pacientů, což neplatí v kontrolovaných studiích, a tím je zajištěna bezpečnost u všech populací. Mezi omezení patří neschopnost skutečně vypočítat četnost hlášených událostí nebo určit skutečnou kauzalitu. | Monitorování týkající se tržních aktivit a CAPA probíhá průběžně. Interval hlášení je založen na nejvyšší třídě rizika prostředku, jak je popsáno v plánu PMS pro systémy katétrů Skater, PMSP-0017. Tato činnost se tedy bude provádět každoročně. Zprávy PMS použité pro poslední klinické hodnocení pokrývaly období od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. |
| Průzkum PMCF |  |  |  |  |
| 06 | Stávajícím zákazníkům, kteří používají produkty drenážního systému SKATER, bude zaslán průzkum kvality. Cílem bude získat alespoň 100 průzkumů z klinických případů. Budou zkontrolovány interní záznamy o prodeji a distribuci, aby se identifikovali lékaři, kteří používají dané zdravotnické prostředky. | Cílem tohoto průzkumu je proaktivně shromáždit klinická data se zaměřením na následující produkty, u kterých byly zjištěny minimální klinické důkazy: - Drenážní katétry Skater - Centézní katétry Skater - Zaváděcí soupravy Skater Pro každý klinický případ bude průzkum shromažďovat informace o - Kategorie aplikace - Indikace - Doba použití při postupu - Klinické výsledky ve vztahu k bezpečnosti a funkci | Využití lékařských průzkumů poskytuje aktivnímu PMS přímou zpětnou vazbu od lékařů, kteří používají produkty z portfolia drenážních systémů SKATER v klinickém prostředí a mají technické znalosti a odborné znalosti týkající se daného prostředku a souvisejících postupů. Mezi omezení lékařských průzkumů může patřit nedostatek kontrol, neúplné posouzení atd. | Cílem bude dokončit průzkum včetně agregace a analýzy dat do 3. čtvrtletí 2029 před zahájením dalšího certifikačního období. Klíčové cíle pro tuto činnost jsou následující: - Dokončit protokol a formulář průzkumu do 3. čtvrtletí 2025. - Spustit průzkum a období sběru dat do 1. čtvrtletí 2026 - Počáteční období sběru dat: 2. čtvrtletí 2026 až 2. čtvrtletí 2027 - Dokončit analýzu dat do 4. čtvrtletí 2027 - Závěrečná zpráva do 2. čtvrtletí 2028 Pokud nebude dosažen minimální cíl průzkumů do 2. čtvrtletí 2027, může se prodloužit období sběru dat. |

# Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy

V posledních třech desetiletích měla perkutánní drenáž tekutin zásadní vliv na léčbu kriticky nemocných pacientů a je pravděpodobně nejdůležitějším postupem prováděným radiology. Tento postup výrazně snižuje morbiditu a mortalitu ve srovnání s otevřenou chirurgickou drenáží, protože nabízí přesnou neinvazivní lokalizaci nahromaděných tekutin, minimálně invazivní terapeutické techniky, ve většině případů předchází celkové anestezii a zkracuje dobu hospitalizace. Otevřená chirurgická drenáž je teď vyhrazena pro případy, kdy perkutánní drenáž nedokáže kontrolovat sepsi, neuzavře fistuly nebo je nemožná z důvodu přítomnosti vložených struktur, jako je střevo. Technický úspěch je okamžitě patrný z aspirace obsahu a je téměř vždy dosažen, s mírou přesahující 90 %.

# Navrhovaný profil a zaškolení pro uživatele

Drenážní systém Skater je určen k použití licencovanými lékaři nebo klinickými pracovníky vyškolenými v diagnostických a intervenčních cévních technikách, kteří jsou obeznámeni s daným postupem.

# Harmonizované normy / společné specifikace

| Datum/verze shody Argon | Název normy |
| --- | --- |
| Označení |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Zdravotnické prostředky - Symboly používané u zdravotnických prostředků. štítky, označování a informace, které mají být poskytnuty - Část 1: Obecné požadavky. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologie, symboly a informace poskytované se zdravotnickými prostředky: Informace poskytované výrobcem se zdravotnickými prostředky |
| Obecné normy – Sterilizace |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterilní zavaděče intravaskulárních katétrů na jedno použití, vodicí dráty a dilatátory |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulární katétry – sterilní a jednorázové katétry – Část 1: Obecné požadavky |
| EN 556-1:2024 | Sterilizace zdravotnických prostředků. Požadavky na označení zdravotnických prostředků STERILNÍ. Požadavky na terminálně sterilizované zdravotnické prostředky |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky |
| AAMI TIR28:2016 | Přijetí produktu a ekvivalence procesu pro sterilizaci ethylenoxidem |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasifikace čistoty vzduchu, čisté prostory a příslušné řízené prostředí. Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu |
| EN ISO 14644-2:2015 | Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 2: Monitorování za účelem poskytování důkazů čistoty prostoru. funkce související s čistotou vzduchu podle koncentrace. částic |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Rezidua po sterilizaci ethylenoxidem |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test bakteriálních endotoxinů |
| Obecné normy – systémy kvality |  |
| EN ISO 13485:2016 | Zdravotnické prostředky. Systémy řízení kvality. Požadavky pro účely regulace |
| Řízení rizik |  |
| EN ISO 14971:2019 | Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky |
| Biologická bezpečnost |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 1: Hodnocení a testování |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 3: Testy genotoxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 4: Výběr zkoušek na interakci s krví |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 5: Zkoušky cytotoxicity in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 11: Zkoušky systémové toxicity |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály |
| EN ISO 10993-18:2020 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 19: Fyzikálně-chemická, morfologická a topografická charakterizace materiálů |
| EN ISO 10993-19:2020 | Standardní příručka pro biokompatibilitu obalových materiálů zdravotnických prostředků |
| Klinické hodnocení |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Klinické hodnocení: Příručka pro výrobce a oznámené subjekty |
| Kontrola návrhu |  |
| EN ISO 14971 | Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky |
| Použitelnost |  |
| IEC 62366-1:2015 a IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Zdravotnické prostředky – Aplikace inženýrství použitelnosti na zdravotnické prostředky |
| Obal |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Obaly terminálně sterilizovaných zdravotnických prostředků. Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Obaly terminálně sterilizovaných zdravotnických prostředků. Část 2: Validační požadavky na proces tvarování, utěsnění a sestavení |
| EN ISO 2233:2001 | Obaly -- Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky -- Kondicionování pro zkoušení |
| ASTM D4169 : 2022 | Standardní postup pro testování funkce přepravních kontejnerů a systémů - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardní zkušební metoda pro detekci hrubých netěsností ve Zdravotnických obalech vnitřním tlakem (bublinový test) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardní zkušební metoda pro detekci netěsností těsnění v porézních Zdravotnických obalech metodou penetrace barviva - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardní zkušební metoda pro sílu spoje flexibilních bariérových materiálů - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardní příručka pro urychlené stárnutí sterilních bariérových systémů pro zdravotnické prostředky - ASTM F1980 |
| Klinické sledování po uvedení na trh |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Studie klinického sledování po uvedení na trh |
| Vigilance |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Pokyny k systému vigilance zdravotnických prostředků |

# B. Souhrn údajů o bezpečnosti a funkci pro pacienty/laiky

Revize dokumentu: SSCP-0002 Rev B (Návrh)
Datum vydání: 12.9.2024

Tento souhrn vysvětluje bezpečnost a používání drenážního systému Skater. Je psán pro pacienty. Váš lékař má podrobnější verzi, pokud potřebujete více informací. Tento souhrn nenahrazuje radu lékaře, proto se vždy zeptejte svého lékaře, pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašeho zdraví nebo prostředku.

# Identifikace prostředku a obecné informace

Název a adresa výrobce:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Název prostředku:
Drenážní katétry a soupravy Skater
(Jsou to speciální trubice, které lékaři používají k odvádění tekutiny z určitých částí těla.)

Třída rizika prostředku:
Třída IIb (To znamená, že prostředek představuje střední riziko a musí být používán odborníky.)

Poprvé prodán v zemích Evropské unie:
1998

Typy produktů Skater:

- Univerzální a nefrostomická souprava Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010002XF

- Univerzální a nefrostomická souprava Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010003XH

- Drenážní souprava Skater™ Mini-Loop

- Souprava jednokrokových drenážních katétrů Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010020XH

- Souprava jednokrokových drenážních katétrů Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010019XY

- Drenážní katétr Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010008XT

- Drenážní katétr Skater™ – se zámkem
Číslo: 0886333010007XR

- Nefrostomický katétr Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010017XU

- Nefrostomický katétr Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010016XS

- Biliární drenážní katétr Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010005XM

- Biliární drenážní katétr Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010004XK

Drenážní soupravy Skater:

- Nefrostomická souprava Skater™ – bez zámku
ID: 0886333010018XW

- Nefrostomická souprava Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010000XB

- Zaváděcí nefrostomická souprava Skater™ - se zámkem
ID: 0886333010001XD

- Zaváděcí biliární drenážní souprava Skater™ – se zámkem
ID: 0886333010011XG

# Důvod použití tohoto prostředku

K čemu je tento prostředek?

Drenážní systém Skater pomáhá odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Tekutina může být způsobena infekcí, chirurgickým zákrokem nebo jiným zdravotním stavem. Může pomoci zmírnit nepohodlí, předcházet infekcím a umožnit lékařům sledovat, jak je tekutina odstraňována.

Kdy byste ho mohli použít?

Váš lékař může použít tento prostředek, pokud máte:

- Absces (ložisko s infikovanou tekutinou)

- Hromadění tekutin po operaci

- Pleurální výpotek (tekutina kolem plic)

- Ascites (tekutina v břiše)

- Cysty nebo jiné oblasti naplněné tekutinou

Kdy byste ho neměli používat?

Neměli byste používat tento prostředek, pokud:

- Máte potíže se srážlivostí krve

- Tekutinu nelze bezpečně vydrénovat

- Jste alergičtí na materiály katétru

- Váš lékař rozhodne, zda je pro vás drenážní systém Skater bezpečný.

# Popis prostředku

Jaký je to prostředek?

Drenážní systém Skater je měkká, flexibilní trubička (nazývaná katétr), která se používá k odvádění tekutiny z těla. Zavádí se malým řezem v kůži a tekutina odtéká do vaku.

Jak to funguje?

Lékaři zavádějí katétr drobným zákrokem zvaným perkutánní drenáž. Používají nástroje jako ultrazvuk nebo CT vyšetření k zavedení katétru na správné místo. Jakmile je katétr zaveden, tekutina odtéká do sběrného vaku.

# Rizika a varování

Pokud máte během používání tohoto prostředku jakékoli neobvyklé příznaky nebo obavy, zavolejte svému lékaři.

Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout?

I když jsou vzácné, mohou se mezi nežádoucí účinky řadit:

- Infekce v místě zavedení trubičky

- Drobné krvácení nebo modřiny

- Bolest nebo nepohodlí v místě zavedení trubičky

- Poškození blízkých tkání nebo orgánů

- Pohyb nebo ucpávání trubičky

Váš zdravotnický tým bude tyto problémy sledovat a dá vám pokyny, jak se jim vyhnout.

Zvláštní péče

Řiďte se pokyny svého lékaře ohledně péče o katétr. Udržujte oblast čistou a suchou. Pokud se u vás objeví příznaky infekce, jako je horečka, zarudnutí, otok nebo zápach tekutiny, kontaktujte lékaře.

Stažení z oběhu

U drenážního systému Skater nedošlo ke stažení z oběhu. Váš lékař vás bude informovat o všech novinkách.

# Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh

Klinické pozadí prostředku

Drenážní systém SKATER je bezpečný a účinný nástroj pro odstraňování přebytečných tekutin z těla. Byl mnohokrát testován v laboratoři i v reálných situacích, aby se prokázalo, že funguje dobře a splňuje důležité bezpečnostní standardy. Systém je vyroben z bezpečných materiálů a pravděpodobnost problémů je velmi nízká.

Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče důvěřují drenážnímu systému SKATER, protože pomáhá pacientům cítit se lépe tím, že uvolňuje hromadění tekutin, a to s minimálními riziky. Celkově jsou výhody drenážního systému SKATER mnohem větší než rizika, což z něj činí spolehlivou volbu pro pacienty, kteří potřebují drenážní léčbu.

Klinické důkazy pro označení CE

Drenážní systém SKATER získal označení CE, což znamená, že splňuje přísné evropské bezpečnostní a výkonnostní předpisy. Aby systém získal toto schválení, musel projít řadou testů a recenzí, aby se prokázalo, že funguje dobře a je pro pacienty bezpečný.

#### Jak byl testován drenážní systém SKATER?

- Neklinické testy: Před použitím u pacientů prošel systém mnoha laboratorními testy, aby se ověřilo, že funguje správně. Tyto testy zkoumaly, jak dobře systém funguje v dlouhodobém horizontu, jak obstojí a jak je bezpečný pro použití v těle. Zahrnuté testy:

  - Funkční testy (jak dobře funguje)

  - Testy obalu (aby bylo před použitím jisté, že je bezpečný)

  - Zkoušky těsnosti a pevnosti (pro kontrolu případných slabin)

- Testování biokompatibility: Tyto testy ověřovaly, zda jsou materiály použité v systému bezpečné pro použití v lidském těle. Výsledky ukázaly, že materiály jsou bezpečné a nezpůsobí pacientům újmu.

- Přehled literatury: Lékařští experti zhodnotili výzkum a další prostředky podobné drenážnímu systému SKATER, aby porovnali jejich bezpečnost a funkci. Výsledky ukázaly, že systém SKATER funguje stejně dobře, ne-li lépe, než jiné dostupné drenážní systémy.

- Data po uvedení na trh: Poté, co byl systém prodán a lékaři jej začali používat, výrobce nadále shromažďoval data o tom, jak dobře funguje a zda se vyskytly nějaké problémy. Výsledky ukázaly, že počet stížností byl ve srovnání s počtem použitých prostředků velmi nízký, což znamená, že v reálných situacích funguje bezpečně a efektivně.

#### Proč je drenážní systém SKATER bezpečný?

- Důkladné testování: Než byl drenážní systém SKATER povolen k použití, prošel mnoha testy, aby se ověřilo, jak dobře funguje a jak je bezpečný. Tyto testy zajistily, že se systém při použití v těle nerozbije, neuniká ani nezpůsobí problémy.

- Bezpečné materiály: Systém je vyroben z materiálů, které jsou bezpečné pro lidské tělo. To znamená, že systém nezpůsobí nežádoucí reakce ani újmu při použití k drénování kapalin.

- Nízké riziko problémů: Přestože všechny zdravotnické prostředky představují určité riziko, drenážní systém SKATER má velmi nízký počet hlášených problémů. Ve skutečnosti mělo nějaké problémy méně než 1 % použitých prostředků. To ukazuje, že je spolehlivý a bezpečný při správném používání.

- Průběžné sledování: Poté, co je prostředek prodán a lékaři jej používají, společnost sleduje, jak funguje. To jim pomáhá zajistit, aby systém zůstal bezpečný i pro budoucí pacienty. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, jsou rychle prošetřeny a opraveny.

#### Prokázaná bezpečnost a úspěšnost

Drenážní systém SKATER se používá již mnoho let a prošel řadou testů, aby se zajistila jeho bezpečnost a účinnost. Lékaři se na něj spoléhají, protože funguje dobře a má nízké riziko problémů. Stal se jedním z nejdůvěryhodnějších nástrojů pro drenáž tekutin v nemocnicích po celém světě.

Celkově vzato je drenážní systém SKATER důležitou součástí pomoci pacientům cítit se lépe tím, že bezpečným a účinným způsobem odstraňuje škodlivé nahromadění tekutin.

#### Co když se něco pokazí?

Přestože je drenážní systém SKATER velmi bezpečný, lékaři jsou vyškoleni k řešení jakýchkoli problémů, které by mohly nastat. Vědí, jak řešit problémy a zajistit, aby byl pacient v pořádku.

#### Shrnutí:

Drenážní systém SKATER se ukázal jako velmi bezpečný nástroj pro odvádění tekutin z těla. Prošel důležitými bezpečnostními testy, je vyroben z bezpečných materiálů a má velmi nízké riziko problémů. Pacienti se mohou spolehnout, že tento systém bude fungovat tak, jak má, aby se cítili lépe a zároveň byli v bezpečí.

# Další možnosti léčby

Mezi další způsoby léčby hromadění tekutin patří:

- Operace pro drenáž tekutiny

- Léky k léčbě infekcí nebo jiných onemocnění

- Někdy tekutina sama odejde

Promluvte si se svým lékařem, abyste zjistili, co je pro vás nejlepší.

# Školení pro poskytovatele zdravotní péče

Lékaři a zdravotní sestry, kteří používají tento systém, musí být proškoleni v zavádění katétru a péči o něj.

# Historie revizí

| Revize | Datum vydání | Popis změny | Revize ověřená oznámeným subjektem? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. července 2021 | Původní interní vydání – Neověřeno BSI | ☒ Pouze pro interní použití |
| B | 9. září 2024 12. září 2024 22. října 2024 | První podání BSI, k posouzení Přidána sekce pro pacienty Přidána sekce pro pacienty 9.5 | ☒Ano Tento SSCP byl ověřen v anglickém jazyce oznámeným subjektem v souladu s doporučeními MDCG 2019-9 |