OVERSIGT OVER SIKKERHED OG KLINISK YDEEVNE (SSCP)

SSCP-0002

Skater katetersystemer

TF-82238

TD-01

[DATO]

Til offentliggørelse i Eudamed

| ROLLE | AFDELING | NAVN/TITEL |
| --- | --- | --- |
| Udarbejdet af | Reguleringsanliggender | Nadira Lotus Leder, Overvågning efter markedsføring |

Matrix for godkendelse af underskrift

Dette dokument skal gennemgås og godkendes af alle nedenstående personer eller deres autoriserede repræsentanter.

| ROLLE | AFDELING | NAVN/TITEL |
| --- | --- | --- |
| Godkendelse | Kliniske anliggender | Danyel Carr Seniordirektør, Kliniske Anliggender |
| Godkendelse | Kvalitet | Dan Woda Senior Kvalitetstekniker |
| Godkendelse | Forskrift | Scott Bishop Vicedirektør, Regulatoriske Anliggender |

Revisionshistorik

| Revision | Dato | Afsnit | Revisionsbeskrivelse | Ændringsanmodning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07/06/2021 | Alle | Indledende rapport | 00103372 |
| B | 09/09/2024 | Alle | Opdateret til ny skabelon. Førstegangsindsendelse til BSI | 04229 |
|  | 12/09/2024 | 9.0 | Tilføj patientsektion |  |
|  | 22/10/2024 | 9.5 | Tilføjet patientafsnit 9.5 |  |

Bemærk: Godkendelser registreres via den tilknyttede Ændringsanmodning.

Indholdsfortegnelse

1.	Omfanget af denne oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP)	3

1.1.	Enhedens handelsnavn	3

1.2.	Enhedsbeskrivelse, grundlæggende UDI-DI og EU-klassifikationsgrad	4

1.3.	År, hvor det første certifikat (CE) blev udstedt, der dækker enheden	9

1.4.	Producentens navn, adresse og SRN	9

1.5.	Autoriseret repræsentants navn og SRN	9

1.6.	Det bemydigede organs navn og enkelte identifikationsnummer	10

2.	Påtænkt anvendelse af enheden	10

2.1.	Tilsigtet anvendelse/formål	10

2.2.	Indikationer	10

2.3.	Målpopulation	10

2.4.	Kontraindikationer	10

3.	Enhedsbeskrivelse	10

3.1.	Beskrivelse af enheden	10

3.2.	Tidligere varianter og deres forskelle	11

3.3.	Tilbehør, kompatible enheder og andre produkter, der bruges i kombination	11

4.	Risici og advarsler	12

4.1.	Restrisici og uønskede bivirkninger	12

4.2.	Advarsler og sikkerhedsforholdsregler	13

4.3.	Andre relevante sikkerhedsaspekter, herunder en oversigt over eventuelle korrigerende handlinger i marken (FSCA inklusive FSN), hvis relevant	14

5.	Resumé af klinisk evaluering og klinisk opfølgning efter markedsføring (PMCF)	14

5.1.	Oversigt over kliniske data relateret til tilsvarende enhed, hvis relevant	16

5.2.	Oversigt over kliniske data fra gennemførte undersøgelser af enheden inden 
CE-mærkning, hvis relevant	16

5.3.	Oversigt over kliniske data fra andre kilder, hvis relevant	16

5.4.	En samlet oversigt over den kliniske præstation og sikkerhed	18

5.5.	Løbende eller planlagt klinisk opfølgning efter markedsføringen	23

6.	Mulige diagnostiske eller terapeutiske alternativer	27

7.	Foreslået profil og træning for brugere	27

8.	Harmoniserede standarder/Almindelige specifikationer	27

9.	B. Oversigt over sikkerhed og ydeevne for patienter/lægfolk	30

9.1.	Enhedsidentifikation og generel information	30

9.2.	Grund til at bruge denne enhed	31

9.3.	Enhedsbeskrivelse	31

9.4.	Risici og advarsler	32

9.5.	Sammenfatning af klinisk evaluering og opfølgning, efter at udstyret er bragt 
i omsætning	32

9.6.	Andre behandlingsmuligheder	34

9.7.	Uddannelse for sundhedspersonale	34

10.	Revisionshistorik	35

Oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne

Denne sammenfatning af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) er beregnet til at give offentligheden adgang til en opdateret oversigt over de vigtigste aspekter af SKATER dræningskateter-systemet fra d. 1. januar 2022, til 3. maj 2024 (rapporteringsinterval).

SSCP er ikke beregnet til at erstatte brugsanvisningen som hoveddokument for at sikre en sikker brug af enheden og er heller ikke beregnet til at give diagnostiske eller terapeutiske forslag til tilsigtede brugere eller patienter.

Følgende oplysninger er beregnet til brugere/sundhedspersonale. Der blev ikke etableret en supplerende SSCP med information til patienter, da Skater dræningskatetersystem er en implanterbar enhed, hvor patienterne får udleveret et implantatkort, men enheden er ikke beregnet til at blive brugt direkte af patienterne.

# Omfanget af denne oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP)

# Enhedens handelsnavn

SKATER dræningskatetre og sæt

- SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trins med ikke-låsende og låsende pigtail

- SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende og låsende pigtail

- SKATER™ galdedræningskateter med ikke-låsende og låsende pigtail

- SKATER™ indførergaldedræningssæt med låsende pigtail

- SKATER™ nefrostomikateter med ikke-låsende og låsende pigtail

- SKATER™ nefrostomisæt med låsende og ikke-låsende pigtail

- SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail

- SKATER™ universal- og nefrostomisæt med ikke-låsende og låsende pigtail

- SKATER™ Mini-Loop dræningssæt

# Enhedsbeskrivelse, grundlæggende UDI-DI og EU-klassifikationsgrad

Tabel 1.2-1: Produktgruppe og grundlæggende UDI-DI

| Produktgruppe | Grundlæggende UDI-DI |
| --- | --- |
| SKATER™ dræningskatetre: - SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende | 0886333010002XF |
| - SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende | 0886333010003XH |
| - SKATER™ Mini-Loop dræningssæt |  |
| - SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trins – ikke-låsende | 0886333010020XH |
| - SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trins – låsende | 0886333010019XY |
| - SKATER™ dræningskateter – ikke-låsende | 0886333010008XT |
| - SKATER™ dræningskateter – låsende | 0886333010007XR |
| - SKATER™ nefrostomikateter – ikke-låsende | 0886333010017XU |
| - SKATER™ nefrostomikateter – låsende | 0886333010016XS |
| - SKATER™ galdedræningskateter – ikke-låsende | 0886333010005XM |
| - SKATER™ galdedræningskateter – låsende | 0886333010004XK |
| SKATER™ dræningssæt: - SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende | 0886333010018XW |
| - SKATER™ nefrostomisæt – låsende | 0886333010000XB |
| - SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende | 0886333010001XD |
| - SKATER™ indførergaldedræningssæt – låsende | 0886333010011XG |

Tabel 1.2-2: Enhedsbeskrivelse og katalognumre

| Enhedsnavn/-beskrivelse | Model-/katalognummer |
| --- | --- |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (6F x 20 cm) | 756006020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (6F x 25 cm) | 756006025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (7F x 20 cm) | 756007020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (7F x 25 cm) | 756007025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (8F x 20 cm) | 756008020 |
| SKATER™ dræningskateter, 1-trin med ikke-låsende pigtail (8F x 25 cm) | 756008025 |
| SKATER™ dræningssæt, 1-trin, ikke-låsende (8F x 30 cm) | 756008030 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (10F x 20 cm) | 756010020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (10F x 25 cm) | 756010025 |
| SKATER™ dræningssæt, 1-trin, ikke-låsende (10F x 30 cm) | 756010030 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (12F x 20 cm) | 756012020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (12F x 25 cm) | 756012025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (14F x 20 cm) | 756014020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (14F x 25 cm) | 756014025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med ikke-låsende pigtail (16F x 25 cm) | 756016025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (6F x 20 cm) | 756506020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (6F x 25 cm) | 756506025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (7F x 20 cm) | 756507020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (7F x 25 cm) | 756507025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (8F x 20 cm) | 756508020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (8F x 25 cm) | 756508025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (8F x 30 cm) | 756508030 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (10F x 20 cm) | 756510020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (10F x 25 cm) | 756510025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (10F x 30 cm) | 756510030 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (12F x 20 cm) | 756512020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (12F x 25 cm) | 756512025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (14F x 20 cm) | 756514020 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (14F x 25 cm) | 756514025 |
| SKATER™ dræningskatetersæt, 1-trin med låsende pigtail (16F x 25 cm) | 756516025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (6F x 25 cm) | 751106025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende, pigtail (6F x 35 cm) | 751106035 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (7F x 25 cm) | 751107025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (7F x 35 cm) | 751107035 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (8F x 25 cm) | 751108025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (8F x 35 cm) | 751108035 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (10F x 25 cm) | 751110025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (10F x 35 cm) | 751110035 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (12F x 25 cm) | 751112025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (12F x 35 cm) | 751112035 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (14F x 25 cm) | 751114025 |
| SKATER™ dræningskateter med ikke-låsende pigtail (16F x 25 cm) | 751116025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (6F x 25 cm) | 755106025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (6F x 35 cm) | 755106035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (7F x 25 cm) | 755107025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (7F x 35 cm) | 755107035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (8F x 25 cm) | 755108025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (8F x 35 cm) | 755108035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (10F x 25 cm) | 755110025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (10F x 35 cm) | 755110035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (12F x 25 cm) | 755112025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (12F x 35 cm) | 755112035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (14F x 25 cm) | 755114025 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (14F x 35 cm) | 755114035 |
| SKATER™ dræningskateter, med låsende pigtail (16F x 25 cm) | 755116025 |
| Skater™ galdedræningskateter, ikke-låsende (8F x 40 cm) | 755208040 |
| Skater™ galdedræningskateter, ikke-låsende (10F x 40cm) | 755210040 |
| Skater™ galdedræningskateter, ikke-låsende (12F x 40 cm) | 755212040 |
| SKATER™ galdedræningskateter, låsende (8F x 40 cm) | 755308040 |
| SKATER™ galdedræningskateter, låsende (10F x 40 cm) | 755310040 |
| SKATER™ galdedræningskateter, låsende (12F x 40 cm) | 755312040 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (6F x 25 cm) | 755506025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (6F x 35 cm) | 755506035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (7F x 25 cm) | 755507025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (7F x 35 cm) | 755507035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (8F x 25 cm) | 755508025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (8F x 35 cm) | 755508035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (10F x 25 cm) | 755510025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (10F x 35 cm) | 755510035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (12F x 25 cm) | 755512025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (12F x 35 cm) | 755512035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (14F x 25 cm) | 755514025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - ikke-låsende (14F x 35 cm) | 755514035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (6F x 25 cm) | 755606025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (6F x 35 cm) | 755606035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (7F x 25 cm) | 755607025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (7F x 35 cm) | 755607035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (8F x 25 cm) | 755608025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (8F x 35 cm) | 755608035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (10F x 25 cm) | 755610025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (10F x 35 cm) | 755610035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (12F x 25 cm) | 755612025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (12F x 35 cm) | 755612035 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (14F x 25 cm) | 755614025 |
| SKATER™ nefrostomikateter - låsende pigtail (14F x 35 cm) | 755614035 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (6F x 35 cm) | 757306600 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (6F x 35 cm) | 757306700 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (7F x 35 cm) | 757307000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (8F x 35 cm) | 757308000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (8F x 35 cm) | 757308600 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (8F x 35 cm) | 757308700 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (10F x 35 cm) | 757310000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (12F x 35 cm) | 757312000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – låsende pigtail (14F x 35 cm) | 757314700 |
| SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail (8F x 35 cm) | 767308000 |
| SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail (8F x 35 cm) | 767308300 |
| SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail (10F x 35 cm) | 767310300 |
| SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail (10F x 35 cm) | 767310000 |
| SKATER™ indførernefrostomisæt – låsende pigtail (12F x 35 cm) | 767312000 |
| SKATER™ indførergaldedræningssæt – låsende (8F x 40 cm) | 765308300 |
| SKATER™ indførergaldedræningssæt – låsende (10F x 40 cm) | 765310300 |
| SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende pigtail (8F x 35 cm) | 750308000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende pigtail (8F x 35 cm) | 750308100 |
| SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende pigtail (10F x 35 cm) | 750310000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende pigtail (12F x 35 cm) | 750312000 |
| SKATER™ nefrostomisæt – ikke-låsende pigtail (14F x 35 cm) | 750314000 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (6F x 15 cm) | 756106015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (6F x 20 cm) | 756106020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (6F x 25 cm) | 756106025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (7F x 20 cm) | 756107020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (7F x 25 cm) | 756107025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (8F x 20 cm) | 756108020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (8F x 25 cm) | 756108025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (8F x 30 cm) | 756108030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (10F x 20 cm) | 756110020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (10F x 25 cm) | 756110025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (10F x 30 cm) | 756110030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (12F x 20 cm) | 756112020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (12F x 25 cm) | 756112025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (14F x 20 cm) | 756114020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (14F x 25 cm) | 756114025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende (16F x 25 cm) | 756116025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (6F x 15 cm) | 756606015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (6F x 20 cm) | 756606020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (6F x 25 cm) | 756606025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (6F x 35 cm) | 756606035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (7F x 15 cm) | 756607015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (7F x 20 cm) | 756607020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (7F x 25 cm) | 756607025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 15 cm) | 756608015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 20 cm) | 756608020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 25 cm) | 756608025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 30 cm) | 756608030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 35 cm) | 756608035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (8F x 45 cm) | 756608045 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 15 cm) | 756610015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 20 cm) | 756610020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 25 cm) | 756610025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 30 cm) | 756610030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 35 cm) | 756610035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 45 cm) | 756610045 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (10F x 60 cm) | 756610060 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 15 cm) | 756612015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 20 cm) | 756612020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 25 cm) | 756612025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 30 cm) | 756612030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 35 cm) | 756612035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 45 cm) | 756612045 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (12F x 60 cm) | 756612060 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 15 cm) | 756614015 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 20 cm) | 756614020 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 25 cm) | 756614025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 30 cm) | 756614030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 35 cm) | 756614035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 45 cm) | 756614045 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (14F x 60 cm) | 756614060 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (16F x 25 cm) | 756616025 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (16F x 30 cm) | 756616030 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (16F x 35 cm) | 756616035 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (16F x 45 cm) | 756616045 |
| SKATER™ universal- og nefrostomisæt – låsende (16F x 60 cm) | 756616060 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (6F x 15 cm) | 758606015 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (6F x 20 cm) | 758606020 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (6F x 25 cm) | 758606025 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (7F x 15 cm) | 758607015 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (7F x 25 cm) | 758607025 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (8F x 15 cm) | 758608015 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (8F x 25 cm) | 758608025 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (10F x 15 cm) | 758610015 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (10F x 25 cm) | 758610025 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (12F x 15 cm) | 758612015 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (12F x 25 cm) | 758612025 |
| SKATER™ Mini-Loop dræningssæt (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabel 1.2-3: EU-klassificering GMDN- og EMDN-koder

| Produktgruppe | GMDN | EMDN | EU-klassifikationsgrad |
| --- | --- | --- | --- |
| SKATER™ dræningskatetre: - SKATER universal- og nefrostomidræningskatetre - SKATER Mini-Loop dræningssæt | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - SKATER dræningssæt, 1-trins - SKATER dræningskateter | 35824 11305 | A060201 |  |
| - SKATER nefrostomikateter | 10735 | U040203 |  |
| SKATER™ dræningssæt: - SKATER nefrostomisæt - SKATER indførernefrostomisæt | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - SKATER™ galdedræningskateter - SKATER™ indførergaldedræningssæt | 10696 35824 | G02060299 |  |

# År, hvor det første certifikat (CE) blev udstedt, der dækker enheden

SKATER dræningskatetre blev først lanceret på markedet i EU og fik det første CE-mærke i 1998 af PBN Medical. Efterfølgende blev SKATER dræningskatetre markedsført i USA i 1999 af Angiotech/Medical Device Technologies.

I 2013 erhvervede Argon Medical Devices, Inc. produktlinjen med opkøbet af Angiotech/Medical Device Technologies, som i øjeblikket sælges i EU under CE-mærket CE 565719 og NB 2797. Disse enheder var tidligere CE-mærkede i henhold til MDD som klasse IIb-enheder i henhold til bilag IX, regel 8 i MDD 93/42/EØF. Det historiske tekniske filnummer for SKATER dræningskatetre og -sæt var TF-82238. SKATER dræningskatetre og -sæt vil forblive klasse IIb-udstyr ved anvendelse af kriterierne i bilag VIII, kapitel III i EU MDR 2017/745, regel 8.

# Producentens navn, adresse og SRN

| Producentens oplysninger |  |
| --- | --- |
| Producentens serienummer: US-MF-000002324 | Producentens navn: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontakt for- og efternavn: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonnummer: 903.675.9321 | Adresse: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Autoriseret repræsentants navn og SRN

| Oplysninger om autoriseret repræsentant |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Navn på autoriseret repræsentantorganisation: Emergo Europa |
| Kontaktoplysninger: Vigilance-teamet | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonnummer: +31.70.345.8570 Fax: +31 (0)70 346 7299 | Adresse Gadenummer og navn: 60 Westervoortsedijk By: Arnhem Postnummer: 6827 AT Land: Holland |

# Det bemydigede organs navn og enkelte identifikationsnummer

| Bemyndiget organ |  |
| --- | --- |
| Navn: | British Standards Institution (BSI) Group, Holland B.V. |
| Adresse: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Holland |
| Hjemmeside: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Nummeret på det bemyndigede organ: | 2797 |

# Påtænkt anvendelse af enheden

# Tilsigtet anvendelse/formål

Skater dræningssystemet er beregnet til brug for alle personer, der har brug for perkutan dræning eller aspiration af abscesser og unormale væskeansamlinger til diagnostisk og terapeutisk behandling af en bred vifte af væskeansamlinger.

# Indikationer

Produktet er til perkutan dræning i en række forskellige dræningsapplikationer (f.eks. cyster, abscesser, hæmatomer, pleurale ekssudater, ascites, galdeblære, nefrostomi, absces og galdevejene).

# Målpopulation

Patienter kan variere i alder fra teenagere til ældre voksne, uanset køn, race eller etnicitet, og fitnessniveauer kan variere fra aktive og atletiske til overvægtige og stillesiddende.

# Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer

# Enhedsbeskrivelse

# Beskrivelse af enheden

Skater dræningskateter:

Skater dræningskatetre er designet til at fremme maksimal dræningsflow med store lumen og store drænhuller. De er lavet af blød polyurethan for patientkomfort, optimal knækmodstand, nem indsættelse og røntgenpacitet. Visuelle positionsmarkører bekræfter kateterpositionen efter placering. Katetrene er belagt med SLIP-COAT™ hydrofil belægning for minimal friktion under indsættelse.

De forskellige konfigurationer tilbyder låsende eller ikke-låsende pigtail, fra 6F til 16F og 15 cm til 60 cm, med metalafstivning, fleksibel afstivning (til katetre ≥ 8F) og/eller Choice Lock™ trokarstylet.

Skater Mini-loop dræningskatetre har en lille pigtail til perkutan dræning i små hulrum.

Skater galdedræningskateteret har et røntgenfast markeringsbånd, der giver et klart udsyn til det mest proksimale drænhul for præcis placering i galdevejene, og yderligere drænhuller til dræning fra galdegang til tolvfingertarm.

Enheden leveres steril og er beregnet til engangsbrug.

SKATER dræningskateteret, der repræsenterer de forskellige dele, og Skater dræning og Choice Lock trokarstylet.

Skater dræningssæt:

Skater indførergaldedræningssættet består af en fin trokarnål, en adgangsguidewire og en koaksial dilatator, der giver atraumatisk placering af en 0,035” eller 0,038” guidewire. Produktet har store ovale drænhuller og stor lumen for maksimal drænkapacitet.

Skater nefrostomisæt og Skater indførernefrostomisæt kommer med en metalkanyle eller en fleksibel afstivningskanyle. Produktet har SLIP-COAT™ hydrofil belægning på den distale spids for nem indsættelse, stort lumen og store ovale drænhuller designet til maksimal drænkapacitet.

Varighed/levetid for disse enheder er op til 12 uger.

Mulige komplikationer kan omfatte, men er ikke begrænset til, blødning/hæmatom, infektion/sepsis og kateterokklusion og/eller -løsrivelse.

Som med enhver dræningsprocedure er der en risiko, når den bruges som tilsigtet af en læge. Fordelene ved at bruge Skater dræningskateteret opvejer de risici, der er forbundet med brugen af enheden.

Enhedens kliniske fordel er fjernelse af inficeret væske eller væskeophobning fra kropshuler. Løsning af patientens symptomer på grund af inficeret væske eller væskeophobning. Færre komplikationer og risici sammenlignet med kirurgisk indgreb.

Levetid/varighed er op til 12 uger.

# Tidligere varianter og deres forskelle

Dette afsnit er ikke relevant (N/A).

# Tilbehør, kompatible enheder og andre produkter, der bruges i kombination

      - SKATER™ indføringssæt

SKATER indførersættet giver nem, præcis og atraumatisk placering af op til en 0,038” guidewire i ikke-vaskulære procedurer.

Indførerskeder/-nåle (ISN)

ISN giver hurtigt og problemfrit adgang til placering af op til en 0,038 guidewire i ikke-vaskulære procedurer.

      - Hawkins™ adgangssystem til stumpe nåle

Hawkins stumpe nåle tilbyder skarpe og stumpe stylets til kontrolleret adgang ved perkutan dræning.

      - Dræningsposer

Drænposer er designet til effektiv væskeopsamling under dræningsprocedurer.

# Risici og advarsler

# Restrisici og uønskede bivirkninger

Argon-risikostyringsprocessen udføres i overensstemmelse med EN ISO 14971:2019. Individuel opsummering og vurdering af restrisiko blev udført ved gennemgang af klinisk litteratur om den pågældende enhed og den nyeste teknologi (SOA) i CER-031 Rev. C. I tabellen nedenfor er kun de mest klinisk relevante risici (hændelser med patientinvolvering) identificeret fra den kliniske evaluering præsenteret.

Tabel 4.1-1: Rrisiko-fordel-profil for produktet (PMCFP-0030 Rev. E)

| Risiko-id | Resterende risiko |
| --- | --- |
| R1 | Blødning (hæmoragi/hæmatom) |
| R2 | Infektion/sepsis |
| R3 | Pneumothorax |
| R4 | Bilomer |
| Fordels-id | Kliniske fordele |
| B1 | Fjernelse af væskeophobning fra kropshuler |
| B2 | Løsning af patientens symptomer på grund af inficeret væske eller væskeophobning |
| B3 | Færre komplikationer og risici sammenlignet med kirurgisk indgreb |
| B4 | Lettere perkutan adgang til kateterplacering |
| B5 | Forhindrer kateterets løsrivelse og migration, hvorved risikoen for yderligere procedurer eller udskiftninger minimeres |

Tabel 4.1-2: Vurdering af fordele (RMR-0022 Rev. H)

| Fordele | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fjernelse af væskeophobning fra kropshuler | 4 | 6 | 24 |
| Løsning af patientens symptomer på grund af inficeret væske eller væskeophobning | 4 | 6 | 24 |
| Færre komplikationer og risici sammenlignet med kirurgisk indgreb | 4 | 6 | 24 |
| Lettere perkutan adgang til kateterplacering | 4 | 6 | 24 |
| Forhindrer katetermigration | 4 | 6 | 24 |
| Værste tilfælde af BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt er baseret på data fra CER-031 Rev. C

OCCt (sandsynligheden for forekomst af fordelen ved behandlingen/resultatet).

Tabel 4.1.-3: Bivirkninger rapporteret i litteraturen (CER-031 Rev. C)

| Bivirkninger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bivirkninger | Rapporteret rate (interval, %) | Foreslået tærskelværdi (%) |
| Større komplikationer | 7,2 % (4,5%-9 %) | 10,0 % |
| Mindre komplikationer | 22,2 % (1,6 %-37,6 %) | 45,2 % |
| Dødsfald | 1,1 % (0 %-3,7 %) | 3,3 % |
| Sepsis | 2,3 % (0,4 %-26,4 %) | 15,2 % |
| Blødning | 1,7 % (0,3 %-9,3%) | 5.7 % |
| Inflammatorisk/infektiøs (absces, peritonitis, cholecystitis, pancreatitis) | 3,6 % (0,4 %-8,4 %) | 18,4 % |
| Kateterløsrivelse | 7,9 % (3,6 %-14 %) | 17 % |
| Perikateterlækage | 2,2 % (0,4 %-10 %) | 8,3 % |
| Fjernelse af sten |  |  |
| - Kolangitis | 2 % (1,8 %-2,7 %) | 3 % |
| - Hæmobili | 1 % | 2 % |
| - Mindre komplikationer | 8 % (5,7 %-8,8 %) | 2 % |

Den kliniske fordel og eventuelle identificerede eller resterende risici for patienten, der er identificeret i de kliniske data, er blevet vurderet. Ved at anvende relevante kliniske sikkerheds- og ydeevnemål, der er relevante for den tilsigtede kliniske fordel, blev acceptabiliteten af fordel-risiko-forholdet bestemt baseret på SOA inden for det medicinske område.

Farerne forbundet med brugen af SKATER dræningssystem udgør ikke en urimelig risiko for brugeren, patienten eller miljøet. Som følge heraf er det blevet fastslået, at de kliniske fordele ved SKATER dræningssystemet opvejer den samlede restrisiko. Den kliniske dataevaluering identificerede ingen nye risici for SKATER Drainage System.

# Advarsler og sikkerhedsforholdsregler

Tabel 4.2.-1: Brugsanvisningsreferencer for advarsler og forholdsregler

| Enheds-/systemkomponent | Brugsanvisning |
| --- | --- |
| SKATER dræningskatetre | IFU7000M Rev. B |
| SKATER dræningssæt | IFU7653M Rev. B |

Advarsler

- Denne enhed må ikke resteriliseres, genbruges eller genbehandles

- Må ikke anvendes, hvis emballagen er åben, enheden er beskadiget, eller hvis udløbsdatoen er overskredet.

- Undgå kontakt med knogler, brusk og arvæv under indsættelse og placering af kateter, da dette kan beskadige kateterspidsen.

Forholdsregler

- Sørg for at aktivere den hydrofile belægning på kateteret med sterilt vand eller saltvand før brug.

- Sørg for, at drænet er sikret, og at systemet er intakt for at forhindre, at det løsner sig. Fastgør med en kateterfikseringsenhed, sutur eller tape.

- Vurder drænindføringsstedet for tegn på lækage, rødme eller væske. Disse tegn kan indikere en infektion eller irritation af den omgivende hud.

- Overvåg ændringer i væskens eller blødningens karakter eller volumen.

- Det anbefales at fastgøre kateteret i en lige linje, og at enhver krumning påføres forbindelsesslangen.

- Hvis kateteret skal fjernes på en anden afdeling, anbefaler vi, at disse vejledende noter ledsager patientens sagsnotater for at sikre, at det relevante personale er opmærksom på tilstedeværelsen af et låsende kateter. Det tilrådes også at informere patienten.

- Introducernålen har et nav, der forhindrer fingrene i at røre ved/trække i tråden. Træk ikke guidewiren gennem nålen. (til SKATER dræningssæt)

# Andre relevante sikkerhedsaspekter, herunder en oversigt over eventuelle korrigerende handlinger i marken (FSCA inklusive FSN), hvis relevant

Der var ingen FSCA'er i rapporteringsperioden.

# Resumé af klinisk evaluering og klinisk opfølgning efter markedsføring(PMCF)

Oversigt over klinisk evalueringsrapport CER-031 Rev. C:

Denne kliniske evaluering blev udført for at evaluere sikkerheden og ydeevnen af data om SKATER dræningssystem, som producenten opbevarer, samt data hentet fra eksterne kilder, der blev evalueret i denne rapport.

- SKATER dræningssystem er traditionelle produkter med en lang historie på markedet. Denne kliniske evaluering viste, at de overordnede tekniske, biologiske og kliniske karakteristika var ens for enhederne.

- Ikke-klinisk sikkerheds- og ydeevnetestning samt biokompatibilitetsevaluering understøtter SKATER dræningssystemets ydeevne og sikkerhed i klinisk brug. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, simuleringstest, enhedsfunktionalitetstest, ydeevnetest, accelereret ældningstest, partikelgenereringstest, emballagetest, dimensionelle og visuelle inspektioner, lækagetest, produktintegritetstest og trækstyrketest. Det blev også påvist, at enhederne overholdt de gældende standarder og retningslinjer.

- Baseret på den SOA-gennemgang, der er udført på den tilgængelige litteratur om dræningssystemer til dræningsapplikationer, og evaluering af alternative enheder og teknikker, der er tilgængelige på markedet, kan SKATER dræningssystem betragtes som state-of-the-art til det tilsigtede formål.

- Fra gennemgangen af PMS-data eller data fra eksterne databaser over medicinsk udstyr i datointervallet fra 1. maj 2019 til 30. april 2024. Der blev rapporteret 225 klager i EU vedrørende SKATER-dræningskatetre og SKATER-dræningssæt, med en procentdel på 0,035 % for EU. 637.771 enheder i den rapporterede periode. Der blev rapporteret 11 klager i EU vedrørende SKATER indførersæt med en procentdel på 0,043 % for 25.329 solgte enheder i EU i den rapporterede periode. Der blev rapporteret 2 klager i EU vedrørende SKATER FIX med en procentdel på 0,0003 % for 724.513 solgte enheder i EU i den rapporterede periode. Således var antallet af indberettede klager lavt i forhold til antallet af solgte enheder for alle dræningsenheder. Der blev ikke identificeret nye risici i forbindelse med gennemgangen af klager, CAPA'er eller felthandlinger inden for det betragtede datointerval. Bivirkninger rapporteret for lignende udstyr fra sikkerhedsdatabaserne var ikke nye risici og er allerede adresseret i risikodokumentationen for det pågældende udstyr, som er reduceret til acceptable niveauer.

- En systematisk litteraturgennemgang udført for at evaluere SKATER dræningssystemer sikkerhed og ydeevne identificerede ingen hændelser relateret til sikkerheden i forbindelse med brugen af enhederne. Derudover var der ingen nye risici eller en stigning i tendenser for kendte risici identificeret ved brugen af disse enheder.

- Data gennemgået under denne kliniske evaluering bekræfter, at de gavnlige virkninger af SKATER dræningssystem opvejer de risici, der er forbundet med brugen af enhederne.

- Under normale brugsforhold og ved anvendelse i henhold til producentens anvisninger er de kliniske ydeevnekrav til enheden opfyldt, og enheden fungerer som angivet og tilsigtet.

- Farer identificeret i FMEA'er for enhederne er blevet acceptabelt afbødet, og de identificerede resterende risici og bivirkninger er acceptable, når de vejes op mod de tilsigtede fordele ved enhederne.

- Rapporten bekræfter, at brugen af SKATER dræningssystem er forenelig med et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed. Alle risici og hændelser, der rapporteres for enhederne, er tilstrækkeligt behandlet i risikodokumenterne. Alvorlighedsniveauerne og forekomsten af alle potentielle risici blev vurderet til at være inden for acceptable grænser.

- Argon Medical Devices har vist, at den pågældende enhed, SKATER dræningssystem, overholder de relevante GSPR'er for sikkerhed og ydeevne (GSPR 1, 2, 6 og 8). Derfor er kravene til klinisk evaluering opfyldt.

Sammenfattende klinisk opfølgning efter markedsføring:

PMCF vil blive evalueret som en del af PMCF Plan-0030, som er en del af PMS-planen, som vil blive opdateret baseret på resultaterne af denne PMCF og i overensstemmelse med MEDDEV 2.12/2 Rev.

PMCF-rapporten vil indeholde:

Resultaterne af PMCFR-0030-aktiviteterne vil blive analyseret og dokumenteret i en PMCF-evalueringsrapport. PMCF-evalueringsrapporten vil være en del af den kliniske evalueringsrapport og den tekniske dokumentation.

Følgende vil blive inkluderet i PMCF-rapporten:

- Patientpopulation: Den population, der er inkluderet i PMCF-aktiviteterne (hvis relevant), og den samlede patientpopulation, der er påvirket af enheden.

- Eventuelle inklusions-/eksklusionskriterier for de indsamlede data.

- Dataoversigt: De ovenfor identificerede datainput skal opsummeres. Hvis der ikke er nye data at rapportere, vil dette blive angivet i opsummeringen. Hvis der findes en stor mængde lignende data, kan der præsenteres en statistisk analyse af disse data.

- Diskussion af data: I dette afsnit vil data fra hver PMCF-inputkilde blive diskuteret separat. Diskussionen vil angive, hvilke inputkilder der har identificeret væsentlige nye data eller ændringer i datatendenser, og eventuelle ændringer forbundet med alvorligheden af skader forårsaget af ændringer i enhedens funktionsfejl eller hyppigheden af hændelser.

- Konklusioner: Konklusionen af opsummeringen af hvert PMCF-input vil angive de dragede konklusioner. Eventuelle nye risici, ændringer i risici eller ændringer i hyppigheden af forekomster bør noteres og bør udløse enten en opdatering af den kliniske evalueringsrapport, design-/brugervenlighedsrisikoanalysen eller begge dele. Konklusionen vil identificere eventuelle risici, ændringer i risici eller andre signaler, der kræver forebyggende eller korrigerende foranstaltninger. Konklusionen vil omfatte, om der er behov for yderligere PMCF-aktiviteter, og PMCF-planen vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.

# Oversigt over kliniske data relateret til tilsvarende enhed, hvis relevant

Ækvivalensstrategi for SKATER dræningssystemers eksterne katetre i henhold til CER-031 Rev. C afsnit 6.1

Argon Medical implementerer en formel ækvivalensstrategi for de eksterne drænkatetre i SKATER dræningssystemet, som markedsføres under følgende handelsnavne:

- SKATER™ universal- og nefrostomidræningssæt

- SKATER™ Mini-Loop dræningssæt

- SKATER™ dræningssæt, 1-trins

- SKATER™ dræningskateter

- SKATER™ nefrostomikateter

Der er ingen forskelle i de kliniske og biologiske karakteristika for de eksterne drænkatetre, der er inkluderet i de førnævnte handelsnavnesæt. Selvom der er variationer i de tekniske egenskaber såsom design, specifikationer og implementeringsmetoder, er disse forskelle ikke klinisk signifikante og påvirker ikke enhedernes sikkerhed eller ydeevne, når de anvendes som tilsigtet.

Valg af design, specifikationer og implementeringsmetoder kan variere afhængigt af patientens behov eller lægens uddannelse og præferencer. For at imødekomme disse variabler fås SKATER dræningssystemet i en række konfigurationer, der er skræddersyet til forskellige patienter og lægevalgte teknikker.

De fleste katetersæt inkluderer tilbehør, der understøtter begge anlæggelsesmetoder:

- Direct Stick: Brug af Choice Lock trokarstyletten

- Over-the-Wire: Brug af metal- eller plastafstivere

Valget af placeringsmetode er baseret på placeringen af den ønskede væskeopsamling med det formål at identificere den sikreste vej, der minimerer risikoen for utilsigtet perforation af organer eller kar under perkutan placering.

Katetersættene, der markedsføres under de førnævnte handelsnavne, fås i forskellige størrelser og længder, der passer til forskellige patienters kropstyper og væskeviskositeter. Det er afgørende, at uddannede læger og klinikere vælger det korrekt størrelse kateter baseret på patientens kropsbygning og afstanden mellem huden og den opsamlede væske.

# Oversigt over kliniske data fra gennemførte undersøgelser af enheden inden CE-mærkning, hvis relevant

Ikke relevant. Der var ingen kliniske undersøgelser forud for CE-mærkningen.

# Oversigt over kliniske data fra andre kilder, hvis relevant

Kliniske data, der understøtter Skater dræningssystem, er udledt fra følgende kilder: CER-031 Rev. C:

SOA-litteratur (CER-031 Rev C afsnit 3):

Dette afsnit evaluerer den nuværende viden og den nyeste praksis inden for dræning af væskeansamlinger, abscesser eller ophobninger fra kropshuler. Litteraturen blev gennemgået for at indsamle information om målpopulationen, indikationerne for proceduren baseret på tilgængelige alternativer og en landskabsanalyse af konkurrerende eller lignende enheder.

Perkutan kateterdræning (PCD) anvendes i stigende grad som en minimalt invasiv medicinsk procedure til dræning af abscesser eller væskeansamlinger. Denne procedure, der typisk udføres under billeddiagnostisk vejledning, anvendes primært af interventionelle radiologer og lignende uddannede sundhedspersonale.

Behovet for dræning opstår, når en byld udvikler sig i nogen del af kroppen. Mens nogle tilfælde kan håndteres med et simpelt snit og dræning, kan mere komplicerede tilstande kræve avanceret intervention. Historisk set var åbne kirurgiske procedurer standardmetoden i disse tilfælde. PCD fungerer dog nu som en mellemliggende mulighed, der bygger bro mellem ikke-invasive behandlinger og mere invasiv kirurgi.

Studier har vist, at billedvejledt PCD, især ved brug af pigtail-katetre, er yderst effektiv til dræning af forskellige væskeansamlinger. Denne teknik kan prale af en høj succesrate og lave komplikationsrater, hvilket gør den til en foretrukken mulighed i mange kliniske scenarier (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Ved at fastlægge sikkerheds- og ydeevneresultater ud fra den nuværende viden og den nyeste praksis på området, samt ved at gennemgå offentliggjort litteratur om konkurrerende enheder, blev acceptkriterier defineret. Disse kriterier blev derefter brugt til at sammenligne resultaterne af de pågældende enheder for at sikre, at de opfylder de krævede standarder for sikkerhed og effektivitet.

Data hentet fra litteraturen (CER-031 Rev. C afsnit 7.5):

En omfattende søgning efter kliniske data om Argon Medical SKATER dræningsprodukterne blev udført mellem 1. januar 2022 og 3. maj 2024. Denne søgning identificerede 4 relevante artikler. En tidligere søgning, der dækkede perioden fra 1. januar 2009 til 31. juli 2022, havde identificeret 19 artikler. I alt er 23 artikler blevet inkluderet i denne evaluering af data om brug (DUE).

Sikkerhedsresultater

Sikkerhedsresultaterne fra de pågældende enheder og DUE-publikationer blev vurderet i forhold til forudfastsatte acceptkriterier, der er afledt af litteraturen om lignende enheder. Analysen afslørede følgende:

- Blødningsincidens: Der blev observeret lave incidenser med 0,28 % (95 % CI: 0,271-0,290) for dræningsenheder til generelle/alle og 0,86 % (95 % CI: 0,835-0,886) for galdevejsrelaterede applikationer.

- Infektionsrater: Infektionsincidensen var henholdsvis 0 % (95 % CI: 0-0) og 1,56 % (95 % CI: 1,500-1,622) for nefrostomi og galdevejsrelaterede anvendelser.

- Dødelighed: Dødeligheden blev rapporteret til henholdsvis 0,32 % og 0,8 % for generelle/alle formål og galdevejsrelaterede anvendelser.

- Samlede komplikationsrater: 6,19 % (95 % CI: 5,893-6,499) for generelle/alle formål, 0 % (95 % CI: 0-0) for nefrostomirelaterede anvendelser og en højere rate på 9,95 % (95 % CI: 9,645-10,245) for galdevejsrelaterede anvendelser.

Det samlede kriterium for komplikationsrate blev ikke opfyldt, når man tog det vægtede gennemsnit fra DUE-data i betragtning. Stikprøvestørrelsen for DUE (1.863 patienter) var dog større end den, der blev anvendt til acceptkriterierne fra State of the Art (SOA) (1.289 patienter), hvilket tyder på, at den observerede rate bedre repræsenterer den sande population.

Præstationsresultater

Præstationsmål fokuseret på kateterfejlrater, herunder:

- Kateterokklusion: Rapporteret til 0,47 % for generelle/alle formål og galdevejsrelaterede anvendelser.

- Katetermigration/-løsrivelse: Forekom med en rate på 2,2 % for generelle/alle formål og galdevejsrelaterede anvendelser.

- Kateterbrud/-fraktur: Rapporteret for nefrostomi-relaterede anvendelser.

Tekniske succesrater var bemærkelsesværdigt høje på tværs af alle applikationer:

- Generel/Alsidig: 99,86 % (95 % CI: 99,858-99,866)

- Galdevejsrelateret: 97,92 % (95 % CI: 97,823-98,023)

- Nefrostomi-relateret: 100 %

Kliniske succesrater var også stærke:

- Generel/Alsidig: 87,16 % (95 % CI: 85,644-88,676)

- Galdevejsrelateret: 87,44 % (95 % CI: 86,903-87,986)

- Nefrostomi-relateret: 97,90 % (95 % CI: 97,605-98,206)

Ydelsesresultaterne opfyldte acceptkriterierne for alle tre typer dræningsapplikationer. Nogle endepunkter blev ikke rapporteret for bestemte parametre, og disse vil blive gennemgået i den næste kliniske evaluering.

Konklusion

Baseret på analysen har Argon Medical SKATER dræningsprodukterne vist, at de er sikre at bruge og fungerer som tilsigtet.

PMS-data (CER-031 Rev. C afsnit 8):

En gennemgang af data fra overvågning efter markedsføring (PMS), herunder information fra eksterne databaser over medicinsk udstyr, blev udført i perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2024. Resultaterne for SKATER dræningssystem-produkterne er som følger:

SKATER dræningskatetre og -sæt:

  - EU-klager: 225

  - Procentdel af solgte enheder: 0,035 %

  - Samlet antal solgte enheder i EU: 637.771

De rapporterede klager for alle SKATER-dræningsenheder var lave i forhold til antallet af solgte enheder. Gennemgangen af klager, korrigerende og forebyggende handlinger (CAPA'er) og felthandlinger identificerede ingen nye risici i den betragtede periode. Derudover afslørede bivirkninger rapporteret i sikkerhedsdatabaser for lignende udstyr ingen nye risici; disse risici er allerede dokumenteret og reduceret til et acceptabelt niveau i risikostyringsfilerne for de pågældende udstyr.

En systematisk litteraturgennemgang udført for at evaluere SKATER dræningssystemer sikkerhed og ydeevne identificerede ingen hændelser relateret til sikkerheden i forbindelse med brugen af enhederne. Derudover var der ingen nye risici eller en stigning i tendenser for kendte risici identificeret ved brugen af disse enheder.

# En samlet oversigt over den kliniske præstation og sikkerhed

I henhold til CER-031 Rev. C, afsnit 4, blev sikkerheds- og ydeevnemålene og tidspunkterne identificeret baseret på en gennemgang af SOA, litteratur om konkurrerende enheder og den pågældende enhed i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af SKATER dræningssystem.

Analysen af SOA og litteratur om konkurrerende enheder gav et indblik i det nuværende landskab af enheder, der almindeligvis anvendes til dræning af abscesser eller væskeansamlinger eller -ophobning fra kropshuler. Der er etableret sikkerheds- og ydeevneforanstaltninger for SKATER dræningssystemet.

Acceptkriterier for sikkerhed og ydeevne er fastlagt ud fra SOA-litteraturanalyse og konkurrentanalyse. Kriterierne blev formuleret ved at beregne vægtede gennemsnit.

Tabel 5.4-1: Sikkerheds- og ydeevnemål

| Målingstype | Klinisk(e) endepunkt(er) | Definition |
| --- | --- | --- |
| Sikkerhed | Komplikationsrate | Hyppigheden af komplikationer og risici (blødning, infektion, recidiv og død) forbundet med brugen af enheden |
| Ydeevne | Katetersvigtrate | Hyppighed af kateterokklusion, migration/dislokation, knæk, brud og lækage |
| Ydeevne | Klinisk succesrate | Placering af dræningskateteret i kropshulene til dræning af inficeret eller akkumuleret væske. |
| Ydeevne | Klinisk succesrate | Evne til at opnå lindring af patientsymptomer på grund af infektion/væskeophobning. |

Tilsigtede kliniske fordele

SKATER dræningssystemet indeholder en portefølje af enheder, der giver direkte og indirekte kliniske fordele for patienten målt gennem forskellige kliniske resultatmål.

Tabel 5.4-2: Kliniske fordele og endepunkter forbundet med SKATER dræningssystemet

| ID-nr. | Kliniske fordele | Klinisk(e) endepunkt(er) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fjernelse af væskeophobning fra kropshuler | Klinisk succesrate |
| 2 | Løsning af patientens symptomer på grund af inficeret væske eller væskeophobning | Klinisk succesrate |
| 3 | Færre komplikationer og risici sammenlignet med kirurgisk indgreb | Komplikationsrate |
| 4 | Lettere perkutan adgang til kateterplacering | Klinisk succesrate |
| 5 | Forebygger kateterets løsrivelse og migration, hvorved risikoen for yderligere procedurer eller udskiftninger minimeres. | Succesrate for komplikationer |

Disse enheder giver følgende direkte kliniske fordele hos patienter, der gennemgår perkutan dræning eller væskeaspiration af væskeansamlinger:

- Fjernelse af væskeophobning fra kropshuler.

- Løsning af patientens symptomer på grund af inficeret væske eller væskeophobning.

- Færre komplikationer og risici sammenlignet med kirurgisk indgreb.

Tabel 5.4-3: Acceptkriterier for sikkerhed og ydeevne Rapporteret fra Analyse af emneenhed – Generelle/alle formål til dræning

| Endepunkt (Mål) | Acceptkriterier fra SOA og konkurrentanalyse (%) | Rapporteret rate fra DUE (%) | Er godkendelseskriterier mødt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhed |  |  |  |
| Blødningsrate | ≤4,97 % | Vægtet gennemsnit: 0,28 %; 95 % CI (0,271, 0,290) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Infektionsrate | ≤2,17 % | Vægtet gennemsnit: 0 %; 95 % KI (0, 0) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Gentagelsesrate | ≤10,42 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Dødelighedsrate | ≤5,84 % | Vægtet gennemsnit: 0,32 %; 95 % CI: NA (Data blev rapporteret fra én artikel, derfor er CI ikke relevant) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Samlet komplikationsfrekvens | ≤13,72 % | Vægtet gennemsnit: 6,19 %; 95 % CI (5,893, 6,499) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Ydeevne |  |  |  |
| Katetersvigtrate: - Kateterokklusion | ≤5,23 % | Vægtet gennemsnit: 0,47 %; 95 % CI: NA (Data blev rapporteret fra én artikel, derfor er CI ikke relevant) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| - Katetermigration/-løsrivelse | ≤5,4 % | Vægtet gennemsnit: 2,2 %; 95 % CI: NA (Data blev rapporteret fra én artikel, derfor er CI ikke relevant) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| - Kateterbøjning | ≤3 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Kateterbrud | ≤1,8 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥93,22 % | Vægtet gennemsnit: 99,86 %; 95% KI (99,858, 99,866) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥80,95 % | Vægtet gennemsnit: 87,16 %; 95 % CI (85,644, 88,676) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |

IR: Ikke rapporteret

Tabel 5.4-4: Acceptkriterier for sikkerhed og ydeevne rapporteret fra analyse af den pågældende enhed – Galdevejsrelaterede dræningsapplikationer

| Endepunkt (mål) | Acceptkriterier fra SOA og konkurrentanalyse (%) | Rapporteret rate fra DUE (%) | Er godkendelseskriterier mødt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhed |  |  |  |  |
| Blødningsrate | ≤3,1 % | Vægtet gennemsnit: 0,86 %; 95 % CI (0,835, 0,886) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Infektionsrate | ≤5,13 % | Vægtet gennemsnit: 1,56 %; 95 % CI (1,500, 1,622) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Gentagelsesrate | ≤9,61 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Dødelighedsrate | ≤1,54 % | Vægtet gennemsnit: 0,8 %; 95 % CI: NA (Data blev rapporteret fra én artikel, derfor er CI ikke relevant) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Samlet komplikationsfrekvens | ≤9,24 % | Vægtet gennemsnit: 9,95 %; 95 % CI (9,645, 10,245) | Nej, det fastsatte acceptkriterium blev ikke opfyldt. Kriteriet fra SOA blev formuleret udelukkende ved hjælp af publikationer med 1289 patienter, mens artiklerne fra DUE evaluerede i alt 1863 patienter. Derfor var den stikprøvestørrelse, der blev taget i betragtning til formuleringen af acceptkriterier fra SOA, lavere sammenlignet med stikprøvestørrelsen for DUE. Derfor forventes den observerede rate at være et retvisende billede af populationen. |
| Ydeevne |  |  |  |
| Katetersvigtrate: - Kateterokklusion | ≤4,38 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Katetermigration/-løsrivelse | 9,0 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Kateterbøjning | 0 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Kateterbrud | IR | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Perikateterlækage/lækage | ≤2,83 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥94,02 % | Vægtet gennemsnit: 97,92 %; 95 % CI (97,823, 98,023) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥87,41 % | Vægtet gennemsnit: 87,44 %; 95 % CI (86,903, 87,986) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |

IR: Ikke rapporteret

Tabel 5.4-5: Acceptkriterier for sikkerhed og ydeevne rapporteret fra analyse af den pågældende enhed – nefrostomirelaterede dræningsapplikationer

| Endepunkt (mål) | Acceptkriterier fra SOA og konkurrentanalyse (%) | Rapporteret rate fra DUE (%) | Er godkendelseskriterier mødt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhed |  |  |  |  |
| Blødningsrate | ≤15 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Infektionsrate | ≤1,05 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Gentagelsesrate | ≤2,6 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Dødelighedsrate | ≤0,37 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Samlet komplikationsfrekvens | ≤5,94 % | Vægtet gennemsnit: 0 %; 95 % KI: (0, 0) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Ydeevne |  |  |  |
| Katetersvigtrate: - Kateterokklusion | ≤4,0 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Katetermigration/-løsrivelse | ≤4,47 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Kateterbrud | IR | Vægtet gennemsnit: 1,7 %; 95 % CI: NA (Data blev rapporteret fra én artikel, derfor er CI ikke relevant) | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| - Perikateterlækage/lækage | ≤4,7 % | IR | Det fastsatte acceptkriterium kan betragtes som opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥97,48 % | Vægtet gennemsnit: 100 %; 95 % CI: NA (Standardafvigelsesværdien er nul, derfor kan CI ikke beregnes) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |
| Klinisk succesrate | ≥84,7 % | Vægtet gennemsnit: 97,90 %; 95 % CI (97,605, 98,206) | Ja, det fastsatte acceptkriterium blev opfyldt. |

IR: Ikke rapporteret

# Løbende eller planlagt klinisk opfølgning efter markedsføringen

Table 5.5-1: Generel metode til PMCF-dataindsamling: Videnskabelig litteratur og Rapporter om overvågning efter markedet (PMCFP-0030 Rev. E)

| Aktivitets-id | Beskrivelse | Aktivitetens formål | Begrundelse og kendte begrænsninger for aktiviteten | Tidslinje for aktiviteten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Litteratursøgning efter enheder under evaluering (DUE) | At evaluere videnskabelig litteratur, herunder caserapporter og ikke-fagfællebedømte artikler såsom konferenceabstrakter/breve til redaktører for de pågældende enheder under evaluering (DUE) for at: - Bekræft SKATER dræningssystemets sikkerhed/ydeevne - Identificerer tidligere ukendte bivirkninger (relateret til procedurerne eller det medicinske udstyr) - At overvåge identificerede bivirkninger og kontraindikationer og sikre fortsat accept af risiko/fordel-forholdet - Identificerer og analyserer nye risici - Identificerer mulig systematisk misbrug eller brug uden for godkendelsesmærkningen af enheden | Begrundelse: Evaluering af videnskabelig litteratur indfanger tilgængelige kliniske data fra brug af udstyr på mennesker, som rapporteret globalt og præsenteret i fagfællebedømte publikationer. Den videnskabelige litteraturgennemgang er udformet til at levere data specifikt vedrørende klinisk sikkerhed og ydeevne af den pågældende enhed eller tilsvarende enheder. Kendte begrænsninger: - Mangel på studier, der fokuserer på den pågældende enhed eller specifikke anvendelse. - Utilsigtet udelukkelse af relevante artikler baseret på utilstrækkelige søgeord | Rapporteringsintervallet er baseret på den højeste enhedsrisikoklasse som dokumenteret i PMS-planen for Skater katetersystemer, PMSP-0017. Derfor vil denne aktivitet blive udført årligt. Gap-søgningen vil være baseret på datoen for den seneste litteratursøgning, som var den 3. maj 2024. |
| 02 | Søgning efter den nyeste litteratur (SOTA) | En systematisk litteraturgennemgang af SOTA-landskabet, inklusive tidligere identificerede lignende enheder, vil blive udført for at evaluere kliniske data i forhold til følgende spørgsmål: - Hvad er de almindelige udfald og komplikationsrater for perkutan dræning eller væskeaspirationsprocedurer? - Hvilke data er tilgængelige for enheder med lignende tekniske, kliniske og biologiske egenskaber? Hvordan klarer de sig i forhold til de samlede priser? - Hvad er de almindelige udfald og komplikationsrater for den alternative behandling (åben kirurgisk dræning)? | Begrundelse: Evaluering af videnskabelig litteratur indfanger tilgængelige kliniske data fra brug af udstyr på mennesker, som rapporteret globalt og præsenteret i fagfællebedømte publikationer. Den videnskabelige litteraturgennemgang er designet til at levere kliniske data relateret til lignende enheder inden for samme landskab. Kendte begrænsninger: - Mangel på studier med fokus på interessante enheder eller specifikke anvendelser. - Ikke-fagfællebedømte artikler er muligvis ikke en god kilde til at understøtte sikkerhed og ydeevne. | Rapporteringsintervallet er baseret på den højeste risikoklasse for enheden som dokumenteret i PMS-planen for Skater katetersystemer, PMSP-0017. Derfor vil denne aktivitet blive udført årligt. SOTA-søgningen vil dække op til 5 år inklusive det år, hvor litteratursøgningen udføres. |
| Overvågningsrapporter efter markedsføring |  |  |  |  |
| 03 | Rapporter om overvågning efter markedsføring, herunder overvågningsrapporter og trendrapporter. | - Bekræftelse af det medicinske udstyrs sikkerhed - Bekræftelse af det medicinske udstyrs ydeevne - Identificering af tidligere ukendte bivirkninger (relateret til procedurerne eller det medicinske udstyr) - Overvågning af identificerede bivirkninger og kontraindikationer - Identificering og analyse af nye risici - Sikring af fortsat acceptabelt risiko/fordel-forhold Identificering af mulig systematisk misbrug eller off-label brug af enheden | Begrundelse: Evaluering af data kan identificere potentielle korrelationer mellem hændelser efter markedet og sikkerheds- og/eller ydeevneproblemer. Kendte begrænsninger: Begrænsninger ved vurderinger af felthandlinger kan omfatte underrapportering af hændelser, ufuldstændig opfølgning, manglende data osv. | Overvågning relateret til markedshandlinger og CAPA'er er løbende. Rapporteringsintervallet er baseret på den højeste risikoklasse for enheden som dokumenteret i PMS-planen for Skater katetersystemer, PMSP-0017. Derfor vil denne aktivitet blive udført årligt. De PMS-rapporter, der blev brugt til den seneste kliniske evaluering, dækkede perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2024. |
| 04 | Søgning i database over uønskede hændelser (f.eks. MAUDE, databaser over overvågningsrapporter) for forsøgsperson eller tilsvarende udstyr. | - Bekræftelse af det medicinske udstyrs sikkerhed - Identificering og analyse af nye risici - Sikring af fortsat acceptabelt risiko/fordel-forhold - Overvågning af identificerede bivirkninger og kontraindikationer | Indsamling af sikkerhedsdata efter markedsføring og klinisk risikovurdering baseret på observationsdata er afgørende for at evaluere og karakterisere et produkts risikoprofil og for at træffe informerede beslutninger om risikominimering. Dette letter også indsamling og fortolkning af data fra en stor og varieret patientpopulation, hvilket ikke er tilfældet i kontrollerede forsøg, og sikrer dermed, at sikkerheden i alle populationer verificeres. Begrænsninger omfatter manglende evne til rent faktisk at beregne forekomsten af rapporterede hændelser eller bestemme den sande årsagssammenhæng. | Overvågning relateret til markedshandlinger og CAPA'er er løbende. Rapporteringsintervallet er baseret på den højeste risikoklasse for enheden som dokumenteret i PMS-planen for Skater katetersystemer, PMSP-0017. Derfor vil denne aktivitet blive udført årligt. De PMS-rapporter, der blev brugt til den seneste kliniske evaluering, dækkede perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2024. |
| 05 | Søgning i database over uønskede hændelser (f.eks. MAUDE, databaser over overvågningsrapporter) efter lignende udstyr. | - Identificering og analyse af nye risici - Overvågning af identificerede bivirkninger og kontraindikationer | Indsamling af sikkerhedsdata efter markedsføring og klinisk risikovurdering baseret på observationsdata er afgørende for at evaluere og karakterisere et produkts risikoprofil og for at træffe informerede beslutninger om risikominimering. Dette letter også indsamling og fortolkning af data fra en stor og varieret patientpopulation, hvilket ikke er tilfældet i kontrollerede forsøg, og sikrer dermed, at sikkerheden i alle populationer verificeres. Begrænsninger omfatter manglende evne til rent faktisk at beregne forekomsten af rapporterede hændelser eller bestemme den sande årsagssammenhæng. | Overvågning relateret til markedshandlinger og CAPA'er er løbende. Rapporteringsintervallet er baseret på den højeste risikoklasse for enheden som dokumenteret i PMS-planen for Skater katetersystemer, PMSP-0017. Derfor vil denne aktivitet blive udført årligt. De PMS-rapporter, der blev brugt til den seneste kliniske evaluering, dækkede perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2024. |
| PMCF-undersøgelse |  |  |  |  |
| 06 | En undersøgelse af høj kvalitet vil blive sendt til nuværende kunder, der bruger SKATER dræningssystem-produkterne. Målet vil være at indsamle mindst 100 spørgeskemaer fra kliniske cases. Interne salgs- og distributionsregistre vil blive gennemgået for at identificere læger, der bruger de pågældende enheder. | Formålet med denne undersøgelse er proaktivt at indsamle kliniske data med fokus på følgende produkter, der er blevet identificeret som havende minimal klinisk evidens: - Skater Dræningskatetre - Skater centesekatetre - Skater indførersæt For hvert klinisk tilfælde vil undersøgelsen indsamle oplysninger om - Ansøgningskategori - Indikationer - Brugsvarighed i proceduren - Kliniske resultater i forhold til sikkerhed og ydeevne | Brugen af lægeundersøgelser giver aktiv PMS direkte feedback fra læger, der bruger produkter fra SKATER dræningssystem-porteføljen i et klinisk miljø, og som har teknisk viden og ekspertise vedrørende enheden og tilhørende procedurer. Begrænsninger ved lægeundersøgelser kan omfatte manglende kontrol, ufuldstændig vurdering osv. | Målet vil være at færdiggøre undersøgelsen, inklusive dataaggregering og -analyse, inden 3. kvartal 2029 inden den næste certificeringsperiode. De vigtigste milepæle for denne aktivitet er som følger: - Færdiggør protokol og undersøgelsesskema inden 3. kvartal 2025. - Start undersøgelse og dataindsamlingsperiode senest i 1. kvartal 2026 - Indledende dataindsamlingsperiode: 2. kvartal 2026 til 2. kvartal 2027 - Dataanalyse færdig inden 4. kvartal 2027 - Endelig rapport inden 2. kvartal 2028 Hvis minimumsmålet for undersøgelser ikke nås inden 2. kvartal 2027, kan dataindsamlingsperioden blive forlænget. |

# Mulige diagnostiske eller terapeutiske alternativer

I de seneste tre årtier har perkutan væskedræning haft en dybtgående effekt på behandlingen af en kritisk syg patientpopulation og er uden tvivl den vigtigste procedure udført af radiologer. Denne procedure reducerer markant morbiditet og mortalitet sammenlignet med åben kirurgisk dræning ved at tilbyde præcis ikke-invasiv lokalisering af væskeansamlinger, minimalt invasive terapeutiske teknikker, undgåelse af generel anæstesi i de fleste tilfælde og forkortelse af hospitalsopholdet. Åben kirurgisk dræning, nu generelt forbeholdt tilfælde, hvor perkutan dræning ikke kontrollerer sepsis, ikke lukker fistler eller er umulig på grund af tilstedeværelsen af indskudte strukturer, såsom tarme. Teknisk succes er umiddelbart tydelig ved at stræbe efter indhold og opnås næsten altid, med rater over 90 %.

# Foreslået profil og træning for brugere

Skater dræningskateter-systemet er beregnet til brug af autoriserede læger eller klinikere, der er uddannet i vaskulær diagnostik og interventionsteknikker og er fortrolige med proceduren.

# Harmoniserede standarder/Almindelige specifikationer

| Argon-overensstemmelsesdato/version | Standardernes titel |
| --- | --- |
| Mærkning |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicinsk udstyr – Symboler, der skal bruges sammen med medicinsk udstyr. etiketter, mærkning og oplysninger, der skal leveres – Del 1: Generelle krav. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologi, symboler og oplysninger leveret med medicinsk udstyr: Oplysninger leveret af producenten med medicinsk udstyr |
| Generelle standarder – sterilisering |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterile intravaskulære enheder til kateterindføring, guidewirer og dilatatorer til engangsbrug |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulære katetre – sterile katetre og engangskatetre – Del 1: Generelle krav |
| EN 556-1:2024 | Sterilisering af medicinsk udstyr. Krav til medicinsk udstyr, der skal betegnes som STERILT. Krav til terminalt steriliseret medicinsk udstyr |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilisering af sundhedsprodukter - Ethylenoxid - Del 1: Krav til udvikling, validering og rutinekontrol af en steriliseringsproces for medicinsk udstyr |
| AAMI TIR28:2016 | Produktadoption og procesækvivalens for ethylenoxidsterilisering |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klassificering af luftrenhed, rene rum og tilhørende kontrollerede miljøer. Del 1: Klassificering af luftrenhed |
| EN ISO 14644-2:2015 | Renrum og tilhørende kontrollerede miljøer – Del 2: Overvågning for at fremlægge dokumentation for renrum. ydeevne relateret til luftrenhed pr. partikel. koncentration |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilisering af medicinsk udstyr – mikrobiologiske metoder – Del 1: Bestemmelse af en population af mikroorganismer på produkter |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr. Ethylenoxydsteriliseringsrester |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test af bakterielle endotoksiner |
| Generelle standarder – kvalitetssystemer |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicinsk udstyr. Kvalitetsstyringssystemer. Krav til regulatoriske formål |
| Risikostyring |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikostyring på medicinsk udstyr |
| Biologisk sikkerhed |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologisk vurdering af medicinsk udstyr – Del 1: Evaluering og afprøvning |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr -- Del 3: Test for genotoksicitet, kræftfremkaldende egenskaber og reproduktionstoksicitet |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr – Del 4: Valg af test til interaktion med blod |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr -- Del 5: Test for in vitro-cytotoksicitet |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr -- Del 10: Test for irritation og hudsensibilisering |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr -- Del 11: Test for systemisk toksicitet |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr – Del 12: Prøveforberedelse og referencematerialer |
| EN ISO 10993-18:2020 | Biologisk evaluering af medicinsk udstyr – Del 19: Fysisk-kemisk, morfologisk og topografisk karakterisering af materialer |
| EN ISO 10993-19:2020 | Standardvejledning til biokompatibilitet af emballagematerialer til medicinsk udstyr |
| Klinisk evaluering |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Klinisk evaluering: Vejledning til producenter og bemyndigede organer |
| Designkontrol |  |
| EN ISO 14971 | Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikostyring på medicinsk udstyr |
| Brugervenlighed |  |
| IEC 62366-1:2015 og IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicinsk udstyr – Anvendelse af brugervenlighedsteknik på medicinsk udstyr |
| Emballage |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Emballage til terminalsteriliseret medicinsk udstyr. Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballagesystemer. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Emballage til terminalsteriliseret medicinsk udstyr. Del 2: Valideringskrav til formnings-, forseglings- og samlingsproces |
| EN ISO 2233:2001 | Emballage -- Komplette, fyldte transportpakker og enhedsladninger -- Konditionering til testning |
| ASTM D4169 :2022 | Standardpraksis for ydeevnetestning af fragtcontainere og -systemer - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standard testmetode til detektering af store lækager i Medicinsk emballage ved intern trykpåvirkning (bobletest) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standard testmetode til detektering af tætningslækager i porøse Medicinsk emballage ved farvepenetration – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standard testmetode for tætningsstyrke af fleksible barrierematerialer - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardvejledning til accelereret ældning af sterile barrieresystemer til medicinsk udstyr - ASTM F1980 |
| Klinisk opfølgning efter markedsføring |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Kliniske opfølgningsstudier efter markedsføring |
| Årvågenhed |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Retningslinjer for et overvågningssystem for medicinsk udstyr |

# B. Oversigt over sikkerhed og ydeevne for patienter/lægfolk

Dokumentrevision: SSCP-0002 Rev. B (Udkast)
Udstedt: 12/09/2024

Denne oversigt forklarer sikkerheden og brugen af Skater dræningssystemet. Den er skrevet til patienter. Din læge har en mere detaljeret version, hvis du har brug for yderligere information. Denne oversigt erstatter ikke din læges råd, så spørg altid din læge, hvis du har spørgsmål om dit helbred eller enheden.

# Enhedsidentifikation og generel information

Producentens navn og adresse:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Enhedsnavn:
Skater dræningskatetre og -sæt
(Dette er specielle rør, der bruges af læger til at dræne væske fra bestemte dele af kroppen.)

Enhedens risikoklasse:
Klasse IIb (Dette betyder, at enheden har en middel risiko og skal bruges af fagfolk.)

Først solgt i EU-landene:
1998

Typer af Skater-produkter:

- Skater™ universal- og nefrostomisæt – ikke-låsende
ID: 0886333010002XF

- Skater™ universal- og nefrostomisæt – låsende
ID: 0886333010003XH

- Skater™ Mini-Loop dræningssæt

- Skater™ dræningskatetersæt, 1-trins – ikke-låsende
ID: 0886333010020XH

- Skater™ dræningskatetersæt, 1-trins – låsende
ID: 0886333010019XY

- Skater™ dræningskateter – ikke-låsende
ID: 0886333010008XT

- Skater™ dræningskateter – låsende
ID: 0886333010007XR

- Skater™ nefrostomikateter – ikke-låsende
ID: 0886333010017XU

- Skater™ nefrostomikateter – låsende
ID: 0886333010016XS

- Skater™ galdedræningskateter – ikke-låsende
ID: 0886333010005XM

- SKATER™ galdedræningskateter – låsende
ID: 0886333010004XK

Skater dræningssæt:

- Skater™ nefrostomisæt – ikke-låsende
ID: 0886333010018XW

- Skater™ nefrostomisæt – låsende
ID: 0886333010000XB

- Skater™ indførernefrostomisæt – låsende
ID: 0886333010001XD

- SKATER™ indførergaldedræningssæt – låsende
ID: 0886333010011XG

# Grund til at bruge denne enhed

Hvad er denne enhed til?

Skater dræningssystemet hjælper med at fjerne overskydende væske fra din krop. Væsken kan skyldes en infektion, operation eller anden medicinsk tilstand. Det kan hjælpe med at reducere ubehag, forebygge infektioner og lade lægerne se, hvordan væsken fjernes.

Hvornår kan du bruge det?

Din læge kan bruge denne enhed, hvis du har:

- En absces (en lomme med inficeret væske)

- Væskeophobning efter operation

- Pleuraleffusion (væske omkring lungerne)

- Ascites (væske i maven)

- Cyster eller andre væskefyldte områder

Hvornår bør du ikke bruge det?

Du bør ikke bruge denne enhed, hvis:

- Du har problemer med blodets koagulationsevne

- Væsken kan ikke drænes sikkert

- Du er allergisk over for katetermaterialerne

- Din læge vil afgøre, om Skater dræningssystemet er sikkert for dig.

# Enhedsbeskrivelse

Hvad er enheden?

Skater dræningssystemet er et blødt, fleksibelt rør (kaldet et kateter), der bruges til at dræne væske fra kroppen. Den indsættes gennem et lille snit i huden, og væsken løber ud i en pose.

Hvordan fungerer det?

Læger placerer kateteret ved hjælp af en lille procedure kaldet perkutan dræning. De bruger værktøjer som ultralyd eller CT-scanning til at styre kateteret til det rigtige sted. Når kateteret er på plads, løber væsken ud i en opsamlingspose.

# Risici og advarsler

Kontakt din læge, hvis du oplever usædvanlige symptomer eller bekymringer, mens du bruger denne enhed.

Hvilke bivirkninger kan opstå?

Selvom det er sjældent, kan bivirkninger omfatte:

- Infektion hvor røret blev indsat

- Mindre blødning eller blå mærker

- Smerter eller ubehag hvor røret er

- Skader på nærliggende væv eller organer

- Røret bevæger sig eller bliver blokeret

Dit sundhedsteam vil overvåge disse problemer og give dig instruktioner til, hvordan du undgår dem.

Ekstra pleje

Følg din læges anvisninger for pleje af kateteret. Hold området rent og tørt. Ring til din læge, hvis du ser tegn på infektion, såsom feber, rødme, hævelse eller ildelugtende væske.

Tilbagekaldelser

Der har ikke været nogen tilbagekaldelser af Skater dræningssystem. Din læge vil informere dig om eventuelle opdateringer.

# Sammenfatning af klinisk evaluering og opfølgning, efter at udstyret er bragt i omsætning

Enhedens kliniske baggrund

SKATER dræningssystem er et sikkert og effektivt værktøj til at fjerne overskydende væske fra kroppen. Den er blevet testet mange gange i laboratoriet og i virkelige situationer for at bevise, at den fungerer godt og opfylder vigtige sikkerhedsstandarder. Systemet er lavet af sikre materialer, og risikoen for problemer er meget lav.

Læger og sundhedspersonale har tillid til SKATER dræningssystemet, fordi det hjælper patienter med at få det bedre ved at lindre væskeophobning, og det gør det med minimal risiko. Samlet set er fordelene ved SKATER dræningssystemet meget større end risiciene, hvilket gør det til et pålideligt valg for patienter, der har brug for dræningsbehandling.

Det kliniske bevis for CE-mærkningen

SKATER dræningssystemet er CE-mærket, hvilket betyder, at det opfylder strenge sikkerheds- og ydeevneregler i Europa. For at få denne godkendelse måtte systemet gennemgå en masse tests og anmeldelser for at vise, at det fungerer godt og er sikkert for patienterne.

#### Hvordan blev SKATER dræningssystemet testet?

- Ikke-kliniske tests: Før systemet blev brugt på patienter, blev det gennemgået mange tests i laboratoriet for at sikre, at det fungerer korrekt. Disse tests undersøgte, hvor godt systemet fungerer over tid, hvordan det holder, og hvor sikkert det er at bruge inde i kroppen. Test inkluderet:

  - Funktionstest (hvor godt det fungerer)

  - Emballagetest (for at sikre, at det er sikkert før brug)

  - Lækage- og styrketest (for at kontrollere eventuelle svagheder)

- Biokompatibilitetstest: Disse tests kontrollerede, at de anvendte materialer i systemet er sikre til brug i menneskekroppen. Resultaterne viste, at materialerne er sikre og ikke vil forårsage skade for patienterne.

- Litteraturgennemgang: Medicinske eksperter har gennemgået forskning og andre enheder, der ligner SKATER dræningssystemet, for at sammenligne deres sikkerhed og ydeevne. Resultaterne viste, at SKATER-systemet fungerer lige så godt, hvis ikke bedre, end andre tilgængelige dræningssystemer.

- Data efter markedsføring: Efter systemet blev solgt og brugt af læger, fortsatte producenten med at indsamle data om, hvor godt det fungerede, og om der opstod problemer. Resultaterne viste, at antallet af klager var meget lavt sammenlignet med antallet af anvendte enheder, hvilket betyder, at det fungerer sikkert og effektivt i virkelige situationer.

#### Hvorfor er SKATER dræningssystem sikkert?

- Grundig testning: Før SKATER dræningssystemet fik tilladelse til at blive brugt, blev det gennemgået mange tests for at kontrollere, hvor godt det fungerer, og hvor sikkert det er. Disse tests sikrede, at systemet ikke går i stykker, lækker eller forårsager problemer, når det bruges inde i kroppen.

- Sikre materialer: Systemet er fremstillet af materialer, der er sikre for menneskekroppen. Det betyder, at systemet ikke vil forårsage dårlige reaktioner eller skade, når det bruges til at dræne væsker.

- Lav risiko for problemer: Selvom alt medicinsk udstyr indebærer en vis risiko, har SKATER dræningssystemet et meget lavt antal rapporterede problemer. Faktisk har mindre end 1 % af de anvendte enheder haft problemer. Dette viser, at det er pålideligt og sikkert, når det bruges korrekt.

- Løbende overvågning: Efter enheden er solgt og brugt af læger, holder virksomheden styr på, hvordan den fungerer. Dette hjælper dem med at sikre, at systemet forbliver sikkert for fremtidige patienter. Hvis der opstår problemer, bliver de hurtigt gennemgået og løst.

#### Dokumenteret sikkerhed og succes

SKATER dræningssystemet har været brugt i mange år, og det har gennemgået en masse test for at sikre, at det er både sikkert og effektivt. Læger stoler på det, fordi det virker godt og har en lav risiko for problemer. Det er blevet et af de mest betroede værktøjer til væskedræning på hospitaler verden over.

Samlet set er SKATER dræningssystemet en vigtig del af at hjælpe patienter med at få det bedre ved at fjerne skadelig væskeophobning på en sikker og effektiv måde.

#### Hvad hvis noget går galt?

Selvom SKATER dræningssystemet er meget sikkert, er lægerne uddannet til at håndtere eventuelle problemer, der måtte opstå. De ved, hvordan man løser problemer og sørger for, at patienten har det godt.

#### Kort fortalt:

SKATER dræningssystemet har vist sig at være et meget sikkert værktøj til at dræne væsker fra kroppen. Den har bestået vigtige sikkerhedstests, er lavet af sikre materialer og har en meget lav risiko for problemer. Patienterne kan stole på, at dette system vil fungere efter hensigten og hjælpe dem med at få det bedre, samtidig med at de forbliver trygge.

# Andre behandlingsmuligheder

Andre måder at behandle væskeophobning på inkluderer:

- Kirurgi for at dræne væsken

- Medicin til behandling af infektioner eller andre tilstande

- Nogle gange forsvinder væsken af sig selv

Tal med din læge for at finde ud af, hvad der er bedst for dig.

# Uddannelse for sundhedspersonale

Læger og sygeplejersker, der bruger dette system, bør være oplært i at placere og pleje kateteret.

# Revisionshistorik

| Revision | Udstedt den | Enhedsbeskrivelse | Revision valideret af det bemyndigede organ? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. juli 2021 | Førstegangs intern udgivelse – Ikke valideret af BSI | ☒ Kun til intern brug |
| B | 9. september 2024 12. september 2024 22. oktober 2024 | Førstegangsindsendelse til BSI til gennemgang Tilføjet patientsektion Tilføjet patientafsnit 9.5 | ☒ Ja Denne SSCP er blevet valideret på engelsk af det bemyndigede organ i overensstemmelse med anbefalingerne fra MDCG 2019-9 |