OHUTUSE JA KLIINILISE TOIMIVUSE KOKKUVÕTE (SSCP)

SSCP-0002

Kateetrisüsteemid Skater

TF-82238

TD-01

[KUUPÄEV]

Eudamedis avaldamiseks

| ROLL | OSAKOND | NIMI / AMETINIMETUS |
| --- | --- | --- |
| Koostaja | Õigusküsimused | Nadira Lotus Juht, turustamisjärgne järelevalve |

Allkirjaga kinnitamise tabel

Selle dokumendi peavad üle vaatama ja kinnitama kõik all-loetletud isikud või nende volitatud esindajad.

| ROLL | OSAKOND | NIMI / AMETINIMETUS |
| --- | --- | --- |
| Kinnitus | Kliinilised küsimused | Danyel Carr Vanemdirektor, kliinilised küsimused |
| Kinnitus | Kvaliteet | Dan Woda Kvaliteedi vaneminsener |
| Kinnitus | Õigusalane | Scott Bishop Asepresident, õigusküsimused |

Muudatuste ajalugu

| Muudatus | Kuupäev | Jaotised | Muudatuse kirjeldus | Muudatuse taotluse nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07.06.2021 | Kõik | Esmane aruanne | 00103372 |
| B | 09.09.2024 | Kõik | Võeti kasutusele uus mall. Esmane esitamine BSI-le | 04229 |
|  | 12.09.2024 | 9.0 | Patsiendi jaotise lisamine |  |
|  | 10.22.2024 | 9.5 | Lisati patsiendi jaotis 9.5 |  |

Märkus. Kinnitused jäädvustatakse seotud muutmistaotluse kaudu.

Sisukord

1.	Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) rakendusala	3

1.1.	Seadme kaubanimi	3

1.2.	Seadme kirjeldus, põhi-UDI-DI ja EL-i klassifikatsioon	3

1.3.	Aasta, millal anti välja esimene seadet hõlmav sertifikaat (CE)	8

1.4.	Tootja nimi, aadress ja SRN	9

1.5.	Volitatud esindaja nimi ja SRN	9

1.6.	Teavitatud asutuse nimi ja ühtne identifitseerimisnumber	10

2.	Seadme sihtotstarve	10

2.1.	Sihtotstarve	10

2.2.	Näidustused	10

2.3.	Sihtpopulatsioon	10

2.4.	Vastunäidustused	10

3.	Seadme kirjeldus	10

3.1.	Seadme kirjeldus	10

3.2.	Eelnevad variandid ja nende erinevused	11

3.3.	Tarvikud, ühilduvad seadmed ja muud koos kasutatud tooted	11

4.	Ohud ja hoiatused	12

4.1.	Jääkriskid ja soovimatud kõrvaltoimed	12

4.2.	Hoiatused ja ettevaatusabinõud	13

4.3.	Muud ohutusega seotud olulised asjaolud, sh valdkonna ohutusalase parandusmeetmete (FSCA, sh FSN) kokkuvõte, kui see on asjakohane	14

5.	Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) kokkuvõte	14

5.1.	Samaväärse seadmega seotud kliiniliste andmete kokkuvõte selle olemasolul	15

5.2.	Seadmel enne CE-vastavusmärgist läbiviidud uuringutest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane	16

5.3.	Muudest allikatest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane	16

5.4.	Kliinilise toimivuse ja ohutuse üldkokkuvõte	18

5.5.	Käimasolev või kavandatud turustamisjärgne kliiniline järelkontroll	23

6.	Võimalikud alternatiivid diagnostikaks ja raviks	29

7.	Kasutajate soovituslik profiil ja väljaõpe	29

8.	Harmoneeritud standardid / ühised tehnilised andmed	30

9.	B. Ohutuse ja toimivuse kokkuvõte patsientide/võhikute jaoks	33

9.1.	Seadme identifitseerimine and üldine teave	33

9.2.	Selle seadme kasutamise põhjus	34

9.3.	Seadme kirjeldus	34

9.4.	Ohud ja hoiatused	35

9.5.	Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli kokkuvõte	35

9.6.	Muud ravivõimalused	37

9.7.	Tervishoiutöötajate koolitus	37

10.	Muudatuste ajalugu	38

Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte

Selle ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) eesmärk on anda üldsusele juurdepääs dreenisüsteemi SKATER Drainage System ohutuse ja kliinilise toimivuse peamiste aspektide ajakohastatud kokkuvõttele alates 1. jaanuarist 2022 kuni 3. maini 2024 (aruandluse ajavahemik).

See SSCP ei ole ette nähtud asendama kasutusjuhendit kui peamist dokumenti, mis tagab seadme ohutu kasutuse, ega jagama diagnostilisi ega ravialaseid soovitusi sihtkasutajatele ja patsientidele.

Järgnev teave on suunatud kasutajatele/meditsiinitöötajatele. Patsientidele mõeldud täiendavat SSCP-d ei loodud, kuna dreenide süsteem Skater on implanteeritav seade, mille puhul patsientidele antakse implantaadikaart, kuid seade ei ole mõeldud patsientidele otseseks kasutamiseks.

# Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) rakendusala:

# Seadme kaubanimi:

Dreenid ja komplektid SKATER

- Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Dreen SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Sapiteede dreen SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Sisestiga sapiteede dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga

- Nefrostoomiakateeter SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Nefrostoomiakomplekt SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatava J-otsaga

- Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ mittelukustatava ja lukustatava J-otsaga

- Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™

# Seadme kirjeldus, põhi-UDI-DI ja EL-i klassifikatsioon

Tabel 1.2-1. Tooterühm ja põhi-UDI-DI

| Tooterühm | Põhi-UDI-DI |
| --- | --- |
| Dreenid SKATER™: - Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010002XF |
| - Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav | 0886333010003XH |
| - Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ |  |
| - Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010020XH |
| - Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ – lukustatav | 0886333010019XY |
| - Dreen SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010008XT |
| - Dreen SKATER™ – lukustatav | 0886333010007XR |
| - Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010017XU |
| - Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav | 0886333010016XS |
| - Sapiteede dreen SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010005XM |
| - Sapiteede dreen SKATER™ – lukustatav | 0886333010004XK |
| Dreenikomplektid SKATER™: - Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav | 0886333010018XW |
| - Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav | 0886333010000XB |
| - Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav | 0886333010001XD |
| - Sisestiga sapiteede dreenikomplekt SKATER™ – lukustatav | 0886333010011XG |

Tabel 1.2-2. Seadme kirjeldus ja katalooginumbrid

| Seadme nimi / kirjeldus | Mudeli-/katalooginumber |
| --- | --- |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (6F x 20 cm) | 756006020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (6F x 25 cm) | 756006025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (7F x 20 cm) | 756007020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (7F x 25 cm) | 756007025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (8F x 20 cm) | 756008020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (8F x 25 cm) | 756008025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ – mittelukustatav (8F x 30 cm) | 756008030 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (10F x 20 cm) | 756010020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (10F x 25 cm) | 756010025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ – mittelukustatav (10F x 30 cm) | 756010030 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (12F x 20 cm) | 756012020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (12F x 25 cm) | 756012025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (14F x 20 cm) | 756014020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (14F x 25 cm) | 756014025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (16F x 25 cm) | 756016025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (6F x 20 cm) | 756506020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (6F x 25 cm) | 756506025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (7F x 20 cm) | 756507020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (7F x 25 cm) | 756507025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (8F x 20 cm) | 756508020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (8F x 25 cm) | 756508025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (8F x 30 cm) | 756508030 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (10F x 20 cm) | 756510020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (10F x 25 cm) | 756510025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (10F x 30 cm) | 756510030 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (12F x 20 cm) | 756512020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (12F x 25 cm) | 756512025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (14F x 20 cm) | 756514020 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (14F x 25 cm) | 756514025 |
| Üheetapiline dreenikomplekt SKATER™ lukustatava J-otsaga (16F x 25 cm) | 756516025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (6F x 25 cm) | 751106025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (6F x 35 cm) | 751106035 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (7F x 25 cm) | 751107025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (7F x 35 cm) | 751107035 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (8F x 25 cm) | 751108025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (8F x 35 cm) | 751108035 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (10F x 25 cm) | 751110025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (10F x 35 cm) | 751110035 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (12F x 25 cm) | 751112025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (12F x 35 cm) | 751112035 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (14F x 25 cm) | 751114025 |
| Dreen SKATER™ mittelukustatava J-otsaga (16F x 25 cm) | 751116025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (6F x 25 cm) | 755106025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (6F x 35 cm) | 755106035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (7F x 25 cm) | 755107025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (7F x 35 cm) | 755107035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (8F x 25 cm) | 755108025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (8F x 35 cm) | 755108035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (10F x 25 cm) | 755110025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (10F x 35 cm) | 755110035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (12F x 25 cm) | 755112025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (12F x 35 cm) | 755112035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (14F x 25 cm) | 755114025 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (14F x 35 cm) | 755114035 |
| Dreen SKATER™ lukustatava J-otsaga (16F x 25 cm) | 755116025 |
| Mittelukustatav sapiteede dreen SKATER™ (8F x 40 cm) | 755208040 |
| Mittelukustatav sapiteede dreen SKATER™ (10F x 40 cm) | 755210040 |
| Mittelukustatav sapiteede dreen SKATER™ (12F x 40 cm) | 755212040 |
| Lukustatav sapiteede dreen SKATER™ (8F x 40 cm) | 755308040 |
| Lukustatav sapiteede dreen SKATER™ (10F x 40 cm) | 755310040 |
| Lukustatav sapiteede dreen SKATER™ (12F x 40 cm) | 755312040 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (6F x 25 cm) | 755506025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (6F x 35 cm) | 755506035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (7F x 25 cm) | 755507025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (7F x 35 cm) | 755507035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (8F x 25 cm) | 755508025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (8F x 35 cm) | 755508035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (10F x 25 cm) | 755510025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (10F x 35 cm) | 755510035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (12F x 25 cm) | 755512025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (12F x 35 cm) | 755512035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (14F x 25 cm) | 755514025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – mittelukustatav (14F x 35 cm) | 755514035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (6F x 25 cm) | 755606025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (6F x 35 cm) | 755606035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (7F x 25 cm) | 755607025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (7F x 35 cm) | 755607035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 25 cm) | 755608025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 755608035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (10F x 25 cm) | 755610025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (10F x 35 cm) | 755610035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (12F x 25 cm) | 755612025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (12F x 35 cm) | 755612035 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (14F x 25 cm) | 755614025 |
| Nefrostoomiakateeter SKATER™ – lukustatav J-ots (14F x 35 cm) | 755614035 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (6F x 35 cm) | 757306600 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (6F x 35 cm) | 757306700 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (7F x 35 cm) | 757307000 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 757308000 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 757308600 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 757308700 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (10F x 35 cm) | 757310000 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (12F x 35 cm) | 757312000 |
| Nefrostoomiakateetri komplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (14F x 35 cm) | 757314700 |
| Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 767308000 |
| Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 767308300 |
| Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (10F x 35 cm) | 767310300 |
| Sisestiga nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav J-ots (10F x 35 cm) | 767310000 |
| Sisesti SKATER™ nefrostoomiakomplekt – lukustatav J-ots (12F x 35 cm) | 767312000 |
| Sisesti SKATER™ sapiteede dreenikomplekt – lukustatav (8F x 40 cm) | 765308300 |
| Sisesti SKATER™ sapiteede dreenikomplekt – lukustatav (10F x 40 cm) | 765310300 |
| Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 750308000 |
| Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav J-ots (8F x 35 cm) | 750308100 |
| Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav J-ots (10F x 35 cm) | 750310000 |
| Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav J-ots (12F x 35 cm) | 750312000 |
| Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – mittelukustatav J-ots (14F x 35 cm) | 750314000 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (6F x 15 cm) | 756106015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (6F x 20 cm) | 756106020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (6F x 25 cm) | 756106025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (7F x 20 cm) | 756107020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (7F x 25 cm) | 756107025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (8F x 20 cm) | 756108020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (8F x 25 cm) | 756108025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (8F x 30 cm) | 756108030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (10F x 20 cm) | 756110020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (10F x 25 cm) | 756110025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (10F x 30 cm) | 756110030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (12F x 20 cm) | 756112020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (12F x 25 cm) | 756112025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (14F x 20 cm) | 756114020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (14F x 25 cm) | 756114025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – mittelukustatav (16F x 25 cm) | 756116025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (6F x 15 cm) | 756606015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (6F x 20 cm) | 756606020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (6F x 25 cm) | 756606025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (6F x 35 cm) | 756606035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (7F x 15 cm) | 756607015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (7F x 20 cm) | 756607020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (7F x 25 cm) | 756607025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 15 cm) | 756608015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 20 cm) | 756608020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 25 cm) | 756608025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 30 cm) | 756608030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 35 cm) | 756608035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (8F x 45 cm) | 756608045 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 15 cm) | 756610015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 20 cm) | 756610020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 25 cm) | 756610025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 30 cm) | 756610030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 35 cm) | 756610035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 45 cm) | 756610045 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (10F x 60 cm) | 756610060 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 15 cm) | 756612015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 20 cm) | 756612020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 25 cm) | 756612025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 30 cm) | 756612030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 35 cm) | 756612035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 45 cm) | 756612045 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (12F x 60 cm) | 756612060 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 15 cm) | 756614015 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 20 cm) | 756614020 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 25 cm) | 756614025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 30 cm) | 756614030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 35 cm) | 756614035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 45 cm) | 756614045 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (14F x 60 cm) | 756614060 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (16F x 25 cm) | 756616025 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (16F x 30 cm) | 756616030 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (16F x 35 cm) | 756616035 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (16F x 45 cm) | 756616045 |
| Universaalne ja nefrostoomia komplekt SKATER™ – lukustatav (16F x 60 cm) | 756616060 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (6F x 15 cm) | 758606015 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (6F x 20 cm) | 758606020 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (6F x 25 cm) | 758606025 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (7F x 15 cm) | 758607015 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (7F x 25 cm) | 758607025 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (8F x 15 cm) | 758608015 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (8F x 25 cm) | 758608025 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (10F x 15 cm) | 758610015 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (10F x 25 cm) | 758610025 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (12F x 15 cm) | 758612015 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (12F x 25 cm) | 758612025 |
| Minisilmusega dreenikomplekt SKATER™ (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabel 1.2-3. EL-i klassifikatsiooni GMDN- ja EMDN-koodid

| Tooterühm | GMDN | EMDN | EL-i klassifikatsioon |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreenid SKATER™: - Universaalsed ja nefrostoomia dreenid SKATER - Minisilmusega dreenikomplektid SKATER | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - Üheetapiline dreenikomplekt SKATER - Dreenid SKATER | 35824 11305 | A060201 |  |
| - Nefrostoomiakateeter SKATER | 10735 | U040203 |  |
| Dreenikomplektid SKATER™: - Nefrostoomiakomplekt SKATER - Sisesti SKATER nefrostoomiakomplekt | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - Sapiteede dreen SKATER - Sisesti SKATER sapiteede dreenikomplekt | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Aasta, millal anti välja esimene seadet hõlmav sertifikaat (CE)

Dreenid SKATER lasti esmakordselt ELis turule ja said esialgse CE-märgise 1998. aastal ettevõttelt PBN Medical. Seejärel turustas dreene SKATER Ameerika Ühendriikides 1999. aastal Angiotech/Medical Device Technologies.

2013. aastal omandas Argon Medical Devices, Inc. ettevõtte Angiotech/Medical Device Technologies omandamisega tootesarja, mida praegu müüakse ELis CE-märgise CE 565719 ja NB 2797 all. Need seadmed olid varem meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) kohaselt CE-märgisega kui IIb klassi seadmed vastavalt meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ IX lisa 8. reeglile. Dreenide ja komplektide SKATER ajalooline tehniline toimiku number oli TF-82238. Dreenid ja komplektid SKATER jäävad IIb klassi seadmeteks ka pärast EL MDR-i (2017/745 EL MDR) VIII lisa III peatüki reegli 8 kriteeriumide kohaldamist.

# Tootja nimi, aadress ja SRN

| Tootja teave |  |
| --- | --- |
| Tootja SRN: US-MF-000002324 | Tootja nimi: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi: Scott Bishop | E-post: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefoninumber: 903.675.9321 | Aadress: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Volitatud esindaja nimi ja SRN

| Volitatud esindaja teave |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Volitatud esindaja organisatsiooni nimi: Emergo Europe |
| Kontaktandmed: järelevalvemeeskond | E-post: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefoninumber: +31.70.345.8570 Faks: +31 (0)70 346 7299 | Aadress Tänava number ja nimi: 60 Westervoortsedijk Linn: Arnhem Postiindeks/sihtnumber: 6827 AT Riik: Madalmaad |

# Teavitatud asutuse nimi ja ühtne identifitseerimisnumber

| Teavitatud asutus |  |
| --- | --- |
| Nimi: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Aadress: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Madalmaad |
| Veebisait: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0) 20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Teavitatud asutuse number: | 2797 |

# Seadme sihtotstarve

# Sihtotstarve

Dreenisüsteem Skater on ette nähtud kasutamiseks kõigile, kes vajavad abstsesside ja ebanormaalsete vedelikukogumite perkutaanset dreenimist või aspireerimist mitmesuguste vedelikukogumite diagnostilise ja terapeutilise ravi otstarbel.

# Näidustused

Toode on ette nähtud perkutaanseks dreenimiseks mitmesuguste dreenimisrakenduste korral (nt tsüstid, abstsessid, hematoomid, pleura eksudaadid, astsiit, sapipõied, nefrostoomia, abstsess ja sapiteede süsteem).

# Sihtpopulatsioon

Patsiendid võivad olla noorukitest eakate täiskasvanuteni, igast soost, rassist või etnilisest kuuluvusest ning füüsilise vormi tase võib ulatuda aktiivsest ja sportlikust kuni rasvunud ja istuva eluviisini.

# Vastunäidustused

Teadaolevad vastunäidustused puuduvad

# Seadme kirjeldus

# Seadme kirjeldus

Dreenid Skater:

Dreenid Skater on loodud maksimaalse drenaaživoolu soodustamiseks suure valendiku ja suurte drenaažiavade abil. Need on valmistatud pehmest polüuretaanist, et tagada patsiendi mugavus, optimaalne vastupidavus painutamisele, lihtne sisestamine ja röntgenkontrastsus. Visuaalsed paigutamismarkerid kinnitavad kateetri asukoha pärast paigaldamist. Kateetrid on kaetud hüdrofiilse kattega SLIP-COAT™, et minimeerida hõõrdumist sisestamise ajal.

Erinevates konfiguratsioonides on saadaval lukustatav või mittelukustatav J-ots, suurustega 6F kuni 16F ja pikkustega 15 cm kuni 60 cm, metallist jäigastusribaga, painduva jäigastusribaga (≥ 8F kateetrite jaoks) ja/või troakaarstiletiga Choice Lock™.

Minisilmusega dreenil Skater on väike J-ots väikeste õõnsuste perkutaanseks drenaažiks.

Sapiteede dreenil Skater on röntgenkontrastsed markerribad, mis võimaldavad selget vaadet kõige proksimaalsemale drenaažiavale, et selle saaks täpselt sapiteedesse paigutada, ning täiendavatele drenaažiavadele sapijuha ja kaksteistsõrmiksoole drenaažiks.

Seade tarnitakse steriilsena ja on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Dreen SKATER, mis esindab erinevaid osi, ja Skater drenaaž koos trokaarstiletiga Choice Lock.

Dreenikomplektid Skater:

Sisesti Skater sapiteede dreenikomplekt koosneb peenest trokaarinõelast, ligipääsujuhtetraadist ja koaksiaalsest laiendajast, mis tagab 0,035- või 0,038-tollise juhtetraadi atraumaatilise paigutuse. Tootel on suured ovaalsed drenaažiavad ja suur luumen maksimaalse drenaaživõime tagamiseks.

Nefrostoomiakomplektides Skater ja sisestiga nefrostoomiakomplektides Skater on metallist või painduv jäigastav kanüül. Toote distaalses otsas on hõlpsaks sisestamiseks hüdrofiilne kattekiht SLIP-COAT™, suur luumen ja suured ovaalsed drenaažiavad, mis on loodud maksimaalse drenaaživõime tagamiseks.

Nende seadmete kestus/kasutusiga on kuni 12 nädalat.

Võimalike tüsistuste hulka võivad kuuluda, kuid mitte ainult, hemorraagia/hematoom, infektsioon/sepsis ja kateetri sulgumine ja/või nihkumine.

Nagu mistahes drenaažiprotseduuri puhul, kaalub arsti poolt ettenähtud viisil dreeni Skater kasutamisest saadav kasu üles seadme kasutamisega seotud riskid.

Seadme kliiniline kasu seisneb nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku eemaldamises kehaõõnsustest. Nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku tõttu ilmnenud patsiendi sümptomite leevendamine. Väiksemad tüsistused ja riskid võrreldes kirurgilise sekkumisega.

Kasutusiga/kestus on kuni 12 nädalat.

# Eelnevad variandid ja nende erinevused

See jaotis pole kohaldatav (P/K).

# Tarvikud, ühilduvad seadmed ja muud koos kasutatud tooted

      - Sisestikomplektid SKATER

Sisestikomplekt SKATER võimaldab kuni 0,038-tollise juhtetraadi lihtsat, täpset ja atraumaatilist paigaldamist mittevaskulaarsete protseduuride käigus.

Sisestushülsid/nõelad (ISN)

ISN võimaldab mittevaskulaarsete protseduuride käigus kiiresti ja sujuvalt paigaldada kuni 0,038-tollise juhtetraadi.

      - Jämeda biopsianõelaga juhtesüsteem Hawkins™

Jämedad biopsianõelad Hawkins pakuvad teravaid ja tömpe stilette kontrollitud juurdepääsuks perkutaanse drenaažiprotseduuri käigus.

      - Drenaažikotid

Drenaažikotid on loodud vedeliku tõhusaks kogumiseks drenaažiprotseduuride ajal.

# Ohud ja hoiatused

# Jääkriskid ja soovimatud kõrvaltoimed

Argoni riskijuhtimisprotsessi viiakse läbi vastavalt standardile EN ISO 14971:2019. Iga üksiku jääkriski kokkuvõtte koostamisel ja hindamisel vaadati üle kliiniline kirjandus kõnealuse seadme kohta ja dokumendis CER-031 Rev. C esitatud tehnika tase (SOA). Allolevas tabelis on esitatud ainult kliinilise hindamise käigus tuvastatud kõige olulisemad riskid (patsiendi osalusega sündmused).

Tabel 4.1-1. Toote riski- ja kasuprofiil (PMCFP-0030 Rev. E)

| Riski ID | Jääkrisk |
| --- | --- |
| R1 | Verejooks (hemorraagia/hematoom) |
| R2 | Infektsioon/sepsis |
| R3 | Pneumotooraks |
| R4 | Biloomid |
| Kasu ID | Kliiniline kasu |
| B1 | Kogunenud vedeliku eemaldamine kehaõõnsustest |
| B2 | Nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku tõttu ilmnenud patsiendi sümptomite leevendamine |
| B3 | Väiksemad tüsistused ja riskid võrreldes kirurgilise sekkumisega |
| B4 | Perkutaanse juurdepääsu hõlbustamine kateetri paigaldamiseks |
| B5 | Väldib kateetri nihkumist ja liikumist, minimeerides seeläbi täiendavate protseduuride või vahetuste riski |

Tabel 4.1-2. Kasuhinnang (RMR-0022 Rev. H)

| Kasu | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kogunenud vedeliku eemaldamine kehaõõnsustest | 4 | 6 | 24 |
| Nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku tõttu ilmnenud patsiendi sümptomite leevendamine | 4 | 6 | 24 |
| Väiksemad tüsistused ja riskid võrreldes kirurgilise sekkumisega | 4 | 6 | 24 |
| Perkutaanse juurdepääsu hõlbustamine kateetri paigaldamiseks | 4 | 6 | 24 |
| Kateetri liikumise vältimine | 4 | 6 | 24 |
| BPN halvimal juhul: | 4 | 6 | 24 |

OCCt põhineb dokumendi CER-031 Rev. C andmetel

OCCt (ravi/tulemuse kasu tekkimise tõenäosus).

Tabel 4.1.-3. Kirjanduses teatatud kõrvaltoimed (CER-031 Rev. C)

| Kõrvaltoimed |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kõrvaltoime | Teatatud määr (vahemik, %) | Soovituslik lävi (%) |
| Suured tüsistused | 7,2% (4,5–9%) | 10,0% |
| Väikesed tüsistused | 22,2% (1,6–37,6%) | 45,2% |
| Surm | 1,1% (0–3,7%) | 3,3% |
| Sepsis | 2,3% (0,4–26,4%) | 15,2% |
| Hemorraagia | 1,7% (0,3–9,3%) | 5,7% |
| Põletikuline/nakkuslik (abstsess, peritoniit, koletsüstiit, pankreatiit) | 3,6% (0,4–28,4%) | 18,4% |
| Kateetri nihkumine | 7,9% (3,6–14%) | 17% |
| Perikateetri leke | 2,2% (0,4–10%) | 8,3% |
| Kivide eemaldamine |  |  |
| - Sapijuhapõletik | 2% (1,8–2,7%) | 3% |
| - Sapijuha veritsus | 1% | 2% |
| - Väikesed tüsistused | 8% (5,7–8,8%) | 2% |

Hinnatud on kliinilist kasu ja kõiki kliinilistes andmetes tuvastatud riske või jääkriske patsiendile. Kasu-riski suhte vastuvõetavus määrati kindlaks meditsiinivaldkonna tehnika taseme (SOA) alusel, kasutades kohaldatavaid kliinilise ohutuse ja toimivuse eesmärke, mis on kavandatud kliinilise kasu seisukohast asjakohased.

Drenaažisüsteemi SKATER kasutamisega seotud ohud ei kujuta endast ebamõistlikku riski kasutajale, patsiendile ega keskkonnale. Seetõttu on kindlaks tehtud, et drenaažisüsteemi SKATER kliiniline kasu kaalub üles selle üldise jääkriski. Kliiniliste andmete hindamine ei tuvastanud drenaažisüsteemi SKATER kohta uusi riske.

# Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tabel 4.2.-1. Kasutusjuhendi viited hoiatuste ja ettevaatusabinõude kohta

| Seadme/süsteemi komponent | Kasutusjuhend |
| --- | --- |
| Dreenid SKATER | IFU7000M Rev. B |
| Dreenikomplektid SKATER | IFU7653M Rev. B |

Hoiatused

- Seda seadet ei tohi uuesti steriliseerida, taaskasutada ega ümber töödelda

- Ärge kasutage, kui pakend on avatud, seade on kahjustunud või kui kõlblikkusaeg on möödas.

- Vältige kateetri sisestamise ja paigaldamise ajal kokkupuudet luu, kõhre ja armkoega, mis võib kateetri otsa kahjustada.

Ettevaatusabinõud

- Enne kasutamist aktiveerige kindlasti kateetri hüdrofiilne kate steriilse vee või füsioloogilise lahuse abil.

- Veenduge, et dreen oleks kinnitatud ja süsteem terve, et vältida paigastnihkumist. Kinnitage kateetri fikseerimisvahendi, õmblusniidi või teibiga.

- Hinnake dreeni sisestamiskohta lekke, punetuse või immitsuse märkide suhtes. Need märgid võivad viidata ümbritseva naha infektsioonile või ärritusele.

- Jälgige vedeliku või veritsuse iseloomu või mahu muutusi.

- Kateeter on soovitatav kinnitada sirgjooneliselt ja kõik kõverdused tuleb teha ühendusvoolikule.

- Kui J-otsaga kateeter on kavas eemaldada mõnes muus osakonnas, on soovitatav need suunised kaasata patsiendi dokumentide hulka, et vastavad töötajad oleksid lukustatavast kateetrist teadlikud. Samuti on soovitatav teavitada patsienti.

- Sisestusnõelal on jaotur, mis aitab vältida sõrmede kokkupuudet traadiga ja traadi tõmbamist. Ärge tõmmake juhtetraati läbi nõela. (dreenikomplektide SKATER puhul)

# Muud ohutusega seotud olulised asjaolud, sh valdkonna ohutusalase parandusmeetmete (FSCA, sh FSN) kokkuvõte, kui see on asjakohane

Aruandeperioodi kohta ei olnud ühtegi FSCA-d.

# Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) kokkuvõte

Kliinilise hindamise aruande CER-031 Rev. C kokkuvõte:

See kliiniline hindamine viidi läbi dreenisüsteemi SKATER ohutuse ja toimivuse hindamiseks, kusjuures hinnati nii tootja valduses olevaid andmeid kui ka välisallikatest hangitud andmeid.

- Dreenisüsteemi SKATER kuuluvatel toodetel on turul pikk ajalugu. See kliiniline hindamine näitas, et seadmete üldised tehnilised, bioloogilised ja kliinilised omadused olid sarnased.

- Dreenisüsteemi SKATER toimivust ja ohutust kliinilisel kasutamisel toetavad mittekliinilised ohutus- ja toimivuskatsed ning biosobivuse hindamine. See hõlmab muu hulgas simulatsiooniteste, seadme funktsionaalsusteste, toimivusteste, kiirendatud vananemistesti, osakeste tekitamise testi, pakenditeste, mõõtmete ja visuaalset kontrolli, lekketeste, toote terviklikkuse teste ja tõmbetugevusteste. Samuti tõestati, et seadmed vastavad kehtivatele standarditele ja suunistele.

- Drenaažirakendusteks mõeldud dreenisüsteemide kohta kättesaadava kirjanduse põhjal tehtud SOA ülevaate ja turul saadaolevate alternatiivsete seadmete ja tehnikate hindamise põhjal saab dreenisüsteemi SKATER pidada sihtosatarbe jaoks tipptasemel lahenduseks.

- PMS-i andmete või väliste meditsiiniseadmete andmebaaside andmete ülevaatest ajavahemikus 01. mai 2019 kuni 30. aprill 2024. Dreenide SKATER ja dreenikomplektide SKATER kohta esitati EL-is 225 kaebust, mis moodustas 0,035% EL-is aruandeperioodil müüdud 637 771 seadmest. Sisestikomplekti SKATER kohta esitati EL-is 11 kaebust, mis moodustas 0,043% EL-is aruandeperioodil müüdud 25 329 seadmest. SKATER FIX-i kohta esitati EL-is 2 kaebust, mis moodustas 0,0003% EL-is aruandeperioodil müüdud 724 513 seadmest. Seega oli kõigi drenaažiseadmete puhul esitatud kaebuste arv müüdud seadmete arvuga võrreldes väike. Vaatlusalusel ajavahemikul kaebuste, CAPA-de ega valdkonnameetmete läbivaatamise käigus uusi riske ei tuvastatud. Ohutusandmebaasides sarnaste seadmete kohta teatatud kõrvaltoimed ei olnud uued riskid ja neid on juba käsitletud kõnealuste seadmete riskidokumentatsioonis ning leevendatud vastuvõetava tasemeni.

- Dreenisüsteemi SKATER ohutuse ja toimivuse hindamiseks läbi viidud süstemaatiline kirjanduse ülevaade ei tuvastanud seadmete kasutamisega seotud ohutusega seotud sündmusi. Lisaks ei tuvastatud nende seadmete kasutamisega seoses uusi riske ega teadaolevate riskide sagenemise suundumusi.

- Selle kliinilise hindamise käigus läbivaadatud andmed kinnitavad, et dreenisüsteemi SKATER kasulik mõju kaalub üles seadmete kasutamisega seotud riskid.

- Tavapäraste kasutustingimuste ja tootja juhiste kohaselt kasutamisel on seadme kliinilise toimivuse nõuded täidetud ning seade toimib vastavalt väidetule ja ettenähtud viisil.

- Seadmete FMEA-des tuvastatud ohud on vastuvõetaval määral leevendatud ning tuvastatud jääkriskid ja kõrvalmõjud on seadmete kavandatava kasuga võrreldes vastuvõetavad.

- Aruanne kinnitab, et dreenisüsteemi SKATER kasutamine on kooskõlas tervise ja ohutuse kõrgetasemelise kaitsega. Kõiki seadmete kohta teatatud riske ja sündmusi on riskidokumentides piisavalt käsitletud. Kõigi võimalike riskide raskusaste ja esinemissagedus leiti olevat vastuvõetavates piirides.

- Argon Medical Devices on tõestanud, et kõnealune seade, dreenisüsteem SKATER, vastab asjakohastele ohutus- ja toimivusnõuetele (GSPR 1, 2, 6 ja 8). Seega on kliinilise hindamise nõuded täidetud.

Turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli kokkuvõte:

PMCF-i hinnatakse PMCF-plaani 0030 osana, mis on osa PMS-plaanist, mida ajakohastatakse käesoleva PMCF-i tulemuste põhjal ja vastavalt dokumendile MEDDEV 2.12/2 Rev.

PMCF-i aruanne sisaldab järgmist:

PMCF-i hindamisaruandes analüüsitakse ja dokumenteeritakse PMCFR-0030 tegevuste leide. PMCF-i hindamisaruanne on osa kliinilise hindamise aruandest ja tehnilisest dokumentatsioonist.

PMCF-i aruandesse lisatakse järgmine teave:

- Patsientide sihtrühm: PMCF-tegevustesse kaasatud sihtrühm (vastavalt vajadusele) ja seadmest mõjutatud patsientide kogusihtrühm.

- Kogutud andmete kaasamise/välistamise kriteeriumid.

- Andmete kokkuvõte: võetakse kokku eespool tuvastatud sisendandmed. Kui uusi teatatavaid andmeid pole, märgitakse see kokkuvõttes ära. Kui sarnaseid andmeid on palju, võib esitada nende andmete statistilise analüüsi.

- Andmete käsitlus: selles osas käsitletakse iga PMCF-i sisendallika andmeid eraldi. Käsitluses märgitakse, millised sisendallikad tuvastasid olulisi uusi andmeid või muutusi andmesuundumustes, ning tuuakse välja kõik muutused, mis on seotud seadmerikete põhjustatud kahju raskusastme või juhtumite sagedusega.

- Järeldused: iga PMCF-i sisendi kokkuvõtte lõpus esitatakse tehtud järeldused. Kõik uued riskid, riskide muutused või esinemissageduse muutused tuleb üles märkida ning need peavad käivitama kas kliinilise hindamise aruande, konstruktsiooni/kasutatavuse riskianalüüsi või mõlema ajakohastamise. Kokkuvõttes tuuakse välja kõik riskid, riskide muutused või muud märgid, mis nõuavad ennetavaid või parandusmeetmeid. Järeldus sisaldab teavet selle kohta, kas on vaja täiendavaid PMCF-tegevusi, ning PMCF-plaani ajakohastatakse vastavalt.

# Samaväärse seadmega seotud kliiniliste andmete kokkuvõte selle olemasolul

Dreenisüsteemi SKATER väliste kateetrite samaväärsusstrateegia vastavalt dokumendi CER-031 Rev. C jaotisele 6.1

Argon Medical rakendab dreenisüsteemi SKATER väliste dreenide ametlikku samaväärsusstrateegiat. Neid turustatakse järgmiste kaubanimede all:

- universaalne ja nefrostoomia dreenikomplekt SKATER™

- minisilmusega dreenikomplekt SKATER™

- üheetapiline dreenikomplekt SKATER™

- dreen SKATER™

- nefrostoomiakateeter SKATER™

Eelmainitud kaubanimedega komplektide hulka kuuluvate väliste dreenide kliinilised ja bioloogilised omadused ei erine. Kuigi tehnilistes omadustes, näiteks konstruktsioonis, tehnilistes andmetes ja paigaldusmeetodites, on erinevusi, ei ole need erinevused kliiniliselt olulised ega mõjuta otstarbekohasel kasutamisel seadmete ohutust ega toimivust.

Konstruktsiooni, tehniliste andmete ja paigaldusmeetodite valik võib varieeruda sõltuvalt patsiendi vajadustest või arsti väljaõppest ja eelistustest. Nende muutujatega arvestamiseks on dreenisüsteem SKATER saadaval erinevates konfiguratsioonides, mis on kohandatud erinevatele patsientidele ja arsti valitavatele tehnikatele.

Enamik kateetrikomplekte sisaldab tarvikuid, mis toetavad mõlemat paigaldusmeetodit:

- Otsetorge: troakaarstileti Choice Lock abil

- Juhtme kaudu: metallist või plastist jäigastajate abil

Paigaldusmeetodi valik põhineb sihtvedeliku kogunemiskohal, eesmärgiga leida kõige ohutum tee, mis minimeerib organite või veresoonte tahtmatu perforatsiooni riski perkutaanse paigaldamise ajal.

Eelmainitud kaubanimede all turustatavad kateetrikomplektid on saadaval erinevates suurustes ja pikkustes, et need sobiksid erinevatele patsientide kehatüüpidele ja vedelike viskoossustele. On ülioluline, et koolitatud arstid ja klinitsistid valiksid sobiva suurusega kateetri, lähtudes patsiendi kehatüübist ning naha ja sihtvedeliku kogunemiskoha vahelisest kaugusest.

# Seadmel enne CE-vastavusmärgist läbiviidud uuringutest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane

Ei ole asjakohane. Enne CE-märgise saamist ei tehtud kliinilisi uuringuid.

# Muudest allikatest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane

Dreenisüsteemi Skater toetavad kliinilised andmed pärinevad järgmistest allikatest: CER-031 Rev. C:

SOA kirjandus (CER-031 Rev. C jaotis 3):

Selles jaotises hinnatakse praeguseid teadmisi ja parimaid tavasid kogunenud vedelike, abstsesside või kogumite eemaldamisel kehaõõnsustest. Kirjandus vaadati läbi, et koguda teavet sihtrühma, protseduuri näidustuste kohta olemasolevate alternatiivide põhjal ning konkureerivate või võrdlusseadmete maastiku analüüsi kohta.

Perkutaanset kateeterdreeni (PCD) kasutatakse üha enam minimaalselt invasiivse meditsiinilise protseduurina abstsesside või vedelikukogumite drenaažiks. Tavaliselt tehakse seda piltdiagnostika abil ning seda protseduuri kasutavad peamiselt sekkumisradioloogid ja sarnase väljaõppega tervishoiuteenuse osutajad.

Drenaaživajadus tekib siis, kui keha mis tahes osas tekib abstsess. Kuigi mõnda juhtumit saab hallata lihtsa sisselõike ja drenaažiga, võivad keerulisemad seisundid vajada põhjalikumat sekkumist. Ajalooliselt olid nende juhtumite standardmeetodiks avatud kirurgilised protseduurid. Nüüd kasutatakse PCD-d kui vahepealset varianti, mis on sillaks mitteinvasiivsete ravimeetodite ja invasiivsema kirurgia vahel.

Uuringud on näidanud, et piltdiagnostikal põhinev PCD, eriti J-otsaga kateetrite kasutamisel, on väga tõhus mitmesuguste vedelikukogumite väljutamisel. Sellel tehnikal on kõrge edukuse määr ja madal tüsistuste määr, mistõttu on see eelistatud valik paljude kliiniliste stsenaariumide puhul (Mukthinuthalapati jt, 2020; Rai jt, 2022).

Vastuvõetavuse kriteeriumid määratleti, tuginedes valdkonna praegustele teadmistele ja parimatele tavadele ohutuse ja toimivuse tulemuste osas ning vaadates läbi konkurentide seadmete kohta avaldatud kirjanduse. Seejärel kasutati neid kriteeriume uuritavate seadmete tulemuste võrdlemiseks, et tagada nende vastavus nõutavatele ohutus- ja tõhususnormidele.

Kirjandusest saadud andmed (CER-031 Rev. C jaotis 7.5):

Ettevõtte Argon Medical drenaažitoodete SKATER kliiniliste andmete põhjalik otsing viidi läbi 1. jaanuarist 2022 kuni 3. maini 2024. See otsing tuvastas 4 asjakohast artiklit. Varasem otsing, mis hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2009 kuni 31. juulini 2022, oli tuvastanud 19 artiklit. Kokku on sellesse kasutusandmete (DUE) hindamisse kaasatud 23 artiklit.

Ohutusalased tulemused

Vaatlusaluste seadmete ja DUE väljaannete ohutusalaseid tulemusi hinnati eelnevalt kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumide alusel, mis tuletati sarnaseid seadmeid käsitlevast kirjandusest. Analüüs näitas järgmist:

- Veritsuse esinemissagedus: täheldati madalat esinemissagedust, 0,28% (95% usaldusvahemik: 0,271–0,290) üldiste/universaalsete drenaažirakenduste puhul ja 0,86% (95% usaldusvahemik: 0,835–0,886) sapiteedega seotud rakenduste puhul.

- Infektsioonimäärad: infektsioonide esinemissagedus oli nefrostoomia ja sapiteede rakenduste puhul vastavalt 0% (95% usaldusvahemik: 0–0) ja 1,56% (95% usaldusvahemik: 1,500–1,622).

- Suremus: suremus oli üldise/universaalse ja sapiteede rakenduste puhul vastavalt 0,32% ja 0,8%.

- Üldised tüsistuste määrad: 6,19% (95% usaldusvahemik: 5,893–6,499) üldiste/universaalsete rakenduste puhul, 0% (95% usaldusvahemik: 0–0) nefrostoomiaga seotud rakenduste puhul ja kõrgem määr 9,95% (95% usaldusvahemik: 9,645–10,245) sapiteedega seotud rakenduste puhul.

DUE andmete kaalutud keskmise arvessevõtmisel ei olnud üldine tüsistuste määra kriteerium täidetud. Siiski oli DUE valimi suurus (1863 patsienti) suurem kui tehnilise taseme (SOA) vastuvõetavuse kriteeriumide jaoks kasutatud valim (1289 patsienti), mis viitab sellele, et vaadeldud määr võib tegelikku sihtrühma paremini kajastada.

Toimivusalased tulemused

Kateetrite rikkemääradele keskendunud näitajad, sealhulgas:

- Kateetri sulgumine: teatatud 0,47% esinemissagedus üldiste/universaalsete ja sapiteedega seotud rakenduste puhul.

- Kateetri liikumine/nihkumine: esines üldiste/universaalsete ja sapiteedega seotud rakenduste puhul 2,2% sagedusega.

- Kateetri purunemine/murd: teatati nefrostoomiaga seotud rakenduste puhul.

Tehnilise edukuse määrad oli kõigi rakenduste puhul märkimisväärselt kõrged:

- Üldine/universaalne: 99,86% (95% usaldusvahemik: 99,858–99,866)

- Sapiteedega seotud: 97,92% (95% usaldusvahemik: 97,823–98,023)

- Nefrostoomiaga seotud: 100%

Kliinilise edukuse määrad olid samuti heaad:

- Üldine/universaalne: 87,16% (95% usaldusvahemik: 85,644–88,676)

- Sapiteedega seotud: 87,44% (95% usaldusvahemik: 86,903–87,986)

- Nefrostoomiaga seotud: 97,90% (95% usaldusvahemik: 97,605–98,206)

Toimivusalased tulemused vastasid kõigi kolme drenaažirakenduse tüübi vastuvõetavuse kriteeriumidele. Teatud parameetrite osas ei esitatud mõningaid tulemusnäitajaid ja need vaadatakse läbi järgmise kliinilise hindamise käigus.

Järeldus

Analüüsi põhjal on ettevõtte Argon Medical drenaažitooted SKATER näidanud, et need on ohutud ja toimivad ettenähtud viisil.

PMS-i andmed (CER-031 Rev. C jaotis 8):

Turustamisjärgse järelevalve (PMS) andmete, sh väliste meditsiiniseadmete andmebaaside teabe läbivaatus viidi läbi ajavahemikul 1. maist 2019 kuni 30. aprillini 2024. Dreenisüsteemi SKATER toodete kohta tehtud järeldused on järgmised.

Dreenid ja dreenikomplektid SKATER:

  - EL-i kaebused: 225

  - Müüdud seadmete osakaal: 0,035%

  - EL-is müüdud seadmete koguarv: 637 771

Kõigi drenaažiseadmete SKATER kohta esitatud kaebuste arv oli müüdud seadmete arvuga võrreldes väike. Kaebuste läbivaatamise, parandus- ja ennetusmeetmete ning valdkonnameetmete käigus ei tuvastatud vaatlusalusel perioodil uusi riske. Lisaks ei ilmnenud sarnaste seadmete ohutusandmebaasides teatatud kõrvaltoimetest uusi riske; need riskid on kõnealuste seadmete riskijuhtimisfailides juba dokumenteeritud ja leevendatud vastuvõetava tasemeni.

Dreenisüsteemi SKATER ohutuse ja toimivuse hindamiseks läbi viidud süstemaatiline kirjanduse ülevaade ei tuvastanud seadmete kasutamisega seotud ohutusega seotud sündmusi. Lisaks ei tuvastatud nende seadmete kasutamisega seoses uusi riske ega teadaolevate riskide sagenemise suundumusi.

# Kliinilise toimivuse ja ohutuse üldkokkuvõte

CER-031 Rev. C jaotise 4 kohaselt tuvastati ohutus- ja toimivusalased tulemusnäitajad ning ajapunktid kindlaks SOA, konkureeriva seadme ja kõnealuse seadme kirjanduse läbivaatuse põhjal, mis on kooskõlas dreenisüsteemi SKATER sihtotstarbega.

SOA ja konkurentide seadmete kirjanduse analüüs andis teavet kehaõõnsustest abstsesside, kogunenud vedelike või kogumite drenaažiks tavapäraselt kasutatavate seadmete praeguse olukorra kohta. Dreenisüsteemi SKATER jaoks on kehtestatud ohutus- ja toimivusmeetmed.

Ohutus- ja toimivusalased vastuvõetavuse kriteeriumid kehtestatakse SOA kirjanduse analüüsi ja konkurentide analüüsi põhjal. Kriteeriumid kehtestati kaalutud keskmiste arvutamise teel.

Tabel 5.4-1: Ohutus- ja toimivusnäitajad

| Näitaja tüüp | Kliinilised tulemusnäitajad | Määratlus |
| --- | --- | --- |
| Ohutus | Tüsistuste määr | Seadme kasutamisega seotud tüsistuste ja riskide (veritsus, infektsioon, korduvus ja surm) sagedus |
| Toimivus | Kateetri rikke määr | Kateetri sulgumise, liikumise/nihkumise, väändumise, purunemise ja lekke sagedus |
| Toimivus | Tehnilise edukuse määr | Dreeni paigutamine kehaõõnsustesse nakatunud või kogunenud vedelike väljutamiseks. |
| Toimivus | Kliinilise edukuse määr | Võime leevendada infektsioonist või vedelike kogunemisest tingitud patsiendi sümptomeid. |

Kavandatud kliiniline kasu

Dreenisüsteem SKATER sisaldab seadmeportfelli, mis pakuvad patsiendile otsest ja kaudset kliinilist kasu, mida mõõdetakse erinevate kliiniliste tulemusnäitajate abil.

Tabel 5.4-2. Dreenisüsteemidega SKATER seotud kliiniline kasu ja kliinilised tulemusnäitajad

| ID nr | Kliiniline kasu | Kliinilised tulemusnäitajad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kogunenud vedeliku eemaldamine kehaõõnsustest | Tehnilise edukuse määr |
| 2 | Nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku tõttu ilmnenud patsiendi sümptomite leevendamine | Kliinilise edukuse määr |
| 3 | Väiksemad tüsistused ja riskid võrreldes kirurgilise sekkumisega | Tüsistuste määr |
| 4 | Perkutaanse juurdepääsu hõlbustamine kateetri paigaldamiseks | Tehnilise edukuse määr |
| 5 | Väldib kateetri nihkumist ja liikumist, minimeerides seeläbi täiendavate protseduuride või vahetuste riski. | Tüsistuste edukuse määr |

Need seadmed pakuvad järgmist otsest kliinilist kasu patsientidele, kellele tehakse vedelikukogumite perkutaanset väljutamist või vedeliku aspiratsiooni:

- Kogunenud vedeliku eemaldamine kehaõõnsustest.

- Nakatunud vedeliku või kogunenud vedeliku tõttu ilmnenud patsiendi sümptomite leevendamine.

- Väiksemad tüsistused ja riskid võrreldes kirurgilise sekkumisega.

Tabel 5.4-3. Uuritava seadme analüüsi põhjal teatatud ohutus- ja toimivusalased vastuvõetavuse kriteeriumid – üldised/universaalsed drenaažirakendused

| Tulemusnäitaja (eesmärgid) | Vastuvõetavuse kriteeriumid SOA ja konkurentide analüüsist (%) | DUE-st teatatud määr (%) | Vastuvõetavuse kriteeriumid täidetud? |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohutus |  |  |  |
| Veritsuse määr | ≤4,97% | Kaalutud keskmine: 0,28%; 95% usaldusvahemik (0,271, 0,290) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Infektsioonimäär | ≤2,17% | Kaalutud keskmine: 0%; 95% usaldusvahemik (0, 0) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Korduvuse määr | ≤10,42% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Suremuse määr | ≤5,84% | Kaalutud keskmine: 0,32%; 95% usaldusvahemik: P/K (andmed pärinevad ühest artiklist, seega usaldusvahemik pole kohaldatav) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Üldine tüsistuste määr | ≤13,72% | Kaalutud keskmine: 6,19%; 95% usaldusvahemik (5,893, 6,499) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Toimivus |  |  |  |
| Kateetri rikke määr: - Kateetri sulgumine | ≤5,23% | Kaalutud keskmine: 0,47%; 95% usaldusvahemik: P/K (andmed pärinevad ühest artiklist, seega usaldusvahemik pole kohaldatav) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| - Kateetri liikumine/nihkumine | ≤5,4% | Kaalutud keskmine: 2,2%; 95% usaldusvahemik: P/K (andmed pärinevad ühest artiklist, seega usaldusvahemik pole kohaldatav) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| - Kateetri väändumine | ≤3% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri purunemine | ≤1,8% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Tehnilise edukuse määr | ≥93,22% | Kaalutud keskmine: 99,86%; 95% usaldusvahemik (99,858, 99,866) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Kliinilise edukuse määr | ≥80,95% | Kaalutud keskmine: 87,16%; 95% usaldusvahemik (85,644, 88,676) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |

NR: pole teatatud

Tabel 5.4-4. Uuritava seadme analüüsi põhjal teatatud ohutus- ja toimivusalased vastuvõetavuse kriteeriumid – sapiteedega seotud drenaažirakendused

| Tulemusnäitaja (eesmärgid) | Vastuvõetavuse kriteeriumid SOA ja konkurentide analüüsist (%) | DUE-st teatatud määr (%) | Vastuvõetavuse kriteeriumid täidetud? |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohutus |  |  |  |  |
| Veritsuse määr | ≤3,1% | Kaalutud keskmine: 0,86%; 95% usaldusvahemik (0,835; 0,886) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Infektsioonimäär | ≤5,13% | Kaalutud keskmine: 1,56%; 95% usaldusvahemik (1,500, 1,622) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Korduvuse määr | ≤9,61% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Suremuse määr | ≤1,54% | Kaalutud keskmine: 0,8%; 95% usaldusvahemik: P/K (andmed pärinevad ühest artiklist, seega usaldusvahemik pole kohaldatav) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Üldine tüsistuste määr | ≤9,24% | Kaalutud keskmine: 9,95%; 95% usaldusvahemik (9,645; 10,245) | Ei, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium ei olnud täidetud. SOA kriteerium kujundati ainult 1289 patsiendiga väljaannete põhjal, samas kui DUE artiklites hinnati kokku 1863 patsienti. Seega oli SOA-st lähtuvate vastuvõetavuse kriteeriumide koostamisel arvesse võetud valimi suurus väiksem kui DUE valimi suurus. Seetõttu eeldatakse, et vaadeldav määr kajastab sihtrühma tõepäraselt. |
| Toimivus |  |  |  |
| Kateetri rikke määr: - Kateetri sulgumine | ≤4,38% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri liikumine/nihkumine | 9,0% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri väändumine | 0% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri purunemine | Pole teatatud | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Perikateetri leke/lekked | ≤2,83% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Tehnilise edukuse määr | ≥94,02% | Kaalutud keskmine: 97,92%; 95% usaldusvahemik (97,823, 98,023) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Kliinilise edukuse määr | ≥87,41% | Kaalutud keskmine: 87,44%; 95% usaldusvahemik (86,903, 87,986) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |

NR: pole teatatud

Tabel 5.4-5. Uuritava seadme analüüsi põhjal teatatud ohutus- ja toimivusalased vastuvõetavuse kriteeriumid – nefrostoomiaga seotud drenaažirakendused

| Tulemusnäitaja (eesmärgid) | Vastuvõetavuse kriteeriumid SOA ja konkurentide analüüsist (%) | DUE-st teatatud määr (%) | Vastuvõetavuse kriteeriumid täidetud? |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohutus |  |  |  |  |
| Veritsuse määr | ≤15% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Infektsioonimäär | ≤1,05% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Korduvuse määr | ≤2,6% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Suremuse määr | ≤0,37% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Üldine tüsistuste määr | ≤5,94% | Kaalutud keskmine: 0%; 95% usaldusvahemik: (0, 0) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Toimivus |  |  |  |
| Kateetri rikke määr: - Kateetri sulgumine | ≤4,0% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri liikumine/nihkumine | ≤4,47% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Kateetri purunemine | Pole teatatud | Kaalutud keskmine: 1,7%; 95% usaldusvahemik: P/K (andmed pärinevad ühest artiklist, seega usaldusvahemik pole kohaldatav) | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| - Perikateetri leke/lekked | ≤4,7% | Pole teatatud | Kehtestatud vastuvõetavuse kriteeriumi saab pidada täidetuks. |
| Tehnilise edukuse määr | ≥97,48% | Kaalutud keskmine: 100%; 95% usaldusvahemik: P/K (standardhälbe väärtus on null, seega usaldusvahemikku ei saa arvutada) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |
| Kliinilise edukuse määr | ≥84,7% | Kaalutud keskmine: 97,90%; 95% usaldusvahemik (97,605, 98,206) | Jah, kehtestatud vastuvõetavuse kriteerium oli täidetud. |

NR: pole teatatud

# Käimasolev või kavandatud turustamisjärgne kliiniline järelkontroll

Tabel 5.5-1. Üldine PMCF-i andmete kogumise meetod: teaduskirjandus ja turustamisjärgse järelevalve aruanded (PMCFP-0030 Rev. E)

| Tegevuse ID | Kirjeldus | Tegevuse eesmärk | Tegevuse põhjendus ja teadaolevad piirangud | Tegevuse ajajoon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hinnatavate seadmete (DUE) kirjanduse otsing | Hinnatavate seadmete (DUE) teaduskirjanduse, sh juhtumiuuringute ja eelretsenseerimata artiklite, näiteks konverentside kokkuvõtete või toimetajatele saadetud kirjade hindamine järgmistel eesmärkidel: - Dreenisüsteemi SKATER ohutuse/toimivuse kinnitamine - Senitundmatute kõrvaltoimete (mis on seotud protseduuride või meditsiiniseadmetega) tuvastamine - Tuvastatud kõrvaltoimete ja vastunäidustuste jälgimine ning riski/kasu suhte jätkuva vastuvõetavuse tagamine - Tekkivate riskide tuvastamine ja analüüsimine - Seadme võimaliku süstemaatilise väärkasutuse või ettenähtust erineva kasutuse tuvastamine | Põhjendus: Teaduskirjanduse hindamine hõlmab olemasolevaid kliinilisi andmeid seadmete kasutamise kohta inimestel viisil, nagu sellest on teatatud kogu maailmas ja nagu on esitatud eelretsenseeritud väljaannetes. Teaduskirjanduse ülevaate eesmärk on anda andmeid, mis on seotud konkreetselt huvipakkuva seadme või samaväärsete seadmete kliinilise ohutuse ja toimivusega. Teadaolevad piirangud: - Uuringute puudumine huvipakkuva seadme või konkreetse rakenduse kohta. - Asjakohaste artiklite tahtmatu väljajätmine ebapiisavate otsinguterminite tõttu | Aruandluse ajavahemik põhineb seadme kõrgeimal riskiklassil, nagu on dokumenteeritud kateetrisüsteemide Skater PMS-plaanis PMSP-0017. Seega hakatakse seda tegevust läbi viima igal aastal. Lünkade otsing põhineb viimase kirjanduse otsingu kuupäeval, milleks oli 3. mai 2024. |
| 02 | Tehnika taseme (SOTA) kirjanduse otsing | Kliiniliste andmete hindamiseks viiakse läbi süstemaatiline kirjanduse ülevaade varem tuvastatud sarnaseid seadmeid hõlmava SOTA maastiku kohta järgmiste küsimuste kontekstis: - Millised on perkutaanse drenaaži või vedeliku aspireerimisprotseduuride levinumad tulemused ja tüsistuste määrad? - Millised andmed on saadaval sarnaste tehniliste, kliiniliste ja bioloogiliste omadustega seadmete kohta? Kuidas need on võrreldavad üldiste määradega? - Millised on alternatiivse ravi (avatud kirurgiline drenaaž) tavapärased tulemused ja tüsistuste määrad? | Põhjendus: Teaduskirjanduse hindamine hõlmab olemasolevaid kliinilisi andmeid seadmete kasutamise kohta inimestel viisil, nagu sellest on teatatud kogu maailmas ja nagu on esitatud eelretsenseeritud väljaannetes. Teaduskirjanduse ülevaate eesmärk on pakkuda kliinilisi andmeid sarnaste seadmete kohta samas valdkonnas. Teadaolevad piirangud: - Uuringute puudumine huvipakkuvate seadmete või konkreetsete rakenduste kohta. - Eelretsenseerimata artiklid ei pruugi olla hea allikas ohutuse ja toimivuse toetuseks. | Aruandluse ajavahemik põhineb seadme kõrgeimal riskiklassil, nagu on dokumenteeritud kateetrisüsteemide Skater PMS-plaanis PMSP-0017. Seega hakatakse seda tegevust läbi viima igal aastal. SOTA otsing hõlmab kuni 5 aastat (kaasa arvatud kirjandusotsingu läbiviimise aasta). |
| Turustamisjärgse järelevalve aruanded |  |  |  |  |
| 03 | Turustamisjärgse järelevalve aruanded, sh järelevalvearuanded ja suundumuste aruanded. | - Meditsiiniseadme ohutuse kinnitamine - Meditsiiniseadme toimivuse kinnitamine - Senitundmatute kõrvaltoimete (mis on seotud protseduuride või meditsiiniseadmetega) tuvastamine - Tuvastatud kõrvaltoimete ja vastunäidustuste jälgimine - Tekkivate riskide tuvastamine ja analüüsimine - Riski/kasu suhte jätkuva vastuvõetavuse tagamine Seadme võimaliku süstemaatilise väärkasutuse või ettenähtust erineva kasutuse tuvastamine | Põhjendus: Andmete hindamine võib tuvastada võimalikke seoseid turustamisjärgsete sündmuste ning ohutus- ja/või toimivusalaste probleemide vahel. Teadaolevad piirangud: Kohapeal tehtavate hindamiste piirangute hulka võivad kuuluda sündmustest vähem teatamine, mittetäielik järelkontroll, puuduvad andmed jne. | Turutoimingute ja CAPA-de jälgimine on pidev. Aruandluse ajavahemik põhineb seadme kõrgeimal riskiklassil, nagu on dokumenteeritud kateetrisüsteemide Skater PMS-plaanis PMSP-0017. Seega hakatakse seda tegevust läbi viima igal aastal. Viimasel kliinilisel hindamisel kasutatud PMS-i aruanded hõlmasid perioodi 1. mai 2019 kuni 30. aprill 2024. |
| 04 | Uuritavate või samaväärsete seadmete otsing kõrvaltoimete andmebaasist (nt MAUDE, valvsusaruannete andmebaasid). | - Meditsiiniseadme ohutuse kinnitamine - Tekkivate riskide tuvastamine ja analüüsimine - Riski/kasu suhte jätkuva vastuvõetavuse tagamine - Tuvastatud kõrvaltoimete ja vastunäidustuste jälgimine | Turustamisjärgne ohutusandmete kogumine ja vaatlusandmetel põhinev kliiniline riskihindamine on üliolulised toote riskiprofiili hindamiseks ja iseloomustamiseks ning teadlike otsuste tegemiseks riski minimeerimise kohta. See hõlbustab ka suurelt ja mitmekesiselt patsientide sihtrühmalt pärit andmete kogumist ja tõlgendamist, mida ei saa väita kontrollitavate uuringute puhul, tagades seega ohutuse kontrollimise kõigis sihtrühmades. Piirangute hulka kuulub suutmatus tegelikult arvutada teatatud sündmuste määra või määrata tegelikku põhjuslikku seost. | Turutoimingute ja CAPA-de jälgimine on pidev. Aruandluse ajavahemik põhineb seadme kõrgeimal riskiklassil, nagu on dokumenteeritud kateetrisüsteemide Skater PMS-plaanis PMSP-0017. Seega hakatakse seda tegevust läbi viima igal aastal. Viimasel kliinilisel hindamisel kasutatud PMS-i aruanded hõlmasid perioodi 1. mai 2019 kuni 30. aprill 2024. |
| 05 | Sarnaste seadmete otsing kõrvaltoimete andmebaasist (nt MAUDE, valvsusaruannete andmebaasid). | - Tekkivate riskide tuvastamine ja analüüsimine - Tuvastatud kõrvaltoimete ja vastunäidustuste jälgimine | Turustamisjärgne ohutusandmete kogumine ja vaatlusandmetel põhinev kliiniline riskihindamine on üliolulised toote riskiprofiili hindamiseks ja iseloomustamiseks ning teadlike otsuste tegemiseks riski minimeerimise kohta. See hõlbustab ka suurelt ja mitmekesiselt patsientide sihtrühmalt pärit andmete kogumist ja tõlgendamist, mida ei saa väita kontrollitavate uuringute puhul, tagades seega ohutuse kontrollimise kõigis sihtrühmades. Piirangute hulka kuulub suutmatus tegelikult arvutada teatatud sündmuste määra või määrata tegelikku põhjuslikku seost. | Turutoimingute ja CAPA-de jälgimine on pidev. Aruandluse ajavahemik põhineb seadme kõrgeimal riskiklassil, nagu on dokumenteeritud kateetrisüsteemide Skater PMS-plaanis PMSP-0017. Seega hakatakse seda tegevust läbi viima igal aastal. Viimasel kliinilisel hindamisel kasutatud PMS-i aruanded hõlmasid perioodi 1. mai 2019 kuni 30. aprill 2024. |
| PMCF-i küsitlus |  |  |  |  |
| 06 | Dreenisüsteemi SKATER tooteid kasutavatele praegustele klientidele saadetakse kvaliteetne küsitlus. Eesmärk on saada kliiniliste juhtude kohta vähemalt 100 küsitlustulemust. Uuritavaid seadmeid kasutavate arstide tuvastamiseks vaadatakse läbi sisemised müügi- ja turustusdokumendid. | Selle küsitluse eesmärk on ennetavalt koguda kliinilisi andmeid, keskendudes järgmistele toodetele, mille kohta on minimaalselt kliinilisi tõendeid: - dreenid Skater - punktsioonikateetrid Skater - sisestikomplektid Skater Iga kliinilise juhtumi kohta kogutakse küsitluse käigus teavet järgmise kohta: - rakenduse kategooria - näidustus - protseduuri kasutamise kestus - kliinilised tulemused seoses ohutuse ja toimivusega | Arstiküsitluste kasutamine annab aktiivsele PMS-ile otsest tagasisidet arstidelt, kes kasutavad dreenisüsteemi SKATER tooteid kliinilises keskkonnas ning kellel on seadme ja sellega seotud protseduuride osas tehnilised teadmised ja kogemused. Arstiküsitluste piirangute hulka võivad kuuluda kontrollide puudumine, mittetäielik hindamine jne. | Eesmärk on viia küsitlus, sealhulgas andmete koondamine ja analüüs lõpule 2029. aasta 3. kvartaliks enne järgmist sertifitseerimisperioodi. Selle tegevuse peamised verstapostid on järgmised: - Protokolli ja küsitlusvormi lõplik vormistamine 2025. aasta 3. kvartaliks. - Küsitluse ja andmete kogumise perioodi käivitamine 2026. aasta 1. kvartaliks - Algne andmete kogumise periood: 2026. aasta 2. kvartal kuni 2027. aasta 2. kvartal - Andmete analüüsi lõpuleviimine 2027. aasta 4. kvartaliks - Lõpparuande koostamine 2028. aasta 2. kvartaliks Kui küsitluste miinimumeesmärki 2027. aasta 2. kvartaliks ei saavutata, võib andmete kogumise perioodi pikendada. |

# Võimalikud alternatiivid diagnostikaks ja raviks

Viimase kolme aastakümne jooksul on vedeliku perkutaanne drenaaž avaldanud sügavat mõju kriitiliselt haigete patsientide ravile ning on vaieldamatult radioloogide kõige olulisem protseduur. See protseduur vähendab oluliselt haigestumust ja suremust võrreldes avatud kirurgilise drenaažiga, pakkudes vedelikukogumite asukoha täpset mitteinvasiivset kindlaksmääramist, minimaalselt invasiivseid ravimeetodeid, enamikul juhtudel üldnarkoosi vältimist ja haiglas viibimise lühendamist. Avatud kirurgilist drenaaži kasutatakse nüüd vaid juhtudel, kus perkutaanne drenaaž ei suuda vältida sepsist, sulgeda fistuleid või ei ole võimalik segavate struktuuride tõttu. Tehniline edukus ilmneb kohe sisu aspireerimisel ja saavutatakse peaaegu alati, kusjuures määr ületab 90%.

# Kasutajate soovituslik profiil ja väljaõpe

Dreenisüsteem Skater on mõeldud kasutamiseks litsentseeritud arstidele või veresoonte diagnostika ja sekkumistehnikate alal koolitatud klinitsistidele, kes on protseduuriga tuttavad.

# Harmoneeritud standardid / ühised tehnilised andmed

| Argoni vastavuskuupäev/versioon | Standardite pealkiri |
| --- | --- |
| Märgistamine |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid - 1. osa: Üldnõuded. |
| EN ISO 20417:2021 | Meditsiiniseadmetega kaasasolev terminoloogia, sümbolid ja teave: tootja antav meditsiiniseadmetega kaasasolev teave |
| Üldstandardid – steriliseerimine |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Steriilsed, ühekordselt kasutatavad intravaskulaarse kateetri sisestajad, juhttraadid ja laiendajad |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulaarsed kateetrid – steriilsed ja ühekordselt kasutatavad kateetrid. Osa 1. Üldnõuded |
| EN 556-1:2024 | Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga „STERIILNE”. Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele |
| EN ISO 11135:2019 | Meditsiiniseadmete steriliseerimine — Etüleenoksiid — Osa 1. Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamiseks, valideerimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks |
| AAMI TIR28:2016 | Toote kasutuselevõtt ja protsessi samaväärsus etüleenoksiidiga steriliseerimisel |
| EN ISO 14644-1:2015 | Õhu puhtuse, puhasruumide ja nendega seotud kontrollitud keskkondade klassifikatsioon. Osa 1. Õhu puhtuse klassifikatsioon |
| EN ISO 14644-2:2015 | Puhasruumid ja nendega seotud kontrollitud keskkonnad. Osa 2. Jälgimine tõendite saamiseks puhasruumi toimivuse kohta seoses õhu puhtusega osakeste kontsentratsiooni alusel |
| EN ISO 11737-1:2018 | Tervishoiutoodete steriliseerimine – Mikrobioloogilised meetodid – Osa 1. Mikroobse populatsiooni määramine toodetel |
| EN ISO 10993-7:2022 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Bakteriaalsete endotoksiinide test |
| Üldstandardid – kvaliteedisüsteemid |  |
| EN ISO 13485:2016 | Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded |
| Riskijuhtimine |  |
| EN ISO 14971:2019 | Meditsiinivahendid. Riskijuhtimise rakendamine meditsiinivahenditele |
| Bioloogiline ohutus |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 1. Hindamine ja katsed |
| EN ISO 10993-3:2014 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 3. Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks |
| EN ISO 10993-4:2017 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 4. Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega |
| EN ISO 10993-5:2009 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 5. Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks – in vitro meetodid |
| EN ISO 10993-10:2013 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 10. Nahaärrituse ja ülitundlikkuse testid |
| EN ISO 10993-11:2018 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11. Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks |
| EN ISO 10993-12:2021 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 12. Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained |
| EN ISO 10993-18:2020 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 19. Materjalide füüsikalis-keemiline, morfoloogiline ja topograafiline iseloomustus |
| EN ISO 10993-19:2020 | Meditsiiniseadmete pakkematerjalide biosobivuse standardjuhend |
| Kliiniline hindamine |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Kliiniline hindamine: juhend tootjatele ja teavitatud asutustele |
| Projekteerimiskontroll |  |
| EN ISO 14971 | Riskijuhtimise rakendamine meditsiinivahenditele |
| Kasutatavus |  |
| IEC 62366-1:2015 ja IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Meditsiiniseadmed – Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine |
| Pakendamine |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendamine. Osa 1. Nõuded materjalile, steriilsele barjäärile ja pakendusele. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendamine. Osa 2. Valideerimisnõuded vormimis-, hermetiseerimis- ja koosteprotsessile |
| EN ISO 2233:2001 | Pakendamine – Täidetud ja terviklikud transpordipakendid ning veoseüksused – Testimiseks ettevalmistamine |
| ASTM D4169:2022 | Veokonteinerite ja -süsteemide toimivuskatsete tavapraktika - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardne katsemeetod suurte lekete tuvastamiseks meditsiinilistes pakendites sisemise survestamise abil (mullikatse) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardne katsemeetod tihendilekete tuvastamiseks poorsetes meditsiinilistes pakendites värvaine läbitungimise abil - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Paindlike barjäärimaterjalide tihendustugevuse standardne katsemeetod - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Meditsiiniseadmete steriilsete barjäärisüsteemide kiirendatud vanandamise standardjuhend - ASTM F1980 |
| Turustamisjärgne kliiniline järelkontroll |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli uuringud |
| Valvsus |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Juhised meditsiiniseadmete valvsussüsteemi kohta |

# B. Ohutuse ja toimivuse kokkuvõte patsientide/võhikute jaoks

Dokumendi redaktsioon: SSCP-0002 Rev. B (Draft)
Väljaandmise kuupäev: 12.09.2024

Selles kokkuvõttes selgitatakse dreenisüsteemi Skater ohutust ja kasutamist. See on kirjutatud patsientide jaoks. Kui vajate lisateavet, saate üksikasjalikuma versiooni arstilt. See kokkuvõte ei asenda arsti nõuandeid, seega küsige alati oma arstilt, kui teil on oma tervise või seadme kohta küsimusi.

# Seadme identifitseerimine and üldine teave

Tootja nimi ja aadress:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Seadme nimi:
dreenid ja komplektid Skater
(Need on spetsiaalsed voolikud, mida arstid kasutavad vedeliku väljajuhtimiseks teatud kehaosadest.)

Seadme riskiklass:
IIb klass (see tähendab, et seadmel on keskmine risk ja seda peavad kasutama spetsialistid).

Esmakordselt müügil Euroopa Liidu riikides:
1998

Skateri toodete tüübid:

- Universaalne ja nefrostoomia komplekt Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010002XF

- Universaalne ja nefrostoomia komplekt Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010003XH

- Minisilmusega dreenikomplekt Skater™

- Üheetapiline dreenikomplekt Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010020XH

- Üheetapiline dreenikomplekt Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010019XY

- Dreen Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010008XT

- Dreen Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010007XR

- Nefrostoomiakateeter Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010017XU

- Nefrostoomakateeter Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010016XS

- Sapiteede dreen Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010005XM

- Sapiteede dreen Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010004XK

Dreenikomplektid Skater:

- Nefrostoomiakomplekt Skater™ – mittelukustatav
ID: 0886333010018XW

- Nefrostoomiakomplekt SKATER™ – lukustatav
ID: 0886333010000XB

- Sisestiga nefrostoomiakomplekt Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010001XD

- Sisestiga sapiteede dreenikomplekt Skater™ – lukustatav
ID: 0886333010011XG

# Selle seadme kasutamise põhjus

Milleks on see seade mõeldud?

Dreenisüsteem Skater aitab kehast liigset vedelikku eemaldada. Vedelik võib olla tingitud infektsioonist, operatsioonist või muust meditsiinilisest seisundist. See aitab vähendada ebamugavustunnet, ennetada infektsioone ja võimaldada arstidel näha, kuidas vedelikku eemaldatakse.

Millal võib seda vaja minna?

Arst võib seda seadet kasutada, kui teil on:

- abstsess (nakatunud vedeliku tasku)

- vedeliku kogunemine pärast operatsiooni

- pleuraefusioon (vedelik kopsude ümber)

- astsiit (vedeliku kogunemine kõhuõõnde)

- tsüstid või muud vedelikuga täidetud alad

Millal ei tohiks seda kasutada?

Te ei tohiks seda seadet kasutada, kui:

- teil on probleeme vere hüübimisega

- vedelikku ei saa ohutult väljutada

- teil on allergia kateetri materjalide suhtes

- Teie arst otsustab, kas dreenisüsteem Skater on teie jaoks ohutu.

# Seadme kirjeldus

Mis see seade on?

Dreenisüsteem Skater on pehme, painduv voolik (nn kateeter), mida kasutatakse vedeliku väljutamiseks kehast. See sisestatakse läbi teie nahale tehtava väikese sisselõike ja vedelik voolab kotti.

Kuidas see toimib?

Arstid paigaldavad kateetri väikese protseduuri abil, mida nimetatakse perkutaanseks drenaažiks. Kateetri suunamiseks õigesse kohta kasutavad nad selliseid vahendeid nagu ultraheli või kompuutertomograafia. Kui kateeter on paigas, voolab vedelik kogumiskotti.

# Ohud ja hoiatused

Helistage oma arstile, kui teil tekib selle seadme kasutamise ajal mistahes ebatavalisi sümptomeid või muresid.

Millised kõrvaltoimed võivad ilmneda?

Kuigi kõrvaltoimed on haruldased, võivad need hõlmata järgmist:

- infektsioon vooliku sisestamise kohas

- väike veritsus või verevalum

- valu või ebamugavustunne vooliku asukohas

- lähedalasuvate kudede või organite kahjustus

- voolik liigub või ummistub

Teie tervishoiumeeskond jälgib neid probleeme ja annab teile juhiseid nende vältimiseks.

Eriline hool

Kateetri eest hoolitsemisel järgige arsti juhiseid. Hoidke piirkond puhas ja kuiv. Helistage oma arstile, kui näete märke infektsioonist, nagu palavik, punetus, turse või halva lõhnaga vedelik.

Tagasikutsumised

Dreenisüsteemi Skater ei ole tagasi kutsutud. Teie arst teavitab teid kõigist uuendustest.

# Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli kokkuvõte

Seadme kliiniline taust

Dreenisüsteem SKATER on ohutu ja tõhus vahend liigse vedeliku eemaldamiseks kehast. Seda on mitu korda testitud laboris ja tõsielulistes olukordades, et tõestada selle head toimimist ja vastavust olulistele ohutusstandarditele. Süsteem on valmistatud ohututest materjalidest ja probleemide ilmnemise tõenäosus on väga väike.

Arstid ja tervishoiuteenuse osutajad usaldavad dreenisüsteemi SKATER, sest see aitab patsientidel end paremini tunda, leevendades vedeliku kogunemist, ning teeb seda minimaalsete riskidega. Üldiselt on dreenisüsteemi SKATER kasu palju suurem kui riskid, mistõttu on see usaldusväärne valik drenaažiravi vajavatele patsientidele.

CE-märgistuse kliinilised tõendid

Dreenisüsteemil SKATER on CE-märgis, mis tähendab, et see vastab Euroopa rangetele ohutus- ja toimivusnõuetele. Selle heakskiidu saamiseks pidi süsteem läbima hulga teste ja läbivaatusi, et tõestada selle head toimivust ning ohutust patsientidele.

#### Kuidas dreenisüsteemi SKATER testiti?

- Mittekliinilised testid: enne patsientidel kasutamist läbis süsteem laboris palju teste, et veenduda selle nõuetekohases toimimises. Nende testide käigus uuriti, kui hästi süsteem aja jooksul töötab, kuidas see vastu peab ja kui ohutu see on kehas kasutamiseks. Testid hõlmasid:

  - funktsionaalsusteste (kui hästi see töötab)

  - pakenditeste (et veenduda selle ohutuses enne kasutamist)

  - lekke- ja tugevusteste (nõrkuste kontrollimiseks)

- Biosobivuse testimine: nende testide abil kontrolliti, kas süsteemis kasutatud materjalid on inimkehas kasutamiseks ohutud. Tulemused näitasid, et materjalid on ohutud ega kahjusta patsiente.

- Kirjanduse ülevaade: meditsiinieksperdid vaatasid uuringud ja muud dreenisüsteemiga SKATER sarnased seadmed läbi, et võrrelda nende ohutust ning toimivust. Tulemused näitasid, et süsteem SKATER töötab sama hästi, kui mitte paremini, kui muud saadaolevad dreenisüsteemid.

- Turustamisjärgsed andmed: pärast süsteemi müümist ja arstide poolt kasutamist jätkas tootja andmete kogumist selle kohta, kui hästi see toimis ja kas ilmnes probleeme. Tulemused näitasid, et kaebuste arv oli võrreldes kasutatavate seadmete arvuga väga väike, mis tähendab, et see toimib tõsielulistes olukordades ohutult ja tõhusalt.

#### Miks on dreenisüsteem SKATER ohutu?

- Põhjalik testimine: enne dreenisüsteemi SKATER kasutuselevõttu läbis see palju teste, et kontrollida selle toimivust ja ohutust. Nende testide abil veenduti, et süsteem ei purune, leki ega tekita probleeme, kui seda kehas kasutatakse.

- Ohutud materjalid: süsteem on valmistatud inimkehale ohututest materjalidest. See tähendab, et süsteem ei põhjusta vedelike väljutamisel halbu reaktsioone ega kahju.

- Madal probleemide risk: kuigi kõigi meditsiiniseadmetega kaasneb teatav risk, on dreenisüsteemi SKATER kohta teatatud probleemide arv väga väike. Tegelikult on probleeme olnud vähem kui 1%-l kasutatud seadmetest. See näitab, et see on õige kasutamise korral usaldusväärne ja ohutu.

- Pidev jälgimine: ettevõte jälgib seadme toimivust pärast selle müümist ja arstide poolt kasutamist. See aitab neil tagada süsteemi jätkuva ohutuse tulevaste patsientide jaoks. Kui peaks ilmnema probleeme, vaadatakse need kiiresti üle ja parandatakse.

#### Tõestatud ohutus ja edukus

Dreenisüsteemi SKATER on kasutatud aastaid ning see on läbinud palju teste, et veenduda selle ohutuses ja tõhususes. Arstid usaldavad seda, sest see toimib hästi ja probleemide risk on väike. Sellest on saanud üks usaldusväärsemaid vedelike drenaaživahendeid haiglates üle maailma.

Üldiselt on dreenisüsteemil SKATER oluline roll patsientide enesetunde parandamisel, eemaldades kahjulikke vedelikukogumeid ohutul ja tõhusal viisil.

#### Mis saab siis, kui midagi läheb valesti?

Kuigi dreenisüsteem SKATER on väga ohutu, on arstid koolitatud lahendama kõiki ilmneda võivaid probleeme. Nad teavad, kuidas probleeme lahendada ja veenduda, et patsiendiga on kõik korras.

#### Kokkuvõtteks:

Dreenisüsteem SKATER on osutunud väga ohutuks kehast vedelike väljutamise vahendiks. See on läbinud olulised ohutustestid, on valmistatud ohututest materjalidest ja probleemide risk on väga väike. Patsiendid võivad olla kindlad, et see süsteem toimib ettenähtud viisil, aidates neil end paremini tunda ja ühtlasi tagades nende ohutuse.

# Muud ravivõimalused

Muud vedeliku kogunemise raviviisid on järgmised:

- operatsioon vedeliku väljutamiseks

- ravimid infektsioonide või muude seisundite raviks

- mõnikord kaob vedelik iseenesest

Rääkige oma arstiga, et teada saada, mis teile kõige paremini sobib.

# Tervishoiutöötajate koolitus

Seda süsteemi kasutavad arstid ja meditsiiniõed peavad olema saanud väljaõppe kateetri paigaldamiseks ja hooldamiseks.

# Muudatuste ajalugu

| Muudatus | Väljaandmise kuupäev | Muudatuse kirjeldus | Kas redaktsioon on teavitatud asutuse poolt kinnitatud? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. juuli 2021 | Algne sisemine väljalase – BSI poolt valideerimata | ☒ Ainult sisemiseks kasutamiseks |
| B | 9. september 2024 12. september 2024 22. oktoober 2024 | Algne esitamine BSI-le läbivaatamiseks Lisati patsiendi jaotis Lisati patsiendi jaotis 9.5 | ☒ Jah See SSCP on valideeritud teavitatud asutuse poolt inglise keeles vastavalt MDCG 2019-9 soovitustele |