ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (SSCP)

SSCP-0002

Συστήματα καθετήρων Skater

TF-82238

TD-01

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]

Για δημοσίευση στην Eudamed

| ΡΟΛΟΣ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Ετοιμάστηκε από | Ρυθμιστικές Υποθέσεις | Nadira Lotus Διαχείριση, παρακολούθηση μετά την αγορά |

Πίνακας υπογραφών έγκρισης

Αυτό το έγγραφο πρέπει να εξεταστεί και να εγκριθεί από όλα τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

| ΡΟΛΟΣ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Έγκριση | Κλινικές Υποθέσεις | Danyel Carr Ανώτερος Διευθυντής, Κλινικές Υποθέσεις |
| Έγκριση | Ποιότητα | Dan Woda Ανώτερος Μηχανικός Ποιότητας |
| Έγκριση | Κανονιστική | Scott Bishop Αντιπρόεδρος, Ρυθμιστικές Υποθέσεις |

Ιστορικό αναθεωρήσεων

| Αναθεώρηση | Ημερομηνία | Τομείς | Περιγραφή αναθεώρησης | Αίτημα αλλαγής # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07/06/2021 | Όλες | Αρχική έκθεση | 00103372 |
| B | 09/09/2024 | Όλες | Ενημερώθηκε στο νέο πρότυπο. Αρχική υποβολή στο BSI | 04229 |
|  | 12/09/2024 | 9.0 | Προσθήκη ενότητας ασθενούς |  |
|  | 22/10/2024 | 9.5 | Προστέθηκε η ενότητα ασθενούς 9.5 |  |

Σημείωση: Οι εγκρίσεις θα ληφθούν μέσω του σχετικού αιτήματος αλλαγής.

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Πεδίο εφαρμογής αυτής της σύνοψης ασφάλειας και κλινικής απόδοσης (SSCP)	4

1.1.	Εμπορικό όνομα συσκευής	4

1.2.	Περιγραφή συσκευής, βασικό UDI-DI και ταξινόμηση ΕΕ	5

1.3.	Έτος έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού (CE) που καλύπτει τη συσκευή	10

1.4.	Όνομα κατασκευαστή, διεύθυνση και σειριακός αριθμός	10

1.5.	Όνομα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σειριακός αριθμός	10

1.6.	Όνομα ΝΒ και ενιαίος αριθμός αναγνώρισης	11

2.	Προβλεπόμενη χρήση της συσκευής	11

2.1.	Προβλεπόμενη χρήση/Σκοπός	11

2.2.	Ενδείξεις	11

2.3.	Πληθυσμός-στόχος	11

2.4.	Αντενδείξεις	11

3.	Περιγραφή συσκευής	11

3.1.	Περιγραφή της συσκευής	11

3.2.	Προηγούμενες παραλλαγές και οι διαφορές τους	12

3.3.	Αξεσουάρ, συμβατές συσκευές και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό	13

4.	Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις	13

4.1.	Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και ανεπιθύμητες παρενέργειες	13

4.2.	Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις	15

4.3.	Άλλες σχετικές πτυχές της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης οποιασδήποτε διορθωτικής δράσης ασφάλειας πεδίου (FSCA συμπεριλαμβανομένου του FSN), εάν υφίσταται	15

5.	Σύνοψη της κλινικής αξιολόγησης και της κλινικής παρακολούθησης μετά την αγορά (PMCF)	15

5.1.	Σύνοψη των κλινικών δεδομένων που σχετίζονται με ισοδύναμη συσκευή, όπου εφαρμόζεται	17

5.2.	Σύνοψη των κλινικών δεδομένων από διεξαχθείσες έρευνες της συσκευής πριν από τη σήμανση CE, όπου εφαρμόζεται	18

5.3.	Σύνοψη των κλινικών δεδομένων από άλλες πηγές, όπου εφαρμόζεται	18

5.4.	Συνολική περίληψη της κλινικής απόδοσης και ασφάλειας	21

5.5.	Συνεχής ή προγραμματισμένη κλινική παρακολούθηση μετά την αγορά	26

6.	Πιθανές διαγνωστικές ή θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις	33

7.	Προτεινόμενο προφίλ και εκπαίδευση για χρήστες	33

8.	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κοινές προδιαγραφές	34

9.	Β. Σύνοψη ασφάλειας και απόδοσης για ασθενείς/μη επαγγελματίες χρήστες	37

9.1.	Ταυτοποίηση συσκευών και γενικές πληροφορίες	37

9.2.	Λόγος χρήσης αυτής της συσκευής	38

9.3.	Περιγραφή συσκευής	39

9.4.	Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις	39

9.5.	Σύνοψη της κλινικής αξιολόγησης και της κλινικής παρακολούθησης μετά την αγορά	39

9.6.	Άλλες επιλογές θεραπείας	42

9.7.	Εκπαίδευση για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης	42

10.	Ιστορικό αναθεωρήσεων	43

Σύνοψη της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης

Αυτή η Σύνοψη Ασφάλειας και Κλινικής Απόδοσης (SSCP), προορίζεται να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε μια ενημερωμένη περίληψη των κύριων πτυχών της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης του Συστήματος Παροχέτευσης SKATER, από 01/01/2022 έως 03/05/2024 (διάστημα υποβολής εκθέσεων).

Το SSCP δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τις Οδηγίες Χρήσης ως το κύριο έγγραφο για να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ούτε προορίζεται να παρέχει διαγνωστικές ή θεραπευτικές προτάσεις στους προοριζόμενους χρήστες ή ασθενείς.

Οι ακόλουθες πληροφορίες προορίζονται για τους χρήστες / επαγγελματίες υγείας. Δεν έχει οριστεί συμπληρωματικό SSCP με πληροφορίες για τους ασθενείς, καθώς το Σύστημα Καθετήρων Παροχέτευσης Skater είναι μια εμφυτεύσιμη συσκευή, για την οποία παραδίδεται στους ασθενείς μια κάρτα εμφύτευσης, ωστόσο η συσκευή δεν προορίζεται για άμεση χρήση από ασθενείς.

# Πεδίο εφαρμογής αυτής της σύνοψης ασφάλειας και κλινικής απόδοσης (SSCP)

# Εμπορικό όνομα συσκευής

Καθετήρες παροχέτευσης και κιτ SKATER

- Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη και κλειδωμένη πλεξίδα

- Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη και κλειδωμένη πλεξίδα

- Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ με μη κλειδωμένη και κλειδωμένη πλεξίδα

- Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα

- Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ με μη κλειδωμένη και κλειδωμένη πλεξίδα

- Κιτ νεφροστομίας SKATER™ με κλειδωμένη και μη κλειδωμένη πλεξίδα

- Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα

- Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ με μη κλειδωμένη και κλειδωμένη πλεξίδα

- Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™

# Περιγραφή συσκευής, βασικό UDI-DI και ταξινόμηση ΕΕ

Πίνακας 1.2-1: Ομάδα προϊόντων και βασικό UDI-DI

| Ομάδα προϊόντων | Βασικό UDI-DI |
| --- | --- |
| Καθετήρες παροχέτευσης SKATER™: - Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας Skater™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010002XF |
| - Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας Skater™ – Με κλείδωμα | 0886333010003XH |
| - Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ |  |
| - Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010020XH |
| - Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010019XY |
| - Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010008XT |
| - Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010007XR |
| - Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010017XU |
| - Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010016XS |
| - Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010005XM |
| - Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010004XK |
| Κιτ παροχέτευσης SKATER™: - Κιτ νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα | 0886333010018XW |
| - Κιτ νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010000XB |
| - Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Με κλείδωμα | 0886333010001XD |
| - Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής SKATER™ – Με κλείδωμα | 0886333010011XG |

Πίνακας 1.2-2: Περιγραφή συσκευής και αριθμοί καταλόγου

| Όνομα / Περιγραφή συσκευής | Αριθμός μοντέλου/καταλόγου |
| --- | --- |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 20cm) | 756006020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 25cm) | 756006025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 20cm) | 756007020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 25cm) | 756007025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 20cm) | 756008020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 25cm) | 756008025 |
| Σετ παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (8F x 30cm) | 756008030 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 20cm) | 756010020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 25cm) | 756010025 |
| Σετ παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (10F x 30cm) | 756010030 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 20cm) | 756012020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 25cm) | 756012025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 20cm) | 756014020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 25cm) | 756014025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (16F x 25cm) | 756016025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 20cm) | 756506020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 25cm) | 756506025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 20cm) | 756507020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 25cm) | 756507025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 20cm) | 756508020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 25cm) | 756508025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 30cm) | 756508030 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 20cm) | 756510020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 25cm) | 756510025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 30cm) | 756510030 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 20cm) | 756512020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 25cm) | 756512025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 20cm) | 756514020 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 25cm) | 756514025 |
| Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (16F x 25cm) | 756516025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 25cm) | 751106025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 35cm) | 751106035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 25cm) | 751107025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 35cm) | 751107035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 25cm) | 751108025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 751108035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 25cm) | 751110025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 751110035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 25cm) | 751112025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 751112035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 25cm) | 751114025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με μη κλειδωμένη πλεξίδα (16F x 25cm) | 751116025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 25cm) | 755106025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 35cm) | 755106035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 25cm) | 755107025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 35cm) | 755107035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 25cm) | 755108025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 755108035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 25cm) | 755110025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 755110035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 25cm) | 755112025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 755112035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 25cm) | 755114025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 35cm) | 755114035 |
| Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ με κλειδωμένη πλεξίδα (16F x 25cm) | 755116025 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (8F x 40cm) | 755208040 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (10F x 40cm) | 755210040 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (12F x 40cm) | 755212040 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 40cm) | 755308040 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 40cm) | 755310040 |
| Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 40cm) | 755312040 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (6F x 25cm) | 755506025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (6F x 35cm) | 755506035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (7F x 25cm) | 755507025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (7F x 35cm) | 755507035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (8F x 25cm) | 755508025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (8F x 35cm) | 755508035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (10F x 25cm) | 755510025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (10F x 35cm) | 755510035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (12F x 25cm) | 755512025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (12F x 35cm) | 755512035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (14F x 25cm) | 755514025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Χωρίς κλείδωμα (14F x 35cm) | 755514035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 25cm) | 755606025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 35cm) | 755606035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 25cm) | 755607025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 35cm) | 755607035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 25cm) | 755608025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 755608035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 25cm) | 755610025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 755610035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 25cm) | 755612025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 755612035 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 25cm) | 755614025 |
| Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 35cm) | 755614035 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 35cm) | 757306600 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (6F x 35cm) | 757306700 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (7F x 35cm) | 757307000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 757308000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 757308600 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 757308700 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 757310000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 757312000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 35cm) | 757314700 |
| Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 767308000 |
| Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 767308300 |
| Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 767310300 |
| Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 767310000 |
| Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ - Κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 767312000 |
| Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής SKATER™ - Με κλείδωμα (8F x 40cm) | 765308300 |
| Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής SKATER™ - Με κλείδωμα (10F x 40cm) | 765310300 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 750308000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Μη κλειδωμένη πλεξίδα (8F x 35cm) | 750308100 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Μη κλειδωμένη πλεξίδα (10F x 35cm) | 750310000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Μη κλειδωμένη πλεξίδα (12F x 35cm) | 750312000 |
| Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Μη κλειδωμένη πλεξίδα (14F x 35cm) | 750314000 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (6F x 15cm) | 756106015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (6F x 20cm) | 756106020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (6F x 25cm) | 756106025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (7F x 20cm) | 756107020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (7F x 25cm) | 756107025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (8F x 20cm) | 756108020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (8F x 25cm) | 756108025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (8F x 30cm) | 756108030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (10F x 20cm) | 756110020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (10F x 25cm) | 756110025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (10F x 30cm) | 756110030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (12F x 20cm) | 756112020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (12F x 25cm) | 756112025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (14F x 20cm) | 756114020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (14F x 25cm) | 756114025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Χωρίς κλείδωμα (16F x 25cm) | 756116025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (6F x 15 cm) | 756606015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (6F x 20cm) | 756606020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (6F x 25cm) | 756606025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (6F x 35cm) | 756606035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (7F x 15cm) | 756607015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (7F x 20cm) | 756607020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (7F x 25cm) | 756607025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 15cm) | 756608015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 20cm) | 756608020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 25cm) | 756608025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 30cm) | 756608030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 35cm) | 756608035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (8F x 45cm) | 756608045 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 15cm) | 756610015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 20cm) | 756610020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 25cm) | 756610025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 30cm) | 756610030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 35cm) | 756610035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 45cm) | 756610045 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (10F x 60cm) | 756610060 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 15cm) | 756612015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 20cm) | 756612020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 25cm) | 756612025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 30cm) | 756612030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 35cm) | 756612035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 45cm) | 756612045 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (12F x 60cm) | 756612060 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 15cm) | 756614015 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 20cm) | 756614020 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 25cm) | 756614025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 30cm) | 756614030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 35cm) | 756614035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 45cm) | 756614045 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (14F x 60cm) | 756614060 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (16F x 25cm) | 756616025 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (16F x 30cm) | 756616030 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (16F x 35cm) | 756616035 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (16F x 45cm) | 756616045 |
| Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™ – Με κλείδωμα (16F x 60cm) | 756616060 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (6F x 15cm) | 758606015 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (6F x 20cm) | 758606020 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (6F x 25cm) | 758606025 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (7F x 15cm) | 758607015 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (7F x 25cm) | 758607025 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (8F x 15cm) | 758608015 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (8F x 25cm) | 758608025 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (10F x 15cm) | 758610015 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (10F x 25cm) | 758610025 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (12F x 15cm) | 758612015 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (12F x 25cm) | 758612025 |
| Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ (14F x 25cm) | 758614025 |

Πίνακας 1.2-3: Κωδικοί GMDN και EMDN ταξινόμησης ΕΕ

| Ομάδα προϊόντων | GMDN | EMDN | Ταξινόμηση ΕΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Καθετήρες παροχέτευσης SKATER™: - Καθετήρες παροχέτευσης γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER - Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™ | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - Σετ παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™ - Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™ | 35824 11305 | A060201 |  |
| - Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™ | 10735 | U040203 |  |
| Κιτ παροχέτευσης SKATER™: - Κιτ νεφροστομίας SKATER™ - Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας SKATER™ | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - Καθετήρας παροχέτευσης χολής SKATER™ - Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής SKATER™ | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Έτος έκδοσης του πρώτου πιστοποιητικού (CE) που καλύπτει τη συσκευή:

Οι καθετήρες παροχέτευσης SKATER κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ και έλαβαν την αρχική σήμανση CE το 1998 από την PBN Medical. Στη συνέχεια, οι καθετήρες παροχέτευσης SKATER διατέθηκαν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών το 1999 από την Angiotech/Medical Device Technologies.

Το 2013, η Argon Medical Devices, Inc. απέκτησε τη σειρά προϊόντων –με την εξαγορά της Angiotech/Medical Device Technologies– η οποία πωλείται επί του παρόντος στην ΕΕ με τη σήμανση CE 565719 και τον κωδικό αριθμό NB 2797. Αυτές οι συσκευές έφεραν προηγουμένως σήμανση CE βάσει της Οδηγίας MDD, ως συσκευές κατηγορίας IIb σύμφωνα με το Παράρτημα IX, Κανόνας 8 της Οδηγίας MDD 93/42/ΕΟΚ. Ο ιστορικός αριθμός τεχνικού φακέλου για τους καθετήρες και τα κιτ παροχέτευσης SKATER ήταν TF-82238. Οι καθετήρες και τα κιτ παροχέτευσης SKATER θα παραμείνουν συσκευές κατηγορίας IIb βάσει εφαρμογής των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII, Κεφάλαιο III του Κανόνα 8 της Οδηγίας MDD 2017/745 ΕΕ.

# Όνομα κατασκευαστή, διεύθυνση και σειριακός αριθμός

| Πληροφορίες κατασκευαστή |  |
| --- | --- |
| Σειριακός αριθμός κατασκευαστή: US-MF-000002324 | Όνομα κατασκευαστή: Argon Medical Devices, Inc. |
| Όνομα και επώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: Scott Bishop | email: RegCompliance@argonmedical.com |
| Αριθμός τηλεφώνου: 903.675.9321 | Διεύθυνση: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Όνομα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σειριακός αριθμός

| Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου |  |
| --- | --- |
| Σειριακός αριθμός: NL-AR-000000116 | Όνομα οργανισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Emergo Europe |
| Στοιχεία επικοινωνίας: Ομάδα Επιτήρησης Ασφάλειας Προϊόντος | email: EmergoVigilance@ul.com |
| Αριθμός τηλεφώνου: +31.70.345.8570 Φαξ: +31 (0)70 346 7299 | Διεύθυνση Οδός και αριθμός: 60 Westervoortsedijk Πόλη: Arnhem Τ.Κ.: 6827 AT Χώρα: Ολλανδία |

# Όνομα ΝΒ και ενιαίος αριθμός αναγνώρισης

| Κοινοποιημένος φορέας |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Διεύθυνση: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam The Netherlands |
| Ιστότοπος: | www.bsigroup.com |
| Τηλέφωνο: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Φαξ: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Αριθμός κοινοποιημένου φορέα: | 2797 |

# Προβλεπόμενη χρήση της συσκευής

# Προβλεπόμενη χρήση/Σκοπός

Το σύστημα παροχέτευσης Skater προορίζεται για χρήση σε οποιοδήποτε άτομο χρειάζεται διαδερμική παροχέτευση ή αναρρόφηση αποστημάτων και παθολογικών συγκεντρώσεων υγρού για σκοπούς διάγνωσης και θεραπείας, για μια ευρεία ποικιλία συγκεντρώσεων υγρού.

# Ενδείξεις

Το προϊόν προορίζεται για διαδερμική παροχέτευση σε μια ποικιλία εφαρμογών παροχέτευσης (π.χ. κύστεις, αποστήματα, αιματώματα, υπεζωκοτικά εξιδρώματα, ασκίτης, χοληδόχος κύστη, νεφροστομία και χοληφόρο σύστημα).

# Πληθυσμός-στόχος

Οι ασθενείς μπορεί να είναι από ενήλικες έως ηλικιωμένοι, οποιουδήποτε φύλου, φυλής ή εθνικότητας και το επίπεδο φυσικής κατάστασής τους μπορεί να κυμαίνεται από δραστήριο και αθλητικό έως παχύσαρκο και καθιστικό.

# Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες.

# Περιγραφή συσκευής

# Περιγραφή της συσκευής

Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™:

Οι καθετήρες παροχέτευσης Skater έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τη μέγιστη ροή παροχέτευσης με μεγάλο αυλό και μεγάλες οπές παροχέτευσης. Είναι κατασκευασμένοι από μαλακή πολυουρεθάνη για την άνεση του ασθενούς, για βέλτιστη αντοχή σε κάμψεις, ευκολία εισαγωγής και ακτινοσκιερότητα. Οι οπτικοί δείκτες θέσης επιβεβαιώνουν τη θέση του καθετήρα μετά την τοποθέτηση. Οι καθετήρες είναι επικαλυμμένοι με υδρόφιλη επίστρωση SLIP-COAT™ για ελάχιστη τριβή κατά την εισαγωγή.

Οι διάφορες διαμορφώσεις προσφέρουν κλειδωμένη και μη κλειδωμένη πλεξίδα, από 6F έως 16F και από 15cm έως 60cm, με μεταλλικό ενισχυτικό, εύκαμπτο ενισχυτικό (για καθετήρες ≥ 8F) ή/και στυλεό trocar Choice Lock™.

Οι καθετήρες παροχέτευσης Mini-loop Skater διαθέτουν μια μικρή πλεξίδα για διαδερμική παροχέτευση σε μικρές κοιλότητες.

Ο καθετήρας παροχέτευσης χολής Skater διαθέτει ακτινοσκιερή ζώνη σήμανσης, η οποία παρέχει καθαρή εικόνα της εγγύτερης οπής παροχέτευσης για ακριβή τοποθέτηση στη χοληφόρο οδό και πρόσθετες οπές παροχέτευσης για παροχέτευση του χοληφόρου πόρου στο δωδεκαδάκτυλο.

Η συσκευή παρέχεται αποστειρωμένη και προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Ο καθετήρας παροχέτευσης SKATER, που αντιπροσωπεύει τα διάφορα μέρη και παροχέτευση Skater με στυλεό trocar Choice Lock.

Κιτ παροχέτευσης SKATER™:

Το κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής Skater αποτελείται από μια λεπτή βελόνα trocar, σύρμα-οδηγό πρόσβασης και ομοαξονικό διαστολέα για ατραυματική τοποθέτηση σύρματος-οδηγού 0,035" ή 0,038". Το προϊόν διαθέτει μεγάλες οβάλ οπές παροχέτευσης και μεγάλο αυλό για μέγιστη ικανότητα παροχέτευσης.

Τα κιτ νεφροστομίας Skater και τα κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας Skater προσφέρουν μεταλλικό ή εύκαμπτο ενισχυτικό σωληνίσκο. Το προϊόν διαθέτει υδρόφιλη επίστρωση SLIP-COAT™ στο περιφερικό άκρο για εύκολη εισαγωγή, μεγάλο αυλό και μεγάλες οβάλ οπές παροχέτευσης σχεδιασμένες για μέγιστη ικανότητα παροχέτευσης.

Η διάρκεια ζωής αυτών των συσκευών είναι έως και 12 εβδομάδες.

Πιθανές επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αιμορραγία/αιμάτωμα, λοίμωξη/σήψη και απόφραξη ή/και μετατόπιση του καθετήρα.

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε διαδικασία παροχέτευσης, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Ωστόσο, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από ιατρό με τον προβλεπόμενο τρόπο, τα πλεονεκτήματα χρήσης του καθετήρα παροχέτευσης Skater υπερτερούν των κινδύνων που συσχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.

Το κλινικό όφελος της συσκευής έγκειται στην απομάκρυνση μολυσμένου ή συσσωρευμένου υγρού από τις σωματικές κοιλότητες. Υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένου ή συσσωρευμένου υγρού. Λιγότερες επιπλοκές και κίνδυνοι σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση.

Η διάρκεια ζωής είναι έως και 12 εβδομάδες.

# Προηγούμενες παραλλαγές και οι διαφορές τους

Αυτή η ενότητα δεν ισχύει (Δ/Υ).

# Αξεσουάρ, συμβατές συσκευές και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό

      - Σετ εισαγωγέα SKATER™

Το σετ εισαγωγέα SKATER παρέχει εύκολη, ακριβή και ατραυματική τοποθέτηση σύρματος-οδηγού έως και 0,038" σε μη αγγειακές επεμβάσεις.

Θηκάρια/βελόνες εισαγωγέα (ISN)

Το ISN παρέχει γρήγορη και ομαλή πρόσβαση για την τοποθέτηση σύρματος-οδηγού έως και 0,038" σε μη αγγειακές επεμβάσεις.

      - Σύστημα πρόσβασης με αμβλεία βελόνα Hawkins™

Οι αμβλείες βελόνες Hawkins διαθέτουν αιχμηρούς και αμβλείς στυλεούς για ελεγχόμενη πρόσβαση σε διαδικασίες διαδερμικής παροχέτευσης.

      - Σάκοι παροχέτευσης

Οι σάκοι παροχέτευσης έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική συλλογή υγρών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παροχέτευσης.

# Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

# Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και ανεπιθύμητες παρενέργειες

Η διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων της Argon διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14971:2019. Η σύνοψη και η αξιολόγηση του μεμονωμένου υπολειμματικού κινδύνου πραγματοποιήθηκε βάσει ανασκόπησης της κλινικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη συσκευή υπό αξιολόγηση και την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση (SOA) στο CER-031 Rev. C. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι πιο κλινικά συναφείς κίνδυνοι (συμβάντα με εμπλοκή του ασθενούς) που εντοπίστηκαν από την κλινική αξιολόγηση.

Πίνακας 4.1-1: Προφίλ οφέλους-επικινδυνότητας για το προϊόν (PMCFP-0030 Rev. E)

| Αναγνωριστικό κινδύνου | Υπολειμματικός κίνδυνος |
| --- | --- |
| R1 | Αιμορραγία/Αιμάτωμα |
| R2 | Λοίμωξη/Σήψη |
| R3 | Πνευμοθώρακας |
| R4 | Συλλογές χολής |
| Αναγνωριστικό οφέλους | Κλινικά οφέλη |
| B1 | Απομάκρυνση συσσωρευμένων υγρών από τις κοιλότητες του σώματος |
| B2 | Υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένου υγρού ή συσσώρευσης υγρών |
| B3 | Λιγότερες επιπλοκές και κίνδυνοι σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση |
| B4 | Διευκόλυνση της διαδερμικής πρόσβασης για την τοποθέτηση καθετήρα |
| B5 | Αποτροπή απόσπασης και μετατόπισης του καθετήρα, ελαχιστοποιώντας επομένως τον κίνδυνο από την εφαρμογή πρόσθετων διαδικασιών ή αντικαταστάσεων |

Πίνακας 4.1-2: Αξιολόγηση οφελών (RMR-0022 Rev. H)

| Οφέλη | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Απομάκρυνση συσσωρευμένων υγρών από τις κοιλότητες του σώματος | 4 | 6 | 24 |
| Υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένου υγρού ή συσσώρευσης υγρών | 4 | 6 | 24 |
| Λιγότερες επιπλοκές και κίνδυνοι σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση | 4 | 6 | 24 |
| Διευκόλυνση της διαδερμικής πρόσβασης για την τοποθέτηση καθετήρα | 4 | 6 | 24 |
| Αποτροπή μετατόπισης του καθετήρα | 4 | 6 | 24 |
| Χείριστη περίπτωση BPN: | 4 | 6 | 24 |

Το OCCt βασίζεται σε δεδομένα από το CER-031 Rev. C

OCCt (πιθανότητα εμφάνισης του οφέλους της θεραπείας/του αποτελέσματος).

Πίνακας 4.1.-3: Ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (CER-031 Rev. C)

| Ανεπιθύμητα συμβάντα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ανεπιθύμητο συμβάν | Αναφερόμενο ποσοστό (εύρος, %) | Προτεινόμενο όριο (%) |
| Σημαντικές επιπλοκές | 7,2% (4,5%–9%) | 10,0% |
| Ασήμαντες επιπλοκές | 22,2% (1,6%–37,6%) | 45,2% |
| Θάνατος | 1,1% (0%-3,7%) | 3,3% |
| Σήψη | 2,3% (0,4%–26,4%) | 15,2% |
| Αιμορραγία | 1,7% (0,3%–9,3%) | 5,7% |
| Φλεγμονή/λοίμωξη (απόστημα, περιτονίτιδα, χολοκυστίτιδα, παγκρεατίτιδα) | 3,6% (0,4%–28,4%) | 18,4% |
| Μετατόπιση καθετήρα | 7,9% (3,6%–14%) | 17% |
| Διαρροή γύρω από τον καθετήρα | 2,2% (0,4%–10%) | 8,3% |
| Αφαίρεση πέτρας |  |  |
| - Χολαγγειίτιδα | 2% (1,8%–2,7%) | 3% |
| - Αιμοχολία | 1% | 2% |
| - Ασήμαντες επιπλοκές | 8% (5,7%–8,8%) | 2% |

Το κλινικό όφελος και τυχόν εντοπισμένοι ή υπολειμματικοί κίνδυνοι για τον ασθενή, που έχουν προσδιοριστεί στα κλινικά δεδομένα, έχουν αξιολογηθεί. Χρησιμοποιώντας τους εφαρμοστέους στόχους κλινικής ασφάλειας και απόδοσης που σχετίζονται με το επιδιωκόμενο κλινικό όφελος, η αποδεκτότητα της αναλογίας οφέλους-κινδύνου προσδιορίστηκε με βάση την SOA στον ιατρικό τομέα.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση του συστήματος παροχέτευσης SKATER δεν συνιστούν μη αποδεκτό κίνδυνο για τον χρήστη, τον ασθενή ή το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, τα κλινικά οφέλη του συστήματος παροχέτευσης SKATER έχει διαπιστωθεί ότι υπερτερούν του συνολικού υπολειμματικού κινδύνου. Η αξιολόγηση των κλινικών δεδομένων δεν εντόπισε νέους κινδύνους για το σύστημα παροχέτευσης SKATER.

# Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πίνακας 4.2.-1: Αναφορές IFU για προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

| Εξάρτημα συσκευής/συστήματος | IFU |
| --- | --- |
| Καθετήρες παροχέτευσης SKATER™ | IFU7000M Rev. B |
| Κιτ παροχέτευσης SKATER™ | IFU7653M Rev. B |

Προειδοποιήσεις

- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να επαναποστειρώνεται, να επαναχρησιμοποιείται ή να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη, η συσκευή είναι κατεστραμμένη ή εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

- Κατά την εισαγωγή και την τοποθέτηση του καθετήρα αποφεύγετε την επαφή με οστό, χόνδρο και ουλώδη ιστό που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο άκρο του καθετήρα.

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την υδρόφιλη επικάλυψη στον καθετήρα με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό πριν από τη χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχέτευση είναι ασφαλισμένη και ότι το σύστημα είναι άθικτο, ώστε να αποτραπεί η μετατόπισή του. Ασφαλίστε με διάταξη στερέωσης καθετήρα, ράμμα ή ταινία.

- Αξιολογήστε το σημείο εισαγωγής της παροχέτευσης για σημάδια διαρροής, ερυθρότητας ή έκκρισης υγρού. Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη ή ερεθισμό του περιβάλλοντος δέρματος.

- Παρακολουθήστε τις αλλαγές στον χαρακτήρα ή τον όγκο του υγρού ή της αιμορραγίας.

- Συνιστάται η τοποθέτηση του καθετήρα σε ευθεία γραμμή. Εάν απαιτηθεί οποιαδήποτε κύρτωση ή καμπυλότητα, αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί στον σωληνίσκο σύνδεσης.

- Εάν ο καθετήρας με κλειδωμένη πλεξίδα πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλο τμήμα, συνιστούμε αυτές οι υποδείξεις καθοδήγησης να συνοδεύουν τον φάκελο του ασθενούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αρμόδιο προσωπικό θα γνωρίζει την παρουσία καθετήρα με κλείδωμα. Συνιστάται επίσης να ενημερωθεί σχετικά και ο ίδιος ο ασθενής.

- Η βελόνα εισαγωγέα διαθέτει έναν κόμβο που αποτρέπει την επαφή/τράβηγμα του σύρματος με τα δάχτυλα. Μην τραβάτε το σύρμα-οδηγό μέσα από τη βελόνα. (για τα κιτ παροχέτευσης SKATER™)

# Άλλες σχετικές πτυχές της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης οποιασδήποτε διορθωτικής δράσης ασφάλειας πεδίου (FSCA συμπεριλαμβανομένου του FSN), εάν υφίσταται

Δεν υπήρχαν FSCA για την περίοδο που καλύπτει η έκθεση.

# Σύνοψη της κλινικής αξιολόγησης και της κλινικής παρακολούθησης μετά την αγορά (PMCF)

Σύνοψη της Έκθεσης Κλινικής Αξιολόγησης CER-031 Rev. C:

Αυτή η κλινική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση των δεδομένων ασφάλειας και απόδοσης του συστήματος παροχέτευσης SKATER, τα οποία διατηρεί ο κατασκευαστής, καθώς και των δεδομένων που ανακτήθηκαν από εξωτερικές πηγές και αξιολογήθηκαν σε αυτήν την έκθεση.

- Τα συστήματα παροχέτευσης SKATER είναι προϊόντα δοκιμασμένης ποιότητας και αξιοπιστίας με μακρά ιστορία στην αγορά. Αυτή η κλινική αξιολόγηση κατέδειξε ότι τα συνολικά τεχνικά, βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά ήταν παρόμοια για τις συσκευές.

- Οι μη κλινικές δοκιμές ασφάλειας και απόδοσης, καθώς και η αξιολόγηση βιοσυμβατότητας υποστηρίζουν την απόδοση και την ασφάλεια του συστήματος παροχέτευσης SKATER κατά την κλινική χρήση. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά δοκιμές προσομοίωσης, δοκιμές λειτουργικότητας συσκευών, δοκιμές απόδοσης, δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης, δοκιμή παραγωγής σωματιδίων, δοκιμές συσκευασίας, έλεγχοι διαστάσεων και οπτικοί έλεγχοι, δοκιμές διαρροής, δοκιμές ακεραιότητας προϊόντος και δοκιμές αντοχής σε εφελκυσμό. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι συσκευές συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες.

- Με βάση την εξέταση της SOA που πραγματοποιήθηκε στη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με τα συστήματα παροχέτευσης για εφαρμογές παροχέτευσης και την αξιολόγηση εναλλακτικών συσκευών και τεχνικών που διατίθενται στην αγορά, το σύστημα παροχέτευσης SKATER μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο σύγχρονο σύστημα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

- Από την ανασκόπηση δεδομένων PMS ή δεδομένων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 30/04/2024. Τα παράπονα που αναφέρθηκαν στην ΕΕ για τους καθετήρες παροχέτευσης SKATER και τα κιτ παροχέτευσης SKATER ήταν 225 με ποσοστό 0,035% για τις 637.771 μονάδες ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Τα παράπονα που αναφέρθηκαν στην ΕΕ για το σετ εισαγωγέα SKATER ήταν 11 με ποσοστό 0,043% για 25.329 μονάδες που πωλήθηκαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Τα παράπονα που αναφέρθηκαν στην ΕΕ για το SKATER FIX ήταν 2 με ποσοστό 0,0003% για 724.513 μονάδες που πωλήθηκαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Επομένως, τα παράπονα που αναφέρθηκαν ήταν χαμηλά σε σχέση με τις μονάδες που πωλήθηκαν για όλες τις μονάδες παροχέτευσης. Δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι από την εξέταση παραπόνων, CAPA ή ενεργειών επί του πεδίου εντός του εύρους των αναφερόμενων ημερομηνιών. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν σε παρόμοιες συσκευές από τις βάσεις δεδομένων ασφαλείας δεν αποτελούσαν νέους κινδύνους και έχουν ήδη αναφερθεί στην τεκμηρίωση κινδύνου των συσκευών υπό αξιολόγηση, ο οποίος έχει μετριαστεί σε αποδεκτά επίπεδα.

- Κατά τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της απόδοσης του συστήματος παροχέτευσης SKATER δεν εντοπίστηκε κανένα συμβάν σχετιζόμενο με την ασφάλεια αναφορικά με τη χρήση των συσκευών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι ή αύξηση των τάσεων γνωστών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των συσκευών.

- Τα δεδομένα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της κλινικής αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι τα θετικά αποτελέσματα του συστήματος παροχέτευσης SKATER υπερτερούν των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών.

- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και εφόσον η χρήση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι κλινικές απαιτήσεις απόδοσης για τη συσκευή τηρούνται και η συσκευή λειτουργεί όπως δηλώνεται και προβλέπεται.

- Οι κίνδυνοι που προσδιορίστηκαν στις αναλύσεις FMEA για τις συσκευές έχουν μετριαστεί σε αποδεκτό βαθμό και οι προσδιορισμένοι υπολειμματικοί κίνδυνοι και οι παρενέργειες είναι σε αποδεκτό επίπεδο όταν σταθμίζονται με τα επιδιωκόμενα οφέλη των συσκευών.

- Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η χρήση του συστήματος παροχέτευσης SKATER είναι συμβατή με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Σχετικά με το σύνολο των κινδύνων και των συμβάντων που αναφέρονται για τις συσκευές, παρέχεται επαρκής κάλυψη και ανάλυση στα έγγραφα κινδύνου. Τα επίπεδα σοβαρότητας και εμφάνισης όλων των πιθανών κινδύνων βρέθηκαν εντός αποδεκτών ορίων.

- Η Argon Medical Devices έχει αποδείξει ότι η συσκευή υπό αξιολόγηση, δηλαδή το Σύστημα Παροχέτευσης SKATER, συμμορφώνεται με τις σχετικές Γενικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και Απόδοσης (GSPR 1, 2, 6 και 8). Συνεπώς, οι προϋποθέσεις για κλινική αξιολόγηση έχουν ικανοποιηθεί.

Σύνοψη κλινικής παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία στην αγορά:

Η PMCF θα αξιολογηθεί ως μέρος του Σχεδίου PMCF-0030, το οποίο αποτελεί μέρος του Σχεδίου PMS και θα επικαιροποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα αυτής της παρακολόυθησης PMCF και σύμφωνα με το MEDDEV 2.12/2 Rev.

Η Έκθεση PMCF θα περιλαμβάνει:

Τα ευρήματα των δραστηριοτήτων PMCFR-0030 θα αναλυθούν και θα τεκμηριωθούν σε μια Έκθεση Αξιολόγησης PMCF. Η έκθεση αξιολόγησης PMCF θα αποτελεί μέρος της έκθεσης κλινικής αξιολόγησης και της τεχνικής τεκμηρίωσης.

Τα ακόλουθα θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση PMCF:

- Πληθυσμός ασθενών: Ο πληθυσμός που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες PMCF (ανάλογα με την περίπτωση) και ο συνολικός πληθυσμός ασθενών που επηρεάζεται από τη συσκευή.

- Οποιαδήποτε κριτήρια συμπερίληψης/αποκλεισμού για τα δεδομένα που συλλέγονται.

- Σύνοψη δεδομένων: Οι εισαγωγές δεδομένα που προσδιορίστηκαν παραπάνω θα πρέπει να συνοψιστούν. Εάν δεν υπάρχουν νέα δεδομένα προς συμπερίληψη στην έκθεση, αυτό θα αναφέρεται στη σύνοψη. Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα παρόμοιων δεδομένων, μπορεί να παρουσιαστεί μια στατιστική ανάλυση αυτών των δεδομένων.

- Συζήτηση σχετικά με τα δεδομένα: Σε αυτήν την ενότητα, τα δεδομένα από κάθε πηγή εισόδου PMCF θα συζητηθούν ξεχωριστά. Η συζήτηση θα αναφέρει ποιες πηγές εισόδου εντόπισαν σημαντικά νέα δεδομένα ή αλλαγές στις τάσεις των δεδομένων και θα αναφέρει τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με τη σοβαρότητα της βλάβης που προκλήθηκε από αλλαγές δυσλειτουργίας της συσκευής ή τη συχνότητα των συμβάντων.

- Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα της σύνοψης κάθε εισαγωγής PMCF θα αναφέρει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Οποιοιδήποτε νέοι κίνδυνοι, αλλαγές στους κινδύνους ή αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης θα πρέπει να σημειώνονται και θα πρέπει να επιφέρουν είτε μια ενημέρωση της Έκθεσης Κλινικής Αξιολόγησης ή της Ανάλυσης Κινδύνου Σχεδιασμού / Χρηστικότητας είτε και των δύο. Το συμπέρασμα θα προσδιορίσει τυχόν κινδύνους, αλλαγές στους κινδύνους ή άλλα σημάδια που απαιτούν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα. Το συμπέρασμα θα περιλαμβάνει το κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετες δραστηριότητες PMCF, και το Σχέδιο PMCF θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.

# Σύνοψη των κλινικών δεδομένων που σχετίζονται με ισοδύναμη συσκευή, όπου εφαρμόζεται

Στρατηγική ισοδυναμίας για εξωτερικούς καθετήρες του συστήματος παροχέτευσης SKATER κατά CER-031 Rev. C Ενότητα 6.1

Η Argon Medical εφαρμόζει μια επίσημη στρατηγική ισοδυναμίας για τους εξωτερικούς καθετήρες παροχέτευσης στο πλαίσιο του συστήματος παροχέτευσης SKATER, οι οποίοι διατίθενται στην αγορά με τις ακόλουθες εμπορικές ονομασίες:

- Σετ παροχέτευσης γενικής χρήσης και νεφροστομίας SKATER™

- Σετ παροχέτευσης Mini-Loop SKATER™

- Σετ παροχέτευσης μονού βήματος SKATER™

- Καθετήρας παροχέτευσης SKATER™

- Καθετήρας νεφροστομίας SKATER™

Δεν υπάρχουν διαφορές στα κλινικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών καθετήρων παροχέτευσης που περιλαμβάνονται στα σετ με τις προαναφερθείσες εμπορικές ονομασίες. Ενώ υπάρχουν διαφορές στα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ανάπτυξης, αυτές οι διαφορές δεν είναι κλινικά σημαντικές και δεν επηρεάζουν την ασφάλεια ή την απόδοση των συσκευών όταν χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται.

Η επιλογή σχεδιασμού, οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ανάπτυξης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς ή την εκπαίδευση και τις προτιμήσεις του ιατρού. Για να ληφθούν υπόψη αυτές οι μεταβλητές, το σύστημα παροχέτευσης SKATER διατίθεται σε μια σειρά διαμορφώσεων προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς ασθενείς και τεχνικές που επιλέγονται από τον ιατρό.

Τα περισσότερα σετ καθετήρων περιλαμβάνουν παρελκόμενα που υποστηρίζουν και τις δύο μεθόδους ανάπτυξης:

- Άμεση εισαγωγή: Χρήση του στυλεού trocar Choice Lock

- Over-the-Wire: Χρήση μεταλλικών ή πλαστικών ενισχυτικών στοιχείων

Η επιλογή της μεθόδου τοποθέτησης βασίζεται στη θέση της συλλογής του στοχευόμενου υγρού, με στόχο τον προσδιορισμό της ασφαλέστερης διαδρομής που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ακούσιας διάτρησης οργάνων ή αγγείων κατά τη διαδερμική τοποθέτηση.

Τα σετ καθετήρων που διατίθενται στην αγορά με τις προαναφερθείσες εμπορικές ονομασίες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και μήκη, ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικούς σωματότυπους ασθενών και ιξώδη υγρών. Είναι ζωτικής σημασίας οι καταρτισμένοι ιατροί και κλινικοί επαγγελματίες να επιλέξουν τον καθετήρα κατάλληλου μεγέθους με βάση τη σωματική διάπλαση του ασθενούς και την απόσταση μεταξύ του δέρματος και της συλλογής του στοχευόμενου υγρού.

# Σύνοψη των κλινικών δεδομένων από διεξαχθείσες έρευνες της συσκευής πριν από τη σήμανση CE, όπου εφαρμόζεται

Δεν βρίσκει εφαρμογή. Δεν υπήρχαν κλινικές έρευνες πριν από τη σήμανση CE.

# Σύνοψη των κλινικών δεδομένων από άλλες πηγές, όπου εφαρμόζεται

Τα κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν το σύστημα παροχέτευσης Skater προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές CER-031 Rev C:

Βιβλιογραφία SOA (CER-031 Rev. C Ενότητα 3):

Αυτή η ενότητα αξιολογεί τις τρέχουσες γνώσεις και τις πιο σύγχρονες πρακτικές παροχέτευσης συγκεντρωμένων υγρών, αποστημάτων ή συσσωρεύσεων από σωματικές κοιλότητες. Η βιβλιογραφία εξετάστηκε με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον πληθυσμό-στόχο, τις ενδείξεις για τη διαδικασία με βάση τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και μια ανάλυση του τοπίου των ανταγωνιστικών ή πρότυπων συσκευών.

Η διαδερμική παροχέτευση μέσω καθετήρα (PCD) χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως ελάχιστα επεμβατική ιατρική διαδικασία για την παροχέτευση αποστημάτων ή συλλογών υγρών. Συνήθως εκτελείται υπό απεικονιστική καθοδήγηση και υιοθετείται κυρίως από επεμβατικούς ακτινολόγους και ομοίως εκπαιδευμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Η ανάγκη για παροχέτευση προκύπτει όταν αναπτύσσεται απόστημα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ενώ ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια απλή τομή και παροχέτευση, πιο περίπλοκες καταστάσεις μπορεί να απαιτούν προηγμένη παρέμβαση. Ιστορικά, οι ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις ήταν η τυπική προσέγγιση για αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, η PCD χρησιμεύει πλέον ως ενδιάμεση επιλογή, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ μη επεμβατικών θεραπειών και μιας πιο επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης.

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η απεικονιστικά καθοδηγούμενη PCD, ιδιαίτερα με τη χρήση καθετήρων με πλεξίδα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παροχέτευση διαφόρων συλλογών υγρών. Αυτή η τεχνική διαθέτει υψηλό ποσοστό επιτυχίας και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, καθιστώντας την μια προτιμώμενη επιλογή σε πολλά κλινικά σενάρια (Mukthinuthalapati et al., 2020, Rai et al., 2022).

Με τον καθορισμό των αποτελεσμάτων ασφάλειας και απόδοσης με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και τις πιο σύγχρονες πρακτικές στο πεδίο, καθώς και με την ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανταγωνιστικές συσκευές, ορίστηκαν τα κριτήρια αποδοχής. Αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συσκευών υπό αξιολόγηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Δεδομένα που ανακτήθηκαν από τη βιβλιογραφία (CER-031 Rev. C Ενότητα 7.5):

Μια ολοκληρωμένη αναζήτηση κλινικών δεδομένων σχετικά με τα προϊόντα παροχέτευσης Argon Medical SKATER πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 3ης Μαΐου 2024. Αυτή η αναζήτηση εντόπισε 4 σχετικά άρθρα. Μια προηγούμενη αναζήτηση που κάλυπτε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Ιουλίου 2022 είχε εντοπίσει 19 άρθρα. Συνολικά, 23 άρθρα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη Χρήση (DUE).

Αποτελέσματα ασφάλειας

Τα αποτελέσματα ασφάλειας από τις υπό εξέταση συσκευές και τις δημοσιεύσεις DUE αξιολογήθηκαν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αποδοχής, τα οποία προέκυψαν από τη βιβλιογραφία για παρόμοιες συσκευές. Η ανάλυση αποκάλυψε τα εξής:

- Συχνότητα αιμορραγίας: Παρατηρήθηκε χαμηλή συχνότητα περιστατικών, με 0,28% (95% CI: 0,271-0,290) για γενικές εφαρμογές παροχέτευσης και 0,86% (95% CI: 0,835-0,886) για εφαρμογές που σχετίζονται με τη χολή.

- Ποσοστά λοίμωξης: Τα ποσοστά εμφάνισης λοιμώξεων ήταν 0% (95% CI: 0-0) και 1,56% (95% CI: 1,500-1,622) για εφαρμογές που σχετίζονται με νεφροστομία και χολή, αντίστοιχα.

- Ποσοστά θνησιμότητας: Η θνησιμότητα αναφέρθηκε σε 0,32% και 0,8% για γενικές χρήσεις και εφαρμογές που σχετίζονται με τη χολή, αντίστοιχα.

- Συνολικά ποσοστά επιπλοκών: 6,19% (95% CI: 5,893-6,499) για γενικές εφαρμογές, 0% (95% CI: 0-0) για εφαρμογές που σχετίζονται με νεφροστομία και υψηλότερο ποσοστό 9,95% (95% CI: 9,645-10,245) για εφαρμογές που σχετίζονται με τη χολή.

Το κριτήριο του συνολικού ποσοστού επιπλοκών δεν τηρήθηκε κατά την εξέταση του σταθμισμένου μέσου όρου από τα δεδομένα DUE. Ωστόσο, το μέγεθος του δείγματος για την αξιολόγηση DUE (1.863 ασθενείς) ήταν μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τα κριτήρια αποδοχής από την SOA (1.289 ασθενείς), γεγονός που υποδηλώνει ότι το παρατηρούμενο ποσοστό μπορεί να αντιπροσωπεύει καλύτερα τον πραγματικό πληθυσμό.

Αποτελέσματα απόδοσης

Δείκτες απόδοσης που επικεντρώνονται στα ποσοστά αποτυχίας του καθετήρα, όπως:

- Απόφραξη καθετήρα: Αναφέρθηκε σε ποσοστό 0,47% για γενικές χρήσεις και εφαρμογές που σχετίζονται με τη χολή.

- Μετατόπιση/απόσπαση καθετήρα: Παρουσιάστηκε σε ποσοστό 2,2% για γενικές χρήσεις και εφαρμογές που σχετίζονται με τη χολή.

- Θραύση/ρήξη καθετήρα: Αναφέρθηκε για εφαρμογές που σχετίζονται με νεφροστομία.

Τα ποσοστά τεχνικής επιτυχίας ήταν αξιοσημείωτα υψηλά σε όλες τις εφαρμογές:

- Γενική χρήση: 99,86% (CI 95%: 99,858-99,866)

- Σχετικά με τη χολή: 97,92% (95% CI: 97,823-98,023)

- Σχετικά με τη νεφροστομία: 100%

Τα ποσοστά κλινικής επιτυχίας ήταν επίσης υψηλά:

- Γενική χρήση: 87,16% (95% CI: 85,644-88,676)

- Σχετικά με τη χολή: 87,44% (95% CI: 86,903-87,986)

- Σχετικά με τη νεφροστομία: 97,90% (95% CI: 97,605-98,206)

Τα αποτελέσματα απόδοσης τηρούσαν τα κριτήρια αποδοχής και για τους τρεις τύπους εφαρμογών παροχέτευσης. Ορισμένοι τελικοί δείκτες δεν αναφέρθηκαν για ορισμένες παραμέτρους και θα επανεξεταστούν στην επόμενη κλινική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Βάσει της ανάλυσης καταδεικνύεται ότι τα προϊόντα παροχέτευσης Argon Medical SKATER είναι ασφαλή για χρήση και λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Δεδομένα PMS (CER-031 Rev. C Ενότητα 8):

Διενεργήθηκε ανασκόπηση των δεδομένων παρακολούθησης μετά την αγορά (PMS), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από εξωτερικές βάσεις δεδομένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για την περίοδο από 1η Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2024. Τα ευρήματα για τα προϊόντα του συστήματος παροχέτευσης SKATER έχουν ως εξής:

Καθετήρες και κιτ παροχέτευσης SKATER:

  - Παράπονα ΕΕ: 225

  - Ποσοστό πωληθεισών μονάδων: 0,035%

  - Σύνολο πωληθεισών μονάδων στην ΕΕ: 637.771

Το ποσοστό παραπόνων που αναφέρθηκε για όλες τις μονάδες παροχέτευσης SKATER ήταν χαμηλό σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των μονάδων που πωλήθηκαν. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των παραπόνων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (CAPA) και ενεργειών επί του πεδίου δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, τα ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν σε βάσεις δεδομένων ασφάλειας για παρόμοιες συσκευές δεν αποκάλυψαν νέους κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν ήδη καταγραφεί και μετριαστεί σε αποδεκτά επίπεδα στα αρχεία διαχείρισης κινδύνων των συσκευών υπό εξέταση.

Κατά τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της απόδοσης του συστήματος παροχέτευσης SKATER δεν εντοπίστηκε κανένα συμβάν σχετιζόμενο με την ασφάλεια αναφορικά με τη χρήση των συσκευών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν νέοι κίνδυνοι ή αύξηση των τάσεων γνωστών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των συσκευών.

# Συνολική περίληψη της κλινικής απόδοσης και ασφάλειας

Σύμφωνα με το CER-031 Rev. C, ενότητα 4, οι δείκτες και τα χρονικά σημεία αποτελεσμάτων για την ασφάλεια και την απόδοση προσδιορίστηκαν με βάση την εξέταση SOA, καθώς και την εξέταση της ανταγωνιστικής συσκευής και της συσκευής υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του συστήματος παροχέτευσης SKATER.

Η ανάλυση της βιβλιογραφίας SOA και των ανταγωνιστικών συσκευών παρείχε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον τοπίο των συσκευών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχέτευση αποστημάτων ή συλλογών ή συσσωρεύσεων υγρών από τις σωματικές κοιλότητες. Έχουν καθοριστεί δείκτες ασφαλείας και απόδοσης για το σύστημα παροχέτευσης SKATER.

Τα κριτήρια αποδοχής ασφάλειας και απόδοσης ορίζονται με βάση την ανάλυση της βιβλιογραφίας SOA και την ανάλυση των ανταγωνιστικών συσκευών. Τα κριτήρια διατυπώθηκαν με τον υπολογισμό σταθμισμένων μέσων όρων.

Πίνακας 5.4-1: Δείκτες ασφάλειας και απόδοσης

| Τύπος δείκτη | Κλινικοί τελικοί δείκτες | Ορισμός |
| --- | --- | --- |
| Ασφάλεια | Ποσοστό επιπλοκών | Συχνότητα επιπλοκών και κινδύνων (αιμορραγία, λοίμωξη, υποτροπή και θάνατος) που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής |
| Απόδοση | Ποσοστό αποτυχίας καθετήρα | Συχνότητα απόφραξης, μετατόπισης/απόσπασης, στρέβλωσης, θραύσης και διαρροής του καθετήρα |
| Απόδοση | Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας | Τοποθέτηση του καθετήρα παροχέτευσης στις κοιλότητες του σώματος για την παροχέτευση μολυσμένου ή συσσωρευμένου υγρού. |
| Απόδοση | Ποσοστό κλινικής επιτυχίας | Δυνατότητα επίτευξης υποχώρησης/εξάλειψης των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένων/συσσωρευμένων υγρών. |

Επιδιωκόμενα κλινικά οφέλη

Το σύστημα παροχέτευσης SKATER περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο συσκευών που προσφέρουν άμεσα και έμμεσα κλινικά οφέλη στον ασθενή, τα οποία μετρώνται μέσω διαφόρων δεικτών κλινικών αποτελεσμάτων.

Πίνακας 5.4-2: Κλινικά οφέλη και τελικοί δείκτες που σχετίζονται με το σύστημα παροχέτευσης SKATER

| Αριθμός αναγνωριστικού | Κλινικά οφέλη | Κλινικοί τελικοί δείκτες |
| --- | --- | --- |
| 1 | Απομάκρυνση συσσωρευμένων υγρών από τις κοιλότητες του σώματος | Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας |
| 2 | Υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένου υγρού ή συσσώρευσης υγρών | Ποσοστό κλινικής επιτυχίας |
| 3 | Λιγότερες επιπλοκές και κίνδυνοι σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση | Ποσοστό επιπλοκών |
| 4 | Διευκόλυνση της διαδερμικής πρόσβασης για την τοποθέτηση καθετήρα | Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας |
| 5 | Αποτροπή απόσπασης και μετατόπισης του καθετήρα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αναγκαιότητας πρόσθετων διαδικασιών ή αντικαταστάσεων. | Ποσοστό επιπλοκών |

Αυτές οι συσκευές παρέχουν τα ακόλουθα άμεσα κλινικά οφέλη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική παροχέτευση ή αναρρόφηση υγρών από συλλογές υγρών:

- Απομάκρυνση συσσωρευμένων υγρών από κοιλότητες του σώματος.

- Υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς εξαιτίας μολυσμένου ή συσσωρευμένου υγρού.

- Λιγότερες επιπλοκές και κίνδυνοι σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση.

Πίνακας 5.4-3: Κριτήρια αποδοχής ασφάλειας και απόδοσης βάσει έκθεσης ανάλυσης της συσκευής υπό αξιολόγηση – Εφαρμογές παροχέτευσης γενικής χρήσης

| Τελικός δείκτης (Στόχοι) | Κριτήρια αποδοχής βάσει της ανάλυσης SOA και ανταγωνιστικών συσκευών (%) | Αναφερόμενο ποσοστό από DUE (%) | Τηρήθηκαν τα κριτήρια αποδοχής; |
| --- | --- | --- | --- |
| Ασφάλεια |  |  |  |
| Ποσοστό αιμορραγίας | ≤4,97% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0,28%. 95% CI (0,271, 0,290) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό λοίμωξης | ≤2,17% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0%. 95% CI (0, 0) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό επανάληψης | ≤10,42% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό θνησιμότητας | ≤5,84% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0,32%. 95% CI: NA (Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από ένα άρθρο, επομένως, το CI δεν ισχύει) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Συνολικό ποσοστό επιπλοκών | ≤13,72% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 6,19%. 95% CI (5,893, 6,499) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Απόδοση |  |  |  |
| Ποσοστό αποτυχίας καθετήρα: - Απόφραξη καθετήρα | ≤5,23% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0,47%. 95% CI: NA (Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από ένα άρθρο, επομένως, το CI δεν ισχύει) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| - Μετατόπιση/απόσπαση καθετήρα | ≤5,4% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 2,2%. 95% CI: NA (Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από ένα άρθρο, επομένως, το CI δεν ισχύει) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| - Κάμψη καθετήρα | ≤3% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Θραύση καθετήρα | ≤1,8% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας | ≥93,22% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 99,86%. 95% CI (99,858, 99,866) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό κλινικής επιτυχίας | ≥80,95% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 87,16%. 95% CI (85,644, 88,676) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |

NR: Δεν υπάρχει σχετική αναφορά

Πίνακας 5.4-4: Κριτήρια αποδοχής ασφάλειας και απόδοσης βάσει έκθεσης ανάλυσης της συσκευής υπό αξιολόγηση – Εφαρμογές παροχέτευσης χολής

| Τελικός δείκτης (Στόχοι) | Κριτήρια αποδοχής βάσει της ανάλυσης SOA και ανταγωνιστικών συσκευών (%) | Αναφερόμενο ποσοστό από DUE (%) | Τηρήθηκαν τα κριτήρια αποδοχής; |
| --- | --- | --- | --- |
| Ασφάλεια |  |  |  |  |
| Ποσοστό αιμορραγίας | ≤3,1% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0,86%. 95% CI (0,835, 0,886) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό λοίμωξης | ≤5,13% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 1,56%. 95% CI (1,500, 1,622) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό επανάληψης | ≤9,61% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό θνησιμότητας | ≤1,54% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0,8%. 95% CI: NA (Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από ένα άρθρο, επομένως, το CI δεν ισχύει) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Συνολικό ποσοστό επιπλοκών | ≤9,24% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 9,95%. 95% CI (9,645, 10,245) | Όχι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής δεν τηρήθηκε. Το κριτήριο βάσει SOA διατυπώθηκε χρησιμοποιώντας μόνο δημοσιεύσεις που είχαν 1.289 ασθενείς, ενώ τα άρθρα βάσει DUE αξιολόγησαν συνολικά 1.863 ασθενείς. Ως εκ τούτου, το μέγεθος του δείγματος που ελήφθη υπόψη για τη διατύπωση των κριτηρίων αποδοχής βάσει SOA ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το μέγεθος του δείγματος βάσει DUE. Συνεπώς, το παρατηρούμενο ποσοστό αναμένεται να αποτελεί μια πραγματική αναπαράσταση του πληθυσμού. |
| Απόδοση |  |  |  |
| Ποσοστό αποτυχίας καθετήρα: - Απόφραξη καθετήρα | ≤4,38% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Μετατόπιση/απόσπαση καθετήρα | 9,0% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Κάμψη καθετήρα | 0% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Θραύση καθετήρα | NR | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Διαρροή/Διαρροή γύρω από τον καθετήρα | ≤2,83% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας | ≥94,02% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 97,92%. 95% CI (97,823, 98,023) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό κλινικής επιτυχίας | ≥87,41% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 87,44%. 95% CI (86,903, 87,986) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |

NR: Δεν υπάρχει σχετική αναφορά

Πίνακας 5.4-5: Κριτήρια αποδοχής ασφάλειας και απόδοσης βάσει έκθεσης ανάλυσης της συσκευής υπό αξιολόγηση – Εφαρμογές παροχέτευσης νεφροστομίας

| Τελικός δείκτης (Στόχοι) | Κριτήρια αποδοχής βάσει της ανάλυσης SOA και ανταγωνιστικών συσκευών (%) | Αναφερόμενο ποσοστό από DUE (%) | Τηρήθηκαν τα κριτήρια αποδοχής; |
| --- | --- | --- | --- |
| Ασφάλεια |  |  |  |  |
| Ποσοστό αιμορραγίας | ≤15% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό λοίμωξης | ≤1,05% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό επανάληψης | ≤2,6% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό θνησιμότητας | ≤0,37% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Συνολικό ποσοστό επιπλοκών | ≤5,94% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 0%. 95% CI: (0, 0) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Απόδοση |  |  |  |
| Ποσοστό αποτυχίας καθετήρα: - Απόφραξη καθετήρα | ≤4,0% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Μετατόπιση/απόσπαση καθετήρα | ≤4,47% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Θραύση καθετήρα | NR | Σταθμισμένος μέσος όρος: 1,7%. 95% CI: NA (Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από ένα άρθρο, επομένως, το CI δεν ισχύει) | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| - Διαρροή/Διαρροή γύρω από τον καθετήρα | ≤4,7% | NR | Το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται. |
| Ποσοστό τεχνικής επιτυχίας | ≥97,48% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 100%. 95% CI: NA (Η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι μηδενική, επομένως το CI δεν μπορεί να υπολογιστεί) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |
| Ποσοστό κλινικής επιτυχίας | ≥84,7% | Σταθμισμένος μέσος όρος: 97,90%. 95% CI (97,605, 98,206) | Ναι, το καθορισμένο κριτήριο αποδοχής τηρήθηκε. |

NR: Δεν υπάρχει σχετική αναφορά

# Συνεχής ή προγραμματισμένη κλινική παρακολούθηση μετά την αγορά

Πίνακας 5.5-1: Γενική μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων PMCF: Επιστημονική βιβλιογραφία και Εκθέσεις παρακολούθησης μετά την αγορά (PMCFP-0030 Rev. E)

| Αναγνωριστικό δραστηριότητας | Περιγραφή | Στόχος της δραστηριότητας | Επιστημονική βάση και Γνωστοί περιορισμοί δραστηριότητας | Χρονολόγιο της δραστηριότητας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Αναζήτηση βιβλιογραφίας για συσκευές υπό αξιολόγηση (DUE) | Για την αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων αναφορών περιστατικών και άρθρων που δεν έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους, όπως περιλήψεις συνεδρίων/επιστολές προς τους συντάκτες για τις υπό αξιολόγηση συσκευές (DUE) με τους ακόλουθους σκοπούς: - Επιβεβαίωση της ασφάλειας/απόδοσης του συστήματος παροχέτευσης SKATER - Προσδιορισμός προηγουμένως άγνωστων παρενεργειών (σχετικά με τις διαδικασίες ή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) - Παρακολούθηση των προσδιορισμένων παρενεργειών και αντενδείξεων και διασφάλιση της συνεχούς αποδεκτότητας της σταθμισμένης σχέσης κινδύνου/οφέλους - Προσδιορισμός και ανάλυση αναδυόμενων κινδύνων - Προσδιορισμός πιθανής συστηματικής κακής χρήσης ή χρήσης της συσκευής εκτός ενδείξεων | Επιστημονική βάση: Η αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας καταγράφει τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από τη χρήση συσκευών σε ανθρώπους, όπως αναφέρονται παγκοσμίως και όπως παρουσιάζονται σε δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομότιμους. Η ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δεδομένα που σχετίζονται ειδικά με την κλινική ασφάλεια και την απόδοση της συσκευής υπό αξιολόγηση ή ισοδύναμων συσκευών. Γνωστοί περιορισμοί: - Απουσία μελετών που εστιάζουν στη συσκευή υπό αξιολόγηση ή σε συγκεκριμένη εφαρμογή. - Ακούσια εξαίρεση σχετικών άρθρων λόγω ανεπάρκειας όρων αναζήτησης | Το μεσοδιάστημα υποβολής εκθέσεων βασίζεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου συσκευής όπως τεκμηριώνεται στο Σχέδιο PMS για Συστήματα Καθετήρων Skater, PMSP-0017. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται ετησίως. Η αναζήτηση κενών θα βασίζεται στην ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη αναζήτηση βιβλιογραφίας, η οποία ήταν η 3η Μαΐου 2024. |
| 02 | Αναζήτηση βιβλιογραφίας για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις (SOTA) | Θα διενεργηθεί συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το πεδίο SOTA, συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων συσκευών που έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως, για την αξιολόγηση κλινικών δεδομένων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα: - Ποιες είναι οι συνήθεις εκβάσεις και τα ποσοστά επιπλοκών για τις διαδικασίες διαδερμικής παροχέτευσης ή αναρρόφησης υγρών; - Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα για συσκευές με παρόμοια τεχνικά, κλινικά και βιολογικά χαρακτηριστικά; Πώς συγκρίνονται με τις συνολικές τιμές ποσοστών; - Ποια είναι τα συνήθη αποτελέσματα και τα ποσοστά επιπλοκών για την εναλλακτική θεραπεία (ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση); | Επιστημονική βάση: Η αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας καταγράφει τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από τη χρήση συσκευών σε ανθρώπους, όπως αναφέρονται παγκοσμίως και όπως παρουσιάζονται σε δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομότιμους. Η ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κλινικά δεδομένα σχετικά με παρόμοιες συσκευές εντός του ίδιου πεδίου. Γνωστοί περιορισμοί: - Απουσία μελετών που εστιάζουν στις συσκευές υπό αξιολόγηση ή σε συγκεκριμένες εφαρμογές. - Τα άρθρα που δεν έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους ενδέχεται να μην αποτελούν καλή πηγή υποστήριξης για την ασφάλεια και την απόδοση. | Το μεσοδιάστημα υποβολής εκθέσεων βασίζεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου της συσκευής, όπως τεκμηριώνεται στο Σχέδιο PMS για Συστήματα Καθετήρων Skater, PMSP-0017. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται ετησίως. Η αναζήτηση SOTA θα καλύψει έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση βιβλιογραφίας. |
| Εκθέσεις παρακολούθησης μετά την αγορά |  |  |  |  |
| 03 | Εκθέσεις παρακολούθησης μετά την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων επιτήρησης ασφάλειας προϊόντος και των εκθέσεων τάσεων. | - Επιβεβαίωση της ασφάλειας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος - Επιβεβαίωση της απόδοσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος - Προσδιορισμός προηγουμένως άγνωστων παρενεργειών (που σχετίζονται με τις διαδικασίες ή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) - Παρακολούθηση των προσδιορισμένων παρενεργειών και αντενδείξεων - Εντοπισμός και ανάλυση αναδυόμενων κινδύνων - Διασφάλιση της συνεχούς αποδεκτότητας της σταθμισμένης σχέσης κινδύνου/οφέλους Προσδιορισμός πιθανής συστηματικής κακής χρήσης ή χρήσης της συσκευής εκτός ενδείξεων | Επιστημονική βάση: Η αξιολόγηση των δεδομένων μπορεί να προσδιορίσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ συμβάντων μετά την κυκλοφορία στην αγορά και ζητημάτων ασφάλειας ή/και απόδοσης. Γνωστοί περιορισμοί: Οι περιορισμοί των αξιολογήσεων ενεργειών επί του πεδίου μπορεί να περιλαμβάνουν την ελλιπή αναφορά συμβάντων, την ελλιπή παρακολούθηση, ατελή δεδομένα κ.λπ. | Η παρακολούθηση που σχετίζεται με ενέργειες αγοράς και CAPA είναι συνεχής. Το μεσοδιάστημα υποβολής εκθέσεων βασίζεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου της συσκευής, όπως τεκμηριώνεται στο Σχέδιο PMS για Συστήματα Καθετήρων Skater, PMSP-0017. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται ετησίως. Οι εκθέσεις PMS που χρησιμοποιήθηκαν για την πιο πρόσφατη κλινική αξιολόγηση κάλυψαν την περίοδο από 1 Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2024. |
| 04 | Αναζήτηση σε βάση δεδομένων ανεπιθύμητων συμβάντων (π.χ. MAUDE, βάσεις δεδομένων εκθέσεων επιτήρησης ασφάλειας προϊόντος) για τις συσκευές υπό αξιολόγηση ή ισοδύναμες. | - Επιβεβαίωση της ασφάλειας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος - Εντοπισμός και ανάλυση αναδυόμενων κινδύνων - Διασφάλιση της συνεχούς αποδεκτότητας της σταθμισμένης σχέσης κινδύνου/οφέλους - Παρακολούθηση των προσδιορισμένων παρενεργειών και αντενδείξεων | Η συλλογή δεδομένων ασφάλειας μετά τη διάθεση στην αγορά και η αξιολόγηση του κλινικού κινδύνου με βάση δεδομένα παρατήρησης είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό του προφίλ κινδύνου ενός προϊόντος και για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αυτό διευκολύνει επίσης τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων από έναν μεγάλο και ποικίλο πληθυσμό ασθενών, κάτι που δεν συμβαίνει σε ελεγχόμενες δοκιμές, διασφαλίζοντας επομένως την ασφάλεια σε όλους τους πληθυσμούς. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την αδυναμία πραγματικού υπολογισμού του ποσοστού των αναφερόμενων συμβάντων ή του προσδιορισμού της πραγματικής αιτιότητας. | Η παρακολούθηση που σχετίζεται με ενέργειες αγοράς και CAPA είναι συνεχής. Το μεσοδιάστημα υποβολής εκθέσεων βασίζεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου της συσκευής, όπως τεκμηριώνεται στο Σχέδιο PMS για Συστήματα Καθετήρων Skater, PMSP-0017. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται ετησίως. Οι εκθέσεις PMS που χρησιμοποιήθηκαν για την πιο πρόσφατη κλινική αξιολόγηση κάλυψαν την περίοδο από 1 Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2024. |
| 05 | Αναζήτηση σε βάση δεδομένων ανεπιθύμητων συμβάντων (π.χ. MAUDE, βάσεις δεδομένων εκθέσεων επιτήρησης ασφάλειας προϊόντος) για παρόμοιες συσκευές. | - Εντοπισμός και ανάλυση αναδυόμενων κινδύνων - Παρακολούθηση των προσδιορισμένων παρενεργειών και αντενδείξεων | Η συλλογή δεδομένων ασφάλειας μετά τη διάθεση στην αγορά και η αξιολόγηση του κλινικού κινδύνου με βάση δεδομένα παρατήρησης είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό του προφίλ κινδύνου ενός προϊόντος και για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αυτό διευκολύνει επίσης τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων από έναν μεγάλο και ποικίλο πληθυσμό ασθενών, κάτι που δεν συμβαίνει σε ελεγχόμενες δοκιμές, διασφαλίζοντας επομένως την ασφάλεια σε όλους τους πληθυσμούς. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την αδυναμία πραγματικού υπολογισμού του ποσοστού των αναφερόμενων συμβάντων ή του προσδιορισμού της πραγματικής αιτιότητας. | Η παρακολούθηση που σχετίζεται με ενέργειες αγοράς και CAPA είναι συνεχής. Το μεσοδιάστημα υποβολής εκθέσεων βασίζεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου της συσκευής, όπως τεκμηριώνεται στο Σχέδιο PMS για Συστήματα Καθετήρων Skater, PMSP-0017. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιείται ετησίως. Οι εκθέσεις PMS που χρησιμοποιήθηκαν για την πιο πρόσφατη κλινική αξιολόγηση κάλυψαν την περίοδο από 1 Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2024. |
| Έρευνα PMCF |  |  |  |  |
| 06 | Μια έρευνα υψηλής ποιότητας θα αποσταλεί στους τρέχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα του συστήματος παροχέτευσης SKATER. Στόχος θα είναι η συλλογή τουλάχιστον 100 ερευνών από κλινικές περιπτώσεις. Τα εσωτερικά αρχεία πωλήσεων και διανομής θα εξεταστούν για τον προσδιορισμό των ιατρών που χρησιμοποιούν τις συσκευές υπό αξιολόγηση. | Στόχος αυτής της έρευνας είναι η προληπτική συλλογή κλινικών δεδομένων με έμφαση στα ακόλουθα προϊόντα για τα όποια έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελάχιστα κλινικά στοιχεία: - Καθετήρες παροχέτευσης Skater - Καθετήρες παρακέντησης Skater - Σετ εισαγωγέα Skater Για κάθε κλινική περίπτωση, η έρευνα θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα εξής: - Κατηγορία εφαρμογής - Ένδειξη - Διάρκεια χρήσης στη διαδικασία - Κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με την ασφάλεια και την απόδοση | Η χρήση ερωτηματολογίων από ιατρούς παρέχει στο ενεργό PMS άμεσα σχόλια από ιατρούς που χρησιμοποιούν προϊόντα του χαρτοφυλακίου συστημάτων παροχέτευσης SKATER σε κλινικό περιβάλλον και οι οποίοι διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τη συσκευή και τις σχετικές διαδικασίες. Οι περιορισμοί των ερευνών αναφορικά με τους ιατρούς ενδέχεται να αφορούν απουσία ελέγχων, ελλιπή αξιολόγηση κ.λπ. | Στόχος θα είναι η ολοκλήρωση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων, έως το τρίτο τρίμηνο του 2029, πριν από την επόμενη περίοδο πιστοποίησης. Τα βασικά ορόσημα-στόχοι για αυτήν τη δραστηριότητα είναι τα εξής: - Οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου και της μορφής της έρευνας έως το τρίτο τρίμηνο του 2025 - Έναρξη έρευνας και περιόδου συλλογής δεδομένων έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Αρχική περίοδος συλλογής δεδομένων: από το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027 - Η ανάλυση δεδομένων θα ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2027 - Τελική έκθεση έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028 Εάν ο ελάχιστος στόχος των ερευνών δεν επιτευχθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027, η περίοδος συλλογής δεδομένων μπορεί να παραταθεί. |

# Πιθανές διαγνωστικές ή θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η διαδερμική παροχέτευση υγρών έχει επηρεάσει βαθιά τη διαχείριση ενός πληθυσμού ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική διαδικασία που εκτελείται από ακτινολόγους. Αυτή η διαδικασία μειώνει σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση, προσφέροντας ακριβή μη επεμβατικό εντοπισμό των συλλογών υγρών, ελάχιστα επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, αποφυγή γενικής αναισθησίας στις περισσότερες περιπτώσεις και συντόμευση της νοσηλείας. Η ανοικτή χειρουργική παροχέτευση εφεξής εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διαδερμική παροχέτευση αποτυγχάνει να ελέγξει τη σήψη, δεν κλείνει τα συρίγγια ή είναι αδύνατη λόγω της παρουσίας παρεμβαλλόμενων δομών, όπως π.χ. του εντέρου. Η τεχνική επιτυχία είναι άμεσα εμφανής μέσω της αναρρόφησης των περιεχομένων και σχεδόν πάντα επιτυγχάνεται με ποσοστά που υπερβαίνουν το 90%.

# Προτεινόμενο προφίλ και εκπαίδευση για χρήστες

Το Σύστημα Παροχέτευσης Skater προορίζεται για χρήση από ιατρούς ή κλινικούς επαγγελματίες με άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκπαιδευμένους στις αγγειακές διαγνωστικές και παρεμβατικές τεχνικές, καθώς και εξοικειωμένους με τη διαδικασία.

# Εναρμονισμένα πρότυπα / Κοινές προδιαγραφές

| Ημερομηνία/Έκδοση Συμμόρφωσης Argon | Τίτλος προτύπων |
| --- | --- |
| Σήμανση |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ετικέτες, σήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. |
| EN ISO 20417:2021 | Ορολογία, σύμβολα και πληροφορίες που παρέχονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή μαζί με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα |
| Γενικά πρότυπα – Αποστείρωση |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Αποστειρωμένοι, ενδοαγγειακοί εισαγωγείς καθετήρων μίας χρήσης, σύρματα-οδηγοί και διαστολείς |
| ISO 10555-1:2013 | Ενδοαγγειακοί καθετήρες – Αποστειρωμένοι καθετήρες και καθετήρες μίας χρήσης – Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές |
| EN 556-1:2024 | Αποστείρωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Απαιτήσεις για ιατρικές συσκευές έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. Απαιτήσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποστειρωμένα στο τελικό στάδιο |
| EN ISO 11135:2019 | Αποστείρωση προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης - Οξείδιο αιθυλενίου - Μέρος 1: Απαιτήσεις για ανάπτυξη, επικύρωση και έλεγχο ρουτίνας μιας διαδικασίας αποστείρωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα |
| AAMI TIR28:2016 | Υιοθέτηση προϊόντος και ισοδυναμία διαδικασίας για αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου |
| EN ISO 14644-1:2015 | Ταξινόμηση καθαρότητας αέρα, καθαρών χώρων και συναφών ελεγχόμενων περιβαλλόντων. Μέρος 1: Ταξινόμηση της καθαρότητας αέρα |
| EN ISO 14644-2:2015 | Καθαροί χώροι και συναφή ελεγχόμενα περιβάλλοντα - Μέρος 2: Παρακολούθηση για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη καθαρού χώρου. Απόδοση που σχετίζεται με την καθαρότητα του αέρα από σωματίδια. Συγκέντρωση |
| EN ISO 11737-1:2018 | Αποστείρωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Μικροβιολογικές μέθοδοι - Μέρος 1: Προσδιορισμός πληθυσμού μικροοργανισμών σε προϊόντα |
| EN ISO 10993-7:2022 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Υπολείμματα αποστείρωσης αιθυλενοξειδίου |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Δοκιμή βακτηριακών ενδοτοξινών |
| Γενικά πρότυπα – Συστήματα ποιότητας |  |
| EN ISO 13485:2016 | Ιατρικές συσκευές. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Απαιτήσεις για κανονιστικούς σκοπούς |
| Διαχείριση κινδύνων |  |
| EN ISO 14971:2019 | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Εφαρμογή διαχείρισης κινδύνων σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα |
| Βιολογική ασφάλεια |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων – Μέρος 1: Αξιολόγηση και δοκιμή |
| EN ISO 10993-3:2014 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 3: Δοκιμές γονοτοξικότητας, καρκινογένεσης και αναπαραγωγικής τοξικότητας |
| EN ISO 10993-4:2017 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 4: Επιλογή δοκιμών για αλληλεπιδράσεις με το αίμα |
| EN ISO 10993-5:2009 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 5: Δοκιμές για in vitro κυτταροτοξικότητα |
| EN ISO 10993-10:2013 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 10: Δοκιμές για ερεθισμό και ευαισθητοποίηση του δέρματος |
| EN ISO 10993-11:2018 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 11: Δοκιμές για συστηματική τοξικότητα |
| EN ISO 10993-12:2021 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων -- Μέρος 12: Προετοιμασία δειγμάτων και υλικά αναφοράς |
| EN ISO 10993-18:2020 | Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων — Μέρος 19: Φυσικοχημικός, μορφολογικός και τοπογραφικός χαρακτηρισμός υλικών |
| EN ISO 10993-19:2020 | Πρότυπος Οδηγός για τη Βιοσυμβατότητα Υλικών Συσκευασίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων |
| Κλινική αξιολόγηση |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Κλινική αξιολόγηση: Οδηγός για κατασκευαστές και κοινοποιημένους οργανισμούς |
| Έλεγχος σχεδιασμού |  |
| EN ISO 14971 | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Εφαρμογή διαχείρισης κινδύνων σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα |
| Χρηστικότητα |  |
| IEC 62366-1:2015 και IEC 62366-1:2015/COR1:2016 | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Εφαρμογή της μηχανικής χρηστικότητας σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα |
| Συσκευασία |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Συσκευασία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποστειρωμένα στο τελικό στάδιο. Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, αποστειρωμένα συστήματα φραγμού και συστήματα συσκευασίας. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Συσκευασία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποστειρωμένα στο τελικό στάδιο. Μέρος 2: Απαιτήσεις επικύρωσης για διαδικασίες διαμόρφωσης, σφράγισης και συναρμολόγησης |
| EN ISO 2233:2001 | Συσκευασία -- Πλήρεις, γεμάτες συσκευασίες μεταφοράς και φορτία μονάδας -- Προετοιμασία για δοκιμές |
| ASTM D4169:2022 | Πρότυπη πρακτική για τον έλεγχο απόδοσης εμπορευματοκιβωτίων και συστημάτων μεταφοράς - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για την ανίχνευση μεγάλων διαρροών σε ιατρική συσκευασία μέσω εσωτερικής πίεσης (δοκιμή φυσαλίδων) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για την ανίχνευση διαρροών στεγανοποίησης σε πορώδη ιατρική συσκευασία με διείσδυση χρωστικής - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για την αντοχή στεγανοποίησης εύκαμπτων υλικών φραγμού - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Πρότυπος οδηγός για την επιταχυνόμενη γήρανση αποστειρωμένων συστημάτων φραγμού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ASTM F1980 |
| Κλινική παρακολούθηση μετά την αγορά |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Μελέτες κλινικής παρακολούθησης μετά την αγορά |
| Επιτήρηση ασφάλειας προϊόντος |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Οδηγίες για Σύστημα Επιτήρησης Ασφάλειας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων |

# Β. Σύνοψη ασφάλειας και απόδοσης για ασθενείς/μη επαγγελματίες χρήστες

Αναθεώρηση εγγράφου: SSCP-0002 Rev. B (Draft)
Ημερομηνία έκδοσης: 12/09/2024

Αυτή η περίληψη επεξηγεί την ασφάλεια και τη χρήση του συστήματος παροχέτευσης Skater. Απευθύνεται σε ασθενείς. Ο γιατρός σας έχει μια πιο λεπτομερή έκδοση, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η περίληψη δεν αντικαθιστά τη συμβουλή του γιατρού σας, επομένως να ρωτάτε πάντα τον γιατρό σας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας ή τη συσκευή.

# Ταυτοποίηση συσκευών και γενικές πληροφορίες

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Όνομα συσκευής:
Καθετήρες και κιτ παροχέτευσης Skater
(Πρόκειται για ειδικούς σωληνίσκους που χρησιμοποιούνται από ιατρούς για την παροχέτευση υγρών από ορισμένα μέρη του σώματος.)

Κατηγορία κινδύνου συσκευής:
Κατηγορία IIb (Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ενέχει μέτριο κίνδυνο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες.)

Πρώτη πώληση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1998

Τύποι προϊόντων Skater:

- Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010002XF

- Σετ γενικής χρήσης και νεφροστομίας Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010003XH

- Σετ παροχέτευσης Mini-Loop Skater™

- Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010020XH

- Σετ καθετήρων παροχέτευσης μονού βήματος Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010019XY

- Καθετήρας παροχέτευσης Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010008XT

- Καθετήρας παροχέτευσης Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010007XR

- Καθετήρας νεφροστομίας Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010017XU

- Καθετήρας νεφροστομίας Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010016XS

- Καθετήρας παροχέτευσης χολής Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010005XM

- Καθετήρας παροχέτευσης χολής Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010004XK

Κιτ παροχέτευσης Skater™:

- Κιτ νεφροστομίας Skater™ – Χωρίς κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010018XW

- Κιτ νεφροστομίας Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010000XB

- Κιτ εισαγωγέα νεφροστομίας Skater™ – Με κλείδωμα
Αναγνωριστικό: 0886333010001XD

- Κιτ εισαγωγέα παροχέτευσης χολής Skater™ – Με κλείδωμα
Ανανωριστικό: 0886333010011XG

# Λόγος χρήσης αυτής της συσκευής

Σε τι χρησιμεύει αυτή η συσκευή;

Το σύστημα παροχέτευσης Skater βοηθά στην απομάκρυνση των επιπλέον υγρών από το σώμα σας. Το υγρό μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη, χειρουργική επέμβαση ή άλλη ιατρική πάθηση. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ενοχλήσεων, στην πρόληψη λοιμώξεων, καθώς και να επιτρέψει στους γιατρούς να παρατηρήσουν πώς αφαιρείται το υγρό.

Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν;

Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη συσκευή εάν έχετε:

- Απόστημα (θυλάκιο/εστία μολυσμένου υγρού)

- Συσσώρευση υγρών μετά από χειρουργική επέμβαση

- Υπεζωκοτική συλλογή (υγρό γύρω από τους πνεύμονές σας)

- Ασκίτη (υγρό στην κοιλική χώρα)

- Κύστεις ή άλλες περιοχές γεμάτες με υγρό

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν;

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν:

- Έχετε πρόβλημα με την πήξη αίματος

- Δεν είναι δυνατή η παροχέτευση του υγρού με ασφάλεια

- Έχετε αλλεργία στα υλικά του καθετήρα

- Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν το σύστημα παροχέτευσης Skater είναι ασφαλές για εσάς.

# Περιγραφή συσκευής

Τι είναι η συσκευή;

Το σύστημα παροχέτευσης Skater είναι ένας μαλακός, εύκαμπτος σωληνίσκος (που ονομάζεται καθετήρας) που χρησιμοποιείται για την παροχέτευση υγρών από το σώμα σας. Εισάγεται μέσω μιας μικρής τομής στο δέρμα σας και το υγρό παροχετεύεται σε έναν σάκο.

Πώς λειτουργεί;

Οι ιατροί τοποθετούν τον καθετήρα χρησιμοποιώντας μια μικρή διαδικασία που ονομάζεται διαδερμική παροχέτευση. Χρησιμοποιούν εργαλεία όπως υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία για να καθοδηγήσουν τον καθετήρα στο σωστό σημείο. Μόλις ο καθετήρας τοποθετηθεί, το υγρό παροχετεύεται σε έναν σάκο συλλογής.

# Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

Καλέστε τον γιατρό σας, εάν έχετε ασυνήθιστα συμπτώματα ή εάν σας ανησυχεί οτιδήποτε κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.

Ποιες παρενέργειες θα μπορούσαν να προκύψουν;

Ενώ είναι σπάνιες, οι πιθανές παρενέργειες μπορεί να είναι οι εξής:

- Λοίμωξη στο σημείο εισαγωγής του σωληνίσκου

- Μικρή αιμορραγία ή μώλωπες

- Πόνος ή δυσφορία στο σημείο όπου βρίσκεται ο σωληνίσκος

- Βλάβη σε παρακείμενους ιστούς ή όργανα

- Μετατόπιση ή εμπλοκή του σωληνίσκου

Η ομάδα επαγγελματιών υγείας θα παρακολουθεί αυτά τα προβλήματα και θα σας δώσει οδηγίες για να τα αποφύγετε.

Επιπλέον φροντίδα

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για τη φροντίδα του καθετήρα. Διατηρήστε την περιοχή καθαρή και στεγνή. Καλέστε το γιατρό σας, εάν παρατηρήσετε σημάδια λοίμωξης, όπως πυρετό, ερυθρότητα, πρήξιμο ή κακοσμία υγρού.

Ανακλήσεις

Δεν έχουν γίνει ανακλήσεις προϊόντος για το σύστημα παροχέτευσης Skater. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τυχόν επικαιροποιήσεις.

# Σύνοψη της κλινικής αξιολόγησης και της κλινικής παρακολούθησης μετά την αγορά

Κλινικό υπόβαθρο της συσκευής

Το σύστημα παροχέτευσης SKATER είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο για την απομάκρυνση των επιπλέον υγρών από το σώμα. Έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο εργαστήριο και σε πραγματικές συνθήκες για να αποδειχθεί ότι λειτουργεί σωστά και συμμορφώνεται με σημαντικά πρότυπα ασφάλειας. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο από ασφαλή υλικά και οι πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων είναι ελάχιστες.

Οι γιατροί και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης εμπιστεύονται το σύστημα παροχέτευσης SKATER, επειδή βοηθά τους ασθενείς να αισθάνονται καλύτερα μέσω μείωσης της συσσώρευσης υγρών και με ελάχιστους κινδύνους. Συνολικά, τα οφέλη του συστήματος παροχέτευσης SKATER είναι πολύ μεγαλύτερα από τους κινδύνους, καθιστώντας το μια αξιόπιστη επιλογή για ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία παροχέτευσης.

Κλινικά στοιχεία για τη σήμανση CE

Το σύστημα παροχέτευσης SKATER έχει λάβει σήμανση CE, που σημαίνει ότι πληροί τους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και απόδοσης στην Ευρώπη. Προκειμένου να λάβει αυτήν την έγκριση, το σύστημα έπρεπε να υποβληθεί σε πολλές δοκιμές και αξιολογήσεις για να αποδειχθεί ότι λειτουργεί σωστά και είναι ασφαλές για τους ασθενείς.

#### Πώς δοκιμάστηκε το σύστημα παροχέτευσης SKATER;

- Μη κλινικές δοκιμές: Πριν από τη χρήση σε ασθενείς, το σύστημα υποβλήθηκε σε πολλές εργαστηριακές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά. Σε αυτές τις δοκιμές εξετάστηκε πόσο καλά λειτουργεί το σύστημα σε βάθος χρόνου, πόσο αντέχει και πόσο ασφαλές είναι για χρήση μέσα στο σώμα. Διενεργηθείσες δοκιμές:

  - Δοκιμές λειτουργικότητας (πόσο καλά λειτουργεί)

  - Δοκιμές συσκευασίας (για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές πριν από τη χρήση)

  - Δοκιμές διαρροής και αντοχής (για εντοπισμό τυχόν αδυναμιών)

- Δοκιμή βιοσυμβατότητας: Αυτές οι δοκιμές ελέγχουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα είναι ασφαλή για χρήση εντός του ανθρώπινου σώματος. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα υλικά είναι ασφαλή και δεν θα προκαλέσουν βλάβη στους ασθενείς.

- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Ιατρικοί εμπειρογνώμονες εξέτασαν έρευνες και άλλες συσκευές παρόμοιες με το σύστημα παροχέτευσης SKATER για να συγκρίνουν την ασφάλεια και την απόδοσή τους. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το σύστημα SKATER λειτουργεί εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, από άλλα διαθέσιμα συστήματα παροχέτευσης.

- Δεδομένα μετά την κυκλοφορία στην αγορά: Μετά την πώληση και τη χρήση του συστήματος από ιατρούς, ο κατασκευαστής συνέχισε να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την καλή λειτουργία του συστήματος και προβλήματα που τυχόν προέκυψαν. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι ο αριθμός των παραπόνων ήταν πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τον αριθμό των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι το προϊόν λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες.

#### Γιατί είναι ασφαλές το σύστημα παροχέτευσης SKATER;

- Διεξοδικές δοκιμές: Πριν επιτραπεί η χρήση του συστήματος παροχέτευσης SKATER, το σύστημα υποβλήθηκε σε πολλές δοκιμές για να ελεγχθεί η καλή λειτουργία του και η ασφάλειά του. Αυτές οι δοκιμές διασφάλισαν ότι το σύστημα δεν θα σπάσει, δεν θα παρουσιάσει διαρροές ούτε θα προκαλέσει προβλήματα όταν χρησιμοποιείται μέσα στο σώμα.

- Ασφαλή υλικά: Το σύστημα είναι κατασκευασμένο από υλικά ασφαλή για το ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα δεν θα προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις ή βλάβη όταν χρησιμοποιείται για την παροχέτευση υγρών.

- Χαμηλός κίνδυνος προβλημάτων: Παρόλο που όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενέχουν κάποιον κίνδυνο, το σύστημα παροχέτευσης SKATER παρουσιάζει πολύ μικρό αριθμό αναφερόμενων προβλημάτων. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 1% των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν προβλήματα. Επομένως καταδεικνύεται ότι το προϊόν είναι αξιόπιστο και ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σωστά.

- Συνεχής παρακολούθηση: Μετά την πώληση και τη χρήση της συσκευής από ιατρούς, η εταιρεία παρακολουθεί την απόδοσή της. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει ασφαλές για μελλοντικούς ασθενείς. Εάν προκύψουν προβλήματα, αυτά ελέγχονται και διορθώνονται γρήγορα.

#### Αποδεδειγμένη ασφάλεια και επιτυχία

Το σύστημα παροχέτευσης SKATER χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και έχει υποβληθεί σε πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Οι ιατροί βασίζονται στο προϊόν, επειδή λειτουργεί καλά και παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων. Έχει καταστεί ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία για την παροχέτευση υγρών σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά, το σύστημα παροχέτευσης SKATER αποτελεί σημαντικό μέρος της βελτίωσης της υγείας των ασθενών, απομακρύνοντας τη συσσώρευση επιβλαβών υγρών με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

#### Τι γίνεται εάν κάτι δεν εξελιχθεί ομαλά;

Παρόλο που το σύστημα παροχέτευσης SKATER είναι πολύ ασφαλές, οι γιατροί είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Γνωρίζουν πώς να διορθώνουν προβλήματα και να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση του ασθενούς.

#### Συνοπτικά:

Το σύστημα παροχέτευσης SKATER έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ ασφαλές εργαλείο για την παροχέτευση υγρών από το σώμα. Το προϊόν έχει υποβληθεί επιτυχώς σε σημαντικές δοκιμές ασφάλειας, είναι κατασκευασμένο από ασφαλή υλικά και παρουσιάζει πολύ χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων. Οι ασθενείς μπορούν να είναι βέβαιοι ότι αυτό το σύστημα θα λειτουργήσει όπως προβλέπεται, ώστε να τους βοηθήσει να αισθάνονται καλύτερα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλειά τους.

# Άλλες επιλογές θεραπείας

Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της συσσώρευσης υγρών είναι ενδεικτικά οι εξής:

- Χειρουργική επέμβαση για την παροχέτευση του υγρού

- Φάρμακα για τη θεραπεία λοιμώξεων ή άλλων παθήσεων

- Μερικές φορές το υγρό εξαφανίζεται από μόνο του

Συζητήστε με τον γιατρό σας για να καταλάβετε τι είναι καλύτερο για εσάς.

# Εκπαίδευση για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην τοποθέτηση και τη φροντίδα του καθετήρα.

# Ιστορικό αναθεωρήσεων

| Αναθεώρηση | Ημερομηνία έκδοσης | Περιγραφή αλλαγής | Η αναθεώρηση επικυρώθηκε από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό; |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22 Ιουλίου 2021 | Αρχική εσωτερική έκδοση – Δεν έχει επικυρωθεί από τη BSI | ☒ Μόνο για εσωτερική χρήση |
| B | 9 Σεπτεμβρίου 2024 12 Σεπτεμβρίου 2024 22 Οκτωβρίου 2024 | Αρχική υποβολή στη BSI, για έλεγχο Προστέθηκε ενότητα ασθενούς Προστέθηκε η ενότητα ασθενούς 9.5 | ☒ Ναι Αυτό το SSCP έχει επικυρωθεί στην αγγλική γλώσσα από τον κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με τις συστάσεις του MDCG 2019-9 |