PODSUMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA KLINICZNEGO (SSCP)

SSCP-0002

Systemy cewników Skater

TF-82238

TD-01

[DATA]

Do publikacji w Eudamed

| STANOWISKO | WYDZ. | IMIĘ I NAZWISKO / STANOWISKO |
| --- | --- | --- |
| Autor | Kwestie regulacyjne | Nadira Lotus Kierownik, Nadzór po wprowadzeniu do obrotu |

Matryca podpisów zatwierdzających

Ten dokument musi zostać przejrzany i zatwierdzony przez wszystkie wymienione poniżej osoby lub ich upoważnionych przedstawicieli.

| STANOWISKO | WYDZ. | IMIĘ I NAZWISKO / STANOWISKO |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzenie | Relacje z klinikami | Danyel Carr Starszy Dyrektor ds. relacji z klinikami |
| Zatwierdzenie | Jakość | Dan Woda Starszy inżynier ds. jakości |
| Zatwierdzenie | Kwestie regulacyjne | Scott Bishop Wiceprezes ds. regulacji |

Historia zmian

| Wersja | Data | Sekcje | Opis zmian | Numer żądania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07.06.2021 | Wszystkie | Raport wstępny | 00103372 |
| B | 09.09.2024 | Wszystkie | Zaktualizowano do nowego szablonu. Wstępne zgłoszenie do BSI | 04229 |
|  | 12.09.2024 | 9.0 | Dodaj sekcję pacjenta |  |
|  | 22.10.2024 | 9.5 | Dodano sekcję pacjenta 9.5 |  |

Uwaga: zatwierdzenia będą przechwytywane za pośrednictwem powiązanego żądania zmiany.

Spis treści

1.	Zakres niniejszego podsumowania bezpieczeństwa i działania klinicznego (SSCP)	4

1.1.	Nazwa handlowa urządzenia	4

1.2.	Opis urządzenia, podstawowy kod UDI-DI i klasyfikacja UE	5

1.3.	Rok wydania pierwszego certyfikatu (CE) obejmującego wyrób	11

1.4.	Nazwa, adres i numer SRN producenta	11

1.5.	Nazwa upoważnionego przedstawiciela i indywidualny numer rejestracyjny	11

1.6.	Nazwa jednostki notyfikowanej i indywidualny numer identyfikacyjny	12

2.	Przeznaczenie urządzenia	12

2.1.	Przeznaczenie / cel stosowania	12

2.2.	Wskazania	12

2.3.	Populacja docelowa	12

2.4.	Przeciwwskazania	12

3.	Opis wyrobu	12

3.1.	Opis urządzenia	12

3.2.	Poprzednie wersje i różnice między nimi	13

3.3.	Akcesoria, kompatybilne urządzenia i inne produkty używane w połączeniu	14

4.	Zagrożenia i ostrzeżenia	14

4.1.	Pozostałe zagrożenia i niepożądane skutki uboczne	14

4.2.	Ostrzeżenia i środki ostrożności	15

4.3.	Inne istotne aspekty bezpieczeństwa, w tym podsumowanie wszelkich zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA, w tym FSN), jeśli ma to zastosowanie	16

5.	Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)	16

5.1.	Podsumowanie danych klinicznych dotyczących równoważnego urządzenia, jeśli dotyczy	18

5.2.	Podsumowanie danych klinicznych z przeprowadzonych badań urządzenia przed oznakowaniem CE, jeśli dotyczy	19

5.3.	Podsumowanie danych klinicznych z innych źródeł, jeśli dotyczy	19

5.4.	Ogólne podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej	22

5.5.	Bieżąca lub planowana obserwacja kliniczna po wprowadzeniu produktu do obrotu.	26

6.	Możliwe alternatywy diagnostyczne lub terapeutyczne	33

7.	Sugerowany profil i szkolenie dla użytkowników	33

8.	Zharmonizowane normy / wspólne specyfikacje	33

9.	B. Podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności dla pacjentów/osób postronnych	36

9.1.	Identyfikacja wyrobu i informacje ogólne	36

9.2.	Powód korzystania z tego urządzenia	37

9.3.	Opis wyrobu	38

9.4.	Zagrożenia i ostrzeżenia	38

9.5.	Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu	38

9.6.	Inne opcje leczenia	40

9.7.	Szkolenia dla pracowników służby zdrowia	41

10.	Historia zmian	41

Podsumowanie bezpieczeństwa i działania klinicznego

Celem niniejszego Podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) jest zapewnienie publicznego dostępu do zaktualizowanego podsumowania głównych aspektów bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej Systemu Drenażu SKATER od 1 stycznia 2022 do 3 maja 2024 r. (okres sprawozdawczy).

Celem SSCP nie jest zastąpienie instrukcji użytkowania jako głównego dokumentu mającego na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia, ani dostarczenie sugestii diagnostycznych lub terapeutycznych dla użytkowników lub pacjentów.

Poniższe informacje są przeznaczone dla użytkowników / pracowników służby zdrowia. Nie opracowano uzupełniającego dokumentu SSCP zawierającego informacje dla pacjentów, ponieważ system cewników drenażowych Skater jest urządzeniem wszczepialnym, do którego pacjenci otrzymują kartę implantu, ale urządzenie to nie jest przeznaczone do bezpośredniego stosowania przez pacjentów.

# Zakres niniejszego podsumowania bezpieczeństwa i działania klinicznego (SSCP)

# Nazwa handlowa urządzenia

Cewniki i zestawy drenażowe SKATER

- Zestaw cewników SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową typu pigtail w wersji blokującej i nieblokującej

- Cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail w wersji blokującej i nieblokującej

- Cewnik do drenażu dróg żółciowych SKATER™ z pętlą typu pigtail w wersji blokującej i nieblokującej

- Zestaw SKATER™ typu pigtail w wersji blokowanej z introduktorem do drenażu dróg żółciowych

- Cewnik do nefrostomii SKATER™ z blokowaną i nieblokującą pętlą typu pigtail

- Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną i nieblokującą pętlą typu pigtail

- Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail

- Zestaw uniwersalny i nefrostomiczny SKATER™ blokowaną i nieblokującą pętlą typu pigtail

- Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą

# Opis urządzenia, podstawowy kod UDI-DI i klasyfikacja UE

Tabela 1.2-1: Grupa produktów i podstawowy UDI-DI

| Grupa produktów | Podstawowy identyfikator modelu wyrobu (BUDI-DI) |
| --- | --- |
| Cewniki drenażowe SKATER™: - Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii Skater™ | 0886333010002XF |
| - Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii Skater™ | 0886333010003XH |
| - Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą |  |
| - Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową – nieblokujący | 0886333010020XH |
| - Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową – blokowany | 0886333010019XY |
| - Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ | 0886333010008XT |
| - Cewnik drenażowy SKATER™ - blokowany | 0886333010007XR |
| - Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ | 0886333010017XU |
| - Blokujący się cewnik SKATER™ do nefrostomii | 0886333010016XS |
| - Nieblokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych | 0886333010005XM |
| - Blokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych | 0886333010004XK |
| Zestawy drenażowe SKATER™: - Nieblokujący się zestaw SKATER™ do nefrostomii | 0886333010018XW |
| - Blokujący się zestaw SKATER™ do nefrostomii | 0886333010000XB |
| - Blokujący się zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii | 0886333010001XD |
| - Blokujący się zestaw SKATER™ z introduktorem do drenażu dróg żółciowych | 0886333010011XG |

Tabela 1.2-2: Opis urządzenia i numery katalogowe

| Nazwa / opis wyrobu | Numer modelu/numer katalogowy |
| --- | --- |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (6F x 20 cm) | 756006020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (6F x 25 cm) | 756006025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (7F x 20 cm) | 756007020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (7F x 25 cm) | 756007025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (8F x 20 cm) | 756008020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (8F x 25 cm) | 756008025 |
| Nieblokujący się zestaw SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową (8F x 30 cm) | 756008030 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (10F x 20 cm) | 756010020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (10F x 25 cm) | 756010025 |
| Nieblokujący się zestaw SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową (10F x 30 cm) | 756010030 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (12F x 20 cm) | 756012020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (12F x 25 cm) | 756012025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do pojedynczego drenażu z nieblokującym się warkoczem (14F x 20 cm) | 756014020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (14F x 25 cm) | 756014025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z nieblokującą się pętlą typu pigtail (16F x 25 cm) | 756016025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (6F x 20 cm) | 756506020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (6F x 25 cm) | 756506025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (7F x 20 cm) | 756507020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (7F x 25 cm) | 756507025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (8F x 20 cm) | 756508020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (8F x 25 cm) | 756508025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (8F x 30 cm) | 756508030 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (10F x 20 cm) | 756510020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (10F x 25 cm) | 756510025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (10F x 30 cm) | 756510030 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (12F x 20 cm) | 756512020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (12F x 25 cm) | 756512025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (14F x 20 cm) | 756514020 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (14F x 25 cm) | 756514025 |
| Zestaw cewników drenażowych SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową z blokującą się pętlą typu pigtail (16F x 25 cm) | 756516025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (6F x 25 cm) | 751106025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (6F x 35 cm) | 751106035 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (7F x 25 cm) | 751107025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (7F x 35 cm) | 751107035 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (8F x 25 cm) | 751108025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (8F x 35 cm) | 751108035 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (10F x 25 cm) | 751110025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (10F x 35 cm) | 751110035 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (12F x 25 cm) | 751112025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (12F x 35 cm) | 751112035 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (14F x 25 cm) | 751114025 |
| Nieblokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (16F x 25 cm) | 751116025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (6F x 25 cm) | 755106025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (6F x 35 cm) | 755106035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (7F x 25 cm) | 755107025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (7F x 35 cm) | 755107035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (8F x 25 cm) | 755108025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (8F x 35 cm) | 755108035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (10F x 25 cm) | 755110025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (10F x 35 cm) | 755110035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (12F x 25 cm) | 755112025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (12F x 35 cm) | 755112035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (14F x 25 cm) | 755114025 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (14F x 35 cm) | 755114035 |
| Blokujący się cewnik drenażowy SKATER™ typu pigtail (16F x 25 cm) | 755116025 |
| Nieblokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (8F x 40 cm) | 755208040 |
| Nieblokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (10F x 40 cm) | 755210040 |
| Nieblokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (12F x 40 cm) | 755212040 |
| Blokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (8F x 40 cm) | 755308040 |
| Blokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (10F x 40 cm) | 755310040 |
| Blokujący się cewnik SKATER™ do drenażu dróg żółciowych (12F x 40 cm) | 755312040 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (6F x 25 cm) | 755506025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (6F x 35 cm) | 755506035 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (7F x 25 cm) | 755507025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (7F x 35 cm) | 755507035 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (8F x 25 cm) | 755508025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (8F x 35 cm) | 755508035 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (10F x 25 cm) | 755510025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (10F x 35 cm) | 755510035 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (12F x 25 cm) | 755512025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (12F x 35 cm) | 755512035 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (14F x 25 cm) | 755514025 |
| Nieblokujący się cewnik do nefrostomii SKATER™ (14F x 35 cm) | 755514035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (6F x 25 cm) | 755606025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (6F x 35 cm) | 755606035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (7F x 25 cm) | 755607025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (7F x 35 cm) | 755607035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 25 cm) | 755608025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 755608035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (10F x 25 cm) | 755610025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (10F x 35 cm) | 755610035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (12F x 25 cm) | 755612025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (12F x 35 cm) | 755612035 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (14F x 25 cm) | 755614025 |
| Cewnik nefrostomijny SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (14F x 35 cm) | 755614035 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (6F x 35 cm) | 757306600 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (6F x 35 cm) | 757306700 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (7F x 35 cm) | 757307000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 757308000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 757308600 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 757308700 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (10F x 35 cm) | 757310000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (12F x 35 cm) | 757312000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z blokowaną pętlą typu pigtail (14F x 35 cm) | 757314700 |
| Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 767308000 |
| Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 767308300 |
| Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail (10F x 35 cm) | 767310300 |
| Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail (10F x 35 cm) | 767310000 |
| Zestaw SKATER™ z introduktorem do nefrostomii z blokowaną pętlą typu pigtail (12F x 35 cm) | 767312000 |
| Blokujący się zestaw SKATER™ z introduktorem do drenażu dróg żółciowych (8F x 40 cm) | 765308300 |
| Blokujący się zestaw SKATER™ z introduktorem do drenażu dróg żółciowych (10F x 40 cm) | 765310300 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z nieblokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 750308000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z nieblokowaną pętlą typu pigtail (8F x 35 cm) | 750308100 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z nieblokowaną pętlą typu pigtail (10F x 35 cm) | 750310000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z nieblokowaną pętlą typu pigtail (12F x 35 cm) | 750312000 |
| Zestaw do nefrostomii SKATER™ z nieblokowaną pętlą typu pigtail (14F x 35 cm) | 750314000 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 15 cm) | 756106015 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 20 cm) | 756106020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 25 cm) | 756106025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (7F x 20 cm) | 756107020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (7F x 25 cm) | 756107025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 20 cm) | 756108020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 25 cm) | 756108025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 30 cm) | 756108030 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 20 cm) | 756110020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 25 cm) | 756110025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 30 cm) | 756110030 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 20 cm) | 756112020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 25 cm) | 756112025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 20 cm) | 756114020 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 25 cm) | 756114025 |
| Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 25 cm) | 756116025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 15 cm) | 756606015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 20 cm) | 756606020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 25 cm) | 756606025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (6F x 35 cm) | 756606035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (7F x 15 cm) | 756607015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (7F x 20 cm) | 756607020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (7F x 25 cm) | 756607025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 15 cm) | 756608015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 20 cm) | 756608020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 25 cm) | 756608025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 30 cm) | 756608030 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 35 cm) | 756608035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (8F x 45 cm) | 756608045 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 15 cm) | 756610015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 20 cm) | 756610020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 25 cm) | 756610025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 30 cm) | 756610030 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 35 cm) | 756610035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 45 cm) | 756610045 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (10F x 60 cm) | 756610060 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 15 cm) | 756612015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 20 cm) | 756612020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 25 cm) | 756612025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 30 cm) | 756612030 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 35 cm) | 756612035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 45 cm) | 756612045 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (12F x 60 cm) | 756612060 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 15 cm) | 756614015 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 20 cm) | 756614020 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 25 cm) | 756614025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 30 cm) | 756614030 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 35 cm) | 756614035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 45 cm) | 756614045 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (14F x 60 cm) | 756614060 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 25 cm) | 756616025 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 30 cm) | 756616030 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 35 cm) | 756616035 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 45 cm) | 756616045 |
| Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii SKATER™ (16F x 60 cm) | 756616060 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (6F x 15 cm) | 758606015 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (6F x 20 cm) | 758606020 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (6F x 25 cm) | 758606025 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (7F x 15 cm) | 758607015 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (7F x 25 cm) | 758607025 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (8F x 15 cm) | 758608015 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (8F x 25 cm) | 758608025 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (10F x 15 cm) | 758610015 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (10F x 25 cm) | 758610025 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (12F x 15 cm) | 758612015 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (12F x 25 cm) | 758612025 |
| Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabela 1.2-3: Klasyfikacja UE Kody GMDN i EMDN

| Grupa produktów | GMDN | EMDN | Klasyfikacja UE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewniki drenażowe SKATER™: - Cewniki drenażowe uniwersalne i do nefrostomii SKATER - Zestawy drenażowe SKATER z małą pętlą | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - Zestaw drenażowy SKATER do drenażu metodą jednostopniową - Cewnik drenażowy SKATER | 35824 11305 | A060201 |  |
| - Cewnik SKATER do nefrostomii | 10735 | U040203 |  |
| Zestawy drenażowe SKATER™: - Zestaw SKATER do nefrostomii - Zestaw SKATER z introduktorem do nefrostomii | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - Cewnik SKATER do drenażu dróg żółciowych - Zestaw SKATER z introduktorem do drenażu dróg żółciowych | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Rok wydania pierwszego certyfikatu (CE) obejmującego wyrób

Cewniki drenażowe SKATER po raz pierwszy wprowadziła do obrotu UE firma PBN Medical i w 1998 r. uzyskały one pierwotny znak CE. Następnie, w 1999 roku, cewniki drenażowe SKATER zostały wprowadzone na rynek amerykański przez Angiotech/Medical Device Technologies.

W 2013 roku, poprzez przejęcie Angiotech/Medical Device Technologies, firma Argon Medical Devices, Inc. nabyła linię produktów, obecnie sprzedawaną w UE pod znakiem CE 565719 i NB 2797. Urządzenia te były wcześniej oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą MDD jako urządzenia klasy IIb zgodnie z załącznikiem IX, regułą 8 dyrektywy MDD 93/42/EWG. Historyczny numer dokumentacji technicznej cewników i zestawów drenażowych SKATER to TF-82238. Cewniki drenażowe i zestawy SKATER pozostaną wyrobami klasy IIb po zastosowaniu kryteriów określonych w załączniku VIII, rozdziale III rozporządzenia MDR 2017/745 UE, zasadzie 8.

# Nazwa, adres i numer SRN producenta

| Dane producenta |  |
| --- | --- |
| Numer SRN producenta: US-MF-000002324 | Nazwa producenta: Argon Medical Devices, Inc. |
| Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Numer telefonu: 903.675.9321 | Adres: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 Stany Zjednoczone |

# Nazwa upoważnionego przedstawiciela i indywidualny numer rejestracyjny

| Informacje o upoważnionym przedstawicielu |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Nazwa organizacji upoważnionego przedstawiciela: Emergo Europe |
| Dane kontaktowe: Vigilance Team | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Numer telefonu: +31.70.345.8570 Faks:+31 (0)70 346 7299 | Adres Numer i nazwa ulicy: 60 Westervoortsedijk Miasto: Arnhem Kod pocztowy: 6827 AT Kraj: Holandia |

# Nazwa jednostki notyfikowanej i indywidualny numer identyfikacyjny

| Jednostka notyfikowana |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adres: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Holandia |
| Witryna internetowa: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0) 20 346 07 81 |
| Numer jednostki notyfikowanej: | 2797 |

# Przeznaczenie urządzenia

# Przeznaczenie / cel stosowania

System drenażowy Skater przeznaczony jest do stosowania u osób wymagających przezskórnego drenażu lub aspiracji ropni i nieprawidłowych skupisk płynów w celach diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku szerokiej gamy skupisk płynów.

# Wskazania

Produkt przeznaczony jest do drenażu przezskórnego w różnych zastosowaniach drenażowych (np. torbiele, ropnie, krwiaki, wysięki opłucnowe, wodobrzusze, pęcherzyki żółciowe, nefrostomie, ropnie i drogi żółciowe).

# Populacja docelowa

Pacjenci mogą być w różnym wieku, od młodych dorosłych po osoby starsze, dowolnej płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, zaś poziom sprawności fizycznej może być zróżnicowany – od aktywnego i wysportowanego po otyły i siedzący tryb życia.

# Przeciwwskazania

Brak znanych przeciwwskazań

# Opis wyrobu

# Opis urządzenia

Cewniki drenażowe Skater:

Cewniki drenażowe Skater zaprojektowano z myślą o zapewnianiu maksymalnego przepływ drenażu dzięki dużemu światłu i dużym otworom drenażowym. Wykonane są z miękkiego poliuretanu, co zapewnia komfort pacjenta, optymalną odporność na zagięcia, łatwość zakładania i widoczność w promieniach rentgenowskich. Położenie cewnika po jego umieszczeniu wskazują wizualne znaczniki położenia. Cewniki pokryte są powłoką hydrofilową SLIP-COAT™, minimalizującą tarcie podczas wprowadzania.

Różne konfiguracje obejmują blokowane lub nieblokowane pętle typu pigtail, od 6F do 16F i od 15 cm do 60 cm, z metalowym usztywniaczem, usztywniaczem elastycznym (dla cewników ≥ 8F) i/lub prowadnicą trokaru Choice Lock™.

Cewniki drenażowe Skater Z małą pętlą mają małą pętlę typu pigtail umożliwiającą przezskórny drenaż w małych przestrzeniach.

Cewnik do drenażu dróg żółciowych Skater jest wyposażony w znacznik radiocieniujący, który zapewnia wyraźny widok najbliższego otworu drenażowego, co pozwala na dokładne umiejscowienie go w drogach żółciowych, a także dodatkowe otwory drenażowe umożliwiające odpływ przewodów żółciowych do dwunastnicy.

Urządzenie jest dostarczane w stanie sterylnym i przeznaczone do jednorazowego użytku.

Cewnik drenażowy SKATER z ukazaniem poszczególnych części oraz cewnik drenażowy Skater z trokarem Choice Lock.

Zestawy drenażowe Skater:

Zestaw do drenażu dróg żółciowych Skater z introduktorem składa się z cienkiej igły trokarowej, prowadnika dostępowego i współosiowego rozszerzacza, który umożliwia atraumatyczne umieszczenie prowadnika o średnicy 0,035” lub 0,038”. Wyrób posiada duże, owalne otwory drenażowe i cechuje się dużym światłem, co zapewnia maksymalną przepustowość.

Zestawy do nefrostomii Skater i zestawy do nefrostomii Skater z introduktorem zawierają metalowe lub elastyczne kaniule usztywniające. Produkt posiada ułatwiającą wprowadzenie, hydrofilową powłokę SLIP-COAT™ na końcu dystalnym, duże światło i duże owalne otwory drenażowe zapewniające maksymalną przepustowość.

Okres użycia / żywotność tych urządzeń wynosi do 12 tygodni.

Możliwe powikłania obejmują między innymi krwotok/krwiak, zakażenie/sepsę oraz niedrożność i/lub przemieszczenie cewnika.

Podobnie jak w przypadku każdej procedury drenażu, nawet w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem przez lekarza istnieje pewne ryzyko, jednak korzyści płynące ze stosowania cewnika drenażowego Skater przewyższają ryzyko związane z użyciem wyrobu.

Korzyścią kliniczną tego urządzenia jest możliwość usuwania zakażonego płynu lub jego nagromadzenia z jam ciała. Ustąpienie objawów pacjenta spowodowanych zakażonym płynem lub jego nagromadzeniem. Mniejsze zagrożenia i powikłania w porównaniu z interwencją chirurgiczną.

Okres użycia / żywotność wynosi do 12 tygodni.

# Poprzednie wersje i różnice między nimi

Ta sekcja nie ma zastosowania (N/A).

# Akcesoria, kompatybilne urządzenia i inne produkty używane w połączeniu

      - Zestawy SKATER™ z introduktorem

Zestaw SKATER z introduktorem umożliwia łatwe, dokładne i atraumatyczne umieszczanie prowadnika o średnicy do 0,038” w zabiegach nienaczyniowych.

Osłonki/igły introduktora (ISN)

ISN zapewnia szybki i sprawny dostęp umożliwiający wprowadzenie prowadnika o średnicy do 0,038 mm w zabiegach nienaczyniowych.

      - System dostępu dla tępo zakończonych igieł Hawkins™

Tępo zakończone igły Hawkins są wyposażone w ostre i tępe ostrza, zapewniające kontrolowany dostęp w zabiegach drenażu przezskórnego.

      - Worki drenażowe

Worki drenażowe służą do efektywnego zbierania płynów podczas drenażu.

# Zagrożenia i ostrzeżenia

# Pozostałe zagrożenia i niepożądane skutki uboczne

Proces zarządzania ryzykiem firmy Argon jest prowadzony zgodnie z normą EN ISO 14971:2019. Podsumowanie i ocena poszczególnych ryzyk resztkowych zostały przeprowadzone w drodze przeglądu literatury klinicznej na temat przedmiotowego urządzenia i najnowocześniejszych (SOA) metod zawartych w normie CER-031 Rev C. W poniższej tabeli przedstawiono jedynie najistotniejsze klinicznie ryzyka (zdarzenia z udziałem pacjenta) zidentyfikowane w wyniku oceny klinicznej.

Tabela 4.1-1: Charakterystyka ryzyk i korzyści dla produktu (PMCFP-0030 Rev E)

| Identyfikator ryzyka | Ryzyko resztkowe |
| --- | --- |
| R1 | Krwawienie (krwotok/krwiak) |
| R2 | Zakażenie/Sepsa |
| R3 | Odma opłucnowa |
| R4 | Bilomy |
| Identyfikator świadczenia | Korzyść kliniczna |
| B1 | Usuwanie nagromadzonego płynu z jam ciała |
| B2 | Ustąpienie objawów pacjenta spowodowanych zakażeniem płynu lub jego nagromadzeniem |
| B3 | Mniejsza liczba powikłań i zagrożeń w porównaniu z interwencją chirurgiczną |
| B4 | Ułatwianie dostępu przezskórnego w celu założenia cewnika |
| B5 | Zapobieganie przemieszczeniu się cewnika, co z kolei zmniejsza ryzyko dodatkowych zabiegów lub wymian |

Tabela 4.1-2: Ocena korzyści (RMR-0022 Rev H)

| Korzyści | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuwanie nagromadzonego płynu z jam ciała | 4 | 6 | 24 |
| Ustąpienie objawów pacjenta spowodowanych zakażeniem płynu lub jego nagromadzeniem | 4 | 6 | 24 |
| Mniejsza liczba powikłań i zagrożeń w porównaniu z interwencją chirurgiczną | 4 | 6 | 24 |
| Ułatwianie dostępu przezskórnego w celu założenia cewnika | 4 | 6 | 24 |
| Zapobieganie przemieszczeniu cewnika | 4 | 6 | 24 |
| BPN najgorszego przypadku: | 4 | 6 | 24 |

OCCt (prawdopodobieństwo wystąpienia korzyści wynikającej z leczenia/wyniku) opiera się na danych z CER-031 Rev. C.

Tabela 4.1.-3: Zdarzenia niepożądane opisane w literaturze (CER-031 Rev C)

| Zdarzenia niepożądane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdarzenie niepożądane | Odnotowana częstotliwość (zakres, %) | Sugerowana wartość progowa (%) |
| Poważne powikłania | 7,2% (4,5%–9%) | 10,0% |
| Pomniejsze powikłania | 22,2% (1,6%–37,6%) | 45,2% |
| Zgon | 1,1% (0%–3,7%) | 3,3% |
| Sepsa | 2,3% (0,4%–26,4%) | 15,2% |
| Krwotok | 1,7% (0,3%–9,3 | 5,7% |
| Zapalne/zakaźne (ropień, zapalenie otrzewnej, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki) | 3,6% (0,4%–28,4%) | 18,4% |
| Przemieszczenie cewnika | 7,9% (3,6%–14%) | 17% |
| Wyciek wokół cewnika | 2,2% (0,4%–10%) | 8,3% |
| Usuwanie kamieni |  |  |
| - Zapalenie dróg żółciowych | 2% (1,8%–2,7%) | 3% |
| - Hemobilia | 1% | 2% |
| - Pomniejsze powikłania | 8% (5,7%–8,8%) | 2% |

Oceniono korzyści kliniczne i wszelkie zidentyfikowane lub resztkowe ryzyko dla pacjenta określone w danych klinicznych. Przyjmując odpowiednie cele dotyczące bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności, istotne w kontekście zamierzonych korzyści klinicznych, określono akceptowalność stosunku korzyści do ryzyka na podstawie obecnego stanu wiedzy medycznej.

Zagrożenia związane z użytkowaniem systemu drenażowego SKATER nie stanowią nieuzasadnionego ryzyka dla użytkownika, pacjenta ani środowiska. W rezultacie ustalono, że korzyści kliniczne wynikające ze stosowania systemu drenażowego SKATER przewyższają jego ogólne ryzyko resztkowe. Ocena danych klinicznych nie wykazała żadnych nowych zagrożeń dotyczących systemu drenażowego SKATER.

# Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabela 4.2.-1: Odniesienia do ostrzeżeń i środków ostrożności w IFU

| Komponent urządzenia/systemu | IFU |
| --- | --- |
| Cewniki drenażowe SKATER | IFU7000M Rev B |
| Zestawy drenażowe SKATER | IFU7653M Rev B |

Ostrzeżenia

- Tego urządzenia nie należy ponownie sterylizować, używać ponownie ani poddawać ponownej obróbce

- Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte, urządzenie jest uszkodzone lub upłynął termin ważności.

- Podczas wprowadzania należy unikać kontaktu z kością, chrząstką i tkanką bliznowatą, które mogą uszkodzić końcówkę cewnika.

Środki ostrożności

- Przed użyciem należy aktywować powłokę hydrofilową na cewniku sterylną wodą lub solą fizjologiczną.

- Upewnić się, że dren jest dobrze zamocowany i system jest nienaruszony, aby zapobiec jego przemieszczeniu. Zabezpiecz cewnik za pomocą urządzenia mocującego, szwu lub taśmy.

- Oceń miejsce wprowadzenia drenu pod kątem oznak przecieku, zaczerwienienia lub sączenia. Objawy te mogą świadczyć o infekcji lub podrażnieniu otaczającej skóry.

- Monitoruj zmiany w charakterystyce lub objętości płynu lub krwawienia.

- Zaleca się, aby cewnik był mocowany w linii prostej, a wszelkie zakrzywienia wykonywane były na rurce łączącej.

- Przestroga: jeśli cewnik z pętlą typu pigtail ma zostać usunięty na innym oddziale, zaleca się, aby niniejsze wskazówki towarzyszyły opisowi przypadku pacjenta, aby zapewnić, że kompetentny personel będzie wiedział o obecności cewnika blokującego. Wskazane jest również poinformowanie pacjenta.

- Igła wprowadzająca posiada obwódkę pomagającą w zapobieganiu kontaktowi palców z drutem i pociąganiu go palcami. Nie przeciągać prowadnika przez igłę. (dotyczy zestawów drenażowych SKATER)

# Inne istotne aspekty bezpieczeństwa, w tym podsumowanie wszelkich zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA, w tym FSN), jeśli ma to zastosowanie

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych działań FSCA.

# Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)

Podsumowanie raportu z oceny klinicznej CER-031 Rev C:

Ocenę kliniczną przeprowadzono w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i skuteczności systemu drenażowego SKATER. W niniejszym raporcie przeanalizowano dane pochodzące od producenta, jak również dane uzyskane ze źródeł zewnętrznych.

- Systemy drenażowe SKATER to produkty starszej generacji, mające długą historię na rynku. Ocena kliniczna wykazała, że ogólne właściwości techniczne, biologiczne i kliniczne urządzeń są podobne.

- Badania bezpieczeństwa i wydajności pozaklinicznej oraz ocena biozgodności potwierdzają wydajność i bezpieczeństwo systemu drenażowego SKATER w zastosowaniach klinicznych. Obejmuje to między innymi testy symulacyjne, testy działania urządzeń, testy wydajności, testy przyspieszonego starzenia, testy generowania cząstek, testy opakowań, sprawdzenia wymiarów i wyglądu, próby szczelności, testy integralności produktu i próby wytrzymałości na rozciąganie. Wykazano również, że urządzenia spełniają obowiązujące normy i wytyczne.

- Na podstawie przeglądu SOA przeprowadzonego na podstawie dostępnej literatury dotyczącej systemów drenażowych przeznaczonych do zastosowań w drenażu oraz oceny alternatywnych urządzeń i technik dostępnych na rynku, system drenażowy SKATER można uznać za zgodny z aktualnym stanem techniki z punktu widzenia jego przeznaczenia.

- Na podstawie przeglądu danych PMS lub danych z zewnętrznych baz danych urządzeń medycznych zebranych w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r. W UE zgłoszono 225 skarg dotyczących cewników drenażowych SKATER i zestawów drenażowych SKATER, co stanowi odsetek 0,035% pośród 637 771 jednostek w UE w okresie objętym sprawozdaniem. W UE zgłoszono 11 skarg dotyczących zestawu z introduktorem SKATER, co stanowi odsetek 0,043%. W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano w UE 25 329 sztuk tego zestawu. W UE zgłoszono 2 skargi dotyczące produktu SKATER FIX, co stanowi odsetek 0,0003% przy sprzedaży 724 513 egzemplarzy w UE w okresie objętym sprawozdaniem. Liczba zgłoszonych skarg była zatem niska w odniesieniu do liczby sprzedanych urządzeń drenażowych. W rozpatrywanym okresie w wyniku przeglądu skarg, CAPA ani działań terenowych nie stwierdzono żadnych nowych zagrożeń. Zdarzenia niepożądane zgłaszane w przypadku podobnych urządzeń z baz danych dotyczących bezpieczeństwa nie stanowiły nowych zagrożeń i zostały już uwzględnione w dokumentacji ryzyka dotyczącej przedmiotowych urządzeń, a ich skutki zostały ograniczone do akceptowalnego poziomu.

- Systematyczny przegląd literatury przeprowadzony w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności systemu drenażowego SKATER nie wykazał żadnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń. Ponadto nie zaobserwowano żadnych nowych zagrożeń ani wzrostu tendencji w zakresie znanych zagrożeń związanych ze stosowaniem tych urządzeń.

- Dane przeanalizowane podczas tej oceny klinicznej potwierdzają, że korzystne oddziaływania systemu drenażowego SKATER przewyższają ryzyko związane z jego stosowaniem.

- W normalnych warunkach użytkowania i przy stosowaniu w sposób zgodny z instrukcjami producenta spełnione są wymagania kliniczne dotyczące urządzenia, a urządzenie działa zgodnie z opisem i przeznaczeniem.

- Zagrożenia zidentyfikowane dla urządzeń w analizie FMEA zostały złagodzone w dopuszczalnym stopniu, a zidentyfikowane ryzyka resztkowe i skutki uboczne są dopuszczalne, gdy porówna się je z zamierzonymi korzyściami wynikającymi ze stosowania urządzeń.

- Raport potwierdza, że stosowanie systemu drenażowego SKATER zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystkie ryzyka i zdarzenia zgłaszane w związku z urządzeniami zostały odpowiednio omówione w dokumentach dotyczących ryzyka. Stwierdzono, że stopień powagi i częstość występowania wszystkich potencjalnych zagrożeń mieściły się w dopuszczalnych granicach.

- Firma Argon Medical Devices wykazała, że przedmiotowe urządzenie, system drenażowy SKATER, jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi GSPR dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności (GSPR 1, 2, 6 i 8). Spełnione zostały zatem wymagania dotyczące oceny klinicznej.

Podsumowanie obserwacji klinicznej po wprowadzeniu do obrotu:

Ocena PMCF przeprowadzana będzie w ramach Planu PMCF-0030, stanowiącego część Planu PMS i będzie aktualizowany na podstawie wyników niniejszego PMCF oraz zgodnie z MEDDEV 2.12/2 Rev.

Raport PMCF będzie zawierał:

Wyniki działań PMCFR-0030 zostaną przeanalizowane i udokumentowane w Raporcie z oceny PMCF. Raport z oceny PMCF będzie stanowił część raportu z oceny klinicznej i dokumentacji technicznej.

W raporcie PMCF zostaną uwzględnione następujące elementy:

- Populacja pacjentów: Populacja objęta działaniami PMCF (w odpowiednim zakresie) i całkowita populacja pacjentów, na którą ma wpływ urządzenie.

- Wszelkie kryteria włączenia/wyłączenia zebranych danych.

- Podsumowanie danych: Należy podsumować dane wejściowe określone powyżej. Jeżeli nie pojawią się żadne nowe dane do przekazania, informacja o tym zostanie podana w podsumowaniu. Jeżeli istnieje duża ilość podobnych danych, można przedstawić analizę statystyczną tych danych.

- Omówienie danych: W tej sekcji osobno omówione zostaną dane z poszczególnych źródeł danych PMCF. W omówieniu wskazane zostaną źródła danych wejściowych, które zidentyfikowały istotne nowe dane lub zmiany w trendach danych, a także wszelkie zmiany związane z powagą szkód spowodowanych zmianami pod względem wadliwego działania urządzeń lub częstotliwością incydentów.

- Wnioski: Podsumowanie każdego źródła danych wejściowych PMCF będzie zawierać wyciągnięte wnioski. Wszelkie nowe ryzyka, zmiany ryzyk lub zmiany częstotliwości występowania powinny zostać odnotowane i powinny skutkować aktualizacją raportu z oceny klinicznej, analizy ryzyka projektowego/użyteczności lub obu tych dokumentów. We wnioskach określone zostaną wszelkie ryzyka, zmiany ryzyk i inne sygnały wymagające podjęcia działań zapobiegawczych lub korygujących. Wniosek będzie zawierał informację, czy konieczne są dodatkowe działania PMCF i odpowiednio zaktualizowany zostanie plan PMCF.

# Podsumowanie danych klinicznych dotyczących równoważnego urządzenia, jeśli dotyczy

Strategia równoważności dla cewników zewnętrznych systemu drenażowego SKATER zgodnie z normą CER-031 Rev C, sekcja 6.1

Argon Medical wdraża formalną strategię równoważności dla cewników do drenażu zewnętrznego wchodzących w skład systemu drenażowego SKATER, sprzedawanych pod następującymi nazwami handlowymi:

- Zestaw do drenażu uniwersalny i do nefrostomii SKATER™

- Zestaw drenażowy SKATER™ z małą pętlą

- Zestaw drenażowy SKATER™ do drenażu metodą jednostopniową

- Cewnik drenażowy SKATER™

- Cewnik SKATER™ do nefrostomii

Nie ma różnic w charakterystyce klinicznej i biologicznej cewników do drenażu zewnętrznego wchodzących w skład zestawów o wyżej wymienionych nazwach handlowych. Mimo że występują różnice w parametrach technicznych, takich jak konstrukcja, specyfikacje i metody wprowadzania, różnice te nie mają znaczenia klinicznego i nie wpływają na bezpieczeństwo ani wydajność urządzeń, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem.

Wybór projektu, specyfikacji i metod wprowadzania może się różnić w zależności od potrzeb pacjenta lub przeszkolenia i preferencji lekarza. Aby sprostać tym zmiennym wymaganiom, system drenażowy SKATER jest dostępny w różnych konfiguracjach dostosowanych do różnych pacjentów i technik wybranych przez lekarza.

Większość zestawów cewników zawiera akcesoria pozwalające na stosowanie obu metod wprowadzania:

- Bezpośrednie wkłucie: przy użyciu trokaru Choice Lock

- Wprowadzanie po prowadniku: przy użyciu metalowych lub plastikowych usztywniaczy

Wybór metody wprowadzenia zależy od umiejscowienia docelowego zbiornika z płynem, a dokonuje się go z myślą o określeniu najbezpieczniejszej ścieżki, która zminimalizuje ryzyko przypadkowej perforacji narządów lub naczyń podczas przezskórnego wprowadzania.

Zestawy cewników sprzedawane pod wyżej wymienionymi nazwami handlowymi są dostępne w różnych rozmiarach i długościach, aby dostosować je do różnych typów ciała pacjentów i lepkości płynów. Istotne jest, aby przeszkoleni lekarze i klinicyści wybrali cewnik o odpowiednim rozmiarze, biorąc pod uwagę budowę ciała pacjenta oraz odległość między skórą a docelowym zbiornikiem płynu.

# Podsumowanie danych klinicznych z przeprowadzonych badań urządzenia przed oznakowaniem CE, jeśli dotyczy

Nie dotyczy. Przed oznakowaniem CE nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych.

# Podsumowanie danych klinicznych z innych źródeł, jeśli dotyczy

Dane kliniczne dotyczące systemu drenażowego Skater pochodzą z następujących źródeł: CER-031 Rev C:

Literatura SOA (CER-031 Rev C sekcja 3):

W tej sekcji oceniono praktyki w zakresie drenażu zbiorników płynowych, ropni lub nagromadzeń z jam ciała na podstawie aktualnej wiedzy i stanu techniki. Dokonano przeglądu literatury w celu zebrania informacji na temat populacji docelowej, wskazań do zabiegu w oparciu o dostępne alternatywy oraz analizy rynku urządzeń konkurencyjnych lub referencyjnych.

Przezskórny drenaż cewnikowy (PCD) jest coraz częściej stosowany jako małoinwazyjny zabieg medyczny służący do drenażu ropni lub skupisk płynów. Zabieg ten, zwykle wykonywany pod kontrolą obrazowania, stosują przede wszystkim radiolodzy interwencyjni i podobnie przeszkoleni pracownicy służby zdrowia.

Potrzeba drenażu pojawia się, gdy w jakiejkolwiek części ciała rozwinie się ropień. W niektórych przypadkach wystarcza proste nacięcie i drenaż, jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach konieczna może być bardziej zaawansowana interwencja. Tradycyjnie w tego typu przypadkach standardem było otwarcie chirurgiczne. Jednakże PCD jest obecnie rozwiązaniem pośrednim pomiędzy metodami nieinwazyjnymi a bardziej inwazyjnymi zabiegami chirurgicznymi.

Badania wykazały, że metoda PCD z wykorzystaniem obrazowania, szczególnie z użyciem cewników typu pigtail, jest bardzo skuteczna w drenażu różnych zbiorników płynów. Technika ta charakteryzuje się wysoką skutecznością i niskim wskaźnikiem powikłań, co czyni ją preferowaną opcją w wielu scenariuszach klinicznych (Mukthinuthalapati i in., 2020; Rai i in., 2022).

Kryteria akceptacji zdefiniowano na podstawie wyników dotyczących bezpieczeństwa i wydajności, opartych na aktualnej wiedzy i najnowocześniejszych praktykach w tej dziedzinie, a także na przeglądzie opublikowanej literatury na temat urządzeń konkurencji. Następnie kryteria te wykorzystano do porównania wyników działania badanych urządzeń, aby upewnić się, że spełniają one wymagane standardy bezpieczeństwa i skuteczności.

Dane pobrane z literatury (CER-031 Rev C sekcja 7.5):

Kompleksowe badanie danych klinicznych dotyczących produktów drenażowych Argon Medical SKATER przeprowadzono w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 3 maja 2024 r. W wyniku tego wyszukiwania znaleziono 4 istotne artykuły. Wcześniejsze wyszukiwanie obejmujące okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 lipca 2022 r. pozwoliło na znalezienie 19 artykułów. Łącznie w ocenie danych dotyczących wykorzystania (DUE - Data on Use Evaluation) uwzględniono 23 artykuły.

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa urządzeń objętych badaniem oraz publikacji DUE oceniono w oparciu o ustalone wcześniej kryteria akceptacji, zaczerpnięte z literatury na temat podobnych urządzeń. Analiza wykazała następujące fakty:

- Częstość występowania krwawienia: Zaobserwowano niską częstość występowania krwawienia: 0,28% (95% CI: 0,271–0,290) w przypadku zastosowań drenażu ogólnego/uniwersalnego i 0,86% (95% CI: 0,835–0,886) w przypadku zastosowań związanych z drogami żółciowymi.

- Wskaźniki zakażeń: Częstość występowania zakażeń wynosiła odpowiednio 0% (95% CI: 0-0) i 1,56% (95% CI: 1,500-1,622) w przypadku nefrostomii i zastosowań dotyczących dróg żółciowych.

- Współczynniki śmiertelności: Odnotowano śmiertelność na poziomie 0,32% w przypadku zastosowań ogólnych/uniwersalnych i 0,8% w zastosowaniach związanych z drogami żółciowymi.

- Całkowity wskaźnik powikłań: 6,19% (95% CI: 5,893–6,499) w przypadku zastosowań ogólnych/wielofunkcyjnych, 0% (95% CI: 0–0) w przypadku zastosowań związanych z nefrostomią i wyższy wskaźnik wynoszący 9,95% (95% CI: 9,645–10,245) w przypadku zastosowań związanych z drogami żółciowymi.

Kryterium ogólnego wskaźnika powikłań nie zostało spełnione przy uwzględnieniu średniej ważonej z danych DUE. Jednakże wielkość próby w przypadku DUE (1863 pacjentów) była większa od wielkości próby zastosowanej w kryteriach akceptacji określonych w stanie wiedzy medycznej (SOA) (1289 pacjentów), co sugeruje, że obserwowany wskaźnik może lepiej odzwierciedlać rzeczywistą populację.

Mierniki skuteczności

Wskaźniki skuteczności działania skupiały się na wskaźnikach nieprawidłowego działania cewników, w tym:

- Okluzja cewnika: zgłaszana na poziomie 0,47% w przypadku zastosowań ogólnych/uniwersalnych i związanych z drogami żółciowymi.

- Przemieszczanie się/wysunięcie cewnika: Występowało z częstością 2,2% w zastosowaniach ogólnych/uniwersalnych i związanych z drogami żółciowymi.

- Złamanie/pęknięcie cewnika: Zgłaszane w przypadku zastosowań związanych z nefrostomią.

Wskaźniki pozytywnego wyniku technicznego były wyjątkowo wysokie we wszystkich zastosowaniach:

- Ogólne/Uniwersalne: 99,86% (95% CI: 99,858-99,866)

- Związane z drogami żółciowymi: 97,92% (95% CI: 97,823–98,023)

- Związane z nefrostomią: 100%

Wysokie były również wskaźniki pozytywnych wyników klinicznych:

- Ogólne/Uniwersalne: 87,16% (95% CI: 85,644–88,676)

- Związane z drogami żółciowymi: 87,44% (95% CI: 86,903–87,986)

- Związane z nefrostomią: 97,90% (95% CI: 97,605–98,206)

Wyniki dotyczące skuteczności spełniły kryteria akceptacji dla wszystkich trzech typów zastosowań drenażowych. Nie informowano o niektórych punktach końcowych dla pewnych parametrów i zostaną one przeanalizowane w kolejnej ocenie klinicznej.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że produkty drenażowe Argon Medical SKATER są bezpieczne w użyciu i działają zgodnie z przeznaczeniem.

Dane PMS (CER-031 Rev C sekcja 8):

Przegląd danych z systemu monitorowania po wprowadzeniu produktu do obrotu (PMS), obejmujący informacje z zewnętrznych baz danych dotyczących wyrobów medycznych, przeprowadzono w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wyniki badań produktów systemu drenażowego SKATER przedstawiają się następująco:

Cewniki i zestawy drenażowe SKATER:

  - Skargi UE: 225

  - Procent sprzedanych egzemplarzy: 0,035%

  - Łączna liczba egzemplarzy sprzedanych w UE: 637 771

Liczba skarg zgłoszonych na wszystkie urządzenia drenażowe SKATER była niska w porównaniu do liczby sprzedanych urządzeń. Przegląd skarg, działań naprawczych i zapobiegawczych (CAPA) oraz działań w terenie nie wykazał żadnych nowych ryzyk w rozpatrywanym okresie. Ponadto zdarzenia niepożądane zgłoszone w bazach danych dotyczących bezpieczeństwa podobnych urządzeń nie ujawniły żadnych nowych zagrożeń; zagrożenia te zostały już udokumentowane i ograniczone do dopuszczalnego poziomu w dokumentach zarządzania ryzykiem dotyczących przedmiotowych urządzeń.

Systematyczny przegląd literatury przeprowadzony w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności systemu drenażowego SKATER nie wykazał żadnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń. Ponadto nie zaobserwowano żadnych nowych zagrożeń ani wzrostu tendencji w zakresie znanych zagrożeń związanych ze stosowaniem tych urządzeń.

# Ogólne podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej

Zgodnie z normą CER-031 Rev C, sekcja 4, parametry bezpieczeństwa i wydajności oraz punkty czasowe określono na podstawie przeglądu opartego na aktualnym poziomie wiedzy i techniki medycznej (SOA), urządzeń konkurencji i literatury dotyczącej urządzeń przedmiotowych, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem systemu drenażowego SKATER.

Analiza oparta na aktualnym poziomie wiedzy i techniki medycznej (SOA) i analiza literatury dotyczącej urządzeń konkurencji pozwoliła na zapoznanie się z aktualną ofertą urządzeń powszechnie stosowanych do drenażu ropni lub odciągania płynu bądź jego nagromadzeń w jamach ciała. Ustalono mierniki bezpieczeństwa i wydajności systemu drenażowego SKATER.

Kryteria akceptacji bezpieczeństwa i skuteczności są ustalane na podstawie analizy literatury SOA i analizy konkurencji. Kryteria sformułowano poprzez obliczenie średnich ważonych.

Tabela 5.4-1: Mierniki bezpieczeństwa i skuteczności

| Typ miernika | Punkt(y) końcowe kliniczne | Definicja |
| --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo | Wskaźnik powikłań | Częstotliwość występowania powikłań i ryzyko (krwawienie, zakażenie, nawrót choroby i zgon) związane ze stosowaniem urządzenia |
| Skuteczność | Wskaźnik nieprawidłowego działania cewnika | Częstotliwość zatkania, przemieszczenia/wysunięcia, załamania, pęknięcia i przecieku cewnika |
| Skuteczność | Wskaźnik sukcesu klinicznego | Wprowadzenie cewnika drenażowego do jam ciała w celu odprowadzenia zakażonego lub nagromadzonego płynu. |
| Skuteczność | Wskaźnik sukcesu klinicznego | Zdolność do osiągnięcia ustąpienia objawów pacjenta spowodowanych zakażeniem/nagromadzeniem płynów. |

Zamierzone korzyści kliniczne

System drenażowy SKATER obejmuje gamę urządzeń, które zapewniają pacjentowi bezpośrednie i pośrednie korzyści kliniczne, mierzone za pomocą różnych wskaźników wyników klinicznych.

Tabela 5.4-2: Korzyści kliniczne i punkty końcowe związane z systemem drenażowym SKATER

| Numer identyfikacyjny | Korzyści kliniczne | Punkt(y) końcowe kliniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuwanie nagromadzonego płynu z jam ciała | Wskaźnik sukcesu klinicznego |
| 2 | Ustąpienie objawów pacjenta spowodowanych zakażeniem płynu lub jego nagromadzeniem | Wskaźnik sukcesu klinicznego |
| 3 | Mniejsza liczba powikłań i zagrożeń w porównaniu z interwencją chirurgiczną | Wskaźnik powikłań |
| 4 | Ułatwianie dostępu przezskórnego w celu założenia cewnika | Wskaźnik sukcesu klinicznego |
| 5 | Zapobieganie wysunięciu i przemieszczaniu się cewnika, co ogranicza do minimum ryzyko konieczności dodatkowych zabiegów lub wymian. | Wskaźnik sukcesu w zakresie powikłań |

Urządzenia te zapewniają następujące bezpośrednie korzyści kliniczne u pacjentów poddawanych przezskórnemu drenażowi lub odciągania płynów ze zbiorników płynowych:

- Usunięcie nagromadzonego płynu z jam ciała.

- Ustąpienie objawów pacjenta spowodowanych zakażonym płynem lub jego nagromadzeniem.

- Mniejsze zagrożenia i powikłania w porównaniu z interwencją chirurgiczną.

Tabela 5.4-3: Kryteria akceptacji bezpieczeństwa i skuteczności Zgłoszone z analizy przedmiotowego urządzenia – Ogólne/uniwersalne zastosowania drenażowe

| Punkt końcowy (Cele) | Kryteria akceptacji na podstawie analizy SOA i konkurencji (%) | Wskaźnik na podstawie DUE (%) | Czy spełnia kryteria akceptacji? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
| Wskaźnik krwawienia | ≤4,97% | Średnia ważona: 0,28%; 95% CI (0,271, 0,290) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Współczynnik zakażeń | ≤2,17% | Średnia ważona: 0%; 95% CI (0, 0) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Współczynnik nawrotów | ≤10,42% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Współczynnik śmiertelności | ≤5,84% | Średnia ważona: 0,32%; 95% CI: NA (dane pochodzą z jednego artykułu, stąd CI nie ma zastosowania) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Ogólny wskaźnik powikłań | ≤13,72% | Średnia ważona: 6,19%; 95% CI (5,893, 6,499) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Skuteczność |  |  |  |
| Wskaźnik awaryjności cewnika: - Niedrożność cewnika | ≤5,23% | Średnia ważona: 0,47%; 95% CI: NA (dane pochodzą z jednego artykułu, stąd CI nie ma zastosowania) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| - Przemieszczenie/wysunięcie cewnika | ≤5,4% | Średnia ważona: 2,2%; 95% CI: b.d. (dane pochodzą z jednego artykułu, stąd CI nie ma zastosowania) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| - Załamanie cewnika | ≤3% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Pęknięcie cewnika | ≤1,8% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥93,22% | Średnia ważona: 99,86%; 95% CI (99,858, 99,866) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥80,95% | Średnia ważona: 87,16%; 95% CI (85,644, 88,676) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |

Brak wyników: Nie zgłoszono

Tabela 5.4-4: Kryteria akceptacji bezpieczeństwa i skuteczności wskazane w analizie przedmiotowych urządzeń – zastosowania w drenażu dróg żółciowych

| Punkt końcowy (cele) | Kryteria akceptacji na podstawie analizy SOA i konkurencji (%) | Wskaźnik na podstawie DUE (%) | Czy spełnia kryteria akceptacji? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
| Wskaźnik krwawienia | ≤3,1% | Średnia ważona: 0,86%; 95% CI (0,835, 0,886) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Współczynnik zakażeń | ≤5,13% | Średnia ważona: 1,56%; 95% CI (1,500, 1,622) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Współczynnik nawrotów | ≤9,61% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Współczynnik śmiertelności | ≤1,54% | Średnia ważona: 0,8%; 95% CI: b.d. (dane pochodzą z jednego artykułu, stąd CI nie ma zastosowania) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Ogólny wskaźnik powikłań | ≤9,24% | Średnia ważona: 9,95%; 95% CI (9,645, 10,245) | Nie, ustalone kryterium akceptacji nie zostało spełnione. Kryterium SOA sformułowano na podstawie publikacji obejmujących jedynie 1289 pacjentów, podczas gdy artykuły z DUE obejmowały łącznie 1863 pacjentów. W związku z tym wielkość próby uwzględniona przy formułowaniu kryteriów akceptacji z SOA była mniejsza w porównaniu z wielkością próby w przypadku DUE. W związku z tym przyjmuje się, że obserwowany wskaźnik stanowi wierne odzwierciedlenie populacji. |
| Skuteczność |  |  |  |
| Wskaźnik awaryjności cewnika: - Niedrożność cewnika | ≤4,38% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Przemieszczenie/wysunięcie cewnika | 9,0% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Załamanie cewnika | 0% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Pęknięcie cewnika | Brak wyników | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Wyciek wokół cewnika/nieszczelność | ≤2,83% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥94,02% | Średnia ważona: 97,92%; 95% CI (97,823, 98,023) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥87,41% | Średnia ważona: 87,44%; 95% CI (86,903, 87,986) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |

Brak wyników: Nie zgłoszono

Tabela 5.4-5: Kryteria akceptacji bezpieczeństwa i skuteczności wskazane w analizie przedmiotowych urządzeń – zastosowania w drenażu związanym z nefrostomią

| Punkt końcowy (cele) | Kryteria akceptacji na podstawie analizy SOA i konkurencji (%) | Wskaźnik na podstawie DUE (%) | Czy spełnia kryteria akceptacji? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
| Wskaźnik krwawienia | ≤15% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Współczynnik zakażeń | ≤1,05% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Współczynnik nawrotów | ≤2,6% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Współczynnik śmiertelności | ≤0,37% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Ogólny wskaźnik powikłań | ≤5,94% | Średnia ważona: 0%; 95% CI: (0, 0) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Skuteczność |  |  |  |
| Wskaźnik awaryjności cewnika: - Niedrożność cewnika | ≤4,0% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Przemieszczenie/wysunięcie cewnika | ≤4,47% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Pęknięcie cewnika | Brak wyników | Średnia ważona: 1,7%; 95% CI: b.d. (dane pochodzą z jednego artykułu, stąd CI nie ma zastosowania) | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| - Wyciek wokół cewnika/nieszczelność | ≤4,7% | Brak wyników | Ustalone kryterium akceptacji można uznać za spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥97,48% | Średnia ważona: 100%; 95% CI: NA (wartość odchylenia standardowego jest zerowa, dlatego nie można obliczyć CI) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | ≥84,7% | Średnia ważona: 97,90%; 95% CI (97,605, 98,206) | Tak, przyjęte kryterium akceptacji zostało spełnione. |

Brak wyników: Nie zgłoszono

# Bieżąca lub planowana obserwacja kliniczna po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Tabela 5.5-1: Ogólna metoda gromadzenia danych PMCF: Literatura naukowa i Raporty z nadzoru po wprowadzeniu do obrotu (PMCFP-0030 Rev E)

| Identyfikator działania | Opis | Cel działania | Uzasadnienie i znane ograniczenia działania | Oś czasu działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Wyszukiwanie literatury na temat urządzeń poddawanych ocenie | Ocena literatury naukowej, w tym sprawozdań z leczenia i nierecenzowanych artykułów, takich jak streszczenia konferencyjne/listy do redakcji, dotyczące ocenianych urządzeń: - Potwierdzenie bezpieczeństwa/skuteczności systemu drenażowego SKATER - Ustalenie dotychczas nieznanych skutków ubocznych (związanych z procedurami lub wyrobami medycznymi) - Monitorowanie zidentyfikowanych skutków ubocznych i przeciwwskazań oraz zapewnienie utrzymania dopuszczalnego stosunku ryzyka do korzyści - Identyfikacja i analiza ryzyk następczych - Identyfikacja możliwych systemowych niewłaściwych sposobów użycia lub użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem | Uzasadnienie: Ocena literatury naukowej obejmuje dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania urządzeń u ludzi, zgłaszane na całym świecie i prezentowane w recenzowanych publikacjach. Przegląd literatury naukowej ma na celu dostarczenie danych dotyczących konkretnie bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności przedmiotowego urządzenia lub urządzeń równoważnych. Znane ograniczenia: - Brak badań skupiających się na przedmiotowym urządzeniu lub jego konkretnym zastosowaniu. - Nieumyślne wykluczenie odpowiednich artykułów w wyniku nieadekwatności haseł wyszukiwania | Przedział raportowania jest oparty na najwyższej klasie ryzyka urządzenia zgodnie z dokumentacją zawartą w Planie PMS dla systemów cewników Skater, PMSP-0017. W związku z tym czynność ta będzie przeprowadzana corocznie. Przeszukiwanie luk będzie się opierać na dacie ostatniego przeszukiwania literatury, które miało miejsce 3 maja 2024 r. |
| 02 | Wyszukiwanie literatury według aktualnego stanu wiedzy i techniki medycznej (SOA) | Przeprowadzony zostanie systematyczny przegląd literatury opisującej bieżący stan wiedzy i techniki medycznej, obejmujący wcześniej zidentyfikowane podobne urządzenia, w celu oceny danych klinicznych w odniesieniu do następujących pytań: - Jakie są najczęstsze wyniki i częstość występowania powikłań w przypadku zabiegów drenażu przezskórnego lub odciągania płynów? - Jakie dane są dostępne dla urządzeń o podobnych cechach technicznych, klinicznych i biologicznych? Jak wypadają w porównaniu ze wskaźnikami ogólnymi? - Jakie są najczęstsze wyniki i wskaźniki powikłań w przypadku leczenia alternatywnego (otwarty drenaż chirurgiczny)? | Uzasadnienie: Ocena literatury naukowej obejmuje dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania urządzeń u ludzi, zgłaszane na całym świecie i prezentowane w recenzowanych publikacjach. Przegląd literatury naukowej ma na celu dostarczenie danych klinicznych dotyczących podobnych urządzeń w tym samym obszarze. Znane ograniczenia: - Brak badań skupiających się na przedmiotowych urządzeniach lub konkretnych zastosowaniach. - Artykuły nierecenzowane przez ekspertów mogą nie być dobrym źródłem informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności. | Przedział sprawozdawczości ustalany jest na podstawie najwyższej klasy ryzyka urządzenia, zgodnie z dokumentacją w Planie PMS dla systemów cewników Skater, PMSP-0017. W związku z tym czynność ta będzie przeprowadzana corocznie. Przeszukanie informacji o aktualnym stanie wiedzy i techniki medycznej obejmie okres do 5 lat włącznie z rokiem, w którym przeprowadzono przeszukanie literatury. |
| Raporty z nadzoru po wprowadzeniu do obrotu |  |  |  |  |
| 03 | Raporty z nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, w tym raporty dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem i raporty dotyczące trendów. | - Potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu medycznego - Potwierdzenie skuteczności wyrobu medycznego - Ustalenie dotychczas nieznanych skutków ubocznych (związanych z procedurami lub wyrobami medycznymi) - Monitorowanie zidentyfikowanych skutków ubocznych i przeciwwskazań - Identyfikacja i analiza ryzyk następczych - Zapewnienie ciągłej dopuszczalności stosunku ryzyka do korzyści Identyfikacja możliwych systemowych niewłaściwych sposobów użycia lub użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem | Uzasadnienie: Analiza danych może pozwolić na zidentyfikowanie potencjalnych korelacji między zdarzeniami występującymi po wprowadzeniu produktu do obrotu a kwestiami bezpieczeństwa i/lub skuteczności. Znane ograniczenia: Ograniczenia oceny działań terenowych mogą obejmować niedoszacowanie zdarzeń, niepełną obserwację, brakujące dane itp. | Monitoring działań rynkowych i naprawczych/zapobiegawczych (CAPA) odbywa się w sposób ciągły. Przedział sprawozdawczości ustalany jest na podstawie najwyższej klasy ryzyka urządzenia, zgodnie z dokumentacją w Planie PMS dla systemów cewników Skater, PMSP-0017. W związku z tym czynność ta będzie przeprowadzana corocznie. Raporty PMS wykorzystane do ostatniej oceny klinicznej obejmowały okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r. |
| 04 | Przeszukiwanie baz danych zdarzeń niepożądanych (np. MAUDE, bazy danych raportów z nadzoru) w celu znalezienia urządzeń będących przedmiotem zainteresowania lub równoważnych. | - Potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu medycznego - Identyfikacja i analiza ryzyk następczych - Zapewnienie ciągłej dopuszczalności stosunku ryzyka do korzyści - Monitorowanie zidentyfikowanych skutków ubocznych i przeciwwskazań | Gromadzenie danych dotyczących bezpieczeństwa po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz ocena ryzyka klinicznego w oparciu o dane obserwacyjne mają kluczowe znaczenie dla oceny i scharakteryzowania charakterystyki ryzyka produktu oraz podejmowania świadomych decyzji o minimalizacji ryzyka. Ułatwia to również gromadzenie i interpretację danych pochodzących od dużej i zróżnicowanej populacji pacjentów, co nie ma miejsca w przypadku badań kontrolowanych, a tym samym zapewnia weryfikację bezpieczeństwa we wszystkich populacjach. Do ograniczeń zalicza się niemożność dokładnego obliczenia częstości zgłaszanych zdarzeń lub ustalenia ich rzeczywistych przyczyn. | Monitoring działań rynkowych i naprawczych/zapobiegawczych (CAPA) odbywa się w sposób ciągły. Przedział sprawozdawczości ustalany jest na podstawie najwyższej klasy ryzyka urządzenia, zgodnie z dokumentacją w Planie PMS dla systemów cewników Skater, PMSP-0017. W związku z tym czynność ta będzie przeprowadzana corocznie. Raporty PMS wykorzystane do ostatniej oceny klinicznej obejmowały okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r. |
| 05 | Przeszukiwanie baz danych zdarzeń niepożądanych (np. MAUDE, bazy danych raportów z nadzorem nad bezpieczeństwem wyrobów) w celu znalezienia podobnych urządzeń. | - Identyfikacja i analiza ryzyk następczych - Monitorowanie zidentyfikowanych skutków ubocznych i przeciwwskazań | Gromadzenie danych dotyczących bezpieczeństwa po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz ocena ryzyka klinicznego w oparciu o dane obserwacyjne mają kluczowe znaczenie dla oceny i scharakteryzowania charakterystyki ryzyka produktu oraz podejmowania świadomych decyzji o minimalizacji ryzyka. Ułatwia to również gromadzenie i interpretację danych pochodzących od dużej i zróżnicowanej populacji pacjentów, co nie ma miejsca w przypadku badań kontrolowanych, a tym samym zapewnia weryfikację bezpieczeństwa we wszystkich populacjach. Do ograniczeń zalicza się niemożność dokładnego obliczenia częstości zgłaszanych zdarzeń lub ustalenia ich rzeczywistych przyczyn. | Monitoring działań rynkowych i naprawczych/zapobiegawczych (CAPA) odbywa się w sposób ciągły. Przedział sprawozdawczości ustalany jest na podstawie najwyższej klasy ryzyka urządzenia, zgodnie z dokumentacją w Planie PMS dla systemów cewników Skater, PMSP-0017. W związku z tym czynność ta będzie przeprowadzana corocznie. Raporty PMS wykorzystane do ostatniej oceny klinicznej obejmowały okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2024 r. |
| Badanie PMCF |  |  |  |  |
| 06 | Do obecnych klientów korzystających z produktów systemu drenażowego SKATER zostanie wysłana szczegółowo opracowana ankieta. Będzie ona miała na celu zebranie co najmniej 100 ankiet z przypadków klinicznych. W celu zidentyfikowania lekarzy korzystających z przedmiotowych urządzeń przeanalizowane zostaną wewnętrzne rejestry sprzedaży i dystrybucji. | Badanie to ma na celu proaktywne gromadzenie danych klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem następujących produktów, w przypadku których stwierdzono niewielką ilość klinicznego materiału dowodowego: - Cewniki drenażowe Skater - Cewniki do nakłuwania Skater - Zestawy Skater z introduktorem W każdym przypadku klinicznym badanie będzie gromadzić informacje na temat: - Kategorii zastosowania - Wskazania do stosowania - Czasu trwania stosowania w zabiegu - Wyników klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności | Ankiety wśród lekarzy pozwalają aktywnym systemom nadzoru po wprowadzeniu do obrotu na uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od lekarzy stosujących produkty z oferty systemu drenażowego SKATER w środowisku klinicznym, którzy dysponują wiedzą techniczną i doświadczeniem na temat urządzenia i związanych z nim procedur. Do ograniczeń ankiet przeprowadzanych wśród lekarzy można zaliczyć brak mechanizmów kontroli, niepełną ocenę itp. | Celem będzie zakończenie badania, łącznie z agregacją i analizą danych, do trzeciego kwartału 2029 r., przed kolejnym okresem certyfikacji. Kluczowe kamienie milowe dla tego działania przedstawiają się następująco: - Sfinalizowanie protokołu i formularza ankiety do III kwartału 2025 r. - Rozpoczęcie ankiety i okresu gromadzenia danych do I kw. 2026 r. - Początkowy okres gromadzenia danych: od II kwartału 2026 r. do II kwartału 2027 r. - Analiza danych zostanie ukończona do IV kwartału 2027 r. - Raport końcowy do II kwartału 2028 r. Jeżeli do II kw. 2027 r. nie zostanie uzyskana minimalna liczba ankiet, okres gromadzenia danych może zostać wydłużony. |

# Możliwe alternatywy diagnostyczne lub terapeutyczne

W ciągu ostatnich trzech dekad przezskórny drenaż płynów wywarł ogromny wpływ na leczenie pacjentów w stanie krytycznym i można śmiało powiedzieć, że jest to najważniejszy zabieg wykonywany przez radiologów. Zabieg ten znacząco zmniejsza zachorowalność i śmiertelność w porównaniu z otwartym drenażem chirurgicznym, oferując precyzyjną i nieinwazyjną lokalizację skupisk płynu, małoinwazyjne techniki terapeutyczne, w większości przypadków pozwala uniknąć znieczulenia ogólnego, a także skraca czas hospitalizacji. Otwarty drenaż chirurgiczny, jest obecnie zarezerwowany dla przypadków, kiedy drenaż przezskórny nie umożliwia opanowania sepsy, zamknięcia przetoki lub jest niemożliwy z powodu obecności wstawionych struktur. Pozytywny wynik techniczny jest natychmiast widoczny po odciągnięciu zawartości i jest on osiągany niemal zawsze, ze wskaźnikiem przekraczającym 90%.

# Sugerowany profil i szkolenie dla użytkowników

Wyrób przeznaczony jest do użytkowania przez licencjonowanych lekarzy lub klinicystów, zaznajomionych z procedurą oraz przeszkolonych w zakresie diagnostyki żylnej i technik interwencyjnych.

# Zharmonizowane normy / wspólne specyfikacje

| Data/wersja zgodności z normami firmy Argon | Tytuł normy |
| --- | --- |
| Oznakowanie |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych. w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach – Część 1: Wymagania ogólne. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologia, symbole i informacje dostarczane wraz z wyrobami medycznymi: Informacje dostarczane przez wytwórcę |
| Normy ogólne – Sterylizacja |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Jałowe do jednorazowego użytku introduktory, rozszerzacze i prowadniki wewnątrznaczyniowe |
| ISO 10555-1:2013 | Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Cewniki sterylne i jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne |
| EN 556-1:2024 | Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące urządzeń medycznych, które mają zostać oznaczone jako STERYLNE. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych |
| EN ISO 11135:2019 | Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Tlenek etylenu - Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych |
| AAMI TIR28:2016 | Przyjęcie produktu do stosowania i równoważność procesu sterylizacji tlenkiem etylenu |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasyfikacja czystości powietrza, pomieszczeń czystych i powiązanych środowisk kontrolowanych. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza |
| EN ISO 14644-2:2015 | Pomieszczenia czyste i powiązane z nimi kontrolowane środowiska – Część 2: Monitorowanie w celu wykazania ciągłej zgodności z klasą czystości powietrza. wyniki związane z czystością powietrza według stężenia. cząstek |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterylizacja produktów ochrony zdrowia – Mikrobiologia – Część 1: Oznaczanie populacji żywych mikroorganizmów na produktach |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych. Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenu |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test endotoksyn bakteryjnych |
| Normy ogólne – Systemy jakości |  |
| EN ISO 13485:2016 | Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla celów regulacyjnych |
| Zarządzanie ryzykiem |  |
| EN ISO 14971:2019 | Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych |
| Bezpieczeństwo biologiczne |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1: Ocena i badanie |
| EN ISO 10993-3:2014 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 4: Wybór badań i ocena oddziaływań z krwią |
| EN ISO 10993-5:2009 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę |
| EN ISO 10993-11:2018 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 11: Badania toksyczności układowej |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 12: Przygotowanie próbek i odniesienia do badań |
| EN ISO 10993-18:2020 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych — Część 19: Charakterystyka fizykochemiczna, morfologiczna i topograficzna materiałów |
| EN ISO 10993-19:2020 | Standardowy przewodnik dotyczący biozgodności materiałów opakowaniowych wyrobów medycznych |
| Ocena kliniczna |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Ocena kliniczna: Przewodnik dla producentów i jednostek notyfikowanych |
| Kontrola projektu |  |
| EN ISO 14971 | Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych |
| Użyteczność |  |
| IEC 62366-1:2015 i IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Urządzenia medyczne – zastosowanie inżynierii użyteczności w urządzeniach medycznych |
| Opakowanie |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Opakowania do wyrobów medycznych sterylizowanych w końcowym opakowaniu. Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Opakowania do wyrobów medycznych sterylizowanych w końcowym opakowaniu. Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania |
| EN ISO 2233:2001 | Opakowanie – Kompletne, wypełnione opakowania transportowe i ładunki jednostkowe – Kondycjonowanie do badań |
| ASTM D4169: 2022 | Standardowa praktyka badania działania pojemników i systemów transportowych - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardowa metoda testowa do wykrywania dużych wycieków w opakowaniach medycznych metodą ciśnienia wewnętrznego (test pęcherzykowy) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardowa metoda testowa do wykrywania nieszczelności uszczelnień w materiałach porowatych opakowań medycznych metodą penetracji barwnika – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardowa metoda badania wytrzymałości uszczelnienia elastycznych materiałów barierowych – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardowy przewodnik dotyczący przyspieszonego starzenia systemów barier sterylnych dla wyrobów medycznych – ASTM F1980 |
| Obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu |
| Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobu |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Wytyczne dotyczące systemu nadzoru nad wyrobami medycznymi |

# B. Podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności dla pacjentów/osób postronnych

Wersja dokumentu: SSCP-0002 Rev B (wersja robocza)
Data wydania: 12.09.2024

W tym streszczeniu wyjaśniono zagadnienia bezpieczeństwa i użytkowania systemu drenażowego Skater. Jest ono przeznaczone dla pacjentów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, Twój lekarz dysponuje wersją bardziej szczegółową. Niniejsze podsumowanie nie zastępuje porady lekarskiej. Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego stanu zdrowia lub urządzenia, zawsze skonsultuj się z lekarzem.

# Identyfikacja wyrobu i informacje ogólne

Nazwa i adres producenta:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, Stany Zjednoczone

Nazwa urządzenia:
Cewniki i zestawy drenażowe Skater
(Są to specjalne rurki używane przez lekarzy do odprowadzania płynów z określonych części ciała.)

Klasa ryzyka urządzenia:
Klasa IIb (oznacza to, że urządzenie stwarza średnie ryzyko i powinno być używane wyłącznie przez profesjonalistów).

Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Unii Europejskiej:
1998

Rodzaje produktów Skater:

- Nieblokujący się zestaw uniwersalny i do nefrostomii Skater™
Identyfikator: 0886333010002XF

- Blokowany zestaw uniwersalny i do nefrostomii Skater™
Identyfikator: 0886333010003XH

- Zestaw drenażowy Skater™ z małą pętlą

- Zestaw cewników drenażowych Skater™ do drenażu metodą jednostopniową – nieblokujący
ID: 0886333010020XH

- Zestaw cewników drenażowych Skater™ do drenażu metodą jednostopniową – blokowany
Identyfikator: 0886333010019XY

- Nieblokujący się cewnik drenażowy Skater™
Identyfikator: 0886333010008XT

- Cewnik drenażowy Skater™ – blokowany
Identyfikator: 0886333010007XR

- Nieblokujący się cewnik do nefrostomii Skater™
Identyfikator: 0886333010017XU

- Blokujący się cewnik do nefrostomii Skater™
Identyfikator: 0886333010016XS

- Nieblokujący się cewnik Skater™ do drenażu dróg żółciowych
Identyfikator: 0886333010005XM

- Blokujący się cewnik Skater™ do drenażu dróg żółciowych
Identyfikator: 0886333010004XK

Zestawy drenażowe Skater:

- Nieblokujący się zestaw Skater™ do nefrostomii
Identyfikator: 0886333010018XW

- Blokujący się zestaw Skater™ do nefrostomii
Identyfikator: 0886333010000XB

- Blokujący się zestaw Skater™ z introduktorem do nefrostomii
Identyfikator: 0886333010001XD

- Blokujący się zestaw Skater™ z introduktorem do drenażu dróg żółciowych
Identyfikator: 0886333010011XG

# Powód korzystania z tego urządzenia

Do czego służy to urządzenie?

System drenażowy Skater pomaga usunąć nadmiar płynów z organizmu. Obecność płynu może być spowodowana infekcją, zabiegiem chirurgicznym lub innym stanem medycznym. Może pomóc zmniejszyć dyskomfort, zapobiegać infekcjom i pozwolić lekarzom obserwować odprowadzanie płynu.

Kiedy może dojść do jego użycia?

Lekarz może stosować to urządzenie, jeśli wystąpi u Ciebie:

- Ropień (kieszonka z zakażonym płynem)

- Gromadzenie się płynu po operacji

- Wysięk opłucnowy (płyn wokół płuc)

- Wodobrzusze (płyn w jamie brzusznej)

- Torbiele lub inne obszary wypełnione płynem

Kiedy nie należy go używać?

Nie należy używać tego urządzenia, jeżeli:

- Masz problemy z krzepliwością krwi

- Płynu nie można odprowadzić w bezpieczny sposób

- Jesteś uczulony na materiały cewnika

- O tym, czy system drenażu Skater jest dla Ciebie bezpieczny, zadecyduje lekarz.

# Opis wyrobu

Co to za urządzenie?

System drenażowy Skater to miękka, elastyczna rurka (zwana cewnikiem) służąca do odprowadzania płynów z organizmu. Wprowadza się go przez małe nacięcie w skórze, a płyn odprowadzany jest do woreczka.

Jak to działa?

Lekarze umieszczają cewnik za pomocą drobnego zabiegu zwanego drenażem przezskórnym. Do wprowadzenia cewnika do właściwego miejsca stosuje się takie narzędzia jak ultrasonograf lub tomografia komputerowa. Po założeniu cewnika płyn spływa do worka zbiorczego.

# Zagrożenia i ostrzeżenia

Jeśli podczas korzystania z urządzenia zauważysz jakiekolwiek nietypowe objawy lub będziesz mieć wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem.

Jakie mogą wystąpić skutki uboczne?

Choć zdarzają się rzadko, skutki uboczne mogą obejmować:

- Zakażenie w miejscu wprowadzenia rurki

- Niewielkie krwawienie lub siniaki

- Ból lub dyskomfort w miejscu, gdzie znajduje się rurka

- Uszkodzenie pobliskich tkanek lub narządów

- Przemieszczenie lub niedrożność rurki

Opiekujący się Tobą zespół medyczny będzie monitorował te problemy i udzieli Ci wskazówek, jak ich unikać.

Dodatkowa pielęgnacja

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza dotyczącymi pielęgnacji cewnika. Utrzymuj obszar w czystości i suchości. Jeśli zauważysz objawy infekcji, takie jak gorączka, zaczerwienienie, obrzęk lub wydzielina o nieprzyjemnym zapachu, skontaktuj się z lekarzem.

Wycofania z rynku

Nie miały miejsca żadne wycofania systemu drenażowego Skater z rynku. Twój lekarz będzie Cię informował o wszelkich zmianach.

# Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu

Ogólne informacje kliniczne o wyrobie

System drenażowy SKATER jest bezpiecznym i skutecznym narzędziem służącym do usuwania nadmiaru płynów z organizmu. Rozwiązanie to zostało wielokrotnie przetestowane w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, w wyniku czego wykazano, że działa ono dobrze i spełnia ważne normy bezpieczeństwa. System wykonany jest z bezpiecznych materiałów, a ryzyko wystąpienia problemów jest bardzo małe.

Lekarze i pracownicy służby zdrowia ufają systemowi drenażowemu SKATER, ponieważ pomaga on pacjentom poczuć się lepiej, łagodząc gromadzenie się płynu, i robi to przy minimalnym ryzyku. Podsumowując, korzyści płynące ze stosowania systemu drenażowego SKATER znacznie przewyższają ryzyko, co czyni go niezawodnym wyborem dla pacjentów wymagających drenażu.

Kliniczne podstawy oznakowania CE

System odwadniający SKATER uzyskał oznakowanie CE, co oznacza, że spełnia on rygorystyczne normy bezpieczeństwa i wydajności obowiązujące w Europie. Aby uzyskać zgodę na to oznakowanie, system musiał przejść wiele badań i analiz wykazujących, że działa dobrze i jest bezpieczny dla pacjentów.

#### W jaki sposób przebadano system drenażowy SKATER?

- Badania niekliniczne: Przed zastosowaniem na pacjentach system przeszedł szereg badań laboratoryjnych służących sprawdzeniu, czy działa on prawidłowo. Badania te miały na celu sprawdzenie, jak dobrze system działa w dłuższej perspektywie, jego wytrzymałość i możliwość jego bezpiecznego stosowania wewnątrz organizmu. Badania obejmowały:

  - Badania funkcjonalne (jak dobrze działa)

  - Badania opakowań (aby upewnić się, że wyrób jest bezpieczny przed użyciem)

  - Badania szczelności i wytrzymałości (w celu sprawdzenia ewentualnych słabych punktów)

- Badania biozgodności: Badania te mają na celu sprawdzenie, czy materiały użyte w systemie są bezpieczne do stosowania w organizmie człowieka. Wyniki wykazały, że użyte materiały są bezpieczne i nie wyrządzą krzywdy pacjentom.

- Przegląd literatury: Eksperci medyczni przeanalizowali badania i inne urządzenia podobne do systemu drenażowego SKATER, aby porównać ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wyniki wykazały, że system SKATER działa równie skutecznie, jeśli nie lepiej, niż inne dostępne systemy drenażowe.

- Dane po wprowadzeniu systemu do obrotu: Po tym, jak system wprowadzony na rynek i zaczęli go używać lekarze, producent kontynuował zbieranie danych na temat jego działania i ewentualnych problemów. Wyniki tych działań wykazały, że liczba skarg była bardzo niska w porównaniu do liczby używanych urządzeń, co oznacza, że w rzeczywistych sytuacjach urządzenie działa bezpiecznie i skutecznie.

#### Dlaczego system drenażowy SKATER jest bezpieczny?

- Gruntowne badania: Zanim system drenażowy SKATER został dopuszczony do użytku, przeszedł wiele badań sprawdzających jego działanie i bezpieczeństwo. Badania te miały na celu potwierdzenie, że system nie ulegnie uszkodzeniu, nie będzie nieszczelny ani nie będzie sprawiał problemów podczas użytkowania wewnątrz ciała.

- Bezpieczne materiały: System wykonany jest z materiałów bezpiecznych dla organizmu człowieka. Oznacza to, że system nie wywoła żadnych niepożądanych reakcji ani szkód, gdy będzie używany do odprowadzania płynów.

- Niskie ryzyko wystąpienia problemów: Mimo że wszystkie urządzenia medyczne niosą ze sobą pewne ryzyko, w przypadku systemu drenażowego SKATER odnotowano bardzo niewielką liczbę problemów. W rzeczywistości jakiekolwiek problemy wystąpiły w mniej niż 1% używanych urządzeń. Pokazuje to, że jest on niezawodny i bezpieczny, jeśli jest używany prawidłowo.

- Ciągły monitoring: Po wprowadzenia urządzenia na rynek i rozpoczęciu jego użytkowania przez lekarzy producent regularnie śledzi jego działanie. Pozwala mu to upewnić się, że system będzie bezpieczny dla przyszłych pacjentów. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, są one szybko sprawdzane i naprawiane.

#### Sprawdzone bezpieczeństwo i skuteczność

System drenażowy SKATER jest stosowany od wielu lat i przeszedł liczne badania służące zapewnieniu jego bezpieczeństwa i skuteczności. Lekarze ufają mu, ponieważ jest skuteczny i niesie ze sobą niewielkie ryzyko wystąpienia problemów. Stał się on jednym z najbardziej zaufanych narzędzi do drenażu płynów w szpitalach na całym świecie.

Ogólnie rzecz biorąc, system drenażowy SKATER odgrywa ważną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów, ponieważ usuwa szkodliwe nagromadzenia płynów w sposób bezpieczny i skuteczny.

#### A co jeśli coś pójdzie nie tak?

Mimo że system drenażowy SKATER jest bardzo bezpieczny, lekarze są przeszkoleni pod kątem radzenia sobie z wszelkimi problemami, jakie mogą się pojawić. Wiedzą, jak rozwiązać problemy i jak zadbać o to, aby pacjentowi nic się nie stało.

#### Podsumowując:

System drenażowy SKATER okazał się bardzo bezpiecznym narzędziem służącym do odprowadzania płynów z organizmu. Produkt przeszedł ważne testy bezpieczeństwa, jest wykonany z bezpiecznych materiałów i stwarza bardzo niskie ryzyko wystąpienia problemów. Pacjenci mogą być pewni, że system będzie działał zgodnie z przeznaczeniem i pomoże im poczuć się lepiej, a jednocześnie zapewni im bezpieczeństwo.

# Inne opcje leczenia

Inne sposoby leczenia gromadzenia się płynu obejmują:

- Operacyjne usunięcie płynów

- Leki stosowane w leczeniu infekcji lub innych schorzeń

- Czasami płyn znika samoistnie

Porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby dowiedzieć się, jaka opcja jest dla Ciebie najlepsza.

# Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

Lekarze i pielęgniarki korzystający z tego systemu powinni zostać przeszkoleni w zakresie zakładania i pielęgnacji cewnika.

# Historia zmian

| Wersja | Data wydania | Opis zmiany | Wersja zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22 lipca 2021 r. | Pierwsze wydanie wewnętrzne – niezweryfikowane przez BSI | ☒ Tylko do użytku wewnętrznego |
| B | 9 września 2024 r. 12 września 2024 r. 22 października 2024 r. | Wstępne przesłanie do oceny przez BSI Dodano sekcję dla pacjentów Dodano sekcję dla pacjentów 9.5 | ☒ Tak Ten SSCP został zweryfikowany w języku angielskim przez Jednostkę Notyfikowaną, zgodnie z zaleceniami MDCG 2019-9 |