SÚHRN PARAMETROV BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU (SSCP)

SSCP-0002

Systémy katétrov Skater

TF-82238

TD-01

[DÁTUM]

Zverejnenia v Eudamede

| ROLA | ODD. | MENO / POZÍCIA |
| --- | --- | --- |
| Príprava | Regulačné záležitosti | Nadira Lotus Manažérka, dohľad po uvedení na trh |

Schvaľovacia podpisová matica

Tento dokument musí byť skontrolovaný a schválený všetkými jednotlivcami uvedenými nižšie alebo ich oprávnenými zástupcami.

| ROLA | ODD. | MENO / POZÍCIA |
| --- | --- | --- |
| Schválenie | Klinické záležitosti | Danyel Carr Vrchný riaditeľ pre klinické záležitosti |
| Schválenie | Kvalita | Dan Woda Vrchný inžinier kvality |
| Schválenie | Regulačné | Scott Bishop Viceprezident pre regulačné záležitosti |

História revízií

| Revízia | Dátum | Sekcie | Opis revízií | Žiadosť o zmenu č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7. 6. 2021 | Všetko | Úvodná správa | 00103372 |
| B | 9. 9. 2024 | Všetko | Aktualizované na novú šablónu. Počiatočné podanie BSI. | 04229 |
|  | 12. 9. 2024 | 9.0 | Pridaná sekcia pre pacientov |  |
|  | 22. 10. 2024 | 9.5 | Pridaná sekcia pre pacientov 9.5 |  |

Poznámka: Schválenia budú zaznamenané pomocou súvisiacej žiadosti o zmenu.

Obsah

1.	Rozsah tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP)	3

1.1.	Obchodný názov pomôcky	3

1.2.	Opis, základný UDI-DI a EÚ klasifikácia pomôcky	4

1.3.	Rok, v ktorom bol pre pomôcku vydaný prvý certifikát (CE)	9

1.4.	Názov, adresa a SRN výrobcu	9

1.5.	Meno oprávneného zástupcu a SRN	9

1.6.	Názov a jedinečné identifikačné číslo NO	10

2.	Zamýšľané použitie pomôcky	10

2.1.	Zamýšľané použitie/účel	10

2.2.	Indikácie	10

2.3.	Cieľová populácia	10

2.4.	Kontraindikácie	11

3.	Opis pomôcky	11

3.1.	Opis pomôcky	11

3.2.	Predchádzajúce varianty a ich rozdiely	12

3.3.	Príslušenstvo, kompatibilné pomôcky a ďalšie produkty používané v kombinácii	12

4.	Riziká a varovania	12

4.1.	Zvyškové riziká a nežiaduce vedľajšie účinky	12

4.2.	Varovania a bezpečnostné upozornenia	14

4.3.	Ostatné príslušné aspekty bezpečnosti vrátane súhrnu prípadných bezpečnostných nápravných opatrení (FSCA vrátane FSN), ak sú uplatniteľné.	14

5.	Súhrn klinického hodnotenia a postmarketingového klinického sledovania (PMCF)	14

5.1.	Prípadný súhrn klinických údajov súvisiacich s ekvivalentnou pomôckou	16

5.2.	Prípadný súhrn klinických údajov z vykonaných vyšetrení pomôcky pred značením CE	17

5.3.	Prípadný súhrn klinických údajov z iných zdrojov	17

5.4.	Celkový súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu	19

5.5.	Pokračujúce alebo plánované klinické sledovanie po uvedení na trh.	24

6.	Možná diagnostika alebo terapeutické alternatívy	27

7.	Navrhovaný profil a školenie pre používateľov	28

8.	Harmonizované normy/bežné špecifikácie	28

9.	B. Zhrnutie bezpečnosti a výkonu pre pacientov/laickú verejnosť	30

9.1.	Identifikácia pomôcky a všeobecné informácie	30

9.2.	Dôvod použitia tejto pomôcky	30

9.3.	Opis pomôcky	32

9.4.	Riziká a varovania	32

9.5.	Súhrn klinického hodnotenia a klinické sledovanie po uvedení na trh	32

9.6.	Ďalšie možnosti liečby	34

9.7.	Školenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti	34

10.	História revízií	35

Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu

Toto Zhrnutie bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) slúži na poskytnutie prístupu verejnosti k aktualizovanému zhrnutiu hlavných aspektov bezpečnosti a klinického výkonu drenážneho systému SKATER od 1. januára 2022 do 3. mája 2024 (interval podávania správ).

Cieľom SSCP nie je nahradiť návod na použitie (IFU) ako hlavný dokument na zaistenie bezpečného používania pomôcky, ani nemá poskytovať diagnostické alebo terapeutické návrhy zamýšľaným používateľom alebo pacientom.

Nasledujúce informácie sú určené pre používateľov/poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doplnkový SSCP s informáciami pre pacientov nebol stanovený, pretože systém drenážnych katétrov Skater je implantovateľná pomôcka, ku ktorej pacienti dostanú implantačnú kartu, ale táto pomôcka nie je určená na priame použitie pacientmi.

# Rozsah tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP)

# Obchodný názov pomôcky

Drenážne katétre a súpravy SKATER

- Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Biliárny katéter SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Zavádzacia biliárna drenážna súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom

- Nefrostomický katéter SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom

- Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím a uzatváracím pigtailom

- Drenážna súprava SKATER™ Mini-Loop

# Opis, základný UDI-DI a EÚ klasifikácia pomôcky

Tabuľka 1.2-1: Produktová skupina a základné UDI-DI

| Produktová skupina | Základné UDI-DI |
| --- | --- |
| Drenážne katétre SKATER™: - Univerzálny a nefrostomický set SKATER™ neuzatvárací | 0886333010002XF |
| - Univerzálny a nefrostomický set SKATER™ uzatvárací | 0886333010003XH |
| - Drenážna súprava SKATER™ Mini-Loop |  |
| - Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ – neuzatváracia | 0886333010020XH |
| - Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ – uzatváracia | 0886333010019XY |
| - Drenážny katéter SKATER™ neuzatvárací | 0886333010008XT |
| - Drenážny katéter SKATER™ uzatvárací | 0886333010007XR |
| - Nefrostomický katéter SKATER™ neuzatvárací | 0886333010017XU |
| - Nefrostomický katéter SKATER™ uzatvárací | 0886333010016XS |
| - Biliárny drenážny katéter SKATER™ neuzatvárací | 0886333010005XM |
| - Biliárny drenážny katéter SKATER™ uzatvárací | 0886333010004XK |
| Drenážne súpravy SKATER™: - Nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia | 0886333010018XW |
| - Nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia | 0886333010000XB |
| - Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia | 0886333010001XD |
| - Zavádzacia biliárna drenážna súprava SKATER™ uzatváracia | 0886333010011XG |

Tabuľka 1.2-2: Opis pomôcky a katalógové čísla

| Názov/opis pomôcky | Číslo modelu/katalógové číslo |
| --- | --- |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (6F x 20 cm) | 756006020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (6F x 25 cm) | 756006025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (7F x 20 cm) | 756007020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (7F x 25 cm) | 756007025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 20 cm) | 756008020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 25 cm) | 756008025 |
| Súprava na jednokrokovú drenáž SKATER™ neuzatváracia (8F x 30cm) | 756008030 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (10F x 20 cm) | 756010020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (10F x 25 cm) | 756010025 |
| Súprava na jednokrokovú drenáž SKATER™ neuzatváracia (10F x 30cm) | 756010030 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (12F x 20 cm) | 756012020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (12F x 25 cm) | 756012025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (14F x 20 cm) | 756014020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (14F x 25 cm) | 756014025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (16F x 25 cm) | 756016025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 20 cm) | 756506020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 25 cm) | 756506025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (7F x 20 cm) | 756507020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (7F x 25 cm) | 756507025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 20 cm) | 756508020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 25 cm) | 756508025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 30 cm) | 756508030 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 20cm) | 756510020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 25cm) | 756510025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 30cm) | 756510030 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 20 cm) | 756512020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 25 cm) | 756512025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (14F x 20 cm) | 756514020 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (14F x 25 cm) | 756514025 |
| Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž SKATER™ s uzatváracím pigtailom (16F x 25 cm) | 756516025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (6F x 25cm) | 751106025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (6F x 35cm) | 751106035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (7F x 25cm) | 751107025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (7F x 35cm) | 751107035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 25cm) | 751108025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 35cm) | 751108035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (10F x 25cm) | 751110025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (10F x 35cm) | 751110035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (12F x 25cm) | 751112025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (12F x 35cm) | 751112035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (14F x 25cm) | 751114025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (16F x 25cm) | 751116025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 25cm) | 755106025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 35cm) | 755106035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (7F x 25cm) | 755107025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (7F x 35cm) | 755107035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 25cm) | 755108025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35cm) | 755108035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 25cm) | 755110025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 35cm) | 755110035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 25cm) | 755112025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 35cm) | 755112035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (14F x 25cm) | 755114025 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (14F x 35cm) | 755114035 |
| Drenážny katéter SKATER™ s uzatváracím pigtailom (16F x 25cm) | 755116025 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ neuzatvárací (8F x 40 cm) | 755208040 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ neuzatvárací (10F x 40 cm) | 755210040 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ neuzatvárací (12F x 40 cm) | 755212040 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ uzatvárací (8F x 40 cm) | 755308040 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ uzatvárací (10F x 40 cm) | 755310040 |
| Biliárny drenážny katéter SKATER™ uzatvárací (12F x 40 cm) | 755312040 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (6F x 25 cm) | 755506025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (6F x 35 cm) | 755506035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (7F x 25 cm) | 755507025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (7F x 35 cm) | 755507035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (8F x 25 cm) | 755508025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (8F x 35 cm) | 755508035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (10F x 25cm) | 755510025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (10F x 35cm) | 755510035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (12F x 25 cm) | 755512025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (12F x 35 cm) | 755512035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (14F x 25cm) | 755514025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ – neuzatvárací (14F x 35cm) | 755514035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (6F x 25 cm) | 755606025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (6F x 35 cm) | 755606035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (7F x 25 cm) | 755607025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (7F x 35 cm) | 755607035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (8F x 25 cm) | 755608025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (8F x 35 cm) | 755608035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (10F x 25cm) | 755610025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (10F x 35cm) | 755610035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (12F x 25 cm) | 755612025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (12F x 35 cm) | 755612035 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (14F x 25cm) | 755614025 |
| Nefrostomický katéter SKATER™ s uzamykateľným pigtailom (14F x 35cm) | 755614035 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 35 cm) | 757306600 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (6F x 35 cm) | 757306700 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (7F x 35 cm) | 757307000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 757308000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 757308600 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 757308700 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 35 cm) | 757310000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 35 cm) | 757312000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (14F x 35 cm) | 757314700 |
| Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 767308000 |
| Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 767308300 |
| Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 35 cm) | 767310300 |
| Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (10F x 35 cm) | 767310000 |
| Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER™ s uzatváracím pigtailom (12F x 35 cm) | 767312000 |
| Zavádzacia biliárna drenážna súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 40 cm) | 765308300 |
| Zavádzacia biliárna drenážna súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 40 cm) | 765310300 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 750308000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (8F x 35 cm) | 750308100 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (10F x 35 cm) | 750310000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (12F x 35 cm) | 750312000 |
| Nefrostomická súprava SKATER™ s neuzatváracím pigtailom (14F x 35 cm) | 750314000 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (6F x 15 cm) | 756106015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (6F x 20 cm) | 756106020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (6F x 25 cm) | 756106025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (7F x 20 cm) | 756107020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (7F x 25 cm) | 756107025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (8F x 20 cm) | 756108020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (8F x 25 cm) | 756108025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (8F x 30 cm) | 756108030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (10F x 20 cm) | 756110020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (10F x 25 cm) | 756110025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (10F x 30 cm) | 756110030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (12F x 20 cm) | 756112020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (12F x 25 cm) | 756112025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (14F x 20 cm) | 756114020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (14F x 25 cm) | 756114025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ neuzatváracia (16F x 25 cm) | 756116025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ – uzatváracia (6F x 15 cm) | 756606015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (6F x 20 cm) | 756606020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (6F x 25 cm) | 756606025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (6F x 35 cm) | 756606035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (7F x 15 cm) | 756607015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (7F x 20 cm) | 756607020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (7F x 25 cm) | 756607025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 15 cm) | 756608015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 20 cm) | 756608020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 25 cm) | 756608025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 30 cm) | 756608030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 35 cm) | 756608035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (8F x 45 cm) | 756608045 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 15 cm) | 756610015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 20 cm) | 756610020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 25 cm) | 756610025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 30 cm) | 756610030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 35 cm) | 756610035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 45 cm) | 756610045 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (10F x 60 cm) | 756610060 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 15 cm) | 756612015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 20 cm) | 756612020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 25 cm) | 756612025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 30 cm) | 756612030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 35 cm) | 756612035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 45 cm) | 756612045 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (12F x 60 cm) | 756612060 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 15 cm) | 756614015 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 20 cm) | 756614020 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 25 cm) | 756614025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 30 cm) | 756614030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 35 cm) | 756614035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 45 cm) | 756614045 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (14F x 60 cm) | 756614060 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (16F x 25 cm) | 756616025 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (16F x 30 cm) | 756616030 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (16F x 35 cm) | 756616035 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (16F x 45 cm) | 756616045 |
| Univerzálna a nefrostomická súprava SKATER™ uzatváracia (16F x 60 cm) | 756616060 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (6F x 15cm) | 758606015 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (6F x 20cm) | 758606020 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (6F x 25cm) | 758606025 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (7F x 15cm) | 758607015 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (7F x 25cm) | 758607025 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (8F x 15cm) | 758608015 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (8F x 25cm) | 758608025 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (10F x 15cm) | 758610015 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (10F x 25cm) | 758610025 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (12F x 15cm) | 758612015 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (12F x 25cm) | 758612025 |
| Súprava na drenáž SKATER™ Mini-Loop (14F x 25cm) | 758614025 |

Tabuľka 1.2-3: Klasifikácia EÚ, kódy GMDN a EMDN

| Produktová skupina | GMDN | EMDN | EÚ klasifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Drenážne katétre SKATER™: - Univerzálny a nefrostomický drenážny katéter SKATER™ - Drenážne súpravy SKATER Mini-Loop | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - Jednokroková drenážna súprava SKATER - Drenážne katétre SKATER | 35824 11305 | A060201 |  |
| - Nefrostomický katéter SKATER | 10735 | U040203 |  |
| Drenážne súpravy SKATER™: - Nefrostomická súprava SKATER - Zavádzacia nefrostomická súprava SKATER | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - Biliárny drenážny katéter SKATER - Zavádzacia biliárna drenážna súprava SKATER | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Rok, v ktorom bol pre pomôcku vydaný prvý certifikát (CE)

Drenážne katétre SKATER boli spoločnosťou PBN Medical prvýkrát uvedené na trh v EÚ a prvé označenie CE získali v roku 1998. Následne boli v roku 1999 spoločnosťami Angiotech/Medical Device Technologies uvedené na trh v Spojených štátoch drenážne katétre SKATER.

V roku 2013 spoločnosť Argon Medical Devices, Inc. získala produktový rad akvizíciou spoločností Angiotech/Medical Device Technologies, ktorý sa v súčasnosti v EÚ predáva pod označením CE: CE 565719 a NB 2797. Tieto pomôcky boli predtým označené značkou CE podľa smernice MDD ako pomôcky triedy IIb podľa prílohy IX, pravidla 8 smernice MDD 93/42/EHS. Historické číslo technického spisu pre drenážne katétre a súpravy SKATER bolo TF-82238. Drenážne katétre a súpravy SKATER zostanú pomôckami triedy IIb pri uplatnení kritérií uvedených v prílohe VIII, kapitole III k nariadeniu EÚ o zdravotníckych pomôckach 2017/745, pravidlo 8.

# Názov, adresa a SRN výrobcu

| Informácie o výrobcovi |  |
| --- | --- |
| Sériové číslo výrobcu: US-MF-000002324 | Názov výrobcu: Argon Medical Devices, Inc. |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefónne číslo: 903.675.9321 | Adresa: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Meno oprávneného zástupcu a SRN

| Informácie o oprávnenom zástupcovi |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Názov organizácie oprávneného zástupcu: Emergo Europe |
| Kontaktné informácie: Tím pre vigilanciu | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefónne číslo: +31.70.345.8570 Fax: +31 (0)70 346 7299 | Adresa Číslo a názov ulice: 60 Westervoortsedijk Mesto: Arnhem Poštové smerovacie číslo: 6827 AT Krajina: Holandsko |

# Názov a jedinečné identifikačné číslo NO

| Notifikovaný orgán |  |
| --- | --- |
| Názov: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adresa: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Holandsko |
| Webová stránka: | www.bsigroup.com |
| Telefón: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Číslo notifikovaného orgánu: | 2797 |

# Zamýšľané použitie pomôcky

# Zamýšľané použitie/účel

Drenážny systém Skater je určený na použitie u všetkých osôb, ktoré potrebujú perkutánnu drenáž alebo aspiráciu abscesov a abnormálnych tekutinových kolekcií na diagnostickú a terapeutickú liečbu širokej škály tekutinových kolekcií.

# Indikácie

Produkt je určený na perkutánnu drenáž v rôznych drenážnych aplikáciách (napr. cysty, abscesy, hematómy, pleurálne exsudáty, ascites, žlčníky, nefrostómia, absces a biliárny systém).

# Cieľová populácia

Pacienti môžu byť rôzneho veku, od adolescentov až po starších dospelých, akéhokoľvek pohlavia, rasy alebo etnickej príslušnosti, a ich fyzická kondícia môže byť od aktívnej a športovej až po obéznu a sedavú.

# Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie

# Opis pomôcky

# Opis pomôcky

Drenážny katéter Skater:

Drenážne katétre Skater sú navrhnuté tak, aby podporovali maximálny drenážny prietok veľkým lúmenom a veľkými drenážnymi otvormi. Sú vyrobené z mäkkého polyuretánu pre pohodlie pacienta, optimálnu odolnosť voči zalomeniu, jednoduché zavedenie a rádiopriepustnosť. Vizuálne značky polohy potvrdzujú polohu katétra po jeho zavedení. Katétre sú potiahnuté hydrofilnou povrchovou úpravou SLIP-COAT™ pre minimálne trenie počas zavádzania.

Rôzne konfigurácie ponúkajú uzatvárateľný alebo neuzatvárateľný pigtail, od 6F do 16F a od 15 cm do 60 cm, s kovovou výstuhou, flexibilnou výstuhou (pre katétre ≥ 8F) a/alebo trokarovým styletom Choice Lock™.

Drenážne katétre Skater Mini-loop majú malý pigtail na perkutánnu drenáž v malých dutinách.

Biliárny drenážny katéter Skater je vybavený rádiokontrastným značkovacím krúžkom, ktorý umožňuje jasné zobrazenie najbližšieho drenážneho otvoru pre presné umiestnenie v žlčových cestách, ako aj ďalšími drenážnymi otvormi na zabezpečenie drenáže zo žlčových ciest do dvanástnika.

Pomôcka sa dodáva sterilná a je určená na jednorazové použitie.

Drenážny katéter SKATER predstavujúci rôzne časti a drenáž Skater s trokarovým styletom Choice Lock.

Drenážne súpravy Skater:

Zavádzacia biliárna drenážna súprava Skater pozostáva z tenkej trokarovej ihly, prístupového vodiaceho drôtu a koaxiálneho dilatátora, ktorý umožňuje atraumatické umiestnenie 0,035“ alebo 0,038“ vodiaceho drôtu. Produkt sa vyznačuje veľkými oválnymi drenážnymi otvormi a veľkým priemerom pre maximálnu drenážnu kapacitu.

Nefrostomický súpravy Skater a zavádzacie nefrostomické súpravy Skater ponúkajú kovovú alebo flexibilnú spevňujúcu kanylu. Produkt má hydrofilnú povrchovú úpravu SLIP-COAT™ na distálnom hrote pre jednoduché zavedenie, veľký lúmen a veľké oválne drenážne otvory navrhnuté pre maximálnu drenážnu kapacitu.

Trvanie/životnosť týchto zariadení je až 12 týždňov.

Možné komplikácie môžu zahŕňať okrem iného krvácanie/hematóm, infekciu/sepsu a oklúziu a/alebo dislokáciu katétra.

Tak ako pri každom drenážnom zákroku, aj pri použití v súlade s určením lekára existuje riziko, výhody používania drenážneho katétra Skater prevažujú nad rizikami spojenými s používaním zariadenia.

Klinický prínos zariadenia spočíva v odstránení infikovanej tekutiny alebo akumulovanej tekutiny z telesných dutín. Vyriešenie symptómov pacienta v dôsledku infikovanej tekutiny alebo akumulovanej tekutiny. Nižšie komplikácie a riziká v porovnaní s chirurgickým zákrokom.

Trvanie/životnosť je až 12 týždňov.

# Predchádzajúce varianty a ich rozdiely

Táto časť sa neuplatňuje (neuvádza sa).

# Príslušenstvo, kompatibilné pomôcky a ďalšie produkty používané v kombinácii

      - Zavádzacie súpravy SKATER

Zavádzacia súprava SKATER umožňuje jednoduché, presné a atraumatické zavedenie vodiaceho drôtu s dĺžkou až 0,038” pri nevaskulárnych zákrokoch.

Zavádzacie puzdrá/ihly (ISN)

ISN rýchlo a hladko poskytuje prístup pre zavedenie vodiaceho drôtu s priemerom až 0,038 pri nevaskulárnych zákrokoch.

      - Systém prístupu s tupou ihlou Hawkins™

Tupé ihly Hawkins ponúkajú ostré a tupé stylety pre kontrolovaný prístup pri perkutánnych drenážnych postupoch.

      - Drenážne vaky

Drenážne vaky sú určené na efektívne zachytávanie tekutín počas drenážnych procedúr.

# Riziká a varovania

# Zvyškové riziká a nežiaduce vedľajšie účinky

Proces riadenia rizík Argon sa vykonáva v súlade s normou EN ISO 14971:2019. Súhrn a hodnotenie individuálneho reziduálneho rizika sa vykonalo na základe preskúmania klinickej literatúry o predmetnej pomôcke a súčasného stavu techniky (SOA) v CER-031 Rev C. V tabuľke nižšie sú uvedené iba klinicky najrelevantnejšie riziká (udalosti so zapojením pacienta) identifikované z klinického hodnotenia.

Tabuľka 4.1-1: Rprofil rizík a prínosov produktu (PMCFP-0030 Rev E)

| ID rizika | Zvyškové riziko |
| --- | --- |
| R1 | Krvácanie (hemorágia/hematóm) |
| R2 | Infekcia/Sepsa |
| R3 | Pneumotorax |
| R4 | Bilomas |
| ID prínosu | Klinický prínos |
| B1 | Odstránenie nahromadených tekutín z telesných dutín |
| B2 | Ústup symptómov pacienta v dôsledku infikovanej tekutiny alebo akumulácie tekutiny |
| B3 | Nižšie komplikácie a riziká v porovnaní s chirurgickým zákrokom |
| B4 | Uľahčenie perkutánneho prístupu pre zavedenie katétra |
| B5 | Zabránenie uvoľneniu a migrácii katétra, čím minimalizujete riziko ďalších zákrokov alebo výmen |

Tabuľka 4.1-2: Posúdenie prínosov (RMR-0022 Rev H)

| Prínosy | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstránenie nahromadených tekutín z telesných dutín | 4 | 6 | 24 |
| Ústup symptómov pacienta v dôsledku infikovanej tekutiny alebo akumulácie tekutiny | 4 | 6 | 24 |
| Nižšie komplikácie a riziká v porovnaní s chirurgickým zákrokom | 4 | 6 | 24 |
| Uľahčenie perkutánneho prístupu pre zavedenie katétra | 4 | 6 | 24 |
| Zabránenie migrácii katétra | 4 | 6 | 24 |
| Najhorší prípad BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt (pravdepodobnosť výskytu prínosu liečby/výsledku) je založený na údajoch z CER-031 Rev. C.

Tabuľka 4.1.-3: Nežiaduce udalosti hlásené v literatúre (CER-031 Rev C)

| Nežiaduce udalosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nežiaduca udalosť | Hlásená miera (rozsah, %) | Navrhovaná prahová hodnota (%) |
| Závažné komplikácie | 7,2 % (4,5 % – 9 %) | 10,0 % |
| Menšie komplikácie | 22,2 % (1,6 % – 37,6 %) | 45,2 % |
| Úmrtie | 1,1 % (0 % – 3,7 %) | 3,3 % |
| Sepsa | 2,3 % (0,4 % – 26,4 %) | 15,2 % |
| Hemorágia | 1,7 % (0,3 % – 9,3) | 5,7 % |
| Zápalové/infekčné (absces, peritonitída, cholecystitída, pankreatitída) | 3,6 % (0,4 % – 28,4 %) | 18,4 % |
| Uvoľnenie katétra | 7,9 % (3,6 % – 14 %) | 17 % |
| Únik z perikatétra | 2,2 % (0,4 % – 10 %) | 8,3 % |
| Odstraňovanie kameňov |  |  |
| - Cholangitída | 2 % (1,8 % – 2,7 %) | 3 % |
| - Hemobília | 1 % | 2 % |
| - Menšie komplikácie | 8 % (5,7 % – 8,8 %) | 2 % |

Posúdil sa klinický prínos a všetky identifikované alebo reziduálne riziká pre pacienta uvedené v klinických údajoch. Použitím príslušných cieľov klinickej bezpečnosti a výkonu, ktoré sú relevantné pre zamýšľaný klinický prínos, bola prijateľnosť pomeru prínosu a rizika určená na základe SOA v medicínskej oblasti.

Riziká spojené s používaním drenážneho systému SKATER nepredstavujú neprimerané riziko pre používateľa, pacienta ani životné prostredie. V dôsledku toho sa zistilo, že klinické prínosy drenážneho systému SKATER prevažujú nad jeho celkovým reziduálnym rizikom. Vyhodnotenie klinických údajov neidentifikovalo žiadne nové riziká pre drenážny systém SKATER.

# Varovania a bezpečnostné upozornenia

Tabuľka 4.2.-1: Odkazy na návod na použitie pre upozornenia a bezpečnostné opatrenia

| Pomôcka/komponent systému | Návod na použitie |
| --- | --- |
| Drenážne katétre SKATER | IFU7000M Rev B |
| Drenážne súpravy SKATER | IFU7653M Rev. B |

Varovania

- Toto zariadenie by sa nemalo opakovane sterilizovať, používať ani repasovať.

- Nepoužívajte, ak je balenie otvorené, zariadenie je poškodené alebo ak uplynul dátum spotreby.

- Počas zavádzania sa vyhnite kontaktu s kosťou, chrupavkou a zjazveným tkanivom, ktoré by mohli poškodiť hrot katétra.

Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím nezabudnite aktivovať hydrofilnú povrchovú úpravu na katétri sterilnou vodou alebo fyziologickým roztokom.

- Uistite sa, že odtok je zaistený a systém je neporušený, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. Zaistite fixačným zariadením na katéter, stehom alebo páskou.

- Zhodnoťte miesto zavedenia drénu, či sa v ňom neobjavujú príznaky úniku, začervenania alebo výtoku. Tieto príznaky môžu naznačovať infekciu alebo podráždenie okolitej kože.

- Sledujte zmeny v charaktere alebo objeme tekutiny alebo krvácania.

- Odporúča sa pripevniť katéter v priamej línii a prípadné zakrivenie aplikovať na spojovaciu hadičku.

- Ak sa má katéter s pigtailom odstrániť na inom oddelení, odporúča sa pripojiť tieto pokyny k lekárskym záznamom pacienta, aby sa zabezpečilo, že príslušný personál bude vedieť o prítomnosti uzatváracieho katétra. Takisto sa odporúča informovať o tom pacienta.

- Zavádzacia ihla má hrdlo, ktoré pomáha zabrániť kontaktu/ťahaniu drôtu prstami. Neťahajte vodiaci drôt cez ihlu. (pre drenážne súpravy SKATER)

# Ostatné príslušné aspekty bezpečnosti vrátane súhrnu prípadných bezpečnostných nápravných opatrení (FSCA vrátane FSN), ak sú uplatniteľné

Počas vykazovaného obdobia neboli žiadne FSCA.

# Súhrn klinického hodnotenia a postmarketingového klinického sledovania (PMCF)

Súhrn správy o klinickom hodnotení CER-031 Rev C:

Toto klinické hodnotenie bolo vykonané s cieľom vyhodnotiť bezpečnosť a výkonnosť drenážneho systému SKATER, údaje uchovávané výrobcom, ako aj údaje získané z externých zdrojov, ktoré boli v tejto správe vyhodnotené.

- Drenážne systémy SKATER sú produkty s dlhou históriou na trhu. Toto klinické hodnotenie preukázalo, že celkové technické, biologické a klinické vlastnosti boli pre pomôcky podobné.

- Neklinické testovanie bezpečnosti a výkonnosti a hodnotenie biokompatibility podporujú výkonnosť a bezpečnosť drenážneho systému SKATER. pri klinickom použití. Patria sem okrem iného simulačné testy, testy funkčnosti zariadení, výkonnostné testy, test zrýchleného starnutia, test tvorby častíc, testy balenia, rozmerové a vizuálne kontroly, testy tesnosti, testy integrity produktu a testy pevnosti v ťahu. Bolo tiež preukázané, že pomôcky sú v súlade s platnými normami a usmerneniami.

- Na základe preskúmania SOA vykonaného na základe dostupnej literatúry o drenážnych systémoch pre drenážne aplikácie a vyhodnotenia alternatívnych pomôcok a techník dostupných na trhu možno drenážny systém SKATER považovať za najmodernejší na zamýšľaný účel.

- Z preskúmania údajov PMS alebo údajov z externých databáz zdravotníckych pomôcok v období od 1. mája 2019 do 30. apríla 2024. V EÚ bolo hlásených 225 sťažností týkajúcich sa drenážnych katétrov a drenážnych súprav SKATER, čo predstavuje 0,035 % z 637 771 jednotiek v EÚ počas vykazovaného obdobia. V EÚ bolo počas sledovaného obdobia hlásených 11 sťažností na úvodnú súpravu SKATER s percentom 0,043 % z 25 329 kusov predaných v EÚ. V EÚ boli počas sledovaného obdobia hlásené 2 sťažnosti týkajúce sa produktu SKATER FIX s percentuálnym podielom 0,0003 % na 724 513 kusov predaných v EÚ. Počet hlásených sťažností bol teda v porovnaní s predanými jednotkami nízky pre všetky drenážne jednotky. Pri preskúmaní sťažností, opatrení CAPA alebo opatrení v teréne neboli v danom období identifikované žiadne nové riziká. Nežiaduce udalosti hlásené v súvislosti s podobnými pomôckami z bezpečnostných databáz nepredstavovali nové riziká a sú už uvedené v dokumentácii o rizikách predmetných pomôcok, ktoré sú zmiernené na prijateľnú úroveň.

- Systematický prehľad literatúry vykonaný na vyhodnotenie bezpečnosti a výkonu drenážneho systému SKATER neidentifikoval žiadne udalosti súvisiace s bezpečnosťou pri používaní pomôcok. Okrem toho sa pri používaní týchto pomôcok nezistili žiadne nové riziká ani nárast trendov známych rizík.

- Údaje preskúmané počas tohto klinického hodnotenia potvrdzujú, že priaznivé účinky drenážneho systému SKATER prevažujú nad rizikami spojenými s používaním týchto pomôcok.

- Za bežných podmienok používania a pri použití podľa pokynov výrobcu boli splnené klinické požiadavky na výkonnosť pomôcky a pomôcka funguje podľa deklarovaných a určených podmienok.

- Nebezpečenstvá identifikované v analýzach FMEA pre pomôcky boli prijateľne zmiernené a identifikované zvyškové riziká a vedľajšie účinky sú prijateľné pri zvážení oproti zamýšľaným prínosom pomôcok.

- Správa potvrdzuje, že používanie drenážneho systému SKATER je kompatibilné s vysokou úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti. Všetky riziká a udalosti hlásené pre pomôcky sú primerane uvedené v dokumentoch o rizikách. Zistilo sa, že úrovne závažnosti a výskytu všetkých potenciálnych rizík sú v rámci prijateľných limitov.

- Spoločnosť Argon Medical Devices preukázala, že predmetná pomôcka, drenážny systém SKATER, spĺňa príslušné normy GSPR týkajúce sa bezpečnosti a výkonu (GSPR 1, 2, 6 a 8). Preto boli splnené požiadavky na klinické hodnotenie.

Súhrnné klinické sledovanie po uvedení na trh:

PMCF bude hodnotené ako súčasť plánu PMCF-0030, ktorý je súčasťou plánu PMS a ktorý bude aktualizovaný na základe výsledkov tohto PMCF a v súlade s MEDDEV 2.12/2 Rev.

Správa PMCF bude obsahovať:

Zistenia aktivít PMCFR-0030 budú analyzované a zdokumentované v hodnotiacej správe PMCF. Hodnotiaca správa PMCF bude súčasťou klinickej hodnotiacej správy a technickej dokumentácie.

V správe PMCF budú zahrnuté tieto informácie:

- Populácia pacientov: Populácia zahrnutá do aktivít PMCF (ak je to relevantné) a celková populácia pacientov ovplyvnená pomôckou.

- Akékoľvek kritériá pre zahrnutie/vylúčenie zhromaždených údajov.

- Zhrnutie údajov: Vyššie uvedené vstupné údaje sa zhrnú. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové údaje na nahlásenie, bude to uvedené v súhrne. Ak existuje veľké množstvo podobných údajov, môže sa predložiť štatistická analýza týchto údajov.

- Diskusia o údajoch: V tejto časti budú údaje z každého vstupného zdroja PMCF diskutované samostatne. V diskusii sa uvedie, ktoré vstupné zdroje identifikovali významné nové údaje alebo zmeny v trendoch údajov a uvedú sa všetky zmeny súvisiace so závažnosťou poškodenia spôsobeného zmenami v poruche pomôcky alebo frekvenciou incidentov.

- Závery: V závere súhrnu každého vstupu PMCF budú uvedené vyvodené závery. Akékoľvek nové riziká, zmeny rizík alebo zmeny frekvencie výskytov by sa mali zaznamenať a mali by viesť buď k aktualizácii správy o klinickom hodnotení, analýzy rizík dizajnu/použiteľnosti, alebo oboch. V závere sa identifikujú akékoľvek riziká, zmeny rizík alebo iné signály, ktoré si vyžadujú preventívne alebo nápravné opatrenia. Záver bude obsahovať, či sú potrebné nejaké ďalšie aktivity PMCF a plán PMCF bude zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný.

# Prípadný súhrn klinických údajov súvisiacich s ekvivalentnou pomôckou

Stratégia ekvivalencie pre externé katétre drenážneho systému SKATER podľa CER-031 Rev C, oddiel 6.1

Spoločnosť Argon Medical zavádza formálnu stratégiu ekvivalencie pre externé drenážne katétre v rámci drenážneho systému SKATER, ktoré sa predávajú pod nasledujúcimi obchodnými názvami:

- Univerzálna a nefrostomická drenážna súprava Skater™ neuzatváracia

- Drenážna súprava SKATER™ Mini-Loop

- Jednokroková drenážna súprava SKATER™

- Drenážny katéter SKATER™

- Nefrostomický katéter SKATER™

Nie sú žiadne rozdiely v klinických a biologických vlastnostiach katétrov na externú drenáž zahrnutých vo vyššie uvedených súboroch obchodných názvov. Hoci existujú rozdiely v technických charakteristikách, ako je dizajn, špecifikácie a spôsoby nasadenia, tieto rozdiely nie sú klinicky významné a nemajú vplyv na bezpečnosť ani výkonnosť pomôcok, ak sa používajú podľa určenia.

Výber dizajnu, špecifikácií a metód nasadenia sa môže líšiť v závislosti od potrieb pacienta alebo od školenia a preferencií lekára. Aby sa zohľadnili tieto premenné, drenážny systém SKATER je k dispozícii v rôznych konfiguráciách prispôsobených rôznym pacientom a technikám zvoleným lekárom.

Väčšina súprav katétrov obsahuje príslušenstvo, ktoré podporuje obe metódy zavedenia:

- Priama aplikácia: Použitie trokarového styletu Choice Lock

- Over-the-Wire (cez vodiaci drôt): Použitie kovových alebo plastových výstuh

Výber metódy zavedenia je založený na umiestnení cieľového odberu tekutiny s cieľom určiť najbezpečnejšiu cestu, ktorá minimalizuje riziko neúmyselnej perforácie orgánov alebo ciev počas perkutánneho zavedenia.

Katétrové súpravy predávané pod vyššie uvedenými obchodnými názvami sú dostupné v rôznych veľkostiach a dĺžkach, aby vyhovovali rôznym typom tela pacienta a viskozitám tekutín. Je nevyhnutné, aby vyškolení lekári a klinickí pracovníci vybrali katéter vhodnej veľkosti na základe telesných vlastností pacienta a vzdialenosti medzi kožou a cieľovým odberom tekutiny.

# Prípadný súhrn klinických údajov z vykonaných vyšetrení pomôcky pred značením CE

Nie je k dispozícii. Pred označením CE sa nevykonali žiadne klinické skúšky.

# Prípadný súhrn klinických údajov z iných zdrojov

Klinické údaje podporujúce drenážny systém Skater boli získané z nasledujúcich zdrojov CER-031 Rev C:

Literatúra SOA (CER-031 Rev C oddiel 3):

V tejto časti sa hodnotia súčasné poznatky a najmodernejšie postupy pri drenáži tekutinových kolekcií, abscesov alebo nahromadených tekutín z telesných dutín. Preskúmala sa literatúra s cieľom získať informácie o cieľovej populácii, indikáciách postupu na základe dostupných alternatív a analýzy konkurenčných alebo referenčných pomôcok.

Perkutánna katétrová drenáž (PCD) sa čoraz viac využíva ako minimálne invazívny lekársky postup na drenáž abscesov alebo nahromadených tekutín. Tento postup, ktorý sa zvyčajne vykonáva pod zobrazovacou kontrolou, používajú predovšetkým intervenční rádiológovia a podobne vyškolení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Potreba drenáže vzniká, keď sa v ktorejkoľvek časti tela vyvinie absces. Zatiaľ čo niektoré prípady sa dajú zvládnuť jednoduchým rezom a drenážou, zložitejšie stavy môžu vyžadovať pokročilejší zákrok. Historicky boli v týchto prípadoch štandardným prístupom otvorené chirurgické zákroky. PCD však teraz slúži ako prechodná možnosť, ktorá premosťuje priepasť medzi neinvazívnou liečbou a invazívnejšou chirurgiou.

Štúdie preukázali, že zobrazovacia PCD, najmä s použitím pigtailových katétrov, je vysoko účinná pri odvádzaní rôznych tekutín. Táto technika sa môže pochváliť vysokou mierou úspešnosti a nízkou mierou komplikácií, vďaka čomu je preferovanou možnosťou v mnohých klinických scenároch (Mukthinuthalapati a kol., 2020; Rai a kol., 2022).

Stanovením výsledkov v oblasti bezpečnosti a výkonu na základe súčasných poznatkov a najmodernejších postupov v tejto oblasti, ako aj preskúmaním publikovanej literatúry o konkurenčných pomôckach, boli definované kritériá akceptácie. Tieto kritériá sa potom použili na porovnanie výsledkov predmetných pomôcok, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú požadované štandardy bezpečnosti a účinnosti.

Údaje získané z literatúry (CER-031 Rev C oddiel 7.5):

Komplexné vyhľadávanie klinických údajov o drenážnych produktoch Argon Medical SKATER sa uskutočnilo v období od 1. januára 2022 do 3. mája 2024. Toto vyhľadávanie identifikovalo 4 relevantné články. Skoršie vyhľadávanie zahŕňajúce obdobie od 1. januára 2009 do 31. júla 2022 identifikovalo 19 článkov. Do tohto hodnotenia údajov o použití (DUE) bolo zahrnutých celkovo 23 článkov.

Výsledky v oblasti bezpečnosti

Bezpečnostné výsledky predmetných pomôcok a publikácií DUE boli hodnotené podľa vopred stanovených kritérií prijateľnosti, odvodených z literatúry o podobných pomôckach. Analýza odhalila nasledovné:

- Výskyt krvácania: Pozoroval sa nízky výskyt, s 0,28 % (95 % CI: 0,271 – 0,290) pre všeobecné/univerzálne drenážne aplikácie a 0,86 % (95 % CI: 0,835 – 0,886) pre aplikácie súvisiace so žlčovými cestami.

- Miera infekcie: Výskyt infekcie bol 0 % (95 % CI: 0 – 0) pri nefrostómii a 1,56 % (95 % CI: 1,500 – 1,622) pri aplikáciách súvisiacich s žlčovými cestami.

- Úmrtnosť: Úmrtnosť bola hlásená na úrovni 0,32 % pre všeobecné/univerzálne použitie a 0,8 % pre použitie v žlčových ciest.

- Celková miera komplikácií: 6,19 % (95 % CI: 5,893 – 6,499) pre všeobecné/univerzálne aplikácie, 0 % (95 % CI: 0 – 0) pre aplikácie súvisiace s nefrostómiou a vyššia miera 9,95 % (95 % CI: 9,645 – 10,245) pre aplikácie súvisiace s žlčovými cestami.

Pri zohľadnení váženého priemeru z údajov DUE nebolo splnené kritérium celkovej miery komplikácií. Veľkosť vzorky pre DUE (1 863 pacientov) však bola väčšia ako veľkosť použitá pre kritériá akceptácie zo súčasného stavu techniky (SOA) (1 289 pacientov), čo naznačuje, že pozorovaná miera môže lepšie reprezentovať skutočnú populáciu.

Výkonnostné výsledky

Výkonnostné ukazovatele zamerané na mieru zlyhania katétra vrátane:

- Oklúzia katétra: Hlásená pri 0,47 % pre všeobecné/univerzálne a žlčové aplikácie.

- Migrácia/uvoľnenie katétra: Vyskytovalo sa s frekvenciou 2,2 % pri všeobecných/univerzálnych a žlčových aplikáciách.

- Pretrhnutie/zlomenina katétra: hlásené pri aplikáciách súvisiacich s nefrostómiou.

Miera technickej úspešnosti bola vo všetkých aplikáciách pozoruhodne vysoká:

- Všeobecné/univerzálne: 99,86 % (95 % CI: 99,858 – 99,866)

- Súvisiace s žlčovými cestami: 97,92 % (95 % CI: 97,823 – 98,023)

- Súvisiace s nefrostómiou: 100 %

Miera klinickej úspešnosti bola tiež vysoká:

- Všeobecné/univerzálne: 87,16 % (95 % CI: 85,644 – 88,676)

- Súvisiace s žlčovými cestami: 87,44 % (95 % CI: 86,903 – 87,986)

- Súvisiace s nefrostómiou: 97,90 % (95 % CI: 97,605 – 98,206)

Výsledky výkonnosti splnili kritériá prijateľnosti pre všetky tri typy drenážnych aplikácií. Niektoré koncové body neboli pre určité parametre hlásené a tie budú preskúmané v ďalšom klinickom hodnotení.

Záver

Na základe analýzy sa preukázalo, že drenážne produkty Argon Medical SKATER sú bezpečné na použitie a fungujú podľa plánu.

Údaje PMS (CER-031 Rev C oddiel 8):

Preskúmanie údajov z postmarketingového dohľadu (PMS) vrátane informácií z externých databáz zdravotníckych pomôcok sa vykonalo za obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2024. Zistenia týkajúce sa produktov drenážneho systému SKATER sú nasledovné:

Drenážne katétre a súpravy SKATER:

  - Sťažnosti EÚ: 225

  - Percento predaných jednotiek: 0,035 %

  - Celkový počet predaných kusov v EÚ: 637 771

Počet sťažností hlásených na všetky odvodňovacie jednotky SKATER bol v porovnaní s počtom predaných jednotiek nízky. Preskúmanie sťažností, nápravných a preventívnych opatrení (CAPA) a terénnych opatrení nezistilo v posudzovanom období žiadne nové riziká. Okrem toho, nežiaduce udalosti hlásené v bezpečnostných databázach pre podobné pomôcky neodhalili žiadne nové riziká; tieto riziká sú už zdokumentované a zmiernené na prijateľnú úroveň v súboroch riadenia rizík predmetných pomôcok.

Systematický prehľad literatúry vykonaný na vyhodnotenie bezpečnosti a výkonu drenážneho systému SKATER neidentifikoval žiadne udalosti súvisiace s bezpečnosťou pri používaní pomôcok. Okrem toho sa pri používaní týchto pomôcok nezistili žiadne nové riziká ani nárast trendov známych rizík.

# Celkový súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu

Podľa CER-031 Rev C, oddiel 4, boli miery bezpečnosti a výkonnosti a časové body identifikované na základe preskúmania SOA, konkurenčného zariadenia a literatúry k predmetnej pomôcke v súlade so zamýšľaným použitím drenážneho systému SKATER.

Analýza literatúry o SOA a konkurenčných zariadeniach poskytla informácie o súčasnom stave zariadení bežne používaných na drenáž abscesov alebo nahromadenia či hromadenia tekutín z telesných dutín. Pre drenážny systém SKATER boli zavedené bezpečnostné a výkonnostné opatrenia.

Kritériá akceptovateľnosti bezpečnosti a výkonu sú stanovené na základe analýzy literatúry o SOA a analýzy konkurencie. Kritériá boli formulované výpočtom vážených priemerov.

Tabuľka 5.4-1: Bezpečnostné a výkonnostné opatrenia

| Typ miery | Klinické koncové body | Definícia |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnosť | Miera komplikácií | Frekvencia komplikácií a riziká (krvácanie, infekcia, recidíva a smrť) spojené s používaním pomôcky. |
| Výkon | Miera zlyhania katétra | Frekvencia oklúzie katétra, migrácie/dislokácie, zalomenia, zlomenia a úniku. |
| Výkon | Miera technického úspechu | Umiestnenie drenážneho katétra do telesných dutín na odtok infikovanej alebo nahromadenej tekutiny. |
| Výkon | Miera klinického úspechu | Schopnosť dosiahnuť vyriešenie symptómov pacienta v dôsledku infekcie/hromadenia tekutín. |

Zamýšľané klinické prínosy

Drenážny systém SKATER obsahuje portfólio pomôcok, ktoré prinášajú pacientovi priame a nepriame klinické výhody merané prostredníctvom rôznych klinických výsledkov.

Tabuľka 5.4-2: Klinické prínosy a koncové body spojené s drenážnym systémom SKATER

| Číslo identifikácie | Klinické prínosy | Klinické koncové body |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odstránenie nahromadených tekutín z telesných dutín. | Miera technického úspechu |
| 2 | Ústup symptómov pacienta v dôsledku infikovanej tekutiny alebo akumulácie tekutiny. | Miera klinického úspechu |
| 3 | Nižšie komplikácie a riziká v porovnaní s chirurgickým zákrokom. | Miera komplikácií |
| 4 | Uľahčenie perkutánneho prístupu pre zavedenie katétra. | Miera technického úspechu |
| 5 | Zabráňte uvoľneniu a migrácii katétra, čím minimalizujete riziko ďalších zákrokov alebo výmen. | Miera úspešnosti komplikácií |

Tieto pomôcky poskytujú nasledujúce priame klinické výhody u pacientov, ktorí podstupujú perkutánnu drenáž alebo aspiráciu tekutinových kolekcií:

- Odstránenie nahromadených tekutín z telesných dutín.

- Vyriešenie symptómov pacienta v dôsledku infikovanej tekutiny alebo akumulovanej tekutiny.

- Nižšie komplikácie a riziká v porovnaní s chirurgickým zákrokom.

Tabuľka 5.4-3: Kritériá prijateľnosti bezpečnosti a výkonu vyplývajúce z analýzy predmetnej pomôcky – Všeobecné/celkové aplikácie drenáže

| Koncový bod (Ciele) | Kritériá akceptácie z analýzy SOA a analýzy konkurencie (%) | Hlásená sadzba z DUE (%) | Kritériá prijatia splnené? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnosť |  |  |  |
| Miera krvácania | ≤4,97 % | Vážený priemer: 0,28 %; 95 % interval spoľahlivosti (0,271; 0,290) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| Miera infekcie | ≤2,17 % | Vážený priemer: 0 %; 95 % interval spoľahlivosti (0, 0) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| Miera recidívy | ≤10,42 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Úmrtnosť | ≤5,84 % | Vážený priemer: 0,32 %; 95 % interval spoľahlivosti: nie je aplikovateľný (Údaje boli uvedené z jedného článku, preto interval spoľahlivosti nie je aplikovateľný) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| Celková miera komplikácií | ≤13,72 % | Vážený priemer: 6,19 %; 95 % interval spoľahlivosti (5,893; 6,499) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| Výkon |  |  |  |
| Miera zlyhania katétra: - Oklúzia katétra | ≤5,23 % | Vážený priemer: 0,47 %; 95 % interval spoľahlivosti: nie je aplikovateľný (Údaje boli uvedené z jedného článku, preto interval spoľahlivosti nie je aplikovateľný) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| - Migrácia/uvoľnenie katétra | ≤5,4 % | Vážený priemer: 2,2 %; 95 % interval spoľahlivosti: nie je aplikovateľný (Údaje boli uvedené z jedného článku, preto interval spoľahlivosti nie je aplikovateľný) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| - Zalomenie katétra | ≤3 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Zlomenie katétra | ≤1,8 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Miera technického úspechu | ≥93,22 % | Vážený priemer: 99,86 %; 95 % interval spoľahlivosti (99,858; 99,866) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |
| Miera klinického úspechu | ≥80,95 % | Vážený priemer: 87,16 %; 95 % interval spoľahlivosti (85,644; 88,676) | Áno, stanovené kritérium prijatia bolo splnené. |

NR: Neuvedené

Tabuľka 5.4-4: Kritériá akceptovateľnosti bezpečnosti a výkonu uvedené v analýze predmetného zariadenia – aplikácie súvisiace s drenážou žlčových ciest

| Koncový bod (Ciele) | Kritériá akceptácie z analýzy SOA a analýzy konkurencie (%) | Hlásená sadzba z DUE (%) | Kritériá prijatia splnené? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnosť |  |  |  |  |
| Miera krvácania | ≤3,1 % | Vážený priemer: 0,86 %; 95 % interval spoľahlivosti (0,835; 0,886) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Miera infekcie | ≤5,13 % | Vážený priemer: 1,56%; 95 % interval spoľahlivosti (1,500; 1,622) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Miera recidívy | ≤9,61 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Úmrtnosť | ≤1,54 % | Vážený priemer: 0,8 %; 95 % interval spoľahlivosti: nie je aplikovateľný (Údaje boli uvedené z jedného článku, preto interval spoľahlivosti nie je aplikovateľný) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Celková miera komplikácií | ≤9,24 % | Vážený priemer: 9,95%; 95 % interval spoľahlivosti (9,645; 10,245) | Nie, stanovené kritérium prijatia nebolo splnené. Kritérium zo SOA bolo formulované iba s použitím publikácií s1 289 pacientmi, zatiaľ čo články z DUE hodnotili celkovo 1 863 pacientov. Preto bola veľkosť vzorky zohľadnená pri formulovaní kritérií akceptácie zo SOA nižšia v porovnaní s veľkosťou vzorky pre DUE. Preto sa očakáva, že pozorovaná miera bude skutočným znázornením populácie. |
| Výkon |  |  |  |
| Miera zlyhania katétra: - Oklúzia katétra | ≤4,38 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Migrácia/uvoľnenie katétra | 9,0 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Zalomenie katétra | 0 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Zlomenie katétra | NR | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Únik/presakovanie v okolí katétra | ≤2,83 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Miera technického úspechu | ≥94,02 % | Vážený priemer: 97,92 %; 95 % interval spoľahlivosti (97,823; 98,023) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Miera klinického úspechu | ≥87,41 % | Vážený priemer: 87,44%; 95 % interval spoľahlivosti (86,903; 87,986) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |

NR: Neuvedené

Tabuľka 5.4-5: Kritériá akceptovateľnosti bezpečnosti a výkonu uvedené v analýze predmetnej pomôcky – aplikácie drenáže súvisiace s nefrostómiou

| Cieľ (Ciele) | Kritériá akceptácie z analýzy SOA a analýzy konkurencie (%) | Miera hlásená z DUE (%) | Kritériá prijatia splnené? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnosť |  |  |  |  |
| Miera krvácania | ≤15 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Miera infekcie | ≤1,05 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Miera recidívy | ≤2,6 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Úmrtnosť | ≤0,37 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Celková miera komplikácií | ≤5,94 % | Vážený priemer: 0 %; 95 % interval spoľahlivosti: (0, 0) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Výkon |  |  |  |
| Miera zlyhania katétra: - Oklúzia katétra | ≤4,0 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Migrácia/uvoľnenie katétra | ≤4,47 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Zlomenie katétra | NR | Vážený priemer: 1,7 %; 95 % interval spoľahlivosti: nie je aplikovateľný (Údaje boli uvedené z jedného článku, preto interval spoľahlivosti nie je aplikovateľný) | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| - Únik/presakovanie v okolí katétra | ≤4,7 % | NR | Stanovené kritérium prijatia možno považovať za splnené. |
| Miera technického úspechu | ≥97,48 % | Vážený priemer: 100 %; 95 % CI: NA (hodnota štandardnej odchýlky je nulová, preto CI nemožno vypočítať) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |
| Miera klinického úspechu | ≥84,7 % | Vážený priemer: 97,90 %; 95 % interval spoľahlivosti (97,605; 98,206) | Áno, bolo splnené stanovené kritérium prijatia. |

NR: Neuvedené

# Pokračujúce alebo plánované klinické sledovanie po uvedení na trh.

Tabuľka 5.5-1: Všeobecná metóda zberu údajov PMCF: Vedecká literatúra a Správy o dohľade po uvedení na trh (PMCFP-0030 Rev E)

| ID aktivity | Opis | Cieľ aktivity | Odôvodnenie a známe obmedzenia činnosti | Časová os aktivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vyhľadávanie literatúry o pomôckach v štádiu hodnotenia (DUE) | Vyhodnotiť vedeckú literatúru vrátane kazuistík a nerecenzovaných článkov, ako sú abstrakty z konferencií/listy redaktorom pre hodnotené pomôcky (DUE), aby: - Potvrdenie bezpečnosti/výkonnosti drenážneho systému SKATER - Identifikovať predtým neznáme vedľajšie účinky (súvisiace s postupmi alebo so zdravotníckymi pomôckami) - Monitorovať identifikované vedľajšie účinky a kontraindikácie a zabezpečiť trvalú prijateľnosť pomeru rizika a prínosu - Identifikovať a analyzovať vznikajúce riziká - Identifikovať možné systematické zneužívanie alebo použitie pomôcky mimo schválených indikácií | Zdôvodnenie: Vyhodnotenie vedeckej literatúry zachytáva dostupné klinické údaje o používaní zdravotníckych pomôcok u ľudí, ako sú hlásené na celom svete a ako sú prezentované v recenzovaných publikáciách. Prehľad vedeckej literatúry je navrhnutý tak, aby poskytol údaje týkajúce sa konkrétne klinickej bezpečnosti a výkonu danej pomôcky alebo ekvivalentných pomôcok. Známe obmedzenia: - Nedostatok štúdií zameraných na danú pomôcku alebo špecifickú aplikáciu. - Neúmyselné vylúčenie relevantných článkov z dôvodu nedostatočných vyhľadávacích výrazov | Interval hlásenia je založený na najvyššej rizikovej triede zariadenia, ako je zdokumentované v pláne PMS pre katétrové systémy Skater, PMSP-0017. Táto aktivita sa teda bude vykonávať každoročne. Vyhľadávanie medzier bude založené na dátume posledného vyhľadávania literatúry, ktorým bol 3. máj 2024. |
| 02 | Vyhľadávanie literatúry o najmodernejšom stave techniky (SOA) | S cieľom vyhodnotiť klinické údaje týkajúce sa nasledujúcich otázok sa vykoná systematický prehľad literatúry o oblasti SOA vrátane predtým identifikovaných podobných pomôcok: - Aké sú bežné výsledky a miera komplikácií pri perkutánnej drenáži alebo odsávaní tekutín? - Aké údaje sú k dispozícii pre pomôcky s podobnými technickými, klinickými a biologickými vlastnosťami? Ako sa porovnávajú s celkovými mierami? - Aké sú bežné výsledky a miera komplikácií pri alternatívnej liečbe (otvorená chirurgická drenáž)? | Zdôvodnenie: Vyhodnotenie vedeckej literatúry zachytáva dostupné klinické údaje o používaní zdravotníckych pomôcok u ľudí, ako sú hlásené na celom svete a ako sú prezentované v recenzovaných publikáciách. Prehľad vedeckej literatúry je navrhnutý tak, aby poskytol klinické údaje týkajúce sa podobných pomôcok v rámci rovnakej oblasti. Známe obmedzenia: - Nedostatok štúdií zameraných na zaujímavé pomôcky alebo špecifické aplikácie. - Články, ktoré neboli recenzované, nemusia byť dobrým zdrojom podpory bezpečnosti a výkonnosti. | Interval hlásenia je založený na najvyššej triede rizika pomôcky, ako je zdokumentované v pláne PMS pre katétrové systémy Skater, PMSP-0017. Táto aktivita sa teda bude vykonávať každoročne. Vyhľadávanie SOA bude pokrývať maximálne 5 rokov vrátane roku, v ktorom sa vyhľadávanie literatúry vykonáva. |
| Správy o dohľade po uvedení na trh |  |  |  |  |
| 03 | Správy o dohľade po uvedení na trh vrátane správ o vigilancii a správ o trendoch | - Potvrdenie bezpečnosti zdravotníckej pomôcky - Potvrdenie výkonu zdravotníckej pomôcky - Identifikácia predtým neznámych vedľajších účinkov (súvisiacich s postupmi alebo so zdravotníckymi pomôckami) - Monitorovanie identifikovaných vedľajších účinkov a kontraindikácií - Identifikácia a analýza vznikajúcich rizík - Zabezpečenie trvalej prijateľnosti pomeru rizika a prínosu - Identifikácia možného systematického zneužívania alebo použitia pomôcky mimo schválených indikácií | Zdôvodnenie: Vyhodnotenie údajov môže identifikovať potenciálne korelácie medzi udalosťami po uvedení na trh a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a/alebo výkonu. Známe obmedzenia: Obmedzenia hodnotení terénnych opatrení môžu zahŕňať nedostatočné hlásenie udalostí, neúplné následné opatrenia, chýbajúce údaje atď. | Monitorovanie týkajúce sa trhových aktivít a CAPA je nepretržité. Interval hlásenia je založený na najvyššej triede rizika pomôcky, ako je zdokumentované v pláne PMS pre katétrové systémy Skater, PMSP-0017. Táto aktivita sa teda bude vykonávať každoročne. Správy PMS použité pre najnovšie klinické hodnotenie pokrývali obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2024. |
| 04 | Vyhľadávanie v databáze nežiaducich udalostí (napr. MAUDE, databázy hlásení o vigilancii) pre subjekt alebo ekvivalentné pomôcky | - Potvrdenie bezpečnosti zdravotníckej pomôcky - Identifikácia a analýza vznikajúcich rizík - Zabezpečenie trvalej prijateľnosti pomeru rizika a prínosu - Monitorovanie identifikovaných vedľajších účinkov a kontraindikácií | Zber údajov o bezpečnosti po uvedení na trh a klinické hodnotenie rizík na základe observačných údajov sú kľúčové pre hodnotenie a charakterizáciu rizikového profilu produktu a pre prijímanie informovaných rozhodnutí o minimalizácii rizík. To tiež uľahčuje zber a interpretáciu údajov z veľkej a rozmanitej populácie pacientov, čo nie je prípad kontrolovaných štúdií, čím sa zabezpečuje overenie bezpečnosti vo všetkých populáciách. Medzi obmedzenia patrí neschopnosť skutočne vypočítať mieru hlásených udalostí alebo určiť skutočnú kauzalitu. | Monitorovanie týkajúce sa trhových aktivít a CAPA je nepretržité. Interval hlásenia je založený na najvyššej triede rizika pomôcky, ako je zdokumentované v pláne PMS pre katétrové systémy Skater, PMSP-0017. Táto aktivita sa teda bude vykonávať každoročne. Správy PMS použité pre najnovšie klinické hodnotenie pokrývali obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2024. |
| 05 | Vyhľadávanie podobných pomôcokv databáze nežiaducich udalostí (napr. databázy MAUDE, hlásenia o vigilancii). | - Identifikácia a analýza vznikajúcich rizík - Monitorovanie identifikovaných vedľajších účinkov a kontraindikácií | Zber údajov o bezpečnosti po uvedení na trh a klinické hodnotenie rizík na základe observačných údajov sú kľúčové pre hodnotenie a charakterizáciu rizikového profilu produktu a pre prijímanie informovaných rozhodnutí o minimalizácii rizík. To tiež uľahčuje zber a interpretáciu údajov z veľkej a rozmanitej populácie pacientov, čo nie je prípad kontrolovaných štúdií, čím sa zabezpečuje overenie bezpečnosti vo všetkých populáciách. Medzi obmedzenia patrí neschopnosť skutočne vypočítať mieru hlásených udalostí alebo určiť skutočnú kauzalitu. | Monitorovanie týkajúce sa trhových aktivít a CAPA je nepretržité. Interval hlásenia je založený na najvyššej triede rizika pomôcky, ako je zdokumentované v pláne PMS pre katétrové systémy Skater, PMSP-0017. Táto aktivita sa teda bude vykonávať každoročne. Správy PMS použité pre najnovšie klinické hodnotenie pokrývali obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2024. |
| Prieskum PMCF |  |  |  |  |
| 06 | Súčasným zákazníkom, ktorí používajú produkty drenážneho systému SKATER, bude zaslaný kvalitný dotazník. Cieľom bude získať aspoň 100 prieskumov z klinických prípadov. S cieľom identifikovať lekárov, ktorí používajú predmetné pomôcky, budú preskúmané interné záznamy o predaji a distribúcii. | Cieľom tohto prieskumu je proaktívne zhromažďovať klinické údaje so zameraním na nasledujúce produkty, u ktorých sa zistili minimálne klinické dôkazy: - Drenážne katétre Skater - Katétre Skater Centesis - Zavádzacie súpravy Skater Pre každý klinický prípad sa v rámci prieskumu zhromaždia informácie o - Kategórii aplikácie - Indikáciách - Trvaní použitia v procedúre - Klinických výsledkoch vo vzťahu k bezpečnosti a výkonnosti | Využívanie prieskumov medzi lekármi poskytuje aktívnemu PMS priamu spätnú väzbu od lekárov, ktorí používajú produkty z portfólia drenážnych systémov SKATER v klinickom prostredí a ktorí majú technické znalosti a odborné znalosti týkajúce sa pomôcky a súvisiacich postupov. Medzi obmedzenia lekárskych prieskumov môže patriť nedostatok kontrol, neúplné posúdenie atď. | Cieľom bude dokončiť prieskum vrátane agregácie údajov a analýzy do 3. štvrťroka 2029 pred začiatkom ďalšieho certifikačného obdobia. Kľúčové míľniky pre túto aktivitu sú nasledovné: - Finalizovať protokol a formulár prieskumu do 3. štvrťroka 2025 - Spustenie prieskumu a obdobie zberu údajov do 1. štvrťroka 2026 - Počiatočné obdobie zberu údajov: 2. štvrťrok 2026 až 2. štvrťrok 2027 - Analýza údajov dokončená do 4. štvrťroka 2027 - Záverečná správa do 2. štvrťroka 2028 Ak sa minimálny cieľ prieskumov nedosiahne do 2. štvrťroka 2027, obdobie zberu údajov sa môže predĺžiť. |

# Možná diagnostika alebo terapeutické alternatívy

V posledných troch desaťročiach mala perkutánna drenáž tekutín výrazný vplyv na liečbu kriticky chorých pacientov a je pravdepodobne najdôležitejším zákrokom vykonávaným rádiológmi. Tento postup výrazne znižuje morbiditu a mortalitu v porovnaní s otvorenou chirurgickou drenážou tým, že ponúka presnú neinvazívnu lokalizáciu nahromadených tekutín, minimálne invazívne terapeutické techniky, vo väčšine prípadov sa vyhýba celkovej anestézii a skracuje dobu hospitalizácie. Otvorená chirurgická drenáž je v súčasnosti vyhradená pre prípady, keď perkutánna drenáž nezabezpečí kontrolu sepsy, neuzavrie fistuly alebo nie je možná z dôvodu prítomnosti interponovaných štruktúr, ako je napríklad črevo. Technický úspech je okamžite zrejmý z aspirovaného obsahu a takmer vždy sa dosiahne, pričom jeho miera presahuje 90 %.

# Navrhovaný profil a školenie pre používateľov

Drenážny systém Skater je určený na použitie atestovanými lekármi alebo klinickými pracovníkmi vyškolenými v diagnostických a intervenčných vaskulárnych technikách, ktorí sú oboznámení s daným zákrokom.

# Harmonizované normy/bežné špecifikácie

| Dátum/verzia zhody Argon | Názov normy |
| --- | --- |
| Označovanie |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Zdravotnícke pomôcky - Symboly, ktoré sa majú používať so zdravotníckymi pomôckami, etikety, označovanie a informácie, ktoré sa majú poskytnúť – Časť 1: Všeobecné požiadavky |
| EN ISO 20417:2021 | Terminológia, symboly a informácie poskytované so zdravotníckymi pomôckami: Informácie poskytované výrobcom so zdravotníckymi pomôckami |
| Všeobecné normy – Sterilizácia |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterilné, jednorazové zavádzače intravaskulárnych katétrov, vodiace drôty a dilatátory |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulárne katétre. Sterilné a jednorazové katétre. Časť 1: Všeobecné požiadavky |
| EN 556-1:2024 | Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilizácia zdravotníckych výrobkov – Etylénoxid – Časť 1: Požiadavky na vývoj, validáciu a bežnú kontrolu procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok |
| AAMI TIR28:2016 | Prijatie produktu a ekvivalencia procesu pre sterilizáciu etylénoxidom |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasifikácia čistoty ovzdušia, čistých priestorov a súvisiaceho kontrolovaného prostredia. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia. |
| EN ISO 14644-2:2015 | Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 2: Kontrola na preukázanie pokračujúcej zhody triedy čistoty podľa koncentrácie častíc |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilizácia zdravotníckych pomôcok – Mikrobiologické metódy – Časť 1: Stanovenie populácie mikroorganizmov na výrobkoch |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Zvyšky po sterilizácii etylénoxidom. |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test bakteriálnych endotoxínov |
| Všeobecné normy – systémy kvality |  |
| EN ISO 13485:2016 | Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažmentu kvality. Požiadavky na splnenie predpisov. |
| Riadenie rizík |  |
| EN ISO 14971:2019 | Zdravotnícke pomôcky – aplikácia riadenia rizík na zdravotnícke pomôcky |
| Biologická bezpečnosť |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 1: Hodnotenie a skúšanie |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 3: Testy genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 4: Výber testov na interakcie s krvou |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 5: Skúšky cytotoxicity in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 10: Skúšky na podráždenie a senzibilizáciu pokožky |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 11: Skúšky systémovej toxicity |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 12: Príprava vzoriek a referenčné materiály |
| EN ISO 10993-18:2020 | Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 19: Fyzikálno-chemická, morfologická a topografická charakterizácia materiálov |
| EN ISO 10993-19:2020 | Štandardná príručka pre biokompatibilitu obalových materiálov zdravotníckych pomôcok |
| Klinické hodnotenie |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev 4 | Klinické hodnotenie: Sprievodca pre výrobcov a notifikované orgány |
| Kontrola dizajnu |  |
| EN ISO 14971 | Zdravotnícke pomôcky – aplikácia riadenia rizík na zdravotnícke pomôcky |
| Použiteľnosť |  |
| IEC 62366-1:2015 a IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Zdravotnícke pomôcky – Aplikácia inžinierstva použiteľnosti v zdravotníckych pomôckach |
| Balenie |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Obaly pre terminálne sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Požiadavky na materiály, systémy sterilnej bariéry a obalové systémy. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Obaly pre terminálne sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 2: Požiadavky validácie na procesy tvarovania, spájania a skladania. |
| EN ISO 2233:2001 | Balenie -- Kompletné, naplnené prepravné obaly a jednotkové náklady – Príprava na testovanie |
| ASTM D4169:2022 | Štandardný postup pre výkonnostné testovanie prepravných kontajnerov a systémov - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Štandardná testovacia metóda na detekciu hrubých únikov v medicínskom balení vnútorným tlakom (bublinový test) - ASTM F2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Štandardná testovacia metóda na detekciu netesností tesnení v poréznych medicínskych baleniach penetráciou farbiva - ASTM F1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Štandardná skúšobná metóda pre pevnosť utesnenia flexibilných bariérových materiálov - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Štandardná príručka pre zrýchlené starnutie sterilných bariérových systémov pre zdravotnícke pomôcky - ASTM F1980 |
| Klinické sledovanie po uvedení na trh |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev 2 | Štúdie klinického sledovania po uvedení na trh |
| Vigilancia |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev 8 | Usmernenia k systému vigilancie zdravotníckych pomôcok |

# B. Zhrnutie bezpečnosti a výkonu pre pacientov/laickú verejnosť

Revízia dokumentu: SSCP-0002 Rev B (Návrh)
Dátum vydania: 12.09.2024

Toto zhrnutie vysvetľuje bezpečnosť a používanie drenážneho systému Skater. Je určené pre pacientov. Ak potrebujete viac informácií, váš lekár má k dispozícii podrobnejšiu verziu. Toto zhrnutie nenahrádza rady vášho lekára, preto sa v prípade otázok týkajúcich sa vášho zdravia alebo pomôcky vždy obráťte na svojho lekára.

# Identifikácia pomôcky a všeobecné informácie

Názov a adresa výrobcu:
Spoločnosť Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Názov pomôcky:
Katétre a súpravy na drenáž Skater
(Ide o špeciálne trubice, ktoré lekári používajú na odvádzanie tekutín z určitých častí tela.)

Trieda rizika pomôcky:
Trieda IIb (To znamená, že zariadenie predstavuje stredné riziko a musia ho používať odborníci.)

Prvý predaj v krajinách Európskej únie:
1998

Typy produktov Skater:

- Univerzálna a nefrostomická súprava Skater™ neuzatváracia
ID: 0886333010002XF

- Univerzálna a nefrostomická súprava Skater™ uzatváracia
ID: 0886333010003XH

- Drenážna súprava Skater™ Mini-Loop

- Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž Skater™ – neuzatváracia
ID: 0886333010020XH

- Súprava katétrov na jednokrokovú drenáž Skater™ – uzatváracia
ID: 0886333010019XY

- Drenážny katéter Skater™ – neuzatvárací
ID: 0886333010008XT

- Drenážny katéter Skater™ – uzatvárací
ID: 0886333010007XR

- Nefrostomický katéter Skater™ – neuzatvárací
ID: 0886333010017XU

- Nefrostomický katéter Skater™ – uzatvárací
ID: 0886333010016XS

- Biliárny drenážny katéter Skater™ - neuzatvárací
ID: 0886333010005XM

- Biliárny drenážny katéter Skater™ - uzatvárací
ID: 0886333010004XK

Drenážne súpravy Skater:

- Nefrostomická súprava Skater™ - neuzatváracia
ID: 0886333010018XW

- Nefrostomická súprava Skater™ - uzatváracia
ID: 0886333010000XB

- Zavádzacia nefrostomická súprava Skater™ uzatváracia
ID: 0886333010001XD

- Zavádzacia biliárna drenážna súprava Skater™ uzatváracia
ID: 0886333010011XG

# Dôvod použitia tejto pomôcky

Na čo slúži táto pomôcka?

Drenážny systém Skater pomáha odvádzať prebytočnú tekutinu z tela. Tekutina môže byť spôsobená infekciou, chirurgickým zákrokom alebo iným zdravotným problémom. Môže pomôcť zmierniť nepohodlie, predchádzať infekciám a umožniť lekárom vidieť, ako sa tekutina odstraňuje.

Kedy ju možno použiť?

Váš lekár môže túto pomôcku použiť, ak máte:

- Absces (dutina naplnená infikovanou tekutinou)

- Hromadenie tekutín po operácii

- Pleurálny výpotok (tekutina v okolí pľúc)

- Ascites (tekutina v bruchu)

- Cysty alebo iné oblasti naplnené tekutinou

Kedy by sa nemala používať?

Táto pomôcka by sa nemala používať, ak:

- Máte problémy so zrážaním krvi

- Tekutinu nemožno bezpečne odviezť

- Ste alergický/á na materiály katétra

- Váš lekár rozhodne, či je pre vás drenážny systém Skater bezpečný.

# Opis pomôcky

Čo je táto pomôcka?

Drenážny systém Skater je mäkká, flexibilná trubica (nazývaná katéter), ktorá sa používa na odvádzanie tekutín z tela. Zavádza sa cez malý rez v koži a tekutina odteká do vrecka.

Ako to funguje?

Lekári umiestňujú katéter pomocou malého zákroku nazývaného perkutánna drenáž. Na zavedenie katétra na správne miesto používajú nástroje ako ultrazvuk alebo CT vyšetrenie. Po zavedení katétra tekutina odtečie do zberného vrecka.

# Riziká a varovania

Ak máte počas používania tejto pomôcky akékoľvek nezvyčajné príznaky alebo obavy, zavolajte svojmu lekárovi.

Aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť?

Hoci sú zriedkavé, môžu zahŕňať vedľajšie účinky:

- Infekcia v mieste zavedenia hadičky

- Mierne krvácanie alebo modriny

- Bolesť alebo nepríjemné pocity v mieste umiestnenia hadičky

- Poškodenie blízkych tkanív alebo orgánov

- Pohyb alebo zablokovanie trubice

Váš zdravotnícky tím bude tieto problémy sledovať a dá vám pokyny, ako sa im vyhnúť.

Dodatočná starostlivosť

Pri starostlivosti o katéter dodržiavajte pokyny lekára. Udržujte oblasť čistú a suchú. Ak spozorujete príznaky infekcie, ako je horúčka, začervenanie, opuch alebo zápach tekutiny, zavolajte svojmu lekárovi.

Stiahnutia z trhu

Drenážny systém Skater nebol stiahnutý z trhu. Váš lekár vás bude informovať o všetkých aktualizáciách.

# Súhrn klinického hodnotenia a klinické sledovanie po uvedení na trh

Klinické pozadie pomôcky

Drenážny systém SKATER je bezpečný a účinný nástroj na odstraňovanie prebytočných tekutín z tela. Bol mnohokrát testovaný v laboratóriu aj v reálnych situáciách, aby sa dokázalo, že funguje dobre a spĺňa dôležité bezpečnostné normy. Systém je vyrobený z bezpečných materiálov a pravdepodobnosť problémov je veľmi nízka.

Lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dôverujú drenážnemu systému SKATER, pretože pomáha pacientom cítiť sa lepšie tým, že uvoľňuje hromadenie tekutín a robí to s minimálnymi rizikami. Celkovo sú výhody drenážneho systému SKATER oveľa väčšie ako riziká, vďaka čomu je spoľahlivou voľbou pre pacientov, ktorí potrebujú drenážny zákrok.

Klinický dôkaz pre označenie CE

Drenážny systém SKATER získal označenie CE, čo znamená, že spĺňa prísne európske bezpečnostné a výkonnostné predpisy. Aby systém získal toto schválenie, musel prejsť množstvom testov a recenzií, aby sa preukázalo, že funguje dobre a je bezpečný pre pacientov.

#### Ako bol testovaný drenážny systém SKATER?

- Neklinické testy: Pred použitím na pacientoch systém prešiel mnohými testami v laboratóriu, aby sa zabezpečilo jeho správne fungovanie. Tieto testy skúmali, ako dobre systém funguje v priebehu času, ako obstojí a aký je bezpečný na použitie vo vnútri tela. Testy zahŕňali:

  - Funkčné testy (ako dobre funguje)

  - Testy balenia (aby sa pred použitím overilo, či je bezpečné)

  - Skúšky tesnosti a pevnosti (na kontrolu akýchkoľvek slabých miest)

- Testovanie biokompatibility: Tieto testy overovali, či sú materiály použité v systéme bezpečné na použitie v ľudskom tele. Výsledky ukázali, že materiály sú bezpečné a nespôsobia pacientom žiadnu ujmu.

- Prehľad literatúry: Zdravotnícki experti preskúmali výskum a iné pomôcky podobné drenážnemu systému SKATER, aby porovnali ich bezpečnosť a výkon. Výsledky ukázali, že systém SKATER funguje rovnako dobre, ak nie lepšie, ako iné dostupné drenážne systémy.

- Údaje po uvedení na trh: Po predaji a používaní systému lekármi výrobca naďalej zhromažďoval údaje o tom, ako dobre funguje a či sa vyskytli nejaké problémy. Výsledky ukázali, že počet sťažností bol v porovnaní s počtom použitých pomôcok veľmi nízky, čo znamená, že v reálnych situáciách funguje bezpečne a efektívne.

#### Prečo je drenážny systém SKATER bezpečný?

- Dôkladné testovanie: Predtým, ako bol drenážny systém SKATER povolený na použitie, prešiel mnohými testami, aby sa overila jeho funkčnosť a bezpečnosť. Tieto testy zabezpečili, že systém sa pri použití vo vnútri tela nezlomí, netečie ani nespôsobuje problémy.

- Bezpečné materiály: Systém je vyrobený z materiálov, ktoré sú bezpečné pre ľudské telo. To znamená, že systém nespôsobí zlé reakcie alebo poškodenie, keď sa používa na odvádzanie tekutín.

- Nízke riziko problémov: Aj keď všetky zdravotnícke pomôcky predstavujú určité riziko, drenážny systém SKATER má veľmi nízky počet hlásených problémov. V skutočnosti menej ako 1 % použitých pomôcok malo nejaké problémy. To dokazuje, že je spoľahlivý a bezpečný pri správnom používaní.

- Neustále monitorovanie: Po predaji a použití zariadenia lekármi spoločnosť sleduje jeho výkon. To im pomáha zabezpečiť, aby systém zostal bezpečný pre budúcich pacientov. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, rýchlo sa skontrolujú a opravia.

#### Osvedčená bezpečnosť a úspech

Drenážny systém SKATER sa používa už mnoho rokov a prešiel množstvom testov, aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť a účinnosť. Lekári sa naň spoliehajú, pretože funguje dobre a má nízke riziko problémov. Stal sa jedným z najdôveryhodnejších nástrojov na odvádzanie tekutín v nemocniciach po celom svete.

Celkovo je drenážny systém SKATER dôležitou súčasťou pomoci pacientom cítiť sa lepšie tým, že bezpečným a účinným spôsobom odvádza škodlivé nahromadené tekutiny.

#### Čo ak sa niečo pokazí?

Aj keď je drenážny systém SKATER veľmi bezpečný, lekári sú vyškolení na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli nastať. Vedia, ako riešiť problémy a uistiť sa, že pacient je v poriadku.

#### Zhrnutie:

Drenážny systém SKATER sa ukázal ako veľmi bezpečný nástroj na odvádzanie tekutín z tela. Prešiel dôležitými bezpečnostnými testami, je vyrobený z bezpečných materiálov a má veľmi nízke riziko problémov. Pacienti sa môžu spoľahnúť, že tento systém bude fungovať tak, ako má, aby sa cítili lepšie a zároveň aby ich ochránil pred nebezpečenstvom.

# Ďalšie možnosti liečby

Medzi ďalšie spôsoby liečby hromadenia tekutín patria:

- Chirurgický zákrok na odvedenie tekutiny

- Lieky na liečbu infekcií alebo iných stavov

- Niekedy sa tekutina odvedie sama od seba

Porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste zistili, čo je pre vás najlepšie.

# Školenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Lekári a zdravotné sestry, ktorí používajú tento systém, by mali byť vyškolení v zavádzaní a starostlivosti o katéter.

# História revízií

| Revízia | Dátum vydania | Opis zmeny | Revízia overená notifikovaným orgánom? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. júla 2021 | Počiatočné interné vydanie – Neoverené BSI | ☒ Len na interné použitie |
| B | 9. septembra 2024 12. septembra 2024 22. októbra 2024 | Počiatočné predloženie BSI na preskúmanie Pridaná sekcia pre pacientov Pridaná sekcia pre pacientov 9.5 | ☒ Áno Tento SSCP bol overený v anglickom jazyku notifikovanou osobou v súlade s odporúčaniami MDCG 2019-9. |