POVZETEK O VARNOSTI IN KLINIČNI UČINKOVITOSTI (SSCP)

SSCP-0002

Skater kateterski sistemi

TF-82238

TD-01

[DATUM]

Za objavo v Eudamedu

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Pripravila | Regulativne zadeve | Nadira Lotus Vodja, poprodajni nadzor |

Matrica za odobritev podpisa

Ta dokument morajo pregledati in odobriti vsi spodaj navedeni posamezniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki.

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Odobritev | Klinične zadeve | Danyel Carr Višji direktor, klinične zadeve |
| Odobritev | Kakovost | Dan Woda Višji inženir za kakovost |
| Odobritev | Regulativna | Scott Bishop Podpredsednik za regulativne zadeve |

Zgodovina revizij

| Revizija | Datum | Oddelki | Opis revizije | Spremeni zahtevo # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7. 6. 2021 | Vse | Začetno poročilo | 00103372 |
| B | 9. 9. 2024 | Vse | Posodobljeno na novo predlogo. Prvotna predložitev BSI. | 04229 |
|  | 12. 9. 2024 | 9.0 | Dodan razdelek za paciente |  |
|  | 22. 10. 2024 | 9.5 | Dodan razdelek za paciente 9.5 |  |

Opomba: Odobritve bodo zabeležene prek povezane zahteve za spremembo.

Kazalo vsebine

1.	Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP)	3

1.1.	Trgovsko ime pripomočka	3

1.2.	Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU	4

1.3.	Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček	9

1.4.	Ime proizvajalca, naslov in serijska številka (SRN)	9

1.5.	Ime pooblaščenega zastopnika in SRN	9

1.6.	Ime in enotna identifikacijska številka NB	10

2.	Predvidena uporaba pripomočka	10

2.1.	Predvidena uporaba/namen	10

2.2.	Indikacije	10

2.3.	Ciljna populacija	10

2.4.	Kontraindikacije	10

3.	Opis pripomočka	10

3.1.	Opis pripomočka	10

3.2.	Prejšnje različice in njihove razlike	11

3.3.	Dodatki, združljivi pripomočki in drugi izdelki, ki se uporabljajo v kombinaciji	11

4.	Tveganja in opozorila	12

4.1.	Ostala tveganja in neželeni stranski učinki	12

4.2.	Opozorila in previdnostni ukrepi	13

4.3.	Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih korekcijskih ukrepov za varnost na terenu (FSCA, vključno z FSN), če je to primerno.	14

5.	Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)	14

5.1.	Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno	16

5.2.	Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno	16

5.3.	Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno	16

5.4.	Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti	19

5.5.	Tekoče ali načrtovano klinično poprodajno spremljanje.	23

6.	Možne diagnostične ali terapevtske alternative	26

7.	Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike	27

8.	Harmonizirani standardi / skupne specifikacije	27

9.	B. Povzetek varnosti in učinkovitosti za paciente/laike	29

9.1.	Identifikacija naprave in splošne informacije	29

9.2.	Razlog za uporabo tega pripomočka	30

9.3.	Opis pripomočka	30

9.4.	Tveganja in opozorila	31

9.5.	Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja	31

9.6.	Druge možnosti zdravljenja	33

9.7.	Usposabljanje za zdravstvene delavce	33

10.	Zgodovina revizij	34

Povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti

Ta povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP) je namenjen zagotavljanju javnega dostopa do posodobljenega povzetka glavnih vidikov varnosti in klinične učinkovitosti SKATER drenažnega sistema od 1. januarja 2022 do 3. maja 2024 (poročevalno obdobje).

SSCP ni mišljen kot nadomestilo za navodila za uporabo kot glavni dokument za zagotavljanje varne uporabe pripomočka, niti ni mišljen kot vir diagnostičnih ali terapevtskih predlogov za predvidene uporabnike ali paciente.

Naslednje informacije so namenjene uporabnikom/zdravstvenim delavcem. Dodatni SSCP z informacijami za paciente ni bil vzpostavljen, saj je Skater sistem drenažnih katetrov vsadljiv pripomoček, za katerega pacienti prejmejo vsadno kartico, vendar pripomoček ni namenjen neposredni uporabi s strani pacientov.

# Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP)

# Trgovsko ime pripomočka

SKATER drenažni katetri in kompleti

- SKATER™ komplet katetrov za enostopenjsko drenažo z nezaklepnim in zaklepnim pigtailom

- SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim in zaklepnim pigtailom

- SKATER™ kateter za drenažo žolčnika z nezaklepnim in zaklepnim pigtailom

- SKATER™ uvajalni komplet za drenažo žolčnika z zaklepnim pigtailom

- SKATER™ nefrostomski kateter z nezaklepnim in zaklepnim pigtailom

- SKATER™ nefrostomski komplet z zaklepnim in nezaklepnim pigtailom

- SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet – zaklepni pigtail

- SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet z nezaklepnim in zaklepnim pigtailom

- SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet

# Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU

Tabela 1.2-1: Skupina izdelkov in osnovni UDI-DI

| Skupina izdelkov | Osnovni UDI-DI |
| --- | --- |
| SKATER™ drenažni katetri: - SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet – nezaklepni | 0886333010002XF |
| - SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet – zaklepni | 0886333010003XH |
| - SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet |  |
| - SKATER™ komplet za enostopenjsko drenažo – nezaklepni | 0886333010020XH |
| - SKATER™ komplet za enostopenjsko drenažo – zaklepni | 0886333010019XY |
| - SKATER™ drenažni kateter – nezaklepni | 0886333010008XT |
| - SKATER™ drenažni kateter – zaklepni | 0886333010007XR |
| - SKATER™ nefrostomski kateter – nezaklepni | 0886333010017XU |
| - SKATER™ nefrostomski kateter – zaklepni | 0886333010016XS |
| - SKATER™ kateter za drenažo žolčnika – nezaklepni | 0886333010005XM |
| - SKATER™ kateter za drenažo žolčnika – zaklepni | 0886333010004XK |
| SKATER™ drenažni kompleti: - SKATER™ nefrostomski komplet – nezaklepni | 0886333010018XW |
| - SKATER™ nefrostomski komplet – zaklepni | 0886333010000XB |
| - SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet – zaklepni | 0886333010001XD |
| - SKATER™ uvajalni komplet za drenažo žolčnika - zaklepni | 0886333010011XG |

Tabela 1.2-2: Opis pripomočka in kataloške številke

| Ime pripomočka / opis | Model/kataloška številka |
| --- | --- |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (6F x 20 cm) | 756006020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (6F x 25 cm) | 756006025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (7F x 20cm) | 756007020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (7F x 25cm) | 756007025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (8F x 20 cm) | 756008020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (8F x 25cm) | 756008025 |
| SKATER™ enostopenjski drenažni komplet - nezaklepni (8F x 30 cm) | 756008030 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (10F x 20 cm) | 756010020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (10F x 25cm) | 756010025 |
| SKATER™ enostopenjski drenažni komplet - nezaklepni (10F x 30 cm) | 756010030 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (12F x 20cm) | 756012020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (12F x 25cm) | 756012025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (14F x 20cm) | 756014020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (14F x 25cm) | 756014025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z nezaklepnim pigtailom (16F x 25cm) | 756016025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (6F x 20cm) | 756506020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (6F x 25cm) | 756506025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (7F x 20cm) | 756507020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (7F x 25cm) | 756507025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (8F x 20cm) | 756508020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (8F x 25cm) | 756508025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (8F x 30cm) | 756508030 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (10F x 20cm) | 756510020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (10F x 25cm) | 756510025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (10F x 30cm) | 756510030 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (12F x 20cm) | 756512020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (12F x 25cm) | 756512025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (14F x 20cm) | 756514020 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (14F x 25cm) | 756514025 |
| SKATER™ komplet enostopenjskih drenažnih katetrov z zaklepnim pigtailom (16F x 25cm) | 756516025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (6F x 25 cm) | 751106025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (6F x 35 cm) | 751106035 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (7F x 25 cm) | 751107025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (7F x 35 cm) | 751107035 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (8F x 25 cm) | 751108025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (8F x 35 cm) | 751108035 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (10F x 25 cm) | 751110025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (10F x 35 cm) | 751110035 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (12F x 25 cm) | 751112025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (12F x 35 cm) | 751112035 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (14F x 25 cm) | 751114025 |
| SKATER™ drenažni kateter z nezaklepnim pigtailom (16F x 25 cm) | 751116025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (6F x 25 cm) | 755106025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (6F x 35 cm) | 755106035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (7F x 25 cm) | 755107025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (7F x 35 cm) | 755107035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (8F x 25 cm) | 755108025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (8F x 35 cm) | 755108035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (10F x 25 cm) | 755110025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (10F x 35 cm) | 755110035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (12F x 25 cm) | 755112025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (12F x 35 cm) | 755112035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (14F x 25 cm) | 755114025 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (14F x 35 cm) | 755114035 |
| SKATER™ drenažni kateter z zaklepnim pigtailom (16F x 25 cm) | 755116025 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika nezaklepni (8F x 40 cm) | 755208040 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika nezaklepni (10F x 40 cm) | 755210040 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika nezaklepni (12F x 40 cm) | 755212040 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika zaklepni (8F x 40 cm) | 755308040 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika zaklepni (10F x 40 cm) | 755310040 |
| SKATER™ kateter za drenažo žolčnika zaklepni (12F x 40 cm) | 755312040 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (6F x 25 cm) | 755506025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (6F x 35 cm) | 755506035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (7F x 25 cm) | 755507025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (7F x 35 cm) | 755507035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (8F x 25 cm) | 755508025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (8F x 35 cm) | 755508035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (10F x 25 cm) | 755510025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (10F x 35 cm) | 755510035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (12F x 25 cm) | 755512025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (12F x 35 cm) | 755512035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (14F x 25 cm) | 755514025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - nezaklepni (14F x 35 cm) | 755514035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (6F x 25 cm) | 755606025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (6F x 35 cm) | 755606035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (7F x 25 cm) | 755607025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (7F x 35 cm) | 755607035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (8F x 25 cm) | 755608025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 755608035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (10F x 25 cm) | 755610025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (10F x 35 cm) | 755610035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (12F x 25 cm) | 755612025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (12F x 35 cm) | 755612035 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (14F x 25 cm) | 755614025 |
| SKATER™ nefrostomski kateter - zaklepni pigtail (14F x 35 cm) | 755614035 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (6F x 35 cm) | 757306600 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (6F x 35 cm) | 757306700 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (7F x 35 cm) | 757307000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 757308000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 757308600 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 757308700 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (10F x 35 cm) | 757310000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (12F x 35 cm) | 757312000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (14F x 35 cm) | 757314700 |
| SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 767308000 |
| SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 767308300 |
| SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (10F x 35 cm) | 767310300 |
| SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (10F x 35 cm) | 767310000 |
| SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet - zaklepni pigtail (12F x 35 cm) | 767312000 |
| SKATER™ uvajalni komplet za drenažo žolčnika - zaklepni (8F x 40 cm) | 765308300 |
| SKATER™ uvajalni komplet za drenažo žolčnika - zaklepni (10F x 40 cm) | 765310300 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - nezaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 750308000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - nezaklepni pigtail (8F x 35 cm) | 750308100 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - nezaklepni pigtail (10F x 35 cm) | 750310000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - nezaklepni pigtail (12F x 35 cm) | 750312000 |
| SKATER™ nefrostomski komplet - nezaklepni pigtail (14F x 35 cm) | 750314000 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (6F x 15 cm) | 756106015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (6F x 20 cm) | 756106020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (6F x 25 cm) | 756106025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (7F x 20 cm) | 756107020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (7F x 25 cm) | 756107025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (8F x 20 cm) | 756108020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (8F x 25 cm) | 756108025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (8F x 30 cm) | 756108030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (10F x 20 cm) | 756110020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (10F x 25 cm) | 756110025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (10F x 30 cm) | 756110030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (12F x 20 cm) | 756112020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (12F x 25 cm) | 756112025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (14F x 20 cm) | 756114020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (14F x 25 cm) | 756114025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - nezaklepni (16F x 25 cm) | 756116025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet – zaklepni (6F x15 cm) | 756606015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (6F x 20 cm) | 756606020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (6F x 25 cm) | 756606025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (6F x 35 cm) | 756606035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (7F x 15 cm) | 756607015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (7F x 20 cm) | 756607020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (7F x 25 cm) | 756607025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 15 cm) | 756608015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 20 cm) | 756608020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 25 cm) | 756608025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 30 cm) | 756608030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 35 cm) | 756608035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (8F x 45 cm) | 756608045 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 15 cm) | 756610015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 20 cm) | 756610020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 25 cm) | 756610025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 30 cm) | 756610030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 35 cm) | 756610035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 45 cm) | 756610045 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (10F x 60 cm) | 756610060 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 15 cm) | 756612015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 20 cm) | 756612020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 25 cm) | 756612025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 30 cm) | 756612030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 35 cm) | 756612035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 45 cm) | 756612045 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (12F x 60 cm) | 756612060 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 15 cm) | 756614015 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 20 cm) | 756614020 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 25 cm) | 756614025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 30 cm) | 756614030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 35 cm) | 756614035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 45 cm) | 756614045 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (14F x 60 cm) | 756614060 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (16F x 25 cm) | 756616025 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (16F x 30 cm) | 756616030 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (16F x 35 cm) | 756616035 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (16F x 45 cm) | 756616045 |
| SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet - zaklepni (16F x 60 cm) | 756616060 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (6F x 15 cm) | 758606015 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (6F x 20 cm) | 758606020 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (6F x 25 cm) | 758606025 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (7F x 15 cm) | 758607015 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (7F x 25 cm) | 758607025 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (8F x 15 cm) | 758608015 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (8F x 25 cm) | 758608025 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (10F x 15 cm) | 758610015 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (10F x 25 cm) | 758610025 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (12F x 15 cm) | 758612015 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (12F x 25 cm) | 758612025 |
| SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabela 1.2–3: Klasifikacija EU GMDN in EMDN kode

| Skupina izdelkov | GMDN | EMDN | Klasifikacija EU |
| --- | --- | --- | --- |
| SKATER™ drenažni katetri: - SKATER večnamenski in nefrostomski drenažni katetri - SKATER Mini-Loop drenažni kompleti | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - SKATER enostopenjski drenažni komplet - SKATER drenažni kateter | 35824 11305 | A060201 |  |
| - SKATER nefrostomski kateter | 10735 | U040203 |  |
| SKATER™ drenažni kompleti: - SKATER nefrostomski komplet - SKATER uvajalni nefrostomski komplet | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - SKATER kateter za drenažo žolčnika - SKATER uvajalni komplet za drenažo žolčnika | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček

SKATER drenažni katetri so bili prvič predstavljeni na trgu EU in pridobili prvotno oznako CE leta 1998 s strani družbe PBN Medical. Nato je leta 1999 podjetje Angiotech/Medical Device Technologies začelo tržiti SKATER drenažne katetre v Združenih državah Amerike.

Leta 2013 je družba Argon Medical Devices, Inc. s prevzemom družbe Angiotech/
Medical Device Technologies pridobila linijo izdelkov, ki se trenutno prodaja v EU pod oznako CE 565719 in NB 2797. Ti pripomočki so bili prej označeni z oznako CE v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) kot pripomočki razreda IIb v skladu s Prilogo IX, pravilo 8 direktive MDD 93/42/EGS. Zgodovinska številka tehnične dokumentacije za SKATER drenažne katetre in komplete je bila TF-82238. SKATER drenažni katetri in kompleti bodo ostali medicinski pripomočki razreda IIb v skladu z merili iz Priloge VIII, poglavje III, Uredbe EU MDR 2017/745, pravilo 8.

# Ime proizvajalca, naslov in serijska številka (SRN)

| Informacije o proizvajalcu |  |
| --- | --- |
| Serijska številka proizvajalca: US-MF-000002324 | Ime proizvajalca: Argon Medical Devices, Inc. |
| Ime in priimek kontaktne osebe: Scott Bishop | E-pošta: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonska številka: 903.675.9321 | Naslov: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 ZDA |

# Ime pooblaščenega zastopnika in SRN

| Informacije o pooblaščenem zastopniku |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Ime organizacije pooblaščenega zastopnika: Emergo Europe |
| Kontaktni podatki: Vigilance Team | E-pošta: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonska številka: +31.70.345.8570 Faks:+31 (0)70 346 7299 | Naslov Hišna številka in ime ulice: 60 Westervoortsedijk Mesto: Arnhem Poštna številka: 6827 AT Država: Nizozemska |

# Ime in enotna identifikacijska številka NB

| Priglašeni organ |  |
| --- | --- |
| Ime: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Naslov: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemska |
| Spletna stran: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Številka priglašenega organa: | 2797 |

# Predvidena uporaba pripomočka

# Predvidena uporaba/namen

Skater drenažni sistem je namenjen za uporabo pri vseh osebah, ki potrebujejo perkutano drenažo ali aspiracijo abscesov in nenormalnih zbiranj tekočine za diagnostično in terapevtsko zdravljenje različnih zbiranj tekočine.

# Indikacije

Izdelek je namenjen perkutani drenaži v različnih drenažnih aplikacijah (npr. ciste, abscesi, hematomi, plevralni izcedki, ascites, žolčniki, nefrostomija, abscesi in žolčni sistem).

# Ciljna populacija

Pacienti so lahko različnih starosti, od najstnikov do starejših odraslih, različnega spola, rase ali etnične pripadnosti, njihova telesna pripravljenost pa se lahko giblje od aktivne in atletske do prekomerne telesne teže in sedečega življenjskega sloga.

# Kontraindikacije

Ni znanih kontraindikacij.

# Opis pripomočka

# Opis pripomočka

Skater drenažni kateter:

Skater drenažni katetri so zasnovani za zagotavljanje maksimalnega pretoka drenaže z velikim lumnom in velikimi drenažnimi odprtinami. Izdelani so iz mehkega poliuretana za udobje pacienta, optimalno odpornost proti pregibanju, enostavno vstavljanje in radiopačnost. Vizualni označevalci položaja potrdijo položaj katetra po namestitvi. Katetri so prevlečeni s hidrofilno prevleko SLIP-COAT™ za minimalno trenje med vstavljanjem.

Različne konfiguracije ponujajo zaklepni ali nezaklepni pigtail, od 6F do 16F in od 15 cm do 60 cm, s kovinskim ojačevalcem, fleksibilnim ojačevalcem (za katetre ≥ 8F) in/ali trokarskim stilletom Choice Lock™.

Skater Mini-loop drenažni katetri imajo majhen pigtail za perkutano drenažo v majhnih votlinah.

Skater kateter za drenažo žolčnika ima radiopačni označevalni trak, ki omogoča jasen pogled na najbolj proksimalno drenažno odprtino za natančno namestitev v žolčnem traktu, in dodatne drenažne odprtine za drenažo žolčnega voda v dvanajstnik.

Pripomoček je dobavljen sterilen in namenjen za enkratno uporabo.

SKATER drenažni kateter, ki predstavlja različne dele in drenažo Skater s stiletom za trokarje Choice Lock.

Skater drenažni kompleti:

Skater uvajalni komplet za drenažo žolčnika je sestavljen iz tanke trokarne igle, vodilne žice in koaksialnega dilatatorja, ki omogoča atraumatično namestitev vodilne žice premera 0,035” ali 0,038”. Izdelek ima velike ovalne odtočne luknje in velik lumen za maksimalno odtočno zmogljivost.

Skater kompleti za nefrostomijo in Skater uvajalni kompleti za nefrostomijo ponujajo kovinske ali fleksibilne utrjevalne kanile. Izdelek ima na distalnem koncu hidrofilni premaz SLIP-COAT™ za lažje vstavljanje, velik lumen in velike ovalne odtočne luknje, zasnovane za maksimalno odtočno zmogljivost.

Trajanje / življenjska doba teh pripomočkov je do 12 tednov.

Možni zapleti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, krvavitev/hematom, okužbo/sepso ter zaporo in/ali izpah katetra.

Kot pri vsakem drenažnem postopku obstaja tveganje, ko ga uporablja zdravnik, vendar prednosti uporabe Skater drenažnega katetra presežejo tveganja, povezana z uporabo pripomočka.

Klinična korist pripomočka je odstranitev okužene tekočine ali kopičenja tekočine iz telesnih votlin. Odprava simptomov pri pacientu zaradi okužene tekočine ali kopičenja tekočine. Manj zapletov in tveganj v primerjavi s kirurškim posegom.

Življenjska doba/trajanje je do 12 tednov.

# Prejšnje različice in njihove razlike

Ta razdelek se ne uporablja (ni na voljo).

# Dodatki, združljivi pripomočki in drugi izdelki, ki se uporabljajo v kombinaciji

      - SKATER uvajalni komplet

SKATER uvajalni komplet omogoča enostavno, natančno in atraumatično namestitev vodilne žice do 0,038“ pri nevaskularnih posegih.

Uvajalne ovojnice/igle (ISN)

ISN omogoča hiter in nemoten dostop za namestitev vodilne žice do velikosti 0,038 v nevaskularnih posegih.

      - Hawkins™ Blunt Needles sistem

Hawkins Blunt Needles ponuja ostre in tope stilete za nadzorovan dostop pri perkutnih drenažnih postopkih.

      - Drenažne vrečke

Drenažne vrečke so zasnovane za učinkovito zbiranje tekočine med drenažnimi postopki.

# Tveganja in opozorila

# Ostala tveganja in neželeni stranski učinki

Proces upravljanja tveganj Argon se izvaja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019. Povzetek in ocena posameznih preostalih tveganj je bila opravljena s pregledom klinične literature o zadevnem pripomočku in najnovejših dosežkih (SOA) v CER-031 Rev C. V spodnji tabeli so predstavljena le najbolj klinično pomembna tveganja (dogodki, ki vključujejo paciente), ugotovljena na podlagi klinične ocene.

Tabela 4.1-1: Profil-tveganja-koristi za izdelek (PMCFP-0030 Rev E)

| ID tveganja | Preostalo tveganje |
| --- | --- |
| R1 | Krvavitev (hemoragija/hematom) |
| R2 | Okužba/sepsa |
| R3 | Pnevmotoraks |
| R4 | Bilomas |
| ID koristi | Klinična korist |
| B1 | Odstranjevanje nakopičene tekočine iz telesnih votlin |
| B2 | Odprava simptomov pacienta zaradi okužene tekočine ali kopičenja tekočine |
| B3 | Manj zapletov in tveganj v primerjavi s kirurškim posegom |
| B4 | Olajšanje perkutanega dostopa za namestitev katetra |
| B5 | Preprečite izpad in migracijo katetra, s čimer zmanjšate tveganje za dodatne postopke ali zamenjave |

Tabela 4.1-2: Ocena koristi (RMR-0022 Rev H)

| Koristi | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranjevanje nakopičene tekočine iz telesnih votlin | 4 | 6 | 24 |
| Odprava simptomov pacienta zaradi okužene tekočine ali kopičenja tekočine | 4 | 6 | 24 |
| Manj zapletov in tveganj v primerjavi s kirurškim posegom | 4 | 6 | 24 |
| Olajšanje perkutanega dostopa za namestitev katetra | 4 | 6 | 24 |
| Preprečitev migracije katetra | 4 | 6 | 24 |
| Najslabši primer BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt (verjetnost pojava koristi zdravljenja/izida) temelji na podatkih iz CER-031 Rev. C

Tabela 4.1.-3: Neželeni dogodki, navedeni v literaturi (CER-031 Rev C)

| Neželeni dogodki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neželeni Dogodek | Poročana stopnja (razpon, %) | Predlagani prag (%) |
| Večji zapleti | 7,2 % (4,5 %–9 %) | 10,0 % |
| Manjši zapleti | 22,2 % (1,6 %–37,6 %) | 45,2 % |
| Smrt | 1,1 % (0 %–3,7 %) | 3,3 % |
| Sepsa | 2,3 % (0,4 %–26,4 %) | 15,2 % |
| Krvavitev | 1,7 % (0,3 %–9,3) | 5,7 % |
| Vnetne/infekcijske bolezni (absces, peritonitis, holecistitis, pankreatitis) | 3,6 % (0,4 %–28,4 %) | 18,4 % |
| Izpad katetra | 7,9 % (3,6 %–14 %) | 17 % |
| Puščanje perikatetra | 2,2 % (0,4 %–10 %) | 8,3 % |
| Odstranjevanje kamnov |  |  |
| - Holangitis | 2 % (1,8 %–2,7 %) | 3 % |
| - Hemobilija | 1 % | 2 % |
| - Manjši zapleti | 8 % (5,7 %–8,8 %) | 2 % |

Klinične koristi in vsa ugotovljena ali preostala tveganja za pacienta, ki so bila ugotovljena v kliničnih podatkih, so bila ocenjena. Z uporabo ustreznih kliničnih ciljev varnosti in učinkovitosti, ki so pomembni za predvideno klinično korist, je bila sprejemljivost razmerja med koristjo in tveganjem določena na podlagi ocene zanesljivosti delovanja (SOA) na medicinskem področju.

Nevarnosti, povezane z uporabo SKATER drenažnega sistema, ne predstavljajo nerazumnega tveganja za uporabnika, pacienta ali okolje. Posledično je bilo ugotovljeno, da klinične koristi SKATER drenažnega sistema presežejo njegovo skupno preostalo tveganje. Klinična ocena podatkov ni odkrila novih tveganj za SKATER drenažni sistem.

# Opozorila in previdnostni ukrepi

Tabela 4.2.-1: Navodila za uporabo za opozorila in previdnostni ukrepi

| Pripomoček/sistemska komponenta | Navodila za uporabo |
| --- | --- |
| SKATER drenažni katetri | IFU7000M Rev B |
| SKATER drenažni kompleti | IFU7653M Rev B |

Opozorila

- Tega propomočka ni dovoljeno ponovno sterilizirati, ponovno uporabiti ali predelati.

- Ne uporabljajte, če je embalaža odprta, če je pripomoček poškodovan ali če je rok uporabnosti presežen.

- Med vstavljanjem se izogibajte stiku s kostmi, hrustanci in brazgotinami, ki lahko poškodujejo konico katetra.

Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo aktivirajte hidrofilni premaz na katetru s sterilno vodo ali fiziološko raztopino.

- Prepričajte se, da je odtok pritrjen in da je sistem nepoškodovan, da se prepreči izpad. Pritrdite s pripomočkom za fiksacijo katetra, šivom ali trakom.

- Ocenite mesto vstavitve drenažne cevi glede znakov puščanja, rdečice ali izcedka. Ti znaki lahko kažejo na okužbo ali draženje okoliške kože.

- Spremljajte spremembe v značaju ali volumnu tekočine ali krvavitvi.

- Priporočljivo je, da kateter pritrdite v ravni črti in da morebitno ukrivljenost uporabite na povezovalni cevi.

- Če je treba zaklepni pigtail kateter odstraniti v drugem oddelku, je priporočljivo, da se te navodila priložijo pacientovim zapisom, da se zagotovi, da je ustrezno osebje seznanjeno s prisotnostjo zaklepnega katetra. Priporočljivo je tudi, da se obvesti pacienta.

- Uvajalna igla ima nastavek, ki preprečuje, da bi prsti prišli v stik z žico ali jo povlekli. Vodilne žice ne vlecite skozi iglo. (za SKATER drenažne komplete)

# Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih korekcijskih ukrepov za varnost na terenu (FSCA, vključno z FSN), če je to primerno

V poročevalnem obdobju ni bilo FSCA.

# Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)

Poročilo o povzetku klinične ocene CER-031 Rev C:

Ta klinična ocena je bila izvedena z namenom oceniti varnost in učinkovitost SKATER drenažnega sistema. V tem poročilu so bili ocenjeni podatki, ki jih ima proizvajalec, ter podatki, pridobljeni iz zunanjih virov.

- SKATER drenažni sistemi so tradicionalni izdelki z dolgo zgodovino na trgu. Ta klinična ocena je pokazala, da so bile splošne tehnične, biološke in klinične značilnosti pripomočkov podobne.

- Neklinčne varnostne in učinkovitostne preskuse ter ocena biokompatibilnosti potrjujejo učinkovitost in varnost SKATER drenažnega sistema pri klinični uporabi. To vključuje, vendar ni omejeno na, simulacijske teste, teste funkcionalnosti pripomočkov, teste zmogljivosti, test pospešenega staranja, test nastajanja delcev, teste embalaže, dimenzijske in vizualne preglede, teste tesnjenja, teste celovitosti izdelkov in teste natezne trdnosti. Dokazano je bilo tudi, da so pripomočki skladni z veljavnimi standardi in smernicami.

- Na podlagi pregleda SOA, opravljenega na podlagi razpoložljive literature o drenažnih sistemih za drenažne aplikacije, in ocene alternativnih pripomočkov in tehnik, ki so na voljo na trgu, se lahko SKATER drenažni sistem šteje kot najsodobnejši za predvideni namen.

- Iz pregleda podatkov PMS ali podatkov iz zunanjih podatkovnih zbirk medicinskih pripomočkov v obdobju od 1. maja 2019 do 30. aprila 2024. V EU je bilo v poročevalnem obdobju prijavljenih 225 pritožb v zvezi z SKATER drenažnimi katetri in SKATER drenažnimi kompleti, kar predstavlja 0,035 % od 637.771 enot v EU. V EU je bilo v poročevalnem obdobju za SKATER uvajalni komplet prijavljenih 11 pritožb, kar predstavlja 0,043 % od 25.329 enot, prodanih v EU. V EU sta bili v poročevalnem obdobju prijavljeni 2 pritožbi za SKATER FIX, kar predstavlja 0,0003 % od 724.513 prodanih enot v EU. Tako je bilo število prijavljenih pritožb v primerjavi s številom prodanih enot za vse drenažne enote nizko. Pri pregledu pritožb, CAPA ali terenskih ukrepov v obravnavanem časovnem obdobju niso bila ugotovljena nobena nova tveganja. Neželeni dogodki, ki so bili pri podobnih pripomočkih zabeleženi v varnostnih podatkovnih bazah, niso bili nova tveganja in so že obravnavani v dokumentaciji o tveganjih zadevnih pripomočkov, ki so zmanjšana na sprejemljivo raven.

- Sistematični pregled literature, opravljen za oceno varnosti in delovanja SKATER drenažnega sistema, ni odkril nobenih dogodkov, povezanih z varnostjo uporabe pripomočkov. Poleg tega ni bilo ugotovljenih novih tveganj ali povečanja trendov znanih tveganj pri uporabi teh pripomočkov.

- Podatki, pregledani med to klinično oceno, potrjujejo, da koristni učinki SKATER drenažnega sistema presežejo tveganja, povezana z uporabo pripomočkov.

- V normalnih pogojih uporabe in pri uporabi v skladu z navodili proizvajalca so bile izpolnjene klinične zahteve glede delovanja pripomočka, pripomoček pa deluje v skladu z navedenimi in predvidenimi zahtevami.

- Nevarnosti, opredeljene v analizah FMEA za pripomočke, so bile sprejemljivo ublažene, opredeljena preostala tveganja in stranski učinki pa so sprejemljivi, če jih pretehtamo glede na predvidene koristi pripomočkov.

- Poročilo potrjuje, da je uporaba SKATER drenažnega sistema združljiva z visoko stopnjo varovanja zdravja in varnosti. Vsi tveganja in dogodki, ki so bili prijavljeni za pripomočke, so ustrezno obravnavani v dokumentih o tveganjih. Ugotovljeno je bilo, da so stopnje resnosti in pojavnosti vseh potencialnih tveganj znotraj sprejemljivih meja.

- Družba Argon Medical Devices je dokazala, da je predmetni pripomoček, SKATER drenažni sistem, skladen z ustreznimi splošnimi pogoji uporabe (GSPR) glede varnosti in delovanja (GSPR 1, 2, 6 in 8). Zato so zahteve za klinično oceno bile izpolnjene.

Povzetek poprodajnega kliničnega spremljanja:

PMCF bo ocenjen kot del načrta PMCF-0030, ki je del načrta PMS, ki bo posodobljen na podlagi rezultatov tega PMCF in v skladu z MEDDEV 2.12/2 Rev.

Poročilo o PMCF bo vključevalo:

Ugotovitve dejavnosti PMCFR-0030 bodo analizirane in dokumentirane v poročilu o oceni PMCF. Ocenjevalno poročilo PMCF bo del kliničnega ocenjevalnega poročila in tehnične dokumentacije.

V poročilo o PMCF bo vključeno naslednje:

- Populacija pacientov: Populacija, vključena v dejavnosti PMCF (kot je ustrezno), in skupna populacija pacientov, na katere vpliva pripomoček.

- Vsa merila za vključitev/izključitev zbranih podatkov.

- Povzetek podatkov: Zgoraj opredeljeni vhodni podatki se povzamejo. Če ni novih podatkov za poročanje, bo to navedeno v povzetku. Če obstaja velika količina podobnih podatkov, se lahko predstavi statistična analiza teh podatkov.

- Razprava o podatkih: V tem razdelku bodo podatki iz vsakega vhodnega vira PMCF obravnavani ločeno. V razpravi bo navedeno, kateri vhodni viri so identificirali pomembne nove podatke ali spremembe v trendih podatkov, in navedene bodo vse spremembe, povezane s težo škode, ki jo povzročajo spremembe v delovanju pripomočkov ali pogostost incidentov.

- Zaključki: V zaključku povzetka vsakega prispevka PMCF bodo navedeni sprejeti zaključki. Vsa nova tveganja, spremembe tveganj ali spremembe pogostosti pojavljanja je treba zabeležiti in sprožiti bodisi posodobitev poročila o klinični oceni, bodisi analizo tveganja zasnove/uporabnosti bodisi oboje. V zaključku bodo opredeljena vsa tveganja, spremembe tveganj ali drugi signali, ki zahtevajo preventivne ali korektivne ukrepe. V zaključku bo navedeno, ali so potrebne kakršne koli dodatne dejavnosti PMCF, načrt PMCF pa bo ustrezno posodobljen.

# Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno

Strategija enakovrednosti za SKATER zunanje katetre drenažnega sistema v skladu s CER-031 Rev C, poglavje 6.1

Družba Argon Medical izvaja strategijo formalne enakovrednosti za zunanje drenažne katetre v okviru SKATER drenažnega sistema, ki se tržijo pod naslednjimi trgovskimi imeni:

- SKATER™ večnamenski in nefrostomski drenažni komplet

- SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet

- SKATER™ enostopenjski drenažni komplet

- SKATER™ drenažni kateter

- SKATER™ nefrostomski kateter

Med kliničnimi in biološkimi lastnostmi zunanjih drenažnih katetrov, vključenih v zgoraj navedene komplete trgovskih imen, ni razlik. Čeprav obstajajo razlike v tehničnih značilnostih, kot so zasnova, specifikacije in načini uporabe, te razlike niso klinično pomembne in ne vplivajo na varnost ali delovanje pripomočkov, kadar se uporabljajo v skladu z namenom.

Izbira zasnove, specifikacij in načinov uporabe se lahko razlikuje glede na potrebe pacienta ali usposobljenost in preference zdravnika. Da bi se prilagodili tem spremenljivkam, je SKATER drenažni sistem na voljo v različnih konfiguracijah, prilagojenih različnim pacientom in tehnikam, ki jih izberejo zdravniki.

Večina kompletov katetrov vključuje dodatke, ki podpirajo obe metodi uvajanja:

- Direct Stick: Uporaba trokarskega stileta Choice Lock

- Over-the-Wire: Uporaba kovinskih ali plastičnih ojačitev

Izbira metode namestitve temelji na lokaciji ciljnega odvzema tekočine, s ciljem identificirati najvarnejšo pot, ki zmanjša tveganje za nenamerno perforacijo organov ali žil med perkutano namestitvijo.

Kateterski kompleti, ki se tržijo pod navedenimi trgovskimi imeni, so na voljo v različnih velikostih in dolžinah, da ustrezajo različnim telesnim tipom pacientov in viskoznostim tekočin. Ključnega pomena je, da usposobljeni zdravniki in klinični zdravniki izberejo kateter ustrezne velikosti glede na telesno konstitucijo pacienta in razdaljo med kožo in mestom odvzema tekočine.

# Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno

Ni potrebno. Pred oznako CE ni bilo kliničnih raziskav.

# Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno

Klinični podatki, ki podpirajo Skater drenažni sistem, so bili pridobljeni iz naslednjih virov CER-031 Rev C:

Literatura o SOA (CER-031 Rev C oddelek 3):

Ta razdelek ocenjuje trenutno znanje in najsodobnejše prakse pri drenaži tekočinskih nakopičenj, abscesov ali kopičenj iz telesnih votlin. Pregledana je bila literatura, da bi se zbrala informacije o ciljni populaciji, indikacijah za postopek na podlagi razpoložljivih alternativ in analiza konkurence ali primerljivih pripomočkov.

Perkutana kateterska drenaža (PCD) se vse pogosteje uporablja kot minimalno invaziven medicinski postopek za drenažo abscesov ali nakopičene tekočine. Ta postopek, ki se običajno izvaja pod nadzorom slikovne diagnostike, uporabljajo predvsem intervencijski radiologi in podobno usposobljeni zdravstveni delavci.

Potreba po drenaži se pojavi, ko se v katerem koli delu telesa razvije absces. Medtem ko je nekatere primere mogoče obravnavati s preprostim rezom in drenažo, lahko bolj zapleteni pogoji zahtevajo napredno intervencijo. Zgodovinsko gledano so bili odprti kirurški posegi standardni pristop za te primere. Vendar pa PCD zdaj služi kot vmesna možnost, ki premosti vrzel med neinvazivnimi zdravljenji in bolj invazivno kirurgijo.

Študije so pokazale, da je slikovno vodena PCD, zlasti z uporabo pigtail katetrov, zelo učinkovita pri odvajanju različnih tekočinskih zbirk. Ta tehnika se ponaša z visoko stopnjo uspešnosti in nizko stopnjo zapletov, zaradi česar je v mnogih kliničnih scenarijih prednostna možnost (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Z določitvijo varnostnih in učinkovitih rezultatov na podlagi trenutnega znanja in najsodobnejših praks na tem področju ter s pregledom objavljene literature o konkurenčnih pripomočkih so bila opredeljena merila sprejemljivosti. Ta merila so bila nato uporabljena za primerjavo rezultatov predmetnih pripomočkov, da se zagotovi, da izpolnjujejo zahtevane standarde varnosti in učinkovitosti.

Podatki, pridobljeni iz literature (CER-031 Rev C oddelek 7.5):

Med 1. januarjem 2022 in 3. majem 2024 je bila izvedena obsežna raziskava kliničnih podatkov o Argon Medical SKATER drenažnih izdelkih. To iskanje je omogočilo identifikacijo 4 relevantnih člankov. V prejšnjem iskanju, ki je zajemalo obdobje od 1. januarja 2009 do 31. julija 2022, je bilo najdenih 19 člankov. V to oceno podatkov o uporabi (DUE) je bilo vključenih skupno 23 člankov.

Varnostni rezultati

Varnostni rezultati zadevnih pripomočkov in publikacij DUE so bili ocenjeni glede na vnaprej določena sprejemljiva merila, ki izhajajo iz literature o podobnih pripomočkih. Analiza je pokazala naslednje:

- Incidenca krvavitev: Opažena je bila nizka incidenca, in sicer 0,28 % (95 % IZ: 0,271–0,290) za splošno/večnamensko drenažo in 0,86 % (95 % IZ: 0,835–0,886) za drenažo, povezano z žolčnimi potmi.

- Stopnje okužb: Pojavnost okužb je bila 0 % (95 % CI: 0–0) za nefrostomijo in 1,56 % (95 % CI: 1,500–1,622) za aplikacije, povezane z žolčnimi potmi.

- Stopnja umrljivosti: Stopnja umrljivosti je bila 0,32 % in 0,8 % za splošne/večnamenske in z žolčnimi potmi povezane aplikacije.

- Skupne stopnje zapletov: 6,19 % (95 % IZ: 5,893–6,499) za splošne/večnamenske aplikacije, 0 % (95 % IZ: 0–0) za aplikacije, povezane z nefrostomijo, in višja stopnja 9,95 % (95 % IZ: 9,645–10,245) za z žolčnimi potmi povezane aplikacije.

Kriterij skupne stopnje zapletov ni bil izpolnjen pri upoštevanju tehtanega povprečja iz podatkov DUE. Vendar je bila velikost vzorca za DUE (1863 bolnikov) večja od tiste, uporabljene za merila sprejemljivosti iz poročila o stanju tehnike (SOA) (1289 bolnikov), kar kaže na to, da opažena stopnja morda bolje predstavlja dejansko populacijo.

Rezultati uspešnosti

Meritve uspešnosti so se osredotočale na stopnje okvar katetrov, vključno z:

- Okluzija katetra: Poročali so o 0,47 % za splošne/večnamenske in z žolčnimi potmi povezane aplikacije.

- Migracija/izpad katetra: Pojavil se je s stopnjo 2,2 % pri splošnih/večnamenskih in z žolčnimi potmi povezanih aplikacijah.

- Zlom/prekinitev katetra: Poročano pri aplikacijah, povezanih z nefrostomijo.

Stopnje tehničnega uspeha so bile pri vseh aplikacijah opazno visoke:

- Splošne/večnamenske: 99,86 % (95 % IZ: 99,858–99,866)

- Z žolčnimi potmi povezane: 97,92 % (95 % IZ: 97,823–98,023)

- Povezane z nefrostomijo: 100 %

Stopnje kliničnega uspeha so bile prav tako visoke:

- Splošne/večnamenske: 87,16 % (95 % IZ: 85,644–88,676)

- Z žolčnimi potmi povezane: 87,44 % (95 % IZ: 86,903–87,986)

- Povezane z nefrostomijo: 97,90 % (95 % IZ: 97,605–98,206)

Rezultati delovanja so izpolnjevali merila sprejemljivosti za vse tri vrste drenažnih aplikacij. Nekateri končni rezultati za določene parametre niso bili navedeni in bodo pregledani v naslednji klinični oceni.

Zaključek

Na podlagi analize so Argon Medical SKATER drenažni izdelki dokazali, da so varni za uporabo in delujejo, kot je predvideno.

Podatki PMS (CER-031 Rev C oddelek 8):

Pregled podatkov o poprpdajnem nadzoru (PMS), vključno z informacijami iz zunanjih podatkovnih zbirk medicinskih pripomočkov, je bil izveden za obdobje od 1. maja 2019 do 30. aprila 2024. Ugotovitve za izdelke SKATER drenažnega sistema so naslednje:

SKATER drenažni katetri in kompleti:

  - Pritožbe EU: 225

  - Odstotek prodanih enot: 0,035 %

  - Skupno prodanih enot v EU: 637.771

Število pritožb, prijavljenih za vse SKATER drenažne enote, je bilo glede na število prodanih enot nizko. Pregled pritožb, korektivnih in preventivnih ukrepov (CAPA) ter terenskih ukrepov v obravnavanem obdobju ni odkril novih tveganj. Poleg tega neželeni dogodki, o katerih so poročali v varnostnih bazah podatkov za podobne pripomočke, niso razkrili nobenih novih tveganj; ta tveganja so že dokumentirana in zmanjšana na sprejemljivo raven v datotekah o obvladovanju tveganj za zadevne pripomočke.

Sistematični pregled literature, opravljen za oceno varnosti in delovanja SKATER drenažnega sistema, ni odkril nobenih dogodkov, povezanih z varnostjo uporabe pripomočkov. Poleg tega ni bilo ugotovljenih novih tveganj ali povečanja trendov znanih tveganj pri uporabi teh pripomočkov.

# Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti

V skladu s CER-031 Rev C, poglavje 4, so bili varnostni in izvedbeni izidi ter časovne točke določeni na podlagi pregleda SOA, konkurenčni pripomočki in literature o predmetnem propomočku, ki je skladna z načrtovano uporabo SKATER drenažnega sistema.

Analiza literature o SOA in konkurenčnih pripomočkih je podala informacije o trenutnem stanju propomočkov, ki se pogosto uporabljajo za drenažo abscesov ali zbiranja ali kopičenja tekočine iz telesnih votlin. Za SKATER drenažni sistem so bili določeni varnostni in izvedbeni ukrepi.

Merila sprejemljivosti varnosti in zmogljivosti so določena na podlagi analize literature o SOA in analize konkurence. Kriteriji so bili oblikovani z izračunom uteženih povprečij.

Tabela 5.4-1: Varnostni in izvedbeni ukrepi

| Tip mere | Klinični končni cilj(i) | Definicija |
| --- | --- | --- |
| Varnost | Stopnja zapletov | Pogostost zapletov in tveganja (krvavitev, okužba, ponovitev in smrt), povezana z uporabo pripomočka. |
| Učinkovitost | Stopnja odpovedi katetra | Pogostost zamašitve katetra, migracije/izpadov, pregibov, zlomov in puščanja. |
| Učinkovitost | Stopnja tehnične uspešnosti | Namestitev drenažnega katetra v telesne votline za odvajanje okužene ali nakopičene tekočine. |
| Učinkovitost | Stopnja kliničnega uspeha | Sposobnost odpravljanja simptomov pri pacientih zaradi okužbe/nakopičenja tekočin. |

Predvidene klinične koristi

SKATER drenažni sistem vsebuje portfelj pripomočkov, ki pacientu prinašajo neposredne in posredne klinične koristi, merjene z različnimi merili kliničnih izidov.

Tabela 5.4-2: Klinične koristi in končne točke, povezane s SKATER drenažnim sistemom

| ID št. | Klinična ocena | Klinični končni cilj(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odstranjevanje nakopičene tekočine iz telesnih votlin | Stopnja tehnične uspešnosti |
| 2 | Odprava simptomov pacienta zaradi okužene tekočine ali kopičenja tekočine | Stopnja kliničnega uspeha |
| 3 | Manj zapletov in tveganj v primerjavi s kirurškim posegom | Stopnja zapletov |
| 4 | Olajšanje perkutanega dostopa za namestitev katetra | Stopnja tehnične uspešnosti |
| 5 | Preprečite izpad in migracijo katetra, s čimer zmanjšate tveganje dodatnih posegov ali zamenjav | Stopnja uspešnosti pri zapletih |

Ti pripomočki zagotavljajo naslednje neposredne klinične koristi pri pacientih, pri katerih izvajajo perkutano drenažo ali aspiracijo zbirke tekočine:

- Odstranjevanje nakopičene tekočine iz telesnih votlin.

- Odprava simptomov pri pacientu zaradi okužene tekočine ali kopičenja tekočine.

- Manj zapletov in tveganj v primerjavi s kirurškim posegom.

Tabela 5.4-3: Merila sprejemljivosti varnosti in delovanja Poročano iz analize predmetnega pripomočka – Splošne/večnamenske drenažne aplikacije

| Končna točka (Cilji) | Merila sprejemljivosti iz SOA in analiza konkurence (%) | Stopnja poročana iz DUE (%) | Kriteriji sprejemljivosti izpolnjeni? |
| --- | --- | --- | --- |
| Varnost |  |  |  |
| Stopnja krvavitve | ≤4,97 % | Uteženo povprečje: 0,28 %; 95 % IZ (0,271; 0,290) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| Stopnja okužb | ≤2,17 % | Uteženo povprečje: 0 %; 95 % IZ (0, 0) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| Stopnja ponovitve | ≤10,42 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja umrljivosti | ≤5,84 % | Uteženo povprečje: 0,32 %; 95 % IZ: NI (podatki so bili navedeni iz enega članka, zato IZ ni uporaben) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| Splošna stopnja zapletov | ≤13,72 % | Uteženo povprečje: 6,19 %; 95 % IZ (5,893; 6,499) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| Učinkovitost |  |  |  |
| Stopnja odpovedi katetra: - Okluzija katetra | ≤5,23 % | Uteženo povprečje: 0,47 %; 95 % IZ: NI (podatki so bili navedeni iz enega članka, zato IZ ni uporaben) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| - Migracija/izpad katetra | ≤5,4 % | Uteženo povprečje: 2,2 %; 95 % IZ: NI (podatki so bili navedeni iz enega članka, zato IZ ni uporaben) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| - Prepogibanje katetra | ≤3 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Prelom katetra | ≤1,8 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja tehnične uspešnosti | ≥93,22 % | Uteženo povprečje: 99,86 %; 95 % IZ (99,858; 99,866) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |
| Stopnja kliničnega uspeha | ≥80,95 % | Uteženo povprečje: 87,16 %; 95 % IZ (85,644; 88,676) | Da, določeni kriterij sprejemljivosti je bil izpolnjen. |

NP: Ni poročano

Tabela 5.4-4: Merila sprejemljivosti varnosti in delovanja, o katerih poroča analiza predmetne pripomočke – z žolčnimi potmi povezane aplikacije

| Končna točka (cilji) | Merila sprejemljivosti iz SOA in analiza konkurence (%) | Stopnja poročana iz DUE (%) | Kriteriji sprejemljivosti izpolnjeni? |
| --- | --- | --- | --- |
| Varnost |  |  |  |  |
| Stopnja krvavitve | ≤3,1 % | Uteženo povprečje: 0,86 %; 95 % IZ (0,835; 0,886) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Stopnja okužb | ≤5,13 % | Uteženo povprečje: 1,56%; 95 % IZ (1,500, 1,622) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Stopnja ponovitve | ≤9,61 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja umrljivosti | ≤1,54 % | Uteženo povprečje: 0,8 %; 95 % IZ: NI (podatki so bili navedeni iz enega članka, zato IZ ni uporaben) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Splošna stopnja zapletov | ≤9,24 % | Uteženo povprečje: 9,95%; 95 % IZ (9,645; 10,245) | Ne, določeni kriterij sprejemljivosti ni bil izpolnjen. Kriterij iz SOA je bil oblikovan le na podlagi publikacij z 1289 bolniki, medtem ko je bilo v člankih iz DUE skupaj ocenjenih 1863 bolnikov. Zato je bila velikost vzorca, upoštevana za oblikovanje meril sprejemljivosti iz SOA, manjša v primerjavi z velikostjo vzorca za DUE. Zato se pričakuje, da bo opazovana stopnja resnična predstavitev populacije. |
| Učinkovitost |  |  |  |
| Stopnja odpovedi katetra: - Okluzija katetra | ≤4,38 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Migracija/izpad katetra | 9,0 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Prepogibanje katetra | 0 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Prelom katetra | NP | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Puščanje/puščanje okoli katetra | ≤2,83 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja tehnične uspešnosti | ≥94,02 % | Uteženo povprečje: 97,92 %; 95 % IZ (97,823; 98,023) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Stopnja kliničnega uspeha | ≥87,41 % | Uteženo povprečje: 87,44%; 95 % IZ (86,903; 87,986) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |

NP: Ni poročano

Tabela 5.4-5: Merila sprejemljivosti varnosti in delovanja, o katerih poroča analiza predmetne pripomočke – drenažne aplikacije, povezane z nefrostomijo

| Končna točka (cilji) | Merila sprejemljivosti iz SOA in analiza konkurence (%) | Stopnja, o kateri poroča DUE (%) | Kriteriji sprejemljivosti izpolnjeni? |
| --- | --- | --- | --- |
| Varnost |  |  |  |  |
| Stopnja krvavitve | ≤15 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja okužb | ≤1,05 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja ponovitve | ≤2,6 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja umrljivosti | ≤0,37 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Splošna stopnja zapletov | ≤5,94 % | Uteženo povprečje: 0 %; 95 % IZ: (0, 0) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Učinkovitost |  |  |  |
| Stopnja odpovedi katetra: - Okluzija katetra | ≤4,0 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Migracija/izpad katetra | ≤4,47 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Prelom katetra | NP | Uteženo povprečje: 1,7 %; 95 % IZ: NI (podatki so bili navedeni iz enega članka, zato IZ ni uporaben) | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| - Puščanje/puščanje okoli katetra | ≤4,7 % | NP | Šteje se, da je določeno merilo sprejemljivosti izpolnjeno. |
| Stopnja tehnične uspešnosti | ≥97,48 % | Uteženo povprečje: 100 %; 95 % IZ: NI (vrednost standardnega odklona je nič, zato IZ ni mogoče izračunati) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |
| Stopnja kliničnega uspeha | ≥84,7 % | Uteženo povprečje: 97,90 %; 95 % IZ (97,605; 98,206) | Da, izpolnjen je bil določeni kriterij sprejemljivosti. |

NP: Ni poročano

# Tekoče ali načrtovano klinično poprodajno spremljanje.

Tabela 5.5-1: Splošna metoda za zbiranje podatkov PMCF: Znanstvena literatura in Poročila o poprodajnem nadzoru (PMCFP-0030 Rev E)

| ID dejavnosti | Opis | Cilj dejavnosti | Utemeljitev in znane omejitve dejavnosti | Časovnica dejavnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iskanje literature o pripomočkih v fazi ocenjevanja (DUE) | Za ocenjevanje znanstvene literature, vključno s poročili o primerih in nerecenziranimi članki, kot so povzetki konferenc/pisma urednikom za predmetne pripomočke, ki so predmet ocenjevanja (DUE), da bi: - Potrdite varnost/delovanje SKATER drenažnega sistema - Ugotovite prej neznane neželene učinke (povezane s postopki ali medicinskimi pripomočki) - Spremljati ugotovljene neželene učinke in kontraindikacije ter zagotoviti nadaljnjo sprejemljivost razmerja med tveganjem in koristjo - Prepoznavanje in analiza nastajajočih tveganj - Ugotovite morebitno sistematično zlorabo ali uporabo pripomočka zunaj predpisanega obsega | Utemeljitev: Vrednotenje znanstvene literature zajema razpoložljive klinične podatke o uporabi pripomočkov pri ljudeh, kot so poročani po vsem svetu in predstavljeni v strokovno pregledanih publikacijah. Pregled znanstvene literature je zasnovan tako, da zagotavlja podatke, ki se nanašajo posebej na klinično varnost in delovanje zadevnega pripomočka ali enakovrednih pripomočkov. Znane omejitve: - Pomanjkanje študij, ki bi se osredotočale na zadevni pripomoček ali specifično aplikacijo. - Nenamerna izključitev ustreznih člankov zaradi neustreznosti iskalnih izrazov | Interval poročanja temelji na najvišjem razredu tveganja pripomočka, kot je dokumentirano v načrtu PMS za Skater kateterske sisteme, PMSP-0017. Zato se bo ta dejavnost izvajala vsako leto. Iskanje vrzeli bo temeljilo na datumu zadnjega iskanja literature, ki je bil 3. maj 2024. |
| 02 | Iskanje literature o najsodobnejših tehnologijah (SOA) | Za oceno kliničnih podatkov v zvezi z naslednjimi vprašanji bo izveden sistematični pregled literature o področju SOA, vključno s prej ugotovljenimi podobnimi pripomočki: - Kakšni so pogosti izidi in stopnje zapletov pri postopkih perkutane drenaže ali aspiracije tekočine? - Kateri podatki so na voljo za pripomočke s podobnimi tehničnimi, kliničnimi in biološkimi lastnostmi? Kako se primerjajo s splošnimi stopnjami? - Kakšni so pogosti izidi in stopnje zapletov pri alternativnem zdravljenju (odprta kirurška drenaža)? | Utemeljitev: Vrednotenje znanstvene literature zajema razpoložljive klinične podatke o uporabi pripomočkov pri ljudeh, kot so poročani po vsem svetu in predstavljeni v strokovno pregledanih publikacijah. Pregled znanstvene literature je zasnovan tako, da zagotavlja klinične podatke o podobnih pripomočkih znotraj istega okolja. Znane omejitve: - Pomanjkanje študij, ki se osredotočajo na pripomočke, ki nas zanimajo, ali specifične aplikacije. - Članki, ki niso strokovno pregledani, morda niso dober vir podpore za varnost in učinkovitost. | Interval poročanja temelji na najvišjem razredu tveganja pripomočka, kot je dokumentirano v načrtu PMS za Skater katetre, PMSP-0017. Zato se bo ta dejavnost izvajala vsako leto. Iskanje SOA bo zajemalo do 5 let vključno z letom, v katerem je bilo opravljeno iskanje literature. |
| Poročila o poprodajnem nadzoru |  |  |  |  |
| 03 | Poročila o nadzoru po trgovanju, vključno s poročili o vigilanci in poročili o trendih | - Potrditev varnosti medicinskega pripomočka - Potrditev delovanja medicinskega pripomočka - Prepoznavanje prej neznanih stranskih učinkov (povezanih s postopki ali medicinskimi pripomočki) - Spremljanje ugotovljenih stranskih učinkov in kontraindikacij - Prepoznavanje in analiziranje nastajajočih tveganj - Zagotavljanje nadaljnje sprejemljivosti razmerja med tveganjem in koristjo - Ugotavljanje morebitne sistematične zlorabe ali uporabe pripomočka zunaj predpisanega obsega. | Utemeljitev: Z oceno podatkov se lahko ugotovijo morebitne povezave med dogodki po prihodu zdravila na trg in pomisleki glede varnosti in/ali učinkovitosti. Znane omejitve: Omejitve ocen terenskih ukrepov lahko vključujejo premajhno poročanje o dogodkih, nepopolno spremljanje, manjkajoče podatke itd. | Spremljanje tržnih ukrepov in CAPA se izvaja neprekinjeno. Interval poročanja temelji na najvišjem razredu tveganja pripomočka, kot je dokumentirano v načrtu PMS za Skater katetre, PMSP-0017. Zato se bo ta dejavnost izvajala vsako leto. Poročila PMS, uporabljena za najnovejšo klinično oceno, so zajemala obdobje od 1. maja 2019 do 30. aprila 2024. |
| 04 | Iskanje po podatkovni zbirki neželenih učinkov (npr. podatkovne zbirke MAUDE, poročila o vigilanci) za udeleženca ali enakovredne pripomočke | - Potrditev varnosti medicinskega pripomočka - Prepoznavanje in analiziranje nastajajočih tveganj - Zagotavljanje nadaljnje sprejemljivosti razmerja med tveganjem in koristjo - Spremljanje ugotovljenih stranskih učinkov in kontraindikacij | Poprodajno zbiranje podatkov o varnosti in klinična ocena tveganja na podlagi opazovalnih podatkov sta ključnega pomena za oceno in opredelitev profila tveganja izdelka ter za sprejemanje utemeljenih odločitev o zmanjšanju tveganja. To olajša tudi zbiranje in interpretacijo podatkov iz velike in raznolike populacije pacientov, kar v kontroliranih preskušanjih ni mogoče, s čimer se zagotovi varnost v vseh populacijah. Omejitve vključujejo nezmožnost dejanskega izračuna stopnje poročanih dogodkov ali določitve dejanske vzročnosti. | Spremljanje tržnih ukrepov in CAPA se izvaja neprekinjeno. Interval poročanja temelji na najvišjem razredu tveganja pripomočka, kot je dokumentirano v načrtu PMS za Skater katetre, PMSP-0017. Zato se bo ta dejavnost izvajala vsako leto. Poročila PMS, uporabljena za najnovejšo klinično oceno, so zajemala obdobje od 1. maja 2019 do 30. aprila 2024. |
| 05 | Iskanje podatkovnih zbirk neželenih dogodkov (npr. MAUDE, podatkovne zbirke poročil o vigilanci) za podobne pripomočke | - Prepoznavanje in analiziranje nastajajočih tveganj - Spremljanje ugotovljenih stranskih učinkov in kontraindikacij | Poprodajno zbiranje podatkov o varnosti in klinična ocena tveganja na podlagi opazovalnih podatkov sta ključnega pomena za oceno in opredelitev profila tveganja izdelka ter za sprejemanje utemeljenih odločitev o zmanjšanju tveganja. To olajša tudi zbiranje in interpretacijo podatkov iz velike in raznolike populacije pacientov, kar v kontroliranih preskušanjih ni mogoče, s čimer se zagotovi varnost v vseh populacijah. Omejitve vključujejo nezmožnost dejanskega izračuna stopnje poročanih dogodkov ali določitve dejanske vzročnosti. | Spremljanje tržnih ukrepov in CAPA se izvaja neprekinjeno. Interval poročanja temelji na najvišjem razredu tveganja pripomočka, kot je dokumentirano v načrtu PMS za Skater katetre, PMSP-0017. Zato se bo ta dejavnost izvajala vsako leto. Poročila PMS, uporabljena za najnovejšo klinično oceno, so zajemala obdobje od 1. maja 2019 do 30. aprila 2024. |
| Anketa PMCF |  |  |  |  |
| 06 | Sedanjim strankam, ki uporabljajo izdelke SKATER drenažnega sistema, bo poslana visokokakovostna anketa. Cilj bo pridobiti vsaj 100 anket iz kliničnih primerov. Pregledani bodo notranji zapisi o prodaji in distribuciji, da se ugotovi, ali zdravniki uporabljajo zadevne pripomočke. | Cilj te ankete je proaktivno zbiranje kliničnih podatkov s poudarkom na naslednjih izdelkih, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo minimalne klinične dokaze: - Skater drenažni katetri - Skater katetri za centezo - Skater uvajalni kompleti Za vsak klinični primer bodo v anketi zbrane informacije o - Kategorija uporabe - Indikacije - Trajanje uporabe v postopku - Klinični izidi glede na varnost in učinkovitost | Uporaba anket med zdravniki zagotavlja aktivnim PMS neposredne povratne informacije od zdravnikov, ki uporabljajo izdelke iz portfelja SKATER drenažnih sistemov v kliničnem okolju in imajo tehnično znanje in strokovno znanje o pripomočku in s tem povezanih postopkih. Omejitve zdravniških anket lahko vključujejo pomanjkanje kontrol, nepopolno oceno itd. | Cilj bo zaključiti anketo, vključno z združevanjem in analizo podatkov, do tretjega četrtletja 2029 pred naslednjim obdobjem certificiranja. Ključni mejniki za to dejavnost so naslednji: - Dokončanje protokola in obrazca ankete do tretjega četrtletja 2025 - Začetek ankete in obdobje zbiranja podatkov do prvega četrtletja 2026 - Začetno obdobje zbiranja podatkov: od drugega četrtletja 2026 do drugega četrtletja 2027 - Analiza podatkov končana do četrtega četrtletja 2027 - Končno poročilo do drugega četrtletja 2028 Če minimalni cilj anket ne bo dosežen do drugega četrtletja 2027, se lahko obdobje zbiranja podatkov podaljša. |

# Možne diagnostične ali terapevtske alternative

V zadnjih treh desetletjih je perkutana drenaža tekočine močno vplivala na obravnavo kritično bolnih pacientov in je verjetno najpomembnejši postopek, ki ga izvajajo radiologi. Ta postopek znatno zmanjša obolevnost in umrljivost v primerjavi z odprto kirurško drenažo, saj ponuja natančno neinvazivno lokalizacijo nakopičenih tekočin, minimalno invazivne terapevtske tehnike, v večini primerov se izognemo splošni anesteziji in skrajšamo bivanje v bolnišnici. Zaradi znatno višje stopnje zapletov je nadomestno zdravljenje, odprta kirurška drenaža, na splošno rezervirano za primere, ko s perkutano drenažo ne obvladamo sepse, ne odpravimo fistul ali je zaradi prisotnosti vstavljenih struktur nemogoča. Tehnični uspeh je takoj viden z aspiracijo vsebine in je skoraj vedno dosežen, s stopnjami, ki presegajo 90 %.

# Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike

Namenjeno za uporabo s strani zdravnikov z licenco ali kliničnih delavcev, usposobljenih za diagnostiko in intervencijske tehnike žilnega zdravljenja, ki poznajo postopek.

# Harmonizirani standardi / skupne specifikacije

| Argonov datum skladnosti / različica | Ime norme |
| --- | --- |
| Označevanje |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicinski pripomočki - Simboli, ki se uporabljajo z medicinskimi pripomočki. oznake, označevanje in informacije, ki jih je treba navesti – 1. del: Splošne zahteve |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologija, simboli in informacije, ki so priložene medicinskim pripomočkom: Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim pripomočkom |
| Splošni standardi – Sterilizacija |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterilni, za enkratno uporabo namenjeni intravaskularni kateterji, vodilne žice in dilatatorji |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskularni katetri – Sterilni katetri za enkratno uporabo – 1. del: Splošne zahteve |
| EN 556-1:2024 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov. Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni kot STERILNI. Zahteve za trajno sterilizirane medicinske pripomočke. |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego – Etilen oksid – 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in redni nadzor sterilizacijskega postopka za medicinske pripomočke |
| AAMI TIR28:2016 | Privzem izdelka in enakovrednost postopka za sterilizacijo z etilenoksidom |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasifikacija čistoče zraka, čistih prostorov in pripadajočih nadzorovanih okolij. 1. del: Klasifikacija čistoče zraka. |
| EN ISO 14644-2:2015 | Čiste sobe in pripadajoča nadzorovana okolja – 2. del: Nadzor za zagotavljanje dokazov o delovanju čiste sobe učinkovitost v zvezi s čistočo zraka glede na koncentracijo delcev |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – mikrobiološke metode – 1. del: določanje vrste in števila mikroorganizmov na izdelkih |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov. Ostanki sterilizacije z etilen oksidom. |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test bakterijskih endotoksinov |
| Splošni standardi – sistemi kakovosti |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicinski pripomočki. Sistemi vodenja kakovosti. Zahteve za regulativne namene. |
| Upravljanje tveganj |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicinski pripomočki – uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih pripomočkih |
| Biološka varnost |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 1. del: Vrednotenje in testiranje |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 3. del: Preskusi genotoksičnosti, rakotvornosti in reproduktivne toksičnosti |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 4. del: Izbira testov za interakcije s krvjo |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 5. del: Testi za citotoksičnost in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 10. del: Testi za draženje in preobčutljivost kože |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 11. del: Testi za sistemsko toksičnost |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 12. del: Priprava vzorcev in referenčni materiali |
| EN ISO 10993-18:2020 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 19. del: Fizikalno-kemijska, morfološka in topografska karakterizacija materialov |
| EN ISO 10993-19:2020 | Standardni vodnik za biokompatibilnost embalažnih materialov za medicinske pripomočke |
| Klinična ocena |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev 4 | Klinična ocena: Vodnik za proizvajalce in priglašene organe |
| Nadzor oblikovanja |  |
| EN ISO 14971 | Medicinski pripomočki – uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih pripomočkih |
| Uporabnost |  |
| IEC 62366-1:2015 in IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicinski pripomočki – uporaba inženiringa uporabnosti pri medicinskih pripomočkih |
| Embalaža |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Embalaža za trajno sterilizirane medicinske pripomočke. 1. del: zahteve za materiale, sterilne pregradne sisteme in sisteme pakiranja. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Embalaža za trajno sterilizirane medicinske pripomočke. 2. del: zahteve za validacijo postopkov oblikovanja, tesnjenja in sestavljanja. |
| EN ISO 2233:2001 | Embalaža – popolne, napolnjene transportne embalaže in enote tovora – priprava za testiranje |
| ASTM D4169: 2022 | Standardna praksa za preizkušanje delovanja ladijskih zabojnikov in sistemov - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardna preskusna metoda za odkrivanje večjih puščanj v Medicinska embalaža z notranjim tlakom (test z mehurčki) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardna preskusna metoda za odkrivanje puščanja tesnil v poroznih Medicinska embalaža z barvilno penetracijo - ASTM F1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardna preskusna metoda za tesnilno trdnost fleksibilnih pregradnih materialov - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardni vodnik za pospešeno staranje sterilnih pregradnih sistemov za medicinske pripomočke - ASTM F1980 |
| Poprodajno klinično spremljanje |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev 2 | Študije poprodajnega kliničnega spremljanja |
| Vigilanca |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev 8 | Smernice za sistem vigilance medicinskih pripomočkov |

# B. Povzetek varnosti in učinkovitosti za paciente/laike

Revizija dokumenta: SSCP-0002 Rev B (Osnutek)

Datum izdaje: 12. 9. 2024

Ta povzetek pojasnjuje varnost in uporabo Skater drenažnega sistema. Napisan je za paciente. Če potrebujete več informacij, ima vaš zdravnik podrobnejšo različico. Ta povzetek ne nadomešča zdravniškega nasveta, zato se vedno posvetujte z zdravnikom, če imate kakršna koli vprašanja o svojem zdravju ali pripomočku.

# Identifikacija naprave in splošne informacije:

Ime in naslov proizvajalca:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Atene, Teksas 75751, ZDA

Ime naprave:
Skater drenažni katetri in kompleti
(To so posebne cevke, ki jih zdravniki uporabljajo za odvajanje tekočine iz določenih delov telesa.)

Razred tveganja naprave:
Razred IIb (To pomeni, da ima naprava srednje tveganje in jo morajo uporabljati strokovnjaki.)

Prva prodaja v državah Evropske unije:
1998

Vrste Skater izdelkov:

- SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet – nezaklepni
ID: 0886333010002XF

- SKATER™ večnamenski in nefrostomski komplet – zaklepni
ID: 0886333010003XH

- SKATER™ Mini-Loop drenažni komplet

- SKATER™ komplet za enostopenjsko drenažo – nezaklepni
ID: 0886333010020XH

- SKATER™ komplet za enostopenjsko drenažo – zaklepni
ID: 0886333010019XY

- SKATER™ drenažni kateter – nezaklepni
ID: 0886333010008XT

- SKATER™ drenažni kateter – zaklepni
ID: 0886333010007XR

- SKATER™ nefrostomski kateter – nezaklepni
ID: 0886333010017XU

- SKATER™ nefrostomski kateter – zaklepni
ID: 0886333010016XS

- SKATER™ kateter za drenažo žolčnika – nezaklepni
ID: 0886333010005XM

- SKATER™ kateter za drenažo žolčnika – zaklepni
ID: 0886333010004XK

Skater drenažni kompleti:

- SKATER™ nefrostomski komplet – nezaklepni
ID: 0886333010018XW

- SKATER™ nefrostomski komplet – zaklepni
ID: 0886333010000XB

- SKATER™ uvajalni nefrostomski komplet – zaklepni
ID: 0886333010001XD

- SKATER™ uvajalni komplet za drenažo žolčnika - zaklepni
ID: 0886333010011XG

# Razlog za uporabo tega pripomočka

Za kaj je namenjen ta pripomoček?

Skater sistem za drenažo pomaga odstraniti odvečno tekočino iz telesa. Tekočina je lahko posledica okužbe, operacije ali drugega zdravstvenega stanja. Pomaga lahko zmanjšati nelagodje, preprečiti okužbe in zdravnikom omogoči, da vidijo, kako se tekočina odstranjuje.

Kdaj ga lahko uporabite?

Vaš zdravnik lahko uporabi to napravo, če imate:

- Absces (žep okužene tekočine)

- Kopičenje tekočine po operaciji

- Plevralni izliv (tekočina okoli pljuč)

- Ascites (tekočina v trebuhu)

- Ciste ali druga območja, napolnjena s tekočino

Kdaj ga ne smete uporabljati?

Te naprave ne smete uporabljati, če:

- Imate težave s strjevanjem krvi

- Tekočine ni mogoče varno izpustiti

- Ste alergični na materiale katetra

- Vaš zdravnik bo odločil, ali je Skater drenažni sistem varen za vas.

# Opis pripomočka

Kaj je ta pripomoček?

Skater drenažni sistem je mehka, fleksibilna cev (imenovana kateter), ki se uporablja za odvajanje tekočine iz telesa. Vstavlja se skozi majhen rez v koži, tekočina pa se izliva v vrečko.

Kako deluje?

Zdravniki kateter namestijo z majhnim posegom, imenovanim perkutana drenaža. Za usmerjanje katetra na pravo mesto uporabljajo orodja, kot so ultrazvok ali CT-sken. Ko je kateter nameščen, se tekočina izliva v zbiralno vrečko.

# Tveganja in opozorila

Če med uporabo te naprave opazite kakršne koli nenavadne simptome ali imate kakršne koli pomisleke, pokličite svojega zdravnika.

Kateri stranski učinki se lahko pojavijo?

Čeprav redki, lahko neželeni učinki vključujejo:

- Okužba na mestu vstavitve cevke

- Manjša krvavitev ali modrica

- Bolečina ali nelagodje na mestu vstavitve cevi

- Poškodba bližnjih tkiv ali organov

- Premikanje ali blokiranje cevi

Vaša zdravstvena ekipa bo spremljala te težave in vam dala navodila, kako jih preprečiti.

Dodatno vzdrževanje

Pri vzdrževanju katetra upoštevajte zdravnikova navodila. Območje naj bo čisto in suho. Če opazite znake okužbe, kot so vročina, rdečina, oteklina ali tekočina slabega vonja, pokličite svojega zdravnika.

Odpoklici

Za Skater drenažni sistem ni bilo odpoklica. Zdravnik vas bo obvestil o vseh posodobitvah.

# Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja

Klinično ozadje za pripomoček

SKATER drenažni sistem je varno in učinkovito orodje za odstranjevanje odvečnih tekočin iz telesa. Večkrat je bil testiran v laboratoriju in v realnih situacijah, da se dokaže, da deluje dobro in izpolnjuje pomembne varnostne standarde. Sistem je izdelan iz varnih materialov, zato je verjetnost težav zelo majhna.

Zdravniki in zdravstveni delavci zaupajo SKATER drenažnemu sistemu, ker bolnikom pomaga, da se počutijo bolje, saj odpravlja kopičenje tekočine, in to z minimalnimi tveganji. Na splošno so koristi SKATER drenažnega sistema veliko večje od tveganj, zaradi česar je zanesljiva izbira za paciente, ki potrebujejo drenažno zdravljenje.

Klinični dokazi za oznako CE

SKATER drenažni sistem je pridobil oznako CE, kar pomeni, da izpolnjuje stroge varnostne in zmogljivostne predpise v Evropi. Za pridobitev te odobritve je moral sistem opraviti veliko testov in pregledov, da bi dokazal, da deluje dobro in je varen za paciente.

#### Kako je bil preizkušen SKATER drenažni sistem?

- Neklinični testi: Pred uporabo na pacientih je sistem v laboratoriju opravil številne teste, da bi se prepričali o njegovem pravilnem delovanju. Ti testi so preverili, kako dobro sistem deluje v daljšem časovnem obdobju, kako se obnese in kako varen je za uporabo v telesu. Vključeni testi:

  - Funkcionalni testi (kako dobro deluje)

  - Testiranje embalaže (za zagotovitev varnosti pred uporabo)

  - Preizkusi tesnjenja in trdnosti (za preverjanje morebitnih slabosti)

- Testiranje biokompatibilnosti: S temi testi je bilo preverjeno, ali so materiali, uporabljeni v sistemu, varni za uporabo v človeškem telesu. Rezultati so pokazali, da so materiali varni in ne bodo škodovali pacientom.

- Pregled literature: Medicinski strokovnjaki so pregledali raziskave in druge naprave, podobne SKATER drenažnemu sistemu, da bi primerjali njihovo varnost in učinkovitost. Rezultati so pokazali, da sistem SKATER deluje prav tako dobro, če ne celo bolje, kot drugi razpoložljivi drenažni sistemi.

- Poprodajni podatki: Potem ko je bil sistem prodan in so ga zdravniki uporabljali, je proizvajalec še naprej zbiral podatke o tem, kako dobro deluje in ali so se pojavile kakršnekoli težave. Rezultati so pokazali, da je bilo število pritožb zelo nizko v primerjavi s številom uporabljenih naprav, kar pomeni, da naprava deluje varno in učinkovito v resničnih situacijah.

#### Zakaj je SKATER drenažni sistem varen?

- Temeljito testiranje: Preden je bil SKATER drenažni sistem odobren za uporabo, je bil podvržen številnim testom, da se preveri njegova učinkovitost in varnost. S temi testi so zagotovili, da se sistem ne zlomi, ne pušča ali ne povzroča težav, ko se uporablja v telesu.

- Varni materiali: Sistem je izdelan iz materialov, ki so varni za človeško telo. To pomeni, da sistem ne bo povzročil slabih reakcij ali škode, ko se uporablja za odvajanje tekočin.

- Nizko tveganje za težave: Čeprav vsi medicinski pripomočki prinašajo določeno tveganje, je število prijavljenih težav s SKATER drenažnim sistemom zelo nizko. Pravzaprav je imelo manj kot 1 % uporabljenih naprav kakršnekoli težave. To kaže, da je zanesljiv in varen, če se uporablja pravilno.

- Nadaljnje spremljanje: Ko zdravniki prodajo in uporabijo napravo, podjetje spremlja njeno delovanje. To jim pomaga zagotoviti, da sistem ostane varen za prihodnje paciente. Če se pojavijo kakršnekoli težave, jih hitro pregledajo in odpravijo.

#### Dokazana varnost in uspeh

SKATER drenažni sistem se uporablja že vrsto let in je bil podvržen številnim preizkusom, da bi zagotovili njegovo varnost in učinkovitost. Zdravniki se nanj zanašajo, ker dobro deluje in ima majhno tveganje za težave. Postalo je eno najbolj zaupanja vrednih orodij za odvajanje tekočin v bolnišnicah po vsem svetu.

Na splošno je SKATER drenažni sistem pomemben del pomoči pacientom pri boljšem počutju, saj varno in učinkovito odstranjuje škodljivo kopičenje tekočine.

#### Kaj če nekaj gre narobe?

Čeprav je SKATER drenažni sistem zelo varen, so zdravniki usposobljeni za reševanje morebitnih težav. Vedo, kako rešiti težave in zagotoviti, da je s pacientom vse v redu.

#### Povzetek:

SKATER drenažni sistem se je izkazal za zelo varno orodje za odvajanje tekočin iz telesa. Opravil je pomembne varnostne teste, izdelan je iz varnih materialov in ima zelo majhno tveganje za težave. Bolniki lahko zaupajo, da bo ta sistem deloval, kot je predvideno, in jim pomagal, da se bodo počutili bolje, hkrati pa jim zagotovil varnost.

# Druge možnosti zdravljenja

Drugi načini za zdravljenje kopičenja tekočine vključujejo:

- Operacija za odvajanje tekočine

- Zdravila za zdravljenje okužb ali drugih stanj

- Včasih tekočina izgine sama od sebe

Pogovorite se s svojim zdravnikom, da ugotovite, kaj je za vas najboljše.

# Usposabljanje za zdravstvene delavce

Zdravniki in medicinske sestre, ki uporabljajo ta sistem, morajo biti usposobljeni za nameščanje in vzdrževanje katetra.

# Zgodovina revizij

| Revizija | Datum izdaje | Spremeni opis | Ali je revizijo odobril priglašeni organ? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. julij 2021 | Začetna interna izdaja – Ni potrjeno s strani BSI | ☒ Samo za interno uporabo |
| B | 9. september 2024 12. september 2024 22. oktober 2024 | Prvotna predložitev BSI v pregled Dodan razdelek za paciente Dodan razdelek za paciente 9.5 | ☒ Da Ta SSCP je bil potrjen v angleškem jeziku s strani priglašenega organa, v skladu s priporočili MDCG 2019-9. |