SOUHRN ÚDAJŮ O BEZPEČNOSTI A KLINICKÉ FUNKCI (SSCP)

SSCP-0006

Souprava cévního smyčkového katétru Snare AtrieveTM

DHF-82248

[DATUM]

Pro publikaci v systému Eudamed

| ROLE | ODDĚLENÍ | JMÉNO/FUNKCE |
| --- | --- | --- |
| Připravil/a | Regulační záležitosti | Nadira Lotus Manažer, dohled po uvedení na trh |

Matice schválení a podpisů

Tento dokument musí být zkontrolován a schválen všemi níže uvedenými osobami nebo jejich oprávněnými zástupci.

| ROLE | ODDĚLENÍ | JMÉNO/FUNKCE |
| --- | --- | --- |
| Schválení | Klinické záležitosti | Danyel Carr Vrchní ředitel, klinické záležitosti |
| Schválení | Kvalita | James Stephens Vrchní ředitel, operace související s kvalitou |
| Schválení | Regulace | Scott Bishop VP, globální regulační záležitosti a kvalita |

Historie revizí

| Revize | Datum | Části | Popis revize | Číslo žádosti o změnu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22. 5. 2022 | Všechny | PÚvodní zpráva pouze pro interní použití | Nevztahuje se |
| B | 15. 12. 2025 | Všechny | Podání EU MDR | 07919 |

Poznámka: Schválení budou získána prostřednictvím související žádosti o změnu.

Obsah

1.	Rozsah tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP):	3

1.1.	Obchodní název prostředku:	3

1.2.	Popis prostředku, základní UDI-DI a klasifikace EU:	3

1.3.	Rok, kdy byl vydán první certifikát (CE) vztahující se k prostředku:	4

1.4.	Název výrobce, adresa a registrační číslo:	4

1.5.	Název oprávněného zástupce a registrační číslo:	4

1.6.	Název OS a jednotné identifikační číslo:	4

2.	Zamýšlené použití/účel prostředku	4

2.1.	Zamýšlený účel / zamýšlené použití	4

2.2.	Indikace k použití	4

2.3.	Cílová populace	5

2.4.	Kontraindikace	5

3.	Popis prostředku	5

3.1.	Popis prostředku	5

3.2.	Předchozí varianty a odlišnosti oproti nim	5

3.3.	Příslušenství, kompatibilní prostředky a další produkty používané v kombinaci	5

4.	Rizika a varování	6

4.1.	Zbytková rizika a nežádoucí vedlejší účinky	6

4.2.	Varování a bezpečnostní opatření	6

4.3.	Další relevantní aspekty bezpečnosti, včetně shrnutí případných bezpečnostních nápravných opatření pro terén (FSCA včetně FSN), pokud existují	7

5.	Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)	7

5.1.	Souhrn klinických údajů týkajících se ekvivalentního prostředku, pokud existuje	8

5.2.	Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před označením CE, pokud existují	8

5.3.	Souhrn klinických údajů z jiných zdrojů, pokud existují	8

5.4.	Celkové shrnutí klinické funkce a bezpečnosti	9

5.5.	Probíhající nebo plánované klinické sledování po uvedení na trh	10

6.	Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy	11

7.	Navrhovaný profil a školení pro uživatele	11

8.	Harmonizované normy / společné specifikace	11

9.	Historie revizí	13

Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci

Účelem tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP) je poskytnout veřejný přístup k aktualizovanému souhrnu hlavních aspektů bezpečnosti a klinické funkce prostředku.

Účelem SSCP není nahradit návod k použití jako hlavní dokument zajišťující bezpečné používání prostředku, ani poskytovat diagnostické nebo terapeutické návrhy zamýšleným uživatelům nebo pacientům.

Následující informace jsou určeny pro uživatele / zdravotnické pracovníky.

# Rozsah tohoto souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP):

# Obchodní název prostředku:

Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve

# Popis prostředku, základní UDI-DI a klasifikace EU:

| Název prostředku a popis | Klasifikace | Kód GMDN | EMDN | Základní UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 6–10 mm x 120 cm, katétr 6F x 100 cm | Třída III | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 9–15 mm x 120 cm, katétr 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 12–20 mm x 120 cm, katétr 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 18–30 mm x 120 cm, katétr 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 27–45 mm x 120 cm, katétr 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 2–4 mm x 175 cm, katétr 3.2F x 150 cm |  |  |  |  |
| Souprava cévního smyčkového katétru Snare™ Atrieve, průměr smyčky 4–8 mm x 175 cm, katétr 3.2F x 150 cm |  |  |  |  |

# Rok, kdy byl vydán první certifikát (CE) vztahující se k prostředku:

Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve získala v roce 2010 označení CE (CE 608298) v rámci směrnice MDD

# Název výrobce, adresa a registrační číslo:

| Informace o výrobci |  |
| --- | --- |
| Registrační číslo výrobce: US-MF-000002324 | Název výrobce: Argon Medical Devices, Inc. |
| Jméno a příjmení kontaktní osoby: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonní číslo: 903.675.9321 | Adresa: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Název oprávněného zástupce a registrační číslo:

| Informace o oprávněném zástupci |  |
| --- | --- |
| Registrační číslo: NL-AR-000000116 | Název organizace oprávněného zástupce: Emergo Europe |
| Kontaktní informace: Tým pro vigilanci | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonní číslo: +31.70.345.8570 Fax:+31 (0)70 346 7299 | Adresa Číslo popisné a ulice: 60 Westervoortsedijk Město: Arnhem PSČ: 6827 AT Země: Nizozemsko |

# Název OS (NB) a jednotné identifikační číslo:

| Oznámený subjekt |  |
| --- | --- |
| Název: | Skupina Britského úřadu pro normalizaci (BSI) Nizozemsko B.V. |
| Adresa: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemsko |
| Webové stránky: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Číslo oznámeného subjektu: | 2797 |

# Zamýšlené použití/účel prostředku

Reference:

Referenční čísla: X9585730-0321-EU Rev A

# Zamýšlený účel / zamýšlené použití

Určena k použití v kardiovaskulárním systému nebo v dutých viskózních prostorách k extrakci cizích předmětů a manipulaci s nimi.

# Indikace k použití

Určena k použití v kardiovaskulárním systému nebo v dutých vnitřnosti prostorách k extrakci cizích předmětů a manipulaci s nimi. Manipulační postupy zahrnují repozici zavedeného žilního katétru, odstraňování fibrinového obalu zavedeného žilního katétru a asistenci při punkci s centrálním žilním přístupem.

# Cílová populace

Dospělí pacienti, včetně starších dospělých, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnickou příslušnost.

# Kontraindikace

- Tento prostředek není určen k odstraňování cizích předmětů zachycených v důsledku růstu tkáně.

- Prostředek by se neměl používat k odstraňování fibrinového obalu v případě defektů septa patentního foramen ovale.

- Tento prostředek není určen k odstraňování implantovaných stimulačních elektrod.

# Popis prostředku

# Popis prostředku

Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve™ obsahuje katétr Snare se třemi předtvarovanými smyčkami vyrobenými ze superelastického nitinolu a platiny. Smyčky nejsou propletené a mohou se vůči sobě posouvat. Smyčky katétru Snare mohou být zavedeny do zaváděcího katétru bez rizika trvalé deformace prostředku. Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve zahrnuje také zaváděcí katétr, momentovou rukojeť a zavaděč. Zaváděcí katétr má na distálním konci rentgenkontrastní označovací pásek. Produkt je dodáván zabalený v ochranném pouzdře. Prostředek je určen k jednorázovému použití a dodává se sterilní (ethylenoxid) připraven k okamžitému použití.

Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve™ je k dispozici v následujících velikostech:

| Rozsah průměrů smyčky | Délka smyčky | Velikost zavádění | Délka katétru |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–4 mm | 175 cm | 3.2 F | 150 cm |
| 4–8 mm | 175 cm | 3.2 F | 150 cm |
| 6–10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9–15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12–20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18–30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27–45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Předchozí varianty a odlišnosti oproti nim

Tato část není relevantní (není k dispozici).

# Příslušenství, kompatibilní prostředky a další produkty používané v kombinaci

Příslušenství soupravy cévního smyčkového katétru Snare Atrieve zahrnuje zaváděcí katétr, zavaděč a momentovou rukojeť (typu pin vise).

# Rizika a varování

# Zbytková rizika a nežádoucí vedlejší účinky

V dokumentu RMR-0011 Rev H je uveden následující profil rizik a přínosů produktu:

| Výsledek | SOA Celkový rozsah | Konkurenční prostředky Celkový rozsah | Kritéria přijatelnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnost |  |  |  |
| Krvácení | 0–3 % | 0–0,6 % | Četnost krvácení méně než 3 % |
| Perforace/poškození tkáně | 0–1,7 % | 0–4,0 % | Četnost perforace / poškození tkáně méně než 4 % |
| Vzduchová embolie | 0 – 2,1 % | 0–0,6 % | Embolie méně než 2,1 % |
| Infekce | 0 % | 0 % | Infekce méně než 0 % |
| Alergická reakce | 0 % | 0 % | Alergická reakce méně než 0 % |
| Bolest | 0 % | 0 % | Bolest méně než 0 % |
| Celkové komplikace | 0–5,2 % | 0–4 % | Celkové komplikace méně než 5,2 % |
| Funkce |  |  |  |
| Technická úspěšnost | 82,8–100 % | 82,0–100 % | Technická úspěšnost vyšší než 82,0 % |
| Klinická úspěšnost | 95,2–100 % | 92,3–100 % | Klinická úspěšnost vyšší než 92,3 % |

Souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve vykazuje přijatelný rizikový profil bez zbytkových rizik klasifikovaných jako nepřijatelná. Potenciální poškození pacientů, jako je krvácení, embolie, infekce a poškození tkání, jsou vzácná a spadají do přijatelných mezí v oboru. Běžné poruchy, jako je oddělení součástky nebo odpor prostředku, jsou méně časté a dobře kontrolované.

Všechna identifikovaná rizika jsou řešena prostřednictvím označování, varování a návodu k použití. Celkové riziko je srovnatelné s alternativními léčbami a přínosy bezpečného, minimálně invazivního odstraňování cizích těles pomocí prostředku převažují nad riziky. Během sledování po uvedení na trh nebyla zjištěna žádná nová rizika.

# Varování a bezpečnostní opatření

Reference IFU X9585730-0321-EU Rev A

Varování:

- Tento prostředek byl navržen, testován a vyroben pouze k použití u jednoho pacienta. Opětovné použití nebo přepracování tohoto prostředku může vést k jeho selhání a následnému zranění pacienta. Opakované zpracování a/nebo resterilizace tohoto prostředku může představovat riziko kontaminace a infekce pacienta. Tento prostředek nepoužívejte, nepřepracovávejte ani nesterilizujte opakovaně.

- Před použitím zkontrolujte neporušený stav obalu.

- Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený nebo uplynulo datum spotřeby.

- Nepokračujte v používání, pokud je některá ze součástí poškozena během výkonu.

- Nitinol je slitina niklu a titanu. U pacientů, kteří projevují přecitlivělost na nikl, se může objevit možná reakce.

- U pacientů, kteří projevují přecitlivělost na platinu, se může vyskytnout možná reakce.

- Při použití tohoto prostředku k odstranění velkého fibrinového obalu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se minimalizovalo riziko plicní embolie.

- Při některých zákrocích může dojít ke krvácení přes koncovku zaváděcího katétru. K zaváděcímu katétru lze připojit hemostázový ventil (není součástí dodávky), který podle potřeby nebo podle rozhodnutí lékaře snižuje krvácení.

Bezpečnostní opatření:

- Tažné síly působící na katétry během odstraňování fibrinového obalu mohou poškodit, natáhnout nebo zlomit zavedené katétry o průměru 6 French nebo menším. Při pokusu o odstranění fibrinového obalu z katétrů o průměru 6 French nebo menším nepoužívejte nadměrnou tažnou sílu.

- Při manipulaci s katétrem přes zavaděč nepoužívejte nadměrnou sílu.

Rizika a nežádoucí účinky

Mezi potenciální komplikace patří mimo jiné následující:

- Embolizace

- Mrtvice

- Infarkt myokardu (v závislosti na umístění)

- Plicní embolie

- Perforace cévy

- Zachycení prostředku

- Krvácení/hemoragie

Klinické přínosy.

Cévní smyčkový katétr Snare Atrieve představuje pro pacienta přímý přínos v podobě perkutánního odstranění cizích těles a manipulace s nimi s méně komplikacemi a riziky ve srovnání s chirurgickým zákrokem.

Trvání/životnost: Přechodné, méně než 60 minut.

# Další relevantní aspekty bezpečnosti, včetně shrnutí případných bezpečnostních nápravných opatření pro terén (FSCA včetně FSN), pokud existují

Během sledovaného období nebyla provedena žádná bezpečnostní nápravná opatření v terénu (FSCA).

# Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)

Zpráva o klinickém hodnocení (CER-029 Rev B) potvrzuje, že souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve je klinicky bezpečná a účinná pro odstraňování cizích předmětů a manipulaci s nimi v kardiovaskulárním systému. Používají ho především vyškolení zdravotničtí pracovníci při minimálně invazivních zákrocích.

Hodnocení, založené na přehledu literatury, klinických zkušenostech a datech po uvedení na trh, ukazuje vysokou míru technické a klinické úspěšnosti. Komplikace jako krvácení, embolie, infekce nebo alergické reakce jsou vzácné a v rámci přijatelných klinických limitů.

Nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní problémy ani neočekávaná rizika. Prostředek funguje srovnatelně s podobnými produkty na trhu a zachovává si konzistentní poměr rizik a přínosů.

Závěrem lze říci, že smyčkový katétr Snare Atrieve vykazuje spolehlivý výkon a silné bezpečnostní výsledky, což podporuje jeho další používání v klinickém prostředí.

Plán klinického sledování po uvedení prostředku Atrieve na trh (PMCFP) nastiňuje strukturovaný přístup ke sledování jeho bezpečnosti a funkci po uvedení na trh. Tyto prostředky třídy III se používají k extrakci cizích předmětů nebo manipulaci s nimi v kardiovaskulárním systému a jsou určeny pro přechodné použití.

Činnosti PMCF se opírají o obecné metody, včetně ročních přehledů literatury, monitorování databází nežádoucích událostí (např. MAUDE) a analýzy zpráv o sledování po uvedení na trh. Cílem tohoto úsilí je potvrdit trvalou bezpečnost a účinnost, identifikovat nově vznikající rizika a odhalit použití mimo schválené indikace. Klinická data podobných prostředků jsou také přezkoumávána za účelem porovnání výsledků.

# Souhrn klinických údajů týkajících se ekvivalentního prostředku, pokud existuje

Tato část není relevantní (není k dispozici).

# Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před označením CE, pokud existují

Tato část není relevantní (není k dispozici).

# Souhrn klinických údajů z jiných zdrojů, pokud existují

CER-029 Rev B je podložena komplexním přehledem externích klinických údajů, včetně:

Literatura o současném stavu techniky (SOA): Systematický přehled 579 článků identifikoval 16 relevantních studií o podobných prostředcích a postupech. Tyto studie prokázaly vysokou míru technické úspěšnosti (≥91,2 %) a nízkou míru komplikací (≤1,1 %), čímž stanovily kritéria pro bezpečnost a funkci.

Literatura o konkurenčních prostředcích: Osm studií srovnatelných prostředků (např. EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) potvrdilo podobné profily bezpečnosti a účinnosti, což upevňuje status smyčkového katétru jako standard péče.

Klinické směrnice: Doporučení profesních společností (např. SIR, ESC, KDOQI) podporují použití perkutánních extrakčních metod, včetně smyčkových katétrů, jako léčby první volby pro odstranění cizích těles z kardiovaskulárního systému.

Literatura k předmětnému prostředku: Třináct publikací (včetně kazuistik a retrospektivních studií) o přípravku Atrieve prokázalo 100% technickou úspěšnost a 94,5% klinickou úspěšnost s minimálními nežádoucími účinky. Některé výkonnostní metriky mírně zaostávaly za měřítky SOA, ale zůstaly v přijatelných klinických mezích.

Zpráva navíc integruje data ze sledování po uvedení na trh (PMS) shromážděná prostřednictvím strukturovaných plánů sledování produktu Atrieve. To zahrnuje sledování stížností a nežádoucích událostí po dobu pěti let, jakož i nápravná opatření. Navzdory vysokému objemu globálních prodejů data z PMS neodhalila žádné nově vznikající bezpečnostní trendy ani neočekávaná rizika, což posiluje bezpečnostní profily přípravků v reálných podmínkách.

Neklinické údaje, včetně laboratorních zkoušek a hodnocení biokompatibility, nakonec prokazují, že prostředky splňují všechny konstrukční a regulační standardy. Ačkoli u těchto prostředků nebyly provedeny žádné klinické studie, bylo to odůvodněno komplexními údaji z literatury, zdrojů po uvedení na trh a používání starších prostředků. Celkově tyto různé zdroje dat společně podporují bezpečnost a účinnost prostředků v souladu s požadavky EU MDR.

# Celkové shrnutí klinické funkce a bezpečnosti

Na základě dokumentace X9585730-0321-EU Rev A a CER-029 Rev B pro soupravu cévního smyčkového katétru Snare Atrieve je celková klinická funkce a bezpečnostní profil prostředku příznivý a v souladu s očekáváními pro jeho zamýšlené použití.

Prostředek je určen pro perkutánní extrakci a manipulaci s cizími předměty v kardiovaskulárním systému nebo v dutých viskózních prostorách. Mezi klíčové klinické výhody patří minimálně invazivní extrakce, snížené riziko pro pacienta a nižší míra komplikací ve srovnání s chirurgickými alternativami.

Klinické hodnocení definuje následující výstupní parametry:

| Výkonnostní charakteristika |  |
| --- | --- |
| Opatření | Definice |
| Technická úspěšnost | Úspěšná extrakce/manipulace s cizími předměty |
| Klinická úspěšnost | Úspěšná extrakce/manipulace bez komplikací spojených s výkonem |

| Bezpečnostní opatření |  |
| --- | --- |
| Opatření | Definice |
| Komplikace spojené s výkonem | Zahrnuje krvácení, perforaci, embolii, infekci, alergickou reakci, bolest |
| Celková míra komplikací | Kombinovaná míra všech nežádoucích účinků během zákroku nebo po něm |

Souhrn míry úspěšnosti pro ukazatele výsledků cévního smyčkového katétru Snare Atrieve:

- Technická úspěšnost byla vynikající, na 100 %.

- Klinická úspěšnost byla 94,5 %, což je mírně pod prahem 97,4 %.

- Celková míra komplikací, perforace/poškození tkáně a klinická úspěšnost nesplňovaly kritéria přijatelnosti.

- Míra embolie, bolesti a úmrtnosti byla 0 % a splňovala kritéria.

Přestože některé bezpečnostní cílové parametry překračovaly prahové hodnoty, profil přínosů a rizik zůstal příznivý díky vysoké technické úspěšnosti a komplikacím s nízkou závažností.

Klinická tvrzení v návodu k použití (IFU) a marketingových materiálech

Následující tvrzení jsou podpořena klinickým hodnocením:

- Perkutánní extrakce/manipulace s cizími předměty – podpořeno 100% technickou úspěšností v literatuře.

- Nižší míra komplikací než u chirurgického zákroku – podpořeno srovnávací literaturou a nejmodernější analýzou.

- Použití při doplňkových postupech (např. odstranění fibrinového obalu, změna polohy katétru) – Podloženo klinickými kazuistikami a procedurálními pokyny.

- Bezpečné pro použití u dospělé populace – podpořeno sledováním po uvedení na trh a údaji z literatury.

Cévní smyčkové katétry Snare Atrieve vykazují příznivý poměr přínosů a rizik, přičemž silný klinický výkon a bezpečnost jsou podpořeny literaturou, testováním a údaji po uvedení na trh. Jsou v souladu s regulačními normami a vhodné pro další klinické použití.

# Probíhající nebo plánované klinické sledování po uvedení na trh

Klinické sledování po uvedení na trh pro cévní smyčkový katétr Atrieve se provádí v souladu s normou PMCFP-029 Rev C a splňuje požadavky části B přílohy XIV nařízení MDR. Činnosti PMCF jsou navrženy tak, aby proaktivně potvrdily bezpečnost a funkci prostředku v běžné klinické praxi, identifikovaly veškerá nově vznikající rizika a ověřily, zda je profil přínosů a rizik i nadále přijatelný.

Probíhající aktivity PMCF
Během celého životního cyklu prostředku se plánují následující průběžné činnosti:

- Roční systematický přehled literatury: Je proveden strukturovaný přehled publikovaných klinických důkazů týkajících se cévních smyčkových katétrů a srovnatelných prostředků s cílem identifikovat nové informace o bezpečnosti, funkci, klinických technikách nebo nově vznikajících rizicích.

- Roční přehled nejmodernějšího stavu techniky (SOA): Provádí se posouzení klinických postupů, mezinárodních standardů a konkurenčních technologií, aby se zajistil trvalý soulad se současnou klinickou a technickou praxí.

- Průběžné přezkoumávání stížností a údajů o nežádoucích účincích: Ačkoli se jedná spíše o aktivitu PMS než PMCF, klíčové nálezy jsou v rámci procesu PMCF vyhodnocovány, aby se určilo, zda je nutné další klinické sledování.

Plánované aktivity PMCF
Pro shromažďování cílených reálných důkazů o soupravě cévního smyčkového katétru Snare Atrieve je plánována následující aktivita:

- Průzkum pro lékaře PMCF:
Mezi klinickými uživateli bude proveden strukturovaný průzkum, jehož cílem bude zaznamenat jejich zkušenosti s tímto prostředkem, posoudit jeho funkci v běžné praxi a identifikovat jakékoli pozorované komplikace nebo neočekávané události. Výsledky průzkumu budou analyzovány a začleněny do hodnotící zprávy PMCF. Zjištění budou informovat o potřebě dalších aktivit PMCF nebo aktualizací zprávy o klinickém hodnocení (CER) a zprávy o řízení rizik (RMR).

Zdůvodnění přístupu PMCF
Na základě současného klinického hodnocení, důkazů z literatury a zkušeností po uvedení na trh nebyla identifikována žádná nová ani vznikající rizika, která by vyžadovala klinické hodnocení specifické pro daný prostředek. Stávající aktivity PMCF, roční literatura a hodnocení SOA podpořené cílenou zpětnou vazbou od lékařů jsou považovány za dostatečné k potvrzení trvalé bezpečnosti a funkce tohoto osvědčeného prostředku třídy III, který se nazývá souprava cévního smyčkového katétru Snare Atrieve.

Hlášení PMCF

Zpráva PMCF se generuje v definovaných intervalech a vždy, když jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit profil přínosů a rizik. Všechny výstupy PMCF se dle potřeby promítají do zprávy o klinickém hodnocení (CER), zprávy o řízení rizik (RMR) a dalších procesů po uvedení na trh.

# Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy

Dle CER-029 Rev B jsou identifikovány tři hlavní alternativy pro extrakci cizích předmětů (FB) v kardiovaskulárním systému. Konzervativní léčba se doporučuje u asymptomatických nebo vysoce rizikových chirurgických pacientů, přičemž v případech, kdy zákrok může představovat větší riziko, se spoléhá na pečlivé sledování a zobrazovací metody. Minimálně invazivní techniky jsou preferovaným přístupem, přičemž smyčkové katétry, zejména katétry typu gooseneck, se široce používají pro standardní i komplexní extrakce. Kleště poskytují přesný úchop a jsou vhodné pro obtížné případy, jako jsou zlomené nebo vložené prostředky. Chirurgická extrakce, jako je torakotomie nebo sternotomie, je kvůli své invazivní povaze a vyššímu riziku pro pacienta až poslední možností. Celkově vzato zůstává endovaskulární extrakce standardem péče, přičemž léčba je přizpůsobena stavu pacienta a charakteristikám cizího předmětu.

# Navrhovaný profil a školení pro uživatele

Produkt je určen k použití lékařskými profesionály a musí být používán pouze kvalifikovaným personálem obeznámeným s příslušnou technikou.

# Harmonizované normy / společné specifikace

| Datum/verze shody Argon | Název normy |
| --- | --- |
| Označení |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Zdravotnické prostředky - Symboly používané u zdravotnických prostředků. štítky, označování a informace, které mají být poskytnuty - Část 1: Obecné požadavky. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologie, symboly a informace poskytované se zdravotnickými prostředky: Informace poskytované výrobcem se zdravotnickými prostředky |
| Obecné normy – Sterilizace |  |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulární katétry – sterilní a jednorázové katétry – Část 1: Obecné požadavky |
| EN 556-1:2024 | Sterilizace zdravotnických prostředků. Požadavky na označení zdravotnických prostředků STERILNÍ. Požadavky na terminálně sterilizované zdravotnické prostředky |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky |
| AAMI TIR28:2016 | Přijetí produktu a ekvivalence procesu pro sterilizaci ethylenoxidem |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasifikace čistoty vzduchu, čisté prostory a příslušné řízené prostředí. Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu |
| EN ISO 14644-2:2015 | Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 2: Monitorování za účelem poskytování důkazů o čistotě prostoru související s čistotou vzduchu podle koncentrace částic. |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Rezidua po sterilizaci ethylenoxidem |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test bakteriálních endotoxinů |
| Obecné normy – systémy kvality |  |
| EN ISO 13485:2016 | Zdravotnické prostředky. Systémy řízení kvality. Požadavky pro účely regulace |
| Řízení rizik |  |
| EN ISO 14971:2019 | Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky |
| Biologická bezpečnost |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 1: Hodnocení a testování |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 3: Testy genotoxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 4: Výběr zkoušek na interakci s krví |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 5: Zkoušky cytotoxicity in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 11: Zkoušky systémové toxicity |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály |
| EN ISO 10993-17:2023 | Posouzení toxikologických rizik složek zdravotnických prostředků |
| Klinické hodnocení |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klinické hodnocení: Příručka pro výrobce a oznámené subjekty |
| Kontrola návrhu |  |
| EN ISO 14971 | Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky |
| Použitelnost |  |
| IEC 62366-1:2015 a IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Zdravotnické prostředky – Aplikace inženýrství použitelnosti na zdravotnické prostředky |
| Obal |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Obaly terminálně sterilizovaných zdravotnických prostředků. Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Obaly terminálně sterilizovaných zdravotnických prostředků. Část 2: Validační požadavky na proces tvarování, utěsnění a sestavení |
| EN ISO 2233:2001 | Obaly -- Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky -- Kondicionování pro zkoušení |
| ASTM D4169 :2022 | Standardní postup pro testování funkce přepravních kontejnerů a systémů - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardní zkušební metoda pro detekci hrubých netěsností ve Zdravotnických obalech vnitřním tlakem (bublinový test) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardní zkušební metoda pro detekci netěsností těsnění v porézních Zdravotnických obalech metodou penetrace barviva - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardní zkušební metoda pro sílu spoje flexibilních bariérových materiálů - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardní příručka pro urychlené stárnutí sterilních bariérových systémů pro zdravotnické prostředky - ASTM F1980 |
| Klinické sledování po uvedení na trh |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Studie klinického sledování po uvedení na trh |
| Vigilance |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Pokyny k systému vigilance zdravotnických prostředků |

# Historie revizí

| Revize | Datum vydání | Popis změny | Revize ověřená oznámeným subjektem? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. května 2022 | Původní interní vydání – Neověřeno BSI | ☒ Pouze pro interní použití |
| B | 15. prosince 2025 | První podání BSI, k posouzení | ☒Ano Jazyk ověření: Česky ☐ Ne (platí pouze pro prostředky třídy IIa nebo některé IIb, pro které dosud nebyl ověřen SSCP oznámeným subjektem (NB)) |