OHUTUSE JA KLIINILISE TOIMIVUSE KOKKUVÕTE (SSCP)

SSCP-0006

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve™ Snare

DHF-82248

[KUUPÄEV]

Eudamedis avaldamiseks

| ROLL | OSAKOND | NIMI / AMETINIMETUS |
| --- | --- | --- |
| Koostaja | Õigusküsimused | Nadira Lotus Juht, turustamisjärgne järelevalve |

Allkirjaga kinnitamise tabel

Selle dokumendi peavad üle vaatama ja kinnitama kõik all-loetletud isikud või nende volitatud esindajad.

| ROLL | OSAKOND | NIMI / AMETINIMETUS |
| --- | --- | --- |
| Kinnitus | Kliinilised küsimused | Danyel Carr Vanemdirektor, kliinilised küsimused |
| Kinnitus | Kvaliteet | James Stephens Kvaliteedi tagamise eest vastutav peadirektor |
| Heakskiit | Õiguslik | Scott Bishop Globaalsete regulatiivsete küsimuste ja kvaliteedi tagamise eest vastutav asepresident |

Muudatuste ajalugu

| Muudatus | Kuupäev | Jaotised | Muudatuse kirjeldus | Muudatuse taotluse nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22.05.2022 | Kõik | Esialgne aruanne ainult sisekasutuseks | Ei ole kohaldatav |
| B | 15.12.2025 | Kõik | EU MDR esildised | 07919 |

Märkus. Heakskiidud jäädvustatakse seotud muutmistaotluse kaudu.

Sisukord

1.	Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) rakendusala:	3

1.1.	Seadme kaubanimi:	3

1.2.	Seadme kirjeldus, põhi-UDI-DI ja EL-i klassifikatsioon:	3

1.3.	Aasta, millal anti välja esimene seadet hõlmav sertifikaat (CE)	3

1.4.	Tootja nimi, aadress ja SRN:	4

1.5.	Volitatud esindaja nimi ja SRN:	4

1.6.	Teavitatud asutuse nimi ja kordumatu identifitseerimisnumber:	4

2.	Seadme sihtotstarve	4

2.1.	Sihtotstarve / kavandatud kasutusotstarve	4

2.2.	Kasutusnäidustus	4

2.3.	Sihtpopulatsioon	5

2.4.	Vastunäidustused	5

3.	Seadme kirjeldus	5

3.1.	Seadme kirjeldus	5

3.2.	Eelnevad variandid ja nende erinevused	5

3.3.	Tarvikud, ühilduvad seadmed ja muud koos kasutatud tooted	5

4.	Ohud ja hoiatused	6

4.1.	Jääkriskid ja soovimatud kõrvaltoimed	6

4.2.	Hoiatused ja ettevaatusabinõud	6

4.3.	Muud ohutusega seotud olulised asjaolud, sh valdkonna ohutusalase parandusmeetmete (FSCA, sh FSN) kokkuvõte, kui see on asjakohane	7

5.	Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) kokkuvõte	7

5.1.	Samaväärse seadmega seotud kliiniliste andmete kokkuvõte selle olemasolul	8

5.2.	Seadmel enne CE-vastavusmärgist läbiviidud uuringutest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane	8

5.3.	Muudest allikatest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane	8

5.4.	Kliinilise toimivuse ja ohutuse üldkokkuvõte	9

5.5.	Pooleliolev või plaanitud turustamisjärgne kliiniline järelkontroll	10

6.	Võimalikud alternatiivid diagnostikaks ja raviks	11

7.	Kasutajate soovituslik profiil ja väljaõpe	11

8.	Harmoneeritud standardid / ühised tehnilised andmed	11

9.	Muudatuste ajalugu	13

Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte

Selle ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõttega (SSCP) soovitakse anda avalik ligipääs seadme ohutuse ja kliinilise toimivuse peamiste aspektide uuendatud kokkuvõttele.

See SSCP ei ole ette nähtud asendama kasutusjuhendit kui peamist dokumenti, mis tagab seadme ohutu kasutuse, ega jagama diagnostilisi ega ravialaseid soovitusi sihtkasutajatele ja patsientidele.

Järgnev teave on mõeldud kasutajatele/tervishoiutöötajatele.

# Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) rakendusala:

# Seadme kaubanimi:

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare

# Seadme kirjeldus, põhi-UDI-DI ja EL-i klassifikatsioon:

| Seadme nimi / kirjeldus | EL-i klassifikatsioon | GMDN-kood | EMDN | Põhi-UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 6–10 mm x 120 cm silmus, kateeter 6F x 100 cm | III klass | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 9–15 mm x 120 cm silmus, kateeter 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 12–20 mm x 120 cm silmus, kateeter 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 18–30 mm x 120 cm silmus, kateeter 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 27–45 mm x 120 cm silmus, kateeter 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 2–4 mm x 175 cm silmus, kateeter 3,2 jalga x 150 cm |  |  |  |  |
| Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare™, läbimõõt 4–8 mm x 175 cm silmus, kateeter 3,2 jalga x 150 cm |  |  |  |  |

# Aasta, millal anti välja esimene seadet hõlmav sertifikaat (CE)

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare sai 2010. aastal meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) alusel CE-märgise (CE 608298).

# Tootja nimi, aadress ja SRN:

| Tootja teave |  |
| --- | --- |
| Tootja SRN: US-MF-000002324 | Tootja nimi: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi: Scott Bishop | E-post: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefoninumber: 903.675.9321 | Aadress: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Volitatud esindaja nimi ja SRN:

| Volitatud esindaja teave |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Volitatud esindaja organisatsiooni nimi: Emergo Europe |
| Kontaktandmed: Vigilance Team | E-post: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefoninumber: +31.70.345.8570 Faks: +31 (0)70 346 7299 | Aadress Tänava number ja nimi: 60 Westervoortsedijk Linn: Arnhem Postiindeks/sihtnumber: 6827 AT Riik: Madalmaad |

# Teavitatud asutuse (NB) nimi ja kordumatu identifitseerimisnumber:

| Teavitatud asutus |  |
| --- | --- |
| Nimi: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Aadress: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Madalmaad |
| Veebisait: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0) 20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Teavitatud asutuse number: | 2797 |

# Seadme sihtotstarve

Viited:

Viitenumbrid: X9585730-0321-EU Rev A

# Sihtotstarve / kavandatud kasutusotstarve

Mõeldud kasutamiseks südameveresoonkonnas või õõneselundites, et võõrkehasid eemaldada ja manipuleerida.

# Kasutusnäidustus

Mõeldud kasutamiseks südameveresoonkonnas või õõneselundites, et võõrkehasid eemaldada ja manipuleerida. Manipuleerimisprotseduurideks on püsikateetri ümberpaigutamine, püsikateetri fibriinitupe eemaldamine ja tsentraalveeni ligipääsu punktsiooniprotseduuri abistamine.

# Sihtpopulatsioon

Täiskasvanud patsientide hulka kuuluvad eakad täiskasvanud, olenemata soost, rassist või etnilisest kuuluvusest.

# Vastunäidustused

- See seade ei ole ette nähtud koekasvu tagajärjel kinni jäänud võõrkehade eemaldamiseks..

- Seadet ei tohiks kasutada fibriinkatte eemaldamiseks avatud foramen ovale vaheseina defektide korral.

- See seade ei ole ette nähtud implanteeritud stimulatsioonijuhtmete eemaldamiseks.

# Seadme kirjeldus

# Seadme kirjeldus

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve™ Snare koosneb silmusest, millel on kolm eelvormitud aasa, mis on valmistatud ülielastsest nitinoolist ja plaatinast. Silmused ei ole üksteise küljes ja saavad koos liikuda. Eemaldusseadme silmused saab sisestada sisestamiskateetrisse ilma ohuta, et seade deformeeruks permanentselt. Vaskulaarsesse silmusekomplekti Atrieve Snare kuuluvad paigalduskateeter, pöördvars ja sisesti. Manustamiskateetril on distaalses otsas röntgenkontrastne markerriba. Toode on pakendatud kaitsvasse rõngakujulisse hoidikusse. Seade on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja tarnitakse steriilselt (etüleenoksiid) kasutusvalmis kujul.

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve™ Snare on saadaval järgmistes suurustes:

| Silmuse läbimõõdu vahemik | Silmuse pikkus | Sisestuse suurus | Kateetri pikkus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–4 mm | 175 cm | 3,2 kraadi Fahrenheiti järgi | 150 cm |
| 4–8 mm | 175 cm | 3,2 kraadi Fahrenheiti järgi | 150 cm |
| 6–10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9–15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12–20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18–30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27–45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Eelnevad variandid ja nende erinevused

See jaotis pole kohaldatav (P/K).

# Tarvikud, ühilduvad seadmed ja muud koos kasutatud tooted

Vaskulaarse silmusekomplekti Atrieve Snare lisatarvikute hulka kuuluvad paigalduskateeter, sisesti ja pöördvars (kruustangid).

# Ohud ja hoiatused

# Jääkriskid ja soovimatud kõrvaltoimed

RMR-0011 Rev H kohaselt on tootel järgmine riski-kasu profiil:

| Tulemus | SOA Üldine ulatus | Konkurendi seade Üldine ulatus | Aktsepteerimise kriteerium |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohutus |  |  |  |
| Veritsus | 0–3% | 0–0,6% | Verejooksu määr alla 3% |
| Perforatsioon/koekahjustus | 0–1,7% | 0–4,0% | Perforatsiooni/koekahjustuse määr alla 4% |
| Õhkemboolia | 0–2,1% | 0–0,6% | Emboolia alla 2,1% |
| Infektsioon | 0% | 0% | Nakatumine alla 0% |
| allergiline reaktsioon; | 0% | 0% | Allergiline reaktsioon alla 0% |
| Valu | 0% | 0% | Valu alla 0% |
| Üldine tüsistus | 0–5,2% | 0–4% | Tüsistuste esinemissagedus alla 5,2%. |
| Toimivus |  |  |  |
| Tehnilise edukuse määr | 82,8–100% | 82,0–100% | Tehniline edu üle 82,0% |
| Kliinilise edukuse määr | 95,2–100% | 92,3–100% | Kliiniline edu üle 92,3% |

Vaskulaarsel silmusekomplektil Atrieve Snare on vastuvõetav riskiprofiil ilma vastuvõetamatuks liigitatud jääkriskideta. Patsiendile tekkivad võimalikud kahjustused, nagu verejooks, emboolia, infektsioon ja koekahjustus, on haruldased ja jäävad tööstusharu vastuvõetavate määrade piiresse. Levinud rikkeviisid, nagu komponendi irdumine või seadme takistus, on haruldased ja hästi kontrollitud.

Kõik tuvastatud riskid on käsitletud märgistuse, hoiatuste ja kasutusjuhendite abil. Üldine risk on võrreldav alternatiivsete ravimeetoditega ning seadme ohutu ja minimaalselt invasiivse võõrkeha eemaldamise eelised kaaluvad üles riskid. Turuletoomise järgse järelevalve käigus uusi riske ei tuvastatud.

# Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kasutusjuhendi (IFU) viide X9585730-0321-EU Rev A

Hoiatused

- Seade on loodud, testitud ja toodetud ainult ühekordseks kasutamiseks. Selle seadme korduvkasutamine või ümbertöötlemine võib põhjustada selle rikke ja sellest tulenevalt patsiendi vigastuse. Selle seadme taastöötlemine ja/või uuesti steriliseerimine võib tekitada saastumis- ja patsiendi nakatumisohtu. Seda seadet ei tohi korduvalt kasutada, ümber töödelda ega korduvalt steriliseerida.

- Enne kasutamist kontrollige pakendi terviklikkust.

- Ärge kasutage, kui pakend on avatud või kahjustatud või kõlblikkusaeg on ületatud.

- Ärge jätkake kasutamist, kui mõni komponent on protseduuri ajal kahjustatud.

- Nitinool on nikli ja titaani sulam. Nikli suhtes ülitundlikel patsientidel võib tekkida reaktsioon.

- Patsientidel, kellel on plaatina suhtes ülitundlikkus, võib tekkida reaktsioon.

- Tuleks olla ettevaatlik, kui kasutada seda seadet suure fibriintupe eemaldamiseks, et minimeerida pulmonaaremboolia ohtu.

- Osade protseduuride ajal võib esineda veritsust läbi sisestuskateetri. Sisestuskateetrile võib kinnitada vajadusel või arsti ettekirjutusel hemostaasi ventiili (pole komplektis), et veritsust vähendada.

Ettevaatusabinõud

- Fibriinist kateetrite eemaldamise ajal kateetritele rakendatavad tõmbejõud võivad kahjustada, venitada või purustada püsikateetreid, mille läbimõõt on 6 French või väiksem. Kateetrite, mille läbimõõt on 6 French või väiksem, fibriinümbrise eemaldamisel ärge kasutage liigset tõmbejõudu.

- Kateetri sisestamisel sisestaja kaudu ärge kasutage liigset jõudu.

Riskid ja kõrvaltoimed

Võimalike tüsistuste hulka kuuluvad järgnevad, kuid pole nendega piiratud:

- Embolisatsioon

- Insult

- Müokardiinfarkt (sõltuvalt paigutusest)

- Kopsuemboolia

- Veresoone perforatsioon

- Seadme kinnijäämine

- verejooks/veritsus;

Kliiniline kasu

Vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare pakub patsiendile otsest kasu võõrkehade perkutaanse eemaldamise ja manipuleerimise kaudu, vähendades tüsistusi ja riske võrreldes kirurgilise sekkumisega.

Kestus/eluiga: ajutine, vähem kui 60 minutit.

# Muud ohutusega seotud olulised asjaolud, sh valdkonna ohutusalase parandusmeetmete (FSCA, sh FSN) kokkuvõte, kui see on asjakohane

Aruandeperioodil ei ole võetud ühtegi ohutusalast parandusmeedet (FSCA) ega tagasikutsumist.

# Kliinilise hindamise ja turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) kokkuvõte

Kliinilise hindamise aruanne (CER-029 Rev B) kinnitab, et vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare on kliiniliselt ohutu ja tõhus võõrkehade leidmiseks ja käsitsemiseks südame-veresoonkonnas. Seda kasutavad peamiselt koolitatud meditsiinitöötajad minimaalselt invasiivsete protseduuride puhul.

Kirjanduse ülevaatel, kliinilisel kogemusel ja turustamisjärgsetel andmetel põhinev hindamine näitab kõrget tehnilise ja kliinilise edukuse määra. Tüsistused nagu verejooks, emboolia, infektsioon või allergilised reaktsioonid on haruldased ja jäävad kliinilistes piiridesse.

Uusi ohutusprobleeme ega ootamatuid riske ei tuvastatud. Seade toimib võrreldavalt turul olevate sarnaste toodetega, säilitades ühtlase riski-kasu profiili.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vaskulaarne silmusekomplekt Atrieve Snare on usaldusväärse toimivusega ja sellel on tugevad ohutusalased näitajad, mis toetavad selle jätkuvat kasutamist kliinilistes tingimustes.

Atrieve'i turustamisjärgse kliinilise järelevalve kavas (PMCFP) kirjeldatakse struktureeritud lähenemisviisi ravimi ohutuse ja toimivuse jälgimiseks pärast turule laskmist. Neid III klassi seadmeid kasutatakse võõrkehade eemaldamiseks või käsitsemiseks südame-veresoonkonnas ja need on ette nähtud ajutiseks kasutamiseks.

Turuletoomise järgse kliinilise järelvalve (PMCF) tegevused tuginevad üldistele meetoditele, sealhulgas iga-aastastele kirjanduse ülevaadetele, kõrvaltoimete andmebaasi jälgimisele (nt MAUDE) ja turustamisjärgse järelevalve aruannete analüüsile. Nende jõupingutuste eesmärk on kinnitada jätkuvat ohutust ja efektiivsust, tuvastada tekkivaid riske ja avastada näidustusevälist kasutamist. Sarnaste seadmete kliinilisi andmeid vaadatakse üle ka tulemuste võrdlemiseks.

# Samaväärse seadmega seotud kliiniliste andmete kokkuvõte selle olemasolul

See jaotis pole kohaldatav (P/K).

# Seadmel enne CE-vastavusmärgist läbiviidud uuringutest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane

See jaotis pole kohaldatav (P/K).

# Muudest allikatest pärit kliiniliste andmete kokkuvõte, kui see on asjakohane

CER-029 Rev B-d toetab põhjalik väliste kliiniliste andmete ülevaade, sealhulgas:

Praegune olukord (SOA): 579 artikli süstemaatiline ülevaade tuvastas 16 asjakohast uuringut sarnaste seadmete ja protseduuride kohta. Need uuringud näitasid kõrget tehnilise edukuse määra (≥91,2%) ja madalat tüsistuste määra (≤1,1%), mis on ohutuse ja toimivuse võrdlusalused.

Konkurentide seadmete kirjandus: Kaheksa võrreldavate seadmete (nt EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) uuringut kinnitasid sarnaseid ohutus- ja efektiivsusprofiile, mis tugevdas vaskulaarsete lõksude ravi standardstaatust.

Kliinilised juhised: Erialaseltside (nt SIR, ESC, KDOQI) soovitused toetavad perkutaansete eemaldamismeetodite, sh silmuste, kasutamist esmavaliku ravina võõrkeha eemaldamiseks kardiovaskulaarsüsteemist.

Seadmeid käsitlev kirjandus: kolmteist Atrieve'i käsitlevat publikatsiooni (sh juhtumiuuringud ja retrospektiivsed uuringud) kinnitasid 100% tehnilist edu ja 94,5% kliinilist edu, minimaalsete kõrvaltoimetega. Mõned tulemusnäitajad jäid SOA võrdlusalustest veidi maha, kuid jäid vastuvõetavatesse kliinilistesse vahemikesse.

Lisaks integreerib aruanne Atrieve'i toote turustamisjärgse järelevalve (PMS) andmed, mis on kogutud struktureeritud järelevalvekavade kaudu. See hõlmab kaebuste ja kõrvaltoimete jälgimist viie aasta jooksul ning parandusmeetmeid. Vaatamata suurele ülemaailmsele müügimahule ei näidanud PMS-i andmed uusi ohutusalaseid suundumusi ega ettenägematuid riske, mis kinnitas seadmete ohutusprofiili reaalsetes tingimustes.

Lõpuks näitavad mittekliinilised andmed, sealhulgas laboratoorsed testid ja biosobivuse hindamised, et seadmed vastavad kõigile disaini- ja regulatiivsetele standarditele. Kuigi nende seadmetega ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud, põhjendati seda kirjandusest, turustamisjärgsetest allikatest ja vanemate seadmete kasutamisest saadud põhjalike andmetega. Kokkuvõttes toetavad need erinevad andmeallikad seadmete ohutust ja tõhusust kooskõlas ELi (EU) MDR-i nõuetega.

# Kliinilise toimivuse ja ohutuse üldkokkuvõte

Vaskulaarsel silmusekomplekti Atrieve Snare dokumentide X9585730-0321-EU Rev A ja CER-029 Rev B põhjal on seadme üldine kliiniline toimivus ja ohutusprofiil soodne ning vastab kavandatud kasutuse ootustele.

Seade on loodud selleks, et võõrkehade perkutaanne eemaldamine ja manipuleerimine kardiovaskulaarsüsteemis või õõnes siseorganites. Peamised kliinilised eelised hõlmavad minimaalselt invasiivset eemaldamist, vähenenud patsiendiriski ja madalamat tüsistuste esinemissagedust võrreldes kirurgiliste alternatiividega.

Kliinilises hinnangus määratletakse järgmised tulemusnäitajad:

| Toimivuse mõõdik |  |
| --- | --- |
| Võrreldavad mõõdikud | Määratlus |
| Tehnilise edukuse määr | Võõrkehade edukas eemaldamine/manipuleerimine |
| Kliinilise edukuse määr | Edukas otsimine/manipuleerimine ilma protseduuriliste tüsistusteta |

| Ohutusmeetmed |  |
| --- | --- |
| Võrreldavad mõõdikud | Määratlus |
| Võimalikud tüsistused | Sisaldab verejooksu, perforatsiooni, embooliat, infektsiooni, allergilist reaktsiooni, valu |
| Üldine tüsistuste määr | Kõigi kõrvaltoimete kombineeritud esinemissagedus protseduuri ajal või pärast seda |

Vaskulaarse silmusekomplekti Atrieve Snare tulemusnäitajate edukuse määrade kokkuvõte:

- Tehniline edu oli suurepärane, 100%.

- Kliiniline edu oli 94,5%, mis on veidi alla 97,4% läve.

- Üldine tüsistuste määr, perforatsioon/koekahjustus ja kliiniline edu ei vastanud vastuvõtukriteeriumidele.

- Emboolia, valu ja suremuse määr oli 0% ja vastas kriteeriumidele.

Vaatamata mõnedele ohutusnäitajatele, mis ületasid läviväärtusi, jäi kasu-riski profiil soodsaks tänu suurele tehnilisele edule ja kergetele tüsistustele.

Kliinilised väited kasutusjuhendis (IFU) ja turundusmaterjalides

Kliiniline hinnang toetab järgmisi väiteid:

- Võõrkehade perkutaanne eemaldamine/manipuleerimine – kirjanduses on 100% tehniline edu toetatud.

- Madalam tüsistuste määr kui kirurgilisel sekkumisel – toetatud võrdleva kirjanduse ja tipptasemel analüüsi abil.

- Kasutamine täiendavates protseduurides (nt fibriinkanga eemaldamine, kateetri ümberpaigutamine) – Toetatud kliiniliste juhtumikirjelduste ja protseduuriliste juhistega.

- Ohutu kasutada täiskasvanutel – toetavad turustamisjärgne järelevalve ja kirjandusandmed.

Vaskulaarse silmusekomplekti Atrieve Snare silmustel on soodne kasu-riski profiil, neid iseloomustab tugev kliiniline toimivus ja ohutus, mida toetavad kirjandus, testid ja turustamisjärgsed andmed. Need vastavad regulatiivsetele standarditele ja sobivad jätkuvaks kliiniliseks kasutamiseks.

# Pooleliolev või plaanitud turustamisjärgne kliiniline järelkontroll

Vaskulaarse silmusekomplekti Atrieve Snare turustamisjärgne kliiniline järelkontroll viiakse läbi vastavalt standardile PMCFP-029 Rev C ja selles järgitakse MDR-i lisa XIV B-osa nõudeid. Turulelaskmisjärgne kliiniline järelkontroll (PMCF) on kavandatud selliselt, et ennetavalt kinnitada seadme ohutust ja toimivust tavapärases kliinilises praktikas, tuvastada tekkivad riskid ja kontrollida, kasu ja riski suhe jääb vastuvõetavaks.

Käimasolevad PMCF-i tegevused
Seadme elutsükli jooksul on kavas läbi viia järgmised tegevused:

- Iga-aastane süstemaatiline kirjanduse ülevaade: Uute andmete leidmiseks ohutuse, toimivuse, kliiniliste tehnikate või tekkivate riskide kohta viiakse läbi veresoonte lõksude ja sarnaste seadmetega seotud avaldatud kliiniliste tõendite struktureeritud ülevaade.

- Iga-aastane tipptaseme (SOA) ülevaade: Kliinilise praktika suuniste, rahvusvaheliste standardite ja konkureerivate tehnoloogiate hindamine viiakse läbi, et tagada jätkuv kooskõla praeguse kliinilise ja tehnilise praktikaga.

- Kaebuste ja kõrvaltoimete andmete pidev läbivaatamine: Kuigi see on pigem PMS-tegevus kui PMCF, hinnatakse PMCF-protsessi käigus peamisi leide, et teha kindlaks, kas on vaja täiendavat kliinilist järelkontrolli.

Kavandatud turulelaskmisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) tegevused
Vaskulaarse silmusekomplekti Atrieve Snare kohta sihipäraste reaalsete tõendite kogumiseks on kavandatud järgmine tegevus:

- PMCF-i arstide uuring:
Kliiniliste kasutajate seas viiakse läbi struktureeritud uuring, et saada teada nende kogemustest seadmega, hinnata selle toimivust igapäevases praktikas ja tuvastada kõik täheldatud tüsistused või ootamatud sündmused. Uuringu tulemusi analüüsitakse ja need lisatakse PMCF-i hindamisaruandesse. Tulemused aitavad teha otsuseid täiendavate PMCF-tegevuste või kliinilise hindamise aruande (CER) ja riskijuhtimise aruande (RMR) ajakohastamise vajaduse kohta.

PMCF-lähenemisviisi põhjendus
Praeguse kliinilise hinnangu, kirjanduslike tõendite ja turustamisjärgse kogemuse põhjal ei ole tuvastatud uusi ega tekkivaid riske, mis nõuaksid seadmespetsiifilist kliinilist uuringut. Olemasolevaid turulelaskmisjärgse kliinilise järelkontrolli (PMCF) tegevusi, iga-aastast kirjanduse ja tehnika taseme (SOA) ülevaateid, mida toetab sihipärane arstide tagasiside, peetakse piisavaks, et kinnitada selle hästi toimiva III klassi pärandseadme Atrieve Snare jätkuvat ohutust ja toimivust.

PMCF-i aruanne

PMCF-aruanne koostatakse kindlaksmääratud ajavahemike järel ja alati, kui ilmneb uut teavet, mis võib mõjutada kasu-riski profiili. Kõik PMCF-i tulemused kajastuvad kliinilise hindamise aruandes (CER), riskijuhtimise aruandes (RMR) ja muudes turustamisjärgsetes protsessides vastavalt vajadusele.

# Võimalikud alternatiivid diagnostikaks ja raviks

CER-029 Rev B kohaselt on välja toodud kolm peamist alternatiivi võõrkeha (FB) eemaldamiseks kardiovaskulaarsüsteemist. Konservatiivset ravi on soovitatav asümptomaatiliste või kõrge riskiga kirurgilistel patsientidel, tuginedes hoolikale jälgimisele ja pildistamisele, kui sekkumine võib kujutada endast suuremat riski. Eelistatuim lähenemisviis on minimaalselt invasiivsed tehnikad, kusjuures nii standardsete kui ka keerukate otsimiste jaoks kasutatakse laialdaselt aaspüüniseid, eriti hanekaelaga püüniseid. Tangid tagavad täpse haarde ja sobivad keeruliste juhtumite, näiteks murdunud või kinnitunud seadmete jaoks. Kirurgiline eemaldamine, näiteks torakotoomia või sternotoomia, on viimane abinõu oma invasiivse olemuse ja suurema patsiendiriski tõttu. Üldiselt jääb endovaskulaarne eemaldamine ravi standardiks, kusjuures ravi kohandatakse patsiendi seisundile ja võõrkeha omadustele.

# Kasutajate soovituslik profiil ja väljaõpe

Toodet tohib kasutada ainult vastavat metoodikat tundev kvalifitseeritud personal.

# Harmoneeritud standardid / ühised tehnilised andmed

| Argoni vastavuskuupäev/versioon | Standardite pealkiri |
| --- | --- |
| Märgistamine |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid - 1. osa: Üldnõuded. |
| EN ISO 20417:2021 | Meditsiiniseadmetega kaasasolev terminoloogia, sümbolid ja teave: tootja antav meditsiiniseadmetega kaasasolev teave |
| Üldstandardid – steriliseerimine |  |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulaarsed kateetrid – steriilsed ja ühekordselt kasutatavad kateetrid. Osa 1. Üldnõuded |
| EN 556-1:2024 | Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga „STERIILNE”. Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele |
| EN ISO 11135:2019 | Meditsiiniseadmete steriliseerimine — Etüleenoksiid — Osa 1. Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamiseks, valideerimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks |
| AAMI TIR28:2016 | Toote kasutuselevõtt ja protsessi samaväärsus etüleenoksiidiga steriliseerimisel |
| EN ISO 14644-1:2015 | Õhu puhtuse, puhasruumide ja nendega seotud kontrollitud keskkondade klassifikatsioon. Osa 1. Õhu puhtuse klassifikatsioon |
| EN ISO 14644-2:2015 | Puhasruumid ja nendega seotud kontrollitud keskkonnad. Osa 2. Jälgimine tõendite saamiseks puhasruumi toimivuse kohta seoses õhu puhtusega osakeste kontsentratsiooni alusel |
| EN ISO 11737-1:2018 | Tervishoiutoodete steriliseerimine – Mikrobioloogilised meetodid – Osa 1. Mikroobse populatsiooni määramine toodetel |
| EN ISO 10993-7:2022 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Bakteriaalsete endotoksiinide test |
| Üldstandardid – kvaliteedisüsteemid |  |
| EN ISO 13485:2016 | Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded |
| Riskijuhtimine |  |
| EN ISO 14971:2019 | Meditsiinivahendid. Riskijuhtimise rakendamine meditsiinivahenditele |
| Bioloogiline ohutus |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 1. Hindamine ja katsed |
| EN ISO 10993-3:2014 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 3. Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks |
| EN ISO 10993-4:2017 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 4. Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega |
| EN ISO 10993-5:2009 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 5. Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks – in vitro meetodid |
| EN ISO 10993-10:2013 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 10. Nahaärrituse ja ülitundlikkuse testid |
| EN ISO 10993-11:2018 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11. Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks |
| EN ISO 10993-12:2021 | Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 12. Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained |
| EN ISO 10993-17:2023 | Meditsiiniseadmete koostisosade toksikoloogilise riski hindamine |
| Kliiniline hindamine |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Kliiniline hindamine: juhend tootjatele ja teavitatud asutustele |
| Projekteerimiskontroll |  |
| EN ISO 14971 | Riskijuhtimise rakendamine meditsiinivahenditele |
| Kasutatavus |  |
| IEC 62366-1:2015 ja IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Meditsiiniseadmed – Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine |
| Pakendamine |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendamine. Osa 1. Nõuded materjalile, steriilsele barjäärile ja pakendusele. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendamine. Osa 2. Valideerimisnõuded vormimis-, hermetiseerimis- ja koosteprotsessile |
| EN ISO 2233:2001 | Pakendamine – Täidetud ja terviklikud transpordipakendid ning veoseüksused – Testimiseks ettevalmistamine |
| ASTM D4169 :2022 | Veokonteinerite ja -süsteemide toimivuskatsete tavapraktika - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardne katsemeetod suurte lekete tuvastamiseks meditsiinilistes pakendites sisemise survestamise abil (mullikatse) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardne katsemeetod tihendilekete tuvastamiseks poorsetes meditsiinilistes pakendites värvaine läbitungimise abil - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Paindlike barjäärimaterjalide tihendustugevuse standardne katsemeetod - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Meditsiiniseadmete steriilsete barjäärisüsteemide kiirendatud vanandamise standardjuhend - ASTM F1980 |
| Turustamisjärgne kliiniline järelkontroll |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Turustamisjärgse kliinilise järelkontrolli uuringud |
| Valvsus |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Juhised meditsiiniseadmete valvsussüsteemi kohta |

# Muudatuste ajalugu

| Muudatus | Väljaandmise kuupäev | Muudatuse kirjeldus | Kas redaktsioon on teavitatud asutuse poolt kinnitatud? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. mai 2022 | Algne sisemine väljalase – BSI poolt valideerimata | ☒ Ainult sisemiseks kasutamiseks |
| B | 15. september 2025 | Algne esitamine BSI-le läbivaatamiseks | ☒ Jah Kinnitamise keel: Eesti ☐ Ei (kehtib ainult IIa klassi või mõne IIb klassi siirdatava seadme puhul, mille ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte (SSCP) pole veel teavitava asutuse (NB) poolt kinnitatud) |