A BIZTONSÁGOSSÁGRÓL ÉS A KLINIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (SSCP)

SSCP-0006

Atrieve™ vaszkuláris Snare készlet

DHF-82248

[DÁTUM]

Az Eudamed rendszerében történő közzétételhez

| SZEREPKÖR | RÉSZLEG | NÉV / CÍM |
| --- | --- | --- |
| Készítette | Szabályozási ügyek | Nadira Lotus Forgalomba hozatalt követő felügyeletért felelős igazgató |

Aláírás-jóváhagyási mátrix

Ezt a dokumentumot minden alább felsorolt személynek vagy meghatalmazott képviselőjének felül kell vizsgálnia és jóváhagynia.

| SZEREPKÖR | RÉSZLEG | NÉV / CÍM |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyás | Klinikai ügyek | Danyel Carr Klinikai ügyekért felelős szenior igazgató |
| Jóváhagyás | Minőség | James Stephens Minőségügyi műveletekért felelős szenior igazgató |
| Jóváhagyás | Szabályozás | Scott Bishops Alelnök, globális RA és minőségbiztosítás |

Korábbi felülvizsgálatok

| Felülvizsgálat | Dátum | Fejezetek | Felülvizsgálat leírása | Változtatási kérelem száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2022.05.22 | Minden | Kezdeti jelentés csak belső használatra | N/A |
| B | 2025.12.15 | Minden | EU MDR benyújtása | 07919 |

Megjegyzés: A jóváhagyásokat a kapcsolódó módosítási kérelmen keresztül rögzítik.

Tartalomjegyzék

1.	A biztonságosságról és a klinikai teljesítőképességről szóló összefoglaló (SSCP) hatálya:	3

1.1.	Eszköz kereskedelmi neve:	3

1.2.	Eszközleírás, alapvető UDI-DI és EU osztályozás:	3

1.3.	Az eszközre vonatkozó első tanúsítvány (CE) kiadásának éve:	3

1.4.	Gyártó neve, címe és SRN-száma:	4

1.5.	Meghatalmazott képviselő neve és SRN száma:	4

1.6.	Bejelentett szervezet (NB) neve és egyedi azonosító száma:	4

2.	Az eszköz rendeltetésszerű használata/célja	4

2.1.	Rendeltetésszerű használata/cél	4

2.2.	Alkalmazási területek	4

2.3.	Célzott betegpopuláció	5

2.4.	Ellenjavallatok	5

3.	Eszközleírás	5

3.1.	Az eszköz leírása	5

3.2.	Korábbi változatok és a különbségek	5

3.3.	Kiegészítők, kompatibilis eszközök és egyéb, egyidejűleg használt termékek	5

4.	Kockázatok és figyelmeztetések	6

4.1.	Maradék kockázatok és nemkívánatos mellékhatások	6

4.2.	Figyelmeztetések és óvintézkedések	6

4.3.	A biztonságosság egyéb releváns szempontjai, ideértve a helyszíni biztonsági korrekciós intézkedések összefoglalóját (FSCA, beleértve az FSN-t is)	7

5.	A klinikai értékelés és a forgalomba hozatalt követő klinikai követés (PCMF) összefoglalója	7

5.1.	Az egyenértékű eszközzel kapcsolatos klinikai adatok összefoglalása, ha vannak	8

5.2.	Az elvégzett klinikai vizsgálatok adatainak összefoglalója a CE-jelölés előtt, ha vannak ilyenek	8

5.3.	Más forrásokból származó klinikai adatok összefoglalása, ha vannak ilyenek	8

5.4.	A klinikai teljesítmény és a biztonság átfogó összefoglalása	9

5.5.	Folyamatban lévő vagy tervezett forgalomba hozatalt követő klinikai nyomon követés	10

6.	Lehetséges diagnosztikai vagy terápiás alternatívák	11

7.	Javasolt profil és képzés a felhasználók számára	11

8.	Harmonizált szabványok / általános előírások	11

9.	Korábbi felülvizsgálatok	13

A biztonságosságról és a klinikai teljesítőképességről szóló összefoglaló

A biztonsági és klinikai teljesítményt összefoglaló dokumentum (SSCP) célja, hogy a nyilvánosság számára hozzáférést biztosítson az eszköz biztonságosságának és klinikai teljesítményének főbb szempontjairól szóló frissített összefoglalóhoz.

Az SSCP dokumentumnak nem célja a Használati Útmutató helyettesítése fő dokumentumként az eszköz biztonságos használatának biztosítása érdekében, és nem szolgál diagnosztikai vagy terápiás javaslatokkal sem a felhasználók, sem a betegek számára.

Az alábbi információ a felhasználóknak/egészségügyi szakembereknek szól.

# A biztonságosságról és a klinikai teljesítőképességről szóló összefoglaló (SSCP) hatálya:

# Eszköz kereskedelmi neve:

Atrieve vaszkuláris Snare készlet

# Eszközleírás, alapvető UDI-DI és EU osztályozás:

| Eszköz neve és leírása | Osztályozás | GMDN-kód | EMDN | Alap UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 6-10 mm átmérő x 120 cm Snare, 6F x 100 cm katéter | III. osztály | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 9-15 mm átmérő x 120 cm Snare, 6F x 100 cm katéter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 12-20 mm átmérő x 120 cm Snare, 6F x 100 cm katéter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 18-30 mm átmérő x 120 cm Snare, 7F x 100 cm katéter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 27-45 mm átmérő x 120 cm Snare, 7F x 100 cm katéter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 2-4 mm átmérő x 175 cm Snare, 3.2F x 150 cm katéter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ készlet, 4-8 mm átmérő x 175 cm Snare, 3.2F x 150 cm katéter |  |  |  |  |

# Az eszközre vonatkozó első tanúsítvány (CE) kiadásának éve:

Az Atrieve vaszkuláris Snare készlet 2010-ben kapta meg a CE-jelölést (CE 608298) az MDD (orvostechnikai eszközökről szóló irányelv) keretében

# Gyártó neve, címe és SRN-száma:

| Gyártói információk |  |
| --- | --- |
| Gyártói sorozatszám: US-MF-000002324 | Gyártó neve: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kapcsolattartó kereszt- és vezetékneve: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonszám: 903-675-9321 | Cím: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Meghatalmazott képviselő neve és SRN száma:

| Meghatalmazott képviselő adatai |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Meghatalmazott képviselő szervezet neve: Emergo Europe |
| Elérhetőségek: Vigilancia csapat | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonszám: +31-70-345-8570 Fax: +31 (0)70 346 7299 | Cím Utca, házsazám: 60 Westervoortsedijk Város: Arnhem Irányítószám: 6827 AT Ország: Hollandia |

# Bejelentett szervezet (NB) neve és egyedi azonosító száma:

| Bejelentett szervezet |  |
| --- | --- |
| Név: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Cím: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amszterdam Hollandia |
| Weboldal: | www.bsigroup.com |
| Telefon szám: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Bejelentett szervezet száma: | 2797 |

# Az eszköz rendeltetésszerű használata/célja

Referenciák:

Referenciaszámok: X9585730-0321-EU Rev A

# Rendeltetésszerű használata/cél

Idegentestek eltávolítására és manipulációjára szolgál a kardiovaszkuláris rendszerben és az üreges szervekben.

# Alkalmazási területek

Idegentestek eltávolítására és manipulációjára szolgál a kardiovaszkuláris rendszerben és az üreges szervekben. A manipulációk körébe tartozik az állandó vénás katéterek újra pozícionálása vagy fibrinhüvelyének eltávolítása, valamint a centrálvénás hozzáférésű vénás vérvétel segítése.

# Célzott betegpopuláció

Felnőtt betegek, beleértve az idős felnőtteket, bármilyen nem, faji vagy etnikai hovatartozás.

# Ellenjavallatok

- Ez az eszköz nem alkalmas a szövetnövekedés által befogott idegentestek eltávolítására.

- Az eszközt nem szabad alkalmazni fibrinhüvely eltávolítására nyitott foramen ovale vagy egyéb septum defektusok jelenlétében.

- Ez az eszköz nem beültetett pacemaker elektródák eltávolítására szolgál.

# Eszközleírás

# Az eszköz leírása

Az Atrieve™ vaszkuláris Snare készlet egy hurkos közből áll, amely három előre elkészített, szuperelasztikus nitinolból és platinából készült hurokkal rendelkezik. A hurkok nincsenek összefonódva és szabadon mozognak egymáshoz képest. A Snare hurkai a bejuttató katéter segítségével vezethetők be anélkül, hogy az eszköz maradandó torzulásnak lenne kitéve. Az Atrieve vaszkuláris Snare készlet tartalmaz egy bejuttató katétert, nyomatékszabályozót fogó és egy bevezető eszközt. A bevezető katéter disztális végén egy röntgenárnyékot adó jelölő sáv található. A termék védőtokba csomagolva érkezik. Az eszköz egyszer használatos, és steril (etilén-oxid) csomagolásban, használatra készen kerül forgalomba.

Az Atrieve™ vaszkuláris Snare készlet a következő méretekben kapható:

| Snare átmérő tartomány | Snare hossza | Szállítási méret | Katéter hossza |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-4 mm | 175 cm | 3.2 F | 150 cm |
| 4-8 mm | 175 cm | 3.2 F | 150 cm |
| 6-10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9-15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12-20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18-30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27-45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Korábbi változatok és a különbségek

Ez a szakasz nem alkalmazható (N/A).

# Kiegészítők, kompatibilis eszközök és egyéb, egyidejűleg használt termékek

Az Atrieve vaszkuláris Snare készlet tartozékai közé tartozik a bejuttató katéter, a bevezető eszköz és a nyomatékszabályozó fogó (tűs satu).

# Kockázatok és figyelmeztetések

# Maradék kockázatok és nemkívánatos mellékhatások

Az RMR-0011 Rev H a termék következő kockázat-előny profilját vázolta fel:

| Eredmény | SOA Teljes tartomány | Versenytárs eszköz Teljes tartomány | Elfogadási feltételek |
| --- | --- | --- | --- |
| Biztonság |  |  |  |
| Vérzés | 0-3% | 0-0,6% | A vérzés aránya kevesebb, mint 3% |
| Perforáció/szövetkárosodás | 0-1,7% | 0-4,0% | A perforáció/szövetkárosodás aránya kevesebb, mint 4% |
| Légembólia | 0-2,1% | 0-0,6% | Embólia kevesebb, mint 2,1% |
| Fertőzés | 0% | 0% | 0% alatti fertőzés |
| Allergiás reakció | 0% | 0% | Allergiás reakció kevesebb, mint 0% |
| Fájdalom | 0% | 0% | Fájdalom kevesebb, mint 0% |
| Összes szövődmény | 0-5,2% | 0-4% | Összes szövődmény kevesebb, mint 5,2% |
| Teljesítmény |  |  |  |
| Műszaki siker | 82,8–100% | 82,0–100% | Műszaki siker nagyobb, mint 82,0% |
| Klinikai siker | 95,2-100% | 92,3-100% | Klinikai siker nagyobb, mint 92,3% |

Az Atrieve vaszkuláris Snare készlet elfogadható kockázati profilt mutat, és nincsenek elfogadhatatlannak minősített fennmaradó kockázatok. A betegek esetleges sérülése, mint például a vérzés, embólia, fertőzés és szövetkárosodás, ritkák, és az iparágban elfogadható arányok közé esnek. A gyakori meghibásodási módok, például az alkatrész leválása vagy az eszköz ellenállása, ritkák és jól kontrolláltak.

Minden azonosított kockázatot címkézés, figyelmeztetések és használati utasítások segítségével kezelnek. A teljes kockázat összehasonlítható az alternatív kezelésekével, és az eszköz biztonságos, minimálisan invazív idegentest-kivételének előnyei meghaladják a kockázatokat. A forgalomba hozatalt követő monitorozás során nem azonosítottak új kockázatokat.

# Figyelmeztetések és óvintézkedések

Referencia IFU X9585730-0321-EU Rev A

Figyelmeztetések:

- Ezt az eszközt kizárólag egyetlen beteg általi felhasználásra tervezték, tesztelték és gyártották. Az eszköz újrafelhasználása vagy újrafeldolgozása az eszköz meghibásodásához és a beteg későbbi sérüléséhez vezethet. Az eszköz újrafeldolgozása és/vagy újrasterilizálása szennyeződés és a beteg fertőzésének kockázatát jelentheti. Ne használja fel újra, dolgozza fel újra vagy sterilizálja újra ezt az eszközt.

- Használat előtt ellenőrizze a csomag sértetlenségét.

- Ne használja, ha a csomagolás nyitott vagy sérült, vagy ha lejárati időn túli.

- Ne használja tovább, ha az eljárás során bármelyik alkatrész megsérült.

- A nitinol egy nikkel-titán ötvözet. Nikkelre érzékeny betegeknél allergiás reakció léphet fel.

- Platinára érzékeny betegeknél allergiás reakció léphet fel.

- Az eszköz használata során a tüdőembólia kockázatának minimalizálása érdekében elővigyázatossággal kell eljárni nagyméretű fibrinhüvely eltávolításakor.

- Bizonyos eljárások során történhet vérzés a bejuttató katéter csatlakozási pontján keresztül. Szükség szerint vagy a kezelőorvos megítélése alapján egy hemosztázis szelep (nem a készlet része) csatlakoztatható a bejuttató katéterhez a vérzés mértékének csökkentése érdekében.

Óvintézkedések:

- A fibrinhüvely eltávolítása során a katéterekre ható húzóerők károsíthatják, megnyújthatják vagy eltörhetik a 6 French vagy annál kisebb átmérőjű, állandó katétereket. Ne alkalmazzon túlzott húzóerőt, amikor 6 French vagy annál kisebb átmérőjű katéterekről próbálja meg eltávolítani a fibrinhüvelyt.

- Ne alkalmazzon túlzott erőt a katéter bevezető eszközön keresztüli mozgatása során.

Kockázatok és mellékhatások

A potenciális szövődmények közé tartozhatnak többek között:

- Embolizáció

- Sztrók

- Miokardiális infarktus (elhelyezéstől függően)

- Tüdőembólia

- Érperforáció

- Eszköz beszorulása

- Vérzés

Klinikai előnyök.

Az Atrieve vaszkuláris Snare közvetlen előnyt jelent a beteg számára azáltal, hogy perkután eltávolítja és manipulálja az idegentesteket, alacsonyabb szövődményekkel és kockázatokkal a sebészeti beavatkozáshoz képest.

Élettartam: átmeneti, kevesebb mint 60 perc.

# A biztonságosság egyéb releváns szempontjai, ideértve a helyszíni biztonsági korrekciós intézkedések összefoglalóját (FSCA, beleértve az FSN-t is)

A jelentési időszakban nem történt helyszíni biztonsági korrekciós intézkedés (FSCA) vagy visszahívás.

# A klinikai értékelés és a forgalomba hozatalt követő klinikai követés (PCMF) összefoglalója

A klinikai értékelő jelentés (CER-029 Rev B) megerősíti, hogy az Atrieve vaszkuláris Snare készlet klinikailag biztonságos és hatékony idegentestek szív- és érrendszerben történő eltávolítására és kezelésére. Elsősorban képzett egészségügyi szakemberek használják minimálisan invazív beavatkozások során.

A szakirodalmi áttekintésen, klinikai tapasztalatokon és forgalomba hozatal utáni adatokon alapuló értékelés magas műszaki és klinikai sikerességi arányt mutat. Az olyan szövődmények, mint a vérzés, embólia, fertőzés vagy allergiás reakciók ritkák és az elfogadható klinikai határokon belül vannak.

Nem azonosítottak új biztonsági aggályokat vagy váratlan kockázatokat. Az eszköz teljesítménye összehasonlítható a piacon jelen lévő hasonló termékekével, következetes kockázat-előny profilt fenntartva.

Összefoglalva, az Atrieve Snare megbízható teljesítményt és erős biztonsági profilt mutat, ami alátámasztja a klinikai környezetben való folyamatos használatát.

Az Atrieve forgalomba hozatal utáni klinikai utánkövetési terve (PMCFP) egy strukturált megközelítést vázol fel a biztonságosság és a teljesítmény forgalomba hozatal utáni monitorozására. Ezek a III. osztályú eszközök idegentestek szív- és érrendszerben történő eltávolítására vagy kezelésére szolgálnak, és átmeneti használatra szánták őket.

A forgalomba hozatal utáni klinikai utánkövetési (PMCF) tevékenységek általános módszerekre támaszkodnak, beleértve az éves szakirodalmi áttekintéseket, a mellékhatás-adatbázisok monitorozását (pl. MAUDE) és a forgalomba hozatal utáni felügyeleti jelentések elemzését. Ezek az erőfeszítések a folyamatos biztonságosság és hatékonyság megerősítésére, a felmerülő kockázatok azonosítására és a nem javallaton alapuló használat felderítésére irányulnak. Hasonló eszközök klinikai adatait is felülvizsgálják az eredmények összehasonlítása érdekében.

# Az egyenértékű eszközzel kapcsolatos klinikai adatok összefoglalása, ha vannak

Ez a szakasz nem alkalmazható (N/A).

# Az elvégzett klinikai vizsgálatok adatainak összefoglalója a CE-jelölés előtt, ha vannak ilyenek

Ez a szakasz nem alkalmazható (N/A).

# Más forrásokból származó klinikai adatok összefoglalása, ha vannak ilyenek

A CER-029 Rev B-t külső klinikai adatok átfogó áttekintése támasztja alá, beleértve:

A legmodernebb (SOA) szakirodalom: 579 cikk szisztematikus áttekintése 16 releváns vizsgálatot azonosított hasonló eszközökkel és eljárásokkal kapcsolatban. Ezek a vizsgálatok magas technikai sikerességi arányt (≥91,2%) és alacsony szövődményarányt (≤1,1%) mutattak ki, amivel biztonságossági és teljesítmény-referenciaértékeket állítottak fel.

Versenytárs eszközökkel kapcsolatos szakirodalom: Nyolc, hasonló eszközökkel (pl. EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) végzett vizsgálat hasonló biztonságossági és hatékonysági profilokat mutatott, megerősítve a vaszkuláris fogóhurkok standard ellátási státuszát.

Klinikai irányelvek: A szakmai társaságok (pl. SIR, ESC, KDOQI) ajánlásai támogatják a perkután eltávolítási módszerek, így a fogóhurkok alkalmazását elsődleges kezelési lehetőségként a kardiovaszkuláris rendszerben található idegentestek eltávolítására.

Vizsgált eszközzel kapcsolatos szakirodalom: Tizenhárom publikáció (esetismertetések és retrospektív vizsgálatok egyaránt) az Atrieve eszközről 100%-os műszaki sikert és 94,5%-os klinikai sikert mutatott, minimális mellékhatások mellett. Néhány teljesítménymutató kissé alulteljesített a SOA referenciaértékeihez képest, de az elfogadható klinikai tartományon belül maradt.

Emellett a jelentés integrálja az Atrieve termék strukturált felügyeleti tervein keresztül gyűjtött forgalomba hozatal utáni felügyeleti (PMS) adatokat. Ez magában foglalja a panaszok és a nemkívánatos események öt éven át tartó nyomon követését, valamint a korrekciós intézkedéseket. A globális értékesítés magas mennyisége ellenére a PMS adatok nem mutattak ki újonnan felmerülő biztonsági trendeket vagy előre nem látható kockázatokat, megerősítve az eszközök valós körülmények közötti biztonsági profilját.

Végül, a nem klinikai adatok, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat és a biokompatibilitási értékeléseket, azt mutatják, hogy az eszközök minden tervezési és szabályozási szabványnak megfelelnek. Bár ezekkel az eszközökkel kapcsolatban nem végeztek klinikai vizsgálatokat, ezt a szakirodalomból, a forgalomba hozatal utáni forrásokból és a korábbi eszközök használatából származó átfogó adatok igazolták. Összességében ezek a különböző adatforrások együttesen alátámasztják az eszközök biztonságosságát és hatékonyságát az EU MDR követelményeivel összhangban.

# A klinikai teljesítmény és a biztonság átfogó összefoglalása

Az Atrieve vaszkuláris Snare készlet X9585730-0321-EU Rev A és CER-029 Rev B szabványai alapján az eszköz összességében kedvező klinikai teljesítménye és biztonságossági profilja megfelel a rendeltetésszerű használatára vonatkozó elvárásoknak.

Az eszközt a kardiovaszkuláris rendszerben vagy üreges szervekben található idegentestek perkután eltávolítására és kezelésére tervezték. A legfontosabb klinikai előnyök közé tartozik a minimálisan invazív eltávolítás, a csökkent betegkockázat és a sebészeti alternatívákhoz képest alacsonyabb szövődményarány.

A klinikai értékelés a következő eredménymutatókat határozza meg:

| Teljesítmény-mérőszámok |  |
| --- | --- |
| Mutató | Meghatározás |
| Műszaki siker | Idegentestek sikeres eltávolítása/manipulálása |
| Klinikai siker | Sikeres eltávolítás/manipuláció eljárási komplikációk nélkül |

| Biztonsági intézkedések |  |
| --- | --- |
| Mutató | Meghatározás |
| Eljárási szövődmények | Beleértve a vérzést, perforációt, embóliát, fertőzést, allergiás reakciót és fájdalmat |
| Teljes szövődményarány | Az összes mellékhatás együttes aránya az eljárás alatt vagy után |

Az Atrieve vaszkuláris Snare eredménymutatók sikerességi arányainak összefoglalása:

- A műszaki siker kiváló volt, 100%.

- A klinikai siker 94,5% volt, ami valamivel a 97,4%-os küszöbérték alatt van.

- Az összesített szövődményarány, a perforáció/szövetkárosodás és a klinikai siker nem felelt meg az elfogadási kritériumoknak.

- Az embólia, a fájdalom és a halálozási arány 0% volt, és megfelelt a kritériumoknak.

Annak ellenére, hogy egyes biztonsági végpontok meghaladták a küszöbértékeket, az előny-kockázat profil kedvező maradt a magas szintű műszaki siker és az alacsony súlyosságú szövődmények miatt.

Klinikai állítások a használati utasításban (IFU) és a marketinganyagokban

A klinikai értékelés a következő állításokat támasztja alá:

- Idegentestek perkután eltávolítása/manipulációja – A szakirodalomban 100%-os műszaki siker támasztja alá.

- Alacsonyabb szövődményarány, mint a sebészeti beavatkozások esetén – Összehasonlító szakirodalom és a legmodernebb elemzések alátámasztják.

- Kiegészítő eljárásokban történő alkalmazás (pl. fibrinhüvely eltávolítása, katéter áthelyezése) – Klinikai esettanulmányok és eljárási irányelvek alátámasztják.

- Biztonságosan használható felnőtt populációkban – Forgalomba hozatalt követő felügyelet és szakirodalmi adatok alátámasztják.

Az Atrieve vaszkuláris fogóhurkok kedvező előny-kockázat profilt mutatnak, erős klinikai teljesítménnyel és biztonságossággal, amit a szakirodalom, a vizsgálatok és a forgalomba hozatal utáni adatok is alátámasztanak. Megfelelnek a szabályozási szabványoknak, és alkalmasak a folyamatos klinikai használatra.

# Folyamatban lévő vagy tervezett forgalomba hozatalt követő klinikai nyomon követés

Az Atrieve vaszkuláris Snare forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon követését a PMCFP-029 Rev C szabványnak megfelelően, az MDR XIV. melléklet B. részének követelményeit követve végzik. A forgalomba hozatalt követő klinikai nyomon követési tevékenységek célja az eszköz biztonságosságának és teljesítményének (PMCF) proaktív megerősítése a rutin klinikai gyakorlatban, az esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítása, valamint annak ellenőrzése, hogy az előny-kockázat profil továbbra is elfogadható-e.

Folyamatban lévő PMCF tevékenységek
Az eszköz teljes élettartama során a következő folyamatban lévő tevékenységek elvégzése tervezett:

- Éves szisztematikus szakirodalmi áttekintés: A vaszkuláris Snare-rel és hasonló eszközökkel kapcsolatos publikált klinikai bizonyítékok strukturált áttekintését végzik el a biztonságossággal, a teljesítménnyel, a klinikai technikákkal vagy az újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatos új információk azonosítása érdekében.

- Éves legmodernebb (SOA) felülvizsgálat: A klinikai gyakorlati irányelvek, a nemzetközi szabványok és a versenytárs technológiák értékelését végzik el a jelenlegi klinikai és technikai gyakorlattal való folyamatos összhang biztosítása érdekében.

- Panasz- és mellékhatásadatok folyamatos felülvizsgálata: Bár ez inkább egy PMS tevékenység, mintsem PMCF, a PMCF folyamatán belül értékelik a legfontosabb eredményeket annak megállapítására, hogy szükség van-e további klinikai utánkövetésre.

Tervezett PMCF tevékenységek
Az Atrieve vaszkuláris Snare készlettel kapcsolatos célzott, valós bizonyítékok gyűjtése érdekében a következő tevékenységet tervezzük:

- PMCF orvosfelmérés:
Egy strukturált felmérést fognak végezni a klinikai felhasználók körében, hogy felmérjék az eszközzel kapcsolatos tapasztalataikat, felmérjék annak teljesítményét a rutin gyakorlatban, és azonosítsák a megfigyelt szövődményeket vagy váratlan eseményeket. A felmérés eredményeit elemezni fogják, és beépítik a PMCF értékelő jelentésébe. Az eredmények alapján döntenek majd a további PMCF tevékenységek szükségességéről, illetve a Klinikai értékelő jelentés (CER) és a Kockázatkezelési jelentés (RMR) frissítéséről.

A PMCF megközelítés indoklása
A jelenlegi klinikai értékelés, a szakirodalmi bizonyítékok és a forgalomba hozatal utáni tapasztalatok alapján nem azonosítottak olyan új vagy újonnan felmerülő kockázatokat, amelyek eszközspecifikus klinikai vizsgálatot tennének szükségessé. A meglévő PMCF tevékenységek, az éves szakirodalom és a célzott orvosi visszajelzésekkel alátámasztott SOA felülvizsgálatok elegendőnek tekinthetők annak megerősítésére, hogy ez a jól bevált, III. osztályú, örökölt Atrieve vaszkuláris Snare készlet folyamatosan biztonságos és teljesítőképes.

PMCF jelentéstétel

A PMCF jelentést meghatározott időközönként, valamint minden alkalommal elkészítik, amikor új információ válik elérhetővé, amely befolyásolhatja az előny-kockázat arányt. Minden PMCF eredmény beépül a Klinikai értékelő jelentésbe (CER), a Kockázatkezelési jelentésbe (RMR) és az egyéb forgalomba hozatal utáni folyamatokba, szükség szerint.

# Lehetséges diagnosztikai vagy terápiás alternatívák

A CER-029 Rev B szabvány három fő alternatívát határoz meg az idegentest (FB) eltávolítására a kardiovaszkuláris rendszerből. Konzervatív kezelés ajánlott tünetmentes vagy magas kockázatú sebészeti betegeknél, szoros monitorozásra és képalkotásra támaszkodva, ha a beavatkozás nagyobb kockázatot jelenthet. A minimálisan invazív technikák az előnyben részesített megközelítések, a hurokhurkok, különösen a hattyúnyak fogóhurkok széles körben használatosak mind standard, mind összetett eltávolításokhoz. A fogók pontos fogást biztosítanak, és alkalmasak nehéz esetekre, például törött vagy beágyazott eszközökhöz. A sebészeti eltávolítás, mint például a thoracotomia vagy a sternotomia, invazív jellege és a betegekre jelentett magasabb kockázat miatt végső megoldás. Összességében az endovaszkuláris eltávolítás továbbra is a standard ellátás, a kezelést a beteg állapotához és az idegentest jellemzőihez igazítva.

# Javasolt profil és képzés a felhasználók számára

A termék orvosi szakemberek általi használatra készült, és kizárólag szakképzett, az eljárásban jártas személyzet használhatja.

# Harmonizált szabványok / általános előírások

| Argon megfelelőségi dátum/verzió | Szabványok címe |
| --- | --- |
| Címkézés |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközökkel használható szimbólumok. címkék, címkézés és biztosítandó információk - 1. rész: Általános követelmények. |
| EN ISO 20417:2021 | Orvostechnikai eszközökhöz mellékelt terminológia, szimbólumok és információk: A gyártó által az orvostechnikai eszközökhöz mellékelt információk |
| Általános szabványok – Sterilizálás |  |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaszkuláris katéterek – steril, egyszer használatos katéterek – 1. rész: Általános feltételek |
| EN 556-1:2024 | Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Az orvostechnikai eszközök STERIL jelölésének követelményei. A végsterilizált orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények |
| EN ISO 11135:2019 | Egészségügyi termékek sterilizálása – Etilén-oxid – 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei |
| AAMI TIR28:2016 | Termékátvétel és folyamategyenértékűség az etilén-oxid sterilizáláshoz |
| EN ISO 14644-1:2015 | A levegőtisztaság osztályozása, tiszta helyiségek és a kapcsolódó szabályozott környezetek. 1. rész: A levegő tisztaságának osztályozása |
| EN ISO 14644-2:2015 | Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek - 2. rész: A tisztatér állapotának ellenőrzése. a levegő tisztaságával kapcsolatos teljesítmény részecske szerint. koncentráció |
| EN ISO 11737-1:2018 | Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 1. rész: A termékeken lévő mikroorganizmus-populációk meghatározása |
| EN ISO 10993-7:2022 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. Az etilén-oxid-sterilizálásból visszamaradó anyagok |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Bakteriális endotoxinok tesztje |
| Általános szabványok – Minőségbiztosítási rendszerek |  |
| EN ISO 13485:2016 | Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények |
| Kockázatkezelés |  |
| EN ISO 14971:2019 | Orvostechnikai eszközök – A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre |
| Biológiai biztonság |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 1. rész: Értékelés és tesztelés |
| EN ISO 10993-3:2014 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 3. rész: Genotoxicitási, karcinogenitási és reproduktív toxicitási vizsgálatok |
| EN ISO 10993-4:2017 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. – 4. rész: A vérrel való kölcsönhatások vizsgálatainak kiválasztása |
| EN ISO 10993-5:2009 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 5. rész: In vitro citotoxicitási vizsgálatok |
| EN ISO 10993-10:2013 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 10. rész: Irritáció és bőrszenzibilizáció vizsgálata |
| EN ISO 10993-11:2018 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 11. rész: Szisztémás toxicitási vizsgálatok |
| EN ISO 10993-12:2021 | Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése – 12. rész: Minta-előkészítés és referenciaanyagok |
| EN ISO 10993-17:2023 | Orvostechnikai eszközök alkotórészeinek toxikológiai kockázatértékelése |
| Klinikai értékelés |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klinikai értékelés: Útmutató gyártók és bejelentett szervezetek számára |
| Tervezési ellenőrzés |  |
| EN ISO 14971 | Orvostechnikai eszközök – A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre |
| Használhatóság |  |
| IEC 62366-1:2015 és IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 szabvány | Orvostechnikai eszközök – A használhatósági tervezés alkalmazása orvostechnikai eszközökön |
| Csomagolás |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Végsterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Végsterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei |
| EN ISO 2233:2001 | Csomagolás -- Teljes, megtöltött szállítási csomagok és egységrakományok -- Vizsgálati előkészítés |
| ASTM D4169 :2022 | Szállítókonténerek és rendszerek teljesítményvizsgálatának szabványos gyakorlata - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standard vizsgálati módszer a durva szivárgások kimutatására Orvosi csomagolás belső nyomással (buborékpróba) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standard vizsgálati módszer a tömítés szivárgásának kimutatására porózus anyagokban Orvosi csomagolás festékpenetrációval - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Szabványos vizsgálati módszer rugalmas záróanyagok tömítési szilárdságára - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standard útmutató orvostechnikai eszközök steril zárórendszereinek gyorsított öregítéséhez - ASTM F1980 |
| Forgalomba hozatalt követő klinikai nyomon követés |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Forgalomba hozatalt követő klinikai nyomon követési vizsgálatok |
| Vigilancia |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Az orvostechnikai eszközök vigilancia-rendszerére vonatkozó irányelvek |

# Korábbi felülvizsgálatok

| Felülvizsgálat | Kelt | A változtatás leírása | A bejelentett szervezet validálta a felülvizsgálatot? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2022. május 22. | Első belső kiadás – A BSI nem validálta | ☒ Csak belső használatra |
| B | 2025. december 15. | Első benyújtás a BSI-nek felülvizsgálatra | ☒ Igen Érvényesítés nyelve: Angol ☐ Nem (csak IIa osztályú vagy egyes IIb osztályú eszközökre vonatkozik, amelyek esetében az SSCP-t a bejelentett szervezet (NB) még nem validálta) |