DROŠUMA UN KLĪNISKĀS VEIKTSPĒJAS KOPSAVILKUMS (SSCP)

SSCP-0006

AtrieveTM vaskulārā Snare komplekts

DHF-82248

[DATUMS]

Publicēšanai Eudamed

| LOMA | NODAĻA | VĀRDS, UZVĀRDS/AMATS |
| --- | --- | --- |
| Sagatavoja | Regulatīvo lietu nodaļa | Nadira Lotusa (Nadira Lotus) Vadītāja, uzraudzība pēc laišanas tirgū |

Paraksta apstiprināšanas matrica

Šis dokuments ir jāpārskata un jāapstiprina visām turpmāk uzskaitītajām personām vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

| LOMA | NODAĻA | VĀRDS, UZVĀRDS/AMATS |
| --- | --- | --- |
| Apstiprināšana | Klīnisko lietu nodaļa | Daniels Kārs (Danyel Carr) Klīnisko lietu nodaļas vecākais direktors |
| Apstiprināšana | Kvalitātes nodaļa | Džeimss Stīvenss (James Stephens) Kvalitātes darbību nodaļas vecākais direktors |
| Apstiprināšana | Regulatīvo lietu nodaļa | Skots Bišops (Scott Bishops) Globālo regulatīvo lietu un kvalitātes nodrošināšanas viceprezidents |

Pārskatīto izdevumu vēsture

| Pārskatītais izdevums | Datums | Sadaļas | Pārskatītā izdevuma apraksts | Izmaiņu pieprasījuma Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22.05.2022. | Visas | Sākotnējais ziņojums tikai iekšējai lietošanai | N/P |
| B | 15.12.2025. | Visas | ES MDR iesniegšana | 07919 |

Piezīme: apstiprinājumi tiks tverti, izmantojot saistīto izmaiņu pieprasījumu.

Satura rādītājs

1.	Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkuma (SSCP) tvērums	3

1.1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums	3

1.2.	Ierīces apraksts, pamata UDI-DI un ES klasifikācija	3

1.3.	Gads, kad tika izsniegts pirmais sertifikāts (CE) par ierīci	3

1.4.	Ražotāja nosaukums, adrese un SRN	4

1.5.	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un SRN:	4

1.6.	PI nosaukums un vienotais identifikācijas numurs	4

2.	Ierīces paredzētā izmantošana/mērķis	4

2.1.	Paredzētais mērķis/paredzētais lietojums	4

2.2.	Lietošanas indikācija	5

2.3.	Mērķa populācija	5

2.4.	Kontrindikācijas	5

3.	Ierīces apraksts	5

3.1.	Ierīces apraksts	5

3.2.	Iepriekšējie varianti un to atšķirības	5

3.3.	Piederumi, saderīgas ierīces un citi produkti, ko izmanto kombinācijā	6

4.	Riski un brīdinājumi	6

4.1.	Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības	6

4.2.	Brīdinājumi un piesardzības pasākumi	6

4.3.	Citi attiecīgie drošuma aspekti, tostarp kopsavilkums par jebkuru operatīvu koriģējošu drošuma darbību (FSCA, tostarp FSN), ja piemērojams	7

5.	Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū (PMCF) kopsavilkums	7

5.1.	Klīnisko datu kopsavilkums, kas attiecas uz līdzvērtīgu ierīci, ja piemērojams	8

5.2.	Kopsavilkums no klīniskajiem datiem, kas iegūti, veicot ierīces izpēti pirms CE marķēšanas, ja piemērojams	8

5.3.	Citu avotu klīnisko datu kopsavilkums, ja piemērojams	8

5.4.	Klīniskās veiktspējas un drošuma vispārīgs kopsavilkums	9

5.5.	Notiekoša vai plānota klīniskā novērošana pēc pārdošanas	10

6.	Iespējamās diagnostikas vai terapeitiskās alternatīvas	11

7.	Ieteicamais profils un apmācības lietotājiem	12

8.	Saskaņotie standarti / vispārējās specifikācijas	12

9.	Pārskatīto izdevumu vēsture	13

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums

Šis drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums (SSCP) ir izveidots, lai nodrošinātu publisku piekļuvi ierīces drošuma un klīniskās veiktspējas galveno aspektu atjauninātam kopsavilkumam.

Ar SSCP nav paredzēts aizstāt lietošanas instrukciju kā ierīces drošas lietošanas galveno dokumentu, kā arī sniegt diagnostikas vai terapeitiskus ieteikumus paredzētiem lietotājiem vai pacientiem.

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta lietotājiem/veselības aprūpes speciālistiem.

# Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkuma (SSCP) tvērums

# Ierīces tirdzniecības nosaukums

Atrieve vaskulārā Snare komplekts

# Ierīces apraksts, pamata UDI-DI un ES klasifikācija

| Ierīces nosaukums un apraksts | Klasifikācija | GMDN kods | EMDN | Pamata UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 6–10 mm diametrs x 120 cm slazds, 6F x 100 cm katetrs | III klase | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 9–15 mm diametrs x 120 cm slazds, 6F x 100 cm katetrs |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 12–20 mm diametrs x 120 cm slazds, 6F x 100 cm katetrs |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 18–30 mm diametrs x 120 cm slazds, 7F x 100 cm katetrs |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 27–45 mm diametrs x 120 cm slazds, 7F x 100 cm katetrs |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 2–4 mm diametrs x 175 cm slazds, 3,2F x 150 cm katetrs |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™ komplekts, 4–8 mm diametrs x 175 cm slazds, 3,2F x 150 cm katetrs |  |  |  |  |

# Gads, kad tika izsniegts pirmais sertifikāts (CE) par ierīci

Atrieve vaskulārā Snare komplekts saņēma CE marķējumu (CE 608298) 2010. gadā saskaņā ar MDD

# Ražotāja nosaukums, adrese un SRN

| Ražotāja informācija |  |
| --- | --- |
| Ražotāja vienotais reģistrācijas numurs (SRN): US-MF-000002324 | Ražotāja nosaukums: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktpersonas vārds un uzvārds: Skots Bišops | E-pasts: RegCompliance@argonmedical.com |
| Tālruņa numurs: 903.675.9321 | Adrese: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un SRN:

| Pilnvarotā pārstāvja informācija |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Pilnvarotā pārstāvja organizācijas nosaukums: Emergo Europe |
| Kontaktinformācija: vigilances komanda | E-pasts: EmergoVigilance@ul.com |
| Tālruņa numurs: +31.70.345.8570 Fakss: +31 (0)70 346 7299 | Adrese Ielas numurs un nosaukums: 60 Westervoortsedijk Pilsēta: Arnema Pasta indekss: 6827 AT Valsts: Nīderlande |

# PI nosaukums un vienotais identifikācijas numurs

| Paziņotā iestāde |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Britu Standartu institūta (BSI) grupa Nīderlandē, B.V. |
| Adrese: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nīderlande |
| Tīmekļa vietne: | www.bsigroup.com |
| Tālrunis: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fakss: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Paziņotās iestādes numurs: | 2797 |

# Ierīces paredzētā izmantošana/mērķis

Atsauces:

Atsauces numuri: X9585730-0321-EU Rev A

# Paredzētais mērķis/paredzētais lietojums

Paredzēts lietošanai sirds un asinsvadu sistēmā vai dobos orgānos, lai izņemtu svešķermeņus un manipulētu ar tiem.

# Lietošanas indikācija

Paredzēts lietošanai sirds un asinsvadu sistēmā vai dobos orgānos, lai izņemtu svešķermeņus un manipulētu ar tiem. Manipulācijas procedūras ietver pastāvīgā vēnu katetra pārvietošanu, pastāvīgā venozā katetra fibrīna apvalka noņemšanu un palīdzību centrālo vēnu piekļuvei venopunktūras procedūras laikā.

# Mērķa populācija

Pieaugušie pacienti ietver gados vecākus pieaugušos, neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās piederības.

# Kontrindikācijas

- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai izņemtu svešķermeņus, kas iesprostoti augošajos audos.

- Ierīci nedrīkst izmantot fibrīna apvalka noņemšanai foramen ovale apertum starpsienas defektu gadījumā.

- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai izņemtu implantētus kardiostimulācijas novadījumus.

# Ierīces apraksts

# Ierīces apraksts

Atrieve™ vaskulārā Snare komplekts sastāv no slazda ierīces ar trim iepriekš izveidotām cilpām, kas izgatavotas no superelastīga nitinola un platīna. Cilpas nav savītas un var slīdēt viena pret otru. Slazda cilpas var ievietot ievades katetrā, neradot pastāvīgu ierīces deformācijas risku. Atrieve vaskulārā Snare komplektā ietilpst arī ievades katetrs, griezes momenta rokturis un ievadītājs. Ievades katetram distālajā galā ir rentgenstarojuma necaurlaidīga josla. Produkts ir iepakots aizsargājošā stīpas turētājā. Ierīce ir paredzēta vienreizējai lietošanai un tiek piegādāta sterila (etilēnoksīds) un gatava lietošanai.

Atrieve™ vaskulārā Snare komplekts ir pieejams šādos izmēros:

| Slazda diametru diapazons | Slazda garums | Ievades izmērs | Katetra garums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–4 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 4–8 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 6–10 mm | 120 cm | 6°F | 100 cm |
| 9–15 mm | 120 cm | 6°F | 100 cm |
| 12–20 mm | 120 cm | 6°F | 100 cm |
| 18–30 mm | 120 cm | 7°F | 100 cm |
| 27–45 mm | 120 cm | 7°F | 100 cm |

# Iepriekšējie varianti un to atšķirības

Šī sadaļa nav piemērojama (N/A).

# Piederumi, saderīgas ierīces un citi produkti, ko izmanto kombinācijā

Atrieve vaskulārā Snare komplekta piederumi ietver piegādes katetru, ievadītāju un griezes momenta rokturi (tapas skrūvspīles).

# Riski un brīdinājumi

# Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības

Saskaņā ar RMR-0011 Rev H, produktam tika noteikts šāds riska un ieguvuma profils:

| Rezultāts | SOA Vispārējais klāsts | Konkurenta ierīce Vispārējais klāsts | Pieņemšanas kritēriji |
| --- | --- | --- | --- |
| Drošums |  |  |  |
| Asiņošana | 0–3% | 0–0,6% | Asiņošanas biežums mazāks par 3% |
| Perforācija/audu bojājums | 0–1,7% | 0–4,0% | Perforācijas/audu bojājuma rādītāji mazāki par 4% |
| Gaisa embolija | 0–2,1% | 0–0,6% | Embolija mazāk par 2,1% |
| Infekcija | 0% | 0% | Infekcija mazāk par 0% |
| Alerģiska reakcija | 0% | 0% | Alerģiska reakcija mazāk par 0% |
| Sāpes | 0% | 0% | Sāpes mazāk par 0% |
| Vispārējās komplikācijas | 0–5,2% | 0–4% | Vispārējās komplikācijas mazāk par 5,2% |
| Veiktspēja |  |  |  |
| Tehniskā efektivitāte | 82,8–100% | 82,0–100% | Tehniskā efektivitāte pārsniedz 82,0% |
| Klīniskā efektivitāte | 95,2–100% | 92,3–100% | Klīniskā efektivitāte pārsniedz 92,3% |

Atrieve vaskulārā Snare komplektam ir pieņemams riska profils, un nav nekādu atlikušo risku, kas klasificēti kā nepieņemami. Potenciālais kaitējums pacientiem, piemēram, asiņošana, embolija, infekcija un audu bojājumi, ir reti un atbilst pieņemamiem nozares rādītājiem. Bieži sastopami atteices režīmi, piemēram, komponentu atdalīšanās vai ierīces pretestība, ir reti un labi kontrolēti.

Visi identificētie riski ir minēti marķējumā, brīdinājumos un lietošanas instrukcijā. Kopējais risks ir salīdzināms ar alternatīvām ārstēšanas metodēm, un ierīces drošas, minimāli invazīvas svešķermeņa izņemšanas priekšrocības atsver riskus. Uzraudzībai pēc laišanas tirgū laikā jauni riski netika konstatēti.

# Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Atsauces IFU X9585730-0321-EU Rev A

Brīdinājumi

- Šī ierīce tika radīta, testēta un ražota tikai lietošanai tikai vienam pacientam. Šīs ierīces atkārtota lietošana vai apstrāde var sabojāt ierīci un izraisīt izrietošu pacienta traumu. Šīs ierīces atkārtota apstrāde un/vai atkārtota sterilizācija var radīt piesārņojuma un pacienta inficēšanas risku. Nelietojiet, neapstrādājiet un nesterilizējiet šo ierīci atkārtoti.

- Pirms lietošanas pārbaudiet iepakojuma veselumu.

- Nelietojiet, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts, vai ir beidzies derīguma termiņš.

- Pārtrauciet lietošanu, ja procedūras laikā kāds no komponentiem tiek sabojāts.

- Nitinols ir niķeļa un titāna sakausējums. Pacientiem ar paaugstinātu jutību pret niķeli var rasties alerģiska reakcija.

- Pacientiem ar paaugstinātu jutību pret platīnu var rasties alerģiska reakcija.

- Lietojot šo ierīci liela fibrīna apvalka noņemšanai, jāievēro piesardzība, lai samazinātu plaušu embolijas risku.

- Dažu procedūru laikā caur ievades katetra centrmezglu var rasties asiņošana. Ievades katetram var pievienot hemostāzes vārstu (nav iekļauts), lai samazinātu asiņošanu pēc vajadzības vai pēc ārsta sprieduma.

Piesardzības pasākumi

- Fibrīna apvalku noņemšanas laikā katetriem pieliktie vilkšanas spēki var sabojāt, izstiept vai salauzt ilgkatetrus, kuru diametrs ir 6 French vai mazāks. Neizmantojiet pārmērīgu vilkšanas spēku, mēģinot noņemt fibrīna apvalku no katetriem, kuru diametrs ir 6 French vai mazāks.

- Neizmantojiet pārmērīgu spēku, veicot manipulācijas ar katetru caur ievadītāju.

Riski un nevēlamās blakusparādības

Iespējamās komplikācijas var ietvert, bet neaprobežojas ar tālāk norādīto.

- Embolizācija

- Insults

- Miokarda infarkts (atkarībā no novietojuma)

- Plaušu embolija

- Asinsvada perforācija

- Ierīces iesprūšana

- Asiņošana/asinsizplūdums

Klīniskie ieguvumi.

Atrieve vaskulārais slazds sniedz tiešu ieguvumu pacientam, izvelkot un manipulējot ar svešķermeņiem perkutāni, ar zemāku komplikāciju un risku līmeni salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos.

Izstrādājuma lietošanas ilgums/dzīves cikls: īslaicīgs, mazāk nekā 60 minūtes.

# Citi attiecīgie drošuma aspekti, tostarp kopsavilkums par jebkuru operatīvu koriģējošu drošuma darbību (FSCA, tostarp FSN), ja piemērojams

Ziņošanas periodā nav bijušas operatīvas koriģējošas drošuma darbības (FSCA) vai atsaukšanas.

# Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū (PMCF) kopsavilkums

Klīniskās izvērtēšanas ziņojums (CER-029 Rev B) apstiprina, ka Atrieve vaskulārā Snare komplekts ir klīniski drošs un efektīvs svešķermeņu izņemšanai un manipulēšanai ar tiem sirds un asinsvadu sistēmā. To galvenokārt izmanto apmācīti medicīnas speciālisti minimāli invazīvās procedūrās.

Novērtējums, kas balstīts uz literatūras apskatu, klīnisko pieredzi un datiem pēc laišanas tirgū, liecina par augstu tehniskās un klīniskās efektivitātes līmeni. Komplikācijas, piemēram, asiņošana, embolija, infekcija vai alerģiskas reakcijas, ir reti sastopamas un nepārsniedz pieņemamās klīniskās robežas.

Jaunas bažas par drošumu vai neparedzēti riski netika konstatēti. Ierīces veiktspēja ir salīdzināma ar līdzīgiem produktiem tirgū, saglabājot konsekventu riska un ieguvuma profilu.

Noslēgumā jāsaka, ka Atrieve slazds demonstrē uzticamu veiktspēju un spēcīgu drošuma profilu, kas atbalsta tā turpmāku lietošanu klīniskajos apstākļos.

Atrieve klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū plānā (PMCFP) iezīmēta strukturēta pieeja to drošuma un veiktspējas uzraudzībai pēc izlaišanas tirgū. Šīs III klases ierīces tiek izmantotas svešķermeņu izņemšanai vai manipulēšanai ar tiem sirds un asinsvadu sistēmā, un tās ir paredzētas īslaicīgai lietošanai.

PMCF aktivitātes balstās uz vispārīgām metodēm, tostarp ikgadējiem literatūras apskatiem, blakusparādību datubāzes uzraudzību (piemēram, MAUDE) un uzraudzības pēc laišanas tirgū ziņojumu analīzi. Šo centienu mērķis ir apstiprināt pastāvīgu drošumu un efektivitāti, identificēt jaunus riskus un atklāt ārpusindikāciju lietojumu. Lai novērtētu rezultātus, tiek pārskatīti arī klīniskie dati par līdzīgām ierīcēm.

# Klīnisko datu kopsavilkums, kas attiecas uz līdzvērtīgu ierīci, ja piemērojams

Šī sadaļa nav piemērojama (N/A).

# Kopsavilkums no klīniskajiem datiem, kas iegūti, veicot ierīces izpēti pirms CE marķēšanas, ja piemērojams

Šī sadaļa nav piemērojama (N/A).

# Citu avotu klīnisko datu kopsavilkums, ja piemērojams

CER-029 Rev B pamato visaptverošs ārējo klīnisko datu pārskats, tostarp:

Pašreizējā (SOA) literatūra: 579 rakstu sistemātiskā apskatā tika identificēti 16 atbilstoši pētījumi par līdzīgām ierīcēm un procedūrām. Šajos pētījumos uzrādīts augsts tehniskās efektivitātes līmenis (≥91,2%) un zemi komplikāciju rādītāji (≤1,1%), nosakot drošuma un veiktspējas kritērijus.

Literatūra par konkurentu ierīcēm: astoņi pētījumi par salīdzināmām ierīcēm (piemēram, EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) apstiprināja līdzīgus drošuma un efektivitātes profilus, pastiprinot asinsvadu slazdu aprūpes standarta statusu.

Klīniskās vadlīnijas: profesionālo biedrību (piemēram, SIR, ESC, KDOQI) ieteikumi atbalsta perkutānu izņemšanas metožu, tostarp slazdu, izmantošanu kā pirmās izvēles ārstēšanu svešķermeņa izņemšanai no sirds un asinsvadu sistēmas.

Literatūra par šīm ierīcēm: trīspadsmit publikācijās (tostarp gadījumu aprakstos un retrospektīvos pētījumos) par Atrieve tika konstatētas 100% tehniskā efektivitāte un 94,5% klīniskā efektivitāte ar minimālām blakusparādībām. Daži veiktspējas rādītāji bija nedaudz sliktāki nekā SOA etaloni, taču saglabājās pieņemamajās klīniskajās robežās.

Turklāt ziņojumā ir integrēti uzraudzības pēc laišanas tirgū (PMS) dati, kas apkopoti, izmantojot strukturētus Atrieve produkta uzraudzības plānus. Tas ietver sūdzību un nevēlamu blakusparādību izsekošanu piecu gadu laikā, kā arī koriģējošas darbības. Neskatoties uz lielo pārdošanas apjomu pasaulē, PMS dati neatklāja nekādas jaunas drošuma tendences vai neparedzētus riskus, kas pastiprina ierīču drošuma profilus reālos apstākļos.

Visbeidzot, neklīniskie dati, tostarp stendpārbaudes un bioloģiskās saderības novērtējumi, pierāda, ka ierīces atbilst visiem projektēšanas un regulatīviem standartiem. Lai gan šīm ierīcēm netika veikti klīniskie pētījumi, to pamatoja visaptveroši dati no literatūras, avotiem pēc laišanas tirgū un mantoto ierīču lietošanas. Kopumā šie dažādie datu avoti kopā apstiprina ierīču drošumu un efektivitāti saskaņā ar ES MDR prasībām.

# Klīniskās veiktspējas un drošuma vispārīgs kopsavilkums

Pamatojoties uz Atrieve vaskulārā Snare komplekta X9585730-0321-EU Rev A un CER-029 Rev B, ierīces kopējais klīniskās veiktspējas un drošuma profils ir labvēlīgs un atbilst paredzētajam lietojumam.

Ierīce ir paredzēta, svešķermeņu perkutānai izņemšanai no sirds un asinsvadu sistēmas vai dobajiem orgāniem un manipulēšanai ar tiem. Galvenie klīniskie ieguvumi ietver minimāli invazīvu izņemšanu, samazinātu risku pacientam un zemāku komplikāciju līmeni salīdzinājumā ar ķirurģiskām alternatīvām.

Klīniskajā novērtējumā ir definēti šādi iznākuma rādītāji:

| Veiktspējas rādītāji |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Definīcija |
| Tehniskā efektivitāte | Veiksmīga svešķermeņu izņemšana/manipulēšana ar tiem |
| Klīniskā efektivitāte | Veiksmīga izņemšana/manipulēšana bez procedūras sarežģījumiem |

| Drošuma rādītāji |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Definīcija |
| Procedūras komplikācijas | Ietver asiņošanu, perforāciju, emboliju, infekciju, alerģisku reakciju, sāpes |
| Vispārējais komplikāciju līmenis | Visu blakusparādību kombinētais biežums procedūras laikā vai pēc tās |

Atrieve vaskulārā Snare ārstēšanas iznākuma rādītāju kopsavilkums:

- Tehniskā efektivitāte bija izcila – 100%.

- Klīniskā efektivitāte bija 94,5%, kas ir nedaudz zem 97,4% sliekšņa.

- Vispārējais komplikāciju līmenis, perforācija/audu bojājumi un klīniskā efektivitāte neatbilda pieņemšanas kritērijiem.

- Embolijas, sāpju un mirstības rādītāji bija 0% un atbilda kritērijiem.

Lai gan daži drošuma mērķa kritēriji pārsniedza robežvērtības, ieguvumu un riska profils saglabājās labvēlīgs augstās tehniskās efektivitātes un zema smagu komplikāciju līmeņa dēļ.

Klīniskie apgalvojumi lietošanas instrukcijā un mārketinga materiālos

Klīniskais izvērtējums apstiprina šādus apgalvojumus:

- Svešķermeņu perkutāna izņemšana/manipulācija – literatūrā apstiprināta ar 100% tehnisko efektivitāti.

- Zemāks komplikāciju līmenis nekā ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā – pamatots ar salīdzinošo literatūru un jaunāko sasniegumu analīzi.

- Lietošana papildprocedūrās (piemēram, fibrīna apvalka noņemšana, katetra pārvietošana) – pamatota ar klīnisko gadījumu ziņojumiem un procedūru vadlīnijām.

- Droši lietojams pieaugušo populācijā – apstiprina uzraudzības pēc laišanas tirgū un literatūras dati.

Atrieve vaskulārajiem slazdiem ir labvēlīgs ieguvumu un riska profils, un tās nodrošina spēcīgu klīnisko veiktspēju un drošumu, ko apstiprina literatūra, testi un dati pēc laišanas tirgū. Tie atbilst regulatīvajiem standartiem un ir piemēroti turpmākai klīniskai lietošanai.

# Notiekoša vai plānota klīniskā novērošana pēc pārdošanas

Atrieve vaskulārā Snare klīniskā novērošana pēc pārdošanas tiek veikta saskaņā ar PMCFP-029 Rev C un atbilst MDR XIV pielikuma B daļas prasībām. PMCF aktivitātes ir paredzētas, lai proaktīvi apstiprinātu ierīces drošumu un veiktspēju ikdienas klīniskajā praksē, identificētu visus iespējamos riskus un pārbaudītu, vai ieguvumu un riska profils joprojām ir pieņemams.

Notiekošas PMCF aktivitātes
Visā ierīces dzīves cikla laikā ir plānotas šādas darbības:

- Ikgadējais sistemātiskais literatūras apskats: lai identificētu jaunu informāciju par drošumu, veiktspēju, klīniskajām metodēm vai jauniem riskiem, tiek veikta strukturēta publicēto klīnisko pierādījumu pārskatīšana saistībā ar asinsvadu slazdiem un līdzīgām ierīcēm.

- Ikgadējais jaunāko tehnoloģiju (SOA) apskats: tiek veikts klīniskās prakses vadlīniju, starptautisko standartu un konkurētspējīgu tehnoloģiju novērtējums, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību pašreizējai klīniskajai un tehniskajai praksei.

- Nepārtraukta sūdzību un blakusparādību datu pārskatīšana: Lai gan šī ir PMS aktivitāte, nevis PMCF, PMCF procesa ietvaros tiek izvērtēti galvenie atklājumi, lai noteiktu, vai nepieciešama papildu klīniskā novērošana.

Plānotās PMCF aktivitātes
Lai apkopotu mērķtiecīgus reālās pasaules pierādījumus par Atrieve vaskulārā Snare komplektu, ir plānota šāda aktivitāte:

- PMCF ārstu aptauja:
klīnisko lietotāju vidū tiks veikta strukturēta aptauja, lai apkopotu viņu pieredzi ar ierīci, novērtētu tās veiktspēju ikdienas praksē un identificētu visas novērotās komplikācijas vai neparedzētus notikumus. Aptaujas rezultāti tiks analizēti un iekļauti PMCF izvērtēšanas ziņojumā. Konstatējumi palīdzēs pieņemt lēmumus par nepieciešamību veikt papildu PMCF aktivitātes vai atjaunināt klīniskās izvērtēšanas ziņojumu (CER) un riska pārvaldības ziņojumu (RMR).

PTKP pieejas pamatojums
Pamatojoties uz pašreizējo klīnisko izvērtējumu, literatūras pierādījumiem un pieredzi pēc laišanas tirgū, nav konstatēti jauni vai potenciāli riski, kuru dēļ būtu nepieciešams veikt ierīcei specifisku klīnisko pētījumu. Esošās PMCF aktivitātes, ikgadējā literatūra un SOA apskati, ko papildina mērķtiecīgas ārstu atsauksmes, tiek uzskatīti par pietiekamiem, lai apstiprinātu šīs labi izveidotās III klases mantotās ierīces – Atrieve vaskulārā Snare komplekta – pastāvīgo drošumu un veiktspēju.

PMCF pārskats

PMCF pārskats tiek ģenerēts noteiktos intervālos un ikreiz, kad kļūst pieejama jauna informācija, kas var ietekmēt ieguvumu un riska profilu. Visi PMCF rezultāti tiek iekļauti klīniskās izvērtēšanas ziņojumā (CER), riska pārvaldības ziņojumā (RMR) un citos procesos pēc laišanas tirgū atbilstoši nepieciešamībai.

# Iespējamās diagnostikas vai terapeitiskās alternatīvas

Saskaņā ar CER-029 Rev B, ir noteiktas trīs galvenās alternatīvas svešķermeņu izņemšanai no sirds un asinsvadu sistēmas. Ja iejaukšanās var radīt lielāku risku, asimptomātiskiem vai augsta riska ķirurģiskiem pacientiem ieteicama konservatīva ārstēšana, paļaujoties uz rūpīgu uzraudzību un attēldiagnostiku. Priekšroka tiek dota minimāli invazīvām metodēm, un cilpu slazdiem, īpaši zoskakla slazdiem, kas tiek plaši izmantotas gan standarta, gan sarežģītai izņemšanai. Knaibles nodrošina precīzu satvērienu un ir piemērotas sarežģītiem gadījumiem, piemēram, lūzumiem vai ieaugušām ierīcēm. Ķirurģiska izņemšana, piemēram, torakotomija vai sternotomija, ir galīgs variants tās invazīvā rakstura un augstāka riska pacientam dēļ. Kopumā endovaskulāra izņemšana joprojām ir aprūpes standarts, un ārstēšana tiek pielāgota pacienta stāvoklim un svešķermeņa īpašībām.

# Ieteicamais profils un apmācības lietotājiem

Izstrādājumu drīkst izmantot medicīniskie speciālisti un tikai kvalificēts personāls, kas ir apguvis tehniku.

# Saskaņotie standarti / vispārējās specifikācijas

| Argon atbilstības datums/versija | Standarta nosaukums |
| --- | --- |
| Marķēšana |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicīniskās ierīces – simboli, kas lietojami medicīniskajās ierīcēs. Etiķetes, marķējums un sniedzamā informācija – 1. daļa. Vispārīgās prasības. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminoloģija, simboli un informācija, kas sniedzama kopā ar medicīniskajām ierīcēm: informācija, ko ražotājs sniedz kopā ar medicīniskajām ierīcēm |
| Vispārīgie standarti – sterilizācija |  |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulāri katetri – Sterilie un vienreizlietojamie katetri – 1. daļa: Vispārīgās prasības |
| EN 556-1:2024 | Medicīnisko ierīču sterilizācija. Prasības medicīniskām ierīcēm, kurām paredzēts lietot uzlīmi “STERILS”. Prasības pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm |
| EN ISO 11135:2019 | Veselības aprūpes produktu sterilizācija – etilēnoksīds – 1. daļa. Prasības medicīnisko ierīču sterilizācijas procesa izstrādei, apstiprināšanai un regulārai kontrolei |
| AAMI TIR28:2016 | Produkta apstiprināšana un procesa līdzvērtība etilēnoksīda sterilizācijai |
| EN ISO 14644-1:2015 | Gaisa tīrības klasifikācija, tīrtelpas un ar tām saistītā kontrolētā vide. 1. daļa. Gaisa tīrības klasifikācija |
| EN ISO 14644-2:2015 | Tīrtelpas un ar tām saistīta kontrolēta vide – 2. daļa. Uzraudzība, lai nodrošinātu pierādījumus par tīrtelpas atbilstību. ar gaisa tīrību saistītā veiktspēja pēc daļiņām. koncentrācija |
| EN ISO 11737-1:2018 | Medicīnisko ierīču sterilizācija – Mikrobioloģiskās metodes – 1. daļa. Mikroorganismu populācijas noteikšana uz produktiem |
| EN ISO 10993-7:2022 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums. Atlikumi pēc sterilizēšanas ar etilēnoksīdu |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Baktēriju endotoksīnu tests |
| Vispārīgie standarti – kvalitātes sistēmas |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicīniskās ierīces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības regulatīviem nolūkiem |
| Risku pārvaldība |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicīniskās ierīces – riska pārvaldības piemērošana medicīniskajām ierīcēm |
| Bioloģiskā drošība |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 1. daļa: novērtēšana un testēšana |
| EN ISO 10993-3:2014 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 3. daļa. Genotoksicitātes, kancerogenitātes un reproduktīvās toksicitātes testi |
| EN ISO 10993-4:2017 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 4. daļa. Testu izvēle mijiedarbībām ar asinīm |
| EN ISO 10993-5:2009 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 5. daļa. In vitro citotoksicitātes testi |
| EN ISO 10993-10:2013 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 10. daļa. Kairinājuma un ādas sensibilizācijas testi |
| EN ISO 10993-11:2018 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 11. daļa. Sistēmiskās toksicitātes testi |
| EN ISO 10993-12:2021 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 12. daļa. Paraugu sagatavošana un references materiāli |
| EN ISO 10993-17:2023 | Medicīnisko ierīču sastāvdaļu toksikoloģiskā riska novērtējums |
| Klīniskā izvērtēšana |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klīniskā novērtēšana: rokasgrāmata ražotājiem un paziņotajām iestādēm |
| Projektēšanas kontrole |  |
| EN ISO 14971 | Medicīniskās ierīces – riska vadības piemērošana medicīniskajām ierīcēm |
| Lietojamība |  |
| IEC 62366-1:2015 un IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicīniskās ierīces – lietojamības inženierijas lietošana medicīniskajās ierīcēs |
| Iepakojums |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Iepakojums pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm. 1. daļa. Prasības, kas jāizvirza materiāliem, sterilajām barjersistēmām un iepakošanas sistēmām. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Iepakojums pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm. 2. daļa. Veidošanas, hermetizēšanas un aprīkošanas procesu validēšanas prasības |
| EN ISO 2233:2001 | Iepakošana -- Pilni, piepildīti transporta iepakojumi un vienību kravas -- Sagatavošana testēšanai |
| ASTM D4169 :2022 | Standarta prakse transportēšanas konteineru un sistēmu veiktspējas testēšanai – |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standarta testēšanas metode rupju noplūžu noteikšanai medicīniskajā iepakojumā, izmantojot iekšējo spiedienu (burbuļu tests) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standarta testēšanas metode blīvējuma noplūžu noteikšanai porainā medicīniskajā iepakojumā, izmantojot krāsvielas penetrācijas metodi – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standarta testa metode elastīgu barjermateriālu blīvējuma izturības pārbaudei – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standarta rokasgrāmata medicīnisko ierīču sterilo barjeru sistēmu paātrinātai novecošanai – ASTM F1980 |
| Klīniskā novērošana pēc laišanas tirgū |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū pētījumi |
| Uzraudzība |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Vadlīnijas par medicīnisko ierīču uzraudzības sistēmu |

# Pārskatīto izdevumu vēsture

| Pārskatītais izdevums | Izdošanas datums | Izmaiņu apraksts | Pārskatīšanu apstiprinājusi pilnvarotā iestāde? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2022. gada 22. maijs | Sākotnējā iekšējā versija – BSI nav apstiprinājusi | ☒ Tikai iekšējai lietošanai |
| B | 2025. gada 15. decembris | Sākotnējā iesniegšana BSI pārskatīšanai | ☒ Jā Apstiprināšanas valoda: Latviski ☐ Nē (attiecas tikai uz IIa klases vai dažām IIb klases ierīcēm, kurām NB vēl nav apstiprinājusi SSCP) |