PODSUMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ (SSCP)

SSCP-0006

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve™

DHF-82248

[DATA]

Do publikacji w Eudamed

| STANOWISKO | WYDZ. | IMIĘ I NAZWISKO / STANOWISKO |
| --- | --- | --- |
| Autor | Kwestie regulacyjne | Nadira Lotus Kierownik, Nadzór po wprowadzeniu do obrotu |

Matryca podpisów zatwierdzających

Ten dokument musi zostać przejrzany i zatwierdzony przez wszystkie wymienione poniżej osoby lub ich upoważnionych przedstawicieli.

| STANOWISKO | WYDZ. | IMIĘ I NAZWISKO / STANOWISKO |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzenie | Relacje z klinikami | Danyel Carr Starszy Dyrektor ds. relacji z klinikami |
| Zatwierdzenie | Jakość | James Stephens Sr. Director, Quality Operations |
| Zatwierdzenie | Sprawy Regulacyjne | Scott Bishops VP, Global RA and QA |

Historia zmian

| Wersja | Data | Sekcje | Opis zmian | Numer żądania zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22.05.2022 | Wszystkie | Raport początkowy wyłącznie do użytku wewnętrznego | Nie dotyczy |
| B | 15.12.2025 | Wszystkie | Zgłoszenie MDR UE | 07919 |

Uwaga: zatwierdzenia będą rejestrowane przy odpowiednich wnioskach o wprowadzenie zmian.

Spis treści

1.	Zakres niniejszego Podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP):	3

1.1.	Nazwa handlowa urządzenia:	3

1.2.	Opis urządzenia, podstawowy kod UDI-DI i klasyfikacja UE:	3

1.3.	Rok wydania pierwszego certyfikatu (CE) obejmującego wyrób:	4

1.4.	Nazwa, adres i numer SRN producenta:	4

1.5.	Nazwa upoważnionego przedstawiciela i indywidualny numer rejestracyjny:	4

1.6.	Nazwa NB i pojedynczy numer identyfikacyjny:	4

2.	Przeznaczenie / cel stosowania urządzenia	5

2.1.	Przeznaczenie / zastosowanie	5

2.2.	Wskazania do stosowania	5

2.3.	Populacja docelowa	5

2.4.	Przeciwwskazania	5

3.	Opis wyrobu	5

3.1.	Opis urządzenia	5

3.2.	Poprzednie wersje i różnice między nimi	6

3.3.	Akcesoria, kompatybilne urządzenia i inne produkty używane w połączeniu	6

4.	Zagrożenia i ostrzeżenia	6

4.1.	Pozostałe zagrożenia i niepożądane skutki uboczne	6

4.2.	Ostrzeżenia i środki ostrożności	7

4.3.	Inne istotne aspekty bezpieczeństwa, w tym podsumowanie wszelkich zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA, w tym FSN), jeśli ma to zastosowanie	8

5.	Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)	8

5.1.	Podsumowanie danych klinicznych dotyczących równoważnego urządzenia, jeśli dotyczy	9

5.2.	Podsumowanie danych klinicznych z przeprowadzonych badań urządzenia przed oznakowaniem CE, jeśli dotyczy	9

5.3.	Podsumowanie danych klinicznych z innych źródeł, jeśli dotyczy	9

5.4.	Ogólne podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej	10

5.5.	Bieżąca lub planowana obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu	11

6.	Możliwe alternatywy diagnostyczne lub terapeutyczne	12

7.	Sugerowany profil i szkolenie dla użytkowników	12

8.	Zharmonizowane normy / wspólne specyfikacje	12

9.	Historia zmian	14

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej

Niniejsze podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i działania klinicznego (SSCP) ma na celu zapewnienie publicznego dostępu do zaktualizowanego podsumowania głównych aspektów bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej wyrobu.

Celem SSCP nie jest zastąpienie instrukcji użytkowania jako głównego dokumentu mającego na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia, ani dostarczenie sugestii diagnostycznych lub terapeutycznych dla użytkowników lub pacjentów.

Poniższe informacje są przeznaczone dla użytkowników / pracowników służby zdrowia.

# Zakres niniejszego Podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP):

# Nazwa handlowa urządzenia:

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve

# Opis urządzenia, podstawowy kod UDI-DI i klasyfikacja UE:

| Nazwa i opis wyrobu | Klasyfikacja | Kod GMDN | EMDN | Podstawowy identyfikator modelu wyrobu (BUDI-DI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 6-10 mm i długości 120 cm, cewnik 6F x 100 cm | Klasa III | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 9-15 mm i długości 120 cm, cewnik 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 12–20 mm i długości 120 cm, cewnik 6F x 100 cm |  |  |  |  |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 18–30 mm i długości 120 cm, cewnik 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 27–45 mm i długości 120 cm, cewnik 7F x 100 cm |  |  |  |  |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 2–4 mm i długości 175 cm, cewnik 3,2F x 150 cm |  |  |  |  |
| Zestaw Atrieve Vascular Snare™, pętla o średnicy 4-8 mm i długości 175 cm, cewnik 3,2F x 150 cm |  |  |  |  |

# Rok wydania pierwszego certyfikatu (CE) obejmującego wyrób:

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve otrzymał znak CE (CE 608298) w 2010 r. zgodnie z MDD

# Nazwa, adres i numer SRN producenta:

| Dane producenta |  |
| --- | --- |
| Numer SRN producenta: US-MF-000002324 | Nazwa producenta: Argon Medical Devices, Inc. |
| Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Numer telefonu: 903.675.9321 | Adres: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Nazwa upoważnionego przedstawiciela i indywidualny numer rejestracyjny:

| Informacje o upoważnionym przedstawicielu |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Nazwa organizacji upoważnionego przedstawiciela: Emergo Europe |
| Dane kontaktowe: Vigilance Team | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Numer telefonu: +31.70.345.8570 Faks:+31 (0)70 346 7299 | Adres Numer i nazwa ulicy: 60 Westervoortsedijk Miasto: Arnhem Kod pocztowy: 6827 AT Kraj: Holandia |

# Nazwa NB i pojedynczy numer identyfikacyjny:

| Jednostka notyfikowana |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adres: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Holandia |
| Witryna internetowa: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0) 20 346 07 81 |
| Numer jednostki notyfikowanej: | 2797 |

# Przeznaczenie / cel stosowania urządzenia

Oznaczenia:

Numery referencyjne: X9585730-0321-EU Rev A

# Przeznaczenie / zastosowanie

Przeznaczony do stosowania w układzie sercowo-naczyniowym lub w pustych przestrzeniach lepkich do usuwania ciał obcych i manipulowania nimi.

# Wskazania do stosowania

Przeznaczony do stosowania w układzie sercowo-naczyniowym lub w pustych przestrzeniach trzewi do usuwania ciał obcych i manipulowania nimi. Procedury manipulacyjne obejmują repozycjonowanie cewnika żylnego, usuwanie osłonki fibrynowej z cewnika żylnego oraz pomoc w nakłuwaniu żył z centralnego dostępu żylnego.

# Populacja docelowa

Dorośli pacjenci, w szczególności dorośli w podeszłym wieku, bez względu na płeć, rasę czy grupę etniczną.

# Przeciwwskazania

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do usuwania ciał obcych uwięzionych przez rozrost tkanki..

- Urządzenia nie należy stosować do usuwania osłonki fibrynowej w przypadku ubytków przegrody drożnego otworu owalnego.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do usuwania wszczepionych elektrod stymulujących.

# Opis wyrobu

# Opis urządzenia

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve™ składa się z urządzenia pętli z trzema wstępnie uformowanymi pętlami wykonanymi z superelastycznego nitinolu i platyny. Pętle nie są przeplatane i mogą się przesuwać względem siebie. Pętle urządzenia pętli można wprowadzić do cewnika doprowadzającego bez ryzyka trwałego zniekształcenia urządzenia. Zestaw Snare naczyniowej Atrieve zawiera również cewnik doprowadzający, uchwyt dynamometryczny i prowadnik. Cewnik doprowadzający ma na końcu dystalnym opaskę radiocieniującą. Produkt jest zapakowany w ochronne opakowanie pierścieniowe. Urządzenie przeznaczone jest do jednorazowego użytku i dostarczane jest w stanie sterylnym (tlenek etylenu) i gotowe do użycia.

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve™ jest dostępny w następujących rozmiarach:

| Zakres średnicy pętli | Długość pętli | Rozmiar końcówki doprowadzającej | Długość cewnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-4 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 4-8 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 6-10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9-15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12-20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18-30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27-45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Poprzednie wersje i różnice między nimi

Ta sekcja nie ma zastosowania (N/A).

# Akcesoria, kompatybilne urządzenia i inne produkty używane w połączeniu

Akcesoria zestawu pętli naczyniowej Atrieve obejmują cewnik doprowadzający, prowadnik i uchwyt dynamometryczny (ścisk igłowy).

# Zagrożenia i ostrzeżenia

# Pozostałe zagrożenia i niepożądane skutki uboczne

Na podstawie RMR-0011 Rev H ustalono następującą charakterystykę ryzyka i korzyści dotyczących produktu:

| Wynik | SOA Asortyment ogółem | Urządzenie konkurencyjne Asortyment ogółem | Kryteria akceptacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
| krwawienie; | 0-3% | 0-0,6% | Częstość krwawień mniejsza niż 3% |
| Perforacja/uszkodzenie tkanki | 0-1,7% | 0-4,0% | Wskaźnik perforacji/uszkodzeń tkanek poniżej 4% |
| Zator powietrzny | 0 - 2,1% | 0-0,6% | Zatorowość mniejsza niż 2,1% |
| Infekcje | 0% | 0% | Wskaźnik infekcji poniżej 0% |
| Reakcje alergiczne; | 0% | 0% | Reakcje alergiczne poniżej 0% |
| Ból | 0% | 0% | Ból poniżej 0% |
| Ogólne powikłania | 0-5,2% | 0-4% | Całkowita liczba powikłań poniżej 5,2% |
| Skuteczność |  |  |  |
| Wskaźnik sukcesu technicznego | 82,8–100% | 82,0-100% | Sukces techniczny powyżej 82,0% |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | 95,2-100% | 92,3-100% | Sukces kliniczny powyżej 92,3% |

Zestaw Snare naczyniowej Atrieve wykazuje akceptowalny profil ryzyka bez ryzyka resztkowego sklasyfikowanego jako niedopuszczalne. Potencjalne skutki szkodliwe dla pacjenta, takie jak krwawienie, zator, zakażenie i uszkodzenie tkanek, zdarzają się rzadko i mieszczą się w akceptowalnych normach branżowych. Typowe rodzaje awarii, takie jak odłączanie się komponentów lub opór urządzenia, zdarzają się rzadko i są dobrze kontrolowane.

Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia są uwzględniane w etykietach, ostrzeżeniach i instrukcjach stosowania. Całkowite ryzyko jest porównywalne do ryzyka związanego z alternatywnymi metodami leczenia, a korzyści wynikające z bezpiecznego i małoinwazyjnego usuwania ciał obcych przy użyciu tego urządzenia przeważają nad ryzykiem. W trakcie monitorowania po wprowadzeniu produktu na rynek nie stwierdzono żadnych nowych zagrożeń.

# Ostrzeżenia i środki ostrożności

Numer referencyjny IFU X9585730-0321-EU Rev A

Ostrzeżenia:

- Ten wyrób został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie lub przetwarzanie tego wyrobu może doprowadzić do jego awarii i w konsekwencji do obrażeń pacjenta. Ponowne przetwarzanie i/lub ponowna sterylizacja tego wyrobu może stwarzać ryzyko skażenia i zakażenia pacjenta. Urządzenia nie należy używać ponownie, poddawać ponownemu przetwarzaniu ani ponownej sterylizacji.

- Przed użyciem sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone.

- Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone bądź jeśli data ważności została przekroczona.

- Nie kontynuować używania, jeśli którykolwiek element zostanie uszkodzony podczas zabiegu.

- Nitinol jest stopem niklu i tytanu. U pacjentów uczulonych na nikiel może wystąpić reakcja alergiczna.

- U pacjentów wykazujących nadwrażliwość na platynę może wystąpić reakcja.

- Należy zachować ostrożność podczas używania tego urządzenia do usuwania dużych osłonek fibrynowych, aby zminimalizować ryzyko zatorowości płucnej.

- Podczas niektórych zabiegów może wystąpić krwawienie przez węzeł cewnika doprowadzającego. Do cewnika doprowadzającego można przymocować zawór hemostatyczny (nie należy do zestawu), aby ograniczyć krwawienie w razie potrzeby lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Środki ostrożności:

- Siły ciągnące wywierane na cewniki podczas zdejmowania osłonki fibrynowej mogą uszkodzić, rozciągnąć lub złamać stałe cewniki o średnicy 6 French lub mniejszej. Nie należy stosować nadmiernej siły ciągnącej podczas próby zdjęcia osłonki fibrynowej z cewników o średnicy 6 French lub mniejszej.

- Nie należy stosować nadmiernej siły przy wprowadzaniu cewnika przez prowadnik.

Ryzyko i skutki uboczne

Do możliwych powikłań mogą należeć m.in.:

- Embolizacja

- Udar

- Zawał mięśnia sercowego (w zależności od umiejscowienia)

- Zatorowość płucna

- Perforacja naczynia

- Uwięźnięcie wyrobu

- Krwawienie/krwotok

Korzyści kliniczne.

Pętla naczyniowa Atrieve przynosi pacjentowi bezpośrednie korzyści, umożliwiając przezskórne usuwanie i manipulowanie ciałami obcymi, przy mniejszym ryzyku i powikłaniach w porównaniu z interwencją chirurgiczną.

Czas trwania wprowadzenia: przejściowy, krócej niż 60 minut.

# Inne istotne aspekty bezpieczeństwa, w tym podsumowanie wszelkich zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA, w tym FSN), jeśli ma to zastosowanie

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań korygujących w zakresie bezpieczeństwa (FSCA) ani nie wycofano produktów z rynku.

# Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)

Raport z oceny klinicznej (CER-029 Rev B) potwierdza, że Zestaw Snare naczyniowej Atrieve jest klinicznie bezpieczny i skuteczny w usuwaniu i manipulowaniu ciałami obcymi w układzie sercowo-naczyniowym. Jest on wykorzystywany głównie przez przeszkolony personel medyczny w zabiegach małoinwazyjnych.

Ocena, oparta na przeglądzie literatury, doświadczeniu klinicznym i danych po wprowadzeniu produktu na rynek, wykazuje wysokie wskaźniki sukcesu technicznego i klinicznego. Powikłania takie jak krwawienie, zator, zakażenie lub reakcja alergiczna zdarzają się rzadko i mieszczą się w akceptowalnych granicach klinicznych.

Nie stwierdzono żadnych nowych zagrożeń bezpieczeństwa ani nieoczekiwanych ryzyk. Urządzenie działa porównywalnie do podobnych produktów dostępnych na rynku, zachowując stabilny profil ryzyka i korzyści.

Podsumowując, pętla Atrieve charakteryzuje się niezawodną wydajnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa, co uzasadnia jej dalsze stosowanie w warunkach klinicznych.

Plan klinicznego monitorowania po wprowadzeniu produktu Atrieve na rynek określa ustrukturyzowane podejście mające na celu monitorowanie jego bezpieczeństwa i działania po wprowadzeniu na rynek. Urządzenia klasy III służą do usuwania lub manipulowania ciałami obcymi w układzie sercowo-naczyniowym i są przeznaczone do krótkotrwałego użytku.

Działania PMCF opierają się na ogólnych metodach, obejmujących coroczne przeglądy literatury, monitorowanie bazy danych zdarzeń niepożądanych (np. MAUDE) i analizę raportów z nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania te mają na celu potwierdzenie bieżącego bezpieczeństwa i skuteczności, identyfikację pojawiających się zagrożeń i wykrywanie zastosowań niezgodnych ze wskazaniami. W celu porównania wyników analizuje się również dane kliniczne z podobnych urządzeń.

# Podsumowanie danych klinicznych dotyczących równoważnego urządzenia, jeśli dotyczy

Ta sekcja nie ma zastosowania (N/A).

# Podsumowanie danych klinicznych z przeprowadzonych badań urządzenia przed oznakowaniem CE, jeśli dotyczy

Ta sekcja nie ma zastosowania (N/A).

# Podsumowanie danych klinicznych z innych źródeł, jeśli dotyczy

Dokument CER-029 Rev B oparty jest na kompleksowym przeglądzie zewnętrznych danych klinicznych, obejmujących m.in. następujące źródła:

Literatura dotycząca najnowocześniejszych rozwiązań (SOA): przegląd systematyczny 579 artykułów pozwolił na zidentyfikowanie 16 istotnych badań dotyczących podobnych wyrobów i procedur. Badania te wykazały wysoki wskaźnik sukcesu technicznego (≥91,2%) i niski wskaźnik powikłań (≤1,1%), ustanawiając standardy bezpieczeństwa i wydajności.

Literatura dotycząca wyrobów konkurencyjnych: osiem badań dotyczących porównywalnych wyrobów (np. EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) potwierdziło podobne profile bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdza, że pętle naczyniowe należą do standardów opieki zdrowotnej.

Wytyczne kliniczne: zalecenia stowarzyszeń zawodowych (np. SIR, ESC, KDOQI) pospierają stosowanie przezskórnych metod usuwania ciał obcych, w tym pętli, jako leczenia pierwszego rzutu w usuwaniu ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego.

Literatura dotycząca urządzeń: trzynaście publikacji (w tym opisy przypadków i badania retrospektywne) na temat Atrieve wykazało 100% sukcesu technicznego i 94,5% sukcesu klinicznego, przy minimalnej liczbie zdarzeń niepożądanych. Niektóre wskaźniki wydajności wypadły nieznacznie gorzej w porównaniu z testami porównawczymi SOA, ale mieściły się w akceptowalnych zakresach klinicznych.

Ponadto raport uwzględnia dane z systemu nadzoru po wprowadzeniu produktu na rynek (PMS), zebrane za pośrednictwem ustrukturyzowanych planów nadzoru nad produktem Atrieve. Obejmuje to monitorowanie skarg i zdarzeń niepożądanych na przestrzeni pięciu lat, a także podejmowanie działań korygujących. Pomimo dużej sprzedaży na całym świecie dane PMS nie ujawniły żadnych nowych trendów dotyczących bezpieczeństwa ani nieprzewidzianych zagrożeń, co potwierdza pozytywny profil bezpieczeństwa wyrobów w warunkach rzeczywistych.

Wreszcie dane pozakliniczne, obejmujące testy laboratoryjne i oceny biozgodności, dowodzą, że wyroby spełniają wszystkie normy konstrukcyjne i regulacyjne. Chociaż nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych tych wyrobów, uzasadnieniem były obszerne dane z literatury, źródeł danych po wprowadzeniu na rynek oraz doświadczenia z użytkowania starszych wyrobów. Ogólnie rzecz biorąc, te różne źródła danych łącznie potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność wyrobów zgodne z wymogami unijnego rozporządzenia MDR.

# Ogólne podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej

Na podstawie norm X9585730-0321-EU Rev A i CER-029 Rev B dla Zestawu Snare naczyniowej Atrieve, ogólna skuteczność kliniczna i profil bezpieczeństwa wyrobu są korzystne i zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi jego przeznaczenia.

Wyrób przeznaczony jest do: przezskórnego usuwania i manipulacji ciałami obcymi w układzie sercowo-naczyniowym lub trzewiach jamistych. Do najważniejszych korzyści klinicznych należą minimalnie inwazyjne usunięcie narządu, zmniejszone ryzyko dla pacjenta i niższy odsetek powikłań w porównaniu z alternatywnymi metodami chirurgicznymi.

Ocena kliniczna definiuje następujące parametry wyników:

| Mierniki skuteczności |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Definicja |
| Wskaźnik sukcesu technicznego | Skuteczne usuwanie/manipulowanie ciałami obcymi |
| Wskaźnik sukcesu klinicznego | Skuteczne usuwanie/manipulacja bez powikłań zabiegowych |

| Środki bezpieczeństwa |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Definicja |
| Potencjalne powikłania | Obejmuje krwawienie, perforację, zator, zakażenie, reakcję alergiczną, ból |
| Ogólny wskaźnik powikłań | Łączna częstość występowania wszystkich zdarzeń niepożądanych w trakcie lub po zabiegu |

Podsumowanie wskaźników sukcesu dla wskaźników wyników pętli naczyniowej Atrieve:

- Wskaźnik sukcesu technicznego był doskonały, na poziomie 100%.

- Wskaźnik sukcesu klinicznego wyniósł 94,5%, co stanowi wynik nieznacznie poniżej progu 97,4%.

- Całkowity wskaźnik powikłań, perforacji/uszkodzeń tkanek i sukcesu klinicznego nie spełniły kryteriów akceptacji.

- Wskaźniki zatorów, bólu i śmiertelności wyniosły 0% i spełniły kryteria.

Mimo że niektóre punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa przekroczyły progi, profil korzyści i ryzyka pozostał korzystny ze względu na wysoki poziom sukcesu technicznego i niewielkie nasilenie powikłań.

Twierdzenia kliniczne w instrukcjach stosowania i materiałach marketingowych

Poniższe twierdzenia są poparte oceną kliniczną:

- Przezskórne usuwanie/manipulacja ciałami obcymi – poparte 100% sukcesem technicznym w literaturze.

- Niższy wskaźnik powikłań niż w przypadku interwencji chirurgicznej – potwierdzony literaturą porównawczą i analizą najnowocześniejszych rozwiązań (SOA).

- Zastosowanie w procedurach uzupełniających (np. usuwanie osłonki fibrynowej, zmiana położenia cewnika) – poparte raportami klinicznymi i wytycznymi proceduralnymi.

- Bezpieczeństwo dla populacji dorosłych – potwierdzone nadzorem po wprowadzeniu do obrotu i danymi z literatury.

Pętle naczyniowe Atrieve charakteryzują się korzystnym stosunkiem korzyści do ryzyka, a ich wysoka skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo są potwierdzone w literaturze, testach i danych po wprowadzeniu do obrotu. Spełniają one wymogi norm regulacyjnych i nadają się do dalszego stosowania klinicznego.

# Bieżąca lub planowana obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu

Badania kliniczne po wprowadzeniu pętli naczyniowej Atrieve na rynek przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi PMCFP-029 Rev C oraz wymogami części B załącznika XIV do rozporządzenia MDR. Działania PMCF mają na celu proaktywne potwierdzanie bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu w rutynowej praktyce klinicznej, wykrycie wszelkich pojawiających się zagrożeń oraz sprawdzenie, czy charakterystyka korzyści i ryzyka pozostaje akceptowalna.

Ustawiczne działania PMCF
W trakcie całego cyklu życia urządzenia planowane jest wykonywanie następujących czynności:

- Coroczny systematyczny przegląd literatury: Przeprowadzono ustrukturyzowany przegląd opublikowanych dowodów klinicznych dotyczących pętli naczyniowych i porównywalnych wyrobów w celu zidentyfikowania nowych informacji na temat bezpieczeństwa, wydajności, technik klinicznych i pojawiających się zagrożeń.

- Coroczny przegląd najnowocześniejszych rozwiązań (SOA): Przeprowadzana jest ocena wytycznych dotyczących praktyki klinicznej, norm międzynarodowych i konkurencyjnych technologii w celu zapewnienia ciągłej zgodności z aktualną praktyką kliniczną i techniczną.

- Ciągły przegląd danych dotyczących skarg i zdarzeń niepożądanych: Mimo że jest to działanie PMS, a nie PMCF, kluczowe ustalenia są oceniane w ramach procesu PMCF w celu ustalenia, czy konieczne są dodatkowe badania kliniczne.

Zaplanowane działania PMCF
W celu zgromadzenia konkretnych danych z rzeczywistego wykorzystania Zestawu Snare naczyniowej Atrieve, zaplanowano następujące działania:

- Ankieta wśród lekarzy PMCF:
Wśród użytkowników klinicznych przeprowadzone zostanie badanie ankietowe mające na celu zebranie opinii na temat ich doświadczeń z wyrobem, ocenę jego działania w codziennej praktyce oraz wykrycie wszelkich zaobserwowanych powikłań lub nieoczekiwanych zdarzeń. Wyniki ankiety zostaną przeanalizowane i uwzględnione w Raporcie ewaluacyjnym PMCF. Wyniki badań pozwolą na podjęcie decyzji odnośnie do konieczności podjęcia dodatkowych działań PMCF lub aktualizacji Raportu z oceny klinicznej (CER) i Raportu z zarządzania ryzykiem (RMR).

Uzasadnienie metodologii PMCF
Na podstawie aktualnej oceny klinicznej, dowodów z literatury i doświadczeń po wprowadzeniu wyrobu na rynek nie zidentyfikowano żadnych nowych lub pojawiających się zagrożeń, które wymagałyby przeprowadzenia badań klinicznych dotyczących konkretnego wyrobu. Dotychczasowe działania PMCF, coroczne przeglądy literatury i SOA, poparte ukierunkowanymi opiniami lekarzy, uznano za wystarczające, aby potwierdzić stałe bezpieczeństwo i wydajność tego dobrze znanego wyrobu klasy III, Zestawu Snare naczyniowej Atrieve.

Raportowanie PMCF

Raport PMCF jest generowany w określonych odstępach czasu oraz zawsze wtedy, gdy pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na profil korzyści i ryzyka. Wszystkie wyniki PMCF są uwzględniane w Raporcie z oceny klinicznej (CER), Raporcie z zarządzania ryzykiem (RMR) i innych procesach realizowanych po wprowadzeniu produktu na rynek, jeśli zajdzie taka potrzeba.

# Możliwe alternatywy diagnostyczne lub terapeutyczne

Zgodnie z normą CER-029 Rev B, określono trzy główne alternatywy usuwania ciał obcych (FB) z układu sercowo-naczyniowego. U pacjentów bezobjawowych lub wysokiego ryzyka poddawanych zabiegowi chirurgicznemu zaleca się leczenie zachowawcze, polegające na ścisłym monitorowaniu i obrazowaniu, gdy interwencja może wiązać się z większym ryzykiem. Preferowanym podejściem są techniki małoinwazyjne, przy czym do standardowego i skomplikowanego usuwania powszechnie stosuje się pętle, zwłaszcza pętle typu „gęsia szyja”. Kleszcze zapewniają precyzyjny chwyt i nadają się do trudnych przypadków, na przykład w przypadku złamanych lub wbitych urządzeń. Usunięcie chirurgiczne, takie jak torakotomia lub sternotomia, jest ostatecznością ze względu na inwazyjność i wyższe ryzyko dla pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, standardem opieki pozostaje usuwanie ciała obcego metodą wewnątrznaczyniową, a sposób leczenia dostosowuje się do stanu pacjenta i charakterystyki ciała obcego.

# Sugerowany profil i szkolenie dla użytkowników

Produkt przeznaczony jest do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z techniką jego stosowania.

# Zharmonizowane normy / wspólne specyfikacje

| Data/wersja zgodności z normami firmy Argon | Tytuł normy |
| --- | --- |
| Oznakowanie |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych. w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach – Część 1: Wymagania ogólne. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologia, symbole i informacje dostarczane wraz z wyrobami medycznymi: Informacje dostarczane przez wytwórcę |
| Normy ogólne – Sterylizacja |  |
| ISO 10555-1:2013 | Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Cewniki sterylne i jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne |
| EN 556-1:2024 | Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące urządzeń medycznych, które mają zostać oznaczone jako STERYLNE. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych |
| EN ISO 11135:2019 | Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Tlenek etylenu - Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych |
| AAMI TIR28:2016 | Przyjęcie produktu do stosowania i równoważność procesu sterylizacji tlenkiem etylenu |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasyfikacja czystości powietrza, pomieszczeń czystych i powiązanych środowisk kontrolowanych. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza |
| EN ISO 14644-2:2015 | Pomieszczenia czyste i powiązane z nimi kontrolowane środowiska – Część 2: Monitorowanie w celu wykazania ciągłej zgodności z klasą czystości powietrza. wyniki związane z czystością powietrza według stężenia. cząstek |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterylizacja produktów ochrony zdrowia – Mikrobiologia – Część 1: Oznaczanie populacji żywych mikroorganizmów na produktach |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych. Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenu |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test endotoksyn bakteryjnych |
| Normy ogólne – Systemy jakości |  |
| EN ISO 13485:2016 | Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla celów regulacyjnych |
| Zarządzanie ryzykiem |  |
| EN ISO 14971:2019 | Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych |
| Bezpieczeństwo biologiczne |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1: Ocena i badanie |
| EN ISO 10993-3:2014 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 4: Wybór badań i ocena oddziaływań z krwią |
| EN ISO 10993-5:2009 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę |
| EN ISO 10993-11:2018 | Ocena biologiczna wyrobów medycznych – Część 11: Badania toksyczności układowej |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 12: Przygotowanie próbek i odniesienia do badań |
| EN ISO 10993-17:2023 | Ocena ryzyka toksykologicznego składników wyrobów medycznych |
| Ocena kliniczna |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Ocena kliniczna: Przewodnik dla producentów i jednostek notyfikowanych |
| Kontrola projektu |  |
| EN ISO 14971 | Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych |
| Użyteczność |  |
| IEC 62366-1:2015 i IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Urządzenia medyczne – zastosowanie inżynierii użyteczności w urządzeniach medycznych |
| Opakowanie |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Opakowania do wyrobów medycznych sterylizowanych w końcowym opakowaniu. Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Opakowania do wyrobów medycznych sterylizowanych w końcowym opakowaniu. Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania |
| EN ISO 2233:2001 | Opakowanie – Kompletne, wypełnione opakowania transportowe i ładunki jednostkowe – Kondycjonowanie do badań |
| ASTM D4169 : 2022 | Standardowa praktyka badania działania pojemników i systemów transportowych - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardowa metoda testowa do wykrywania dużych wycieków w opakowaniach medycznych metodą ciśnienia wewnętrznego (test pęcherzykowy) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardowa metoda testowa do wykrywania nieszczelności uszczelnień w materiałach porowatych opakowań medycznych metodą penetracji barwnika – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardowa metoda badania wytrzymałości uszczelnienia elastycznych materiałów barierowych – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardowy przewodnik dotyczący przyspieszonego starzenia systemów barier sterylnych dla wyrobów medycznych – ASTM F1980 |
| Obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu |
| Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobu |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Wytyczne dotyczące systemu nadzoru nad wyrobami medycznymi |

# Historia zmian

| Wersja | Data wydania | Opis zmiany | Wersja zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22 maja 2022 r. | Pierwsze wydanie wewnętrzne – niezweryfikowane przez BSI | ☒ Tylko do użytku wewnętrznego |
| B | 15 września 2025 r. | Wstępne przesłanie do oceny przez BSI | ☒ Tak Język walidacji: Polski ☐ Nie (dotyczy tylko urządzeń klasy IIa lub niektórych klasy IIb, dla których podsumowanie SSCP nie zostało jeszcze zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną) |