POVZETEK O VARNOSTI IN KLINIČNI UČINKOVITOSTI (SSCP)

SSCP-0006

Komplet za vaskularno zanko Atrieve™

DHF-82248

[DATUM]

Za objavo v Eudamedu

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Pripravila | Regulativne zadeve | Nadira Lotus Vodja, poprodajni nadzor |

Matrica za odobritev podpisa

Ta dokument morajo pregledati in odobriti vsi spodaj navedeni posamezniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki.

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Odobritev | Klinične zadeve | Danyel Carr Višji direktor, klinične zadeve |
| Odobritev | Kakovost | James Stephens Višji direktor, oddelek za kakovost |
| Odobritev | Regulativna | Scott Bishops Podpredsednik, globalne regulativne zadeve in zagotavljanje kakovosti |

Zgodovina revizij

| Revizija | Datum | Oddelki | Opis revizije | Spremeni zahtevo # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22. 5. 2022 | Vse | Začetno poročilo samo za interno uporabo | Ni na voljo |
| B | 15. 12. 2025 | Vse | Predložitev MDR v EU | 07919 |

Opomba: Odobritve bodo zabeležene prek povezane zahteve za spremembo.

Kazalo vsebine

1.	Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP):	3

1.1.	Trgovsko ime pripomočka:	3

1.2.	Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU:	3

1.3.	Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček:	3

1.4.	Ime proizvajalca, naslov in serijska številka (SRN):	4

1.5.	Ime pooblaščenega zastopnika in SRN:	4

1.6.	Ime in enotna identifikacijska številka NB:	4

2.	Predvidena uporaba/namen pripomočka	4

2.1.	Predvideni namen/predvidena uporaba	4

2.2.	Indikacije za uporabo	5

2.3.	Ciljna populacija	5

2.4.	Kontraindikacije	5

3.	Opis pripomočka	5

3.1.	Opis pripomočka	5

3.2.	Prejšnje različice in njihove razlike	5

3.3.	Dodatki, združljivi pripomočki in drugi izdelki, ki se uporabljajo v kombinaciji	5

4.	Tveganja in opozorila	6

4.1.	Ostala tveganja in neželeni stranski učinki	6

4.2.	Opozorila in previdnostni ukrepi	6

4.3.	Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA, vključno s FSN), če je potrebno	7

5.	Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)	7

5.1.	Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno	8

5.2.	Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno	8

5.3.	Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno	8

5.4.	Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti	9

5.5.	Tekoče ali načrtovano poprodajno klinično spremljanje	10

6.	Možne diagnostične ali terapevtske alternative	11

7.	Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike	12

8.	Harmonizirani standardi/skupne specifikacije	12

9.	Zgodovina revizij	13

Povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti

Ta povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP) je namenjen za to, da bi omogočil javni dostop do posodobljenega povzetka glavnih vidikov varnosti in klinične učinkovitosti za pripomoček.

SSCP ni namenjen za nadomestitev navodil za uporabo kot glavnega dokumenta za zagotovitev varne uporabe naprave, niti ni namenjen zagotavljanju diagnostičnih ali terapevtskih predlogov za predvidene uporabnike ali paciente.

Naslednje informacije so namenjene uporabnikom/zdravstvenim delavcem.

# Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP):

# Trgovsko ime pripomočka:

Komplet za vaskularno zanko Atrieve

# Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU:

| Ime in opis pripomočka | Klasifikacija | Koda GMDN | EMDN | Osnovni UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 6–10 mm x 120 cm, kateter 6 F x 100 cm | Razred III | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 9–15 mm x 120 cm, kateter 6 F x 100 cm |  |  |  |  |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 12–20 mm x 120 cm, kateter 6 F x 100 cm |  |  |  |  |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 18–30 mm x 120 cm, kateter 7 F x 100 cm |  |  |  |  |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 27–45 mm x 120 cm, kateter 7 F x 100 cm |  |  |  |  |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 2–4 mm x 175 cm, kateter 3,2 F x 150 cm |  |  |  |  |
| Komplet Atrieve Vascular Snare™, zanka premera 4–8 mm x 175 cm, kateter 3,2 F x 150 cm |  |  |  |  |

# Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček:

Komplet za vaskularno zanko Atrieve je leta 2010 v skladu z MDD prejel oznako CE (CE 608298).

# Ime proizvajalca, naslov in serijska številka (SRN):

| Informacije o proizvajalcu |  |
| --- | --- |
| Serijska številka proizvajalca: US-MF-000002324 | Ime proizvajalca: Argon Medical Devices, Inc. |
| Ime in priimek kontaktne osebe: Scott Bishop | E-pošta: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonska številka: 903.675.9321 | Naslov: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 ZDA |

# Ime pooblaščenega zastopnika in SRN:

| Informacije o pooblaščenem zastopniku |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Ime organizacije pooblaščenega zastopnika: Emergo Europe |
| Kontaktni podatki: Vigilance Team | E-pošta: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonska številka: +31.70.345.8570 Faks:+31 (0)70 346 7299 | Naslov Hišna številka in ime ulice: 60 Westervoortsedijk Mesto: Arnhem Poštna številka: 6827 AT Država: Nizozemska |

# Ime in enotna identifikacijska številka NB:

| Priglašeni organ |  |
| --- | --- |
| Ime: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Naslov: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemska |
| Spletna stran: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Številka priglašenega organa: | 2797 |

# Predvidena uporaba/namen pripomočka

Reference:

Referenčne številke: X9585730-0321-EU Rev A

# Predvideni namen/predvidena uporaba

Izdelek je namenjen za uporabo v kardiovaskularnem sistemu ali v votlih organih za iskanje tujkov in manipuliranje z njimi.

# Indikacije za uporabo

Izdelek je namenjen za uporabo v kardiovaskularnem sistemu ali v votlih organih za iskanje tujkov in manipuliranje z njimi. Postopki manipuliranja vključujejo premestitev vsajenih žilnih katetrov, luščenje fibrinske ovojnice z nameščenih žilnih katetrov in pomoč pri postopku prebadanja žile za centralni žilni dostop.

# Ciljna populacija

Odrasli pacienti, vključno s starejšimi odraslimi, ne glede na spol, raso ali etnično pripadnost.

# Kontraindikacije

- Ta pripomoček ni namenjen odstranjevanju tujkov, ki so se ujeli zaradi rasti tkiva..

- Pripomočka ne smete uporabljati za odstranjevanje fibrinske ovojnice ob prisotnosti septalnih defektov odprtega ovalnega foramna.

- Ta pripomoček ni namenjen odstranjevanju vsajenih elektrod za srčni spodbujevalnik.

# Opis pripomočka

# Opis pripomočka

Komplet za vaskularno zanko Atrieve™ vsebuje pripomoček za zanke s tremi vnaprej oblikovanimi pentljami, izdelanimi iz super elastičnega nitinola in platine. Pentlje med seboj niso prepletene in lahko relativno preprosto zdrsnejo ena v drugo. Pentlje na zanki je možno vstaviti v dostavni kateter brez tveganja za trajno deformacijo pripomočka. Komplet za vaskularno zanko Atrieve vključuje tudi dostavni kateter, navorni ročaj in uvajalnik. Dostavni kateter ima na distalni konici neprepusten označevalni trak. Izdelek je zapakiran v zaščitni obročasti nosilec. Pripomoček je namenjen za enkratno uporabo in je dobavljen sterilen (etilen oksid) ter pripravljen za uporabo.

Komplet za vaskularno zanko Atrieve™ je na voljo v naslednjih velikostih:

| Razpon premera zanke | Dolžina zanke | Dostavna velikost | Dolžina katetra |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–4 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 4–8 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 6–10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9–15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12–20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18–30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27–45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Prejšnje različice in njihove razlike

Ta razdelek se ne uporablja (ni na voljo).

# Dodatki, združljivi pripomočki in drugi izdelki, ki se uporabljajo v kombinaciji

Pripomočki kompleta za vaskularno zanko Atrieve vključujejo dostavni kateter, uvajalnik in navorni ročaj (primež).

# Tveganja in opozorila

# Ostala tveganja in neželeni stranski učinki

V skladu z RMR-0011 Rev H je bil za izdelek opisan naslednji profil tveganja in koristi:

| Rezultat | Celotni razpon SOA | Konkurenčni pripomoček Celotni razpon | Kriteriji sprejemljivosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Varnost |  |  |  |
| Krvavitve | 0–3 % | 0–0,6 % | Stopnja krvavitve, manjša od 3 % |
| Perforacija/poškodba tkiva | 0–1,7 % | 0–4,0 % | Stopnja perforacije/poškodbe tkiva, manjša od 4 % |
| Zračna embolija | 0–2,1 % | 0–0,6 % | Embolija, manjša od 2,1 % |
| Okužba | 0 % | 0 % | Okužba, manjša od 0 % |
| Alergijska reakcija | 0 % | 0 % | Alergijska reakcija, manjša od 0 % |
| Bolečina | 0 % | 0 % | Bolečina, manjša od 0 % |
| Splošni zapleti | 0–5,2 % | 0–4 % | Splošni zapleti, manjši od 5,2 % |
| Učinkovitost |  |  |  |
| Tehnična uspešnost | 82,8–100 % | 82,0–100 % | Tehnična uspešnost, večja od 82,0 % |
| Klinični uspeh | 95,2–100 % | 92,3–100 % | Klinični uspeh, večji od 92,3 % |

Komplet za vaskularno zanko Atrieve kaže sprejemljiv profil tveganja brez preostalih tveganj, ki bi bila razvrščena kot nesprejemljiva. Potencialne telesne poškodbe pacientov, kot so krvavitev, embolija, okužba in poškodba tkiva, so redke in spadajo v sprejemljive stopnje v industriji. Pogosti načini odpovedi, kot sta odklop komponent ali upornost pripomočka, so redki in dobro nadzorovani.

Vsa ugotovljena tveganja so obravnavana z označevanjem, opozorili in navodili za uporabo. Splošno tveganje je primerljivo z alternativnimi zdravljenji, koristi varnega, minimalno invazivnega odstranjevanja tujkov s pomočjo pripomočka pa odtehtajo tveganja. Med spremljanjem po dajanju na trg niso bila ugotovljena nobena nova tveganja.

# Opozorila in previdnostni ukrepi

Referenčna navodila za uporabo X9585730-0321-EU Rev A

Opozorila:

- Ta pripomoček je bil zasnovan, preizkušen in izdelan samo za uporabo pri enem pacientu. Ponovna uporaba ali ponovna obdelava tega pripomočka lahko povzroči njegovo okvaro in posledično telesne poškodbe pacienta. Ponovna obdelava in/ali ponovna sterilizacija tega pripomočka lahko povzroči tveganje za kontaminacijo in okužbo pacienta. Tega pripomočka ne smete ponovno uporabiti, ponovno obdelati ali ponovno sterilizirati.

- Pred uporabo preverite celovitost embalaže.

- Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana, ali če je bil rok uporabe prekoračen.

- Če se med postopkom kateri koli sestavni del poškoduje, ne nadaljujte z uporabo izdelka.

- Nitinol je zlitina niklja in titana. Pri pacientih, ki so preobčutljivi na nikelj, se lahko pojavi reakcija.

- Pri pacientih, ki so preobčutljivi na platino, se lahko pojavi reakcija.

- Pri uporabi tega pripomočka za odstranjevanje velikih fibrinskih ovojnic bodite previdni, da manjšate tveganje pljučne embolije.

- Skozi pesto dostavnega katetra se pri nekaterih postopkih lahko pojavi krvavitev. Na dostavni kateter lahko priključite hemostatski ventil (ni priložen), da zmanjšate krvavitev, kot je potrebno oziroma po zdravnikovi presoji.

Previdnostni ukrepi:

- Vlečne sile, ki delujejo na katetre med odstranjevanjem fibrinske ovojnice, lahko poškodujejo, raztegnejo ali zlomijo stalne katetre s premerom 6 French ali manjšim premerom. Pri odstranjevanju fibrinske ovojnice katetrov s premerom 6 French ali manj ne uporabljajte prekomerne vlečne sile.

- Pri vstavljanju katetra skozi uvajalnik ne uporabljajte prekomerne sile.

Tveganja in stranski učinki

Možni zapleti lahko med drugim vključujejo naslednje:

- embolizacija,

- možganska kap,

- miokardni infarkt (odvisno od namestitve),

- pljučna embolija,

- perforacija krvne žile,

- ujetje pripomočka,

- krvavenje/hemoragija.

Klinične koristi

Vaskularna zanka Atrieve predstavlja neposredno korist za pacienta, saj omogoča perkutano odstranjevanje in manipulacijo s tujki z manjšimi zapleti in tveganji v primerjavi s kirurškim posegom.

Trajanje/življenjska doba: prehodno (manj kot 60 minut)

# Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA, vključno s FSN), če je potrebno

V obdobju poročanja ni bilo nobenih varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA) ali odpoklicev.

# Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)

Poročilo o klinični oceni (CER-029 Rev B) potrjuje, da je komplet za vaskularno zanko Atrieve klinično varen in učinkovit za odstranjevanje in manipulacijo tujkov v srčno-žilnem sistemu. Uporabljajo ga predvsem usposobljeni zdravstveni delavci pri minimalno invazivnih posegih.

Vrednotenje, ki temelji na pregledu literature, kliničnih izkušnjah in podatkih po dajanju izdelka na trg, kaže visoke stopnje tehničnega in kliničnega uspeha. Zapleti, kot so krvavitev, embolija, okužba ali alergijske reakcije, so redki in znotraj sprejemljivih kliničnih omejitev.

Ugotovljenih ni bilo nobenih novih varnostnih pomislekov ali nepričakovanih tveganj. Pripomoček deluje primerljivo s podobnimi izdelki na trgu in ohranja dosleden profil tveganja in koristi.

Skratka, zanka Atrieve dokazuje zanesljivo delovanje in dobre varnostne rezultate, kar podpira njeno nadaljnjo uporabo v kliničnih okoljih.

Načrt kliničnega spremljanja po dajanju na trg (PMCFP) za izdelek Atrieve opisuje strukturiran pristop za spremljanje njegove varnosti in učinkovitosti po dajanju na trg. Ti pripomočki razreda III se uporabljajo za odstranjevanje ali manipulacijo tujkov v srčno-žilnem sistemu in so namenjeni za prehodno uporabo.

Dejavnosti PMCF temeljijo na splošnih metodah, vključno z letnimi pregledi literature, spremljanjem podatkovne baze o neželenih učinkih (npr. MAUDE) in analizo poročil o nadzoru po dajanju na trg. Namen teh prizadevanj je potrditi stalno varnost in učinkovitost, prepoznati nastajajoča tveganja in odkriti uporabo zunaj odobrenih indikacij. Za primerjavo rezultatov se pregledajo tudi klinični podatki iz podobnih pripomočkov.

# Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno

Ta razdelek se ne uporablja (ni na voljo).

# Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno

Ta razdelek se ne uporablja (ni na voljo).

# Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno

CER-029 Rev B podpira celovit pregled zunanjih kliničnih podatkov, vključno z naslednjim:

Najsodobnejša literatura (SOA): sistematični pregled 579 člankov je odkril 16 ustreznih študij o podobnih pripomočkih in postopkih. Te študije so pokazale visoke stopnje tehničnega uspeha (≥ 91,2 %) in nizke stopnje zapletov (≤ 1,1 %), s čimer so postavile merila za varnost in učinkovitost.

Literatura o konkurenčnih pripomočkih: osem študij o primerljivih pripomočkih (npr. EN Snare, GooseNeck, CloverSnare) je potrdilo podobne profile varnosti in učinkovitosti, kar je okrepilo status standardne oskrbe z vaskularnimi zankami.

Klinične smernice: priporočila strokovnih združenj (npr. SIR, ESC, KDOQI) podpirajo uporabo perkutanih metod odstranjevanja, vključno z zankami, kot prvo izbiro zdravljenja za odstranjevanje tujkov v srčno-žilnem sistemu.

Literatura o zadevnem pripomočku: trinajst publikacij (vključno s poročili o primerih in retrospektivnimi študijami) o izdelku Atrieve je pokazalo 100-odstotni tehnični uspeh in 94,5-odstotni klinični uspeh z minimalnimi neželenimi učinki. Nekatere meritve učinkovitosti so bile nekoliko slabše od meril SOA, vendar so ostale znotraj sprejemljivih kliničnih razponov.

Poleg tega poročilo vključuje podatke o nadzoru po dajanju na trg (PMS), zbrane prek strukturiranih načrtov nadzora za izdelek Atrieve. To vključuje spremljanje pritožb in neželenih dogodkov v obdobju petih let ter korektivne ukrepe. Kljub velikemu obsegu svetovne prodaje podatki PMS niso razkrili nobenih nastajajočih varnostnih trendov ali nepredvidenih tveganj, kar krepi varnostne profile pripomočkov v resničnih pogojih.

Nazadnje pa neklinični podatki, vključno z laboratorijskimi preskusi in ocenami biozdružljivosti, kažejo, da pripomočki izpolnjujejo vse standarde glede zasnove in regulativne standarde. Čeprav za te pripomočke niso bile izvedene nobene klinične raziskave, je bilo to utemeljeno z obsežnimi podatki iz literature, virov po dajanju na trg in uporabe starejših pripomočkov. Na splošno ti različni viri podatkov skupaj podpirajo varnost in učinkovitost pripomočkov v skladu z zahtevami EU MDR.

# Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti

Na podlagi dokumentov X9585730-0321-EU Rev A in CER-029 Rev B za komplet za vaskularno zanko Atrieve sta splošna klinična učinkovitost in varnostni profil pripomočka ugodna in skladna s pričakovanji za njegovo predvideno uporabo.

Pripomoček je zasnovan za perkutano odstranjevanje in manipulacija tujkov v kardiovaskularnem sistemu ali votlem organu. Ključne klinične koristi vključujejo minimalno invazivno odstranitev, zmanjšano tveganje za paciente in nižje stopnje zapletov v primerjavi s kirurškimi alternativami.

Klinična ocena opredeljuje naslednje izhodne ukrepe:

| Ukrepi učinkovitosti |  |
| --- | --- |
| Ukrep | Definicija |
| Tehnična uspešnost | Uspešno odstranjevanje/manipulacija tujkov |
| Klinični uspeh | Uspešno pridobivanje/manipulacija brez proceduralnih zapletov |

| Varnostni ukrepi |  |
| --- | --- |
| Ukrep | Definicija |
| Postopkovni zapleti | Vključujejo krvavitev, perforacijo, embolijo, okužbo, alergijsko reakcijo, bolečino |
| Splošna stopnja zapletov | Skupna stopnja vseh neželenih dogodkov med postopkom ali po njem |

Povzetek stopenj uspešnosti za ukrepe rezultatov uporabe vaskularne zanke Atrieve:

- Tehnični uspeh je bil odličen in je znašal 100 %.

- Klinični uspeh je znašal 94,5 %, kar je nekoliko pod pragom 97,4 %.

- Skupna stopnja zapletov, perforacija/poškodba tkiva in klinični uspeh niso izpolnjevali meril sprejemljivosti.

- Stopnje embolije, bolečine in umrljivosti so znašale 0 % in so izpolnjevale merila.

Kljub temu, da so nekateri varnostni rezultati presegli pragove, je profil koristi in tveganj ostal ugoden zaradi visokega tehničnega uspeha in zapletov z nizko stopnjo resnosti.

Klinične trditve v navodilih za uporabo in trženjskih gradivih

Klinična ocena podpira naslednje trditve:

- Perkutano odstranjevanje/manipulacija tujkov – podprto s 100-odstotnim tehničnim uspehom v literaturi.

- Nižje stopnje zapletov kot pri kirurškem posegu – podprto s primerjalno literaturo in najsodobnejšo analizo.

- Uporaba pri dodatnih postopkih (npr. odstranjevanje fibrinske ovojnice, premestitev katetra) – podprto s kliničnimi poročili o primerih in postopkovnimi smernicami.

- Varno za uporabo pri odrasli populaciji – podprto s podatki iz spremljanja po dajanju na trg in podatkov v literaturi.

Vaskularne zanke Atrieve kažejo ugoden profil koristi in tveganj, z močno klinično učinkovitostjo in varnostjo, ki jih podpirajo literatura, preskušanja in podatki po dajanju na trg. Izdelki so skladni z regulativnimi standardi in primerni za nadaljnjo klinično uporabo.

# Tekoče ali načrtovano poprodajno klinično spremljanje

Klinično spremljanje po dajanju na trg za vaskularne zanke Atrieve se izvaja v skladu s standardom PMCFP-029 Rev C in upošteva zahteve dela B Priloge XIV k MDR. Dejavnosti PMCF so zasnovane tako, da proaktivno potrdijo varnost in učinkovitost pripomočka v rutinski klinični praksi, da prepoznajo morebitna nastajajoča tveganja in preverijo, ali je profil koristi in tveganj še vedno sprejemljiv.

Tekoče dejavnosti PMCF
V celotnem življenjskem ciklu pripomočka je načrtovano izvajanje naslednjih neprekinjenih dejavnosti:

- Letni sistematični pregled literature: izveden je strukturiran pregled objavljenih kliničnih dokazov, povezanih z vaskularnimi zankami in primerljivimi pripomočki, da bi ugotovili nove informacije o varnosti, učinkovitosti, kliničnih tehnikah ali nastajajočih tveganjih.

- Letni pregled najsodobnejšega stanja (SOA): izvaja se ocena smernic klinične prakse, mednarodnih standardov in konkurenčnih tehnologij, da se zagotovi stalna usklajenost s trenutno klinično in tehnično prakso.

- Stalni pregled podatkov o pritožbah in neželenih dogodkih: čeprav gre za dejavnost PMS in ne PMCF, se ključne ugotovitve ocenjujejo v okviru procesa PMCF, da se ugotovi, ali je potrebno dodatno klinično spremljanje.

Načrtovane dejavnosti PMCF
Za zbiranje ciljno usmerjenih dokazov iz resničnega sveta o kompletu za vaskularno zanko Atrieve je načrtovana naslednja dejavnost:

- Anketa za zdravnike PMCF:
Med kliničnimi uporabniki bo izvedena strukturirana anketa, da se zberejo njihove izkušnje s pripomočkom, oceni njegovo delovanje v rutinski praksi in ugotovijo morebitni opaženi zapleti ali nepričakovani dogodki. Rezultati ankete bodo analizirani in vključeni v poročilo o oceni PMCF. Ugotovitve bodo podlaga za sprejemanje odločitev o potrebi po dodatnih dejavnostih PMCF ali posodobitvah poročila o klinični oceni (CER) in poročila o obvladovanju tveganj (RMR).

Utemeljitev pristopa PMCF
Na podlagi trenutne klinične ocene, dokazov iz literature in izkušenj po dajanju izdelka na trg niso bila ugotovljena nobena nova ali nastajajoča tveganja, ki bi zahtevala klinično raziskavo, specifično za posamezen pripomoček. Obstoječe dejavnosti PMCF, letni pregled literature in pregledi SOA, ki jih podpirajo ciljno usmerjene povratne informacije zdravnikov, veljajo za zadostne za potrditev neprekinjene varnosti in delovanja tega dobro uveljavljenega pripomočka razreda III, kompleta za vaskularno zanko Atrieve.

Poročilo PMCF

Poročilo PMCF se ustvari v določenih intervalih in kadar koli so na voljo nove informacije, ki lahko vplivajo na profil koristi in tveganj. Vsi rezultati PMCF se po potrebi vključijo v poročilo o klinični oceni (CER), poročilo o obvladovanju tveganj (RMR) in druge poprodajne procese.

# Možne diagnostične ali terapevtske alternative

V skladu s CER-029 Rev B so opredeljene tri glavne alternative za odstranjevanje tujkov (TTV) v kardiovaskularnem sistemu. Konzervativno zdravljenje je priporočljivo za asimptomatske paciente ali paciente z visokim tveganjem za kirurški poseg, pri čemer se pri posegih, ki lahko predstavljajo večja tveganja, izvajalci zanašajo na skrbno spremljanje in slikovno preiskavo. Minimalno invazivne tehnike so prednostni pristop, pri čemer se pentlje zanke, zlasti zanke z gosjim vratom, pogosto uporabljajo tako za standardna kot za kompleksna odstranjevanja. Klešče zagotavljajo natančen oprijem in so primerne za zahtevne primere, kot so zlomljeni ali vgnezdeni pripomočki. Kirurška odstranitev, kot je torakotomija ali sternotomija, je zaradi svoje invazivne narave in večjega tveganja za pacienta zadnja možnost. Na splošno endovaskularna odstranitev še naprej predstavlja standard oskrbe, zdravljenje pa je prilagojeno pacientovemu stanju in značilnostim tujka.

# Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike

Izdelek je namenjen, da ga uporablja samo zdravstveno osebje, uporablja pa ga lahko le usposobljeno osebje, ki pozna tehniko.

# Harmonizirani standardi/skupne specifikacije

| Argonov datum skladnosti / različica | Ime norme |
| --- | --- |
| Označevanje |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicinski pripomočki - Simboli, ki se uporabljajo z medicinskimi pripomočki. oznake, označevanje in informacije, ki jih je treba navesti – 1. del: Splošne zahteve. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminologija, simboli in informacije, ki so priložene medicinskim pripomočkom: Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim pripomočkom |
| Splošni standardi – Sterilizacija |  |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskularni katetri – Sterilni katetri za enkratno uporabo – 1. del: Splošne zahteve |
| EN 556-1:2024 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov. Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni kot STERILNI. Zahteve za trajno sterilizirane medicinske pripomočke |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego – Etilen oksid – 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in redni nadzor sterilizacijskega postopka za medicinske pripomočke |
| AAMI TIR28:2016 | Privzem izdelka in enakovrednost postopka za sterilizacijo z etilenoksidom |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klasifikacija čistoče zraka, čistih prostorov in pripadajočih nadzorovanih okolij. 1. del: Klasifikacija čistoče zraka |
| EN ISO 14644-2:2015 | Čisti prostori in pripadajoča nadzorovana okolja - 2. del: Spremljanje za zagotavljanje dokazov o čistih prostorih. učinkovitost, povezana s čistočo zraka glede na delce. koncentracija |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – mikrobiološke metode – 1. del: določanje vrste in števila mikroorganizmov na izdelkih |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov. Ostanki sterilizacije z etilen oksidom |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test bakterijskih endotoksinov |
| Splošni standardi – sistemi kakovosti |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicinski pripomočki. Sistemi vodenja kakovosti. Zahteve za regulativne namene |
| Upravljanje tveganj |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicinski pripomočki – uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih pripomočkih |
| Biološka varnost |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Vrednotenje in testiranje |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 3. del: Preskusi genotoksičnosti, rakotvornosti in reproduktivne toksičnosti |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov - 4. del: Izbira testov za interakcije s krvjo |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 5. del: Testi za citotoksičnost in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 10. del: Testi za draženje in preobčutljivost kože |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 11. del: Testi za sistemsko toksičnost |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov – 12. del: Priprava vzorcev in referenčni materiali |
| EN ISO 10993-17:2023 | Ocena toksikološkega tveganja sestavin medicinskega pripomočka |
| Klinična ocena |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klinična ocena: Vodnik za proizvajalce in priglašene organe |
| Nadzor oblikovanja |  |
| EN ISO 14971 | Medicinski pripomočki – uporaba obvladovanja tveganj pri medicinskih pripomočkih |
| Uporabnost |  |
| IEC 62366-1:2015 in IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicinski pripomočki – uporaba inženiringa uporabnosti pri medicinskih pripomočkih |
| Embalaža |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Embalaža za trajno sterilizirane medicinske pripomočke. 1. del: zahteve za materiale, sterilne pregradne sisteme in sisteme pakiranja. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Embalaža za trajno sterilizirane medicinske pripomočke. 2. del: zahteve za validacijo postopkov oblikovanja, tesnjenja in sestavljanja |
| EN ISO 2233:2001 | Embalaža – popolne, napolnjene transportne embalaže in enote tovora – priprava za testiranje |
| ASTM D4169 : 2022 | Standardna praksa za preizkušanje delovanja ladijskih zabojnikov in sistemov - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardna preskusna metoda za odkrivanje večjih puščanj v Medicinska embalaža z notranjim tlakom (test z mehurčki) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardna preskusna metoda za odkrivanje puščanja tesnil v poroznih Medicinska embalaža z barvilno penetracijo - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardna preskusna metoda za tesnilno trdnost fleksibilnih pregradnih materialov - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardni vodnik za pospešeno staranje sterilnih pregradnih sistemov za medicinske pripomočke - ASTM F1980 |
| Poprodajno klinično spremljanje |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Študije poprodajnega kliničnega spremljanja |
| Vigilanca |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Smernice za sistem vigilance medicinskih pripomočkov |

# Zgodovina revizij

| Revizija | Datum izdaje | Spremeni opis | Ali je revizijo odobril priglašeni organ? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. maj 2022 | Začetna interna izdaja – Ni potrjeno s strani BSI | ☒ Samo za interno uporabo |
| B | 15. december 2025 | Prvotna predložitev BSI v pregled | ☒ Da Jezik preverjanja: Slovenščina ☐ Ne (velja samo za razred IIa ali nekatere pripomočke IIb, za katere priglašeni organ še ni odobril SSCP) |