SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK PRESTANDA (SSCP)

SSCP-0006

Atrieve™ sats med kärlsnara

DHF-82248

[DATUM]

För publicering i Eudamed

| ROLL | AVD. | NAMN/YRKESTITEL |
| --- | --- | --- |
| Förberett av | Regulatoriska frågor | Nadira Lotus Chef för övervakning efter marknadsintroduktion |

Matris för godkännande med signatur

Detta dokument måste granskas och godkännas av alla personer som listas nedan, eller av deras behöriga företrädare.

| ROLL | AVD. | NAMN/YRKESTITEL |
| --- | --- | --- |
| Godkännande | Kliniska frågor | Daniel Carr Senior chef, kliniska frågor |
| Godkännande | Kvalitet | James Stephens Senior chef, kvalitetsverksamhet |
| Godkännande | Regelverk | Scott Bishop Vice ordförande, globala regulatoriska frågor och kvalitetsbedömning |

Revideringshistorik

| Revidering | Datum | Avsnitt | Revideringsbeskrivning | Nummer på ändringsbegäran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2022-05-22 | Alla | Inledande rapport endast för internt bruk | Ej tillämpligt |
| B | 2025-12-15 | Alla | EU MDR-inlämning | 07919 |

Obs! Godkännanden kommer att registreras via den tillhörande ändringsbegäran.

Innehållsförteckning

1.	Omfattning av denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):	3

1.1.	Produktens handelsnamn:	3

1.2.	Beskrivning av produkten, grundläggande UDI-DI och EU-klassificering:	3

1.3.	År då det första CE-certifikat som gäller för den medicintekniska produkten utfärdades:	3

1.4.	Tillverkarens namn, adress och SRN:	4

1.5.	Auktoriserad representants namn och SRN:	4

1.6.	Det anmälda organets namn och unika identifikationsnummer:	4

2.	Avsedd användning av produkten	4

2.1.	Avsett ändamål/avsedd användning	4

2.2.	Indikationer för användning	5

2.3.	Målpopulation	5

2.4.	Kontraindikationer	5

3.	Produktbeskrivning	5

3.1.	Beskrivning av produkten	5

3.2.	Tidigare varianter och skillnaderna mellan dem	5

3.3.	Tillbehör, kompatibla medicintekniska produkter och andra produkter som används i kombination	6

4.	Risker och varningar	6

4.1.	Kvarstående risker och oönskade bieffekter	6

4.2.	Varningar och uppmaningar till försiktighet	6

4.3.	Övriga relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder (FSCA, inklusive säkerhetsmeddelande till marknaden, FSN), om tillämpligt	7

5.	Sammanfattning av klinisk utvärdering och klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion (PMCF)	8

5.1.	Sammanfattning av kliniska data relaterade till motsvarande produkt, om tillämpligt	8

5.2.	Sammanfattning av kliniska data från genomförda utredningar av produkten före CE-märkningen, om tillämpligt	8

5.3.	Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt	8

5.4.	En övergripande sammanfattning av klinisk prestanda och säkerhet	9

5.5.	Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden	10

6.	Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ	11

7.	Föreslagen profil och utbildning för användare	12

8.	Harmoniserade standarder/vanliga specifikationer	12

9.	Revideringshistorik	14

Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP)

Denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) är avsedd att ge allmänheten tillgång till en uppdaterad sammanfattning av de viktigaste aspekterna av säkerheten och den kliniska prestandan hos den medicintekniska produkten.

SSCP:n är inte avsedd att ersätta bruksanvisningen som huvuddokument för att säkerställa säker användning av den medicintekniska produkten. Den är heller inte avsedd att ge diagnostiska eller terapeutiska suggestioner för avsedda användare eller patienter.

Följande information är avsedd för användare/vårdpersonal.

# Omfattning av denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):

# Produktens handelsnamn:

Atrieve sats med kärlsnara

# Beskrivning av produkten, grundläggande UDI-DI och EU-klassificering:

| Produktnamn och beskrivning | Klassificering | GMDN-kod | EMDN | Grundläggande UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 6–10 mm diameter x 120 cm snara, 6F x 100 cm kateter | Klass III | 17927 | C019005 | 088633329000132 |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 9–15 mm diameter x 120 cm snara, 6F x 100 cm kateter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 12–20 mm diameter x 120 cm snara, 6F x 100 cm kateter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 18–30 mm diameter x 120 cm snara, 7F x 100 cm kateter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 27–45 mm diameter x 120 cm snara, 7F x 100 cm kateter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 2–4 mm diameter x 175 cm snara, 3,2F x 150 cm kateter |  |  |  |  |
| Atrieve Vascular Snare™-sats, 4–8 mm diameter x 175 cm snara, 3,2F x 150 cm kateter |  |  |  |  |

# År då det första CE-certifikat som gäller för den medicintekniska produkten utfärdades:

Atrieve sats med kärlsnara fick CE-märkningen (CE 608298) år 2010 enligt MDD

# Tillverkarens namn, adress och SRN:

| Tillverkarens uppgifter |  |
| --- | --- |
| Tillverkarens SRN: US-MF-000002324 | Tillverkarens namn: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktens för- och efternamn: Scott Bishop | E-post: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonnummer: 903.675.9321 | Adress: 1445 Flat Creek Road Athens, Texas 75751 USA |

# Auktoriserad representants namn och SRN:

| Information om auktoriserad representant |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Namn på auktoriserad representantorganisation: Emergo Europe |
| Kontaktinformation: Övervakningsteam | E-post: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonnummer: +31.70.345.8570 Fax:+31 (0)70 346 7299 | Adress Gatunummer och namn: 60 Westervoortsedijk Ort: Arnhem Postnummer: 6827 AT Land: Nederländerna |

# Det anmälda organets namn och unika identifikationsnummer:

| Anmält organ |  |
| --- | --- |
| Namn: | British Standards Institution (BSI) Group Nederländerna B.V. |
| Adress: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nederländerna |
| Webbplats: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Anmält organ nr: | 2797 |

# Avsedd användning av produkten

Referenser:

Referensnummer: X9585730-0321-EU Rev A

# Avsett ändamål/avsedd användning

Avsedd för användning i hjärt- och kärlsystemet eller ihåliga inre organ för att ta ut och manipulera främmande föremål.

# Indikationer för användning

Avsedd för användning i hjärt- och kärlsystemet eller ihåliga inre organ för att ta ut och manipulera främmande föremål. Manipulationsingrepp omfattar omplacering av venkateter för permanent venkateter, borttagning av fibrinhölje från venkateter för permanent venkateter och assistans vid venpunktion av centrala venösa accesser.

# Målpopulation

Vuxna patienter, vilket omfattar äldre vuxna, oavsett kön, ras eller etnicitet.

# Kontraindikationer

- Denna enhet är inte avsedd för borttagning av främmande föremål som fastnat i vävnadstillväxt.

- Enheten bör inte användas för borttagning av fibrinhölje vid förekomst av septumdefekter i patent foramen ovale.

- Denna enhet är inte avsedd för borttagning av implanterade pacemakerelektroder.

# Produktbeskrivning

# Beskrivning av produkten

Atrieve™ sats med kärlsnara består av en snara med tre förformade öglor tillverkade av superelastisk nitinol och platina. Öglorna är inte invävda och kan glida i förhållande till varandra. Snarans öglor kan föras in i en leveranskateter utan risk för permanent deformation av enheten. Atrieve sats med kärlsnara inkluderar även en leveranskateter, ett vridhandtag och en införare. Leveranskatetern har ett röntgentätt markeringsband vid den distala spetsen. Produkten levereras förpackad i en skyddande ögelhållare. Enheten är avsedd för engångsbruk och levereras steril (etylenoxid) och klar att användas.

Atrieve™ sats med kärlsnara finns i följande storlekar:

| Snarans diameterintervall | Snarans längd | Leveransstorlek | Kateterlängd |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–4 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 4–8 mm | 175 cm | 3,2 F | 150 cm |
| 6–10 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 9–15 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 12–20 mm | 120 cm | 6 F | 100 cm |
| 18–30 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |
| 27–45 mm | 120 cm | 7 F | 100 cm |

# Tidigare varianter och skillnaderna mellan dem

Detta avsnitt är inte tillämpligt.

# Tillbehör, kompatibla medicintekniska produkter och andra produkter som används i kombination

Tillbehören till Atrieve sats med kärlsnara inkluderar införingskatetern, en införare och ett vridmomenthandtag (skruvstäd).

# Risker och varningar

# Kvarstående risker och oönskade bieffekter

Enligt RMR-0011 Rev H beskrevs följande risk-nytta-profil för produkten:

| Resultat | SOA Totalt intervall | Konkurrentenhet Totalt intervall | Acceptanskriterier |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerhet |  |  |  |
| Blödning | 0–3 % | 0–0,6 % | Blödningsfrekvens mindre än 3 % |
| Perforering/vävnadsskada | 0–1,7 % | 0–4,0 % | Perforations-/vävnadsskadefrekvens mindre än 4 % |
| Luftemboli | 0–2,1 % | 0–0,6 % | Emboli mindre än 2,1 % |
| Infektion | 0 % | 0 % | Infektion mindre än 0 % |
| Allergisk reaktion | 0 % | 0 % | Allergisk reaktion mindre än 0 % |
| Smärta | 0 % | 0 % | Smärta mindre än 0 % |
| Totala komplikationer | 0–5,2 % | 0–4 % | Totala komplikationer mindre än 5,2 % |
| Prestanda |  |  |  |
| Teknisk framgång | 82,8–100 % | 82,0–100 % | Teknisk framgång större än 82,0 % |
| Klinisk framgång | 95,2–100 % | 92,3–100 % | Klinisk framgång större än 92,3 % |

Atrieve sats med kärlsnara uppvisar en acceptabel riskprofil utan kvarvarande risker som klassificeras som oacceptabla. Potentiella patientskador såsom blödning, emboli, infektion och vävnadsskador är sällsynta och faller inom acceptabla branschnivåer. Vanliga fel som komponentlossning eller enhetsmotstånd är sällsynta och välkontrollerade.

Alla identifierade risker hanteras genom märkning, varningar och bruksanvisningar. Den totala risken är jämförbar med alternativa behandlingar, och fördelarna med den säkra, minimalt invasiva borttagningen av främmande föremål överväger riskerna. Inga nya risker identifierades under övervakning efter utsläppande på marknaden.

# Varningar och uppmaningar till försiktighet

Referens IFU X9585730-0321-EU Rev A

Varning:

- Enheten har designats, testats och tillverkats uteslutande för användning på en enda patient. Återanvändning eller upparbetning av denna enhet kan leda till att den slutar fungera och att patienten skadas. Upparbetning och/eller omsterilisering av denna enhet kan skapa en risk för kontaminering och patientinfektion. Denna enhet får inte återanvändas, upparbetas eller omsteriliseras.

- Kontrollera att förpackningen är intakt före användning.

- Använd inte om förpackningen är öppen eller skadad eller om utgångsdatumet har överskridits.

- Fortsätt inte att använda om någon av komponenterna skadas under ingreppet.

- Nitinol är en nickel-titanlegering. Möjlig reaktion kan uppstå hos patienter som uppvisar känslighet mot nickel.

- Möjlig reaktion kan uppstå hos patienter som uppvisar känslighet mot platina.

- Försiktighet bör iakttas vid användning av denna enhet för avlägsnande av en stor fibrinhylsa för att minimera risken för lungemboli.

- Blödning kan uppstå genom leveranskateterns nav under vissa ingrepp. En hemostasventil (ingår inte) kan fästas på leveranskatetern för att minska blödningen vid behov eller enligt läkarens bedömning.

Försiktighetsåtgärder:

- Dragkrafter som appliceras på katetrar under borttagning av fibrinhölje kan skada, töja eller ha sönder kvarliggande katetrar med en diameter på 6 French eller mindre. Använd inte för stor dragkraft vid försök att avlägsna fibrinhöljet från katetrar med en diameter på 6 French eller mindre.

- Använd inte alltför stor kraft när du manipulerar katetern genom en införare.

Risker och biverkningar

Potentiella komplikationer kan omfatta, men är inte begränsade till:

- Embolisering

- Stroke

- Hjärtinfarkt (beroende på placering)

- Lungemboli

- Perforering av kärl

- Enhetsinstängning

- Blödning

Klinisk nytta

Atrieve sats med kärlsnara ger en direkt nytta för patienten genom att ta ut och manipulera främmande föremål perkutant, med färre komplikationer och risker jämfört med ett kirurgiskt ingrepp.

Varaktighet: Övergående, mindre än 60 minuter.

# Övriga relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder (FSCA, inklusive säkerhetsmeddelande till marknaden, FSN), om tillämpligt

Det har inte vidtagits några korrigerande åtgärder för säkerheten på fältet (FSCA) eller återkallelser under rapporteringsperioden.

# Sammanfattning av klinisk utvärdering och klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion (PMCF)

Den kliniska utvärderingsrapporten (CER-029 Rev B) bekräftar att Atrieve sats med kärlsnara är kliniskt säker och effektiv för att ta ut och manipulera främmande föremål i hjärt-kärlsystemet. Den används primärt av utbildad sjukvårdspersonal vid minimalt invasiva ingrepp.

Utvärderingen, baserad på litteraturgenomgång, klinisk erfarenhet och data efter utsläppande på marknaden, visar hög grad av teknisk och klinisk framgång. Komplikationer som blödning, emboli, infektion eller allergiska reaktioner är sällsynta och ligger inom acceptabla kliniska gränser.

Inga nya säkerhetsproblem eller oväntade risker identifierades. Enheten presterar på jämförbar nivå med liknande produkter på marknaden och har en konsekvent risk-nytta-profil.

Sammanfattningsvis uppvisar Atrieve sats med kärlsnara en tillförlitlig prestanda och en stark säkerhetshistorik, vilket stöder dess fortsatta användning i kliniska miljöer.

Planen för klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden (PMCFP) för Atrieve beskriver en strukturerad metod för att övervaka dess säkerhet och prestanda efter att den lanserats på marknaden. Dessa klass III-enheter används för att ta ut eller manipulera främmande föremål i hjärt-kärlsystemet och är avsedda för tillfällig användning.

PMCF-aktiviteterna bygger på generella metoder, inklusive årliga litteraturöversikter, övervakning av biverkningsdatabaser (t.ex. MAUDE) och analys av rapporter om övervakning efter utsläppande på marknaden. Dessa insatser syftar till att bekräfta fortsatt säkerhet och effektivitet, identifiera nya risker och upptäcka användning utanför de godkända ramarna. Kliniska data från liknande enheter granskas också för att jämföra resultat.

# Sammanfattning av kliniska data relaterade till motsvarande produkt, om tillämpligt

Detta avsnitt är inte tillämpligt.

# Sammanfattning av kliniska data från genomförda utredningar av produkten före CE-märkningen, om tillämpligt

Detta avsnitt är inte tillämpligt.

# Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt

CER-029 Rev B stöds av en omfattande granskning av externa kliniska data, inklusive:

Litteratur om den senaste tekniken (SOA): En systematisk granskning av 579 artiklar identifierade 16 relevanta studier om liknande enheter och procedurer. Dessa studier visade en hög grad av teknisk framgång (≥91,2 %) och en låg andel komplikationer (≤1,1 %), vilket satte riktmärken för säkerhet och prestanda.

Litteratur om konkurrerande produkter: Åtta studier av jämförbara enheter (t.ex. EN Snare, Gooseneck, CloverSnare) bekräftade liknande säkerhets- och effektprofiler, vilket förstärker kärlsnarornas status som standardbehandling.

Kliniska riktlinjer: Rekommendationer från yrkessällskap (t.ex. SIR, ESC, KDOQI) stöder användningen av perkutana uttagningsmetoder, inklusive snaror, som förstahandsbehandling för borttagning av främmande föremål i hjärt-kärlsystemet.

Litteratur om den aktuella enheten: Tretton publikationer (inklusive fallrapporter och retrospektiva studier) om Atrieve visade 100 % teknisk framgång och 94,5 % klinisk framgång, med minimala biverkningar. Vissa prestationsmått presterade något sämre än SOA-riktmärkena, men låg kvar inom acceptabla kliniska intervall.

Dessutom integrerar rapporten data från övervakning efter utsläppande på marknaden (PMS) som samlats in genom strukturerade övervakningsplaner för Atrieve-produkten. Detta inkluderar uppföljning av klagomål och biverkningar under fem år, samt korrigerande åtgärder. Trots en hög global försäljningsvolym visade PMS-data inga framväxande säkerhetstrender eller oförutsedda risker, vilket förstärker enheternas säkerhetsprofiler under verkliga förhållanden.

Slutligen visar icke-kliniska data, inklusive referenstester och biokompatibilitetsutvärderingar, att enheterna uppfyller alla design- och regelstandarder. Även om inga kliniska undersökningar utfördes för dessa enheter motiverades detta av omfattande data från litteraturen, källor efter utsläppande på marknaden och tidigare användning av enheten. Sammantaget stöder dessa olika datakällor tillsammans enheternas säkerhet och effektivitet i enlighet med EU:s MDR-krav.

# En övergripande sammanfattning av klinisk prestanda och säkerhet

Baserat på X9585730-0321-EU Rev A och CER-029 Rev B för Atrieve sats med kärlsnara är enhetens övergripande kliniska prestanda och säkerhetsprofil gynnsam och i överensstämmelse med förväntningarna för dess avsedda användning.

Enheten är utformad för perkutan uttagning och manipulation av främmande föremål i hjärt-kärlsystemet eller ihåliga inre organ. Viktiga kliniska fördelar inkluderar minimalt invasiv uttagning, minskad patientrisk och lägre komplikationsfrekvens jämfört med kirurgiska alternativ.

Den kliniska utvärderingen definierar följande utfallsmått:

| Prestandamått |  |
| --- | --- |
| Mått | Definition |
| Teknisk framgång | Lyckad uttagning/manipulation av främmande föremål |
| Klinisk framgång | Lyckad uttagning/manipulation utan procedurkomplikationer |

| Säkerhetsåtgärder |  |
| --- | --- |
| Mått | Definition |
| Komplikationer med proceduren | Omfattar blödning, perforation, emboli, infektion, allergisk reaktion, smärta |
| Övergripande komplikationsgrad | Kombinerad frekvens av alla biverkningar under eller efter proceduren |

Sammanfattning av framgångsfrekvens gällande resultatmått för Atrieve kärlsnara:

- Den tekniska framgången var utmärkt och uppgick till 100 %.

- Den kliniska framgången var 94,5 %, något under tröskeln på 97,4 %.

- Den totala komplikationsfrekvensen, perforation/vävnadsskada och den klinisk framgången uppfyllde inte acceptanskriterierna.

- Frekvensen av emboli, smärta och mortalitet var 0 % och uppfyllde kriterierna.

Trots att vissa säkerhetsmått översteg tröskelvärdena förblev nytta-riskprofilen gynnsam tack vare hög teknisk framgång och komplikationer med låg allvarlighetsgrad.

Kliniska påståenden i bruksanvisning och marknadsföringsmaterial

Följande påståenden stöds av den kliniska utvärderingen:

- Perkutan uttagning/manipulation av främmande föremål – Stöds av 100 % teknisk framgång i litteraturen.

- Lägre komplikationsfrekvenser än kirurgiska ingrepp – Stöds av jämförande litteratur och aktuell analys.

- Användning vid kompletterande procedurer (t.ex. borttagning av fibrinhölje, kateterompositionering) – Stöds av kliniska fallrapporter och procedurriktlinjer.

- Säker att använda i vuxna populationer – Stöds av data från övervakning efter utsläppande på marknaden och litteraturdata.

Atrieve kärlsnaror uppvisar en gynnsam nytta-riskprofil, med stark klinisk prestanda och säkerhet som stöds av litteratur, tester och data efter utsläppande på marknaden. De uppfyller gällande regelverk och är lämpliga för fortsatt klinisk användning.

# Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden

Klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden för Atrieve kärlsnara utförs i enlighet med PMCFP-029 Rev C och följer kraven i MDR Bilaga XIV Del B. PMCF-aktiviteter är utformade för att proaktivt bekräfta enhetens säkerhet och prestanda i rutinmässig klinisk praxis, för att identifiera eventuella framväxande risker och för att verifiera att nytta-risk-profilen förblir acceptabel.

Pågående PMCF-aktiviteter
Följande pågående aktiviteter planeras att utföras under hela enhetens livscykel:

- Årlig systematisk litteraturöversikt: En strukturerad granskning av publicerad klinisk evidens relaterad till kärlsnaror och jämförbara enheter genomförs för att identifiera ny information om säkerhet, prestanda, kliniska tekniker eller nya risker.

- Årlig SOA-granskning (State-of-the-Art): En bedömning av kliniska riktlinjer, internationella standarder och konkurrenskraftiga tekniker utförs för att säkerställa fortsatt anpassning till aktuell klinisk och teknisk praxis.

- Kontinuerlig granskning av data gällande klagomål och biverkningar: Även om detta är en PMS-aktivitet snarare än PMCF, utvärderas viktiga fynd inom PMCF-processen för att avgöra om ytterligare klinisk uppföljning krävs.

Planerade PMCF-aktiviteter
För att samla in riktade verkliga bevis om Atrieve sats med kärlsnara planeras följande aktivitet:

- PMCF-läkarenkät:
En strukturerad enkät kommer att genomföras bland kliniska användare för att fånga upp deras erfarenheter av enheten, bedöma dess prestanda i rutinmässig praxis och identifiera eventuella observerade komplikationer eller oväntade händelser. Resultaten av enkäten kommer att analyseras och införlivas i PMCF-utvärderingsrapporten. Resultaten kommer att ligga till grund för beslut om behovet av ytterligare PMCF-aktiviteter eller uppdateringar av den kliniska utvärderingsrapporten (CER) och riskhanteringsrapporten (RMR).

Motivering för PMCF-metoden
Baserat på den nuvarande kliniska utvärderingen, litteraturevidens och erfarenheter efter utsläppande på marknaden har inga nya eller framväxande risker identifierats som skulle kräva en produktspecifik klinisk undersökning. Befintliga PMCF-aktiviteter, årliga litteratur- och SOA-granskningar som stöds av riktad återkoppling från läkare anses tillräckliga för att bekräfta fortsatt säkerhet och prestanda för denna väletablerade klass III-enhet.

PMCF-rapportering

En PMCF-rapport genereras vid definierade intervall och närhelst ny information blir tillgänglig som kan påverka nytta-risk-profilen. Alla PMCF-resultat sammanställs i den kliniska utvärderingsrapporten (CER), riskhanteringsrapporten (RMR) och andra processer efter utsläppande på marknaden efter behov.

# Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ

Enligt CER-029 Rev B identifieras tre huvudalternativ för att ta ut främmande föremål (FB) i hjärt-kärlsystemet. Konservativ behandling rekommenderas för asymptomatiska patienter eller högriskpatienter vid kirurgi, med noggrann övervakning och bilddiagnostik när intervention kan innebära större risker. Minimalt invasiva tekniker är den föredragna metoden, där öglesnaror, särskilt svanhalssnaror, används i stor utsträckning för både vanliga och komplexa uttagningar. Tången ger ett exakt grepp och är lämplig för svåra fall som frakturer eller inlagda enheter. Kirurgisk uttagning, såsom torakotomi eller sternotomi, är en sista utväg på grund av dess invasiva natur och högre patientrisk. Sammantaget utgör endovaskulär uttagning fortfarande standardvård, med behandling skräddarsydd efter patientens tillstånd och det främmande föremålets egenskaper.

# Föreslagen profil och utbildning för användare

Produkten är endast avsedd för användning medicinskt utbildad personal och får endast användas av kvalificerad personal som är insatt i tekniken.

# Harmoniserade standarder/vanliga specifikationer

| Argons efterlevnadsdatum/version | Standardtitel |
| --- | --- |
| Märkning |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicintekniska produkter – Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare. Etiketter, märkning och information som ska tillhandahållas – Del 1: Allmänna krav. |
| EN ISO 20417:2021 | Medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren |
| Allmänna standarder – Sterilisering |  |
| ISO 10555-1:2013 | Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk – Del 1: Allmänna krav |
| EN 556-1:2024 | Sterilisering av medicintekniska produkter. Krav på märkning av produkter med symbolen ”Sterilt” Krav på fabrikssteriliserade medicintekniska produkter |
| EN ISO 11135:2019 | Sterilisering av medicintekniska produkter – Etylenoxid – Del 1: Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter |
| AAMI TIR28:2016 | Produktanpassning och processekvivalens för sterilisering med etylenoxid |
| EN ISO 14644-1:2015 | Klassificering av luftrenhet, renrum och tillhörande kontrollerade miljöer. Del 1: Klassificering av luftrenhet |
| EN ISO 14644-2:2015 | Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer – Del 2: Övervakning och periodisk provning för renrums prestanda relaterade till luftrenhet av partikelkoncentrationen. |
| EN ISO 11737-1:2018 | Sterilisering av medicintekniska produkter – Mikrobiologiska metoder – Del 1: Bestämning av en population av mikroorganismer på produkter |
| EN ISO 10993-7:2022 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter. Restprodukter från sterilisering med etylenoxid |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Test av bakteriella endotoxiner |
| Allmänna standarder – Kvalitetssystem |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicintekniska produkter. Ledningssystem för kvalitet. Krav för regulatoriska ändamål |
| Riskhantering |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicintekniska produkter – Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter |
| Biologisk säkerhet |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 1: Utvärdering och prövning |
| EN ISO 10993-3:2014 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 3: Test av genotoxicitet, carcinogenicitet och reproduktionstoxicitet |
| EN ISO 10993-4:2017 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 4: Val av prövningsmetoder för interaktioner med blod |
| EN ISO 10993-5:2009 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 5: Prövning för cytotoxicitet in vitro |
| EN ISO 10993-10:2013 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 10: Prövning för irritation och hudsensibilisering |
| EN ISO 10993-11:2018 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 11: Prövning för systemisk toxicitet |
| EN ISO 10993-12:2021 | Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter – Del 12: Provberedning och referensmaterial |
| EN ISO 10993-17:2023 | Toxikologisk riskbedömning av ämnen i medicintekniska produkter |
| Klinisk utvärdering |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klinisk utvärdering: Vägledning för tillverkare och anmälda organ |
| Kontroll av utformningen |  |
| EN ISO 14971 | Medicintekniska produkter – Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter |
| Användbarhet |  |
| IEC 62366-1:2015 & IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicintekniska produkter – Tillämpning av användbarhetsteknik på medicintekniska produkter |
| Förpackning |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Förpackning för terminalt steriliserade medicintekniska produkter. Del 1: Krav på material, sterila barriärsystem och förpackningssystem. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Förpackning för terminalt steriliserade medicintekniska produkter. Del 2: Valideringskrav för formnings-, förseglings- och monteringsprocesser |
| EN ISO 2233:2001 | Förpackningar – Kompletta, fyllda transportförpackningar och enhetslaster – Villkor för prövning |
| ASTM D4169 :2022 | Standardpraxis för prestandatestning av transportförpackningar och system – |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standardiserad testmetod för detektering av stora läckor i medicinska förpackningar genom inre trycksättning (bubbelprov) – ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardiserad testmetod för detektering av tätningsläckage i porösa medicinska förpackningar genom färgpenetration – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standardiserad testmetod för tätningsstyrka hos flexibla barriärmaterial – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standardguide för accelererad åldring av sterila barriärsystem för medicintekniska produkter – ASTM F1980 |
| Klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Studier av klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion |
| Säkerhetsövervakning |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Riktlinjer för ett system för säkerhetsövervakning av medicintekniska produkter |

# Revideringshistorik

| Revidering | Datum | Beskrivning av ändring | Revision validerad av det anmälda organet? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22 maj 2022 | Ursprunglig intern utgåva – Inte validerad av BSI | ☒ Endast för internt bruk |
| B | 15 december 2025 | Första inlämning till BSI, för granskning | ☒ Ja Valideringsspråk: Engelska ☐ Nej (endast tillämpligt för klass IIa- eller vissa IIb-produkter för vilka SSCP ännu inte har validerats av det anmälda organet) |