ОБОБЩЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КЛИНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ОБКП)

SSCP-0005

Изваждаща се филтърна система за куха вена Option™ ELITE

TF-0053

TD-28

За публикуване в Eudamed

| РОЛЯ | ОТДЕЛ | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ |
| --- | --- | --- |
| Изготвено от | Регулаторни въпроси | Nadira Lotus (Надира Лотус) Мениджър, Надзор след пускане на пазара |

Таблица за подписи за одобрение

Настоящият документ трябва да бъде прегледан и одобрен от всички лица, посочени по-долу, или от техните упълномощени представители.

| РОЛЯ | ОТДЕЛ | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ |
| --- | --- | --- |
| Одобрение | Клинични въпроси | David Roe (Дейвид Роу) Автор на техническа медицинска документация |
| Одобрение | Осигуряване на качеството | James Stephens (Джеймс Стивънс) Старши директор, Операции по осигуряване на качеството |
| Одобрение | Регулаторен контрол | Scott Bishop (Скот Бишоп) Вицепрезидент, Глобални регулаторни въпроси и осигуряване на качеството |

История на редакциите

| Редакция | Дата | Раздели | Описание на редакциите | Заявка за изменение № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 август 2021 г. | Всички | Първоначален доклад само за вътрешна употреба | 00103865 |
| B | 25 август 2026 г. | Всички | Актуализация на ОБКП съгласно Регламента на ЕС за медицинските изделия | 08401 |

Съдържание

1.	Обхват на настоящото Обобщение на безопасността и клиничните показатели (ОБКП):	3

1.1.	Търговско наименование на изделието:	3

1.2.	Описание на изделието, базов UDI-DI и класификация на ЕС:	3

1.3.	Година на издаване на първия сертификат (CE), обхващащ изделието:	3

1.4.	Наименование, адрес и единен регистрационен номер (SRN) 
на производителя:	3

1.5.	Наименование и SRN на упълномощен представител:	4

1.6.	Име и единен идентификационен номер на нотифицирания орган:	4

2.	Предназначение на изделието	4

2.1.	Предназначение/предвидена употреба	4

2.2.	Показания/показание за употреба	5

2.3.	Предвидена популация пациенти	5

2.4.	Противопоказания	5

3.	Описание на изделието	6

3.1.	Описание на изделието	6

3.2.	Предишни варианти и техните различия	7

3.3.	Аксесоари и друго оборудване, използвани по време на поставяне или изваждане	7

4.	Рискове и предупреждения	8

4.1.	Остатъчни рискове и нежелани реакции	8

4.2.	Предупреждения и предпазни мерки	10

4.3.	Безопасност при ЯМР	12

4.4.	Други свързани аспекти на безопасността, включително обобщение на всички коригиращи действия във връзка с безопасността на място (FSCA, включително известията във връзка с безопасността (FSN)), ако е приложимо	13

5.	Обобщение на клиничната оценка и клиничното проследяване след пускането на пазара (PMCF)	13

5.1.	Обобщение на клиничните данни, свързани с еквивалентно изделие, ако е приложимо	13

5.2.	Обобщение на клиничните данни от проведените изследвания на изделието преди поставянето на СЕ маркировката, ако е приложимо	14

5.3.	Обобщение на клиничните данни от други източници, ако е приложимо	14

5.4.	Цялостно обобщение на клиничните показатели и безопасността	15

5.5.	Текущо или планирано клинично проследяване след пускането на пазара	17

6.	Възможни диагностични или терапевтични алтернативи	18

7.	Препоръчван профил и обучение за потребителите	19

8.	Хармонизирани стандарти/общи спецификации	19

9.	Б. Обобщение на безопасността и клиничните показатели за пациенти/неспециалисти	22

10.	История на редакциите	27

Обобщение на безопасността и клиничните показатели

Настоящото Обобщение на безопасността и клиничните показатели (ОБКП) има за цел да осигури публичен достъп до преглед на безопасността и клиничните показатели на изделието в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) 2017/745.

ОБКП не е предназначено да замени инструкциите за употреба или друга информация, предоставена от производителя, нито е предназначено да предоставя диагностични или терапевтични съвети.

Настоящото ОБКП включва информация, предназначена за здравни специалисти, както и специален раздел, написан за пациенти и непрофесионалисти.

# Обхват на настоящото Обобщение на безопасността и клиничните показатели (ОБКП):

# Търговско наименование на изделието:

Изваждаща се филтърна система за куха вена Option™ ELITE

# Описание на изделието, базов UDI-DI и класификация на ЕС:

| Наименование на изделието/описание | Модел/каталожен номер | GMDN код | EMDN код | Клас/правило за изделието съгласно Регламента на ЕС за медицинските изделия | Базов UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изваждаща се филтърна система за куха вена Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Правило 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Изваждаща се филтърна система за куха вена Option ELITE (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

# Година на издаване на първия сертификат (CE), обхващащ изделието:

Изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE е получила за първи път CE маркировка в Европа през юни 2016 г. съгласно Директива 93/42/ЕИО и се счита за заварено изделие.

# Наименование, адрес и единен регистрационен номер (SRN) на производителя:

| Информация за производителя |  |
| --- | --- |
| SRN на производителя: US-MF-000002324 | Наименование на производителя: Argon Medical Devices, Inc. |
| Име и фамилия на лицето за контакт: Scott Bishop (Скот Бишоп) | Имейл: RegCompliance@argonmedical.com |
| Телефонен номер: 903.675.9321 | Адрес: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 САЩ |

# Наименование и SRN на упълномощен представител:

| Информация за упълномощен представител |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Име на организацията-упълномощен представител: Emergo Europe |
| Информация за контакт: Отдел за надзор | Имейл: EmergoVigilance@ul.com |
| Телефонен номер: +31.70.345.8570 Факс:+31 (0)70 346 7299 | Адрес Улица, номер: 60 Westervoortsedijk Град: Arnhem Пощенски код: 6827 AT Държава: Нидерландия |

# Име и единен идентификационен номер на нотифицирания орган:

| Нотифициран орган |  |
| --- | --- |
| Име: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Адрес: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Нидерландия |
| Уебсайт: | www.bsigroup.com |
| Тел.: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Факс: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Номер на нотифицирания орган: | 2797 |

# Предназначение на изделието

Референтни номера на инструкциите за употреба:

P-2017-0205-00 M ред. A (изваждащ се филтър за куха вена Option ELITE, 100 cm)

P-2017-0184-00 M ред. A (изваждащ се филтър за куха вена Option ELITE, 70 cm)

# Предназначение/предвидена употреба

Изваждащата се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE е предназначена за предотвратяване на белодробна емболия (БЕ) чрез перкутанно поставяне в долната куха вена (ДКВ).

# Показания/показание за употреба

Изваждащата се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE е показана за предотвратяване на белодробна емболия (БЕ) чрез перкутанно поставяне в долната куха вена (ДКВ) при следните състояния:

- Белодробна тромбоемболия, когато антикоагулантите са противопоказани

- Неуспех на антикоагулантната терапия при тромбоемболично заболяване

- Спешно лечение след масивна белодробна емболия, при която очакваните ползи от конвенционалната терапия са намалени

- Хронична, рецидивираща белодробна емболия, при която антикоагулантната терапия е неуспешна или е противопоказана.

Изваждащата се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE може да бъде отстранена съгласно предоставените инструкции при пациенти, които вече не се нуждаят от филтър. Изваждането на филтъра може да се извърши само чрез югуларен подход.

Ангиографският съдов дилататор е предназначен да осигурява ангиографска визуализация и линейно измерване на съдовата система, когато се използва съвместно с въвеждането на рентгеноконтрастно вещество в кухата вена.

# Предвидена популация пациенти

Изваждащата се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE е предназначена за лица с анамнеза за хронична или рецидивираща белодробна тромбоемболия, при които антикоагулантната терапия е противопоказана или е неуспешна, както и за лица, нуждаещи се от спешно лечение след масивна белодробна емболия, при която очакваните ползи от конвенционалната терапия са намалени.

# Противопоказания

Изваждащата се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE не трябва да се имплантира, ако е налице някое от следните състояния:

- Пациентът има диаметър на долната куха вена, по-голям от 32 mm.

- Пациентът е изложен на риск от септична емболия.

- Пациентът има потвърдена бактериемия.

- Пациентът има известна свръхчувствителност към никелови или титанови сплави.

- Бременни пациентки, когато радиацията от флуороскопското изобразяване може да застраши плода. Рисковете и ползите трябва да бъдат внимателно оценени.

- За системата с дължина 100 cm югуларната ориентация не трябва да се използва при поплитеален достъп, а феморалната ориентация не трябва да се използва при антекубитален достъп. Използвайте само правилната ориентация на патрона за предвидения подход. Използването на неправилна ориентация на патрона при който и да е от двата подхода може да доведе до разполагане на филтъра в обърната ориентация, което може да причини тежки нежелани събития при пациентите.

Няма известни противопоказания за употребата на ангиографския съдов дилататор.

# Описание на изделието

# Описание на изделието

Филтърът за куха вена Option ELITE е предназначен за перкутанно въвеждане в долната куха вена (ДКВ). Изваждащият се филтър за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE е предназначен за предотвратяване на белодробна емболия (БЕ) и е само за еднократна употреба. Съдържанието се доставя стерилно след стерилизация с етиленов оксид (EO). Това изделие е потвърдено като непирогенно, което гарантира, че не произвежда вредни пирогенни вещества при употреба. Филтърът е рентгеноконтрастен, което позволява ясна визуализация на изделието по време на процедури за образна диагностика.

Системата от 70 cm е предназначена за въвеждане чрез югуларен или феморален достъп, а системата от 100 cm е предназначена за въвеждане чрез антекубитален или поплитеален достъп.

Самоцентриращият се изваждащ се филтър за долна куха вена Option ELITE е лазерно изрязан от тръба от никел-титанова сплав (нитинол). Изваждащият се филтър за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE се състои от нитинолови подпори с памет на формата, излизащи от централна зона, и е проектиран за оптимално улавяне на съсиреци. Шест (6) фиксиращи анкера (фиксиращи куки) са разположени в каудалната част на филтъра. Тези анкери са предназначени за фиксиране на филтъра към стената на съда. Изваждащият се филтър за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE е предназначен за употреба при диаметър на кухата вена до 32 mm. Кука за изваждане е разположена централно в краниалния край.

Изваждащият се филтър за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE в сгънато състояние е гъвкав и при разполагане се разширява до вътрешния диаметър на ДКВ. Филтърът упражнява насочена навън радиална сила върху луминалната повърхност на кухата вена, за да се осигурят правилно позициониране и стабилност.

Пакетираната система съдържа следните компоненти:

A. Интродюсер с катетърна обвивка

B. Ангиографски съдов дилататор

C. Тласкач с маркер за разполагане

D. Изваждаща се филтърна система за долната куха вена (ДКВ) Option™ ELITE в патрон

E. Капачка на обвивката

Системата включва филтър, поместен в патрон, интродюсер с катетърна обвивка с вътрешен диаметър 5 F и ангиографски съдов дилататор с отворен край, както и тласкач с маркер за разполагане.

Ангиографският съдов дилататор има странични отвори и 2 рентгеноконтрастни маркера, разположени на 32 mm един от друг (между маркерните ленти), които позволяват линейно измерване на долната куха вена и подпомагат ангиографската визуализация при въвеждане на рентгеноконтрастно вещество. Тласкачът придвижва филтъра през интродюсера с катетърна обвивка до маркера за разполагане и след това се използва за фиксиране на филтъра на място по време на освобождаването му от обвивката. Местоположението на дисталния край на интродюсера с катетърна обвивка може да се контролира чрез завъртане на цялото изделие, за да се позиционира интродюсерът с катетърна обвивка в центъра на кухата вена.

Патронът на филтъра съдържа изваждащия се филтър за долната куха вена (ДКВ) Option ELITE. На корпуса на патрона са отпечатани текст и цветни стрелки, които идентифицират ориентацията на монтажа, феморалната е отпечатана в зелено, а югуларната – в синьо. За системата с дължина 70 cm стрелката за желаното място на достъп трябва да сочи към хъба на интродюсера с катетърна обвивка. За системата с дължина 100 cm феморалната страна на патрона на филтъра се използва при феморален и поплитеален достъп, а югуларната страна на патрона на филтъра — при югуларен и антекубитален достъп. Стрелката за желаното място на достъп трябва да сочи към хъба на интродюсера с катетърна обвивка.

# Предишни варианти и техните различия

Option ELITE е изделие от второ поколение, разработено на базата на оригиналния филтър за куха вена Option. Основните промени в конструкцията включват намаляване на профила на филтъра и системата за въвеждане с цел подобряване на работата при извита анатомия. По-конкретно, Option използва три малки и три големи куки за задържане, докато Option ELITE включва шест малки куки за подобрена фиксация. Интродюсерът на обвивката също е модифициран, като плетената подсилваща обвивка (0,071") е заменена със спирално подсилена обвивка (0,073").

През 2015 г. е въведена система за въвеждане с дължина 100 cm, която позволява имплантиране чрез антекубитален и поплитеален достъп в допълнение към югуларния и феморалния достъп. Въпреки тези подобрения основните показания, материали и експлоатационни характеристики остават съпоставими при всички варианти, като се запазва съществената еквивалентност.

# Аксесоари и друго оборудване, използвани по време на поставяне или изваждане

Изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE се доставя като комплект за въвеждане с компоненти за перкутанно въвеждане и имплантиране на филтъра. Изделията за изваждане не са включени в комплекта за въвеждане.

Включени аксесоари в комплекта:

- Интродюсер с катетърна обвивка – използва се за насочване на филтъра до подходящото положение в долната куха вена (ДКВ).

- Ангиографски съдов дилататор – улеснява съдовия достъп и подпомага разширяването на съда за поставяне на обвивката.

- Тласкач с маркер за разполагане – използва се за придвижване и разполагане на филтъра от системата за въвеждане в целевото място в ДКВ.

- Филтър в патрон за разполагане – съдържа предварително заредения филтър Option ELITE, готов за въвеждане.

- Капачката на обвивката се доставя като част от комплекта за въвеждане.

Друго оборудване, използвано по време на поставянето или изваждането, според случая:

- За визуализация по време на процедурите по поставяне и изваждане на филтъра е необходимо флуороскопско оборудване за образна диагностика.

- Водачите, използвани при въвеждането, не са включени в комплекта за въвеждане на Option ELITE и трябва да бъдат избирани и използвани съгласно приложимите инструкции на производителя и процедурния подход.

- Изделията за изваждане, включително примки, катетри за изваждане и аксесоари, не са включени в комплекта за въвеждане на Option ELITE и трябва да се използват само когато са клинично показани и съгласно приложимите инструкции на производителя. Препоръчва се изваждането да се извършва през обвивки с размер най-малко 8 Fr.

Употреба в комбинация с други продукти:

- Филтърът Option ELITE е предназначен да действа като механично изделие за предотвратяване на рецидивираща белодробна емболия чрез прекъсване на миграцията на тромби в ДКВ.

- Изделието не съдържа и не доставя лекарствено вещество. Антикоагулантната или друга терапия се определя отделно от лекуващия лекар въз основа на клиничното състояние на пациента.

Комплектът за въвеждане на Option ELITE се доставя стерилен за еднократна употреба и е предназначен за употреба от обучени лекари или други медицински специалисти.

# Рискове и предупреждения

# Остатъчни рискове и нежелани реакции

Въпреки мерките за контрол на риска, въведени по време на проектирането, производството и клиничната употреба, изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE е свързана с остатъчни рискове, присъщи на имплантируемите филтри за куха вена и процедурите за тяхното поставяне, задържане и изваждане. Усложнения могат да възникнат по всяко време по време на имплантирането, през периода на престой на филтъра или по време на или след изваждането му.

Възможните нежелани странични ефекти и усложнения могат да включват, но не се ограничават до, следното:

- Рискове, свързани с изделието

  - Неправилно позициониране или ориентация, движение, миграция, накланяне или неправилно положение на филтъра в долната куха вена

  - Трудност или невъзможност за изваждане на филтъра след имплантиране, включително необходимостта от друга интервенция или метод на лечение за завършване на процедурата

  - Счупване, повреда, фрактура, деформация на изделието, миграция на компоненти или невъзможност за изваждане на имплантираното изделие

  - Усложнения, свързани с филтъра, включително перфорация, миграция, фрактура, наклон/неправилно положение, тромбоза или запушване на кухата вена, и усложнения, свързани с изваждането му

- Съдови и тромботични рискове

  - Тромбоемболични събития, включително нова или влошаваща се дълбока венозна тромбоза, остра или рецидивираща белодробна емболия, въздушна емболия или образуване на съсиреци във или около филтъра

  - Стеноза на кухата вена, частична или пълна оклузия на кухата вена, тромбоза на кухата вена, вазоспазъм или намален/нарушен кръвен поток

  - Увреждане на кухата вена или друг съд, включително перфорация, пенетрация, руптура, дисекация, екстравазация на контрастно вещество или увреждане на органи, съседни на кухата вена, което може да наложи медицинско, хирургично или интервенционно лечение

- Рискове, свързани с процедурата

  - Кървене, образуване на синини, хематом, хеморагични усложнения, изискващи трансфузия или медицинска интервенция, или други наранявания на мястото на съдов достъп, включително артериовенозна фистула или псевдоаневризма

  - Инфекция, евентуално изискваща медицинска или хирургическа намеса

  - Реакции към контрастни вещества, лекарства или анестезия, използвани по време на процедурата

  - Други сериозни клинични събития могат да включват дихателна недостатъчност или дихателна декомпенсация, сърдечна аритмия, миокарден инфаркт или коронарна исхемия, мозъчносъдов инцидент или друго неврологично събитие, бъбречна дисфункция или бъбречна недостатъчност, неврологичен дефицит, свързан със съдовия достъп, инфаркт, увреждане или недостатъчност на краен орган или смърт.

Тези рискове са добре документирани при изваждащите се филтри за долна куха вена и са оценени чрез клинични проучвания, публикувана литература и дейности по надзор след пускане на пазара. Честотата и тежестта на тези събития могат да варират в зависимост от състоянието на пациента, продължителността на имплантацията, съществуващия тромбоемболичен риск и клиничната практика. Тези събития могат да бъдат сериозни и да изискват хоспитализация, медицинско лечение, хирургична интервенция или интервенционно лечение. Въз основа на наличните клинични доказателства и прегледаните до момента данни от периода след пускане на пазара не са установени нови опасения за безопасността, които да изискват допълнителни мерки за контрол на риска или промени в текущата оценка на съотношението полза-риск за изделието Option ELITE.

Когато се използва в съответствие с предназначението, инструкциите за употреба и приложимите клинични насоки, установените остатъчни рискове се считат за приемливи по отношение на клиничната полза от намаляване на риска от белодробна емболия при пациенти, при които антикоагулантната терапия е противопоказана или неефективна. Лекуващият лекар може да извършва периодичен клиничен преглед на продължаващата необходимост от филтрация на ДКВ. При пациенти, при които първоначалният риск от белодробна емболия вече не е налице и за които изваждането на филтъра е клинично подходящо, може да се обмисли отстраняване на филтъра в съответствие с инструкциите за употреба, за да се намали потенциалът за усложнения, свързани с удължената продължителност на имплантацията. Решенията относно задържането или изваждането на филтъра трябва да бъдат индивидуализирани въз основа на общото клинично състояние на пациента, тромбоемболичния риск, антикоагулантния статус, анатомичните фактори и процедурните съображения.

# Предупреждения и предпазни мерки

Предупреждения:

- Съдържанието се доставя СТЕРИЛНО след стерилизация с етиленов оксид (EO). Не използвайте, ако опаковката или стерилната бариера е повредена или ако срокът на годност е изтекъл.

- Само за еднократна употреба при един пациент. Не използвайте повторно, не обработвайте повторно и не стерилизирайте повторно. Повторната употреба, повторната обработка или повторната стерилизация могат да нарушат структурната цялост на изделието и/или да доведат до повредата му, което от своя страна може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Повторната употреба, повторната обработка или повторната стерилизация могат също да създадат риск от замърсяване на изделието и/или да причинят инфекция на пациента или кръстосана инфекция, включително, но не само, предаване на инфекциозни заболявания от един пациент на друг. Замърсяването на изделието може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента.

- Когато инжектирате контрастно вещество през ангиографския съдов дилататор, не превишавайте максималното номинално налягане от 800 psi.

- След имплантирането на филтъра може да бъде затруднена всяка процедура по катетеризация, при която е необходимо изделие да премине през филтъра.

- Изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option ELITE се доставя заредена в патрон, на който е обозначена подходящата ориентация за феморален и югуларен достъп. Никога не зареждайте повторно напълно изваден филтър в патрона, тъй като това може да повлияе на неговата форма и функция и да доведе до неправилна ориентация на филтъра за избраното място за достъп. Никога не зареждайте (частично) изваден филтър в патрона, тъй като това може да повлияе на неговата форма и функция.

- Изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option ELITE трябва да се използва само от лекари и медицински специалисти, обучени в диагностични и интервенционни техники, като поставяне на филтри за куха вена.

- Съответно производителят или неговите дистрибутори няма да носят отговорност за каквито и да било преки или последващи щети или разходи, произтичащи от използването от необучен персонал.

- Хората с алергични реакции към никел-титанови сплави (нитинол) може да страдат от алергичен отговор към този имплант.

- Никога не придвижвайте водача и интродюсерната обвивка/дилататора и не разполагайте филтъра без флуороскопско ръководство.

- Ако се наблюдава голям тромб на първоначалното място за доставка, опитайте се да филтрирате доставката през алтернативно място. Малък тромб може да бъде заобиколен с помощта на водача и интродюсера.

- Никога не разполагайте наново неправилно разположен или изваден филтър.

- За стандартната процедура, след като филтърът Option™ ELITE бъде придвижен напред в обвивката, не изтегляйте назад и след това не придвижвайте напред повторно буталото, което може да причини преждевременно разполагане на филтъра.

- При стандартната процедура, след като маркерът за въвеждане на тласкача навлезе в металната тръба на патрона на филтъра, не изтегляйте и след това не придвижвайте повторно тласкача, тъй като това може да доведе до преждевременно разполагане на филтъра.

- При процедурата Over-the-Wire, след като маркерът за въвеждане на дилататора навлезе в металната тръба на патрона на филтъра, филтърът трябва да бъде напълно разположен и не може да бъде върнат обратно в обвивката.

- Системата от 100 cm е предназначена за поплитеален и антекубитален достъп. Югуларната ориентация не трябва да се използва за поплитеален достъп, а феморалната ориентация не трябва да се използва за антекубитален достъп.

- Не продължавайте с употребата, ако някой от компонентите бъде повреден по време на процедурата.

- Не автоклавирайте този продукт, тъй като това може да наруши неговата цялост и функционалност.

Предупреждения за изваждане на филтъра по избор:

- Не трябва да се използва прекомерна сила за изваждане на филтъра.

- Не трябва да се прави опит за изваждане на филтъра, ако в него има тромб, ДКВ или дълбоки вени.

- Изваждането на филтъра може да се извърши само чрез югуларния подход. Преди да се опитате да извадите филтъра от мястото за югуларен достъп, проверете дали куката за изваждане на филтъра е ориентирана в цефаладна посока – т.е. дали е насочена към мястото за югуларен достъп. Куката за изваждане в цефаладния край на филтъра е мястото за захващане на ендоваскуларна примка.

- Изваждането на филтъра трябва да се извършва само от лекари и медицински специалисти, обучени в перкутанни интервенционни техники.

- Никога не разполагайте повторно изваден филтър.

Предпазни мерки:

- Ако по време на който и да е етап от процедурата срещнете силна съпротива, прекратете процедурата и определете причината, преди да продължите.

- Изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option™ ELITE е тествана и квалифицирана с придружаващите я аксесоари. Използването на други аксесоари може да доведе до усложнения и/или до неуспешна процедура.

- Анатомичните отклонения могат да усложнят поставянето и разполагането на филтъра. Съобразяването с тези инструкции за употреба може да съкрати времето за поставяне и да намали вероятността от затруднения.

- Гръбначни деформации: важно е да се внимава, когато се обмисля имплантиране при пациенти със значителни кифосколиотични гръбначни деформации, тъй като долната куха вена може да следва общия ход на такива анатомични деформации.

- Компонентът „тласкач“ на това изделие съдържа следното вещество, определено като CMR 1B, в концентрация над 0,1 тегловни процента: кобалт; CAS № 7440-48-4; EC № 231-158-0. Настоящите научни доказателства подкрепят, че медицинските изделия, произведени от кобалтови сплави или сплави от неръждаема стомана, съдържащи кобалт, не причиняват повишен риск от рак или неблагоприятен репродуктивен ефект.

# Безопасност при ЯМР

Неклиничните изпитвания показват, че изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option™ ELITE е условно съвместима с ЯМР. Пациент с изваждаща се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option™ ELITE може безопасно да бъде подложен на ЯМР непосредствено след поставянето при следните условия:

- Статично магнитно поле от 3 Tesla

- Пространствено градиентно магнитно поле от 720 Gauss/cm

- Максимална усреднена за цялото тяло специфична погълната мощност (SAR) от 3,0 W/kg за 15 минути сканиране

При неклинични изпитвания изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option™ ELITE е предизвикала повишаване на температурата с не повече от 1,70°C при максимална усреднена за цялото тяло специфична скорост на абсорбция (SAR) от 3,0 W/kg за 15 минути ЯМР сканиране със скенер General Electric Healthcare с магнитно поле 3,0 Tesla. SAR, изчислена с помощта на калориметрия, е 2,8 W/kg. Качеството на изображението на ЯМР може да бъде компрометирано, ако зоната на интерес е в абсолютно същата област или относително близо до позицията на филтъра Option™ ELITE. Следователно може да се наложи оптимизиране на параметрите на образната диагностика с ЯМР, за да се компенсира наличието на този метален имплант.

# Други свързани аспекти на безопасността, включително обобщение на всички коригиращи действия във връзка с безопасността на място (FSCA, включително известията във връзка с безопасността (FSN)), ако е приложимо

Профилът на безопасност на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE е в съответствие с известните рискове, свързани с изваждащите се филтри за долна куха вена, включително миграция, фрактура, перфорация, тромбоза, емболизация, наклон на филтъра и усложнения, свързани с процедурите по изваждане.

През 2023 г. беше инициирано коригиращо действие за безопасност на място (FSCA), свързано с изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE, за да се отстрани потенциален проблем с работните характеристики на изделието, който би могъл да повлияе на предвидените работни характеристики на филтъра и да доведе до белодробна емболия. На засегнатите клиенти/потребители бяха издадени свързани известия за безопасност на място (FSN) в съответствие с приложимите регулаторни изисквания.

Данните от FSCA и последващите данни след пускане на пазара бяха прегледани като част от текущите дейности по наблюдение и бдителност след пускане на пазара. Въз основа на наличните данни, прегледани до момента, не е идентифициран нов сигнал за безопасност, който би изисквал допълнителни мерки за контрол на риска или промяна на текущото определяне на съотношението полза-риск.

Общият профил полза-риск на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE остава приемлив, когато се използва в съответствие с инструкциите за употреба.

# Обобщение на клиничната оценка и клиничното проследяване след пускането на пазара (PMCF)

# Обобщение на клиничните данни, свързани с еквивалентно изделие, ако е приложимо

Не са използвани клинични данни от еквивалентно изделие като основно доказателство в подкрепа на безопасността и клиничните показатели на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE. Клиничната оценка се основава на специфични за изделието клинични данни, подкрепени от съвременна научна литература за филтри за долна куха вена (ДКВ) и съответни данни от надзора след пускане на пазара.

Изделието Option ELITE е изваждащ се филтър за ДКВ с установена клинична история и дългогодишна клинична употреба. Когато е уместно, в клиничната оценка е прегледана публикувана литература за подобни изваждащи се филтри за ДКВ, за да се поставят резултатите за безопасност и показатели в контекста на съвременната медицинска практика; за оценката на съответствието обаче не е използвано формално доказване на еквивалентност.

# Обобщение на клиничните данни от проведените изследвания на изделието преди поставянето на СЕ маркировката, ако е приложимо

Не е приложимо. Не са установени клинични изследвания на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE, проведени преди поставянето на маркировката CE.

# Обобщение на клиничните данни от други източници, ако е приложимо

Допълнителни клинични доказателства в подкрепа на безопасността и клиничните показатели на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE са получени от публикувана литература за разглежданото изделие, актуална научна литература за изваждащи се филтри за ДКВ, данни от надзора след пускане на пазара и проследяването на безопасността, както и от планирани дейности по клинично проследяване след пускане на пазара. Тези източници подпомагат контекстуалното тълкуване на специфичните за изделието клинични доказателства и потвърждават, че известният профил на безопасност и работни характеристики продължава да се наблюдава по подходящ начин през целия жизнен цикъл на изделието.

Литературата за съответното изделие и литературата за сравними изделия се разглеждат като отделни, необединени потоци от контекстуални доказателства. Литературата за изделията за сравнение се използва за описание на съвременното ниво на медицинската практика и очакваните клинични модели при изваждащи се филтри за ДКВ, а литературата за разглежданото изделие се използва за оценка на съответствието с публикувания опит с изделието Option ELITE. Тези литературни източници не определят критериите за приемане, не заместват специфичните за изделието клинични доказателства и не определят независимо съответствието.

Публикуваната литература и регистрите на доказателства описват клиничната употреба на изваждащи се филтри за ДКВ при пациенти с риск от венозен тромбоемболизъм, противопоказания за антикоагулация, неуспешна антикоагулация или продължаваща нужда от защита от белодробна емболия. Тези данни предоставят контекст за очакваните резултати, като например поява на белодробна емболия (БЕ), дълбока венозна тромбоза (ДВТ), успех на изваждане, успех на поставяне, усложнения, свързани с филтъра, и смъртност, като същевременно се отчитат разликите в дизайна на проучването, риска за пациента, продължителността на проследяване, дефинициите на крайните точки и отчитането на времето на престой.

Данните от надзора след пускане на пазара и проследяването на безопасността също се преглеждат като част от текущия клиничен мониторинг и мониторинга след пускане на пазара. Тези източници включват тенденции в оплакванията, докладване за бдителност, преглед на коригиращи действия за безопасност на място, наблюдение на регулаторни бази данни и други резултати от надзора след пускане на пазара. Наличните доказателства от надзора след пускане на пазара и проследяването на безопасността не показват нови или възникващи сигнали за безопасност извън известните и предвидими рискове, свързани с изваждащите се филтри за ДКВ.

Планираните дейности за клинично проследяване след пускане на пазара включват общи методи за проследяване и целенасочена, проспективна дейност, базирана на проучване от ниво 4. Проучването е обсервационно и неинтервенционално и е предназначено да събира структурирана информация за проследяване при рутинна клинична употреба, включително продължителност на престоя, статус на изваждане, резултати за безопасност, свързани с филтрирането, и ключови клинични резултати. Тези дейности са предназначени да подпомогнат непрекъснатото наблюдение на жизнения цикъл и откриването на сигнали и не са предназначени да установяват отделни твърдения за дългосрочна производителност.

Общите количествени резултати за безопасност и ефективност от специфични за изделието клинични изпитвания и набори от данни за клинично проследяване след пускане на пазара са обобщени в раздел 5.4. Следователно раздел 5.3 е ограничен до ролята на други източници на клинични данни и текущото генериране на доказателства след пускане на пазара в подкрепа на контекстуалната интерпретация и продължаващото потвърждаване на профила полза-риск.

# Цялостно обобщение на клиничните показатели и безопасността

Клиничната оценка на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE се основава на съвкупността от налични клинични доказателства, включително данни от клинични изпитвания, специфични за изделието, данни от регистъра за клинично проследяване след пускане на пазара, публикувана литература за съответното изделие, литература за сравними изделия, отразяваща съвременното ниво на медицинските познания, както и данни от надзора след пускане на пазара и проследяването на безопасността.

В обобщените за това изделие набори от данни от клиничните изпитвания и последващото клинично проследяване след пускане на пазара, следните количествени резултати подкрепят клиничните показатели и безопасност:

| Клинична крайна точка | Количествен резултат | Тълкуване |
| --- | --- | --- |
| Поставяне/технически успех | 99,9% обединени; 95% доверителен интервал 99,3–100 | Подпомага успешното поставяне на филтъра при клинични условия на употреба. |
| Успех на изваждането сред случаи с поне един опит за изваждане | 98,2% обединени; 95% доверителен интервал 96,2–99,3 | Подпомага висок успех на изваждане, когато изваждането е клинично показано и е направено. |
| Рецидивираща белодробна емболия (БЕ) | 3,1% обединени; 95% доверителен интервал 2,0–4,6 | Под предварително зададения критерий за приемане ≤6%. |
| Нова или влошаваща се дълбока венозна тромбоза (ДВТ) | 8,7% обединени; 95% доверителен интервал 7,0–10,8 | Тълкувано в контекст, защото предварително дефинираният числен критерий се прилага за оклузивна тромбоза на мястото на достъп ≤3%, докато тази обединена крайна точка обхваща по-широки нови или влошаващи се събития на дълбока венозна тромбоза. |
| Усложнения, свързани с филтъра | 1,1% обединени; 95% доверителен интервал 0,8–1,5 | В съответствие с определената крайна точка за усложнения, свързани с филтъра, включително миграция, фрактура, наклон >15°, перфорация на кухата вена, тромбоза/оклузия на кухата вена и усложнения, свързани с изваждането. |

Смъртността е оценена в клиничната оценка като клинично значим резултат за безопасността и е включена в планираните дейности по PMCF за продължаващо наблюдение на съотношението полза-риск. Смъртността по всякаква причина се интерпретира в контекста на основната популация пациенти с висок риск от тромбоемболия, съпътстващите заболявания и вариабилността в проследяването и не се представя като крайна точка за работните характеристики на изделието или като твърдение за клинична полза. Предварително дефинираният критерий за безопасност се прилага за смъртност, свързана с изделието или процедурата, а не за смъртност по всякаква причина. Въз основа на наличните клинични доказателства, данни след пускане на пазара и от бдителността, не е идентифициран специфичен за изделието сигнал за смъртност.

Обобщените резултати бяха подкрепени от последователни констатации от проучването PRESERVE и ретроспективния регистър на Университета в Индиана, включително висока успеваемост при поставянето и изваждането и честота на БЕ под предварително определения критерий за работни характеристики и безопасност. Констатациите за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) бяха интерпретирани в клиничен контекст, тъй като численият критерий се прилага за оклузивна тромбоза в мястото на достъп, а не за всички резултати от ДВТ, а честотата на усложнения, свързани с филтъра, остана в съответствие с известния рисков профил за изваждащи се филтри за ДКВ.

Наблюдаваният профил на безопасност е в съответствие с известните и предвидими рискове за изваждащи се филтри за долна куха вена. Съобщените събития на ниво компонент включват перфорация, миграция, фрактура, кавална тромбоза/оклузия и усложнения, свързани с изваждането. Не е установено неочаквано групиране, зависимо от времето механично разграждане или нов специфичен за изделието сигнал за безопасност в клиничните доказателства, данните след пускане на пазара и от бдителността.

Тези открития подкрепят очакваната клинична полза от намаляване на риска от клинично значима белодробна емболия чрез предотвратяване на миграцията на тромби в долната куха вена при подходящо подбрани пациенти, когато се използва в съответствие с инструкциите за употреба. Не се правят никакви твърдения за клинична полза, превъзходство или независими дългосрочни резултати извън предвидената цел.

За по-нататъшно характеризиране на резултатите при клинично значими продължителности на имплантиране бяха използвани стратифицирани анализи на времето на престой. Успехът при изваждането остана висок в рамките на 175 дни и след това. Някои находки за белодробна емболия, дълбока венозна тромбоза, кавална тромбоза и кавална оклузия са числено по-високи при стратите с по-дълъг престой; тези находки обаче са интерпретирани в контекста на известните времезависими модели на риск за изваждащи се филтри за ДКВ и основния риск за пациента. Те, поотделно, не оказват неблагоприятно влияние върху общия профил полза-риск.

Въз основа на наличните количествени клинични доказателства, планираните и текущите дейности по клинично проследяване след пускане на пазара и продължаващия надзор след пускане на пазара общият профил полза-риск на изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE остава благоприятен и приемлив за предназначението ѝ, когато се използва при подходящо подбрани пациенти в съответствие с инструкциите за употреба.

# Текущо или планирано клинично проследяване след пускането на пазара

Дейностите по клинично проследяване след пускане на пазара за изваждащата се филтърна система за куха вена Option ELITE се провеждат с цел непрекъснато потвърждаване на безопасността и клиничните показатели на изделието през целия му жизнен цикъл и гарантиране, че профилът полза-риск остава приемлив.

Дейностите по PMCF включват общи методи за PMCF, като систематични и периодични прегледи на съответната публикувана научна литература, както и непрекъснато събиране и оценка на данни след пускане на пазара, получени от оплаквания, докладване във връзка с проследяването на безопасността, коригиращи действия за безопасност на място и коригиращи и превантивни действия. Съответните национални и международни бази данни за проследяване на безопасността също се наблюдават с цел подпомагане на откриването на сигнали и анализа на тенденциите.

В допълнение към общите методи за PMCF, ще бъде проведено целенасочено, проспективно проучване за PMCF ниво 4 за изделието Option ELITE. Проучването е обсервационно и неинтервенционално, ще бъде проведено от лекуващи лекари или клинични обекти, използвайки рутинни проследяващи данни или данни от медицински досиета, и е предназначено за по-нататъшно характеризиране на безопасността и ефективността при рутинна клинична употреба, включително случаи на удължен престой.

Проучването ще включва възрастни пациенти, имплантирани в съответствие с инструкциите за употреба, и ще събира следните клинични крайни точки и контекстуални променливи:

- Поставяне/технически успех, включително успешно поставяне на филтър при рутинна клинична употреба

- Статус на изваждане и успех на изваждането сред случаи с поне един опит за изваждане

- Рецидивираща белодробна емболия (БЕ)

- Нова или влошаваща се дълбока венозна тромбоза (ДВТ)

- Смъртност, където е известна

- Усложнения, свързани с филтъра, включително миграция, фрактура, наклон над 15 градуса, перфорация на кухата вена, тромбоза или оклузия на кухата вена и усложнения, свързани с изваждането

- Продължителност на престоя, включително случаи на удължен престой

Планиран е целеви размер на извадката от 300 участници, за да се подпомогне описателната оценка, откриването на сигнали, наблюдението на тенденциите и представянето в очакваните разпределения на времето на престой.

Резултатите от проучването ще бъдат анализирани описателно и интерпретирани с помощта на предварително дефинирани критерии за клинични показатели и безопасност, най-съвременни показатели и наблюдавани тенденции. Не са дефинирани отделни критерии за приемане за случаи на удължен престой, тъй като те представляват предвидима вариация в клиничната практика, а не отделно предвидено условие за изпълнение.

Очаква се проучването да започне след финализиране и изпълнение на дейността, като записването ще отнеме приблизително 12 до 24 месеца, а първоначалните данни ще бъдат налични приблизително 12 месеца след започване на проучването. Резултатите ще бъдат оценявани като част от текущия клиничен надзор и надзора след пускане на пазара и ще бъдат използвани в подкрепа на непрекъснатата оценка на безопасността, клиничните показатели, съотношението полза-риск, ефективността на мерките за контрол на риска и необходимостта от допълнителни действия.

Проучването от ниво 4 е пропорционална, потвърждаваща дейност през жизнения цикъл и не се провежда поради установен недостатък в базата от клинични доказателства. Допълнителни действия по PMCF могат да бъдат предприети, ако нова информация или нововъзникващи тенденции показват потенциална промяна в безопасността или показателите на изделието.

Информация от регистри, многоцентрови проучвания и ретроспективни анализи също се преглежда, когато е налична, за да се осигури допълнителен контекст относно показателите на изделието и клиничните резултати.

# Възможни диагностични или терапевтични алтернативи

Съществуват няколко диагностични и терапевтични възможности за превенция и лечение на венозен тромбоемболизъм, в зависимост от клиничното състояние на пациента. Фармакологичната антикоагулация остава стандартната терапия от първа линия, но може да е противопоказана при определени пациенти.

В избрани случаи могат да се обмислят алтернативни интервенции като тромболиза или хирургична или механична тромбектомия, особено в тежки или животозастрашаващи ситуации. Предлагат се и други филтри за долна куха вена, които могат да се различават по дизайн и характеристики на клиничната употреба.

Филтрите за долна куха вена, включително изделието Option ELITE, се използват при определени пациенти, когато антикоагулантната терапия е противопоказана, не е дала резултат или трябва да бъде прекратена. Изборът и употребата на изделието се основават на индивидуална оценка на пациента и клинична преценка.

# Препоръчван профил и обучение за потребителите

Изваждащата се филтърна система за долна куха вена (ДКВ) Option ELITE трябва да се използва само от лекари или медицински специалисти, обучени в диагностични и интервенционни техники, като поставяне на филтри за куха вена.

# Хармонизирани стандарти/общи спецификации

Документите, изброени по-долу, включват приложими хармонизирани стандарти, други приложени стандарти и насоки, използвани в подкрепа на съответствието със съответните изисквания на Регламента за медицинските изделия. Не всички изброени документи са хармонизирани стандарти или общи спецификации. За това изделие не са установени приложими общи спецификации съгласно Регламент (ЕС) 2017/745. Включени са наследени насоки на MEDDEV и приложими насоки на MDCG, където се използват, за подпомагане на клиничната оценка, клиничното проследяване след пускане на пазара, наблюдението след пускане на пазара и процесите на бдителност.

| Категория | Стандарт/насоки | Обхват и релевантност |
| --- | --- | --- |
| Етикетиране и предоставена информация | EN ISO 15223-1:2021 + A1:2025 | Посочва символите, използвани върху етикетите на медицинските изделия, за да се подпомогне ясна и последователна комуникация на информация за безопасност и регулаторни мерки. |
|  | EN ISO 20417:2021 | Определя изискванията за информацията, предоставяна от производителя, за да се гарантира безопасна и ефективна употреба на изделието през целия му жизнен цикъл. |
| Стерилизация и микробиологична безопасност | EN 556-1:2024 | Установява изисквания за изделия, етикетирани като стерилни, и подпомага проверката на терминалната стерилизация. |
|  | EN ISO 11135:2014 + A1:2019 | Определя изискванията за валидиране и рутинен контрол за процеси на стерилизация с етиленов оксид. |
|  | EN ISO 11737-1:2018 | Описва методи за определяне на микробната популация върху медицински изделия преди стерилизация. |
|  | EN ISO 10993-7:2022 | Предоставя насоки относно допустимите граници и оценка на остатъците от стерилизация с етиленов оксид. |
|  | AAMI ST72:2019 | Друг приложен стандарт, отнасящ се до тестването на бактериални ендотоксини, в подкрепа на безопасността на пирогените за приложимите изделия. |
|  | ISO 14644-1:2015 | Определя класификацията на чисти помещения и контролирана среда по концентрация на частици, където е приложимо за производствен контрол. |
|  | ISO 14644-2:2015 | Определя изискванията за мониторинг на работните характеристики на чистите помещения, когато е приложимо за контролирани производствени среди. |
| Управление на качеството и управление на риска | EN ISO 13485:2016 + A11:2021 | Определя изискванията за система за управление на качеството, приложима за проектирането, производството и дейностите след пускане на пазара на медицински изделия. |
|  | EN ISO 14971:2019 + A11:2021 | Установява систематичен процес за идентифициране, оценка, контрол и наблюдение на рисковете, свързани с медицинските изделия. |
| Интраваскуларни катетри и съдови импланти | EN ISO 10555-1:2023 | Определя общи изисквания за стерилни, еднократни интраваскуларни катетри, когато е приложимо за компонентите на системата за доставяне. |
|  | EN ISO 11070:2014/Amd 1:2018 | Определя изискванията за стерилни интраваскуларни интродюсери, дилататори и водачи за еднократна употреба, когато е приложимо за компонентите за въвеждане на изделието. |
|  | EN ISO 25539-1:2017 | Отнася се за изискванията за ендоваскуларни изделия, свързани с безопасността и експлоатационните характеристики на съдовите импланти. |
|  | EN ISO 25539-3:2011 | Отнася се за изискванията за филтри за куха вена, свързани с проектирането, експлоатационните характеристики и оценката на безопасността. |
|  | EN ISO 80369-7:2021 | Определя изискванията за конектори с малък диаметър за интраваскуларни или хиподермични приложения, където е приложимо. |
|  | EN ISO 80369-20:2024 | Този стандарт определя общи методи за изпитване на конектори с малък отвор, използвани в здравни приложения, където е приложимо. |
| Биологична безопасност | EN ISO 10993-1:2025 | Предоставя рамка за биологична оценка на медицински изделия въз основа на естеството и продължителността на телесен контакт. |
|  | EN ISO 10993-5:2009 + A11:2025 | Определя методи за изпитване за оценка на цитотоксичността in vitro. |
|  | EN ISO 10993-10:2023 | Отнася се за оценката на потенциала за дразнене и сенсибилизация. |
|  | EN ISO 10993-11:2018 | Определя изискванията за изпитване на системна токсичност. |
|  | EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Отнася се за селекцията на тестове за взаимодействия с кръв, включително съображения за хемосъвместимост за медицински изделия, които влизат в контакт с кръв. |
|  | EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Определя изискванията за подготовка на пробите и референтни материали, използвани при биологични тестове за оценка. |
|  | EN ISO 10993-17:2023 + A1:2025 | Предоставя принципи за оценка на токсикологичния риск на съставките на медицинските изделия в подкрепа на оценката на биологичната безопасност. |
|  | EN ISO 10993-18:2020 + A1:2023 | Отнася се за химичната характеристика на материалите на медицинските изделия в рамките на процеса на управление на биологичния риск. |
| Клинична оценка | MEDDEV 2.7/1, ред. 4 | Насоки, използвани в подкрепа на методологията за клинична оценка. |
|  | MDCG 2020-6 | Предоставя насоки относно достатъчни клинични доказателства за съществуващи изделия съгласно Регламент (ЕС) 2017/745. |
| Насоки за ОБКП / PMCF | MDCG 2019-9, ред. 1 | Предоставя насоки за изготвянето, валидирането и публичната достъпност на Обобщението на безопасността и клиничните показатели. |
|  | MDCG 2020-7 | Предоставя насоки за шаблона за план за клинично проследяване след пускане на пазара. |
|  | MDCG 2020-8 | Предоставя насоки за шаблона за доклад за оценка на клиничното проследяване след пускане на пазара и за продължаваща оценка на клиничната безопасност и ефективност. |
| Инженеринг на използваемостта | EN IEC 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020 | Определя процес на инженерство на използваемостта за идентифициране и смекчаване на рисковете, свързани с употребата. |
| Опаковка и срок на годност | EN ISO 11607-1:2020 + A1:2023 | Определя изискванията за материали, стерилни бариерни системи и опаковъчни системи. |
|  | EN ISO 11607-2:2020 + A1:2023 | Определя изискванията за валидиране на процесите на опаковане. |
|  | ASTM F1980-2021 | Друг приложен стандарт, предоставящ насоки за изследвания на ускорено стареене в подкрепа на твърденията за срок на годност. |
| Надзор след пускане на пазара / PMCF | MEDDEV 2.12/2, ред. 2 | Ръководство, използвано в подкрепа на дейностите по клинично проследяване след пускане на пазара, за да се потвърдят продължаващата безопасност и клиничните показатели. |
| Проследяване на безопасността | MEDDEV 2.12/1, ред. 8 | Ръководство, използвано в подкрепа на процесите за проследяване на безопасността на медицинските изделия и докладването на сериозни инциденти и коригиращи действия за безопасност на място. |

# Б. Обобщение на безопасността и клиничните показатели за пациенти/неспециалисти

Наименование на изделието: Изваждаща се филтърна система за куха вена Option ELITE
Документ: Обобщение на безопасността и клиничните показатели
Дата на издаване: 25 август 2026 г.

Защо е написано това обобщение

Това обобщение обяснява за какво се използва филтърът Option ELITE и какво е известно за неговата безопасност. Написано е на разбираем език за пациентите и обществеността.

Това обобщение не замества съвета от Вашия лекар. Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно Вашето здраве или лечение.

Информация за изделието

Наименование на изделието:
Изваждаща се филтърна система за куха вена Option™ ELITE

Производител:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd
Athens, Texas 75751
САЩ

Първа маркировка CE в Европа:
юни 2016 г.

Таблицата по-долу съдържа наименованията на изделията, каталожните номера и идентификационните кодове на изделията.

| Наименование на изделието/описание | Модел/каталожен номер | GMDN код | EMDN код | Клас/правило за изделието съгласно Регламента на ЕС за медицинските изделия | Базов UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изваждаща се филтърна система за куха вена Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Правило 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Изваждаща се филтърна система за куха вена Option ELITE (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

За какво се използва изделието?

Филтърът Option ELITE помага да се намали вероятността кръвен съсирек да достигне до белите дробове. Кръвен съсирек в белите дробове се нарича белодробна емболия или БЕ. Белодробната емболия може да бъде много сериозна.

Филтърът се поставя в голяма вена в корема. Тази вена се нарича долна куха вена или ДКВ. ДКВ пренася кръвта от краката обратно към сърцето.

Филтърът работи като малка мрежа. Той улавя кръвни съсиреци, но все пак позволява на кръвта да тече през вената.

Кога се използва изделието?

Филтърът може да се използва, когато лекарство за разреждане на кръвта не може да се използва безопасно, не действа според очакванията или трябва да бъде спряно по медицински причини. Може да се използва и когато е необходимо спешно лечение след масивна белодробна емболия и очакваната полза от стандартното лечение е намалена.

Само лекар може да реши дали този филтър трябва да се използва.

За кого е предназначено изделието?

Филтърът Option ELITE може да се използва при възрастни с кръвни съсиреци, които могат да достигнат до белите дробове. Може да се използва, когато лекарството за разреждане на кръвта не може да се използва безопасно, не действа достатъчно добре или трябва да бъде спряно. Може да се използва и при спешни случаи, след като голям кръвен съсирек достигне белите дробове, когато обичайното лечение може да не е достатъчно ефективно.

Кога не трябва да се използва изделието?

Филтърът не трябва да се използва, ако:

- Голямата вена, наречена ДКВ, е твърде широка, за да може филтърът да бъде поставен безопасно

- Пациентът има кръвна инфекция или е изложен на риск от заразени съсиреци, пътуващи в кръвта

- Пациентът е алергичен към никел или титан, които са метали във филтъра

- Пациентката е бременна и рентгеновите лъчи могат да навредят на нероденото бебе

Вашият лекар ще реши дали това изделие е подходящо за Вас.

Какво представлява изделието и как действа?

Филтърът Option ELITE е малко метално изделие. Поставя се в голяма вена с помощта на малка тръбичка. Не е необходима хирургическа намеса.

Изработен е от гъвкав метал, наречен никел-титан. Това помага на филтъра да се отвори и да остане на мястото си във вената.

Филтърът улавя кръвни съсиреци, така че те да не достигат до белите дробове. При някои пациенти филтърът може да бъде отстранен по-късно, когато вече не е необходим. Ако филтърът вече не е необходим и отстраняването му е безопасно и подходящо, лекарите трябва да обмислят отстраняването му в рамките на препоръчителния период за отстраняване, описан в инструкциите за употреба.

Изделието не съдържа лекарствено вещество. Той действа, като физически улавя съсиреците.

Какви материали докосват тялото?

Филтърът е изработен от никел-титанов метал. Той също така има части, които помагат на лекарите да го видят на рентгенови снимки.

Как изделието се използва безопасно?

Само обучени лекари поставят и отстраняват филтъра.

Лекарите използват специално рентгеново оборудване, за да насочат филтъра към правилното място.

Пациентите не е необходимо да носят никакво оборудване. Следвайте инструкциите на Вашия лекар преди и след процедурата.

Рискове и предупреждения

Всички медицински лечения крият някои рискове. Възможните проблеми с филтрите за куха вена могат да включват:

- Филтърът се движи, накланя или е неправилно позициониран

- Повреда на филтъра, включително счупване, промяна на формата или проблеми с отстраняването му

- Образуване на кръвни съсиреци във или около филтъра, в краката или в голямата вена, където е поставен филтърът

- Болка, посиняване, кървене или инфекция на мястото на поставяне или отстраняване на филтъра

- Травма на вената или близките органи, която може да се нуждае от медицинско лечение, операция или друга процедура

- Алергична реакция към контрастно вещество, лекарство, анестезия, никел или титан

- Сериозни събития, като проблеми с дишането, сърдечни проблеми, симптоми, подобни на инсулт, проблеми с бъбреците или смърт

Не всеки пациент ще има тези проблеми. Някои проблеми могат да бъдат сериозни. Вашият лекар ще следи за тях и ще Ви помогне при необходимост.

Обадете се на Вашия лекар, ако забележите необичайни симптоми или се чувствате зле след процедурата.

Важна информация за безопасност

Кажете на Вашия лекар, ако:

- Имате алергия към метали като никел или титан

- Имате инфекция на кръвта

- Бременна сте или смятате, че може да сте бременна

Вашият лекар може да Ви помоли да ограничите някои дейности за кратко време след поставянето на филтъра.

Възможно е да можете да се подложите на магнитнорезонансно изследване (ЯМР) с този филтър, но само ако се спазват определени правила за безопасност. Преди всяко ЯМР изследване уведомете Вашия лекар или персонала по ЯМР, че имате филтър Option ELITE.

Взети ли са мерки за безопасност?

Да. През 2023 г. компанията предприе мярка за безопасност, тъй като възможен проблем с работата на изделието можеше да повлияе на функционирането на филтъра по предназначение и да увеличи риска кръвен съсирек да достигне до белите дробове. Компанията прегледа проблема и продължава да наблюдава информацията за безопасност след пускането на изделието на пазара. Въз основа на прегледаната до момента информация не са открити нови опасения за безопасността.

Това събитие е било разгледано като част от текущия мониторинг на безопасността. Въз основа на наличната информация, ползите и рисковете от филтъра Option ELITE остават приемливи, когато се използва по предназначение.

Вашият лекар може да ви даде повече подробности, ако е необходимо.

Откъде знаем, че изделието е безопасно и работи?

Информацията за безопасността и употребата на филтъра Option ELITE идва от:

- Лабораторни изследвания

- Употреба при пациенти

- Медицински изследвания на този филтър и подобни филтри

- Оплаквания, докладвани проблеми и текущи проверки за безопасност след продажбата на изделието

Тези източници показват, че изделието работи според очакванията, когато се използва правилно. Клиничната информация показва висок успех при поставянето и отстраняването на филтъра. Оплакванията, докладваните проблеми и текущите проверки за безопасност след продажбата на изделието не откриха нов проблем с безопасността въз основа на прегледаната до момента информация.

Как се проверява безопасността с течение на времето?

Производителят продължава да наблюдава безопасността на изделието след пускането му на пазара. Това включва преглед на оплаквания, докладвани проблеми, медицински проучвания, действия за безопасност и последваща информация от лекари или клинични обекти, когато е налична.

- Разглеждане на оплаквания и докладвани проблеми

- Преглед на медицински изследвания

- Предприемане на действия, ако възникнат опасения за безопасността

- Лекарите могат също да предоставят последваща информация за пациентите, които са получили филтъра.

Тези дейности помагат да се поддържа актуална информацията за безопасност. Те също помагат да се потвърди, че изделието продължава да работи по предназначение.

Какви други лечения са налични?

Лекарите обикновено първо опитват лекарства за разреждане на кръвта, за да лекуват кръвни съсиреци.

Ако не могат да се използват разредители на кръвта, други опции могат да включват:

- Лекарства, които разграждат съсиреци при спешни случаи

- Специални процедури или хирургическа намеса в някои случаи

Вашият лекар ще Ви обясни кой вариант е най-подходящ за Вас.

Кой използва изделието?

Филтърът Option ELITE се използва само от обучени лекари. Пациентите не поставят и не отстраняват филтъра сами.

# История на редакциите

| Редакция | Дата на издаване | Описание на промяната | Редакцията утвърдена ли е от нотифицирания орган? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 август 2021 г. | Първоначално издаване на ОБКП. | Не; първоначална версия преди валидирането от нотифицирания орган. |
| B | 25 август 2026 г. | Окончателното ОБКП е публикувано за обществен достъп | ☒ Да Валидиране на езика: английски Валидирано от нотифицирания орган на английски език в съответствие с препоръките на MDCG 2019-9, раздел 9. |