SÚHRN PARAMETROV BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU (SSCP)

SSCP-0005

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option™ ELITE

TF-0053

TD-28

Na publikáciu v Eudamed

| ÚLOHA | ÚRAD | MENO/TITUL |
| --- | --- | --- |
| Príprava | Regulačné záležitosti | Nadira Lotus Manažérka, dohľad po uvedení na trh |

Schvaľovacia podpisová matica

Tento dokument musia posúdiť a schváliť všetci nižšie uvedení zodpovední pracovníci alebo ich splnomocnení zástupcovia.

| ÚLOHA | ÚRAD | MENO/TITUL |
| --- | --- | --- |
| Schválenie | Klinické záležitosti | David Roe Špecialista na medicínsku dokumentáciu |
| Schválenie | Kvalita | James Stephens Hlavný riaditeľ pre prevádzku kvality |
| Schválenie | Regulačné | Scott Bishop Viceprezident pre globálne RA a QA |

História revízií

| Revízie | Dátum | Sekcie | Popis revízií | Žiadosť o zmenu # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10. augusta 2021 | Všetko | Úvodná správa len na interné použitie | 00103865 |
| B | 25. augusta 2026 | Všetko | Aktualizácia SSCP podľa nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach (MDR) | 08401 |

Obsah

1.	Rozsah tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP)	3

1.1.	Obchodný názov pomôcky	3

1.2.	Opis, základný UDI-DI a EÚ klasifikácia pomôcky	3

1.3.	Rok, v ktorom bol pre pomôcku vydaný prvý certifikát (CE)	3

1.4.	Názov, adresa a SRN výrobcu	3

1.5.	Meno oprávneného zástupcu a SRN	4

1.6.	Názov a jedinečné identifikačné číslo NO	4

2.	Zamýšľané použitie pomôcky	4

2.1.	Zamýšľaný účel/zamýšľané použitie	4

2.2.	Indikácie/Indikácia na použitie	4

2.3.	Zamýšľaná populácia pacientov	5

2.4.	Kontraindikácie	5

3.	Opis pomôcky	5

3.1.	Opis pomôcky	5

3.2.	Predchádzajúce varianty a ich rozdiely	6

3.3.	Príslušenstvo a iné vybavenie používané počas zavádzania alebo vyberania	7

4.	Riziká a varovania	8

4.1.	Zvyškové riziká a nežiaduce vedľajšie účinky	8

4.2.	Varovania a bezpečnostné upozornenia	9

4.3.	Bezpečnosť pri magnetickej rezonancii	11

4.4.	Ďalšie relevantné aspekty bezpečnosti vrátane prípadného súhrnu akýchkoľvek bezpečnostných nápravných opatrení (FSCA vrátane FSN)	11

5.	Súhrn klinického hodnotenia a postmarketingového klinického sledovania (PMCF)	12

5.1.	Prípadný súhrn klinických údajov súvisiacich s ekvivalentnou pomôckou	12

5.2.	Prípadný súhrn klinických údajov z vykonaných vyšetrení pomôcky pred 
značením CE	12

5.3.	Prípadný súhrn klinických údajov z iných zdrojov	12

5.4.	Celkový súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu	13

5.5.	Pokračujúce alebo plánované klinické sledovanie po uvedení na trh	15

6.	Možná diagnostika alebo terapeutické alternatívy	16

7.	Navrhovaný profil a školenie pre používateľov	17

8.	Harmonizované normy/bežné špecifikácie	17

9.	B. Zhrnutie bezpečnosti a výkonu pre pacientov/laickú verejnosť	20

10.	História revízií	24

Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu

Cieľom tohto súhrnu o bezpečnosti a klinickej výkonnosti (SSCP) je poskytnúť verejnosti prístup k prehľadu o bezpečnosti a klinickej výkonnosti zdravotníckeho prostriedku v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2017/745.

SSCP nie je určený na nahradenie návodu na použitie ani iných informácií poskytnutých výrobcom, ani nie je určený na poskytovanie diagnostických alebo terapeutických rád.

Tento SSCP obsahuje informácie určené pre zdravotníckych pracovníkov, ako aj samostatnú časť určenú pre pacientov a laickú verejnosť.

# Rozsah tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP)

# Obchodný názov pomôcky

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option™ ELITE

# Opis, základný UDI-DI a EÚ klasifikácia pomôcky

| Názov/opis pomôcky | Číslo modelu/ katalógové číslo | Kód GMDN | Kód EMDN | Trieda/pravidlo zdravotníckej pomôcky podľa EU MDR | Základné UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Pravidlo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

# Rok, v ktorom bol pre pomôcku vydaný prvý certifikát (CE)

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE získal v Európe prvýkrát označenie CE v júni 2016 podľa smernice 93/42/EHS a považuje sa za staršie zariadenie.

# Názov, adresa a SRN výrobcu

| Informácie o výrobcovi |  |
| --- | --- |
| SRN výrobcu: US-MF-000002324 | Názov výrobcu: Argon Medical Devices, Inc. |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Scott Bishop | E-mail: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefónne číslo: 903.675.9321 | Adresa: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA |

# Meno oprávneného zástupcu a SRN

| Informácie o oprávnenom zástupcovi |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Názov organizácie oprávneného zástupcu: Emergo Europe |
| Kontaktné informácie: Tím pre vigilanciu | E-mail: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefónne číslo: +31.70.345.8570 Fax: +31 (0)70 346 7299 | Adresa Číslo a názov ulice: 60 Westervoortsedijk Mesto: Arnhem Poštové smerovacie číslo: 6827 AT Krajina: Holandsko |

# Názov a jedinečné identifikačné číslo NO:

| Notifikovaný orgán |  |
| --- | --- |
| Názov: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adresa: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Holandsko |
| Webová stránka: | www.bsigroup.com |
| Telefón: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Číslo notifikovaného orgánu: | 2797 |

# Zamýšľané použitie pomôcky

Referenčné čísla návodu na použitie:

P-2017-0205-00 M Rev A (Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE 100 cm)

P-2017-0184-00 M Rev A (Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE 70 cm)

# Zamýšľaný účel/zamýšľané použitie

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE je určený na prevenciu pľúcnej embólie (PE) perkutánnym podaním do IVC.

# Indikácie/Indikácia na použitie

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE je indikovaný na prevenciu opakovanej pľúcnej embólie (PE) prostredníctvom perkutánneho umiestnenia do dolnej dutej žily (IVC) v nasledujúcich prípadoch:

- Pľúcna tromboembólia, ak sú antikoagulanciá kontraindikované

- Zlyhanie antikoagulačnej liečby pri tromboembolickej chorobe

- Naliehavá liečba po masívnej pľúcnej embólii, keď je očakávaný prínos konvenčnej liečby znížený

- Chronická, opakujúca sa pľúcna embólia, pri ktorej antikoagulačná liečba zlyhala alebo je kontraindikovaná.

Vyberateľný filtračný systém do IVC od spoločnosti Option ELITE sa môže odstrániť podľa pokynov u pacientov, ktorí už filter nepotrebujú. Vyňatie filtra sa môže vykonať len jugulárnym prístupom.

Angiografický dilatátor ciev je určený na angiografickú vizualizáciu a lineárne meranie cievneho riečiska, ak sa používa v kombinácii s podaním rádiokontrastnej látky do dolnej dutej žily.

# Zamýšľaná populácia pacientov

Vyberateľný filtračný systém IVC Option ELITE je určený pre osoby s anamnézou chronickej alebo opakujúcej sa pľúcnej tromboembólie, u ktorých je antikoagulačná liečba kontraindikovaná alebo zlyhala, a pre osoby vyžadujúce urgentnú liečbu po rozsiahlej pľúcnej embólii, kde sú očakávané prínosy konvenčnej liečby znížené.

# Kontraindikácie

Vyberateľný filtračný systém IVC Option ELITE by sa nemal implantovať, ak je prítomný niektorý z nasledujúcich stavov:

- Pacient má priemer dolnej dutej žily väčší ako 32 mm.

- Pacient je vystavený riziku septickej embólie.

- U pacienta sa potvrdila bakteriémia.

- Pacient má známu precitlivenosť na nikel alebo titánové zliatiny.

- Tehotné pacientky, ak žiarenie z fluoroskopického zobrazovania môže ohroziť plod. Riziká a prínosy by sa mali starostlivo posúdiť.

- Pri systéme 100 cm by sa jugulárna orientácia nemala používať pri popliteálnom prístupe a femorálna orientácia by sa nemala používať pri antekubitálnom prístupe. Pre zamýšľaný postup používajte iba správnu orientáciu kazety. Použitie nesprávnej orientácie kazety pri ktoromkoľvek z týchto prístupov môže viesť k jej obrátenému nasadeniu, čo môže u pacientov spôsobiť závažné nežiaduce účinky.

Nie sú známe žiadne kontraindikácie pre použitie angiografického dilatátora ciev.

# Opis pomôcky

# Opis pomôcky

Filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE je určený na perkutánne zavedenie do dolnej dutej žily (IVC). Vyberateľný filtračný systém IVC Option ELITE je určený na prevenciu pľúcnej embólie (PE) a je určený len na jednorazové použitie. Obsah sa dodáva sterilný s použitím etylénoxidu (EO). Táto pomôcka je overená ako nepyrogénna, čo zaručuje, že pri používaní neprodukuje škodlivé pyrogénne látky. Filter je rádiokontrastný, čo umožňuje jasnú vizualizáciu pomôcky počas zobrazovacích procedúr.

Systém s dĺžkou 70 cm je určený na zavedenie jugulárnym alebo femorálnym prístupom a systém s dĺžkou 100 cm je určený na zavedenie antekubitálny alebo popliteálny prístup.

Samocentrovací vyberateľný IVC filter Option ELITE je vyrezaný laserom z rúrok zo zliatiny niklu a titánu (nitinol). Vyberateľný filter Option ELITE IVC pozostáva z nitinolových vzpier s tvarovou pamäťou vychádzajúcich z centrálneho miesta a je navrhnutý pre optimálne zachytenie zrazeniny. Šesť (6) retenčných kotiev (retenčných hákov) sa nachádza v kaudálnej časti filtra. Tieto kotvy sú určené na upevnenie filtra k stene cievy. Vyberateľný IVC filter Option ELITE je určený na použitie pri priemeroch dolnej dutej žily do 32 mm. Na kraniálnom konci je umiestnený vyberací háčik.

Stlačený vyberateľný filter Option™ ELITE do dolnej dutej žily (IVC) je flexibilný a po uvoľnení sa roztiahne na vnútorný priemer IVC. Filter pôsobí na luminálny povrch dutej žily radiálnou silou smerujúcou von, čím zabezpečuje správnu polohu a stabilitu.

Balený systém obsahuje nasledujúce komponenty:

A. Zavádzač katétrového puzdra

B. Angiografický dilatátor ciev

C. Posúvač s markerom nasadenia

D. Vyberateľný filtračný systém IVC Option™ ELITE v kazete

E. Krytka puzdra

Systém obsahuje filter umiestnený v kazete, zavádzač katétrového puzdra s vnútorným priemerom 5 Fr s otvoreným angiografickým dilatátorom ciev a posúvač s markerom nasadenia.

Angiografický dilatátor ciev má bočné otvory a 2 rádiokontrastné markery vzdialené od seba 32 mm (medzi pásmi markerov), ktoré poskytujú lineárne meranie dolnej dutej žily a pomáhajú pri angiografickej vizualizácii, keď sa podáva rádiokontrast. Posúvač posúva filter cez zavádzacie puzdro katétra až k označeniu miesta rozmiestnenia a následne slúži na fixáciu filtra na mieste počas odkrývania. Umiestnenie distálneho konca zavádzacieho puzdra katétra možno kontrolovať otáčaním celého zariadenia, aby sa zavádzač umiestnil do stredu dutej žily.

Filtračná kazeta obsahuje vyberateľný IVC filter Option ELITE. Na tele kazety je vytlačený text a farebné šípky, ktoré určujú orientáciu montáže, femorálna je vytlačená zelenou farbou a jugulárna modrou. Pri 70 cm systéme bude šípka požadovaného miesta prístupu smerovať do násadca zavádzacieho puzdra katétra. Pri 100 cm systéme sa femorálna strana kazety filtra používa na femorálny a popliteálny prístup a jugulárna strana kazety filtra sa používa na jugulárny a antekubitálny prístup. Šípka požadovaného miesta prístupu bude smerovať do hrdla zavádzacieho puzdra katétra.

# Predchádzajúce varianty a ich rozdiely

Option ELITE je pomôcka druhej generácie, vyvinutá z pôvodného filtra Option Vena Cava. Medzi hlavné konštrukčné úpravy patrilo zníženie profilu filtra a zavádzacieho systému s cieľom zlepšiť výkon v kľukatej anatómii. Konkrétne systém Option používal tri malé a tri veľké fixačné háčiky, zatiaľ čo systém Option ELITE obsahoval šesť malých háčikov na zlepšenie fixácie. Zavádzač puzdra bol tiež upravený, pričom sa zmenil z opleteného výstužného puzdra (0,071") na špirálové výstužné puzdro (0,073").

V roku 2015 bol zavedený 100 cm zavádzací systém, ktorý umožňuje implantáciu okrem jugulárneho a femorálneho prístupu aj cez antekubitálny a popliteálny prístup. Napriek týmto vylepšeniam zostali základné indikácie, materiály a výkonnostné charakteristiky konzistentné vo všetkých variantoch, čím sa zachovala podstatná ekvivalencia.

# Príslušenstvo a iné vybavenie používané počas zavádzania alebo vyberania

Vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option ELITE sa dodáva ako úvodná súprava s komponentmi používanými na perkutánne zavedenie a implantáciu filtra. Pomôcky na vyberanie nie sú súčasťou úvodnej súpravy.

Príslušenstvo zahrnuté v súprave:

- Zavádzač katétrového puzdra – používa sa na zavedenie filtra do správnej polohy v dolnej dutej žile (IVC).

- Angiografický cievny dilatátor – uľahčuje cievny prístup a pomáha rozšíriť cievu pre zavedenie puzdra.

- Posúvač s markerom nasadenia – používa sa na posunutie a nasadenie filtra zo zavádzacieho systému do cieľového miesta v rámci IVC.

- Filter v nasadzovacej kazete – obsahuje predinštalovaný filter Option ELITE pripravený na zavedenie.

- Krytka puzdra dodávaná ako súčasť štartovacej súpravy.

Iné vybavenie používané počas zavádzania alebo vyberania, ak je to relevantné:

- Na vizualizáciu počas zavádzania a vyberania filtra je potrebné fluoroskopické zobrazovacie zariadenie.

- Vodiace drôty používané počas zavádzania nie sú súčasťou štartovacej súpravy Option ELITE a mali by sa vybrať a použiť podľa príslušných pokynov výrobcu a postupu.

- Vyťahovacie zariadenia vrátane slučiek, vyťahovacích katétrov a príslušenstva nie sú súčasťou štartovacej súpravy Option ELITE a mali by sa používať iba v prípade klinickej indikácie a podľa príslušných pokynov výrobcu. Odporúča sa vyberanie cez minimálne 8 Fr puzdrá.

Použitie v kombinácii s inými produktmi:

- Filter Option ELITE je určený na fungovanie ako mechanická pomôcka na prevenciu opakovanej pľúcnej embólie prerušením migrácie trombu v dolnej dutej žile (IVC).

- Pomôcka neobsahuje ani nepodáva liečivú látku. Akúkoľvek antikoagulačnú alebo inú liečbu určuje ošetrujúci lekár samostatne na základe klinického stavu pacienta.

Štartovacia súprava Option ELITE sa dodáva sterilná a je určená na jednorazové použitie vyškolenými lekármi alebo klinickými pracovníkmi.

# Riziká a varovania

# Zvyškové riziká a nežiaduce vedľajšie účinky

Napriek opatreniam na kontrolu rizík zavedeným počas návrhu, výroby a klinického používania je vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option ELITE spojený so zvyškovými rizikami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou implantovateľných filtrov do dutej žily a postupov ich zavádzania, pobytu v tele a vyberania. Komplikácie sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas implantácie, v období zavádzania alebo v čase vyberania filtra alebo po ňom.

Medzi možné nežiaduce vedľajšie účinky a komplikácie môžu patriť okrem iného nasledujúce:

- Riziká súvisiace s pomôckou

  - Nesprávne umiestnenie alebo orientácia, pohyb, migrácia, naklonenie alebo nesprávna poloha filtra v dolnej dutej žile

  - Ťažkosti alebo neschopnosť vybrať filter po implantácii vrátane potreby ďalšieho zásahu alebo liečebného postupu na dokončenie zákroku

  - Zlomenie, zlyhanie, prasknutie, deformácia, migrácia komponentov alebo nemožnosť vytiahnutia implantovanej pomôcky

  - Komplikácie súvisiace s filtrom vrátane perforácie, migrácie, zlomeniny, naklonenia/malpozície, trombózy alebo oklúzie dolnej dutej žily a komplikácie súvisiace s vytiahnutím filtra

- Cievne a trombotické riziká

  - Tromboembolické príhody vrátane novej alebo zhoršujúcej sa hlbokej žilovej trombózy, akútnej alebo opakujúcej sa pľúcnej embólie, vzduchovej embólie alebo tvorby zrazeniny vo filtri alebo okolo neho

  - Stenóza dutej žily, čiastočná alebo úplná oklúzia dutej žily, trombóza dutej žily, vazospazmus alebo znížený/narušený prietok krvi

  - Poranenie alebo poškodenie dutej žily alebo inej cievy vrátane perforácie, penetrácie, ruptúry, disekcie, extravazácie kontrastnej látky alebo poranenia orgánov susediacich s dutou žilou, ktoré môže vyžadovať lekársku, chirurgickú alebo intervenčnú liečbu.

- Riziká súvisiace so zákrokom

  - Krvácanie, modriny, hematóm, hemoragické komplikácie vyžadujúce transfúziu alebo lekársky zákrok alebo iné poranenie miesta cievneho prístupu vrátane arteriovenóznej fistuly alebo pseudoaneuryzmy

  - Infekcia, ktorá môže vyžadovať lekársky alebo chirurgický zákrok

  - Reakcie na kontrastné látky, lieky alebo anestéziu použitú počas zákroku

  - Medzi ďalšie závažné klinické udalosti môže patriť respiračná insuficiencia alebo zlyhanie dýchania, srdcová arytmia, infarkt myokardu alebo koronárna ischémia, cerebrovaskulárna príhoda alebo iná neurologická udalosť, renálna insuficiencia alebo zlyhanie, neurologický deficit spojený s cievnym prístupom, infarkt cieľového orgánu, poškodenie alebo zlyhanie alebo smrť.

Tieto riziká sú pre vyberateľné filtre do dolnej dutej žily dobre zdokumentované a boli vyhodnotené prostredníctvom klinických štúdií, publikovanej literatúry a aktivít po uvedení na trh. Výskyt a závažnosť týchto udalostí sa môže líšiť v závislosti od stavu pacienta, trvania implantácie, základného tromboembolického rizika a klinickej praxe. Tieto udalosti môžu byť závažné a môžu vyžadovať hospitalizáciu, lekárske ošetrenie, chirurgický zákrok alebo intervenčnú liečbu. Na základe dostupných klinických dôkazov a údajov po uvedení na trh, ktoré boli doteraz preskúmané, neboli identifikované žiadne nové bezpečnostné riziká, ktoré by si vyžadovali dodatočné opatrenia na kontrolu rizika alebo zmeny v súčasnom stanovení pomeru prínosu a rizika pre pomôcku Option ELITE.

Pri použití v súlade s určeným účelom, návodom na použitie a príslušnými klinickými pokynmi sa identifikované reziduálne riziká považujú za prijateľné vo vzťahu ku klinickému prínosu zníženia rizika pľúcnej embólie u pacientov, u ktorých je antikoagulačná liečba kontraindikovaná alebo neúčinná. Ošetrujúci lekár môže vykonávať pravidelné klinické preskúmanie pokračujúcej potreby filtrácie dolnej dutej žily. U pacientov, u ktorých už pôvodné riziko pľúcnej embólie nepretrváva a u ktorých je odstránenie filtra klinicky vhodné, sa môže zvážiť odstránenie filtra v súlade s návodom na použitie, aby sa znížil potenciál komplikácií spojených s predĺženým trvaním implantácie. Rozhodnutia týkajúce sa zadržania alebo vytiahnutia filtra by mali byť individuálne na základe celkového klinického stavu pacienta, rizika tromboembolickej choroby, antikoagulačného stavu, anatomických faktorov a procedurálnych aspektov.

# Varovania a bezpečnostné upozornenia

Varovania:

- Obsah dodaný STERILNÝ s použitím etylénoxidu (EO). Nepoužívajte, ak je obal alebo sterilná bariéra poškodené a ak bol prekročený dátum exspirácie.

- Len na jednorazové použitie a pre pacientov. Opätovne nepoužívajte, neregenerujte ani nesterilizujte. Opätovné použitie, opätovné spracovanie alebo sterilizácia môžu narušiť štrukturálnu integritu pomôcky a/alebo viesť k jej zlyhaniu, čo môže mať za následok poranenie, ochorenie alebo smrť pacienta. Opätovné použitie, opätovné spracovanie alebo opätovná sterilizácia môžu tiež vytvoriť riziko kontaminácie pomôcky a/alebo spôsobiť infekciu pacienta alebo krížovú infekciu, okrem iného vrátane prenosu infekčnej choroby (chorôb) z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta.

- Pri vstrekovaní kontrastnej látky cez dilatátor angiografických ciev neprekračujte maximálny tlak 800 psi.

- Po implantácii filtra môže byť akýkoľvek katetrizačný postup vyžadujúci prechod zariadenia cez filter sťažený.

- Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE sa dodáva vložený v kazete s uvedením vhodnej orientácie pre femorálny a jugulárny prístup. Nikdy nevkladajte do kazety úplne vysunutý filter, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho tvar a funkciu a mohlo by to mať za následok nesprávnu orientáciu filtra pre zvolené miesto prístupu. Nikdy nevkladajte do zásobníka (čiastočne) vysunutý filter, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho tvar a funkciu.

- Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE by mali používať len lekári a klinickí pracovníci, ktorí sú vyškolení v diagnostických a perkutánnych intervenčných technikách, ako je napríklad umiestňovanie dutinových filtrov.

- Výrobca ani jeho distribútori preto nenesú zodpovednosť za žiadne priame ani následné škody alebo výdavky vyplývajúce z používania nepreškoleným personálom.

- Osoby s alergickými reakciami na zliatiny niklu a titánu (nitinol) môžu mať alergickú reakciu na tento implantát.

- Nikdy neposúvajte vodiaci drôt, zavádzací plášť/dilatátor ani nezavádzajte filter bez fluoroskopického navádzania.

- Ak sa na pôvodnom mieste podania objaví veľký trombus, pokúste sa podať filter cez iné miesto. Malý trombus sa môže obísť pomocou vodiaceho drôtu a zavádzača.

- Nikdy opätovne neumiestňujte nesprávne umiestnený alebo stiahnutý filter.

- Pri štandardnom postupe po zasunutí filtra Option™ ELITE do puzdra nezasúvajte a potom znovu nezasúvajte posúvač, čo môže spôsobiť predčasné nasadenie filtra.

- Pri štandardnom postupe platí, že akonáhle marker nasadenia posúvača vstúpi do kovovej trubice filtračnej kazety, filter musí byť úplne nasadený a nie je možné ho opätovne zasunúť do puzdra.

- Pri postupe Over-the-Wire (cez drôt), keď sa marker nasadenia dilatátora dostane do kovovej trubice filtračnej kazety, filter musí byť úplne nasadený a nie je možné ho opätovne zasunúť do puzdra.

- Systém 100 cm je určený pre popliteálny a antekubitálny prístup. Jugulárna orientácia by sa nemala používať pri popliteálnom prístupe a femorálna orientácia by sa nemala používať pri antekubitálnom prístupe.

- Nepokračujte v používaní, ak sa niektorý z komponentov počas zákroku poškodí.

- Tento výrobok neautoklávujte, pretože by to mohlo ohroziť jeho integritu a funkčnosť.

Varovania týkajúce sa voliteľného vyberania filtra:

- Pri vyberaní filtra by sa nemala používať nadmerná sila.

- Ak je vo filtri, IVC alebo hlbokých žilách prítomný trombus, nesmie sa vykonať pokus o vybratie filtra.

- Vyberanie filtra je možné len z jugulárneho prístupu. Pred pokusom o vybratie filtra z miesta jugulárneho prístupu overte, či je háčik na vyberanie filtra orientovaný hlavovým smerom, t. j. či smeruje k miestu jugulárneho prístupu. Háčik na vyťahovanie na hlavovom konci filtra je miestom pre endovaskulárne zachytenie.

- Vyberanie filtra by mali vykonávať len lekári a klinickí pracovníci, ktorí sú vyškolení v perkutánnych intervenčných technikách.

- Nikdy opätovne neumiestňujte načítaný filter.

Bezpečnostné upozornenia:

- Ak v ktorejkoľvek fáze postupu narazíte na silný odpor, postup prerušte a pred pokračovaním zistite príčinu.

- Vyberateľný filtračný systém IVC Option™ ELITE bol testovaný a schválený spolu s príslušným príslušenstvom. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva by mohlo viesť ku komplikáciám a/alebo neúspešnému zákroku.

- Anatomické odchýlky môžu komplikovať zavedenie a nasadenie filtra. Dôkladné dodržiavanie tohto návodu na použitie môže skrátiť čas zavádzania a znížiť pravdepodobnosť ťažkostí.

- Deformácie chrbtice: Je dôležité postupovať opatrne, keď sa uvažuje o implantácii u pacientov s výraznými kyfoskoliotickými deformáciami chrbtice, pretože dolná dutá žila môže sledovať celkový priebeh takýchto anatomických deformácií.

- Komponent posúvača tejto pomôcky obsahuje nasledujúcu látku definovanú ako CMR 1B v koncentrácii nad 0,1 % hmotnostných: kobalt; CAS č. 7440-48-4; EC č. 231-158-0. Súčasné vedecké dôkazy podporujú tvrdenie, že zdravotnícke pomôcky vyrobené zo zliatin kobaltu alebo zliatin nehrdzavejúcej ocele obsahujúcich kobalt nespôsobujú zvýšené riziko rakoviny ani nemajú nepriaznivé účinky na reprodukciu.

# Bezpečnosť pri magnetickej rezonancii

Neklinické testovanie preukázalo, že vyberateľný filtračný systém IVC Option™ ELITE je podmienený MR. Pacienta s vyberateľným filtračným systémom IVC Option™ ELITE možno bezpečne skenovať ihneď po zavedení za nasledujúcich podmienok:

- Statické magnetické pole 3 Tesla

- Priestorový gradient magnetického poľa 720 Gaussov/cm

- Maximálna priemerná špecifická miera absorpcie (SAR) celého tela 3,0 W/kg počas 15 minút snímania

Pri neklinickom testovaní spôsobil vyberateľný filtračný systém IVC Option™ ELITE nárast teploty menší alebo rovný 1,70 C pri maximálnej priemernej špecifickej miere absorpcie (SAR) celého tela 3,0 W/kg počas 15 minút MR skenovania v magnetickom rezonančnom MR skeneri General Electric Healthcare 3,0 Tesla. SAR vypočítaná pomocou kalorimetrie bola 2,8 W/kg. Kvalita MR obrazu môže byť zhoršená, ak sa oblasť záujmu nachádza presne v tej istej oblasti alebo relatívne blízko polohy filtra Option™ ELITE. Preto môže byť potrebné optimalizovať parametre MR zobrazovania s cieľom kompenzovať prítomnosť tohto kovového implantátu.

# Ďalšie relevantné aspekty bezpečnosti vrátane prípadného súhrnu akýchkoľvek bezpečnostných nápravných opatrení (FSCA vrátane FSN)

Bezpečnostný profil vyberateľného filtračného systému IVC Option™ ELITE je v súlade so známymi rizikami spojenými s vyberateľnými filtrami do dolnej dutej žily, vrátane migrácie, zlomeniny, perforácie, trombózy, embolizácie, naklonenia filtra a komplikácií spojených s postupmi vyberania.

V roku 2023 bolo iniciované nápravné opatrenie pre bezpečnosť v teréne (FSCA) týkajúce sa vyberateľného filtračného systému IVC Option™ ELITE s cieľom riešiť potenciálny problém s výkonom pomôcky, ktorý by mohol ovplyvniť zamýšľaný výkon filtra, čo môže viesť k pľúcnej embólii. Súvisiace oznámenia pre bezpečnosť v teréne (FSN) boli vydané dotknutým zákazníkom/používateľom v súlade s platnými regulačnými požiadavkami.

Údaje z FSCA a následné údaje po uvedení na trh boli preskúmané v rámci prebiehajúcich aktivít dohľadu a vigilancie po uvedení na trh. Na základe dostupných údajov, ktoré boli doteraz preskúmané, nebol identifikovaný žiadny nový bezpečnostný signál, ktorý by si vyžadoval dodatočné opatrenia na kontrolu rizika alebo úpravu súčasného určenia pomeru prínosu a rizika.

Celkový profil prínosu a rizika vyberateľného filtračného systému do dutej žily Option™ ELITE zostáva prijateľný, ak sa používa v súlade s návodom na použitie.

# Súhrn klinického hodnotenia a postmarketingového klinického sledovania (PMCF)

# Prípadný súhrn klinických údajov súvisiacich s ekvivalentnou pomôckou

Ako primárny dôkaz na podporu bezpečnosti a klinického výkonu filtračného systému do dutej žily Option ELITE neboli použité žiadne klinické údaje z ekvivalentnej pomôcky. Klinické hodnotenie je založené na klinických údajoch špecifických pre danú pomôcku, ktoré sú podporené najmodernejšou literatúrou o filtroch do dolnej dutej žily (IVC) a relevantnými údajmi z postmarketingového sledovania.

Pomôcka Option ELITE je vyberateľný filter do dutej žily (IVC) s preukázanou klinickou anamnézou a dlhodobým klinickým používaním. V prípade potreby sa v klinickom hodnotení preskúmala publikovaná literatúra o podobných vyberateľných filtroch do dutej žily (IVC), aby sa zasadili do kontextu výsledky bezpečnosti a výkonnosti v rámci súčasnej lekárskej praxe; pri posudzovaní zhody sa však nevychádzalo z žiadneho formálneho preukázania ekvivalencie.

# Prípadný súhrn klinických údajov z vykonaných vyšetrení pomôcky pred značením CE

Nie je k dispozícii. Pred udelením označenia CE neboli identifikované žiadne klinické skúšky vyberateľného filtračného systému do dutej žily Option™ ELITE.

# Prípadný súhrn klinických údajov z iných zdrojov

Ďalšie klinické dôkazy podporujúce bezpečnosť a klinický výkon vyberateľného filtračného systému do dutej žily Option ELITE pochádzajú z publikovanej literatúry o daných pomôckach, najmodernejšej literatúry o vyberateľných filtroch do dutej žily, z dohľadu po uvedení na trh, údajov o vigilancii a plánovaných aktivít klinického sledovania po uvedení na trh. Tieto zdroje podporujú kontextovú interpretáciu klinických dôkazov špecifických pre danú pomôcku a pomáhajú potvrdiť, že známy profil bezpečnosti a výkonnosti je počas celého životného cyklu pomôcky primerane monitorovaný.

Literatúra zameraná na subjekt a pomôcku a literatúra zameraná na porovnávacie pomôcky sú posudzované ako samostatné, nezdružené kontextové dôkazové toky. Literatúra o porovnávacích pomôckach sa používa na opis súčasného stavu techniky a očakávaných klinických vzorcov pre vyberateľné filtre do dolnej dutej žily, zatiaľ čo literatúra o predmetných pomôckach sa používa na posúdenie konzistentnosti s publikovanými skúsenosťami pre pomôcku Option ELITE. Tieto literárne zdroje nedefinujú kritériá prijatia, nenahrádzajú klinické dôkazy špecifické pre danú pomôcku a nezávisle neurčujú zhodu.

Publikovaná literatúra a dôkazy založené na registroch opisujú klinické použitie vyberateľných filtrov do dolnej dutej žily (IVC) u pacientov s rizikom venóznej tromboembólie, kontraindikáciami antikoagulácie, zlyhaním antikoagulácie alebo pretrvávajúcou potrebou ochrany pred pľúcnou embóliou. Tieto údaje poskytujú kontext pre očakávané výsledky, ako je výskyt PE, HVT, úspešnosť vyhľadávania, úspešnosť umiestnenia, komplikácie súvisiace s filtrom a mortalita, pričom berú do úvahy rozdiely v dizajne štúdie, riziku pacienta, trvaní sledovania, definíciách koncových bodov a hlásení doby zotrvania.

Údaje z dohľadu po uvedení na trh a vigilancie sa tiež preskúmavajú ako súčasť prebiehajúceho klinického a monitorovania po uvedení na trh. Medzi tieto zdroje patrí trendy sťažností, hlásenia v rámci vigilancie, preskúmanie nápravných opatrení v oblasti bezpečnosti v teréne, monitorovanie regulačných databáz a ďalšie výstupy z dohľadu po uvedení na trh. Dostupné dôkazy z dohľadu po uvedení na trh a z vigilancie neidentifikovali nové alebo vznikajúce bezpečnostné signály okrem známych a predvídateľných rizík spojených s vyberateľnými filtrami do dolnej dutej žily.

Plánované aktivity klinického sledovania po uvedení na trh zahŕňajú všeobecné metódy sledovania a cielenú, prospektívnu aktivitu založenú na prieskume úrovne 4. Prieskum je observačný a neintervenčný a jeho cieľom je zhromaždiť štruktúrované informácie o následnom sledovaní v rámci bežného klinického používania vrátane trvania zotrvania, stavu vyhľadávania, bezpečnostných výsledkov súvisiacich s filtrami a kľúčových klinických výsledkov. Tieto aktivity sú navrhnuté na podporu nepretržitého monitorovania životného cyklu a detekcie signálov a nie sú určené na stanovenie samostatných dlhodobých výkonnostných tvrdení.

Celkové kvantitatívne výsledky týkajúce sa bezpečnosti a výkonnosti z klinických skúšok špecifických pre danú pomôcku a súborov údajov z klinického sledovania po uvedení na trh sú zhrnuté v časti 5.4. Časť 5.3 sa preto obmedzuje na úlohu iných zdrojov klinických údajov a prebiehajúceho generovania dôkazov po uvedení pomôcky na trh pri podpore kontextovej interpretácie a neustáleho potvrdzovania profilu prínosu a rizika.

# Celkový súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu

Klinické hodnotenie vyberateľného filtračného systému do dutej žily Option ELITE je založené na súhrne dostupných klinických dôkazov vrátane údajov z klinických skúšok špecifických pre danú pomôcku, údajov z registra klinického sledovania po uvedení na trh, publikovanej literatúry o danej pomôcke, najmodernejšej porovnávacej literatúry, údajov o sledovaní po uvedení na trh a údajov z vigilancie.

V rámci klinického skúšania špecifického pre danú pomôcku a súborov údajov z klinického sledovania po uvedení na trh, ktoré boli zhrnuté pre túto pomôcku, nasledujúce kvantitatívne výsledky podporujú klinický výkon a bezpečnosť:

| Klinický koncový bod | Kvantitatívny výsledok | Interpretácia |
| --- | --- | --- |
| Umiestnenie/technický úspech | 99,9 % súhrnná hodnota; 95 % CI 99,3 – 100 | Podporuje úspešné umiestnenie filtra v klinických podmienkach. |
| Úspešnosť extrakcie u prípadov s aspoň jedným pokusom o extrakciu | 98,2 % súhrnná hodnota; 95 % CI 96,2 – 99,3 | Podporuje vysokú úspešnosť extrakcie, keď je táto klinicky indikovaná a je vykonaný pokus o ňu. |
| Opakovaná pľúcna embólia (PE) | 3,1 % súhrnná hodnota; 95 % CI 2,0 – 4,6 | Pod vopred stanoveným kritériom akceptácie ≤6 %. |
| Nová alebo zhoršujúca sa hlboká žilová trombóza (DVT) | 8,7 % súhrnná hodnota; 95 % CI 7,0 – 10,8 | Interpretované v kontexte, pretože vopred definované numerické kritérium sa vzťahuje na okluzívnu trombózu v mieste prístupu ≤ 3 %, zatiaľ čo tento združený koncový bod zachytáva širšie nové alebo zhoršujúce sa udalosti hlbokej žilovej trombózy. |
| Komplikácie súvisiace s filtrom | 1,1 % súhrnná hodnota; 95 % CI 0,8 – 1,5 | V súlade s definovaným koncovým bodom komplikácií súvisiacich s filtrom, vrátane migrácie, fraktúry, sklonu >15°, perforácie dutej žily, trombózy/oklúzie dutej žily a komplikácií súvisiacich s extrakciou. |

Úmrtnosť bola v klinickom hodnotení hodnotená ako klinicky významný bezpečnostný výsledok a je zahrnutá do plánovaných aktivít PMCF pre pokračujúce monitorovanie prínosu a rizika. Úmrtnosť zo všetkých príčin sa interpretuje v kontexte základnej populácie pacientov s vysokým rizikom tromboembolickej choroby, komorbidít a variability v následnom sledovaní a neprezentuje sa ako koncový ukazovateľ výkonnosti pomôcky ani tvrdenie o klinickom prínose. Vopred definované bezpečnostné kritérium sa vzťahuje na úmrtnosť súvisiacu s pomôckou alebo zákrokom, a nie na úmrtnosť zo všetkých príčin. Na základe dostupných klinických dôkazov, PMS a údajov o vigilancii nebol identifikovaný žiadny signál úmrtnosti špecifický pre danú pomôcku.

Súhrnné výsledky boli podporené konzistentnými zisteniami zo štúdie PRESERVE a retrospektívneho registra Indiana University, vrátane vysokej úspešnosti zavedenia a vybratia a incidencie PE pod vopred definovaným kritériom výkonnosti a bezpečnosti. Zistenia o hlbokej žilovej trombóze (HŽT) boli interpretované v klinickom kontexte, pretože numerické kritérium sa vzťahuje skôr na okluzívnu trombózu v mieste prístupu než na všetky výsledky HŽT a miera komplikácií súvisiacich s filtrom zostala konzistentná so známym rizikovým profilom pre vyberateľné filtre do dolnej dutej žily (IVC).

Pozorovaný bezpečnostný profil je v súlade so známymi a predvídateľnými rizikami pre vyberateľné filtre do dolnej dutej žily. Medzi hlásené udalosti na úrovni komponentov patrila perforácia, migrácia, zlomenina, trombóza/oklúzia kaválnej dutiny a komplikácie súvisiace s vybratím. V klinických dôkazoch, v rámci programu sledovania po uvedení na trh (PMS) ani v údajoch z dohľadu nebolo zistené žiadne neočakávané zhlukovanie prípadov, časovo závislá mechanická degradácia ani nový bezpečnostný signál špecifický pre dané zariadenie.

Tieto zistenia podporujú zamýšľaný klinický prínos zníženia rizika klinicky významnej pľúcnej embólie zabránením migrácie trombu v dolnej dutej žile u vhodne vybraných pacientov, ak sa pomôcka používa v súlade s návodom na použitie. Neuvádzajú sa žiadne tvrdenia o klinickom prínose, nadradenosti alebo nezávislej dlhodobej výkonnosti nad rámec zamýšľaného účelu.

Na ďalšiu charakterizáciu výsledkov v rámci klinicky relevantných trvaní implantácie boli použité stratifikované analýzy doby zotrvania. Úspešnosť extrakcie zostala vysoká do 175 dní aj po ňom. Niektoré nálezy týkajúce sa PE, DVT, trombózy dutej žily a oklúzie dutej žily boli numericky vyššie v skupinách s dlhším zotrvaním; tieto zistenia však boli interpretované v kontexte známych časovo závislých rizikových vzorcov pre vyberateľné filtre do dolnej dutej žily a základného rizika pre pacienta. Samy o sebe nemajú nepriaznivý vplyv na celkový profil prínosu a rizika.

Na základe dostupných kvantitatívnych klinických dôkazov, plánovaných a prebiehajúcich činností klinického sledovania po uvedení na trh a pokračujúceho monitorovania po uvedení na trh zostáva celkový profil prínosov a rizík vyberateľného filtračného systému do dutej žily Option™ ELITE priaznivý a prijateľný na jeho určený účel, ak sa používa u vhodne vybraných pacientov v súlade s návodom na použitie.

# Pokračujúce alebo plánované klinické sledovanie po uvedení na trh

Činnosti klinického sledovania po uvedení na trh pre vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option™ ELITE sa vykonávajú s cieľom priebežne potvrdzovať bezpečnosť a klinický výkon pomôcky počas celého jej životného cyklu a zabezpečiť, aby profil prínosov a rizík zostal prijateľný.

Činnosti PMCF zahŕňajú všeobecné metódy PMCF, ako sú systematické a pravidelné prehľady relevantnej publikovanej vedeckej literatúry, ako aj priebežný zber a hodnotenie po uvedení na trh údaje získané zo sťažností, hlásení o vigilancii, nápravných opatrení v oblasti bezpečnosti v teréne a nápravných a preventívnych opatrení. Monitorujú sa aj relevantné národné a medzinárodné databázy vigilancie na podporu detekcie signálov a analýzy trendov.

Okrem všeobecných metód PMCF sa pre pomôcku Option ELITE vykoná aj cielený, prospektívny prieskum PMCF úrovne 4. Štúdia je observačná a neintervenčná, bude vypĺňaná ošetrujúcimi lekármi alebo klinickými pracoviskami s použitím údajov z rutinného sledovania alebo zdravotnej dokumentácie a je určená na ďalšie charakterizovanie bezpečnosti a výkonu v rámci bežnej klinickej praxe, vrátane prípadov s predĺženou dobou zavedenia.

Štúdia bude zahŕňať dospelých pacientov, ktorým bola pomôcka implantovaná v súlade s návodom na použitie, a bude zbierať tieto klinické koncové ukazovatele a kontextové premenné:

- Umiestnenie/technický úspech vrátane úspešného umiestnenia filtra za bežného klinického použitia

- Stav a úspešnosť extrakcie u prípadov s aspoň jedným pokusom o extrakciu

- Opakovaná pľúcna embólia (PE)

- Nová alebo zhoršujúca sa hlboká žilová trombóza (DVT)

- Úmrtnosť, ak je známa

- Komplikácie súvisiace s filtrom, vrátane migrácie, fraktúry, sklonu väčšieho ako 15 stupňov, perforácie dutej žily, trombózy alebo oklúzie dutej žily a komplikácií súvisiacich s extrakciou

- Doba zavedenia vrátane prípadov predĺženej doby zavedenia

Plánovaná cieľová veľkosť vzorky je 300 subjektov, s cieľom podporiť deskriptívne hodnotenie, detekciu signálov, monitorovanie trendov a zastúpenie naprieč očakávanými distribúciami doby zavedenia.

Zistenia prieskumu budú analyzované deskriptívne a interpretované s použitím vopred definovaných kritérií klinickej výkonnosti a bezpečnosti, najmodernejších kritérií a pozorovaných trendov. Pre prípady s predĺženou dobou zavedenia nie sú definované samostatné kritériá akceptovateľnosti, pretože tieto predstavujú predvídateľnú variáciu v klinickej praxi, a nie samostatnú určenú podmienku výkonu.

Očakáva sa, že prieskum začne po ukončení a implementácii aktivity, pričom zápis bude trvať približne 12 až 24 mesiacov a prvé údaje budú dostupné približne 12 mesiacov po začatí prieskumu. Výsledky budú hodnotené ako súčasť prebiehajúceho klinického a monitorovania po uvedení na trh a použijú sa na podporu ďalšieho hodnotenia bezpečnosti, výkonu, pomeru prínosu a rizika, účinnosti kontroly rizík a sledovateľnosti koncových bodov, ak je to relevantné.

Prieskum úrovne 4 je proporcionálna, potvrdzujúca aktivita životného cyklu a nevykonáva sa z dôvodu zisteného nedostatku v klinickej dôkazovej základni. Ďalšie opatrenia PMCF môžu byť iniciované, ak nové informácie alebo vznikajúce trendy naznačujú potenciálnu zmenu v bezpečnosti alebo výkonnosti pomôcky.

Informácie z registrov, multicentrických štúdií a retrospektívnych analýz sa tiež prehodnocujú, ak sú k dispozícii, aby poskytli dodatočný kontext o výkonnosti zariadení a klinických výsledkoch v bežnej klinickej praxi.

# Možná diagnostika alebo terapeutické alternatívy

Na prevenciu a liečbu venóznej tromboembólie je k dispozícii niekoľko diagnostických a terapeutických možností v závislosti od klinického stavu pacienta. Farmakologická antikoagulácia zostáva štandardnou liečbou prvej voľby, ale u niektorých pacientov môže byť kontraindikovaná.

Vo vybraných prípadoch možno zvážiť alternatívne zákroky, ako je trombolýza alebo chirurgická či mechanická trombektómia, najmä v závažných alebo život ohrozujúcich situáciách. K dispozícii sú aj iné filtre do dolnej dutej žily, ktoré sa môžu líšiť dizajnom a charakteristikami klinického použitia.

Filtre do dolnej dutej žily vrátane zariadenia Option ELITE sa používajú u vybraných pacientov, keď je antikoagulačná liečba kontraindikovaná, zlyhala alebo sa musí ukončiť. Výber a použitie pomôcky sú založené na individuálnom posúdení pacienta a klinickom úsudku.

# Navrhovaný profil a školenie pre používateľov

Vyberateľný filtračný systém do dolnej dutej žily Option ELITE by mali používať len lekári alebo klinickí pracovníci, ktorí sú vyškolení v diagnostických a perkutánnych intervenčných technikách, ako je napríklad umiestňovanie dutinových filtrov.

# Harmonizované normy/bežné špecifikácie

Nižšie uvedené dokumenty zahŕňajú príslušné harmonizované normy, ďalšie aplikované normy a usmernenia používané na podporu zhody s príslušnými požiadavkami MDR. Nie všetky uvedené dokumenty sú harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie. Pre túto pomôcku neboli identifikované žiadne príslušné spoločné špecifikácie podľa nariadenia (EÚ) 2017/745. Staršie usmernenia MEDDEV a príslušné usmernenia MDCG sú zahrnuté tam, kde sa používajú na podporu klinického hodnotenia, klinického sledovania po uvedení na trh, dohľadu po uvedení na trh a procesov vigilancie.

| Kategória | Štandard/pokyny | Rozsah a relevantnosť |
| --- | --- | --- |
| Označovanie a poskytované informácie | EN ISO 15223-1:2021 + A1:2025 | Špecifikuje symboly používané na označovaní zdravotníckych pomôcok na podporu jasnej a konzistentnej komunikácie bezpečnostných a regulačných informácií. |
|  | EN ISO 20417:2021 | Definuje požiadavky na informácie poskytované výrobcom s cieľom zabezpečiť bezpečné a efektívne používanie pomôcky počas celej jej životnosti. |
| Sterilizácia a mikrobiologická bezpečnosť | EN 556-1:2024 | Stanovuje požiadavky na pomôcky označené ako sterilné a podporuje overovanie terminálnej sterilizácie. |
|  | EN ISO 11135:2014 + A1:2019 | Špecifikuje požiadavky na validáciu a rutinnú kontrolu procesov sterilizácie etylénoxidom. |
|  | EN ISO 11737-1:2018 | Opisuje metódy na stanovenie mikrobiálnej populácie na zdravotníckych pomôckach pred sterilizáciou. |
|  | EN ISO 10993-7:2022 | Poskytuje usmernenie o povolených limitoch a hodnotení zvyškov sterilizácie etylénoxidom. |
|  | AAMI ST72:2019 | Iná aplikovaná norma zaoberajúca sa testovaním bakteriálnych endotoxínov na podporu bezpečnosti pyrogénov pre príslušné zariadenia. |
|  | ISO 14644-1:2015 | Špecifikuje klasifikáciu čistých priestorov a kontrolovaného prostredia podľa koncentrácie častíc, ak je to relevantné pre výrobné kontroly. |
|  | ISO 14644-2:2015 | Špecifikuje požiadavky na monitorovanie výkonu čistých priestorov, ak sú vhodné pre kontrolované výrobné prostredia. |
| Riadenie kvality a riadenie rizík | EN ISO 13485:2016 + A11:2021 | Definuje požiadavky na systém riadenia kvality uplatniteľný na návrh, výrobu a činnosti po uvedení zdravotníckych pomôcok na trh. |
|  | EN ISO 14971:2019 + A11:2021 | Zavádza systematický proces na identifikáciu, hodnotenie, kontrolu a monitorovanie rizík spojených so zdravotníckymi pomôckami. |
| Intravaskulárne katétre a cievne implantáty | EN ISO 10555-1:2023 | Špecifikuje všeobecné požiadavky na sterilné, jednorazové intravaskulárne katétre, ak sú relevantné pre komponenty zavádzacieho systému. |
|  | EN ISO 11070:2014/Amd 1:2018 | Špecifikuje požiadavky na sterilné jednorazové intravaskulárne zavádzače, dilatátory a vodiace drôty, ak sú relevantné pre komponenty zavádzania zariadení. |
|  | EN ISO 25539-1:2017 | Rieši požiadavky na endovaskulárne zariadenia relevantné pre bezpečnosť a výkon cievnych implantátov. |
|  | EN ISO 25539-3:2011 | Rieši požiadavky na filter vena cava relevantné pre návrh, výkon a hodnotenie bezpečnosti. |
|  | EN ISO 80369-7:2021 | Špecifikuje požiadavky na konektory s malým priemerom pre intravaskulárne alebo hypodermické aplikácie, kde je to vhodné. |
|  | EN ISO 80369-20:2024 | Špecifikuje bežné skúšobné metódy pre konektory s malým priemerom používané v zdravotníckych aplikáciách, kde je to vhodné. |
| Biologická bezpečnosť | EN ISO 10993-1:2025 | Poskytuje rámec pre biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok na základe povahy a trvania telesného kontaktu. |
|  | EN ISO 10993-5:2009 + A11:2025 | Špecifikuje testovacie metódy na hodnotenie cytotoxicity in vitro. |
|  | EN ISO 10993-10:2023 | Zaoberá sa hodnotením potenciálu podráždenia a senzibilizácie. |
|  | EN ISO 10993-11:2018 | Definuje požiadavky na testovanie systémovej toxicity. |
|  | EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Zaoberá sa výberom testov na interakcie s krvou vrátane aspektov hemokompatibility pre zdravotnícke pomôcky prichádzajúce do kontaktu s krvou. |
|  | EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Špecifikuje požiadavky na prípravu vzoriek a referenčné materiály používané pri biologickom hodnotení. |
|  | EN ISO 10993-17:2023 + A1:2025 | Poskytuje zásady pre hodnotenie toxikologického rizika zložiek zdravotníckych pomôcok na podporu hodnotenia biologickej bezpečnosti. |
|  | EN ISO 10993-18:2020 + A1:2023 | Zaoberá sa chemickou charakterizáciou materiálov zdravotníckych pomôcok v rámci procesu riadenia biologických rizík. |
| Klinické hodnotenie | MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Usmernenia použité na podporu metodiky klinického hodnotenia. |
|  | MDCG 2020-6 | Poskytuje usmernenia týkajúce sa dostatočných klinických dôkazov pre staršie zdravotnícke pomôcky podľa nariadenia (EÚ) 2017/745. |
| Usmernenie k SSCP/PMCF | MDCG 2019-9 Rev.1 | Poskytuje usmernenia k príprave, validácii a verejnej dostupnosti súhrnu bezpečnosti a klinického výkonu. |
|  | MDCG 2020-7 | Poskytuje usmernenia pre šablónu plánu klinického sledovania po uvedení na trh. |
|  | MDCG 2020-8 | Poskytuje usmernenia pre šablónu správy o hodnotení klinického sledovania po uvedení na trh a pre priebežné hodnotenie klinickej bezpečnosti a výkonu. |
| Inžinierstvo použiteľnosti | EN IEC 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020 | Špecifikuje proces inžinierstva použiteľnosti na identifikáciu a zmiernenie rizík súvisiacich s používaním. |
| Balenie a trvanlivosť | EN ISO 11607-1:2020 + A1:2023 | Definuje požiadavky na materiály, systémy sterilnej bariéry a obalové systémy. |
|  | EN ISO 11607-2:2020 + A1:2023 | Špecifikuje požiadavky na validáciu procesov balenia. |
|  | ASTM F1980-2021 | Iná aplikovaná norma poskytujúca usmernenia k štúdiám zrýchleného starnutia na podporu tvrdení o trvanlivosti. |
| Správy o dohľade po uvedení na trh/PMCF | MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Usmernenia používané na podporu klinických následných aktivít po uvedení na trh s cieľom potvrdiť pokračujúcu bezpečnosť a výkonnosť. |
| Vigilancia | MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Usmernenia používané na podporu procesov dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a hlásenia závažných incidentov a nápravných opatrení v oblasti bezpečnosti v teréne. |

# Zhrnutie bezpečnosti a výkonu pre pacientov/laickú verejnosť

Názov zariadenia: vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option ELITE
Dokument: Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu
Dátum vydania: 25. augusta 2026

Prečo je toto zhrnutie napísané

Toto zhrnutie vysvetľuje, na čo sa filter Option ELITE používa a čo je známe o jeho bezpečnosti. Je napísaný pre pacientov a verejnosť v zrozumiteľnom jazyku.

Toto zhrnutie nenahrádza radu vášho lekára. Ak máte otázky týkajúce sa vášho zdravia alebo liečby, poraďte sa so svojím lekárom.

Informácie o pomôcke

Názov pomôcky:
Vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option™ ELITE

Výrobca:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd
Athens, Texas 75751
USA

Prvé označenie CE v Európe:
Jún 2016

V tabuľke nižšie sú uvedené názvy pomôcok, čísla dielov a identifikačné kódy pomôcok.

| Názov/opis pomôcky | Číslo modelu/ katalógové číslo | Kód GMDN | Kód EMDN | Trieda/pravidlo zdravotníckej pomôcky podľa EU MDR | Základné UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option Elite (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Pravidlo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Vyberateľný filtračný systém do dutej žily Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

Na čo sa táto pomôcka používa?

Filter Option ELITE pomáha znižovať riziko, že sa krvná zrazenina dostane do pľúc. Krvná zrazenina v pľúcach sa nazýva pľúcna embólia alebo PE. PE môže byť veľmi vážna.

Filter sa umiestni do veľkej žily v bruchu. Táto žila sa nazýva dolná dutá žila alebo IVC. IVC prenáša krv z nôh späť do srdca.

Filter funguje ako malá sieťka. Zachytáva krvné zrazeniny, ale stále umožňuje prietok krvi žilou.

Kedy sa pomôcka používa?

Filter sa môže použiť, keď liek na riedenie krvi nie je možné bezpečne používať, neúčinkuje podľa očakávania alebo sa musí z lekárskych dôvodov vysadiť. Môže sa použiť aj v prípade, že je potrebná urgentná liečba po rozsiahlej pľúcnej embólii a očakávaný prínos štandardnej liečby je znížený.

Iba lekár môže rozhodnúť, či sa má tento filter použiť.

Pre koho je zariadenie určené?

Filter Option ELITE sa môže používať u dospelých, ktorí majú krvné zrazeniny, ktoré by sa mohli dostať do pľúc. Môže sa použiť, keď lieky na riedenie krvi nemožno bezpečne používať, neúčinkujú dostatočne dobre alebo sa musia vysadiť. Môže sa použiť aj v núdzových prípadoch po tom, čo sa do pľúc dostane veľká krvná zrazenina, keď bežná liečba nemusí dostatočne účinkovať.

Kedy by sa pomôcka nemala používať?

Filter by sa nemal používať, ak:

- Veľká žila, nazývaná IVC, je príliš široká na to, aby sa do nej filter bezpečne zmestil.

- Pacient má infekciu krvi alebo je ohrozený infikovanými zrazeninami putujúcimi krvou

- Pacient je alergický na nikel alebo titán, ktoré sú súčasťou filtra

- Pacientka je tehotná a röntgenové lúče by mohli poškodiť nenarodené dieťa

Váš lekár rozhodne, či je táto pomôcka pre vás vhodná.

Čo je táto pomôcka a ako funguje?

Filter Option ELITE je malé kovové zariadenie. Pomocou malej trubice sa umiestni do veľkej žily. Chirurgický zákrok nie je potrebný.

Je vyrobený z flexibilného kovu nazývaného nikel-titán. To pomáha filtru otvoriť sa a zostať na mieste vo vnútri žily.

Filter zachytáva krvné zrazeniny, aby sa nedostali do pľúc. U niektorých pacientov je možné filter odstrániť neskôr, keď už nie je potrebný. Ak filter už nie je potrebný a jeho odstránenie je bezpečné a vhodné, lekári by mali zvážiť jeho odstránenie v rámci odporúčanej doby na odstránenie opísanej v návode na použitie.

Pomôcka neobsahuje lieky. Funguje tak, že zrazeniny fyzicky zachytáva.

Aké materiály sa dotýkajú tela?

Filter je vyrobený z kovu nikel-titán. Má tiež časti, ktoré pomáhajú lekárom vidieť ho na röntgenových snímkach.

Ako sa zariadenie bezpečne používa?

Filter zavádzajú a vyberajú iba vyškolení lekári.

Lekári používajú špeciálne röntgenové zariadenie na nasmerovanie filtra na správne miesto.

Pacienti si nemusia prinášať žiadne vybavenie. Pred a po zákroku dodržiavajte pokyny svojho lekára.

Riziká a varovania

Všetky lekárske zákroky majú určité riziká. Medzi možné problémy s filtrami do dutej žily patria:

- Filter sa pohybuje, nakláňa alebo je nesprávne umiestnený

- Poškodenie filtra vrátane zlomenia, zmeny tvaru alebo problémov s jeho odstránením

- Tvorba krvných zrazenín vo filtri alebo okolo neho, v nohách alebo vo veľkej žile, kde je filter umiestnený

- Bolesť, modriny, krvácanie alebo infekcia v mieste zavedenia alebo odstránenia filtra

- Poranenie žily alebo blízkych orgánov, ktoré môže vyžadovať lekárske ošetrenie, chirurgický zákrok alebo iný zákrok

- Alergická reakcia na kontrastné farbivo, liek, anestéziu, nikel alebo titán

- Závažné udalosti, ako sú problémy s dýchaním, problémy so srdcom, príznaky podobné mozgovej príhode, problémy s obličkami alebo smrť

Nie každý pacient bude mať tieto problémy. Niektoré problémy môžu byť vážne. Váš lekár ich bude sledovať a v prípade potreby im pomôže.

Ak po zákroku spozorujete nezvyčajné príznaky alebo sa necítite dobre, zavolajte svojmu lekárovi.

Dôležité bezpečnostné informácie

Povedzte svojmu lekárovi, ak:

- Ste alergický/á na kovy ako nikel alebo titán

- Máte infekciu krvi

- Ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste po zavedení filtra na krátky čas obmedzili niektoré aktivity.

S týmto filtrom môžete podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, nazývané aj MRI, ale iba ak sa dodržiavajú určité bezpečnostné pravidlá. Pred akýmkoľvek vyšetrením magnetickou rezonanciou (MRI) informujte svojho lekára alebo personál MRI, že máte filter Option ELITE.

Boli prijaté bezpečnostné opatrenia?

Áno. V roku 2023 spoločnosť prijala bezpečnostné opatrenie, pretože možný problém s výkonom pomôcky by mohol ovplyvniť fungovanie filtra podľa plánu a zvýšiť riziko, že sa krvná zrazenina dostane do pľúc. Spoločnosť problém preskúmala a naďalej monitoruje bezpečnostné informácie aj po predaji zariadenia. Na základe doteraz preskúmaných informácií sa nezistili žiadne nové bezpečnostné obavy.

Táto udalosť bola preskúmaná v rámci prebiehajúceho monitorovania bezpečnosti. Na základe dostupných informácií zostávajú výhody a riziká filtra Option ELITE prijateľné, ak sa používa podľa určenia.

V prípade potreby vám lekár môže poskytnúť viac informácií.

Ako vieme, že zariadenie je bezpečné a funguje?

Informácie o bezpečnosti a používaní filtra Option ELITE pochádzajú z:

- Laboratórneho testovania

- Použitia u pacientov

- Lekárskych štúdií tohto filtra a podobných filtrov

- Sťažností, hlásených problémov a prebiehajúcich bezpečnostných kontrol po predaji pomôcky

Tieto zdroje ukazujú, že pomôcka pri správnom používaní funguje podľa očakávaní. Klinické informácie preukázali vysokú úspešnosť pri umiestňovaní a odstraňovaní filtra. Sťažnosti, hlásené problémy a prebiehajúce bezpečnostné kontroly po predaji pomôcky na základe doteraz preskúmaných informácií neodhalili nové bezpečnostné obavy.

Ako sa bezpečnosť kontroluje v priebehu času?

Výrobca naďalej sleduje bezpečnosť pomôcky aj po jeho predaji. Zahŕňa to preskúmanie sťažností, hlásených problémov, lekárskych štúdií, bezpečnostných opatrení a následných informácií od lekárov alebo klinických pracovísk, ak sú k dispozícii.

- Preskúmanie sťažností a nahlásených problémov

- Preskúmanie lekárskych štúdií

- Prijatie opatrení v prípade vzniku bezpečnostných obáv

- Lekári môžu tiež poskytnúť následné informácie o pacientoch, ktorí dostali filter.

Tieto aktivity pomáhajú udržiavať bezpečnostné informácie aktuálne. Taktiež pomáhajú potvrdiť, že zariadenie naďalej funguje podľa očakávania.

Aké ďalšie liečebné postupy sú k dispozícii?

Lekári zvyčajne najprv vyskúšajú lieky na riedenie krvi na liečbu krvných zrazenín.

Ak nie je možné použiť lieky na riedenie krvi, môžu byť k dispozícii ďalšie možnosti:

- Lieky, ktoré rozpúšťajú zrazeniny v núdzových situáciách

- Špeciálne postupy alebo chirurgický zákrok v niektorých prípadoch

Váš lekár vám vysvetlí, ktorá možnosť je pre vás najlepšia.

Kto pomôcku používa?

Filter Option ELITE používajú iba vyškolení lekári. Pacienti si filter sami nevkladajú ani neodstraňujú.

# História revízií

| Revízie | Dátum vydania | Opis zmeny | Revízia overená notifikovaným orgánom? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10. augusta 2021 | Prvé vydanie SSCP | Nie; prvé vydanie pred overením notifikovaným orgánom. |
| B | 25. augusta 2026 | Finálna verzia SSCP zverejnená pre verejnosť | ☒ Áno Overenie jazyka: Angličtina Overené notifikovanou osobou v angličtine v súlade s odporúčaniami MDCG 2019-9, oddiel 9. |