POVZETEK O VARNOSTI IN KLINIČNI UČINKOVITOSTI (SSCP)

SSCP-0005

Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option™ ELITE

TF-0053

TD-28

Za objavo v Eudamedu

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Pripravila | Regulativne zadeve | Nadira Lotus Vodja, poprodajni nadzor |

Matrica za odobritev podpisa

Ta dokument morajo pregledati in odobriti vsi spodaj navedeni posamezniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki.

| VLOGA | ODDELEK | IME/NAZIV |
| --- | --- | --- |
| Odobritev | Klinične zadeve | David Roe Avtor tehničnih medicinskih besedil |
| Odobritev | Kakovost | James Stephens Višji direktor, oddelek za kakovost |
| Odobritev | Regulativna | Scott Bishop Podpredsednik, globalne regulativne zadeve in zagotavljanje kakovosti |

Zgodovina revizij

| Revizija | Datum | Oddelki | Opis revizije | Spremeni zahtevo # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10. avgust 2021 | Vse | Začetno poročilo samo za interno uporabo | 00103865 |
| B | 25. avgust 2026 | Vse | Posodobitev EU MDR SSCP | 08401 |

Kazalo vsebine

1.	Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP)	3

1.1.	Trgovsko ime pripomočka	3

1.2.	Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU	3

1.3.	Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček	3

1.4.	Ime proizvajalca, naslov in enotna registracijska številka (SRN)	3

1.5.	Ime pooblaščenega zastopnika in SRN	4

1.6.	Ime in enotna identifikacijska številka NB	4

2.	Predvidena uporaba pripomočka	4

2.1.	Predvideni namen/predvidena uporaba	4

2.2.	Indikacije/Indikacija za uporabo	4

2.3.	Predvidena populacija pacientov	5

2.4.	Kontraindikacije	5

3.	Opis pripomočka	5

3.1.	Opis pripomočka	5

3.2.	Prejšnje različice in njihove razlike	6

3.3.	Dodatki in druga oprema, ki se uporabljajo med namestitvijo ali odstranjevanjem	7

4.	Tveganja in opozorila	8

4.1.	Ostala tveganja in neželeni stranski učinki	8

4.2.	Opozorila in previdnostni ukrepi	9

4.3.	Varnost pri pregledu z magnetno resonanco	11

4.4.	Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA, vključno s FSN), če je potrebno	11

5.	Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)	11

5.1.	Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno	11

5.2.	Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno	12

5.3.	Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno	12

5.4.	Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti	13

5.5.	Tekoče ali načrtovano poprodajno klinično spremljanje	15

6.	Možne diagnostične ali terapevtske alternative	16

7.	Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike	16

8.	Harmonizirani standardi/skupne specifikacije	16

9.	Povzetek varnosti in učinkovitosti za paciente/laike	19

10.	Zgodovina revizij	23

Povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti

Ta povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP) je namenjen za to, da bi omogočil javni dostop do pregleda varnosti in klinične učinkovitosti za pripomoček v skladu z 32. členom Uredbe (EU) 2017/745.

SSCP ni mišljen kot nadomestilo za navodila za uporabo ali druge informacije, ki jih zagotovi proizvajalec, niti ni mišljen kot vir diagnostičnih ali terapevtskih nasvetov.

Ta SSCP vsebuje informacije, namenjene zdravstvenim delavcem, ter poseben razdelek za paciente in laike.

# Obseg tega povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (SSCP)

# Trgovsko ime pripomočka

Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option™ ELITE

# Opis pripomočka, osnovni UDI-DI in klasifikacija EU

| Ime/opis pripomočka | Model/kataloška številka | Koda GMDN | Koda EMDN | Razred pripomočka/pravilo po EU MDR | Osnovni UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Pravilo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

# Leto, ko je bilo izdano prvo potrdilo (CE) za ta pripomoček

Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE je v Evropi prvič prejel oznako CE junija 2016 v skladu z Direktivo 93/42/EGS in velja za starejši pripomoček.

# Ime proizvajalca, naslov in enotna registracijska številka (SRN)

| Informacije o proizvajalcu |  |
| --- | --- |
| Enotna registracijska številka proizvajalca: US-MF-000002324 | Ime proizvajalca: Argon Medical Devices, Inc. |
| Ime in priimek kontaktne osebe: Scott Bishop | E-pošta: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonska številka: 903.675.9321 | Naslov: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 ZDA |

# Ime pooblaščenega zastopnika in SRN

| Informacije o pooblaščenem zastopniku |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Ime organizacije pooblaščenega zastopnika: Emergo Europe |
| Kontaktni podatki: Vigilance Team | E-pošta: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonska številka: +31.70.345.8570 Faks:+31 (0)70 346 7299 | Naslov Hišna številka in ime ulice: 60 Westervoortsedijk Mesto: Arnhem Poštna številka: 6827 AT Država: Nizozemska |

# Ime in enotna identifikacijska številka NB

| Priglašeni organ |  |
| --- | --- |
| Ime: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Naslov: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemska |
| Spletna stran: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Številka priglašenega organa: | 2797 |

# Predvidena uporaba pripomočka

Referenčne številke navodil za uporabo:

P-2017-0205-00 M Rev A (Odstranljivi filter za votlo veno Option ELITE 100 cm)

P-2017-0184-00 M Rev A (Odstranljivi filter za votlo veno Option ELITE 70 cm)

# Predvideni namen/predvidena uporaba

Sistem odstranljivih filtrov za spodnjo votlo veno (IVC) Option ELITE je namenjen preprečevanju pljučne embolije (PE) s perkutanim vstavljanjem v spodnjo votlo veno.

# Indikacije/Indikacija za uporabo

Sistem odstranljivih filtrov za spodnjo votlo veno Option ELITE je indiciran za preprečevanje pljučne embolije (PE) s perkutanim vstavljanjem v spodnjo votlo veno (IVC) pri naslednjih stanjih:

- Pljučna tromboembolija, pri kontraindiciranih antikoagulantih

- Neuspešna antikoagulantna terapija pri tromboembolični bolezni

- Nujno zdravljenje po masivni pljučni emboliji, kjer so pričakovane koristi običajne terapije zmanjšane

- Kronična, ponavljajoča se pljučna embolija, pri kateri antikoagulantna terapija ni uspela ali je kontraindicirana.

Sistem odstranljivih filtrov za spodnjo votlo veno Option ELITE lahko odstranite v skladu z navodili pri bolnikih, ki filtra ne potrebujejo več. Filter je mogoče odstraniti le z jugularnim pristopom.

Angiografski žilni dilatator je namenjen angiografski vizualizaciji in linearnemu merjenju žil, kadar se uporablja v kombinaciji z dajanjem radiopačnega sredstva v votlo veno.

# Predvidena populacija pacientov

Sistem odstranljivih filtrov za spodnjo votlo veno Option ELITE je namenjen posameznikom s kronično ali ponavljajočo se pljučno tromboembolijo, pri katerih je antikoagulacijsko zdravljenje kontraindicirano ali neuspešno, in posameznikom, ki potrebujejo nujno zdravljenje po masivni pljučni emboliji, kjer so pričakovane koristi običajnega zdravljenja zmanjšane.

# Kontraindikacije

Sistema odstranljivih filtrov za spodnjo votlo veno Option ELITE ne smete vsaditi, če je prisoten kateri od naslednjih pogojev:

- Bolnik ima premer spodnje votle vene večji od 32 mm.

- Pri bolniku je prisotno tveganje za septično embolijo.

- Pri bolniku je bila potrjena bakteremija.

- Bolnik ima znano preobčutljivost za nikljeve ali titanove zlitine.

- Noseče bolnice, če lahko sevanje zaradi fluoroskopskega slikanja ogrozi plod. Tveganja in koristi je treba skrbno oceniti.

- Pri 100-centimetrskem sistemu se jugularne usmeritve ne sme uporabljati za poplitealni pristop, femoralne usmeritve pa se ne sme uporabljati za antekubitalni pristop. Za predvideni pristop uporabite le pravilno usmeritev kartuše. Uporaba napačne usmeritve kartuše pri katerem koli od teh pristopov lahko povzroči obrnjeno namestitev, kar lahko pri bolnikih povzroči resne neželene dogodke.

Ni znanih kontraindikacij za uporabo angiografskega žilnega dilatatorja.

# Opis pripomočka

# Opis pripomočka

Filter za votlo veno Option ELITE je zasnovan za perkutano vstavljanje v spodnjo votlo veno (IVC). Odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE je namenjen preprečevanju pljučne embolije (PE) in je samo za enkratno uporabo. Vsebina je dobavljena sterilna z uporabo postopka z etilen oksidom (EO). Potrjeno je, da je ta pripomoček nepirogen, kar zagotavlja, da pri uporabi ne povzroča škodljivih pirogenih snovi. Filter je radiopačen, kar omogoča jasno vizualizacijo pripomočka med slikovnimi postopki.

70-centimetrski sistem je namenjen vstavljanju skozi jugularni ali femoralni dostop, 100-centimetrski sistem pa vstavljanju skozi antekubitalni ali poplitealni dostop.

Samocentrirajoči odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE je lasersko izrezan iz cevi iz nikljevo-titanove zlitine (nitinol). Odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE je sestavljen iz nitinolnih opornikov s spominom oblike, ki izhajajo iz osrednje točke, in je zasnovan za optimalno prestrezanje krvnih strdkov. Šest (6) zadrževalnih sider (zadrževalnih kavljev) se nahaja na repnem delu filtra. Ta sidra so namenjena pritrditvi filtra na steno žile. Odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE je namenjen uporabi pri kavalnem premeru do 32 mm. Kavelj za odstranitev je nameščen na lobanjski okončini.

Odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE je prilagodljiv in se po uporabi razširi na notranji premer spodnje votle vene. Filter na luminalno površino votle vene izvaja navzven usmerjeno radialno silo, s čimer zagotavlja pravilno namestitev in stabilnost.

Sistem v embalaži vsebuje naslednje komponente:

A. uvajalna igla ovojnice katetra;

B. angiografski žilni dilatator;

C. potiskalnik z oznako za vstavljanje;

D. sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option™ ELITE v kartuši;

E. pokrov ovojnice.

Sistem vključuje filter, nameščen v kartuši, uvajalno iglo ovojnice katetra z notranjim premerom 5 Fr in angiografskim žilnim dilatatorjem z odprtim koncem ter potiskalnik z oznako za vstavljanje.

Angiografski žilni dilatator ima stranske odprtine in 2 radiopačna markerja, z razmikom 32 mm narazen (med označevalnimi pasovi), ki zagotavljata linearno merjenje spodnje votle vene in pomagata pri angiografski vizualizaciji pri odmerjanju radiopačnega kontrasta. Potiskalnik premika filter skozi uvajalno iglo ovojnice katetra do oznake za vstavljanje, nato pa se uporablja za pritrditev filtra med odkrivanjem. Lokacijo distalnega konca uvajalne igle ovojnice katetra je mogoče nadzorovati z vrtenjem celotnega pripomočka, da se uvajalna igla ovojnice katetra postavi v sredino votle vene.

Filtrirna kartuša vsebuje odstranljivi filter za spodnjo votlo veno Option ELITE. Besedilo in barvne puščice so natisnjene na ohišju kartuše, ki označujejo orientacijo sklopa, femoralna stran je natisnjena v zeleni in jugularna stran v modri barvi. Pri 70-centimetrskem sistemu bo puščica za želeno mesto dostopa kazala proti nastavku uvajalne igle ovojnice katetra. Pri 100-centimetrskem sistemu se femoralna stran filtrirne kartuše uporablja pri femoralnem in poplitealnem pristopu, jugularna stran filtrirne kartuše pa pri jugularnem in antekubitalnem pristopu. Puščica želenega mesta dostopa bo kazala proti nastavku uvajalne igle ovojnice katetra.

# Prejšnje različice in njihove razlike

Option ELITE je pripomoček druge generacije, razvit iz originalnega filtra za votlo veno Option. Glavne spremembe zasnove so vključevale zmanjšanje profila filtra in sistema za vstavljanje za izboljšanje učinkovitosti pri vijugastem poteku žil. Natančneje je imel pripomoček Option tri majhne in tri velike zadrževalne kavlje, medtem ko je imel pripomoček Option ELITE šest majhnih kavljev za izboljšano pritrditev. Tudi uvajalna igla ovojnice je bila spremenjena, in sicer iz pletene ojačitvene igle ovojnice (0,071") v spiralno ojačitveno iglo ovojnice (0,073").

Leta 2015 je bil uveden 100-cm sistem za vstavljanje, ki omogoča vsaditev tudi prek antekubitalnega in poplitealnega dostopa, poleg jugularnega in femoralnega dostopa. Kljub tem izboljšavam so temeljne indikacije, materiali in značilnosti delovanja ostali dosledni v vseh različicah, kar je ohranilo znatno enakovrednost.

# Dodatki in druga oprema, ki se uporabljajo med namestitvijo ali odstranjevanjem

Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE se dobavi kot uvajalni komplet s komponentami, ki se uporabljajo za perkutano vstavljanje in vsaditev filtra. Pripomočki za odstranjevanje niso vključeni v uvajalni komplet.

Priloženi dodatki v kompletu:

- Uvajalna igla ovojnice katetra – uporablja se za vodenje filtra v ustrezen položaj znotraj spodnje votle vene (IVC).

- Angiografski žilni dilatator – olajša dostop do žil in pomaga razširiti žilo za vstavitev igle ovojnice.

- Potiskalnik z oznako za vstavljanje – uporablja se za premikanje in vstavljanje filtra iz sistema za vstavljanje v ciljno mesto znotraj spodnje votle vene.

- Filter v kartuši za vstavljanje vsebuje vnaprej napolnjen filter Option ELITE, pripravljen za vstavljanje.

- Pokrov ovojnice je priložena kot del uvajalnega kompleta.

Druga oprema, ki se uporablja med namestitvijo ali odstranjevanjem, kot je ustrezno:

- Za vizualizacijo med postopki namestitve in odstranjevanja filtra je potrebna fluoroskopska slikovna oprema.

- Vodilne žice, uporabljene med vstavljanjem, niso vključene v uvajalni komplet Option ELITE in jih je treba izbrati in uporabljati v skladu z ustreznimi navodili proizvajalca in postopkovnim pristopom.

- Pripomočki za odstranjevanje, vključno z zankami, katetri za odstranjevanje in dodatki, niso vključeni v uvajalni komplet Option ELITE in jih je treba uporabljati le, kadar je to klinično indicirano in v skladu z ustreznimi navodili proizvajalca. Priporočljivo je, da se odstranjevanje izvede skozi ovojnice z najmanj 8 Fr.

Uporaba v kombinaciji z drugimi izdelki:

- Filter Option ELITE je namenjen delovanju kot mehanski pripomoček za preprečevanje ponavljajoče se pljučne embolije s prekinitvijo migracije trombov v spodnjo votlo veno.

- Pripomoček ne vsebuje ali dovaja medicinskih snovi. Vsako antikoagulacijsko ali drugo terapijo določi lečeči zdravnik posebej na podlagi bolnikovega kliničnega stanja.

Uvajalni komplet Option ELITE se dobavi sterilen za enkratno uporabo in je namenjen uporabi s strani usposobljenih zdravnikov ali kliničnih zdravnikov.

# Tveganja in opozorila

# Ostala tveganja in neželeni stranski učinki

Kljub ukrepom za obvladovanje tveganja, uvedenim pri načrtovanju, proizvodnji in klinični uporabi, so s sistemom odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE povezana preostala tveganja, ki so neločljivo povezana z vsadnimi filtri za votlo veno ter postopki njihove namestitve, prisotnosti v telesu in odstranjevanja. Zapleti se lahko pojavijo kadar koli med vstavljanjem, med obdobjem prisotnosti v telesu ali v času odstranjevanja filtra ali po njem.

Možni neželeni stranski učinki in zapleti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na:

- Tveganja, povezana s pripomočkom

  - nepravilna postavitev ali usmeritev, premikanje, migracija, nagibanje ali napačni položaj filtra znotraj spodnje votle vene,

  - težave ali nezmožnost odstranitve filtra po vsaditvi, vključno s potrebo po drugem posegu ali načinu zdravljenja za dokončanje postopka,

  - zlom, odpoved, prelom, deformacija, premikanje komponent ali nezmožnost odstranjevanja vsajenega pripomočka,

  - zapleti, povezani s filtrom, vključno s perforacijo, migracijo, zlomom, nagibom/nepravilnim položajem, trombozo ali okluzijo votle vene in zapleti, povezani z odstranjevanjem,

- Žilna in trombotična tveganja

  - tromboembolični dogodki, vključno z novo ali poslabšano globoko vensko trombozo, akutno ali ponavljajočo se pljučno embolijo, zračno embolijo ali nastankom strdka v filtru ali okoli njega,

  - stenoza votle vene, delna ali popolna okluzija votle vene, tromboza votle vene, vazospazem ali zmanjšan/oslabljen pretok krvi,

  - poškodba votle vene ali druge žile, vključno s perforacijo, penetracijo, rupturo, disekcijo, ekstravazacijo kontrastnega sredstva ali poškodbo organov, ki mejijo na votlo veno, kar lahko zahteva medicinsko, kirurško ali intervencijsko zdravljenje,

- Tveganja, povezana s postopkom

  - krvavitev, podplutbe, hematom, hemoragični zapleti, ki zahtevajo transfuzijo ali zdravniški poseg, ali druge poškodbe na mestu žilnega dostopa, vključno z arteriovensko fistulo ali psevdoanevrizmo,

  - okužba, ki lahko zahteva zdravniški ali kirurški poseg,

  - reakcije na kontrastna sredstva, zdravila ali anestezijo, uporabljeno med postopkom.

  - Drugi resni klinični dogodki lahko vključujejo respiratorno insuficienco ali odpoved dihanja, srčno aritmijo, miokardni infarkt ali koronarno ishemijo, cerebrovaskularni dogodek ali drug nevrološki dogodek, ledvično insuficienco ali odpoved ledvic, nevrološki primanjkljaj, povezan z žilnim dostopom, infarkt, poškodbo ali odpoved tarčnega organa, ali smrt.

Ta tveganja so dobro dokumentirana za odstranljive filtre za spodnjo votlo veno in so bila ocenjena s kliničnimi študijami, objavljeno literaturo in dejavnostmi nadzora po dajanju na trg. Pojavnost in resnost teh dogodkov se lahko razlikujeta glede na bolnikovo stanje, trajanje vsaditve, osnovno tveganje za tromboembolijo in klinično prakso. Ti dogodki so lahko resni in lahko zahtevajo hospitalizacijo, zdravniško zdravljenje, kirurški poseg ali intervencijsko zdravljenje. Na podlagi razpoložljivih kliničnih dokazov in podatkov po dajanju na trg, ki so bili pregledani do danes, niso bili ugotovljeni nobeni novi varnostni pomisleki, ki bi zahtevali dodatne ukrepe za nadzor tveganj ali spremembe trenutnega določanja razmerja med koristmi in tveganji za pripomoček Option ELITE.

Pri uporabi v skladu s predvidenim namenom, navodili za uporabo in veljavnimi kliničnimi smernicami se ugotovljena preostala tveganja štejejo za sprejemljiva glede na klinično korist zmanjšanja tveganja za pljučno embolijo pri bolnikih, pri katerih je antikoagulacijska terapija kontraindicirana ali neučinkovita. Lečeči zdravnik lahko redno klinično pregleduje nadaljnjo potrebo po filtraciji spodnje votle vene. Pri bolnikih, pri katerih začetno tveganje za pljučno embolijo ni več prisotno in je odstranjevanje klinično primerno, se lahko v skladu z navodili za uporabo razmisli o odstranitvi filtra, da se zmanjša možnost zapletov, povezanih s podaljšanim trajanjem vsaditve. Odločitve o zadrževanju ali odstranjevanju filtra je treba individualizirati glede na bolnikovo splošno klinično stanje, tveganje za tromboembolijo, antikoagulacijski status, anatomske dejavnike in postopkovne vidike.

# Opozorila in previdnostni ukrepi

Opozorila:

- Vsebina, dobavljena STERILNA z uporabo postopka z etilen oksidom (EO). Ne uporabljajte, če je embalaža ali sterilna pregrada odprta ali poškodovana in če je rok uporabe potekel.

- Samo za enkratno uporabo in za enega bolnika. Ne uporabljajte ponovno, ne predelujte ali ponovno sterilizirajte. Ponovna uporaba, ponovna obdelava ali ponovna sterilizacija lahko ogrozijo strukturno celovitost pripomočka in/ali povzročijo okvaro pripomočka, kar lahko povzroči poškodbe, bolezni ali smrt bolnika. Ponovna uporaba, ponovna obdelava ali ponovna sterilizacija lahko povzročijo tudi nevarnost kontaminacije pripomočka in/ali povzročijo okužbo ali navzkrižno okužbo bolnika, vključno z, vendar ne omejeno na prenos nalezljivih bolezni z enega bolnika na drugega. Onesnaženje pripomočka lahko povzroči poškodbe, bolezni ali smrt bolnika.

- Pri injiciranju kontrastnega sredstva skozi angiografski žilni dilatator ne prekoračite najvišjega tlaka 800 psi.

Po implantaciji filtra je lahko oviran kateri koli postopek vstavljanja katetra, ki zahteva prehod pripomočka skozi filter.

- Sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option ELITE je dobavljen vstavljen v kartušo, ki označuje ustrezno orientacijo za femoralne in jugularne pristope. V kartušo nikoli ne vstavljajte popolnoma razširjenega filtra, saj lahko to vpliva na njegovo obliko in delovanje ter povzroči napačno usmerjenost filtra za izbrano točko dostopa. V kartušo nikoli ne vstavljajte (delno) razširjenega filtra, saj lahko to vpliva na njegovo obliko in delovanje.

- Sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option ELITE lahko uporabljajo le zdravniki in klinični zdravniki, ki so usposobljeni za diagnostične in intervencijske tehnike, kot je namestitev filtrov v votle vene.

- V skladu s tem proizvajalec ali njegovi distributerji ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posledično škodo ali stroške, ki so posledica uporabe s strani neusposobljenega osebja.

- Osebe z alergijskimi reakcijami na zlitine niklja in titana (Nitinol) lahko doživijo alergijski odziv na ta vsadek.

- Nikoli ne premikajte vodila, uvajalnega plašča/dilatatorja in ne odstranjujte filtra brez fluoroskopskega vodenja.

- Če se na prvotnem mestu aplikacije pojavi velik krvni strdek, poskusite premakniti filter na drugo mesto. Majhen krvni strdek lahko obidete z vodilno žico in uvajalno iglo.

- Nikoli ne zamenjajte napačno nameščenega ali odstranjenega filtra.

- Za standardni postopek, ko je filter Option™ ELITE pomaknjen v ovoj, ne umaknite in nato znova pomaknite pripomočka za vstavljanje, saj lahko to povzroči prezgodnjo namestitev filtra.

- V standardnem postopku mora biti filter, potem ko vstopna oznaka potiskalnika vstopi v kovinsko cev vložka s filtrom, v celoti nameščen in ga ni mogoče ponovno oviti.

- Po standardnem postopku mora biti filter, potem ko oznaka za vstavljanje dilatatorja vstopi v kovinsko cev vložka s filtrom, v celoti izvedena in ga ni mogoče ponovno oviti.

- 100-cm sistem je namenjen poplitealnemu in antekubitalnemu pristopu. Jugularne usmeritve se ne sme uporabljati za poplitealni pristop, femoralne usmeritve pa se ne sme uporabljati za antekubitalni pristop.

- Če se med postopkom kateri koli sestavni del poškoduje, ne nadaljujte z uporabo izdelka.

- Tega izdelka ne avtoklavirajte, saj lahko to ogrozi njegovo celovitost in funkcionalnost.

Opozorila za izbirno odstranjevanje filtra:

- Pri odstranjevanju filtra ne smete uporabiti prevelike sile.

- Filtra ne poskušajte odstraniti, če je v filtru, spodnji veni ali globokih venah prisoten krvni strdek.

- Odstranitev filtra je možna le z jugularnim pristopom. Preden odstranite filter z jugularne točke dostopa, se prepričajte, da je doseg kavelj za odstranjevanje filtra usmerjen v smeri cefalade – tj. usmerjen proti jugularni točki dostopa. Kavelj za odstranjevanje na cefalnem koncu filtra je kraj za vklop endovaskularne zanke.

- Odstranitev filtra naj izvajajo le zdravniki in klinični zdravniki, usposobljeni za tehnike perkutane intervencije.

- Odstranjenega filtra nikoli ne namestite znova.

Previdnostni ukrepi:

- Če med katero koli fazo postopka naletite na močan odpor, postopek ustavite in pred nadaljevanjem določite vzrok.

- Sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option™ ELITE je bil preizkušen in kvalificiran s priloženimi dodatki. Uporaba drugih pripomočkov lahko povzroči zaplete in/ali neuspešen postopek.

- Anatomske razlike lahko otežijo vstavljanje in namestitev filtra. Skrbno spremljanje teh navodil za uporabo lahko skrajša čas vstavljanja in zmanjša verjetnost težav.

- Deformacije hrbtenice: Pri razmisleku o vsaditvi pri bolnikih s pomembnimi kifoskoliotičnimi deformacijami hrbtenice je potrebna previdnost, ker lahko IVC sledi splošnemu toku takšnih anatomskih deformacij.

- Potiskalnik tega pripomočka vsebuje naslednjo snov, razvrščeno kot CMR 1B, v koncentraciji nad 0,1 mas. %: kobalt; št. CAS 7440-48-4; št. ES 231-158-0. Trenutni znanstveni dokazi podpirajo tezo, da medicinski pripomočki, izdelani iz kobaltovih zlitin ali zlitin nerjavnega jekla, ki vsebujejo kobalt, ne povzročajo povečanega tveganja za raka ali škodljivih učinkov na reprodukcijo.

# Varnost pri pregledu z magnetno resonanco

Neklinično testiranje je pokazalo, da je sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option™ ELITE pogojen primeren za MR. Slikanje bolnika s sistemom odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option™ ELITE takoj po namestitvi je varno pod naslednjimi pogoji:

- Statično magnetno polje 3 Tesla

- Prostorsko gradientno magnetno polje 720 Gauss/cm

- Največja povprečna specifična stopnja absorpcije celotnega telesa (SAR) je 3,0 W/kg za 15 minut slikanja

V nekliničnih testiranjih je sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option™ ELITE povzročil dvig temperature manjši ali enak 1,70 °C pri največji povprečni stopnji absorpcije celotnega telesa (SAR) 3,0 W/kg za 15 minut MR skeniranja z MR skenerjem 3,0 Tesla General Electric Healthcare MR. SAR, izračunan s kalorimetrijo, je 2,8 W/kg. Kakovost MR slike je lahko ogrožena, če je območje zanimanja na istem območju ali relativno blizu položaja filtra Option™ ELITE. Zato bo morda treba optimizirati parametre slikanja z magnetno resonanco, da bi nadomestili prisotnost tega kovinskega vsadka.

# Drugi pomembni vidiki varnosti, vključno s povzetkom morebitnih varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA, vključno s FSN), če je potrebno

Varnostni profil sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE je skladen z znanimi tveganji, povezanimi z odstranljivimi filtri za spodnjo votlo veno, vključno z migracijo, zlomom, perforacijo, trombozo, embolizacijo, nagibom filtra in zapleti, povezanimi s postopki odstranjevanja.

Leta 2023 je bil uveden varnostni korektivni ukrep (FSCA) v zvezi s sistemom odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE, da bi odpravili morebitno težavo z delovanjem pripomočka, ki bi lahko vplivala na predvideno delovanje filtra, kar bi lahko povzročilo pljučno embolijo. Prizadetim strankam/uporabnikom so bila izdana povezana varnostna obvestila na terenu (FSN) v skladu z veljavnimi regulativnimi zahtevami.

Podatki FSCA in poznejši podatki po dajanju na trg so bili pregledani v okviru tekočih dejavnosti nadzora in vigilance po dajanju na trg. Na podlagi doslej pregledanih razpoložljivih podatkov ni bil ugotovljen noben nov varnostni signal, ki bi zahteval dodatne ukrepe za nadzor tveganja ali spremembo trenutne določitve razmerja med koristmi in tveganji.

Splošni profil koristi in tveganj sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE ostaja sprejemljiv, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

# Povzetek klinične ocene in poprodajnega kliničnega spremljanja (PMCF)

# Povzetek kliničnih podatkov, povezanih z enakovrednim pripomočkom, če je potrebno

Klinični podatki enakovrednega pripomočka niso bili uporabljeni kot primarni dokazi v podporo varnosti in klinični učinkovitosti sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE. Klinična ocena temelji na kliničnih podatkih, specifičnih za pripomoček, ki jih podpira najsodobnejša literatura o filtrih za spodnjo votlo veno (IVC) in ustrezni podatki o nadzoru po dajanju na trg.

Pripomoček Option ELITE je odstranljiv filter IVC z uveljavljeno klinično anamnezo in dolgoletno klinično uporabo. Kjer je bilo ustrezno, je bila v okviru klinične ocene pregledana objavljena literatura o podobnih odstranljivih filtrih IVC, da bi se rezultati glede varnosti in učinkovitosti umestili v kontekst trenutne medicinske prakse; vendar se pri ugotavljanju skladnosti niso opirali na formalno dokazovanje enakovrednosti.

# Povzetek kliničnih podatkov iz opravljenih preiskav za pripomoček pred oznako CE, če je potrebno

Ni potrebno. Klinične raziskave sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE, izvedene pred pridobitvijo oznake CE, niso bile identificirane.

# Povzetek kliničnih podatkov iz drugih virov, če je potrebno

Dodatni klinični dokazi, ki podpirajo varnost in klinično učinkovitost sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE, izhajajo iz objavljene literature o zadevnem pripomočku, literature o trenutnem stanju tehnike za odstranljive filtre IVC, nadzora po dajanju na trg, podatkov o vigilanci in načrtovanih dejavnosti kliničnega spremljanja po dajanju na trg. Ti viri omogočajo razlago kliničnih dokazov, specifičnih za pripomoček, v ustreznem kontekstu in pomagajo potrditi, da se znani profil varnosti in učinkovitosti ustrezno spremlja skozi celoten življenjski cikel pripomočka.

Literatura o zadevnem pripomočku in literatura o primerjalnih pripomočkih se pregledujeta neodvisno kot vira kontekstualnih dokazov, katerih podatki se ne združujejo. Literatura o primerjalnih pripomočkih se uporablja za opis trenutnega stanja tehnike in pričakovanih kliničnih vzorcev pri odstranljivih filtrih IVC, literatura o zadevnem pripomočku pa za oceno, ali so ugotovitve skladne z objavljenimi izkušnjami z uporabo pripomočka Option ELITE. Ti viri iz literature ne določajo meril sprejemljivosti, ne nadomeščajo kliničnih dokazov, specifičnih za pripomoček, in sami po sebi niso podlaga za ugotavljanje skladnosti.

Objavljena literatura in dokazi na podlagi registrov opisujejo klinično uporabo odstranljivih filtrov IVC pri populacijah bolnikov s tveganjem za vensko tromboembolijo, kontraindikacijami za antikoagulacijsko zdravljenje, neuspešnim antikoagulacijskim zdravljenjem ali stalno potrebo po zaščiti pred pljučno embolijo. Ti podatki zagotavljajo kontekst za pričakovane izide, kot so pojav PE, DVT, uspešnost odstranitve, uspešnost namestitve, zapleti, povezani s filtrom, in umrljivost, ob upoštevanju razlik v zasnovi študij, tveganju pri bolnikih, trajanju spremljanja, opredelitvah končnih točk in poročanju o trajanju prisotnosti filtra v telesu.

V okviru stalnega kliničnega spremljanja in spremljanja po dajanju na trg se pregledujejo tudi podatki, pridobljeni z nadzorom po dajanju na trg, in podatki o vigilanci. Ti viri vključujejo analizo trendov pritožb, poročanje v okviru vigilance, pregled varnostnih korektivnih ukrepov, spremljanje regulativnih podatkovnih zbirk in druge rezultate nadzora po dajanju na trg. Na podlagi razpoložljivih dokazov iz nadzora po dajanju na trg in vigilance niso bili ugotovljeni novi ali nastajajoči varnostni signali, ki bi presegali znana in predvidljiva tveganja, povezana z odstranljivimi filtri IVC.

Načrtovane dejavnosti kliničnega spremljanja po dajanju na trg vključujejo splošne metode spremljanja in ciljno usmerjeno prospektivno dejavnost 4. ravni, ki temelji na anketi. Anketa je opazovalna in neintervencijska ter je namenjena zbiranju strukturiranih podatkov o spremljanju pri rutinski klinični uporabi, vključno s trajanjem prisotnosti filtra v telesu, statusom odstranitve, izidi glede varnosti, povezanimi s filtrom, in ključnimi kliničnimi izidi. Te dejavnosti so zasnovane za podporo stalnemu spremljanju v celotnem življenjskem ciklu in zaznavanju signalov ter niso namenjene utemeljevanju ločenih trditev o dolgoročni učinkovitosti.

Skupni kvantitativni rezultati glede varnosti in učinkovitosti iz podatkovnih nizov kliničnih raziskav, specifičnih za pripomoček, in kliničnega spremljanja po dajanju na trg so povzeti v razdelku 5.4. Razdelek 5.3 je zato omejen na vlogo drugih virov kliničnih podatkov in stalnega pridobivanja dokazov po dajanju na trg pri zagotavljanju konteksta za razlago ter nadaljnjem potrjevanju profila koristi in tveganj.

# Splošni povzetek klinične učinkovitosti in varnosti

Klinična ocena sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE temelji na vseh razpoložljivih kliničnih dokazih, vključno s podatki kliničnih raziskav, specifičnih za pripomoček, podatki iz registrov kliničnega spremljanja po dajanju na trg, objavljeno literaturo o zadevnem pripomočku, primerjalno literaturo o trenutnem stanju tehnike, nadzorom po dajanju na trg in podatki o vigilanci.

V podatkovnih nizih kliničnih raziskav, specifičnih za pripomoček, in kliničnega spremljanja po dajanju na trg, povzetih za ta pripomoček, naslednji kvantitativni rezultati potrjujejo klinično učinkovitost in varnost:

| Klinična končna točka | Kvantitativni rezultat | Interpretacija |
| --- | --- | --- |
| Uspešna namestitev/tehnični uspeh | 99,9 % združenih podatkov; 95 % IZ 99,3–100 | Podpira uspešno namestitev filtra v kliničnih pogojih uporabe. |
| Uspešnost odstranjevanja med primeri z vsaj enim poskusom odstranjevanja | 98,2 % združenih podatkov; 95 % IZ 96,2–99,3 | Podpira visok uspeh pri odstranjevanju, kadar je odstranjevanje klinično indicirano in se ga poskuša. |
| Ponavljajoča se pljučna embolija (PE) | 3,1 % združenih podatkov; 95 % IZ 2,0–4,6 | Pod vnaprej določenim kriterijem sprejemljivosti ≤6 %. |
| Nova ali poslabšana globoka venska tromboza (DVT) | 8,7 % združenih podatkov; 95 % IZ 7,0–10,8 | Razlagano v kontekstu, ker se vnaprej določeno numerično merilo uporablja za okluzivno trombozo na mestu dostopa ≤ 3 %, medtem ko ta združena končna točka zajema širše nove ali poslabšane dogodke globoke venske tromboze. |
| Zapleti, povezani s filtrom | 1,1 % združenih podatkov; 95 % IZ 0,8–1,5 | V skladu z opredeljeno končno točko zapletov, povezanih s filtrom, vključno z migracijo, zlomom, nagibom > 15°, perforacijo votle vene, trombozo/okluzijo votle vene in zapleti, povezanimi z odstranjevanjem. |

Umrljivost je bila v kliničnem vrednotenju ocenjena kot klinično pomemben varnostni izid in je vključena v načrtovane dejavnosti PMCF za nadaljnje spremljanje koristi in tveganj. Umrljivost zaradi vseh vzrokov se razlaga v kontekstu osnovne populacije bolnikov z visokim tveganjem za tromboembolijo, komorbidnosti in variabilnosti v spremljanju in ni predstavljena kot končni rezultat delovanja pripomočka ali trditev o klinični koristi. Vnaprej določen varnostni kriterij se uporablja za umrljivost, povezano s pripomočkom ali postopkom, in ne za umrljivost zaradi vseh vzrokov. Na podlagi razpoložljivih kliničnih dokazov, PMS in podatkov o vigilanci ni bil ugotovljen noben signal smrtnosti, specifičen za pripomoček.

Združene rezultate so podpirale dosledne ugotovitve iz študije PRESERVE in retrospektivnega registra Univerze v Indiani, vključno z visoko uspešnostjo namestitve in odstranjevanja ter incidenco PE pod vnaprej določenim merilom učinkovitosti in varnosti. Ugotovitve globoke venske tromboze so bile interpretirane v kliničnem kontekstu, ker se numerični kriterij nanaša na okluzivno trombozo na mestu dostopa in ne na vse izide globoke venske tromboze, stopnja zapletov, povezanih s filtrom, pa je ostala skladna z znanim profilom tveganja za odstranljive filtre IVC.

Opaženi varnostni profil je skladen z znanimi in predvidljivimi tveganji za odstranljive filtre za spodnjo votlo veno. Med poročanimi dogodki na ravni komponent so bili perforacija, migracija, zlom, tromboza/okluzija votle vene in zapleti, povezani z odstranjevanjem. V kliničnih dokazih, PMS ali podatkih o vigilanci ni bilo ugotovljeno nobeno nepričakovano združevanje v skupine, časovno odvisna mehanska degradacija ali nov varnostni signal, specifičen za pripomoček.

Te ugotovitve podpirajo predvideno klinično korist zmanjšanja tveganja za klinično pomembno pljučno embolijo s preprečevanjem migracije tromba v spodnji votli veni pri ustrezno izbranih bolnikih, kadar se pripomoček uporablja v skladu z navodili za uporabo. Ne navajajo se nobene trditve o klinični koristi ali superiornosti niti ločene trditve o dolgoročni učinkovitosti, ki bi presegale predvideni namen.

Za podrobnejšo opredelitev izidov pri klinično pomembnih obdobjih vsaditve so bile uporabljene analize, stratificirane glede na trajanje prisotnosti filtra v telesu. Uspešnost odstranjevanja je ostala visoka tako do 175 dni kot po tem obdobju. Nekatere ugotovitve glede PE, DVT, tromboze votle vene in okluzije votle vene so bile številčno pogostejše v skupinah z daljšim trajanjem prisotnosti filtra v telesu; vendar so bile te ugotovitve razložene ob upoštevanju znanih časovno odvisnih vzorcev tveganja pri odstranljivih filtrih IVC in osnovnega tveganja pri bolnikih. Te ugotovitve same po sebi ne vplivajo negativno na celotni profil koristi in tveganj.

Na podlagi razpoložljivih kvantitativnih kliničnih dokazov, načrtovanih in tekočih dejavnosti kliničnega spremljanja po dajanju na trg ter stalnega spremljanja po dajanju na trg ostaja celotni profil koristi in tveganj sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE ugoden in sprejemljiv za predvideni namen, kadar se pripomoček uporablja pri ustrezno izbranih bolnikih v skladu z navodili za uporabo.

# Tekoče ali načrtovano poprodajno klinično spremljanje

Dejavnosti kliničnega spremljanja sistema odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE po dajanju na trg se izvajajo za stalno potrjevanje varnosti in klinične učinkovitosti pripomočka v celotnem življenjskem ciklu ter zagotavljanje, da profil koristi in tveganj ostaja sprejemljiv.

Dejavnosti PMCF vključujejo splošne metode PMCF, kot so sistematični in redni pregledi ustrezne objavljene znanstvene literature, ter stalno zbiranje in vrednotenje podatkov po dajanju na trg, pridobljenih iz pritožb, poročanja v okviru vigilance, varnostnih korektivnih ukrepov ter korektivnih in preventivnih ukrepov. Za podporo zaznavanju signalov in analizi trendov se spremljajo tudi ustrezne nacionalne in mednarodne podatkovne zbirke za vigilanco.

Poleg splošnih metod PMCF bo za pripomoček Option ELITE izvedena ciljno usmerjena prospektivna anketa PMCF 4. ravni. Anketa je opazovalna in neintervencijska, izpolnili jo bodo lečeči zdravniki ali osebje kliničnih centrov na podlagi podatkov rutinskega spremljanja ali zdravstvene dokumentacije, namenjena pa je nadaljnji opredelitvi varnosti in učinkovitosti pri rutinski klinični uporabi, vključno s primeri daljše prisotnosti filtra v telesu.

V anketo bodo vključeni odrasli bolniki, ki jim je bil pripomoček vsajen v skladu z navodili za uporabo, zbirali pa se bodo podatki o naslednjih kliničnih končnih točkah in kontekstualnih spremenljivkah:

- namestitev/tehnični uspeh, vključno z uspešno namestitvijo filtra v rutinski klinični uporabi,

- status odstranjevanja in uspešnost odstranjevanja med primeri z vsaj enim poskusom odstranjevanja,

- ponavljajoča se pljučna embolija (PE),

- nova ali poslabšana globoka venska tromboza (DVT),

- smrtnost, kjer je znana,

- zapleti, povezani s filtrom, vključno z migracijo, zlomom, nagibom večjim od 15 stopinj, perforacijo votle vene, trombozo ali okluzijo votle vene in zapleti, povezani z odstranjevanjem,

- trajanje prisotnosti filtra v telesu, vključno s primeri daljše prisotnosti

Načrtovana je ciljna velikost vzorca 300 oseb za podporo deskriptivni oceni, zaznavanju signalov, spremljanju trendov in ter zastopanosti v različnih pričakovanih razponih trajanja prisotnosti filtra v telesu.

Ugotovitve ankete bodo analizirane opisno in interpretirane na podlagi vnaprej določenih meril klinične učinkovitosti in varnosti, referenčnih vrednosti trenutnega stanja tehnike ter opaženih trendov. Za primere daljše prisotnosti filtra v telesu niso določena ločena merila sprejemljivosti, saj ti primeri predstavljajo predvidljivo odstopanje v klinični praksi in ne ločenih pogojev, za katere je predvidena določena učinkovitost.

Anketa naj bi se začela po dokončni pripravi in uvedbi dejavnosti, vključevanje bolnikov pa naj bi potekalo približno 12 do 24 mesecev, pri čemer naj bi bili prvi podatki na voljo približno 12 mesecev po začetku ankete. Rezultati bodo ocenjeni v okviru stalnega kliničnega spremljanja in spremljanja po dajanju na trg ter uporabljeni za podporo nadaljnjemu ocenjevanju varnosti, učinkovitosti, razmerja med koristmi in tveganji, učinkovitosti ukrepov za obvladovanje tveganja in sledljivosti končnih točk, kot je ustrezno.

Anketa 4. ravni je sorazmerna potrditvena dejavnost v življenjskem ciklu in se ne izvaja zaradi ugotovljene pomanjkljivosti razpoložljivih kliničnih dokazov. Dodatni ukrepi PMCF se lahko uvedejo, če nove informacije ali nastajajoči trendi kažejo na morebitno spremembo varnosti ali učinkovitosti pripomočka.

Kjer so na voljo, se pregledujejo tudi podatki iz registrov, multicentričnih študij in retrospektivnih analiz, da se zagotovi dodaten kontekst glede učinkovitosti pripomočka in kliničnih izidov v rutinski klinični praksi.

# Možne diagnostične ali terapevtske alternative

Za preprečevanje in obravnavo venske tromboembolije je glede na klinično stanje bolnika na voljo več diagnostičnih in terapevtskih možnosti. Farmakološko antikoagulacijsko zdravljenje ostaja standardno zdravljenje prve izbire, vendar je lahko pri nekaterih bolnikih kontraindicirano.

V izbranih primerih se lahko razmisli o alternativnih posegih, kot so tromboliza ter kirurška ali mehanska trombektomija, zlasti pri hudih ali življenjsko ogrožajočih stanjih. Na voljo so tudi drugi filtri za spodnjo votlo veno, ki se lahko razlikujejo po zasnovi in značilnostih klinične uporabe.

Filtri za spodnjo votlo veno, vključno s pripomočkom Option ELITE, se uporabljajo pri izbranih bolnikih, kadar je antikoagulacijsko zdravljenje kontraindicirano, neuspešno ali ga je treba prekiniti. Izbira in uporaba pripomočka temeljita na individualni oceni bolnika in klinični presoji.

# Predlagani profil in usposabljanje za uporabnike

Sistem odstranljivega filtra za spodnjo votlo veno Option ELITE lahko uporabljajo le zdravniki ali klinični zdravniki, ki so usposobljeni za diagnostične in intervencijske tehnike, kot je namestitev filtrov v votle vene.

# Harmonizirani standardi/skupne specifikacije

Spodaj navedeni dokumenti vključujejo veljavne harmonizirane standarde, druge uporabljene standarde in smernice, uporabljene v podporo skladnosti z ustreznimi zahtevami MDR. Nekateri navedeni dokumenti niso harmonizirani standardi ali skupne specifikacije. Za ta pripomoček niso bile ugotovljene nobene veljavne skupne specifikacije v skladu z Uredbo (EU) 2017/745. Starejše smernice MEDDEV in veljavne smernice MDCG so vključene, kadar se uporabljajo v podporo klinični oceni, kliničnemu spremljanju po dajanju na trg, nadzoru po dajanju na trg in postopkom vigilance.

| Kategorija | Standard/smernice | Obseg in ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Označevanje in dobavljene informacije | EN ISO 15223-1:2021 + A1:2025 | Določa simbole, ki se uporabljajo pri označevanju medicinskih pripomočkov za jasno in dosledno sporočanje varnostnih in regulativnih informacij. |
|  | EN ISO 20417:2021 | Določa zahteve za informacije, ki jih zagotovi proizvajalec, da se zagotovi varna in učinkovita uporaba pripomočka v celotnem življenjskem ciklu. |
| Sterilizacija in mikrobiološka varnost | EN 556-1:2024 | Določa zahteve za pripomočke, označene kot sterilne, in podpira preverjanje končne sterilizacije. |
|  | EN ISO 11135:2014 + A1:2019 | Določa zahteve za validacijo in rutinski nadzor postopkov sterilizacije z etilen oksidom. |
|  | EN ISO 11737-1:2018 | Opisuje metode za določanje mikrobne populacije na medicinskih pripomočkih pred sterilizacijo. |
|  | EN ISO 10993-7:2022 | Zagotavlja smernice za dovoljene mejne vrednosti in vrednotenje ostankov po sterilizaciji z etilen oksidom. |
|  | AAMI ST72:2019 | Drug uporabljeni standard, ki obravnava preskušanje bakterijskih endotoksinov za zagotavljanje varnosti glede pirogenosti pri zadevnih pripomočkih. |
|  | ISO 14644-1:2015 | Določa razvrstitev čistih prostorov in nadzorovanih okolij glede na koncentracijo delcev, kadar je to relevantno za nadzor proizvodnje. |
|  | ISO 14644-2:2015 | Določa zahteve za spremljanje učinkovitosti čistih prostorov, kadar se ti uporabljajo kot nadzorovana proizvodna okolja. |
| Upravljanje kakovosti in obvladovanje tveganj | EN ISO 13485:2016 + A11:2021 | Določa zahteve za sistem upravljanja kakovosti, ki se uporablja pri načrtovanju in proizvodnji medicinskih pripomočkov ter dejavnostih po dajanju na trg. |
|  | EN ISO 14971:2019 + A11:2021 | Vzpostavlja sistematičen postopek za prepoznavanje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, povezanih z medicinskimi pripomočki. |
| Intravaskularni katetri in žilni vsadki | EN ISO 10555-1:2023 | Določa splošne zahteve za sterilne intravaskularne katetre za enkratno uporabo, kadar se uporabljajo kot sestavni deli sistema za vstavljanje. |
|  | EN ISO 11070:2014/Amd 1:2018 | Določa zahteve za sterilne intravaskularne uvajalnike, dilatatorje in vodilne žice za enkratno uporabo, kadar se uporabljajo kot sestavni deli za uvajanje pripomočka. |
|  | EN ISO 25539-1:2017 | Obravnava zahteve za endovaskularne pripomočke, ki so pomembne z vidika varnosti in učinkovitosti žilnih vsadkov. |
|  | EN ISO 25539-3:2011 | Obravnava zahteve za filtre za votlo veno, ki so pomembne za vrednotenje njihove zasnove, učinkovitosti in varnosti. |
|  | EN ISO 80369-7:2021 | Določa zahteve za priključke z majhno izvrtino za intravaskularno ali hipodermično uporabo, kjer je to ustrezno. |
|  | EN ISO 80369-20:2024 | Določa skupne preskusne metode za priključke z majhno izvrtino, ki se uporabljajo v zdravstvu, kjer je to ustrezno. |
| Biološka varnost | EN ISO 10993-1:2025 | Zagotavlja okvir za biološko vrednotenje medicinskih pripomočkov glede na vrsto in trajanje stika s telesom. |
|  | EN ISO 10993-5:2009 + A11:2025 | Določa preskusne metode za ocenjevanje citotoksičnosti in vitro. |
|  | EN ISO 10993-10:2023 | Obravnava ocenjevanje potenciala za draženje in preobčutljivost. |
|  | EN ISO 10993-11:2018 | Določa zahteve za preskušanje sistemske toksičnosti. |
|  | EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Obravnava izbiro preskusov za ocenjevanje interakcij s krvjo, vključno z vidiki hemokompatibilnosti medicinskih pripomočkov, ki prihajajo v stik s krvjo. |
|  | EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Določa zahteve za pripravo vzorcev in referenčne materiale, ki se uporabljajo pri preskušanju za biološko vrednotenje. |
|  | EN ISO 10993-17:2023 + A1:2025 | Zagotavlja načela za ocenjevanje toksikološkega tveganja sestavin medicinskih pripomočkov v podporo vrednotenju biološke varnosti. |
|  | EN ISO 10993-18:2020 + A1:2023 | Obravnava kemijsko karakterizacijo materialov medicinskih pripomočkov v okviru postopka obvladovanja biološkega tveganja. |
| Klinična ocena | MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Smernice, uporabljene v podporo metodologiji kliničnega vrednotenja. |
|  | MDCG 2020–6 | Zagotavlja smernice glede zadostnih kliničnih dokazov za obstoječe pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745. |
| Smernice SSCP/PMCF | MDCG 2019-9 Rev.1 | Zagotavlja smernice za pripravo, validacijo in javno dostopnost povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti. |
|  | MDCG 2020–7 | Zagotavlja smernice za predlogo načrta kliničnega spremljanja po dajanju na trg. |
|  | MDCG 2020–8 | Zagotavlja smernice za predlogo poročila o vrednotenju kliničnega spremljanja po dajanju na trg ter nadaljnje vrednotenje klinične varnosti in učinkovitosti. |
| Inženiring uporabnosti | EN IEC 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020 | Določa postopek inženiringa uporabnosti za prepoznavanje in zmanjševanje tveganj, povezanih z uporabo. |
| Embalaža in rok uporabnosti | EN ISO 11607-1:2020 + A1:2023 | Določa zahteve za materiale, sterilne pregradne sisteme in sisteme pakiranja. |
|  | EN ISO 11607-2:2020 + A1:2023 | Določa zahteve za validacijo postopkov pakiranja. |
|  | ASTM F1980-2021 | Drug uporabljeni standard, ki zagotavlja smernice za študije pospešenega staranja v podporo navedbam o roku uporabnosti. |
| Nadzor po dajanju na trg/klinično spremljanje po dajanju na trg (PMCF) | MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Smernice, uporabljene v podporo dejavnostim kliničnega spremljanja po dajanju na trg za potrjevanje stalne varnosti in učinkovitosti pripomočka. |
| Vigilanca | MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Smernice, uporabljene v podporo postopkom vigilance medicinskih pripomočkov ter poročanju o resnih zapletih in varnostnih korektivnih ukrepih. |

# Povzetek varnosti in učinkovitosti za paciente/laike

Ime pripomočka: Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE
Dokument: Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti
Datum izdaje: 25. avgust 2026

Zakaj je bil pripravljen ta povzetek

Ta povzetek pojasnjuje, za kaj se uporablja filter Option ELITE in kaj je znano o njegovi varnosti. Namenjen je bolnikom in širši javnosti ter je napisan v razumljivem jeziku.

Ta povzetek ne nadomešča nasveta vašega zdravnika. Če imate vprašanja o svojem zdravju ali zdravljenju, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Informacije o pripomočku

Ime pripomočka:
Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option™ ELITE

Proizvajalec:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd
Athens, Texas 75751
ZDA

Prva pridobitev oznake CE v Evropi:
junij 2016

V spodnji tabeli so navedeni imena pripomočkov, številke delov in identifikacijske kode pripomočkov.

| Ime/opis pripomočka | Model/kataloška številka | Koda GMDN | Koda EMDN | Razred pripomočka/pravilo po EU MDR | Osnovni UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Pravilo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Sistem odstranljivega filtra za votlo veno Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

Za kaj se pripomoček uporablja?

Filter Option ELITE pomaga zmanjšati možnost, da bi krvni strdek potoval v pljuča. Krvni strdek v pljučih se imenuje pljučna embolija ali PE. PE je lahko zelo resno stanje.

Filter se namesti v veliko veno v trebuhu. Ta vena se imenuje spodnja votla vena ali IVC. IVC prenaša kri iz nog nazaj proti srcu.

Filter deluje kot majhna mrežica. Prestreza krvne strdke, hkrati pa omogoča, da kri še naprej teče skozi veno.

Kdaj se pripomoček uporablja?

Filter se lahko uporablja, kadar zdravil za redčenje krvi ni mogoče varno uporabljati, ne delujejo po pričakovanjih ali je treba njihovo uporabo prekiniti iz zdravstvenih razlogov. Uporablja se lahko tudi, kadar je po masivni pljučni emboliji potrebno nujno zdravljenje in je pričakovana korist standardnega zdravljenja zmanjšana.

Samo zdravnik lahko odloči, ali je uporaba tega filtra primerna.

Komu je pripomoček namenjen?

Filter Option ELITE se lahko uporablja pri odraslih, ki imajo krvne strdke, ki bi lahko potovali v pljuča. Uporablja se lahko, kadar zdravil za redčenje krvi ni mogoče varno uporabljati, ne delujejo dovolj dobro ali je treba njihovo uporabo prekiniti. Uporablja se lahko tudi v nujnih primerih, ko velik krvni strdek doseže pljuča in običajno zdravljenje morda ni dovolj učinkovito.

Kdaj se pripomočka ne sme uporabljati?

Filtra ne smete uporabljati v naslednjih primerih:

- Velika vena, imenovana IVC, je preširoka, da bi bilo mogoče filter varno namestiti,

- Bolnik ima okužbo krvi ali obstaja tveganje, da okuženi krvni strdki potujejo po krvi.

- Bolnik je alergičen na nikelj ali titan, kovini, ki ju vsebuje filter.

- Bolnica je noseča in rentgensko sevanje bi lahko škodovalo nerojenemu otroku.

Vaš zdravnik bo presodil, ali je ta pripomoček primeren za vas.

Kaj je ta pripomoček in kako deluje?

Filter Option ELITE je majhen kovinski pripomoček. V veliko veno se namesti s pomočjo majhne cevke. Kirurški poseg ni potreben.

Izdelan je iz prožne kovinske zlitine, imenovane nikelj-titan. To omogoča, da se filter odpre in ostane na mestu v veni.

Filter prestreza krvne strdke in tako preprečuje, da bi potovali v pljuča. Pri nekaterih bolnikih se lahko filter pozneje odstrani, ko ni več potreben. Če filter ni več potreben ter je njegova odstranitev varna in primerna, morajo zdravniki razmisliti o odstranitvi v priporočenem obdobju za odstranitev, navedenem v navodilih za uporabo.

Pripomoček ne vsebuje zdravil. Deluje tako, da fizično zaustavlja krvne strdke.

Kateri materiali se dotikajo telesa?

Filter je izdelan iz zlitine niklja in titana. Ima tudi dele, ki zdravnikom omogočajo, da ga vidijo na rentgenskih posnetkih.

Kako se pripomoček varno uporablja?

Filter nameščajo in odstranjujejo samo ustrezno usposobljeni zdravniki.

Zdravniki s posebno rentgensko opremo usmerjajo filter na pravo mesto.

Bolnikom ni treba prinesti nobene opreme. Pred posegom in po njem upoštevajte navodila svojega zdravnika.

Tveganja in opozorila

Vsa zdravljenja so povezana z določenimi tveganji. Možni zapleti pri uporabi filtrov za votlo veno lahko vključujejo:

- Filter se premika, nagiba ali je nepravilno nameščen

- Poškodbe filtra, vključno z zlomom, spremembo oblike ali težavami pri odstranitvi

- Nastanek krvnih strdkov v filtru ali okoli njega, v nogah ali v veliki veni, v kateri je nameščen filter

- Bolečina, podplutbe, krvavitev ali okužba na mestu namestitve ali odstranitve filtra

- Poškodba vene ali bližnjih organov, zaradi katere je lahko potrebno zdravljenje, operacija ali drug poseg

- Alergijska reakcija na kontrastno sredstvo, zdravilo, anestetik, nikelj ali titan

- Resni dogodki, kot so težave z dihanjem, težave s srcem, simptomi, podobni možganski kapi, težave z ledvicami ali smrt

Ti zapleti se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Nekateri zapleti so lahko resni. Vaš zdravnik bo spremljal morebitne zaplete in po potrebi ustrezno ukrepal.

Če po posegu opazite nenavadne simptome ali se slabo počutite, pokličite svojega zdravnika.

Pomembne varnostne informacije

Povejte svojemu zdravniku, če:

- ste alergični na kovine, kot sta nikelj ali titan,

- imate okužbo krvi,

- ste noseči ali mislite, da bi lahko bili noseči

Zdravnik vam bo morda svetoval, da kratek čas po namestitvi filtra omejite nekatere dejavnosti.

S tem filtrom boste morda lahko opravili slikanje z magnetno resonanco, imenovano tudi MRI, vendar le ob upoštevanju določenih varnostnih pravil. Pred vsakim slikanjem z MRI povejte zdravniku ali osebju, ki izvaja slikanje, da imate filter Option ELITE.

Ali so bili izvedeni kakšni varnostni ukrepi?

Da. Leta 2023 je podjetje izvedlo varnostni ukrep, ker bi lahko morebitna težava z delovanjem pripomočka vplivala na predvideno delovanje filtra in povečala tveganje, da krvni strdek potuje v pljuča. Podjetje je težavo pregledalo in še naprej spremlja informacije o varnosti po dajanju pripomočka na trg. Na podlagi do zdaj pregledanih informacij niso bili ugotovljeni novi pomisleki glede varnosti.

Ta dogodek je bil pregledan v okviru stalnega spremljanja varnosti. Na podlagi razpoložljivih informacij ostaja razmerje med koristmi in tveganji filtra Option ELITE sprejemljivo, kadar se uporablja v skladu s predvidenim namenom.

Po potrebi vam lahko zdravnik zagotovi dodatne informacije.

Kako vemo, da je pripomoček varen in učinkovit?

Informacije o varnosti in uporabi filtra Option ELITE izhajajo iz:

- laboratorijskega preskušanja,

- uporabe pri bolnikih,

- medicinskih študij tega in podobnih filtrov,

- pritožb, prijavljenih težav in tekočih varnostnih pregledov po prodaji pripomočka

Ti viri kažejo, da pripomoček ob pravilni uporabi deluje po pričakovanjih. Klinični podatki so pokazali visoko uspešnost namestitve in odstranitve filtra. Na podlagi do zdaj pregledanih informacij pri pregledu pritožb, prijavljenih težav in stalnem spremljanju varnosti po dajanju pripomočka na trg niso bili ugotovljeni novi pomisleki glede varnosti.

Kako se varnost preverja skozi čas?

Proizvajalec še naprej spremlja varnost pripomočka po dajanju na trg. To vključuje pregledovanje pritožb, prijavljenih težav, medicinskih študij, varnostnih ukrepov in podatkov o spremljanju, ki jih zagotovijo zdravniki ali klinični centri, kadar so na voljo.

- Pregled pritožb in prijavljenih težav

- Pregled medicinskih študij

- Ukrepanje, če se pojavijo varnostni pomisleki

- Zdravniki lahko zagotovijo tudi podatke o spremljanju bolnikov, ki jim je bil nameščen filter.

Te dejavnosti pomagajo zagotavljati, da so informacije o varnosti vedno posodobljene. Pomagajo tudi potrditi, da pripomoček še naprej deluje v skladu s predvidenim namenom.

Katere druge možnosti zdravljenja so na voljo?

Zdravniki krvne strdke običajno najprej zdravijo z zdravili za redčenje krvi.

Če zdravil za redčenje krvi ni mogoče uporabljati, so lahko na voljo tudi druge možnosti:

- zdravila, ki v nujnih primerih raztapljajo krvne strdke,

- posebni postopki ali operacija v nekaterih primerih

Zdravnik vam bo razložil, katera možnost je za vas najboljša.

Kdo uporablja pripomoček?

Filter Option ELITE uporabljajo samo usposobljeni zdravniki. Pacienti filtra ne nameščajo ali odstranjujejo sami.

# Zgodovina revizij

| Revizija | Datum izdaje | Spremeni opis | Ali je revizijo odobril priglašeni organ? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10. avgust 2021 | Prva izdaja SSCP. | Ne; prva izdaja pred validacijo priglašenega organa. |
| B | 25. avgust 2026 | Končna različica SSCP objavljena za javno dostopnost. | ☒ Da Validacija jezika: Slovenščina Priglašeni organ je validiral angleško različico v skladu s priporočili iz razdelka 9 smernic MDCG 2019-9. |