SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK PRESTANDA (SSCP)

SSCP-0005

Option™ ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem

TF-0053

TD-28

För publicering i Eudamed

| ROLL | AVDELNING | NAMN / TITEL |
| --- | --- | --- |
| Förberett av | Regulatoriska frågor | Nadira Lotus Chef för övervakning efter marknadsintroduktion |

Matris för godkännande med signatur

Detta dokument måste granskas och godkännas av alla personer som anges nedan eller av deras auktoriserade representanter.

| ROLL | AVDELNING | NAMN / TITEL |
| --- | --- | --- |
| Godkännande | Kliniska frågor | David Roe Teknisk medicinsk skribent |
| Godkännande | Kvalitet | James Stephens Senior chef, kvalitetsverksamhet |
| Godkännande | Regelverk | Scott Bishop Vice ordförande, globala regulatoriska frågor och kvalitetsbedömning |

Revideringshistorik

| Revidering | Datum | Sektioner | Revideringsbeskrivning | Ändringsförfråga # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 augusti 2021 | Alla | Inledande rapport endast för internt bruk | 00103865 |
| B | 25 augusti 2026 | Alla | Uppdatering av EU:s MDR SSCP | 08401 |

Innehållsförteckning

1.	Omfattning av denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):	3

1.1.	Produktens handelsnamn:	3

1.2.	Beskrivning av produkten, grundläggande UDI-DI och EU-klassificering:	3

1.3.	År då det första CE-certifikat som gäller för den medicintekniska produkten utfärdades:	3

1.4.	Tillverkarens namn, adress och SRN:	3

1.5.	Auktoriserad representants namn och SRN:	4

1.6.	Det anmälda organets namn och unika identifikationsnummer:	4

2.	Avsedd användning av produkten	4

2.1.	Avsett ändamål/Avsedd användning	4

2.2.	Indikationer/Indikation för användning	4

2.3.	Avsedd patientgrupp	5

2.4.	Kontraindikationer	5

3.	Produktbeskrivning	5

3.1.	Beskrivning av produkten	5

3.2.	Tidigare varianter och skillnaderna mellan dem	6

3.3.	Tillbehör och annan utrustning som används vid inläggning eller hämtning	7

4.	Risker och varningar	8

4.1.	Kvarstående risker och oönskade bieffekter	8

4.2.	Varningar och uppmaningar till försiktighet	9

4.3.	MR-säkerhet	11

4.4.	Övriga relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder (FSCA, inklusive säkerhetsmeddelande till marknaden, FSN), om tillämpligt	11

5.	Sammanfattning av den kliniska utvärderingen och den kliniska uppföljningen efter utsläppandet på marknaden (PMCF)	12

5.1.	Sammanfattning av kliniska uppgifter om likvärdig produkt, om tillämpligt	12

5.2.	Sammanfattning av kliniska data från genomförda undersökningar av enheten före CE-märkningen, om tillämpligt	12

5.3.	Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt	12

5.4.	En övergripande sammanfattning av den kliniska prestandan och säkerheten	13

5.5.	Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden	15

6.	Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ	16

7.	Föreslagen profil och utbildning för användarna	16

8.	Harmoniserade standarder/Gemensamma specifikationer	16

9.	B. Sammanfattning av säkerhet och prestanda för patienter/lekmän	19

10.	Revideringshistorik	23

Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP)

Denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) är avsedd att ge allmänheten tillgång till en översikt över säkerheten och den kliniska prestandan hos den medicintekniska produkten i enlighet med artikel 32 i EU-förordning 2017/745.

Denna SSCP är inte avsedd att ersätta bruksanvisningen eller annan information som tillhandahålls av tillverkaren, och är inte heller avsedd att ge diagnostiska eller terapeutiska råd.

Denna SSCP innehåller information avsedd för vårdpersonal samt ett särskilt avsnitt skrivet för patienter och lekmän.

# Omfattning av denna sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP):

# Produktens handelsnamn:

Option™ ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem

# Beskrivning av produkten, grundläggande UDI-DI och EU-klassificering:

| Produktnamn/-beskrivning | Modell-/Artikelnummer | GMDN-kod | EMDN-kod | EU MDR-enhetsklass/-regel | Grundläggande UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Regel 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Option Elite Borttagbart hålvensfiltersystem (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

# År då det första CE-certifikat som gäller för den medicintekniska produkten utfärdades:

Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem CE-märktes för första gången i Europa i juni 2016 enligt direktiv 93/42/EEG och anses vara en äldre anordning.

# Tillverkarens namn, adress och SRN:

| Tillverkarens uppgifter |  |
| --- | --- |
| Tillverkarens SRN: US-MF-000002324 | Tillverkarens namn: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktens för- och efternamn: Scott Bishop | E-post: RegCompliance@argonmedical.com |
| Telefonnummer: 903.675.9321 | Adress: 1445 Flat Creek Road Athens, Texas 75751 USA |

# Auktoriserad representants namn och SRN:

| Information om auktoriserad representant |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Namn på auktoriserad representantorganisation: Emergo Europe |
| Kontaktinformation: Övervakningsteam | E-post: EmergoVigilance@ul.com |
| Telefonnummer: +31.70.345.8570 Fax:+31 (0)70 346 7299 | Adress Gatunummer och namn: 60 Westervoortsedijk Ort: Arnhem Postnummer: 6827 AT Land: Nederländerna |

# Det anmälda organets namn och unika identifikationsnummer:

| Anmält organ |  |
| --- | --- |
| Namn: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adress: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nederländerna |
| Webbplats: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fax: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Anmält organ nr: | 2797 |

# Avsedd användning av produkten

Bruksanvisningens referensnummer:

P-2017-0205-00 M Rev A (Option ELITE Borttagbart hålvensfilter 100 cm)

P-2017-0184-00 M Rev A (Option ELITE Borttagbart hålvensfilter 70 cm)

# Avsett ändamål/avsedd användning

Option ELITE Borttagbart IVC-filtersystem är avsett att förebygga lungemboli (PE) via perkutan administrering i nedre hålvenen (IVC).

# Indikationer/Indikation för användning

Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem är indicerat för att förhindra lungemboli (PE) via perkutan inläggning i nedre hålvenen (IVC) vid följande tillstånd:

- Lungemboli när antikoagulantia är kontraindicerade

- Misslyckad antikoagulationsbehandling vid tromboemboliska sjukdomar

- Akut behandling efter massiv lungemboli där de förväntade fördelarna med konventionell behandling är reducerade

- Kronisk, återkommande lungemboli där antikoagulationsbehandling har misslyckats eller är kontraindicerad.

Option ELITE Borttagbart IVC-filtersystem kan avlägsnas i enlighet med de medföljande instruktionerna hos patienter som inte längre behöver något filter. Hämtning av filtret kan endast utföras med halsvensmetoden.

Den angiografiska kärldilatatorn är utformad för att ge angiografisk visualisering och linjär mätning av vaskulaturen när den används i samband med leverans av röntgentäta kontrastmedel till hålvenen.

# Avsedd patientgrupp

Option ELITE Borttagbart IVC-filtersystem är avsett för personer med en historia av kronisk eller återkommande lungemboli för vilka antikoagulantiabehandling är kontraindicerad eller har misslyckats, och för personer som behöver akut behandling efter massiv lungemboli (PE) där de förväntade fördelarna med konventionell behandling är reducerade.

# Kontraindikationer

Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem ska inte implanteras om något av följande tillstånd föreligger:

- Diametern på patientens nedre hålven är större än 32 mm.

- Patienten löper risk för septisk emboli.

- Patienten har bekräftad bakteriemi.

- Patienten har en känd överkänslighet mot nickel- eller titanlegeringar.

- Gravida patienter när strålning från fluoroskopisk avbildning kan äventyra fostret. Risker och fördelar ska bedömas noggrant.

- För systemet på 100 cm bör halsvensinriktningen inte användas för knävecksmetoden och lårbensinriktningen bör inte användas för armbågsvecksmetoden. Använd endast rätt inriktning för kassetten för den avsedda metoden. Användning av felaktig kassettinriktning för endera metoden kan leda till att kassetten vänds upp och ner, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar hos patienter.

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av den angiografiska kärldilatatorn.

# Produktbeskrivning

# Beskrivning av produkten

Option ELITE hålvensfilter är utformat för perkutan tillförsel i nedre hålvenen (IVC). Option ELITE Borttagbart IVC-filter är avsett att förebygga lungemboli (PE) och är endast för engångsbruk. Innehållet levereras sterilt med hjälp av en etylenoxidprocess (EO). Denna produkt är bekräftat icke-pyrogen, vilket säkerställer att den inte producerar några skadliga pyrogena ämnen vid användning. Filtret är röntgentätt, vilket möjliggör tydlig visualisering av produkten under avbildningsprocedurer.

Systemet på 70 cm är avsett att framföras via halsvenen eller lårbensvenen, och systemet på 100 cm är avsett att framföras via armbågsvenen eller knävecksvenen.

Option ELITE Borttagbart IVC-filter är självcentrerande och laserskuret från nickel-titanlegeringsrör (nitinol). Option ELITE Borttagbart IVC-filter består av nitinolstöttor med formminne som utgår från en central plats och är utformade för optimal koageluppfångning. Sex (6) fasthållningsankare (fästkrokar) är placerade i filtrets kaudala del. Dessa ankare är avsedda att fixera filtret vid kärlväggen. Option ELITE Borttagbart IVC-filter är avsett att användas vid kärldiametrar på upp till 32 mm. En hämtkrok är centralt placerad i den kraniala änden.

Ett ihopfällt Option™ ELITE Borttagbart IVC-filter är flexibelt och expanderar till den nedre hålvenens innerdiameter vid användning. Filtret överför en utåtriktad radiell kraft på hålvenens luminala yta för att säkerställa korrekt positionering och stabilitet.

Systemet i förpackningen innehåller följande komponenter:

A. Kateterhylsinförare

B. Angiografisk kärldilatator

C. Påskjutare med utplaceringsmarkör

D. Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem i kassett

E. Hylsskydd

Systemet består av filtret inrymt i en kassett, en 5F ID-kateterhylsinförare med en öppen angiografisk kärldilatator och en påskjutare med en utplaceringsmarkör.

Den angiografiska kärldilatatorn har sidohål och 2 röntgentäta markörer, åtskilda med 32 mm (mellan markörbanden), vilket ger linjär mätning av den nedre hålvenen och hjälper till med angiografisk visualisering när röntgentät kontrast levereras. Påskjutaren för fram filtret genom kateterhylsinföraren till utplaceringsmarkören och används sedan för att fixera filtret på plats under avtäckningen. Placeringen av den distala änden av kateterhylsinföraren kan styras genom att rotera hela enheten för att placera kateterhylsinföraren i mitten av hålvenen.

Filterkassetten innehåller ett Option ELITE Borttagbart IVC-filter. Kassettens huvuddel har tryckt text och färgade pilar som identifierar monteringsinriktning, lårbensven (femoral) skrivs ut i grönt och halsven (jugular) skrivs ut i blått. För systemet på 70 cm pekar pilen för önskad åtkomstplats in i kateterhylsinförarens nav. För systemet på 100 cm används filterkassettens lårbenssida används för lårbens- och knävecksmetoden och filterkassettens halsvensida används för halsvens- och armbågsmetoden. Pilen för önskad åtkomstplats pekar in i kateterhylsinförarens nav.

# Tidigare varianter och skillnaderna mellan dem

Option ELITE är andra generationens enhet, utvecklad från det ursprungliga Option hålvensfiltret. De huvudsakliga designmodifieringarna inkluderade att minska filterprofilen och leveranssystemet för att förbättra prestandan vid slingrande anatomi. Mer specifikt använde Option tre små och tre stora fästkrokar, medan Option ELITE införlivade sex små krokar för förbättrad fixering. Även hylsinföraren modifierades, från en flätad förstärkningshylsa (0,071 tum) till en spiralformad förstärkningshylsa (0,073 tum).

År 2015 introducerades ett leveranssystem på 100 cm för att möjliggöra implantation via armbågsvenen och knävecksvenen utöver metoderna via halsvenen och lårbensvenen. Trots dessa förbättringar förblev de grundläggande indikationerna, materialen och prestandaegenskaperna desamma mellan varianterna, som i grunden är likvärdiga.

# Tillbehör och annan utrustning som används vid inläggning eller hämtning

Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem levereras som ett införingskit med komponenter som används för perkutan administrering och implantation av filtret. Anordningar för hämtning ingår inte i införingskitet.

Tillbehör som ingår i kitet:

- Kateterhylsinförare – används för att styra filtret till rätt position i den nedre hålvenen (IVC).

- Angiografisk kärldilatator – underlättar kärlåtkomst och hjälper till att vidga kärlet för införande av hylsan.

- Påskjutare med utplaceringsmarkör – används för att mata fram och ut filtret från leveranssystemet till målplatsen i den nedre hålvenen (IVC).

- Filter i införingskassett – innehåller ett förinstallerat Option ELITE-filter, redo att föras in.

- Hylsskydd medföljer som en del av införingskitet.

Annan utrustning som används vid inläggning eller hämtning, i förekommande fall:

- Fluoroskopisk avbildningsutrustning krävs för visualisering under inläggning och hämtning av filter.

- Styrtrådar som används vid inläggning ingår inte i införingskitet för Option ELITE och bör väljas och användas enligt tillverkarens instruktioner och den valda metoden för proceduren.

- Anordningar för hämtning, inklusive snaror, hämtkatetrar och tillbehör, ingår inte i införingskitet för Option ELITE och bör endast användas när det är kliniskt indicerat och i enlighet med tillverkarens instruktioner. Hämtning rekommenderas genom hylsor på minst 8 Fr.

Användning i kombination med andra produkter:

- Option ELITE-filtret är avsett att fungera som en mekanisk anordning för att förhindra återkommande lungemboli genom att avbryta trombmigrering i den nedre hålvenen (IVC).

- Produkten innehåller inte eller avger inte något medicinskt ämne. Eventuell antikoagulationsbehandling eller annan behandling bestäms separat av behandlande läkare baserat på patientens kliniska tillstånd.

Införingskitet för Option ELITE levereras sterilt för engångsbruk och är avsett att användas av utbildade läkare eller kliniker.

# Risker och varningar

# Kvarstående risker och oönskade bieffekter

Trots riskhanteringsåtgärder som implementerats under design, tillverkning och klinisk användning är Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem förknippat med kvarstående risker som är inneboende i implanterbara hålvensfilter och deras inläggning, kvarliggande och hämtning. Komplikationer kan inträffa när som helst under implantationen, under kvarliggandeperioden, eller vid tidpunkten för eller efter filterhämtningen.

Möjliga oönskade biverkningar och komplikationer kan omfatta, men är inte begränsade till, följande:

- Produktrelaterade risker

  - Felaktig inläggning eller inriktning, rörelse, migrering, lutning eller felplacering av filtret i den nedre hålvenen

  - Svårigheter eller oförmåga att hämta filtret efter implantation, inklusive behov av ytterligare ett ingrepp eller en annan behandlingsmetod för att slutföra proceduren

  - Produktruptur, -fel, -fraktur, -deformation, komponentmigrering eller oförmåga att hämta den implanterade produkten

  - Filterrelaterade komplikationer, inklusive perforation, migrering, fraktur, lutning/felposition, hålvenstrombos eller -ocklusion, och komplikationer vid hämtning

- Vaskulära och trombotiska risker

  - Tromboemboliska händelser, inklusive ny eller förvärrad djup ventrombos, akut eller återkommande lungemboli, luftemboli eller blodproppsbildning i eller runt filtret

  - Hålvensstenos, partiell eller fullständig hålvensocklusion, hålvenstrombos, vasospasm eller minskat/försämrat blodflöde

  - Skada eller skador på hålvenen eller annan kärlskada, inklusive perforation, penetration, ruptur, dissektion, extravasation av kontrastmedel eller skada på organ intill hålvenen, vilket eventuellt kräver medicinsk, kirurgisk eller interventionell behandling

- Procedurrelaterade risker

  - Blödning, blåmärken, hematom, hemorragiska komplikationer som kräver transfusion eller medicinsk intervention, eller annan skada på kärltillträdesstället inklusive arteriovenös fistel eller pseudoaneurysm

  - Infektion, som eventuellt kräver medicinsk eller kirurgisk intervention

  - Reaktioner på kontrastmedel, medicinering eller anestesi som används under proceduren

  - Andra allvarliga kliniska händelser kan inkludera andningsinsufficiens eller andningssvikt, hjärtarytmi, hjärtinfarkt eller kranskärlsischemi, cerebrovaskulär olycka eller annan neurologisk händelse, njurinsufficiens eller njursvikt, neurologisk nedsättning i samband med kärltillträde, ändorgansinfarkt, -skada eller -svikt, eller dödsfall.

Dessa risker är väl dokumenterade för borttagbara hålvensfilter och har utvärderats genom kliniska studier, publicerad litteratur och uppföljning efter utsläppande på marknaden. Förekomsten och allvarlighetsgraden av dessa händelser kan variera beroende på patientens tillstånd, implantationens varaktighet, underliggande tromboembolisk risk och klinisk praxis. Dessa händelser kan vara allvarliga och kan kräva sjukhusvistelse, medicinsk behandling, kirurgisk åtgärd eller interventionell behandling. Baserat på tillgänglig klinisk evidens och data efter utsläppandet på marknaden som hittills granskats har inga nya säkerhetsproblem identifierats som kräver ytterligare riskkontrollåtgärder eller ändringar av den nuvarande nytta-riskbedömningen för Option ELITE-produkten.

Vid användning i enlighet med avsett ändamål, bruksanvisning och tillämpliga kliniska riktlinjer anses de identifierade kvarstående riskerna vara acceptabla i förhållande till den kliniska nyttan av att minska risken för lungemboli hos patienter för vilka antikoagulationsbehandling är kontraindicerad eller ineffektiv. Regelbunden klinisk granskning av det fortsatta behovet av filtrering av den nedre hålvenen (IVC) kan göras av den behandlande läkaren. Hos patienter för vilka den initiala risken för lungemboli inte längre föreligger och för vilka hämtning är kliniskt lämplig, kan filterborttagning övervägas i enlighet med bruksanvisningen för att minska risken för komplikationer i samband med förlängd implantationstid. Beslut om huruvida filter ska ligga kvar eller hämtas bör individualiseras baserat på patientens allmänna kliniska tillstånd, tromboemboliska risk, antikoagulationsstatus, anatomiska faktorer och procedurmässiga överväganden.

# Varningar och uppmaningar till försiktighet

Varning:

- Innehållet levereras STERILT med hjälp av en etylenoxidprocess (EO). Använd inte om förpackningen eller sterilbarriären är skadad, eller om utgångsdatumet har passerat.

- Endast för engångsbruk. Får ej återanvändas, omarbetas eller återsteriliseras. Återanvändning, ombearbetning eller återsterilisering kan äventyra produktens strukturella integritet och/eller leda till fel på produkten, vilket i sin tur kan leda till patientskador, sjukdom eller dödsfall. Återanvändning, ombearbetning eller återsterilisering kan också skapa en risk för kontaminering av enheten och/eller orsaka patientinfektion eller korsinfektion, inklusive, men inte begränsat till, överföring av infektionssjukdom(ar) från en patient till en annan. Kontaminering av produkten kan leda till skada, sjukdom eller dödsfall för patienten.

- Överskrid inte den maximala tryckklassificeringen på 800 psi vid injektion av kontrastmedel genom den angiografiska kärldilatatorn.

- Efter filterimplantation kan alla kateteriseringsprocedurer som kräver att en enhet passerar genom filtret hindras.

- Option™ ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem levereras laddat i en kassett som indikerar lämplig inriktning för lårbens- och halsvenen. Ladda aldrig om ett helt utmatat filter i kassetten eftersom detta kan påverka dess form och funktion och kan resultera i felaktig filterinriktning för den valda åtkomstplatsen. Ladda aldrig om ett (delvis) utmatat filter i kassetten eftersom detta kan påverka dess form och funktion.

- Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem ska endast användas av läkare och kliniker som är utbildade i diagnostisk och perkutan interventionsteknik, såsom inläggning av hålvensfilter.

- Följaktligen kommer tillverkaren eller dess distributörer inte att ansvara för några direkta skador eller följdskador eller kostnader till följd av användning av outbildad personal.

- Personer med allergiska reaktioner mot nickel-titanlegeringar (nitinol) kan drabbas av en allergisk respons på detta implantat.

- För aldrig fram styrtråden, införingshylsan/dilatorn eller utplacera filtret utan fluoroskopisk vägledning.

- Om en stor trombos observeras på det första leveransstället, försök att filtrera leveransen via ett alternativt ställe. En liten trombos kan förbikopplas med styrtråden och införaren.

- Lägg aldrig tillbaka ett felaktigt inlagt eller hämtat filter.

- För standardproceduren ska du, när Option™ ELITE-filtret har förts in i hylsan, inte dra tillbaka och sedan föra in påskjutaren igen, då det kan orsaka för tidig inläggning av filtret.

- För standardproceduren måste filtret vara helt utplacerat när påskjutarens leveransmarkör kommer in i filterkassettens metallrör och det kan inte återinsättas i hylsan.

- För over-the-wire-proceduren måste filtret vara helt utplacerat och det kan inte återinsättas i hylsan när dilatatorns leveransmarkör kommer in i filterkassettens metallrör och det kan inte återinsättas i hylsan.

- Systemet på 100 cm är avsett för införing via knäveckvenen eller armbågsvenen. Halsvensinriktningen bör inte användas för knävecksmetoden och lårbensinriktningen bör inte användas för armbågsvecksmetoden.

- Fortsätt inte att använda om någon av komponenterna skadas under ingreppet.

- Autoklavera inte denna produkt, eftersom det kan äventyra dess integritet och funktion.

Varningar vid valfri filterhämtning:

- Använd inte överdriven kraft för att hämta filtret.

- Filtret ska inte hämtas om det finns trombos i filtret, IVC eller djupa vener.

- Det går bara att hämta filtret med halsvensmetoden. Innan du försöker hämta filtret från halsvensåtkomstplatsen, kontrollera att filterhämtkroken är inriktad mot huvudet – dvs. riktad mot halsvensåtkomstplatsen. Hämtkroken vid huvudriktningsänden på filtret är placeringen för en endovaskulär snara.

- Hämtning av filtret ska endast utföras av läkare och kliniker som är utbildade i perkutana interventionstekniker.

- Lägg aldrig tillbaka ett hämtat filter.

Försiktighetsåtgärder:

- Om starkt motstånd möts under något skede av proceduren, avbryt proceduren och fastställ orsaken innan du fortsätter.

- Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem har testats och godkänts med medföljande tillbehör. Användning av något annat tillbehör kan resultera i komplikationer och/eller ett misslyckat förfarande.

- Anatomiska avvikelser kan komplicera insättning och utplacering av filter. Läses dessa bruksanvisningar noga kan införingstiden förkortas och risken för problem minskas.

- Ryggradsdeformationer: Det är viktigt att vara försiktig när man överväger implantation hos patienter med signifikanta ryggmärgsdeformationer av kyfoskoliotisk typ, eftersom den nedre hålvenen kan följa den allmänna inriktningen på sådana anatomiska deformationer.

- Påskjutarkomponenten i denna produkt innehåller följande ämne definierat som CMR 1B i en koncentration på över 0,1 viktprocent: kobolt; CAS-nr 7440-48-4; EG-nr 231-158-0. Aktuell vetenskaplig evidens stöder att medicintekniska produkter tillverkade av koboltlegeringar eller rostfria stållegeringar som innehåller kobolt inte orsakar någon ökad risk för cancer eller negativa reproduktionseffekter.

# MR-säkerhet

Icke-klinisk testning har visat att Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem är MR-villkorat. En patient med Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem kan skannas på ett säkert sätt omedelbart efter placering, under följande förhållanden:

- Statiskt magnetfält på 3 Tesla

- Spatialgradient magnetfält på 720 Gauss/cm

- Maximal helkropps genomsnittlig specifik absorptionshastighet (SAR) på 3,0 W/kg för 15 minuters skanning

I icke-klinisk testning har Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem gett en temperaturökning på högst 1,70 ˚C vid en maximal helkropps genomsnittlig specifik absorptionshastighet (SAR) på 3,0 W/kg under 15 minuters MR-skanning i en 3,0 Tesla General Electric Healthcare MR-skanner. SAR beräknad med hjälp av kalorimetri var 2,8 W/kg. MR-bildkvaliteten kan äventyras om intresseområdet ligger i exakt samma område eller relativt nära positionen för Option™ ELITE-filtret. Därför kan det bli nödvändigt att optimera MR-avbildningsparametrar för att kompensera för närvaron av detta metalliska implantat.

# Övriga relevanta säkerhetsaspekter, inklusive en sammanfattning av eventuella korrigerande säkerhetsåtgärder (FSCA, inklusive säkerhetsmeddelande till marknaden, FSN), om tillämpligt

Säkerhetsprofilen för Option ELITE Borttagbart IVC-filtersystem överensstämmer med de kända riskerna som är förknippade med borttagbara filter för nedre hålvenen, inklusive migrering, fraktur, perforation, trombos, embolisering, filterlutning och komplikationer i samband med hämtningsprocedurer.

En korrigerande säkerhetsåtgärd (FSCA) relaterad till Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem initierades 2023 för att åtgärda ett potentiellt prestandaproblem med produkten som kunde påverka avsedd filterprestanda, vilket kan leda till lungemboli. Tillhörande säkerhetsmeddelanden (FSN) utfärdades till berörda kunder/användare i enlighet med tillämpliga myndighetskrav.

FSCA och efterföljande data efter utsläppande på marknaden har granskats som en del av den pågående övervakningen och vaksamheten efter utsläppande på marknaden. Baserat på de tillgängliga data som hittills granskats identifierades ingen ny säkerhetssignal som skulle kräva ytterligare riskkontrollåtgärder eller modifiering av den nuvarande nytta-riskbedömningen.

Den övergripande nytta-riskprofilen för Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem förblir acceptabel när det används i enlighet med bruksanvisningen.

# Sammanfattning av den kliniska utvärderingen och den kliniska uppföljningen efter utsläppandet på marknaden (PMCF)

# Sammanfattning av kliniska uppgifter om likvärdig produkt, om tillämpligt

Inga kliniska data från en likvärdig produkt användes som primärt bevis för att stödja säkerheten och den kliniska prestandan hos Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem. Den kliniska utvärderingen baseras på enhetsspecifika kliniska data, med stöd av aktuell litteratur för hålvensfilter (IVC) och relevanta övervakningsdata efter utsläppande på marknaden.

Option ELITE-produkten är ett borttagbart IVC-filter med etablerad klinisk historia och långvarig klinisk användning. Där så var lämpligt granskades publicerad litteratur om liknande borttagbara IVC-filter i den kliniska utvärderingen för att kontextualisera säkerhets- och prestandaresultat inom nuvarande medicinsk praxis; dock åberopades ingen formell påvisning av likvärdighet för bedömning av överensstämmelse.

# Sammanfattning av kliniska data från genomförda undersökningar av enheten före CE-märkningen, om tillämpligt

Ej tillämpligt. Inga kliniska undersökningar av Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem utfördes innan CE-märkningen identifierades.

# Sammanfattning av kliniska data från andra källor, om tillämpligt

Ytterligare kliniska bevis som stöder säkerheten och den kliniska prestandan hos Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem kommer från publicerad litteratur om den aktuella produkten, aktuell litteratur om borttagbara IVC-filter, övervakning efter utsläppande på marknaden, övervakningsdata och planerade kliniska uppföljningsaktiviteter efter utsläppande på marknaden. Dessa källor stöder kontextuell tolkning av den produktspecifika kliniska evidensen och hjälper till att bekräfta att den kända säkerhets- och prestandaprofilen övervakas på lämpligt sätt under hela produktens livscykel.

Litteratur om försökspersoners produkter och litteratur om jämförda produkter granskas som separata, icke-poolade kontextuella evidensströmmar. Litteratur om jämförda produkter används för att beskriva aktuellt läge och förväntade kliniska mönster för borttagbara IVC-filter, medan litteratur om den aktuella produkt används för att bedöma överensstämmelse med publicerad erfarenhet för Option ELITE-produkten. Dessa litteraturkällor definierar inte några acceptanskriterier, ersätter inte produktspecifik klinisk evidens och fastställer inte någon oberoende överensstämmelse.

Publicerad litteratur och registerbaserad evidens beskriver klinisk användning av borttagbara IVC-filter hos patientpopulationer med risk för venös tromboembolism, kontraindikationer för antikoagulation, misslyckad antikoagulation eller fortsatt behov av skydd mot lungemboli. Dessa data ger sammanhang för förväntade utfall såsom förekomst av PE, DVT, lyckad hämtning, lyckad utplacering, filterrelaterade komplikationer och mortalitet, samtidigt som de erkänner skillnader i studiedesign, patientrisk, uppföljningstid, definitioner av effektmått och rapportering av kvarliggandetid.

Övervaknings- och vaksamhetsdata efter utsläppande på marknaden granskas också som en del av den löpande kliniska övervakningen och övervakningen efter utsläppande på marknaden. Dessa källor inkluderar trender för klagomål, rapportering av vaksamhet, granskning av korrigerande fältsäkerhetsåtgärder, övervakning av regulatoriska databaser och andra utdata från övervakning efter utsläppande på marknaden. Tillgänglig evidens från övervakning och vaksamhet efter utsläppande på marknaden identifierade inga nya eller framväxande säkerhetssignaler utöver de kända och förutsebara riskerna som är förknippade med borttagbara IVC-filter.

Planerade kliniska uppföljningsaktiviteter efter utsläppande på marknaden inkluderar allmänna uppföljningsmetoder och en riktad, prospektiv undersökningsbaserad aktivitet på nivå 4. Undersökningen är observationsbaserad och icke-interventionell och är avsedd att samla in strukturerad uppföljningsinformation vid rutinmässig klinisk användning, inklusive kvarliggandetid, hämtningsstatus, filterrelaterade säkerhetsutfall och viktiga kliniska utfall. Dessa aktiviteter är utformade för att stödja kontinuerlig livscykelövervakning och signaldetektering och är inte avsedda att fastställa separata långsiktiga prestandapåståenden.

De övergripande kvantitativa säkerhets- och prestandaresultaten från produktspecifika kliniska undersökningar och kliniska uppföljningsdata efter utsläppande på marknaden sammanfattas i avsnitt 5.4. Avsnitt 5.3 är därför begränsat till andra kliniska datakällor och pågående evidensgenerering efter utsläppande på marknaden för att stödja kontextuell tolkning och fortsatt bekräftelse av nytta-riskprofilen.

# En övergripande sammanfattning av den kliniska prestandan och säkerheten

Den kliniska utvärderingen av Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem baseras på samtliga tillgängliga kliniska bevis, inklusive produktspecifika kliniska undersökningsdata, registerdata från klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden, publicerad litteratur om den aktuella produkten, aktuell jämförelselitteratur, övervakning efter utsläppande på marknaden och övervakningsdata.

I produktspecifika kliniska undersökningsdata och kliniska uppföljningsdata efter utsläppande på marknaden som sammanfattats för denna produkt stöder följande kvantitativa resultat den kliniska prestandan och säkerheten:

| Kliniska effektmått | Kvantitativt resultat | Tolkning |
| --- | --- | --- |
| Placering/teknisk framgång | 99,9 % poolat; 95 % KI 99,3–100 | Stödjer framgångsrik filterplacering under kliniska användningsförhållanden. |
| Framgångsrik hämtning bland fall med minst ett hämtningsförsök | 98,2 % poolat; 95 % KI 96,2–99,3 | Stödjer hög framgång med hämtning när hämtning är kliniskt indicerad och provad. |
| Återkommande lungemboli (PE) | 3,1 % poolat; 95 % KI 2,0–4,6 | Under det fördefinierade acceptanskriteriet på ≤6 %. |
| Ny eller förvärrad djup ventrombos (DVT) | 8,7 % poolat; 95 % KI 7,0–10,8 | Tolkas i sitt sammanhang eftersom det fördefinierade numeriska kriteriet gäller för ocklusiv trombos vid åtkomststället ≤3 %, medan detta poolade effektmått fångar upp bredare nya eller förvärrade DVT-händelser. |
| Filterrelaterade komplikationer | 1,1 % poolat; 95 % KI 0,8–1,5 | I överensstämmelse med det definierade filterrelaterade effektmåttet för komplikationer, inklusive migrering, fraktur, lutning >15°, hålvensperforation, hålvenstrombos/-ocklusion och hämtningsrelaterade komplikationer. |

Mortalitet utvärderades i den kliniska utvärderingen som ett kliniskt signifikant effektmått på säkerhet och ingår i planerade PMCF-aktiviteter för fortsatt nytta-riskövervakning. Dödlighet oavsett orsak tolkas i kontexten av en patientpopulation med underliggande hög risk för tromboembolism, komorbiditeter och varierande uppföljning, och presenteras inte som ett effektmått på produktens prestanda eller ett påstående om klinisk nytta. Det fördefinierade säkerhetskriteriet gäller enhets- eller procedurrelaterad dödlighet snarare än mortalitet oavsett orsak. Baserat på tillgänglig klinisk evidens, PMS- och vaksamhetsdata identifierades ingen enhetsspecifik mortalitetssignal.

De poolade resultaten stöddes av överensstämmande fynd från PRESERVE-studien och Indiana Universitys retrospektiva register, inklusive hög placerings- och hämtningsframgång och en PE-incidens under det fördefinierade prestanda- och säkerhetskriteriet. DVT-fynden tolkades i ett kliniskt sammanhang eftersom det numeriska kriteriet gäller ocklusiv trombos vid åtkomststället snarare än alla DVT-utfall, och den filterrelaterade komplikationsfrekvensen förblev i överensstämmelse med den kända riskprofilen för borttagbara IVC-filter.

Den observerade säkerhetsprofilen överensstämmer med de kända och förutsebara riskerna för borttagbara filter för nedre hålvenen. Rapporterade händelser på komponentnivå inkluderade perforation, migrering, fraktur, hålvenstrombos/-ocklusion och komplikationer relaterade till hämtning av filter. Ingen oväntad klusterbildning, tidsberoende mekanisk nedbrytning eller ny enhetsspecifik säkerhetssignal identifierades i klinisk evidens, PMS- eller vaksamhetsdata.

Dessa fynd stöder den avsedda kliniska nyttan av att minska risken för kliniskt signifikant lungemboli genom att förhindra trombmigrering i nedre hålvenen hos lämpligt utvalda patienter vid användning i enlighet med bruksanvisningen. Inga utfästelser görs gällande klinisk nytta, överlägsenhet eller oberoende långsiktig prestanda utöver det avsedda syftet.

Stratifierade analyser av kvarliggandetid användes för att ytterligare karakterisera resultat över kliniskt relevanta implantationstider. Hämtningsframgången förblev hög inom och bortom 175 dagar. Vissa fynd för PE, DVT, hålvenstrombos och hålvensocklusion var numeriskt högre i strata med längre kvarliggandetid. Dessa fynd tolkades dock i samband med kända tidsberoende riskmönster för borttagbara IVC-filter och underliggande patientrisk. De i sig påverkar inte den övergripande nytta-riskprofilen negativt.

Baserat på tillgängliga kvantitativa kliniska bevis, planerade och pågående kliniska uppföljningsaktiviteter efter utsläppande på marknaden, samt fortsatt övervakning efter utsläppande på marknaden, förblir den övergripande nytta-riskprofilen för Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem gynnsam och acceptabel för sitt avsedda ändamål när det används på lämpligt utvalda patienter i enlighet med bruksanvisningen.

# Pågående eller planerad klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden

Klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden för Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem genomförs för att kontinuerligt bekräfta produktens säkerhet och kliniska prestanda under hela dess livscykel och för att säkerställa att nytta-riskprofilen förblir acceptabel.

PMCF-aktiviteter omfattar allmänna PMCF-metoder, såsom systematiska och regelbundna granskningar av relevant publicerad vetenskaplig litteratur, samt kontinuerlig insamling och utvärdering av data efter utsläppande på marknaden som härrör från klagomål, rapportering av säkerhetsåtgärder, korrigerande säkerhetsåtgärder på fältet samt korrigerande och förebyggande åtgärder. Relevanta nationella och internationella övervakningsdatabaser övervakas också för att stödja signaldetektering och trendanalys.

Utöver allmänna PMCF-metoder kommer en riktad, prospektiv nivå 4 PMCF-undersökning att genomföras för Option ELITE-produkten. Undersökningen är observationsbaserad och icke-interventionell, den kommer att genomföras av behandlande läkare eller kliniska anläggningar med hjälp av rutinmässig uppföljning eller journaldata, och är avsedd att ytterligare karakterisera säkerhet och prestanda vid rutinmässig klinisk användning, inklusive fall med förlängd kvarliggandetid.

Undersökningen kommer att omfatta vuxna patienter som implanterats i enlighet med bruksanvisningen och kommer att samla in följande kliniska effektmått och kontextuella variabler:

- Placering/teknisk framgång, inklusive framgångsrik filterplacering under rutinmässig klinisk användning

- Hämtningsstatus och lyckad hämtning bland fall med minst ett hämtningsförsök

- Återkommande lungemboli (PE)

- Ny eller förvärrad djup ventrombos (DVT)

- Dödlighet, där sådan är känd

- Filterrelaterade komplikationer, inklusive migrering, fraktur, lutning större än 15 grader, hålvensperforation, hålvenstrombos eller -ocklusion, och komplikationer relaterade till hämtning

- Kvarliggandetid, inklusive fall med förlängd kvarliggandetid

En målgrupp på 300 försökspersoner planeras för att stödja beskrivande bedömning, signaldetektering, trendövervakning och representation över förväntade fördelningar av kvarliggandetid.

Undersökningsresultaten kommer att analyseras deskriptivt och tolkas med hjälp av fördefinierade kliniska prestanda- och säkerhetskriterier, aktuella riktmärken och observerade trender. Inga separata acceptanskriterier definieras för fall med förlängd kvarliggandetid eftersom dessa representerar en förutsebar variation i klinisk praxis snarare än ett separat avsett prestandavillkor.

Undersökningen förväntas påbörjas efter att aktiviteten är slutförd och genomförd, med registrering under cirka 12 till 24 månader och initial datatillgänglighet cirka 12 månader efter undersökningens start. Resultaten kommer att utvärderas som en del av den pågående kliniska övervakningen och övervakningen efter utsläppande på marknaden och användas för att stödja fortsatt bedömning av säkerhet, prestanda, nytta-risk, riskkontrolleffektivitet och spårbarhet av effektmått, i tillämpliga fall.

Nivå 4-undersökningen är en proportionell, bekräftande livscykelaktivitet och genomförs inte på grund av en identifierad brist i den kliniska evidensbasen. Ytterligare PMCF-åtgärder kan vidtas om ny information eller framväxande trender indikerar en potentiell förändring i produktens säkerhet eller prestanda.

Information från register, multicenterstudier och retrospektiva analyser granskas också, där sådan finns, för att ge ytterligare kontext om produktens prestanda och kliniska resultat i rutinmässig klinisk praxis.

# Möjliga diagnostiska eller terapeutiska alternativ

Flera diagnostiska och terapeutiska alternativ finns tillgängliga för att förebygga och behandla venös tromboembolism, beroende på patientens kliniska tillstånd. Farmakologisk antikoagulation är fortfarande standardbehandling i första linjen men kan vara kontraindicerad hos vissa patienter.

I utvalda fall kan alternativa ingrepp som trombolys eller kirurgisk eller mekanisk trombektomi övervägas, särskilt i allvarliga eller livshotande situationer. Andra hålvensfilter finns också tillgängliga och kan skilja sig åt i design och kliniska användningsegenskaper.

Hålvensfilter, inklusive Option ELITE-enheten, används till utvalda patienter när antikoagulationsbehandling är kontraindicerad, har misslyckats eller måste avbrytas. Val och användning av produkt baseras på individuell patientbedömning och klinisk bedömning.

# Föreslagen profil och utbildning för användarna

Option™ ELITE Borttagbart IVC-filtersystem ska endast användas av läkare eller kliniker som är utbildade i diagnostisk och perkutan interventionsteknik, såsom inläggning av hålvensfilter.

# Harmoniserade standarder/Gemensamma specifikationer

Dokumenten nedan inkluderar tillämpliga harmoniserade standarder, andra tillämpade standarder och vägledning som används för att stödja överensstämmelse med relevanta MDR-krav. Inte alla listade dokument är harmoniserade standarder eller gemensamma specifikationer. Inga tillämpliga gemensamma specifikationer enligt förordning (EU) 2017/745 identifierades för denna produkt. Äldre MEDDEV-vägledning och tillämplig MDCG-vägledning ingår där den används för att stödja klinisk utvärdering, klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden, övervakning efter utsläppande på marknaden och övervakningsprocesser.

| Kategori | Standard/Vägledning | Omfattning och relevans |
| --- | --- | --- |
| Märkning och tillhandahållen information | EN ISO 15223-1:2021 + A1:2025 | Anger symboler som används på märkning av medicintekniska produkter för att stödja tydlig och konsekvent kommunikation av säkerhets- och föreskriftsinformation. |
|  | EN ISO 20417:2021 | Definierar krav på information som tillhandahålls av tillverkaren för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten under hela dess livscykel. |
| Sterilisering och mikrobiologisk säkerhet | EN 556-1:2024 | Fastställer krav för produkter som ska betecknas som sterila och stöder verifiering av terminal sterilisering. |
|  | EN ISO 11135:2014 + A1:2019 | Specificerar validerings- och rutinkontrollkrav för steriliseringsprocesser med etylenoxid. |
|  | EN ISO 11737-1:2018 | Beskriver metoder för att bestämma mikrobiell population på medicintekniska produkter före sterilisering. |
|  | EN ISO 10993-7:2022 | Ger vägledning om tillåtna gränser och utvärdering av restprodukter från sterilisering med etylenoxid. |
|  | AAMI ST72:2019 | Annan tillämpad standard som behandlar testning av bakteriella endotoxiner för att stödja pyrogensäkerhet för tillämpliga produkter. |
|  | ISO 14644-1:2015 | Specificerar klassificering av renrum och kontrollerade miljöer efter partikelkoncentration där så är tillämpligt för tillverkningskontroller. |
|  | ISO 14644-2:2015 | Specificerar övervakningskrav för renrumsprestanda där så är tillämpligt i kontrollerade tillverkningsmiljöer. |
| Kvalitetssystem och riskhantering | EN ISO 13485:2016 + A11:2021 | Definierar krav för ett ledningssystem för kvalitet som är tillämpligt på design, tillverkning och aktiviteter efter utsläppande på marknaden av medicintekniska produkter. |
|  | EN ISO 14971:2019 + A11:2021 | Etablerar en systematisk process för att identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka risker i samband med medicintekniska produkter. |
| Intravaskulära katetrar och kärlimplantat | EN ISO 10555-1:2023 | Specificerar allmänna krav för sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk där så är tillämpligt på komponenter i leveranssystemet. |
|  | EN ISO 11070:2014/Amd 1:2018 | Specificerar krav för sterila engångsintroducers, dilatatorer och styrtrådar i tillämpliga fall för komponenter för införande av produkten. |
|  | EN ISO 25539-1:2017 | Behandlar krav på endovaskulära enheter som är relevanta för säkerhets- och prestandaaspekter för vaskulära implantat. |
|  | EN ISO 25539-3:2011 | Behandlar krav på hålvensfilter som är relevanta för design, prestanda och säkerhetsutvärdering. |
|  | EN ISO 80369-7:2021 | Specificerar krav för kopplingar med liten diameter för intravaskulära eller hypodermiska tillämpningar där så är tillämpligt. |
|  | EN ISO 80369-20:2024 | Specificerar vanliga testmetoder för kopplingar med liten diameter som används inom sjukvården där så är tillämpligt. |
| Biologisk säkerhet | EN ISO 10993-1:2025 | Ger ett ramverk för biologisk utvärdering av medicintekniska produkter baserat på art och varaktighet av kroppskontakt. |
|  | EN ISO 10993-5:2009 + A11:2025 | Specificerar testmetoder för bedömning av cytotoxicitet in vitro. |
|  | EN ISO 10993-10:2023 | Behandlar utvärdering av irritations- och sensibiliseringspotential. |
|  | EN ISO 10993-11:2018 | Definierar krav för systemisk toxicitetstestning. |
|  | EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Behandlar val av tester för interaktioner med blod, inklusive hemokompatibilitetsöverväganden för medicintekniska produkter som kommer i kontakt med blod. |
|  | EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Specificerar krav för provberedning och referensmaterial som används vid biologisk utvärderingstestning. |
|  | EN ISO 10993-17:2023 + A1:2025 | Tillhandahåller principer för toxikologisk riskbedömning av medicintekniska beståndsdelar för att stödja utvärdering av biologisk säkerhet. |
|  | EN ISO 10993-18:2020 + A1:2023 | Behandlar kemisk karakterisering av medicintekniska material inom en biologisk riskhanteringsprocess. |
| Klinisk utvärdering | MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Vägledning som används för att stödja den kliniska utvärderingsmetodiken. |
|  | MDCG 2020-6 | Ger vägledning om tillräckliga kliniska bevis för äldre produkter enligt förordning (EU) 2017/745. |
| SSCP/PMCF-vägledning | MDCG 2019-9 Rev.1 | Ger vägledning om utarbetande, validering och offentlig tillgängliggörande av sammanfattningen av säkerhet och klinisk prestanda. |
|  | MDCG 2020-7 | Ger vägledning för mallen för klinisk uppföljningsplan efter utsläppande på marknaden. |
|  | MDCG 2020-8 | Ger vägledning för rapportmallen för klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden och fortsatt utvärdering av klinisk säkerhet och prestanda. |
| Användbarhetsteknik | EN IEC 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020 | Specificerar en användbarhetsprocess för att identifiera och minska användningsrelaterade risker. |
| Förpackning och hållbarhet | EN ISO 11607-1:2020 + A1:2023 | Fastställer krav på material, sterila barriärsystem och förpackningssystem. |
|  | EN ISO 11607-2:2020 + A1:2023 | Specificerar krav för validering av förpackningsprocesser. |
|  | ASTM F1980-2021 | Annan tillämpad standard som ger vägledning om studier av accelererad åldring för att stödja hållbarhetspåståenden. |
| Övervakning efter utsläppande på marknaden/PMCF | MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Vägledning som används för att stödja klinisk uppföljning efter utsläppande på marknaden för att bekräfta fortsatt säkerhet och prestanda. |
| Säkerhetsövervakning | MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Vägledning som används för att stödja processer för medicintekniska produkters övervakning och rapportering av allvarliga incidenter och korrigerande åtgärder för fältsäkerhet. |

# B. Sammanfattning av säkerhet och prestanda för patienter/lekmän

Enhetsnamn: Option ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem
Dokument: Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda
Utgivningsdatum: 25 augusti 2026

Varför denna sammanfattning skrivs

Denna sammanfattning förklarar vad Option ELITE-filtret används till och vad som är känt om dess säkerhet. Den är skriven för patienter och allmänheten på ett enkelt språk.

Denna sammanfattning ersätter inte råd från din läkare. Prata med din läkare om du har frågor om din hälsa eller behandling.

Produktinformation

Produktnamn:
Option™ ELITE Borttagbart hålvensfiltersystem

Tillverkare:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd
Athens, Texas 75751
USA

Första CE-märkning i Europa:
Juni 2016

Tabellen nedan listar produktnamn, artikelnummer och produktidentifieringskoder.

| Produktnamn/-Beskrivning | Modell-/Artikelnummer | GMDN-kod | EMDN-kod | EU MDR-Produktklass/-Regel | Grundläggande UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option Elite Borttagbart hålvensfiltersystem (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III/Regel 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Option Elite Borttagbart hålvensfiltersystem (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

Vad används produkten till?

Option ELITE-filtret hjälper till att minska risken för att en blodpropp ska hamna i lungorna. En blodpropp i lungorna kallas lungemboli, eller PE. PE kan vara mycket allvarligt.

Filtret placeras i en stor ven i magen. Denna ven kallas den nedre hålvenen, eller IVC. IVC transporterar blod från benen tillbaka till hjärtat.

Filtret fungerar som ett litet nät. Det fångar blodproppar men låter fortfarande blodet flöda genom venen.

När används produkten?

Filtret kan användas när blodförtunnande läkemedel inte kan användas säkert, inte fungerar som förväntat eller måste avbrytas av medicinska skäl. Det kan också användas när akut behandling behövs efter massiv lungemboli, och den förväntade nyttan av standardbehandling är nedsatt.

Endast en läkare kan avgöra om detta filter ska användas.

Vem är produkten till för?

Option ELITE-filtret kan användas av vuxna som har blodproppar som kan spridas till lungorna. Det kan användas när blodförtunnande läkemedel inte kan användas säkert, inte fungerar tillräckligt bra eller måste avbrytas. Det kan också användas i en nödsituation efter att en stor blodpropp nått lungorna, när vanlig behandling kanske inte fungerar tillräckligt bra.

När ska produkten inte användas?

Filtret ska inte användas om:

- Den stora venen som kallas för IVC är för vid för att filtret ska passa på ett säkert sätt

- Patienten har en blodinfektion eller riskerar att infekterade blodproppar sprids i blodet

- Patienten är allergisk mot nickel eller titan, metaller som ingår i filtret

- Patienten är gravid och röntgenstrålar kan skada det ofödda barnet

Din läkare kommer att avgöra om den här produkten passar för dig.

Vad är produkten för något och hur fungerar den?

Option ELITE-filtret är en liten metallanordning. Det placeras i en stor ven med hjälp av en liten slang. Kirurgi behövs inte.

Filtret är tillverkat av en flexibel metall som kallas nickel-titan. Det hjälper filtret att öppnas och hållas på plats inuti venen.

Filtret fångar upp blodproppar så att de inte når lungorna. Hos vissa patienter kan filtret tas bort senare när det inte längre behövs. Om filtret inte längre behövs och borttagningen är säker och lämplig, bör läkare överväga att ta bort det inom den rekommenderade hämtningsperioden som beskrivs i bruksanvisningen.

Produkten innehåller inte några läkemedel. Det fungerar genom att fysiskt stoppa blodproppar.

Vilka material kommer i kontakt med kroppen?

Filtret är tillverkat av nickel-titanmetall. Det har också delar som hjälper läkare att se det på röntgenbilder.

Hur används produkten på ett säkert sätt?

Bara utbildade läkare får sätta in och ta ut filtret.

Läkare använder speciell röntgenutrustning för att styra filtret till rätt plats.

Patienterna behöver inte ta med sig någon utrustning. Följ din läkares instruktioner före och efter ingreppet.

Risker och varningar

All medicinsk behandling har vissa risker. Möjliga problem med hålvensfilter kan vara:

- Att filtret rör sig, lutar eller har placerats fel

- Skador på filtret, till exempel brott, förändrad form eller problem med att ta ut det

- Blodproppar som bildas i eller runt filtret, i benen eller i den stora venen där filtret sitter

- Smärta, blåmärken, blödning eller infektion där filtret är placerat eller när det har tagits bort

- Skada på venen eller närliggande organ som kan behöva medicinsk behandling, kirurgi eller annan procedur

- Allergisk reaktion mot kontrastmedel, läkemedel, anestesi, nickel eller titan

- Allvarliga händelser, såsom andningsproblem, hjärtproblem, strokeliknande symtom, njurproblem eller dödsfall

Inte alla patienter kommer att ha dessa problem. Vissa problem kan vara allvarliga. Din läkare kommer att hålla koll på dem och hjälpa till vid behov.

Ring din läkare om du märker ovanliga symtom eller känner dig dålig efter ingreppet.

Viktig säkerhetsinformation

Tala om för din läkare om:

- Du är allergisk mot metaller som nickel eller titan

- Du har en blodinfektion

- Du är gravid eller tror att du kan vara gravid

Din läkare kan be dig att begränsa vissa aktiviteter under en kort tid efter att filtret har satts in.

Du kan eventuellt genomgå en magnetisk resonanstomografi, även kallad MR-undersökning, med detta filter, men bara om vissa säkerhetsregler följs. Innan du gör någon MR-undersökning, berätta för din läkare eller MR-personalen att du har ett Option ELITE-filter.

Har det vidtagits några säkerhetsåtgärder?

Ja. 2023 vidtog företaget en säkerhetsåtgärd eftersom ett eventuellt problem med produktens prestanda kunde påverka hur filtret fungerar som avsett och kunde öka risken för att en blodpropp skulle kunna spridas till lungorna. Företaget granskade problemet och fortsätter att övervaka säkerhetsinformationen efter att produkten har sålts. Baserat på den information som hittills granskats har inga nya säkerhetsproblem upptäckts.

Denna händelse har granskats som en del av den löpande säkerhetsövervakningen. Baserat på tillgänglig information är fördelarna och riskerna med Option ELITE-filtret fortfarande acceptabla när det används som avsett.

Din läkare kan ge dig mer information om det behövs.

Hur vet vi att produkten är säker och fungerar?

Information om säkerhet och användning av Option ELITE-filtret kommer från:

- Laboratorietestning

- Användning hos patienter

- Medicinska studier av detta filter och liknande filter

- Klagomål, rapporterade problem och löpande säkerhetskontroller efter att produkten har sålts

De här källorna visar att produkten fungerar som förväntat när den används på rätt sätt. Klinisk information visade stor framgång med att sätta in och ta ut filtret. Klagomål, rapporterade problem och pågående säkerhetskontroller efter att produkten sålts ledde inte till några nya säkerhetsproblem baserat på den information som hittills granskats.

Hur kontrolleras säkerheten över tid?

Tillverkaren fortsätter att övervaka produktens säkerhet även efter att den har sålts. Det omfattar granskning av klagomål, rapporterade problem, medicinska studier, säkerhetsåtgärder och uppföljningsinformation från läkare eller kliniska anläggningar när sådan finns tillgänglig.

- Granska klagomål och rapporterade problem

- Granska medicinska studier

- Vidta åtgärder om säkerhetsproblem uppstår

- Läkare kan också ge uppföljningsinformation om patienter som fått filtret.

De här aktiviteterna hjälper till att hålla säkerhetsinformationen uppdaterad. De hjälper också till att bekräfta att produkten fortsätter att fungera som avsett.

Vilka andra behandlingar finns det?

Läkare brukar först försöka med blodförtunnande läkemedel för att behandla blodproppar.

Om blodförtunnande läkemedel inte kan användas kan andra alternativ vara:

- Läkemedel som löser upp blodproppar i nödfall

- Särskilda ingrepp eller kirurgi i vissa fall

Din läkare kommer att förklara vilket alternativ som är bäst för dig.

Vem använder produkten?

Option ELITE-filtret används bara av utbildade läkare. Patienterna behöver inte själva sätta in eller ta ut filtret.

# Revideringshistorik

| Revidering | Datum utfärdat | Beskrivning av ändring | Revision validerad av det anmälda organet? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 augusti 2021 | Första utgåvan av SSCP. | Nej; första utgåvan före validering av anmält organ. |
| B | 25 augusti 2026 | Slutgiltig SSCP publicerad för allmänheten | ☒ Ja Språkvalidering: Engelska Validerad av det anmälda organet på engelska i enlighet med rekommendationerna i avsnitt 9 i MDCG 2019-9. |